Изображение Государственного герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВОДЫ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции

Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием  на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ______2020 г. № _______.

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона РК                                  «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 Область применения | 1 |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки | 1 |
| 3 Термины и определения | 1 |
| 4 Методы отбора, транспортировки, хранения и подготовки проб для микробиологического исследования | 2 |
| 5 Определение общих и термотолерантных колиформных бактерий методом мембранной фильтрации | 4 |
| 6 Определение общих и термотолерантных колиформных бактерий титрационным методом | 5 |
| 7 Определение колифагов | 6 |
| 8 Определение S.aureus | 9 |
| 9 Определение Pseudomonas aeruginosa | 10 |
| 10 Определение возбудителей кишечных инфекций (шигелл, сальмонелл, энтеропатогенной кишечной палочки) | 12 |
| Приложение А (информационное) Оборудование, расходные материалы, реактивы, питательные среды для проведения микробиологического исследования воды | 15 |
| Приложение Б (информационное) Приготовление питательных сред и реактивов | 19 |
| Приложение В (информационное) Ведение эталонных культур | 87 |
| Приложение Г (информационное) Расчет наиболее вероятного числа (НВЧ) колифагов в 100 мл | 92 |
| Приложение Д (информационное) Пробирки (многоразового использования PW149, PW151 или одноразового использования PW277) | 94 |
| Библиография | 96 |

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВОДЫ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

Дата введения __________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы микробиологического контроля воды плавательных бассейнов» (далее - методы).

Положения стандарта регламентируют методы санитарно-микробиологического контроля качества воды плавательных бассейнов в отношении ее эпидемиологической безопасности в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами на территории Республики Казахстан.

Настоящий стандарт предназначен для физических и юридических лиц, независимо от их организационно-правовой структуры, ведомственной принадлежности и формы собственности.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Термины и определения.

СТ РК 2827-2016 Средства дезинфицирующие на основе активного хлора, содержащие трихлоризоциануровую или дихлоризоциануровую кислоты и их соли
Общие технические условия.

ГОСТ 745-2014 Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 9284-75 Стекла предметные для микропрепаратов. Технические условия.

ГОСТ 9412-93 Марля медицинская. Общие технические условия.

ГОСТ 10778-83 Шпатели. Технические условия.

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия.

ГОСТ 13646-68 Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия.

ГОСТ 13805-76 Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей. Технические условия.

ГОСТ 17206-96 Агар микробиологический. Технические условия.

ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия.

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия.

ГОСТ 19126-2007 Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия.

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия.

ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия.

ГОСТ 20790-93 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.

ГОСТ 21204-97 Горелки газовые промышленные. Общие технические требования.

ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы

испытаний.

ГОСТ 22649-83 Стерилизаторы воздушные медицинские. Общие технические

условия.

ГОСТ 23519-93. Фенол синтетический технический.

ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия.

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.

ГОСТ 24222-80 Пленка и лента из фторопласта-4. Технические условия.

ГОСТ 24363-80  Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия.

ГОСТ 24760-81 Халаты медицинские женские. Технические условия.

ГОСТ 24827-81 Облучатели оптические медицинские. Термины и определения.

ГОСТ 25194-82. Халаты медицинские мужские. Технические условия.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 25706–83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования.

ГОСТ 28311-89 Дозаторы медицинские лабораторные. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой.

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ 30090-93 Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия.

ГОСТ 31598-2012 (EN 285:1996) Стерилизаторы паровые большие. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 32625-2014 Колпачки металлические. Общие технические условия.

ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия.

ГОСТ ISO 12779-2014 Лактоза. Определение содержания влаги. Метод Карла Фишера.

ISO 6222:1988 Качество воды. Подсчет жизнеспособных микроорганизмов. Метод подсчета колоний при посеве в или на агаровой среде.

ISO 9308-1:2014 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.

ISO 8360-2:1988 Качество воды. Обнаружение и подсчет Рsеudоmоnаs аеruginоsа. Часть 2. Метод фильтрования через мембрану.

ISO 13720:1995 Мясо и мясные продукты. Подсчет видов псевдомонад.

ISO 6579:1993 Микробиология. Общее руководство по методам обнаружения сальмонеллы.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационным каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) термины по [1], СТ РК 2.1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 Общие колиформные бактерии (ОКБ): Грамотрицательные, оксидазоотрицательные, не образующие спор палочки, способные расти на дифференциальных лактозных средах, ферментирующие лактозу до кислоты, альдегида и газа при температуре (37 ± 1) ºС в течение 24 – 48 часов;

3.1.2 Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ): Бактерии, обладающие признаками общих колиформных бактерий, а также способные ферментировать лактозу до кислоты, альдегида и газа при температуре (44 ± 0,5) ºС в течение 24 часов;

3.1.3 Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus): Грамположительный, неподвижный, споронеобразующий, факультативно анаэробный кокк, вырабатывающий экзотоксин, который может вызывать пищевую интоксикацию; растет на селективно-дифференциальных средах при температуре (37 ± 1) ºС в течение 24 – 48 часов;

3.1.4 Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa): Грамотрицательная, каталазо- и оксидазоположительная палочка;

3.1.5 Колифаги: Бактериальные вирусы, способные лизировать E.coli и формировать при температуре (37 ± 1) ºС через (18 ± 2) часа зоны лизиса на питательном агаре;

3.1.6 Колониеобразующая единица (КОЕ): Обособленное скопление микроорганизмов на плотной среде, как результат роста и размножения одной микробной клетки;

3.1.7 Бляшкообразующая единица (БОЕ): Зона лизиса бактериального газона (бляшка);

3.1.8 Наиболее вероятное число (НВЧ): Вероятная оценка числа микроорганизмов в определенном объеме воды, полученная из сочетания положительных и отрицательных результатов в серии объемов пробы, исследованных стандартными методами с использованием жидких питательных сред.

4 Методы отбора, транспортировки, хранения и подготовки проб для микробиологического исследования

4.1 При отборе проб следует соблюдать следующие правила:

1) Отбор проб производится специалистом после прохождения инструктажа по технике выполнения отбора проб для микробиологического анализа;

2) Для отбора проб воды используется специально предназначенная для этих целей одноразовая посуда или емкость многократного применения, оснащенная плотно закрывающейся пробкой (силиконовой, резиновой или из других материалов) и защитным колпачком (из алюминиевой фольги, плотной бумаги) и изготовленная из материалов, не влияющих на жизнедеятельность микроорганизмов и выдерживающих стерилизацию сухим жаром или автоклавированием;

3) При отборе проб в одной и той же точке для различных целей первыми отбирают пробы для бактериологических исследований;

4) Если вода отбирается после обеззараживания химическими реагентами, то для нейтрализации остаточного количества дезинфектанта в емкость, предназначенную для отбора проб, до стерилизации вносят серноватисто-кислый натрий в виде кристаллов из расчета 10 мг на 500 мл воды;

5) Емкость открывают непосредственно перед отбором (пробку удаляют вместе со стерильным колпачком); во время отбора пробка и края емкости не должны чего-либо касаться; ополаскивать посуду запрещается;

6) Отбор проб из крана должен производиться после предварительного обжигания и последующего спуска воды не менее 10 минут при полностью открытом кране; при отборе пробы напор воды может быть уменьшен;

7) Пробу отбирают непосредственно из крана, без резиновых шлангов, водораспределительных сеток и других насадок;

8) Если через пробоотборный кран происходит постоянный излив воды, отбор проб производят без предварительного обжига, изменения напора воды и существующей конструкции (не снимая силиконовые или резиновые шланги);

9) В ванне плавательного бассейна отбор проб воды производят не менее чем в 2-х точках – в поверхностном слое толщиной 0,5-1,0 см и на глубине 25-30 см от поверхности зеркала воды; отбор проб с глубины ванны может производиться с помощью батометра;

10) При заполнении емкостей должно оставаться пространство между пробкой  и поверхностью воды (пробка не должна смачиваться при транспортировании); после наполнения емкость закрывается стерильной пробкой и колпачком;

11) Отобранную пробу маркируют и сопровождают документом с указанием места, даты, времени отбора, фамилии специалиста, отбиравшего пробу, и другой информации.

4.2 Доставка проб воды должна осуществляться в контейнерах – холодильниках при температуре от 4 ºС до 10 ºС. В холодный период года контейнеры должны быть снабжены термоизолирующими прокладками, обеспечивающими предохранение проб от промерзания. При соблюдении указанных условий срок начала исследований от момента отбора не должен превышать 6 часов. Если пробы нельзя охладить, их анализ следует провести в течение 2 часов после забора.

4.3 Подготовка посуды и материалов:

1) Лабораторную посуду моют, ополаскивают сначала водопроводной, затем дистиллированной водой и высушивают;

2) Новые резиновые пробки кипятят 30 минут в 2 % растворе двууглекислого натрия и 5 раз промывают водопроводной водой (кипячение и промывание повторяют дважды); затем пробки кипятят 30 минут в дистиллированной воде, высушивают, заворачивают в бумагу или фольгу и стерилизуют в паровом стерилизаторе;

3) Резиновые пробки, использованные ранее, обеззараживают, кипятят 30 минут в водопроводной воде с нейтральным моющим средством, промывают в водопроводной воде, высушивают, монтируют и стерилизуют;

4) Пробирки, колбы, бутылки, флаконы закрывают силиконовыми или ватно-марлевыми пробками и колпачками (силиконовыми, металлическими, из фольги или плотной бумаги);

5) Пипетки со вставленными тампонами из ваты укладывают в металлические пеналы или заворачивают в бумагу, чашки Петри укладывают в металлические пеналы или заворачивают в бумагу; бумага, используемая для обертывания лабораторной посуды, не должна разрушаться при стерилизации;

6) Подготовленную посуду стерилизуют в сушильном шкафу при 160 ºС в течение 2 часов или 180 ºС в течение 1 часа, считая с момента достижения указанной температуры; материалы и лабораторную посуду, разрушающиеся при от 160 ºС до 180 ºС (резина и т.п.), стерилизуют в паровом стерилизаторе при (121 ± 2) ºС 20 минут; стерильную посуду вынимают из стерилизационного шкафа после его охлаждения ниже 60 ºС;

7) Срок хранения стерильной посуды не более 10 дней.

4.4 После выполнения анализа все использованные чашки, пробирки и пипетки обеззараживают в автоклаве при (126 ± 2) ºС в течение 60 минут, в исключительных случаях допускается обеззараживание кипячением (в течение 60 минут с момента закипания, в закрытой емкости с полным погружением в раствор) в 2 % растворе пищевой соды или в 0,5 % растворе моющего средства.

4.5 Для проведения исследований и приготовления питательных сред используют химические реактивы, посуда, приборы, указанные в приложении А.

4.6 Перед посевом пробу тщательно перемешивают, край емкости фламбируют горящим тампоном. Используемые пробирки и чашки маркируют. Перед отбором каждой порции воды для анализа пробу перемешивают стерильной пипеткой.

4.7 Техника работы при использовании мембранных фильтров.

1) Мембранные фильтры должны быть подготовлены к анализу в соответствии с указаниями изготовителя;

2) Воронку и столик фильтровального аппарата обтирают марлевым (ватным) тампоном, смоченным спиртом ректификованным, и фламбируют; после охлаждения стерильный мембранный фильтр фламбированным пинцетом кладут на столик фильтровального аппарата и прижимают воронкой;

3) В воронку прибора для фильтрования наливают отмеренный объем воды, затем создают вакуум;

4) Перед фильтрованием каждой новой пробы прибор обеззараживают; фильтрование проб начинают с обеззараженной воды или тех проб, которые предположительно не загрязнены, а затем фильтруют загрязненные пробы;

5) После окончания фильтрования и осушения фильтра вакуум отключают, воронку снимают, фильтр осторожно поднимают за край фламбированным пинцетом и переносят на питательную среду в чашку Петри так, чтобы под фильтром не было пузырьков воздуха. Поверхность фильтра с осевшими на ней бактериями должна быть обращена вверх. Под каждым фильтром на дне чашки делают надпись с указанием объема профильтрованной воды, номера пробы и даты посева. На одну чашку можно поместить 3-4 фильтра с условием, чтобы они не соприкасались.

5 Определение общих и термотолерантных колиформных бактерий методом мембранной фильтрации

5.1 Метод основан на фильтрации установленного объема воды через мембранный фильтр, выращивании посевов на дифференциальнойц питательной среде с лактозой и последующей идентификации колоний по культуральным и биохимическим свойствам.

5.2 Выполнение анализа:

5.2.1 Для исследования воды плавательных бассейнов анализируют 1 объем 100 мл;

5.2.2 Отмеренный объем воды фильтруют через мембранный фильтр с соблюдением требований, изложенных в пункте 4.7, фильтр помещают на среду Эндо (приложение Б, пункт 8); чашку с фильтром ставят в термостат дном вверх, посев инкубируют при                         (37 ± 1) ºС в течение (24 ± 2) часов;

5.2.3 Если на фильтре нет роста или выросли колонии пленчатые, губчатые, плесневые, расплывчатые - выдают отрицательный ответ: «отсутствие ОКБ и ТКБ в                   100 мл исследуемой воды»; анализ заканчивается через 24 часа;

5.2.4 Если на фильтрах обнаружен рост изолированных типичных лактозоположительных колоний: темнокрасных, красных с металлическим блеском или без него или других подобного типа колоний с отпечатком на обратной стороне фильтра, необходимо подтверждение их принадлежности к ОКБ и ТКБ.

5.3 Для подтверждения наличия ОКБ исследуют все колонии, если на фильтрах выросло менее 5 колоний или не менее 3-4 колоний каждого типа.

Для подтверждения наличия ТКБ исследуют все типичные колонии, но не более 10.

Каждую выбранную изолированную колонию исследуют на наличие оксидазной активности и отношение к окраске по Граму (микроскопия окрашенного по Граму препарата или постановка теста Грегерсена); также проверяют способность культуры ферментировать лактозу до кислоты и газа.

5.4 Постановка оксидазного теста

Для постановки теста используют оксидазные диски (DD018), как описано в приложении Б, пункт 6. Ввиду возможной ложноотрицательной реакции подозрительные колонии со среды Эндо отсевают на питательный агар для оксидазного теста (М1274) и после получения роста повторяют с ним тест на оксидазу. Агар для определения оксидазы у микроорганизмов водного происхождения (М1274) рекомендован международным комитетом ISO.

5.5 Если на части или на всей поверхности фильтра наблюдается наложение колоний или сплошной рост, оксидазный тест выполняют путем наложения оксидазного диска, смоченного дистиллированной водой, на мембраныый фильтр. При появлении синего окрашивания оксидазный тест считается положительным.

Если на фильтрах все колонии оксидазоположительные, их не учитывают; выдается ответ об отсутствии ОКБ и ТКБ и анализ на этом завершается. При отрицательной оксидазной реакции делают рассев для получения изолированных колоний и подтверждают их принадлежность к ОКБ и ТКБ по 5.6-5.7.

5.6 Определение принадлежности к Граму

Из оксидазоотрицательной колонии делают мазок, окрашивают по Граму и микроскопируют. Реактивы для окраски по Граму указаны в приложении Б, пункт 7.

Техника окраски по Граму:

1) на обезжиренное спиртом предметное стекло наносят петлей 1 каплю дистиллированной воды, вносят небольшое количество культуры из анализируемой колонии и распределяют ее по поверхности стекла;

2) мазок высушивают при комнатной температуре и фиксируют трехкратным проведением через пламя горелки;

3) на препарат накладывают полоску фильтровальной бумаги и на нее наливают раствор кристаллического фиолетового, через 0,5-1 минуту бумагу снимают;

4) наливают раствор Люголя на 0,5-1 минуту, затем сливают его и промывают мазок обесцвечивающей жидкостью, пока не перестанет отходить краситель (15-30 сек);

5) стекло тщательно промывают водой и докрашивают в течение 1-2 минут раствором фуксина или сафранина;

6) стекло промывают и просушивают фильтровальной бумагой,

7) препарат микроскопируют с иммерсионной системой;

8) грамотрицательные микроорганизмы имеют розовую окраску, грамположительные окрашиваются в сине-фиолетовый цвет, колиформные бактерии являются грамотрицательными палочками;

9) окраска по Граму может быть заменена тестом Грегерсена, не требующим использования оптики. В капле 3 % - го водного раствора КОН на предметном стекле эмульгируют бактерийную массу, взятую с плотной среды. После нескольких секунд перемешивания петлей взвесь ослизняется и за петлей тянутся слизистые нити, что указывает на принадлежность испытуемой культуры к грамотрицательному виду. У грамположительных бактерий слизистые нити не образуются – реакция отрицательная.

5.7 Для определения ферментации лактозы оставшуюся часть оксидазоотрицательной грамотрицательной изолированной колонии засевают параллельно в две пробирки с лактозной средой по приложению Б, пункт 10:

1) для подтверждения наличия ОКБ посев инкубируют при (37 ± 1) °С в течение                24-48 часов; в случае получения отрицательного результата через 24 часа пробирку с посевом оставляют для окончательного учета до 48 часов;

2) для подтверждения наличия ТКБ посев осуществляют в предварительно прогретую до (43 ± 1) °С среду и инкубируют при (44 ± 0,5) °С в течение 24 часов.

Первичный учет образования кислоты и газа на подтверждающих полужидких средах или средах с дисками (приложение Б, пункт 10) возможен через 4-6 часов. При обнаружении кислоты и газа выдают положительный ответ. При отсутствии кислоты и газа или при наличии только кислоты пробирки с посевами для окончательного учета ТКБ оставляют до 24 часов.

Если колония подлежащая исследованию, незначительных размеров, тогда для накопления материала ее пересевают на скошенный питательный агар (приложение Б, пункт 5), и все необходимые подтверждающие тесты выполняют после инкубации в течение 18-24 часов.

5.8 Учет результатов

Грамотрицательные колонии учитывают как ОКБ при отрицательном оксидазном тесте и ферментации лактозы при 37 °С с образованием кислоты и газа.

Грамотрицательные колонии учитывают как ТКБ при отрицательном оксидазном тесте и ферментации лактозы при 44 °С с образованием кислоты и газа.

При отсутствии общих и термотолерантныхколиформных бактерий на всех фильтрах записывают результат: «не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл» и «не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл».

Ориентировочный результат может быть выдан при обнаружении типичных колиформных колоний на среде Эндо, образованных грамотрицательными оксидазоотрицательными бактериями.

Окончательный ответ подтверждают по результатам теста ферментации лактозы. При наложении колоний или сплошном росте на всех фильтрах (пункт 5.5) в случае подтверждения принадлежности к ОКБ и ТКБ выдают качественный результат «обнаружено ОКБ в 100 мл».

Если все колонии на фильтре оксидазоположительные или не подтвердилась их принадлежность к ОКБ и ТКБ, анализ завершается, в протоколе отмечают «зарост фильтров».

В обоих случаях анализ повторяют.

6 Определение общих и термотолерантных колиформных бактерий титрационным методом

6.1 Присутствие общих колиформных бактерий (ОКБ) и термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ) также определяют титрационным методом, который может быть использован:

1) при отсутствии материалов и оборудования, необходимых для выполнения анализа методом мембранной фильтрации;

2) при анализе воды с большим содержанием взвешенных веществ;

3) в случае преобладания в воде посторонней микрофлоры, препятствующей получению на фильтрах изолированных колоний общих колиформных бактерий.

6.2 Метод основан на накоплении бактерий после посева установленного объема воды в жидкую питательную среду, с последующим пересевом на плотную дифференциальную питательную среду с лактозой и идентификации колоний по культуральным и биохимическим тестам.

6.3 При исследовании воды плавательных бассейнов в ходе текущего санэпиднадзора или производственного контроля исследуемую воду в объеме 100 мл засевают в 10 мл концентрированной лактозо-пептонной среды (приложение Б, пункт 9).

Посев инкубируют при (37±1) °С в течение 48 часов. Не ранее 24 часов инкубации производится предварительная оценка посевов. Из емкости, где отмечено наличие роста (помутнение) и образование газа, делают высев бактериологической петлей на среду Эндо (приложение Б, пункт 8.1) для получения изолированных колоний.

Емкость без наличия роста и образования газа оставляют в термостате и окончательно просматривают через 48 часов. Посев без признаков роста считается отрицательным и дальнейшему исследованию не подлежит. Из емкости, где отмечено помутнение и образование газа или только помутнение, делают высев на среду Эндо.

Посев на среде Эндо инкубируют при (37±1) °С в течение 18-20 часов. В случае помутнения с образованием газа в среде накопления и росте на среде Эндо типичных колоний лактозоположительных бактерий (темно-красных или красных, с металлическим блеском или без него, выпуклых с красным центром и отпечатком на питательной среде) выдают положительный ответ о присутствии общих колиформных бактерий в данном объеме пробы.

6.4 Наличие ОКБ требуется подтвердить:

1) если в среде накопления отмечено только помутнение;

2) если принадлежность к лактозоположительным колониям вызывает сомнение у исследователя.

В этих случаях:

1) проверяют наличие отпечатка на Эндо после снятия петлей подозрительной колонии;

2) проводят оксидазный тест по пункту 5.4;

3) подтверждается принадлежность к Граму по пункту 5.6;

4) проверяют способность к газообразованию при посеве 12 изолированных колоний каждого типа каждого сектора на среду с лактозой (приложение Б, пункт 10) с последующей инкубацией посевов при (37±1) °С в течение 24-48 часов. При отсутствии изолированных колоний проводится рассев на среду Эндо общепринятыми методами.

6.5 Отрицательный ответ по ОКБ выдают если:

1) в среде накопления нет признаков роста;

2) на секторах среды Эндо нет роста;

3) на секторах среды Эндо выросли не характерные для колиформных бактерий колонии (прозрачные с неровными краями, расплывчатые и т.п.);

4) все колонии оказались оксидазоположительными;

5) все колонии оказались грамположительными;

6) если в подтверждающем тесте на среде с углеводом не отмечено газообразования.

6.6 Для определения термотолерантных колиформных бактерий анализируют секторы среды Эндо, где выросли типичные лактозоположительные колонии.

Делают посев 2-3 изолированных колоний каждого типа с каждого сектора в пробирки с любой из лактозных сред (приложение Б, пункт 10). Среда перед посевом нагревается на водяной бане или в термостате до 44 °С. Немедленно после посева пробирки помещаются в термостат и инкубируются при температуре (44±0,5) °С в течение 24 часов; допускается просмотр посевов через 4-6 часов.

При образовании газа в среде накопления, росте на среде Эндо лактозоположительных бактерий и выявлении способности этих бактерий ферментируют лактозу до кислоты и газа в течение 24 часов при 44 °С и  выдают положительный ответ о наличии ТКБ в этом объеме исследуемой воды.

Для ускорения выдачи ответа на присутствие ТКБ допускается производить высев по 1 мл из сред накопления, где отмечено помутнение и газообразование, в пробирку с лактозопептонной средой с поплавком (приложение Б, пункт 10.3), прогретой до 44 °С. Посевы выдерживают в термостате при (44±0,5) °С в течение 24 часов. При обнаружении кислоты и газа выдают положительный ответ.

6.7 Учет результатов

Результаты оценивают качественно: при обнаружении ОКБ и ТКБ делают запись в протоколе «обнаружены в 100 мл».

6.8 При наличии на фильтрах или секторах среды Эндо бесцветных, прозрачных, нежных (реже слегка мутноватых) оксидазо- и грамотрицательных колоний, необходимо их выделение и изучение для установления принадлежности к патогенным бактериям кишечной группы.

7 Определение колифагов

7.1 Прямой метод определения колифагов в воде плавательных бассейнов заключается в исследовании нормируемого объема воды (100 мл) путем его прямого посева и последующего учета зон лизиса (бляшек) на газоне E.coli в чашках Петри с питательным агаром.

При исследованиях по эпидемическим показаниям для выделения колифагов из воды проводят параллельное исследование прямым и титрационным методами.

7.2 На всех этапах исследования используют бактериальную взвесь, приготовленную из эталонной культуры E.coli К12 StrR (приложение В). Культуру E.coli засевают в пробирку со скошенным питательным агаром со стрептомицином (приложение Б, пункт 5.5). Через 18±2 часов инкубации при (37±1) °С производят смыв бактерий с косяка 5 мл стерильного физиологического раствора (0,85 % раствор NaCl) и по стандарту мутности готовится взвесь E.coli в концентрации 109 бактериальных клеток в 1 мл.

Допускается использование 4-часовой бульонной культуры E.coli, полученной путем подращивания в термостате при 37 °С. Концентрация бактериальных клеток E.coli 109 содержится в 2 мл.

7.3 Проведение анализа прямым методом: в питательный агар двойной концентрации (приложение Б, пункт 5.5), расплавленный и остуженный до 45 °С - 49 °С, добавляют смыв E.coli (пункт 7.2) из расчета 2,0 мл смыва (или 4 мл 4-часовой бульонной культуры) на каждые 100 мл агара и перемешивают.

Исследуемые 100 мл воды разливают по 20 мл в большие пробирки, нагревают до                     35 °С - 44 °С и немедленно (не более чем через 5 минут по достижении требуемой температуры) разливают в 5 чашек Петри; сразу же в каждую чашку вносят еще 20 мл смеси агара с культурой E.coli.

Для контроля культуры E.coli в одну чашку Петри вносят 20 мл стерильной водопроводной воды, предварительно прогретой до 35 °С - 44 °С, заливают в нее 20 мл приготовленного агара с E.coli и осторожно перемешивают; оставляют при комнатной температуре до застывания. Чашки с застывшим агаром помещают вверх дном в термостат и инкубируют при (37±1) °С в течение 18±2 часов.

7.4 Учет результатов

Просмотр посевов осуществляют в проходящем свете. Учет результатов проводится путем подсчета и суммирования бляшек, выросших на 5 чашках Петри. Результаты выражают в БОЕ на 100 мл пробы воды. В контрольной чашке бляшки должны отсутствовать.

Наиболее часто зоны лизиса выглядят прозрачными пятнами на фоне газона тест-культуры питательного агара в виде круглых изолированных бляшек от 1 до 5-7 мм в диаметре с четко выраженными либо стертыми границами. При высоких концентрациях фага наблюдается разная картина лизиса. Слияние негативных колоний дает «ажурный» газон E.coli, рост единичных колоний E.coli на фоне сплошного лизиса, либо полное отсутствие роста на чашке.

При прямом посеве возможен лизис, маскируемый негомогенно застывшим агаром, а также закрытый сопутствующей микрофлорой. Капли конденсата и негомогенно застывший при прямом посеве агар могут приводить к образованию артефактов на газоне E.coli, визуально напоминающих лизис.

Предварительный учет результатов проводят через 56 часов инкубации. На этом этапе при наличии четких зон лизиса может быть выдан предварительный ответ о присутствии колифагов в воде. Окончательный количественный учет прямого посева проводится через 18±2 часов. Результат выражают количеством БОЕ на 100 мл пробы воды.

Если отмечен сливной рост бляшек и счет затруднителен, то по данным прямого посева выдается качественный результат: «обнаружено в 100 мл воды».

При получении отрицательного результата при работе прямым методом окончательный ответ выдается по результатам титрационного метода. При наличии зон лизиса в контрольной чашке результат исследования считается недействительным.

7.5 Определение колифагов в воде плавательных бассейнов титрационным методом заключается в предварительном накоплении колифагов в среде обогащения на культуре E.coli и последующем выявлении зон лизиса (просветления) газона E.coli на питательном агаре.

7.6 Проведение количественного анализа. Исследуемую пробу воды в количестве            100 мл разливают на 6 объемов: 1 флакон 50 мл и 5 пробирок по 10 мл. В 50 мл пробы добавляют 5 мл десятикратного питательного бульона (приложение Б, пункт 4) и 0,5 мл смыва (или 1 мл 4-часовой бульонной культуры) бактерии E.coli (пункт 7.2). В каждые                    10 мл превносят по 1 мл десятикратного питательного бульона и 0,1 мл смыва (или 0,2 мл 4-часовой бульонной культуры) бактерий E.coli. Посевы инкубируют при (37±1) °С в течение 18±2 часов.

Для контроля культуры 0,1 мл смыва бактерий (или 0,2 мл 4-часовой бульонной культуры) E.coli помещают чашку Петри и заливают питательным агаром. При одновременном анализе нескольких проб воды ставят один контроль культуры E.coli. Посевы та инкубируют при (37±1) °С в течение 18±2 часов.

После инкубации из объема 50 мл в пробирку отливают 10 мл. Во все исследуемые 6 объемов добавляют по мл хлороформа. Пробирки закрывают стерильными резиновыми или силиконовыми пробками, энергично встряхивают для равномерного распределения хлороформа по объему пробы и оставляют при комнатной температуре не менее, чем                       15 минут для осаждения хлороформа.

В предварительно расплавленный и остуженный до 45 °С - 49 °С питательный агар добавляют приготовленный смыв бактерий E.coli (пункт 7.2) из расчета 1,0 мл смыва (или 2 мл 4-часовой бульонной культуры) на 100 мл агара.

Приготовленную смесь разливают в чашки Петри: 1 чашку для контроля культуры E.coli  на лизогенность и по одной чашке на каждую исследуемую пробу воды.

После застывания агара чашки, предназначенные для посева проб, делят на 6 секторов, которые маркируют в соответствии с исследуемыми объемами.

На каждый сектор из соответствующей пробирки наносят пастеровской пипеткой (микропипеткой или бактериологической петлей продольным штрихом) по 1 капле надосадочной жидкости (без хлороформа). После подсыхания капель чашки с исследуемыми пробами и контрольную чашку помещают в термостат при (37±1) °С на             18±2 часов.

7.7 Учет результатов

Просмотр посевов осуществляют в проходящем свете. Учет проводится по наличию зон просветления (лизиса) на секторах газона E.coli. При применении капельного способа посева пипеткой образуется зона лизиса в виде округлого пятна или отдельных бляшек. При посеве продольным штрихом бактериологической петлей отмечается лизис по ходу штриха. Проба считается положительной при наличии зоны лизиса хотя бы на одном секторе при отсутствии зон лизиса на контрольной чашке.

Оценка проводится по таблице наиболее вероятных чисел (НВЧ) бляшкообразующих единиц (БОЕ) (приложение Г). В протоколе анализа указывают наиболее вероятное количество колифагов в 100 мл воды и диапазон возможных колебаний: НВЧ БОЕ (нижний предел – верхний предел) колифагов в 100 мл. Результат полуколичественный. При наличии зон лизиса в контрольной чашке результат считается недействительным.

7.8 Постановка отрицательного контроля:

1) отрицательный контроль подтверждает отсутствие контаминации фагом питательных сред, лабораторной посуды, оборудования на этапах подготовки и проведения анализа, а также позволяет оценить способность тест –культуры E.coli давать равномерный газон;

2) отрицательным контролем служит исследование стрерильной водопроводной воды, проводимое аналогично анализируемой пробе воды; так, при анализе воды прямым посевом в дополнительную шестую чашку Петри вносят 20 мл стерильной водопроводной воды; при анализе воды титрационным методом 10 мл стерильной водопроводной воды вносят в дополнительную пробирку; дополнительные посевы исследуют на колифаги аналогично основным пробам;

3) при выполнении серии проб ставится общий контроль для всей серии, также можно ставить один отрицательный контроль на каждый вид анализа: титрационный и прямой; в этом случае постановка отрицательного контроля осуществляется поэтапно после обработки всех проб данной серии;

4) в случае обнаружения бляшек колифагов в чашках с отрицательным контролем результаты исследования всей серии проб воды недействительны; следует проверить стерильность лабораторного оборудования, посуды, питательных сред, а также повторить контрольный посев на чистоту тест-штамма E.coli К12 F+ StrR; кратность проведения отрицательного контроля – 1 раз в день.

7.9 Подтверждение фаговой природы лизиса проводится в сомнительных случаях при работе как прямым, так и титрационным методами; необходимо провести контрольный посев на подтверждение фаговой природы лизиса. С этой целью бактериологической петлей извлекают участок агара, подозрительный на колифаги, помещают его в 5 мл питательного бульона, куда добавляют каплю тест – культуры E.coli и инкубируют посев при 37 °С в течение 16-18 часов. Полученную культуру обрабатывают хлороформом и исследуют на наличие фага. Высев делают петлей или пипеткой на сектора питательного агара, аналогично способу, описанному в пункте 7.6. Лизис на любом из секторов расценивают как подтверждение наличия фага.

8 Определение S.aureus

8.1 Определение S.aureus в воде плавательных бассейнов проводится прямым методом фильтрации воды и методом накопления с использованием среды обогащения.

8.2 Прямой метод основан на фильтровании установленного объема воды через мембранные фильтры, выращивании посевов на селективно-дифференциальных средах для культивирования стафилококков и последующей идентификации колоний по культуральным и биохимическим свойствам.

8.3 При определении S.aureus методом фильтрации объем воды 100 мл фильтруется через мембранный фильтр с соблюдением требований, изложенных в пункте 4.7. Фильтр помещают на плотные среды (агар Бэрда-Паркера, солевой агар с маннитом или другие, по пункту 11 приложения Б). Чашку с фильтром ставят в термостат дном вверх; посев инкубируют при (37±1) °С в течение 24-48 часов; после 24 часов инкубации проводят предварительную оценку посевов, дальнейшая инкубация в течение 24 часов возможна при комнатной температуре.

8.4 При посеве методом накопления к объему воды 100 мл добавляют приготовленную заранее стерильную навеску 10 г хлорида натрия и 10 мл стерильного                  10 % пептона; таким образом получается среда накопления, содержащая 10 % хлорида натрия и 1 % пептона. Можно также внести в 100 мл пробы 10 мл концентрированного                 (10-кратного) солевого бульона с маннитом (среда М383 по пункту 11.1 приложения Б). Посев инкубируют при (37±1) °С. Через 48 часов делают пересев (высев) на плотные среды (агар Бэрда-Паркера, солевой агар с маннитом или другие, по пункту 11 приложения Б). Для получения изолированных колоний; посевы инкубируют при (37±1) °С в течение                      24-48 часов; после 24 часов инкубации проводят предварительную оценку посевов, дальнейшая инкубация в течение 24 часов возможна при комнатной температуре.

8.5 Если при использовании среды Бэрда-Паркера на фильтре выросли колонии черного или темно-серого цвета 1-3 мм в диаметре, окруженные двойной зоной реакций (протеолитической и липазной активности), подтверждение принадлежности этих колоний к S.aureus проводить не обязательно.

Если при использовании желточно-солевых сред выросли блестящие выпуклые колонии белого, палевого, золотистого цвета, окруженные радужной с перламутровым блеском зоной, необходимо подтверждение их принадлежности к S.aureus.

8.6 Для подтверждения принадлежности подозрительных колоний к S.aureus с целью накопления чистой культуры делают пересев подозрительных колоний на поверхность одной из скошенных питательных сред по пункту 5 приложения Б (посев инкубируют при (37±1) °С в течение 20-24 часов), и чистой культурой проводят ряд дополнительных тестов:

1) определение отношения к окраске Граму проводится по пункту 5.6; S.aureus является грамположительным кокков;

2) определение ферментации маннитом или мальтозы в анаэробных условиях делают посев уколом в среду с маннитом (мальтозой), приготовленную по пункту 12.14 или 12.15 приложения Б, и инкубируют среду при (37±1) °С в течение 24-48 часов; S.aureus ферментирует маннит (мальтозу) в анаэробных условиях, что приводит изменению цвета среды;

3) определение способности коагулировать плазму крови кролика испытуемую культуру вносят в приготовленную плазму, инкубируют при (37±1) °С до 24 часов; обязательно ставят контроль плазмы; S.aureus можно коагулировать плазму через 2-24 часа.

8.7 Учет результатов. Если на фильтрах и чашках с высевом со среды обогащения нет роста, выросли нехарактерные колонии или не подтвердилась принадлежность подозрительных колоний к S.aureus, выдают отрицательный ответ: «отсутствие S.aureus в 100 мл».

В случае идентификации подозрительных колоний как S.aureus выдается ответ «в 100 мл воды обнаружен S.aureus».

9 Определение Pseudomonas aeruginosa

9.1 Определение P.aeruginosa в воде плавательных бассейнов проводится методом накопления с использованием среды обогащения и прямым методом с фильтрованием воды. Использование прямого метода посева с фильтрованием без применения среды обогащения допускается в случае исследования воды плавательных бассейнов на фоне эпидемиологического благополучия и небольшом уровне загрязнения посторонней микрофлорой.

9.2 Метод обогащения основан на накоплении P.aeruginosa в жидкой среде обогащения и выращивании посевов на плотной селективно-дифференциальной среде с последующей идентификацией.

Для накопления P.aeruginosa используют концентрированную (10-кратную) среду по пунктам 12.1 или 12.2 приложения Б. Концентрат прибавляется к воде в соотношении 1:10 (100 мл концентрата на 1000 мл воды).

Посев инкубируют при (37±1) °С 20-24 часа.

9.3 Из среды обогащения производится высев на среду по пункту 12.3, 12.4 или 12.5 приложения Б. Для высевов из каждого объема используют одну чашку со средой. Высевы следует производить с расчетом получения максимального количества изолированных колоний.

Небольшое количество посевного материала (захватываемого при минимальном смачивании петли или разогнутой петлей) распределяют первоначально в виде площадки 1×4 см у борта чашки, затем делают частые многочисленные штрихи по поверхности среды. Посевы инкубируют при 37 °С 24-48 часов с предварительным просмотром через 24 часа.

9.4 Прямой метод основан на фильтровании установленного объема воды через мембранные фильтры, выращивании посевов на селективно-дифференциальных средах для культивирования P.aeruginosa (среды по пункту 12.3, 12.4, 12.5 или 12.6 приложения Б) и последующей идентификации колоний по культуральным и биохимическим свойствам.

При определении P.aeruginosa методом фильтрования объем воды 1000 мл фильтруют через мембранный фильтр с соблюдением требований, изложенных в пункте 4.7. Фильтр помещают на плотные среды (среды по пункту 12.3, 12.4, 12.5 или 12.6 приложения Б). Чашку с фильтром ставят в термостат; посев инкубируют при (37±1) °С в течение 24-48 часов с предварительным просмотром через 24 часа.

9.5 На селективно-дифференциальных средах отмечают рост характерных колоний P.aeruginosa.

При наличии множественного роста колоний достаточно отобрать для последующего исследования 1-2 наиболее типичных колоний.

9.6 Отобранные наиболее типичные колонии отсевают в пробирки со средой Клиглера (пункт 12.7 приложения Б) или в виде бляшек на среду по пункту 12.9 приложения Б в чашке (на одной чашке можно поместить от 12 до 24 макроколоний), которую затем инкубируют при 37 °С в течение 22-24 часов.

9.7 После инкубации при 37 °С в течение 2-24 часов и, особенно, после дополнительного выдерживания чашки при комнатной температуре в течение 18-20 часов, на агаре Клиглера отмечается щелочение скоса и столбика среды; макроколонии P.aeruginosa в чашке, как правило, имеют характерную уплощенную, шероховатую форму с неровными краями и кружевным венчиком в результате ограниченного роения, реже – гладкую с ровными краями. Образующийся пигмент придает колониям буроватый оттенок с вариантами от сине-зеленого до коричнево-красного, диффундирует в агар.

9.8 При наличии колонии характерной формы, продуцирующей пигмент, исследование можно считать законченным с положительным результатом (наличие P.aeruginosa).

9.9 При наличии колоний атипичных, не дающих характерное пигментообразование, исследование проводится дальше: ставят реакцию Грегерсена и определяют наличие цитохромоксидазы; при положительном результате той и другой исследование ведется по схеме:

1) посев на среду с мальтозой (можно использовать среду по пункту 12.8                     приложения Б, заменив в ней глюкозу на мальтозу); после инкубации при 37 °С 16-18 часов определяется результат: если цвет среды не изменен – реакция отрицательна, при пожелтении среды реакция считается положительной.

2) мальтозоотрицательные колонии засевают одновременно в нитратную среду (пункт 12.10 приложения Б) и с уколом до дна пробирки, иглой не короче 6 см, в среду                              Хью-Лейфсона с глюкозой (пункт 12.8 приложения Б):

- в нитратной среде после инкубации при 42 °С P.aeruginosa развивается в толще всей среды и продуцирует обильное количество  свободного азота в виде пены на поверхности среды и иногда – пузырьков газа в толще среды;

- в среде Хью-Лейфсона после инкубации 16-18 часов при 37 °С для P.aeruginosa характерны положительная реакция окисления (пожелтение верхней части среды).

9.10 Учет результатов

Если на фильтрах и чашках с высевом со среды обогащения нет роста или выросли нехарактерные колонии, или не подтвердилась принадлежность подозрительных колоний к P.aeruginosa, выдают отрицательный ответ: «отсутствие P.aeruginosa в 1000 мл».

В случае обнаружения подозрительных колоний и подтверждения их принадлежности к P.aeruginosa выдается ответ «P.aeruginosa обнаружена в 1000 мл воды».

10 Определение возбудителей кишечных инфекций (шигелл, сальмонелл, энтеропатогенной кишечной палочки)

10.1 Определение возбудителей кишечных инфекций (шигелл, сальмонелл, энтеропатогенной кишечной палочки) в воде плавательных бассейнов проводится прямым методом фильтрации воды и методом накопления с использованием сред обогащения.

10.2 Прямой метод основан на фильтровании установленного объема воды через мембранные фильтры, выращивании посевов на селективно-дифференциальных средах для культивирования патогенной кишечной микрофлоры и последующей идентификации колоний по культуральным и биохимическим свойствам. Для культивирования кишечной микрофлоры используют питательные среды, принятые в международной практике.

10.3 При определении возбудителей кишечных инфекций методом фильтрации объем воды 1000 мл фильтруют через мембранный фильтр с соблюдением требований, изложенных в пункте 4.7. Фильтр помещают на плотные среды по пункту 13 приложения Б.

Чашку с фильтром ставят в термостат; посевы на средах Левина, Эндо, МакКонки инкубируют при (37±1) °С в течение 20-24 часов и 48 часов – на висмут-сульфитном агаре с предварительным просмотром через 24 часа.

10.4 При посеве методом накопления используется не менее двух сред обогащения по пункту 13 приложения Б. Исследуемую воду в количестве 1000 мл делят на две части по 500 мл. В каждую часть добавляют навески и растворы ингредиентов по прописи сред накопления. Посевы инкубируют при (37±1) °С в течение 18-20 часов. Со сред накопления делают пересев (высев) на плотные среды по пункту 13 приложения Б для получения изолированных колоний; посевы на средах Левина, Эндо, МакКонки инкубируют при (37±1) °С в течение 20-24 часов и 48 часов – на висмут-сульфитном агаре с предварительным просмотром через 24 часа.

10.5 Просмотр чашек с посевами осуществляют в проходящем свете невооруженным глазом или с помощью лупы.

На агаре МакКонки в зависимости от вида шигеллы растут круглыми,                            бесцветно-прозрачными, нежными, слегка возвышающимися над поверхностью агара или крупными, белесоватыми, приобретающими слегка розовый оттенок через 48 часов колониями. Сальмонеллы образуют мелкие (1-2 мм в диаметре), слегка выпуклые с ровным краем и гладкой поверхностью бесцветные, мутноватые, уплотненные влажные колонии.

На среде Левина также в зависимости от биовара (серовара) шигеллы растут в виде круглых или с изрезанными краями прозрачных или белесоватых, нежных или более плотных колоний.

Сальмонеллы образуют мелкие, слегка выпуклые колонии с ровным краем и гладкой поверхностью, прозрачные с легким фиолетовым оттенком.

На Эндо колонии сальмонелл и шигелл средних размеров и более крупные, прозрачные, полупрозрачные, мутноватые, слегка розоватые, с гладкой поверхностью и ровными краями.

На висмут-сульфитном агаре колонии сальмонелл круглые. Черные, с характерным металлическим блеском, вызывающие потемнение среды под колонией. Некоторые виды сальмонелл образуют нежные светло-зеленые колонии.

Подозрительные на сальмонеллы и шигеллы колонии снимают на                      дифференциально-диагностические среды по пункту 13 приложения Б.

Посевы инкубируют при (37±1) °С в течение 20-24 часов.

10.6 Дальнейшее исследование проводят по общепринятой методике исследования на сальмонеллы и шигеллы.

К роду сальмонелл относят оксидазоотрицательные, каталазопложительные культуры грамотрицательных подвижных палочек, которые сбраживают глюкозу, маннит, арабинозу, ксилозу, мальтозу, рамнозу обычно с образованием газа, не ферментируют лактозу, сахарозу и не расщепляют мочевину, не образуют индола, способны расти на цитратной среде Симмонса, дают положительную пробу с метиловым красным и отрицательную реакцию Фогеса-Проскауэра, а также четкую реакцию с адсорбированным монорецепторными О и Н сальмонеллезными агглютинирующими сыворотками.

К роду шигелл относят оксидазоотрицательные, каталазоположительные культуры грамотрицательных неподвижных палочек, которые ферментируют глюкозу, дают положительную пробу с метиловым красным и отрицательную реакцию                                        Фогеса-Проскауэра, не расщепляют мочевину, не образуют H2S, не способны расти на цитратной среде Симмонса, а также реагируют с шигеллезными агглютинирующими поливалентными и моновалентными сыворотками.

К энтеропатогенной Escherichia coli относятся оксидазоотрицательные, каталазоположительные культуры грамотрицательных палочек, которые дают положительную пробу с метиловым красным и отрицательную реакцию                                        Фогеса-Проскауэра, не расщепляют мочевину, не образуют H2S, обычно не способны расти на среде с цитратом, а также реагируют с эшерихиозными агглютинирующими сыворотками (обычно проводится полное серотипирование с определением соматических (О), капсульных (К) и жгутиковых (Н) антигенов).

10.7 Учет результатов. Если на фильтрах и чашках с высевом со среды обогащения нет роста или выросли нехарактерные колонии, или не подтвердилась принадлежность подозрительных колоний к патогенным бактериям семейства Enterobacteriaceae, выдают отрицательный ответ: «отсутствие патогенной кишечной микрофлоры в 100 мл».

В случае обнаружения колоний Salmonella, Shigella или энтеропатогенных Escherichia coli выдают ответ «в 100 мл воды обнаружена Salmonella», «в 100 мл воды обнаружена Shigella», с указанием вида, или «в 100 мл воды обнаружена энтеропатогенная Escherichia coli».

Приложение А

(информационное)

Оборудование, расходные материалы, реактивы, питательные среды для проведения микробиологического исследования воды

А.1 Средства измерений, вспомогательные оборудования, расходные материалы

Весы лабораторные общего назначения с метрологическими характеристиками по ГОСТ 24104 с пределом взвешивания 1000 г, 4 класса точности.

Весы лабораторные общего назначения с метрологическими характеристиками по ГОСТ 24104 с пределом взвешивания 200 г 2-го класса точности.

Термометр ртутный максимальный с диапазоном измерения от 20 °С до 200 °С с ценой деления шкалы 1 °С по ГОСТ 13646.

Термометр ртутный с диапазоном измерения от 0 до 100 °С с ценой деления шкалы 0,5 °С по ГОСТ 28498.

рН-метр, обеспечивающий измерение с погрешностью до 0,01.

Цилиндры вместимостью 100, 250, 500 мл или мензурки вместимостью 250, 500, 1000 мл по ГОСТ 1770.

Дозаторы для розлива питательных сред.

Дозаторы пипеточные по ГОСТ 28311.

Баня водяная для температурного режима (75 ± 5) °С по [2].

Баня водяная по [3] или термостат для температурного режима 45 °С - 49 °С (для питательных сред) по [4].

Вытяжной шкаф для работы с хлороформом при проведении анализа на колифаги по [5].

Горелки газовые по ГОСТ 21204 или спиртовки по ГОСТ 25336.

Дистиллятор, обеспечивающий качество дистиллированной воды не ниже по                     ГОСТ 6709.

Штатив для микропипеток по [6].

Лупа с двукратным увеличением по ГОСТ 25706.

Облучатель бактерицидный по ГОСТ 24827.

Оптический стандарт мутности на 10 единиц по [7].

Прибор для мембранной фильтрации под вакуумом с диаметром фильтрующей поверхности 35 или 47 мм и устройство для создания разрежения 0,5-1,0 атм.

Прибор для счета колоний бактерий.

Прибор нагревательный для варки питательных сред либо магнитные мешалки с подогревом до 300 °С.

Стерилизатор суховоздушный для температурного режима (180 ± 5) °С по                            ГОСТ 22649.

Стерилизатор паровой по ГОСТ 31598.

Автоматический стерилизатор петель.

Термостат для температурного режима (37±1) °С по ГОСТ 20790.

Термостат для температурного режима (44±1) °С по ГОСТ 20790.

Термостаты электрические суховоздушные с автоматическим терморегулятором до 50 °С, позволяющие поддерживать заданную температуру с погрешностью ± 1 °С по [8].

Термостат по [9] или баня водяная для температурного режима (44±0,5) °С по [10].

Холодильник бытовой электрический по ГОСТ 25336.

Бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026.

Вата хлопковая медицинская гигроскопическая по ГОСТ 5556.

Воронки по ГОСТ 25336.

Шпатели металлические или пластиковые по ГОСТ 10778.

Емкости эмалированные или пластиковые.

Индикаторы бумажные для определения рН в диапазоне 6-8 с интервалом определения 0,2-0,3

Карандаши или фломастеры по стеклу.

Лейкопластырь по [11].

Марля медицинская по ГОСТ 9412.

Мембранные фильтры для микробиологических целей с диаметром пор не более                   0,45 мкм и размером диска 35 или 47 мм и другие фильтрующие мембраны с аналогичной способностью фильтрации, имеющие сертификат качества.

Перчатки резиновые по ГОСТ 20010.

Петли бактериологические: металлические, одноразового использования

Пипетки вместимостью 1, 5, 10 мл с ценой деления 0,1 мл (многоразового или одноразового использования) по ГОСТ 29169 или ГОСТ 29227.

Наконечники для пипеточных дозаторов автоматических пипеток.

Пинцеты для работы с мембранными фильтрами по ГОСТ 21241.

Поплавки бактериологические для пробирок и колб длиной 20, 45 и 75 мм и диаметром соответственно 5, 9 и 10 мм.

Пробирки (многоразового или одноразового использования) по ГОСТ 25336.

Пробирки (силиконовые, резиновые и другие, выдерживающие стерилизацию сухим жаром или автоклавированием) по ГОСТ 25336.

Фольга алюминиевая по ГОСТ 745.

Колпачки металлические по ГОСТ 32625

Чашки Петри (стерильные однократного применения, автоклавируемые) по                       ГОСТ 23932.

Штативы для пробирок по [6].

Пленка уплотнительная по ГОСТ 24222.

Ярлычки для лабораторной посуды.

Мешки для отбора проб по ГОСТ 30090.

Капельницы по ГОСТ 25336.

Мешки для сбора и утилизации отходов в лаборатории по ГОСТ 30090.

Магнитные мешалки по [12].

Маски по ГОСТ 12.4.293, халаты по ГОСТ 24760 и ГОСТ 25194

Дезодорирующие жемчужины для автоклава.

Стекла предметные по ГОСТ 9284.

Антисептики и дезинфектанты для лаборатории по СТ РК 2827.

Лабораторная укладка.

А.2 Реактивы, питательные среды для проведения микробиологического исследования воды

Калия гидроокись по ГОСТ 24363.

Лактоза по ГОСТ ISO 12779.

Спирт этиловый ректификованный медицинский по ГОСТ 18300

Спирт этиловый технический по ГОСТ 17299.

Стрептомицин стерильный.

Фенол по ГОСТ 23519.

Хлороформ технический по ГОСТ 20015.

Биотесты для контроля тепловой стерилизации.

Капсулы для приготовления стандартных буферных растворов.

Стандартный фосфатный буфер с рН 7,2.

Готовый набор для окраски по Граму и отдельные готовые красители: кристаллический фиолетовый, жидкость для обесцвечивания, раствор Люголя, 0,5 % - й раствор сафранина, 0,1 % - й раствор основного фуксина.

Агар – агар микробиологический по ГОСТ 17206.

Пептон бактериологический по ГОСТ 13805.

Агар питательный сухой.

Питательный агар для оксидазного теста.

Сухой питательный бульон.

Агар Эндо сухой.

М-Агар Эндо.

М-Бульон Эндо.

Лаурил-триптозный бульон.

Лактозный бульон Эйкмана.

М-Бульон для колиформных бактерий.

Лактозный бульон.

Сухие среды с лактозой.

Основа триптического агара.

Готовые наборы для определения колиформных бактерий и E.coli в воде.

Солевой агар с маннитом/Солевой бульон с маннитом.

Основа агара Бэрда-Паркера/Основа агара Бэрда-Паркера с сульфаметазином.

Основа дифференцирующего агара (с плазмой) для стафилококков.

Основа молочно-солевого агара.

Стафилококковый агар N110/Стафилококковый агар N110 с азидом.

М-Бульон для стафилококков.

Бульон с цетримидом модифицированный.

Аспарагиновый бульон для псевдомонад.

Основа агара Псевдомонас.

Агар для выделения псевдомонад.

Агар с цетримидом.

Основа М-агара для псевдомонад.

Агар Клиглера/Агар Клиглера модифицированный.

Среда Хью-Лейфсона.

Агар для определения пиоцианина псевдомонад.

Дифференцирующая среда для псевдомонад.

Селенитовый бульон/Основа селенитового бульона/Бульон без селенита .

Основа тетратионатного бульона Мюллера-Кауфман.а

Агар Левина/Основа агара Левина.

Агар МакКонки с кристаллвиолетовым и 0,15 % желчных солей.

М-Бульон с бриллиантовым зеленым.

Основа М-тетратионатного бульона.

Трехсахарный железосодержащий агар.

Основа уреазного агара по Кристенсену.

Основа агара Симмонса/Цитратный агар.

Пептонная вода с мясным экстрактом (или без него) и индикатором Андреде.

Основа агара с бромкрезоловым пурпурным/Основа бульона с бромкрезоловым пурпурным.

Среда для определения подвижности.

Идентификационные наборы для энтеробактерий.

Тест – культуры микроорганизмов:

Контрольный колифаг MS2, штамм ВКПМ-3254 E.coli K12 F+ StrR

Штамм E.coli М17-02 и один из штаммов:

Pseudomonas aeruginosa или Pseudomonas fluorescens.

Диски для определения ферментации лактозы.

Диски для определения оксидазы.

Диски с различными углеводами.

Индикаторы рН.

Бумажные индикаторы для контроля тепловой стерилизации.

В производственных лабораториях, расположенных на территории водопроводных станций, следует использовать штамм Pseudomonas fluorescens.

Примечание – Все химические реактивы должны соответствовать квалификации не ниже критерия «чистый для анализа» («ч.д.а.»).

Приложение Б

(информационное)

Приготовление питательных сред и реактивов

Б.1 Предпочтительно использование стандартизованных сухих питательных сред промышленного призводства. Промышленные сухие питательные сред готовятся в соответствии с указаниями изготовителя на этикетке. В этом случае следует соблюдать способ применения и срок хранения питательных сред, указанные на упаковках. Сухие питательные среды хранят в сухих помещениях, в темноте, при температуре, указанной на этикетке. Вскрытые упаковки тщательно закупориваются. Среды с измененным внешним видом (уплотненные, с комками), а также с истекшим сроком годности не используются.

Б.2 Для приготовления растворов, реактивов и питательных сред применяют дистиллированную воду. Питательные среды готовят в посуде из инертного материала. Учитывая возможное изменение рН питательных сред после кипечения и стерилизации, оканчательной контроль рН проводят в готовой среде при температуре 25 ºС с использованием индикаторной бумаги.

Б.3 После стерилизации питательные среды оставляют для охлаждения при комнатной температуре. При необходимости розлива в чашки Петри среды охлаждают до 50 ºС - 60 ºС. Температура сред, хранящихся в холодильнике, перед посевом должна быть доведена до комнатной.

Б.4 Питательный бульон (М002) готовят из сухого препарата промышленного производства по способу, указанному на этикетке (пункт Б.5).

Питательный бульон (десятикратный) для колифагов готовят путем  увеличения в 10 раз навески сухого препарата, указанной на этикетке.

Б.5 Питательный агар:

1) Питательный агар/Питательный бульон (М001/М002)

Эти среды используют в качестве основных или специальных (после добавления              10 % крови или другой биологической жидкости).

Состав питательного агара/питательного бульона (М001/М002) приведен в таблице Б.1.

Таблица Б.1

| Ингредиенты | М001 грамм/литр | М002 грамм/литр |
| --- | --- | --- |
| Пептический перевар животной ткани | 5,00 | 5,0 |
| Мясной экстракт | 1,50 | 1,50 |
| Дрожжевой экстракт | 1,50 | 1,50 |
| Натрия хлорид | 5,0 | 5,00 |
| Агар-агар | 15,00 | - |
| Конечное значение рН (при 25ºС) 7,4±0,2 |  |  |

Приготовление:

Размешать 28,0 г порошка М001 или 13,0 г порошка М002 в 1000 мл дистилированной воды. Прокипятить для полного растворения частиц. Разлить в соответствующие емкости. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121 ºС ) в течение 15 мин.

1 - Control; 2 – E.coli (25922); 3 – Ps.aeruginosa (27853); 4 – S.aureus (25923)

Рисунок Б.1 - Питательный агар/Питательный бульон (М002)

Принцип и оценка результата:

Питательный агар и питательный бульон являются основными средами для посевов микроорганизмов, для проверки чистоты культур перед биохимическим и серотипированием. Их используют для культивирования и подсчета неприхотливых микроорганизмов. В полужидком виде среда может быть использована для хранения контрольных (эталонных) микроорганизмов.

Питательный агар – идеальная среда для демонстрации в ходе учебного процесса, когда требуется длительное выживание культур при температуре окружающей среды с минимальным риском роста контаминирующей флоры (что часто бывает со средами богатого состава). Добавление в эти среды биологических жидкостей (лошадиной или бараньей крови, сыворотки крови, яичного желтка и др.) делает их пригодными для культивирования относительно прихотливых микроорганизмов.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий желтый порошок.

Плотность готовой среды:

Образуется среда, соответствующая по плотности 1,5 % - ному агаровому гелю (М001).

Цвет и прозрачность готовой среды:

Готовая среда имеет светло-янтарный цвет, прозрачна или слегка опалесцирует, если в пробирках или чашках Петри формируется гель.

Кислотность среды:

При 25 °С водные растворы М001 (2,8% вес/об) или М002 (1,3% вес/об) имеют рН 7,4±0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-48 ч при 35 ºС - 37 ºС.

Таблица Б.2

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Рост |
| --- | --- |
| Escherichia coli (25922) | Хороший или обильный |
| Pseudomonas aeruginosa (27853) | Хороший или обильный |
| Staphylococcus aureus (25923) | Хороший или обильный |
| Streptococcus pyogenes (19615) | Хороший или обильный |

Условия и сроки хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 ºС.

Использовать до даты, указанной на этикетке.

Готовую среду хранить при температуре от 2 ºС до 8 ºС.

2) Триптонно-дрожжевой агар (М1272).

Данный агар рекомендуется международным комитетом (ISO 6222) для подсчета жизнеспособных микроорганизмов в воде.

Состав триптонно-дрожжевого агара (М1272) приведен в таблице Б.3.

Таблица Б.3

| Ингредиенты | грамм/литр |
| --- | --- |
| Гидролизат казеина | 6,00 |
| Дрожжевой экстаркт | 3,00 |
| Агар-агар | 12,00 |
| Конечное значение рН (при 25ºС)7,2±0,2 |  |

Приготовление:

Размешать 21,0 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды. Подогреть до кипения для полного растворения частиц. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121 ºС) в течение 15 мин.

Принцип и оценка результата:

Гидролизат казеина и дрожжевой экстракт служат источником азотистых питательных веществ, углерода, витаминов группы В и микроэлементов, необходимых для роста микроорганизмов.

Для подсчета колоний иследуемую культуру засевают штрихами или глубинным посевом (добавляют к пробе расплавленный остуженный агар в чашку и перемешивают).

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий светло-желтый порошок.

Плотность готовой среды:

Образуется среда, соответствующая по плотности 1,2 % - ному агаровому гелю.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Среда имеет светло-янтарную окраску, прозрачна или слегка опалесцирует, если в чашках Петри формируется гель.

Кислотность среды:

При 25 ºС водный раствор (2,1% вес/об) имеет рН 7,4±0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-24 ч при 35 ºС - 37 ºС.

Таблица Б.4

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Рост |
| --- | --- |
| Escherichia coli (25922) | Обильный |
| Enterobacter aerogenes (13078) | Обильный |
| Salmonella serotype Enteritidis (13076) | Обильный |
| Salmonella serotype Typhimurium (14028) | Обильный |

Условия и срок хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 ºС до 8 ºС.

3) Питательный агар для определения микробного числа на чашках (М091).

Среда рекомендована международным комитетом ISO.

Состав питательного агара для определения микробного числа на чашках (М091):

Таблица Б.5

| Ингредиенты | грамм/литр |
| --- | --- |
| Гидролизат казеина | 5,00 |
| Дрожжевой экстаркт Глюкоза | 2,50 1,00 |
| Агар-агар | 15,00 |
| Конечное значение рН (при 25 ºС) 7,0 ± 0,2 |  |

Рисунок Б.2 – Микробного числа на чашках (М091)

E.faecalis (29212)

Приготовление:

Размешать 23,5 г порошка М091 в 1000 мл дистиллированной воды. Прокипятить для полного растворения частиц. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121 ºС) в течение 15 мин.

Принцип и оценка результата:

Среда М091 рекомендована рядом официальных документов, в том числе комитетом ISO.

Гидролизат казеина обеспечивает присутствие в среде аминокислот и других азотистых питательных веществ, а дрожжевой экстаркт – витаминов группы В. Специалисты АРНА рекомендуют определять микробное число чашечным методом. Из образцов готовят разведения и помещают их в чашки Петри, после чего в них наливают расплавленный и остуженный агар и осторожно перемешивают, тщательно смешивая образец с агаром.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий светло-желтый порошок.

Плотность готовой среды:

Образуется среда, соответствующая по плотности 1,5 % - ному агаровому.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Среда имеет светло-желтую окраску, прозрачна или слегка опалесцирует, когда в чашках Петри формируется гель.

Кислотность среды:

При 25 ºС водный раствор М091 (2,35 % вес/об) имеет рН 7,0 ± 0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-24 ч при 35 ºС - 37 ºС.

Таблица Б.6

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Рост |
| --- | --- |
| Bacillus subtilis (6633) | Обильный |
| Escherichia coli (25922) | Обильный |
| Lactobacillus casei (9595) | Обильный |
| Staphylococcus aureus (25923) | Обильный |
| Enterococcus faecalis (29212) | Обильный |
| Streptococcus pyogenes (19615) | Обильный |

Условия и срок хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 ºС до 8 ºС.

4) Питательный агар для оксидазного теста (М1274)

Питательный агар М1274 используется для орпеделения оксидазы у микроорганизмов водного происхождения, он рекомендован международным комитетом (ISO 9308-1).

Состав питательного агара для оксидазного теста (М1274):

Таблица Б.7

| Ингредиенты | грамм/литр |
| --- | --- |
| Пептический перевар животной ткани | 1,00 |
| Мясной экстаркт | 1,00 |
| Натрия хлорид | 5,00 |
| Агар-агар | 15,00 |
| Конечное значение рН (при 25ºС)7,3±0,2 |  |

Приготовление:

Размешать 22,0 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды. Прокипятить для полного растворения частиц. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121 ºС) в течение 15 мин.

1 – Ps.aeroginosa (27853) (oxidase positive); 2 – E.coli (25922) (oxidase negative)

Рисунок Б.3 – Питательный агар для оксидазного теста (М1274)

Принцип и оценка результата:

Агар рекомендован специалистами АРНА для дифференциации колиформных и других бактееий по присутствию/отсутствию фермента цитохромоксидазы. Для этой же цели он рекомендован международным комитетом (ISO).

Пептический перевар животной ткани и мясной экстракт обеспечивают присутствие в среде соединений азота, углерода, серы и микроэлементов. Хлорид натрия обеспечивает оптимальное осмотическое давление среды.

Чашки с питательным агаром засевают штрихами для получения роста изолированных колоний. Такую колонию используют в оксидазном тесте на фильтровальной бумаге, пропитанной соответствующим реактивом. Положительным результатом теста на оксидазу является развитие в течение 10 секунд темно-лилового окрашивания. Колиформные бактерии оксидазоотрицательны.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий желтый порошок.

Плотность готовой среды:

Образуется среда, соответствующая по плотности 1,5 % - ному агаровому гелю.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Среда имеет желтую окраску, прозрачна или слегка опалесцирует, когда в чашках Петри формируется гель.

Кислотность среды:

При 25 ºС водный раствор (2,2 % вес/об) имеет рН 7,3 ± 0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-24 ч при 35 ºС - 37 ºС.

Таблица Б.8

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Рост | Оксидаза |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (25922) | Обильный | - |
| Enterobacter aerogenes (13048) | Обильный | - |
| Pseudomonas aeruginosa (27853) | Обильный | + |
| Aeromonas hydrophila (7966) | Обильный | + |
| Vibro cholera (15748) | Обильный | + |

Примечание  – + = развитие в течение 10 секунд темно-лилового окрашивания

Условия и срок хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 ºС до 8 ºС.

5) Питательный агар для определения колифагов прямым методом готовят с увелечением навески сухого препарата (М1272 или М1274) в 2 раза от прописи; питательный агар запрещается выдерживать в расплавленном состоянии более 8 часов; оставшийся неиспользованным агар повторному расплавлению не подлнжит. Полужидкий питательный агар готовят следующим образом: 15 г сухого питательного бульона (М002) и 3 г агар-агара микробиологического растворяются при нагревании в 1000 мл дистиллированной воды; рН доводят до 7,0-7,2; агар разливают в пробирки и стерилизуют автоклавированием при 121 ºС в течение 15 минут. Питательный агар со стрептомицином готовят из расчета содержания 100 мкг стрептомицина на 1 мл питательного агара, приготовленного по стандартной прописи (М1272 или М1274). С соблюдением правил асептики на стерильной дистиллированной воде готовят раствор стрептомицина в концентрации 10 мг на 1 мл. В готовый питательный агар, отмеренный по объему и остуженный до температуры 45 ºС - 49 ºС, вносят приготовленный стерильный раствор стрептомицина из расчета 0,1 мл на 10 мл питательного агара; разливают в пробирки для приготовления скошенного агара. Повторное расплавление питательной среды со стрептомицином запрещается.

6) Реактивы для оксидазного теста: Для постановки теста используют оксидазные диски (DD018). Их используют для дифференциации представителей родов Neisseria, Alcaligenes, Aeromonas, Vibrio, Compylobacter и Pseudomonas (обладают оксидазной активностью) от энтеробактерий (оксидазоотрицательные).

Принцип и оценка результата:

Во флакончиках находятся стерильные диски из фильтровальной бумаги, пропитанные оксалатом N,N-диметил-парафенилендиамина, аскорбиновой кислотой и – нафтолом. С использованием таких дисков отпадает необходимость в ежедневном приготовлении свежего реактива на оксидазу. Бесцветный N,N-диметил-парафенилендиамин служит искусственным реципиентом электронов. В ходе оксидазного теста из оксалата N,N-диметил-парафенилендиамина в результате окислительно-восстановительнывх реакций с участием микробной оксидазы образуется индофенол вещество синего цвета.

Указания по применению:

Оксидазный тест проводят путем снятия микробной колонии и растирания ее по оксидазному диску. Учет реакции ведут в течение 5-10 секунд при 25 ºС - 30 ºС.

Замедленные положительные реакции появляются через 10-60 секунд. Отсутствие изменения цвета на диске или развитие окраски через 60 и более секунд расценивают, как отрицательную реакцию.

Контроль качества:

Культуральные свойства:

Реакции референс-штаммов в течение 5-10 секунд при 25 ºС – 30 ºС.

Таблица Б.9

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Реакция (результат) | Цвет |
| --- | --- | --- |
| Pseudomonas aeruginosa (27853) | + | Темно-лиловый, синий |
| Staphylococcus aureus (25923) | - | Не меняется |
| Neisseria gonorrhoeae (19424) | + | Темно-лиловый, синий |
| Escherichia coli (25922) | - | Не меняется |

Внимание!

- Во избежание ложноположительных реакций не применяйте стальную или нихромовую проволоку для оксидазного теста, т.к. возможно поверхностное окисление этих металлов.

- Для учета результатов важно соблюдение временного интервала (5-10 сек).

- Оксидазный тест, ввиду его важности для идентификации, надо проводить со всеми грамотрицательными бактериями.

- Выработка цитохромоксидазы может подавляться на средах, где идет ферментация углеводов (например, на агаре МакКони), поэтому возможны ложноотрицательные результаты теста с культурами родов Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas.

7 Реактивы для окраски препаратов по Граму:

Можно использовать набор для окраски по Граму (К001) или отдельные готовые красители: кристаллический фиолетовый (S012), жидкость для обесцвечивания (S032), раствор Люголя (S013), 0,5 % – й раствор сафранина (S027), 0,1 % – й раствор основного фуксина (S038).

8 Среда Эндо

- Агар Эндо (М029R):

Эту среду рекомендуют для выделения и диффернециации грамотрицательных микроорганизмов кишечной группы.

Состав агара Эндо (М029R):

Таблица Б.10

| Ингредиенты | грамм/литр |
| --- | --- |
| Пептический перевар животной ткани | 11,50 |
| Лактоза | 12,90 |
| Натрия хлорид | 3,60 |
| Калия гидрофосфат | 0,48 |
| Калия дигидрофосфат | 0,22 |
| Натрия сульфит | 0,86 |
| Натрия лаурисульфат | 0,01 |
| Фуксин оснвной | 0,83 |
| Агар-агар | 9,60 |
| Конечное значение рН (при 25 ºС) 7,3±0,2 |  |

Приготовление:

Размешать 40,0 г порошка М029R в 1000 мл дистиллированной воды. Прокипятить для полного растворения частиц. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121 ºС) в течение 15 минут. Перед разливом в чашки тщательно перемешать.

Предупреждение: основной фуксин сильный канцероген, поэтому следует избегать вдыхания порошка и попадения его на кожу.

Рисунок Б.4 – Endo Agar, Modified (М029R)

E.coli (25922)

Принцип и оценка результата:

Эта среда разработана Endo как культуральная среда для дифференциации микроорганизмов, ферментирующих и не ферментирующих лактозу. В современной модификации она используется для микробиологического исследования воды, стоков, молочных и других пищевых продуктов.

Сульфит натрия и основной фуксин обладают подавляющим эффектом на грамположительные микроорганизмы. Лактоза разлагается микроорганизмами до альдегида и кислоты. Альдегид в свою очередь освобождает фуксин из                                             фуксин-сульфитного комплекса, усиливая красное окрашивание колоний. У кишечных палочек эта реакция очень выражена и сопровождается кристаллизацией фуксина, что проявляется зеленоватым металлическим блеском (фуксиновый глянец) колоний.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий светло-лиловый порошок.

Плотность готовой среды:

Образуется среда, соответствующая по плотности 0,96 % - ному агаровому гелю.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Среда имеет оранжевато-розовую окраску, прозрачна или слегка опалесцирует с легким преципиататом, если в чашках Петри формируется гель.

Кислотность среды:

При 25 ºС водный раствор М029R (4,00 % вес/об) имеет рН 7,3±0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-24 ч при 35 ºС - 37 ºС.

Таблица Б.11

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Рост | Вид колоний |
| --- | --- | --- |
| Enterobacter aerogenes (13048) | Обильный | Розовые слизистые |
| Escherichia coli (25922) | Обильный | Розовато-красные с металлическим блеском |
| Salmonella serotype Typhi (6539) | Обильный | Бесцветные или розоватые |
| Shigella sonnei (25931) | Обильный | Бесцветные или розоватые |
| Klebsiella pneumoniae (13883) | Обильный | Розовые слизистые |
| Proteus vulgaris (13315) | Обильный | Бесцветные или розоватые |
| Pseudomonas aeruginosa (27853) | Обильный | Бесцветные неровные |
| Enterococcus faecalis (29212) | Слабый или отсутствует | Розовые мелкие |
| Staphylococcus aureus (25923) | Подавляется | - |

Условия и срок хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 ºС до 8 ºС.

Если на поверхности среды заметны следы влаги, чашки перед посевом необходимо подсушить; срок хранения чашек со средой не более 2-3 суток в темноте, если производителем не оговорены другие сроки.

2) модификация среды с добавлением розоловой кислоты: в случаях, когда мембранные фильтры зарастают микрофлорой, не относящейся к бактериям кишеной группы, помимо фуксина, допускается добавление на 100 мл среды Эндо 0,2 мл 5 % спиртового раствора розоловой кислоты; срок хранения раствора розоловой кислоты – не более 1 месяца. Модификация среды Эндо с добавлением розоловой кислоты используется только при работе методом мембранной фильтрации.

- М-Агар Эндо (М1106)

Эту среду используют для подсчета колиформных бактерий в воде двухэтапным мембранным методом.

Состав М-Агара Эндо (М1106):

Таблица Б.12

| Ингредиенты | грамм/литр |
| --- | --- |
| Гидролизат казеина | 3,70 |
| Пептический перевар животной ткани | 3,70 |
| Триптоза | 7,50 |
| Дрожжевой экстракт | 1,20 |
| Лактоза | 9,40 |
| Калия гидрофосфат | 3,30 |
| Калия дигидрофосфат | 1,00 |
| Натрия хлорид | 3,70 |
| Натрия дезоксихолат | 0,10 |
| Натрия лаурисульфат | 0,05 |
| Натрия сульфит | 1,60 |
| Фуксин оснвной | 0,80 |
| Агар-агар | 15,00 |
| Конечное значение рН (при 25 ºС) 7,3±0,2 |  |

Рисунок Б.5 – Агар Эндо (М1106)

E.coli (25922)

Приготовление:

Размешать 51,0 г порошка в 980 мл дистиллированной воды. Прокипятить для полного растворения частиц. НЕ АВТОКЛАВИРОВАТЬ СРЕДУ. Отсудить до 45 ºС и асептично добавить 20 мл 95 % - ного эталона. Перемешать и разлить по 4 мл в чашки Петри диаметром 60 мм. При использовании больших чашек наливать такое количестве среды, чтобы образовался слой толщиной 1,5 мм. НЕ ДЕРЖАТЬ ЧАШКИ СО СРЕДОЙ НА СВЕТУ.

Предупреждение: основной фуксин является потенциальным канцерогеном, поэтому при обращении с ним следует избегать вдыхания порошка и попадания его на кожу.

Принцип и оценка результата:

Эта среда дана в прописи McCarthy, Delaney и Grasso и используется для подсчета колиформных бактерий в воде. Метод мембранных фильтров для подсчета колиформных бактерий более достоверен и ценен, по сравнению с методом бродильных проб. Указанные выше авторы предложили использовать двухэтапный метод обогащения для уменьшения токсического воздействия окружающей среды на колиформные бактерии и повышения их выживания. Пропись данной среды основана на прописи Эндо, предложенной для дифференциации бактерий по способности ферментировать лактозу.

Гидролизат казеина, триптоза, пептический перевар животной ткани и дрожжевой экстракт служат источником необходимых питательных веществ (особенно, азотистых) для роста колиформных бактерий. Лактоза является ферментируемым субстратом. Натрия дезоксихолат, сульфит натрия и основной фуксин подавляют рост грамположительных микроорганизмов. Фосфаты придают среде буферный свойства. Колиформные бактерии ферментируют лактозу, формируют красные колонии и окрашивают в тот же цвет среду вокруг них. Микроорганизмы, не ферментирующие лактозы, образуют бесцветные колонии.

На первом этапе обогащения подложку смачивают Лаурил-триптозным бульоном (М080). Мембранный фильтр, через который пропущена исследуемая вода, асептично накладывают на подложку и без переворачивания инкубируют 2 ч при 35 ºС во влажной камере. Затем фильтр асептично переносят на М-Агар Эндо в чашке и инкубируют при той же температуре в течение 24 ч. В другом варианте подложку для мембранного фильтра помещают на внутреннюю поверхность крышки чашки с М-Агаром Эндо, смачивают 2 мл Лаурилтриптозного бульона (М080) и инкубируют 1-1,5 ч при 35 ºС. На втором этапе подготовленный фильтр перекладывают прямо на поверхность агара и инкубируют, как описано выше. Через 24 инкубирования предположительно колиформные бактерии формируют золотисто-зеленые колонии с металлическим блеском.

Определение концентрации колиформных бактерий: отмечают общее количество колиформных бактерий на 100 мл исследуемой воды. При обнаружении на фильтре                            20-80 колоний (но не более 200) можно экстраполировать результат исследования по следующей формуле.

Количество колиформных в 100 мл=количество колоний колиформ × 100: количество профильтрованной воды.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий розовый порошок.

Плотность готовой среды:

Образуется среда, соответствующая по плотности 1,5%-ному агаровому гелю.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Среда имеет красную окраску, слегка опалесцирует, если в чашках Петри формируется гель.

Кислотность среды:

При 25 ºС водный раствор  (5,1 % вес/об с 2 % вес/об этанола) имеет рН 7,2±0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 20-24 ч при 35 ºС.

Таблица Б.13

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Рост | Цвет колоний |
| --- | --- | --- |
| Enterobacter aerogenes (13048) | Обильный | Красные или черные с блеском |
| Escherichia coli (25922) | Обильный | Красные или черные с блеском |
| Salmonella serotype Typhi (6539) | Обильный | Бесцветные |
| Staphylococcus aureus (25923) | Подавляется | - |

Условия и срок хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить не рекомендуется.

- М-Бульон Эндо (М1107)

Эту среду используют для подсчета колиформных бактерий в воде мембранным методом.

Состав М-Бульон Эндо (М1107):

Таблица Б.14

| Ингредиенты | грамм/литр |
| --- | --- |
| Пептический перевар животной ткани | 20,00 |
| Дрожжевой экстракт | 6,00 |
| Лактоза | 25,00 |
| Калия гидрофосфат | 7,00 |
| Фуксин основной | 1,00 |
| Натрия сульфит | 2,50 |
| Конечное значение рН (при 25 ºС) 7,3±0,2 |  |

Приготовление:

Размешать 61,5 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды. Подогреть для полного растворения частиц. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121 ºС) в течение                       5 мин. Остудить и использовать, как требуется в соответсвии с методом мембранных фильтров. Среду следует использовать в день приготовления.

Предупреждение: основной фуксин является потенциальным канцерогеном, поэтому при обращении с ним следует избегать вдыхания порошка и попадания его на кожу.

Принцип и оценка результата:

Эта среда используется для санитарно-микробиологических исследований на молочном производстве и при обследовании воды бассейнов методом мембранных фильтров. Ее использование дает наилучшие результаты, по сравнению с другими средами, так как колонии колиформных бактерий формируются быстро, не требуется предварительное обогащение и насыщенная влажная атмосфера, а результаты согласуются с теми, которые получают методом бродильных проб.

Пептический перевар животной ткани и дрожжевой экстракт служат источником необходимых питательных веществ для роста колиформных бактерий. Лактоза является ферментируемым субстратом. Сульфит натрия и основной фуксин подавляют рост грамположительных микроорганизмов.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий лиловый порошок.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Среда имеет розовато-оранжевую окраску, без какого-либо иреципитата.

Кислотность среды:

При 25 ºС водный раствор (6,15 % вес/об) имеет рН 7,5±0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-48 ч при 37 ºС.

Таблица Б.15

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Рост | Цвет колоний |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (25922) | Хороший или обильный | Розовые с металлическим блеском |
| Salmonella serotype Typhimurium (14028) | Хороший или обильный | Бесцветные или слабо-розовые |
| Staphylococcus aureus (25923) | Подавляется | - |

Условия и срок хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить не рекомендуется.

- М-Бульон для колиформных бактерий (М1103)

Эту среду исплользуют для подсчета колиформных бактерий в воде одноэтапным методом мембранных фильтров. Состав М-Бульона для колиформных бактерий (М1103):

Таблица Б.16

| Ингредиенты | грамм/литр |
| --- | --- |
| Триптоза | 10,00 |
| Гидролизат казеина | 5,00 |
| Пептон, специальный | 5,00 |
| Дрожжевой экстракт | 1,50 |
| Лактоза | 12,50 |
| Натрия дезоксихолат | 0,10 |
| Калия гидрофосфат | 4,375 |
| Калия дигидрофосфат | 1,375 |
| Натрия хлорид | 5,00 |
| Натрия лаурилсульфат | 0,05 |
| Натрия сульфит | 2,10 |
| Фуксин основной | 1,05 |
| Конечное значение рН (при 25 ºС) 7,2±0,2 |  |

Приготовление:

Размешать 48,0 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды, содержащей 20 мл этанола. Прокипятить для полного растворения частиц. НЕ АВТОКЛАВИРОВАТЬ СРЕДУ.

Остудить до комнатной температуры  и разлить по 2 мл не стерильные адсорбирующие подложки. Среду следует использовать в день приготовления и защищать от действия яркого света.

Предупреждение: основной фуксин является потенциальным канцерогеном, поэтому при обращении с ним следует избегать вдыхания порошка и попадания его на кожу.

Принцип и оценка результата:

Эта среда является селективной и дифференциальной, она используется для определения колиформных бактерий методом мембранных фильтров. При этом не требуется предварительное обогащения материала. Этот бульон является средой выбора для определения колиформных  бактерий в воде и другом материале.

Пептон, триптоза, гидролизат казеина и дрожжевой экстракт служат источником необходимых питательных веществ для роста колиформных бактерий. Дезоксихолат натрия подавляет рост грамположительных микроорганизмов. Колиформные бактерии ферментируют лактозу и образуют на этой среде розовые колонии с металлическим блеском.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий розовато-лиловый порошок.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Среда имеет розовато-красную окраску, опалесцирует, без какого-либо иреципитата.

Кислотность среды:

При 25 ºС водный раствор (4,8 % вес/об) имеет рН 7,2±0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 24 ч при 35 ºС.

Таблица Б.17

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Рост | Цвет колоний |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (25922) | Обильный | Розовые с металлическим блеском |
| S serotype Typhimurium (14028) | Обильный | Бесцветные или слабо-розовые |
| Staphylococcus aureus (25923) | Обильный | - |

Условия и срок хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить не рекомендуется.

9 Лактозо-пептонная среда:

1) Лактозный бульон (М1003)

Эту среду рекомендуют для определения колиформных бактерий в воде, молочных и других пищевых продуктах стандартными методами.

Состав лактозного бульона (М1003):

Таблица Б.18

| Ингредиенты | грамм/литр |
| --- | --- |
| Пептический перевар животной ткани | 5,00 |
| Мясной экстракт | 3,00 |
| Лактоза | 5,00 |
| Конечное значение рН (при 25 ºС) 6,9±0,2 |  |

Приготовление:

Размешать 13,0 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды. Подогреть                                     (при необходимости) для полного растворения частиц. Для посева больших объемов материала (10 мл и более) можно готовить среду более высокой концентрации с учетом ее разведения инокулюмом. Разлить в соответствующем количестве в пробирки с поплавками. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121 ºС) в течение 15 мин.

Принцип и оценка результата:

Эту среду специалисты АРНА рекомендуют для подтверждения присутствия колиформных бактерий в воде, пищевых продуктах, молоке. Ее можно использовать в качестве альтернативы Лаурилсульфатному бульону (М1186) при определении колиформных бактерий методом наиболее вероятных чисел (бродильным методом).

Пептический перевар животной ткани и мясной экстракт являются источником необходимых питательных веществ, лактозаферментируемым субстратом. Пробирки с бульоном засевают разведениями исследуемой воды или молока и инкубируют при 35 ºС с последующим учетом газообразования через 24 и 48 ч. К группе общих колиформных относят аэробные и факультативно анаэробные грамотрицательные неспоровые палочки, которые ферментируют лактозу при 35 ºС – 37 ºС с образованием газа в течение 48 ч. Если надо исследовать большие объемы воды, может потребоваться применение бульона двойной концентрации.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий желтый порошок.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Среда имеет янтарную окраску, прозрачна без какого-либо преципитата.

Кислотность среды:

При 25 ºС водный раствор (1,3 % вес/об) имеет рН 6,9±0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-48 ч при 35 ºС - 37 ºС.

Таблица Б.19

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Рост | Газ |
| --- | --- | --- |
| Enterobacter aerogenes (13048) | Обильный | + |
| Escherichia coli (25922) | Обильный | + |
| Pseudomonas aeruginosa (10145) | Обильный | - |
| Enterococcus faecalis (29212) | Обильный | - |

Условия и сроки хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 ºС до 8 ºС.

2) Жидкая лактозная среда (М026)

Среду рекомендуют для определения колиморфных микроорганизмов, а также для определения ферментации микроорганизмами лактозы.

Состав жидкой лактозной среды (М026):

Таблица Б.20

| Ингредиенты | Грамм/литр |
| --- | --- |
| Панкреатический перевар желатина | 5,00 |
| Мясной экстракт | 3,00 |

Продолжение таблицы Б.20

| Ингредиенты | Грамм/литр |
| --- | --- |
| Лактоза | 5,00 |
| Конечное значение рН (при 25 ºС) 6,9±0,2 |  |

Приготовление:

Размешать 13,0 г в 1000 мл дистиллированной воды. Тщательно перемешать и разлить в пробирки с поплавками. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121 ºС) в течении 15 мин. Концентрацию среды выбирают в соответствии с предполагаемым объемом инокулюма.

Принцип и оценка результата:

Эта среда дается в соответствии с рекомендациями АРНА и используется для санитарно-микробиологического исследования воды, молочных и других пищевых продуктов. Этот бульон используют для обнаружения колиформных бактерий в молочных продуктах, а также в тестах на присутствие сальмонелл и Escherichia coli.

Мясной экстракт и панкреатический перевар желатина являются источником важнейших питательных веществ для обменных процессов у микроорганизмов.                         Лактоза – ферментируюмый углевод. Образование газа является предварительным доказательством присутствия колиформных бактерий. При исследовании больших объемов материала используют концентрированную среду, но конечная концентрация компонентов должна оставаться постоянной (13 г/л).

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий желтый порошок.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Готовая среда имеет светло-янтарную окраску, прозрачна, без какого-либо преципитата.

Кислотность среды:

При 25 ºС водный раствор (1,3 % вес/об) имеет рН 6,9±0,2.

Культурные свойства:

Ростовые характеристики реферанс-штаммов через 18-48 ч при 35 ºС - 37 ºС.

Таблица Б.21

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Рост | Газ |
| --- | --- | --- |
| Enterobacter aerogenes (13048) | Хороший или обильный | + |
| Escherichia coli (25922) | Хороший или обильный | + |
| Pseudomonas aeruginosa (10145) | Хороший или обильный | - |
| Enterococcus faecalis (29212) | Хороший или обильный | - |

Условия и сроки хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 ºС до 8 ºС.

3) Лактозный бульон для исследования воды (М1186)

Эту среду используют для определения колиформных бактерий в питьевой воде после водоподготовки и из распределительной сети.

Состав лактозного бульона для исследования воды (М1186):

Таблица Б.22

| Ингредиенты | Грамм/литр |
| --- | --- |
| Пентический перевар животной ткани | 5,0 |
| Триптоза | 9,83 |
| Мясной экстракт | 3,00 |
| Лактоза | 7,46 |
| Натрия хлорид | 2,46 |
| Калия гидрофосфат | 1,35 |
| Калия дигидрофосфат | 1,35 |
| Натрия лаурилсульфат | 0,5 |
| Бромкрезоловый пурпурный | 0,0085 |
| Конечное значение рН (при 25 0С) 6,8±0,2 |  |

Приготовление:

Размешать 30,5 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды (при необходимости приготовления среды тройной концентрации размешать 91,5 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды). Разлить по 50 мл в пробирки с завинчивающимися крышками. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121 0С) в течении 15 мин.

1 – Control; 2 – Styphimurium (14028); 3 – E.coli (25922); 4 – Kleb.pneumoniae (13883)

Рисунок Б.6 – Лактозный бульон для исследования воды (М1186)

Принцип и оценка результата:

Для бактериологического исследования питьевой воды, которая не должна иметь контаминирующих микроорганизмов, Weiss и Hunter предложили простую методику.

Позже был разработан тест РА («присутствие-отсутствие»), в соответствии с которым колиформные и другие контаминирубщие микроорганизмы не должны обнаруживаться в 100 мл питьевой воды. Этот тест изучался в различных аспектах и получил статус стандарта: Образец питьевой воды объемом 100 мл не должен содержать каких-либо колиформных микроорганизмов.

Пептический перевар животной ткани, триптоза и мясной экстракт обеспечивают присутствие в среде азотистых питательных веществ и микроэлементов, необходимых для роста колиформных бактерий. Лактоза является ферментируемым углеводом и источником энергии. Фосфаты обеспечивают буферные свойства среды. Лаурилсульфат подавляет рост многих бактерий, не относимых к колиформным.

Бромкрезоловый пурпурный является индикатором рН, который в кислой среде становиться желтым.

Тест РА служит лишь для предварительного определения колиформных бактерий. Для подтверждения результатов используют такие среды, как Желчный бульон с бриллиантовым зеленым (М121).

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий желтый порошок.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Среда имеет лиловую окраску, прозрачна без какого-либо преципитата.

Кислотность среды:

При 25 0С водный раствор (3,05 % вес/об) имеет рН 6,8±0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-24 с при 35 °С.

Таблица Б.23

| Штаммы среды микроорганизмов (АТСС) | Рост | Цвет |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (25922) | Хороший или обильный | Желтый |
| Enterobacter aerogenes (13048) | Хороший или обильный | Светло-желтый |
| Klebsiella pneumoniae (13883) | Хороший или обильный | Желтый |
| Salmonella typhimurium (14028) | Хороший или обильный | Без изменений |
| Enterococcus faecalis (29212) | Подавляется | - |

Условия и сроки хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 0С. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 0С до 8 0С.

4) Лаурил-триптозный бульон (М080)

Эту среду используют для определения колиформных микроорганизмов в воде, молочных и других пищевых продуктов.

Состав Лаурил-триптозного бульона (М080):

Таблица Б.24

| Ингредиенты | Грамм/литр |
| --- | --- |
| Триптоза | 20,00 |
| Лактоза | 5,00 |
| Натрия хлорид | 5,00 |

Продолжение таблицы Б.24

| Ингредиенты | Грамм/литр |
| --- | --- |
| Калия гидрофосфат | 2,75 |
| Калия дигидрофосфат | 2,75 |
| Натрия лаурилсульфат | 0,10 |
| Конечное значение рН (при 250С) 6,8±0,2 |  |

Приготовление:

Размешать 35,6 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды. Разлить в пробирки с поплавками. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121 0С) в течение 15 мин.

1 – Control; 2 – S.aureus (25923); 3 – E.coli (25922); 4 – S.serotype Typhimurium (14028)

Рисунок Б.7 – Лаурил-триптозный бульон (М080)

Принцип и оценка результата:

Эту среду предложили Mallmann и Darby. Она рекомендована специалистами АРНА для выявления колиформных бактерий в образцах питьевой и сточных вод, а также в образцах пищевых продуктов. Среда разрабатывалась с целью получения обильного роста колиформных бактерий и выраженного газообразования при относительно небольшом инокулюме. На ней полностью подавляется рост аэробных спорообразующих бактерий. Cowls показано селективное действие лаурилсульфата в отношении колиформных бактерий. В ходе сравнительных исследований Mallmann и Darby показали преимущества данной среды перед стандартными по количеству выявляемых колиформных бактерий и признаку газообразования. Данная среда рекомендована для определения колиформных бактерий международным комитетом (ISO).

Триптоза является источником необходимых азот- и углеродсодержащих питательных веществ, сульфата и микроэлементов. Фосфат придает буферность среде, а хлорид натрия обеспечивает оптимальное осмотическое давление. Лаурилсульфат натрия подаляет рост микроорганизмов (кроме колиформных).

Для посева инокулюма объемом 1 мл и менее используют среду обычной концентрации. Если объем инокулюма 10 мл и более, рекомендуется готовить среду двойной концентрации и делать посевы с учетом разведения среды. Засеянные среды инкубируют при 37 0С в течении 24-48 ч. Из пробирок с признаками роста материал высевают на две пробирки с той же средой, одну из которых инкубируют при 37 0С, другую при 44 0С. Если имеются признаки ферментации в пробирке, инкубированной при 44 0С в течении 8-24 ч, проводят тест на индол, добавляя реактив Ковача. Положительный результат теста на индол в пробирке, где имеется газообразование при 44 0С, указывает на присутствие Escherichia coli. Если в пробирке, инкубированной при 37 0С, через 24 ч нет признаков ферментации, то первоначальную ферментацию рассматривают, как неспецифическую (вызванную микроорганизмами, отличными от колиформных). При хранении в холодильнике (при от 2 0С до 8 0С) среда может мутнеть, но при комнатной температуре она вновь становиться прозрачной.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий светло-желтый порошок.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Среда имеет светло-желтую окраску, прозрачна, без какого-либо преципитата.

Кислотность среды:

При 25 0С водной раствор (3,56 % вес/об) имеет рН 6,8±0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-24 ч при 35 0С.

Таблица Б.25

| Штаммы среды микроорганизмов (АТСС) | Рост | Газ | Индол (440С) |
| --- | --- | --- | --- |
| Escherichia coli (25922) | обильный | + | - |
| Enterobacter aerogenes (13048) | обильный | + | + |
| S. serotypeTyphimurium (14028) | обильный | - | - |
| Salmonella typhimurium (14028) | Подавляется | - | - |
| Enterococcus faecalis (29212) | Подавляется | - | - |

Условия и сроки хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 0С. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 0С до 8 0С.

5) Лактозный бульон Эйкмана (М086)

Среду рекомендуют для определения и дифференциаиции Escherichia coli от других колиформных микроорганизмов по способности расти с выделением газа при ферментации лактозы.

Состав лактозного бульона Эйкмана (М086):

Таблица Б.26

| Ингредиенты | Грамм/литр |
| --- | --- |
| Триптоза | 15,00 |
| Лактоза | 3,00 |
| Натрия хлорид | 5,00 |
| Калия гидрофосфат | 4,00 |
| Калия дигидрофосфат | 1,50 |
| Конечное значение рН (при 250С) 6,8±0,2 |  |

Приготовление:

Размешать 28,5 г в 1000 мл дистиллированной воды. Для исследования образцов воды объемом 10 мл размешать 57,0 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды. Разлить среду в пробирки с поплавками. Стерилизовать автоклавированнием при 1,1 атм (121 0С) в течении 15 мин.

Принцип и оценка результата:

Eijkman предложил способ разделения штаммов Escherichia coli из фекалий теплокровных и холоднокровных животных. Perry и Hajna модифицировали метод Эйкмана, снизив концентарацию углевода и введя в состав среды фосфатный буфер. Это позволяет сохранить живыми культуры Escherichia coli после инкубирования при 46 0С в течение 96 и более часов. Perry модифицировал среду Эйкмана, использовав для выделения культур Escherichia coli лактозу. Эта среда может использоваться также для контроля фильтрации воды.

Контроль качества:

Внешний вид порошок:

Гомогенный сыпучий светло-желтый порошок.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Готовая среда имеет светло-желтую окраску, прозрачна, без какого-либо преципитата.

Кислотность среды:

При 25 0С водный раствор (2,85 % вес/об) имеет рН 6,8±0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 24-48 ч при 45,5 0С - 46,0 0С.

Таблица Б.27

| Штаммы среды микроорганизмов (АТСС) | Рост | Газ |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (25922) | обильный | + |
| Enterobacter aerogenes (13048) | слабый | - |

Условия и сроки хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 0С. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 0С до 8 0С.

Для приготовления концентрированной лактозо-пептонной среды все ингредиенты, кроме воды, увеличивают в 10 раз; среду разливают по 1 мл в пробирки и по 10 мл во флаконы.

10. Питательные среды для подтверждения способности ферментировать лактозу до кислоты и газа:

1) Основа триптического агара (М319)

Эту полужидкую среду рекомендуют для определения подвижности и ферментивных реакций у аэробов и анаэробов.

Состав основы триптического агара (М319):

Таблица Б.28

| Ингредиенты | Грамм/литр |
| --- | --- |
| Гидролизат казеина | 20,00 |
| Феноловый красный | 0,02 |
| Агар-агар | 3,50 |
| Конечное значение рН (при 250С) 7,4±0,2 |  |

Приготовление:

Размешать 23,52 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды. Подогреть до кипения для полного растворения частиц. Добавить в среду 5,0 г лактозы (до 0,5 %). Разлить в пробирки. Стерилизовать автоклавированием при 0,9 атм (118 0С) в течении 15 мин. Остудить пробирки в вертикальном положении.

Принцип и оценка результата:

Эта среда предложена Vera для точной идентификации и дифференциации аэробов и анаэробов по их подвижности и ферментативным реакциям.

Гидролизат казеина служит источником азотистых питательных веществ, необходимых для роста указанных микроорганизмов. Феноловый красный-индикатор рН. Небольшое количество агар-агара не позволяет кислоте сразу распространяться в среде, поэтому положительная реакция ферментации видна быстрее, чем на бульонной среде.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий порошок розового цвета.

Плотность готовой среды:

Образуется полужидкая среда, соответствующая по плотности 0,35 %-ному агаровому гелю.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Среда имеет красный цвет, прозрачна или слегка опалесцирует, если в пробирках формируется столбик геля.

Кислотность среды:

При 25 0С водный раствор (2,35 % вес/об) имеет рН 7,4±0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 24-48 ч при 35 0С – 37 0С.

Таблица Б.29

| Штаммы среды микроорганизмов (АТСС) | Рост | Подвижность | Кислотность |
| --- | --- | --- | --- |
| Escherichia coli (25922) | обильный | + | + |
| Enterobacter aerogenes (13048) | обильный | + | + |
| S. serotype Enteritidis (13076) | обильный | + | + |
| S. serotype Typhi (6539) | обильный | + | + |
| Clostridium perfringens (12924) | обильный | - | - |
| Clostridium sporogenes (11437) | обильный | + | + |
| Staphylococcus aureus (25923) | Хороший | - | + |

Примечание – +=подвижна/ пожелтение среды

Условия и сроки хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 0С. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 0С до 8 0С.

2) Диски с лактозой (DD004)

Микроорганизмы, способные к ферментации лактозы, выращивают в питательной среде с соответствующим диском и индикатором рН, который под действием кислых продуктов расщепления углевода изменяет первоначальный цвет.

Принцип и оценка результата:

После добавления диска, пропитанный им углевод диффундирует в питательную среду. В ходе его ферментации образуется кислота (или кислота и газ), что способствует изменению цвета индикатора в питательной среде (например, феноловый красный меняет цвет с красного на оранжево-желтый).

Указания по применению:

Готовиться и стерилизуется подходящая питательная среда без углеводов. Для данного теста можно рекомендовать следующие питательные среды.

ЖИДКИЕ СРЕДЫ:

М885 Пептонная вода с индикатором Андреде

М054 Основа бульона с феноловым красным

М279 Основа бульона с мясным экстрактом и феноловым красным

М284 Основа бульона с бромкрезоловым пурпурным

М676 Бульон с бромкрезоловым пурпурным Полужидкие среды

М159 Трипто-цистоновый агар

М395 Основа среды ХьюЛейфсона для тестаОФ

М319 Основа триптонного агара

На выбор можно использовать любую из перечисленных сред. Жидкие и полужидкие среды после приготовления помещают по 5 мл в пробирки и стерилизуют. После посева испытуемого микроорганизма в каждую пробирку асептически помещают по 1 диску с латозой. В случае полужидкой среды диск погружают по ходу посева на небольшое расстояние от поверхности среды так, чтобы нижняя часть ее служила отрицательным контролем ферментации, наблюдаемой в верхней части. Результаты учитываются через              18-24 ч и 48 ч. Желательно часто просматривать результаты, так как возможна их быстрая реверсия. В жидких средах образующаяся кислота способствует окрашиванию среды в соответствующий цвет, а газ скапливается в поплавке. В полужидких средах газ виден в толще среды (пузырьки, разрывы среды).

Хранение и срок годности:

Диски следует хранить при от 2 0С до 8 0С. Не использовать реактивы после истечения срока годности.

Внимание: диски надо держать во влагонепроницаемых контейнерах с поглотителем влаги. Пред тем, как открыть контейнер, надо дать ему нагреться до комнатной температуры.

- лактозо-пептонная среда: готовят среду М1003 или М086 по пункту 9 настоящего

приложения с добавлением 1 мл 1,6 %-го спиртового раствора бромтимолового синего на  1 л и разливают по 3-5 мл в пробирки с поплавками.

11. Среды для культивирования S. aureus.

1) Солевой агар с манитом/Солевой бульон с маннитом (М118/М383)

Эти среды используют в качестве селективных для выделения клинически значимых культур стафилококков.

Состав солевого агара/бульона с магнитом М118/М383:

Таблица Б.30

| Ингредиенты | М118 грамм/литр | М383 грамм/литр |
| --- | --- | --- |
| Протезопептон | 10,00 | 10,00 |
| Мясной экстракт | 1,00 | 1,00 |
| Натрия хлорид | 75,00 | 75,00 |
| D-Маннит | 10,00 | 10,00 |
| Феноловый красный | 0,025 | 0,025 |
| Агар-агар | 15,00 | - |
| Конечное значение рН (при 25 0С) 7,4±0,2 |  |  |

Приготовление:

Размешать 111,0 г порошка М118 или 96,0 г порошка М383 в 1000 мл дистиллированной воды. Прокипятить для полного растворения частиц. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121 0С) в течение 15 мин. При желании к среде М118 можно добавить (до 5 % об/об) эмульсию яичного желтка (FD045). Тщательно перемешать и разлить в соответствующие емкости.

Рисунок Б.8 – Солевой агар с маннитом (М118)

S.aureus (25923)

Принцип и оценка результата:

Эти среды готовят в соответствии с прописью Чэпмена и используют в качестве селективных для выделения клинически значимых культут стафилококков. Их рекомендуют для определения и подсчета коагулазоотрицательных стафилококков в молоке, пищевых продуктах и другом материале. Для оценки микробной обсемененности материалов использование этих сред регламентируется американской Фармакопеей.

Среды содержат протеозопептон и мясной экстракт, что делает их очень питательными в виду содержания необходимых ростовых факторов. Вместе с тем рост бактерий, кроме стафилококков, подавляется высокой концентрацией (7,5 %) хлорида натрия. Маннит является ферментируемый и дифференцирующим субстратом, а также источником углерода. Штаммы Staphylococcus aureus, вырастающие на этой среде, ферментируют маннит и образуют желтые колонии, окружение зоной пожелтения среды. Большинство коагулазоотрицательных стафилококков и микрококков не ферментируют маннит и растут, образуя мелкие красные колонии, окруженные красной или лиловой зоной. Цвет среды и колоний определяется реакцией индикатора фенолового красного, который при рН 8,4 имеют красный, а при рН 6,8 – желтый цвет. В случае добавления (до 5 % об/об) эмульсию яичного желтка (FD045) на среде можно определить не только ферментацию маннита, но и липазную активность микроорганизмов. Эмульсия в солевой среде становиться прозрачной, поэтому при наличии липазной активности вокруг колоний формируется желтая непрозрачная зона. Колонии предположительно коагулазоотрицательных стафилококков окружены яркими желтыми зонами, тогда как колонии непатогенных стафилококков образуют колонии с красновато-лиловыми зонами.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий светло-розовый порошок.

Плотность готовой среды:

Образуется среда, соответствующая по Плотности 1,5 %-ному агарному гелю (М118).

Цвет и прозрачность готовой среды:

Среда имеет красную окраску, прозрачна или слегка опалесцирует, если в чашках Петри формируется гель.

Кислотность среды:

При 25 0С водные растворы М118 (11,1 % вес/об) или М389 (9,6 % вес/об) имеют рН 7,4+-0,2.

Культуральные среды:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-48 ч при 35 0С - 37 0С.

Таблица Б.31

| Штаммы среды микроорганизмов (АТСС) | Рост | Цвет колонний на среде М118 |
| --- | --- | --- |
| Staphylococcus aureus (25923) | Хороший или обильный | Желтые |
| Staphylococcus epidermidis (12228) | Средний или хороший | Красные |
| Escherichia coli (25922) | Подавляется | - |

Условия и сроки хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 0С. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 0С до 8 0С.

2) Основа агара Бэрда-Паркера/Основа агара Бэрда-Паркера с сульфаметазином (М043/М1140)

Основа агара Бэйд-Паркера после внесения специальных добавок рекомендуется для выделения и подсчета коагулазоположительных стафилококков в пищевых продуктах и другом исследуемом материале.

Состав основ агара Бэрда-Паркера/Основа агара Бэрда-Паркера с сульфаметазином (М043/М1140):

Таблица Б.32

| Ингредиенты | М043 грамм/литр | М1140 грамм/литр |
| --- | --- | --- |
| Гидролизат казеина | 10,00 | 10,00 |
| Мясной экстракт | 5,00 | 5,00 |

Продолжение таблицы Б.32

| Ингредиенты | М043 грамм/литр | М1140 грамм/литр |
| --- | --- | --- |
| Дрожжевой экстракт | 1,00 | 1,00 |
| Глицин | 12,00 | 12,00 |
| Натрия пируват | 10,00 | 10,00 |
| Лития хлорид | 5,00 | 5,00 |
| Сульфаметазин | - | 0,05 |
| Агар-агар | 20,00 | 20,00 |
| Конечное значение рН (при 250С) 7,0±0,2 |  |  |

Приготовление:

Размещать 63,0 г порошка 950 мл дистилированной воды. Прокипятить для полного растворения частиц. Стериливать автоклавированием при 1,1 атм (121 0С) в течении 15 мин. Остудить до 50 0С, асептично добавить 50 мл концентрированной суспензии яичного желтка (FD045) и 3 мл стерильного 3,5 %-ного раствора теллурита калия (FD047) или 50 мл желточно-теллуритовой эмульсии (FD046). Тщательно перешать и разлить в чашки Петри.

Предупреждение: хлорид лития ядовит. Избегать контакта с ним и вдыхая паров. В случае попадания хлорида лития на кожу немедленно промыть большим количеством воды.

Рисунок Б.9 – Основа агара Бэрда-Паркера (М043)

S.aureus (25923)

Принцип и оценка результата:

Среда разработана Baird-Parker как модификация теллурит-глициновой среды Zebovitz для выделения Staphylococcus aureus из пищевых продуктов. Пируват натрия, защищая поврежденные микробные клетки, помогает выделению культуры. Хлорид лития и теллурит калия подавляется рост большинства сопуствующих микроорганизмов, кроме Staphylococcus aureus. Глицин и пируват натрия стимулирует рост стафилококков.

После добавления желтка среда становится желтой и непрозрачной. За счет бактериальных протеаз вокруг соответствующих колоний на средах с желтком формируются прозрачные зоны. Диагностическим признаком коагулазоположительных стафилококков на этой среде является прозрачная зона вокруг серо-черных колоний. По мере дальнейшего инкубирования вокруг колоний формируется непрозрачная зона, что может быть связано с липолитической активностью микроорганизмов.

По сравнению с другими средами, агар Бэрда-Паркера при той же селективности меньше подавляет рост Staphylococcus aureus. В связи с этим данная среда официально признана и рекомендуется компетентными организациями идентификация Staphylococcus aureus, выделенных на этой среде, должна проводиться с учетом дополнительного теста на плазмокоагулазу.

Показано, что добавление в среду 50 мг/мл сульфаметазина подавляет рост и роение протеев. Основу агара Бэрда-Паркера (М043) можно также использовать для определения коагулазной активности, если вместо суспензии желтка в среду добавить смесь плазмы и фибриногена. Для этого 375 мл бычьего фибриногена, 2,5 мл кроличьей плазмы, 2,5 мг ингибитора трипсина и 2,5 мг теллурита калия растворяют в 10 мл стерильной дистиллированной воды и добавляют к 90 мл стерильной расплавленной среды, выдержанной при 45 0С - 50 0С. Тщательно перемешивают и разливают в чашки Петри. Коагулазоположительные стафилококки на этой среде через 24-40 ч при 35 0С образуют белые или серо-черные колонии, окруженные зоной помутнения. Ввиду отсутствия эмульсии желтка необходимо восстановление теллурита, что ведет к образованию стафилококками белых или серых колоний. Для количественной оценки выбирают чашки, где выросло 20-200 колоний. Подсчитывают колонии, похожие на колонии Staphylococcus aureus, и проверяют их на коагулазную активность. Колонии некоторых сопутствующих микроорганизмов могут способствовать уничтожению («разъеданию») коагулазного венчика. В случае отрицательного результата проводят дополнительные подтверждающие тесты. Результат выражают количеством Staphylococcus aureus в 1 г пищевого продукта.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий желтый порошок.

Плотность готовой среды:

Образуется среда, соответствующая по плотности 2,0 %-ному агаровому гелю.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Первоначально среда имеет светло-янтарную окраску, прозрачна или слегка опалесцирует, а после добавления желточно-теллуритовой эмульсии (FD046) становиться желтой и непрозрачной, если в чашках Петри формируется гель.

Кислотность среды:

При 25 0С водный раствор (6,3 % вес/об) имеет рН 7,0±0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 24-48 ч при 35 0С.

Таблица Б.33

| Штаммы среды микроорганизмов (АТСС) | Рост | Цвет колоний | Лецитиназа |
| --- | --- | --- | --- |
| Proteus mirabilis (25933) | Хороший или обильный | Коричнево-черные | - |
| Staphylococcus aureus (25923) | Хороший или обильный | Серо-черные блестящие | + |
| Staphylococcus epidermidis (12228) | Слабый или хороший | Черные | - |
| Micrococcus Iuteus (10240) | Слабый или хороший | Очень мелкие коричнево-черные | - |

Продолжение таблицы Б.33

| Штаммы среды микроорганизмов (АТСС) | Рост | Цвет колоний | Лецитиназа |
| --- | --- | --- | --- |
| Bacillus subtilis (6633) | Слабый или отсутствует | Темно-коричневые матовые | - |
| Escherichia coli (25922) | Слабый или отсутствует | Большие коричнево-черные | - |

Примечание – На среде М1140 протеи обычно не растут или дают слабый рост без роения.

Условия и сроки хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 0С. Использовать до даты, указанной на этикетке. Чтобы получить наилучшие результаты, готовую среду рекомендуется готовить ex tempore и использовать как можно быстрее.

3) Основа дифференцирующего агара (с плазмой) для стафилококков (М272)

Среду с добавкой плазмы используют для выделения и дифференциации Staphylococcus spp. из патологического материала или для идентификации чистых культур.

Состав основы дифференцирующего агара (с плазмой) для стафилококков (М273):

Таблица Б.34

| Ингредиенты | грамм/литр |
| --- | --- |
| Настой мозга и сердца | 5,00 |
| Гидролизат казеина | 10,50 |
| Папаиновый перевар соевой муки | 3,50 |
| Натрия хлорид | 3,50 |
| Маннит | 10,00 |
| Бромкрезоловый пурпурный | 0,02 |
| Агар-агар | 14,50 |
| Конечное значение рН (при 25 0С) 7,4±0,2 |  |

Приготовление:

Размешать 47,0 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды. Прокипятить для полного растворения частиц. Стерилизовать автоклавированием при 0,9-1,1 атм                                (118 0С – 121 0С) в течение 15 мин. Остудить др 45 0С - 50 0С и асептично добавить до                           7 % - 15 % (об/об) стерильную, предварительно проверенную, плазму. Тщательно перемешать и разлить в стерильные чашки Петри.

Принцип и оценка результата:

Эту среду используют для выделения и дифференциации Staphylococcus spp. Из патологического материала или для идентификации чистых культур Staphylococcus aureus по способности коагулировать плазму и ферментировать маннит. Среду для селективного выделения и дифференциации стафилококков впервые предложил Chapman. Для селективного выделения стафилококков Zebovitz и соавт. и Marwin разработали теллурит-глициновую среду. Данная среда основана на прописи Esber и Faulconer. Старые или мутировавшие культуры Staphylococcus aureus могут проявлять слабую коагулазную активность. Их надо рассевать и повторно тестировать. Кишечные палочки тоже могут ферментировать маннит и давать слабую коагулазную активность. Их надо рассевать и повторно тестировать. Кишечные палочки тоже могут ферментировать маннит и давать слабую коагулазную активность. Образование коагулазную зависит от присутствия в среде ферментируемого сахара, в данном случае, маннита. Оно также зависит от наличия белка, имеющегося в плазме крови и настое мозга и сердца. В случае ферментации маннита среда вокруг колоний закисляется и индикатор бромкрезоловый пурпурный окрашивается в желтый цвет. Если микроорганизмы коагулируют плазму, вокруг их колоний образуется непрозрачная зона. Микроорганизмы вида Staphylococcus epidermidis являются коагулазоотрицательными и не ферментируют маннит, поэтому среда вокруг их колоний не изменяется. Коагулазоотрицательными видами маннит может ферментироваться с образованием желтой зоны, но она не будет мутной.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий светло-серый порошок.

Плотность готовой среды:

Образуется среда, соответствующая по плотности 1,45 %-ному агаровому гелю.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Готовая среда имеет лиловую окраску, слегка опалесцирует, если в чашках Петри формируется гель.

Кислотность среды:

При 25 0С водный раствор (4,7 % вес/об) имеет рН 7,4±0,2.

Культуральные среды:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-48 ч при 35 0С - 37 0С.

Таблица Б.35

| Штаммы среды микроорганизмов (АТСС) | Рост | Маннит* | Коагулаза** |
| --- | --- | --- | --- |
| Staphylococcus aureus (25923) | обильный | + | + |
| Staphylococcus epidermidis (12228) | обильный | - | - |

Примечания

1  *+=желтый цвет; -=лиловый цвет

2 **+=непрозрачная (мутная зона) вокруг колоний

Условия и сроки хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 0С. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 0С до 8 0С.

4) Основа молочно-солевого агара (М661)

Эту среду с добавлением обезжиренного молока используют для селективного выделения и культивирования стафилококков.

Состав основы молочно-солевого агара (М661):

Таблица Б.36

| Ингредиенты | грамм/литр |
| --- | --- |
| Пептический перевар животной такани | 5,00 |
| Мясной экстракт | 3,00 |
| Натрия хлорид | 65,00 |
| Агар-агар | 15,00 |
| Конечное значение рН (при 25 0С) 7,4±0,2 |  |

Приготовление:

Размешать 88,0 г порошка в 900 мл дистиллированной воды. Подогреть до кипения для полного растворения частиц. Разлить в соответствующие емкости.

Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121 0С) в течение 15 мин. Остудить до 60 0С и асептично добавить на каждые 90 мл среды 10 мл стерильного обезжиренного молока (суспензия молочного порошка, 10 % вес/об). Тщательно перемешать и разлить в стерильные чашки Петри.

Принцип и оценка результата:

Эту среду использует для селективного выделения и культировирования стафилококков. По данным Коха, только стафилококки могут расти на агаровых средах в присутствии 7,5 % хлорида натрия. Среда Коха позже была модифицирована Чепменом.

Несмотря на простоту состава, среда является довольно питательной. Пептический перевар животной ткани, мясной экстракт и молоко является источником азотистых веществ, углерода, микроэлементов и др. Присутствие 6,5 % хлорида натрия придает среде селективность, т.к. подавляется рост большинства сопутствующих микроорганизмов.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий порошок светло-желтого цвета.

Плотность готовой среды:

Образуется среда, соответствующая по плотности 1,5 %-ному агаровому гелю.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Среда имеет желтую окраску, после добавления 10 % молока в чашках Петри формируется непрозрачный гель.

Кислотность среды:

При 25 0С водный раствор питательной основы (8,8 г в 90 мл дистиллированной воды) имеет рН 7,4±0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-48 ч при 35 0С.

Таблица Б.37

| Штаммы среды микроорганизмов (АТСС) | Рост |
| --- | --- |
| Staphylococcus aureus (25923) | Хороший или обильный |
| Escherichia coli (25922) | Подавляется |

Условия и сроки хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 0С. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 0С до 8 0С.

5) Стафилококковый агар N110/ Стафилококковый агар N110 с азидом (М521/М156)

Этот агар используют в качестве селективной среды для выделения и тестирования клинически значимых стафилококков.

Состав стафилококкового агара N110 и стафилококкового агара N110 с азидом (М521/М156):

Таблица Б.38

| Ингредиенты | М521 грамм/литр | М156 грамм/литр |
| --- | --- | --- |
| Гидролизат казеина | 10,00 | 10,00 |
| Дрожжевой экстракт | 2,5 | 2,5 |
| Желатин | 30,00 | 30,00 |
| Лактоза | 2,00 | 2,00 |
| D-магнит | 10,00 | 10,00 |
| Натрия хлорид | 75,00 | 75,00 |
| Калия гидрофосфат | 5,00 | 5,00 |
| Натрия азид | - | 0,10 |
| Агар-агар | 15,00 | 15,00 |
| Конечное значение рН (при 25 0С) 7,0±0,2 |  |  |

Приготовление:

Тщательно размешать 149,5 г порошка М521 или 149,6 г порошка М156 в 1000 мл дистиллированной воды. Подогреть до кипения для полного растворения частиц. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121 0С) в течение 15 мин.

Ресуспензировать преципитат легким помешиванием и, пока среда горячая, разлить в стерильные чашки Петри, не допуская образования пузырьков. В другом варианте остудить среду до 45 0С - 50 0С и добавить яичный желток. Агаровую среду можно не стерилизовать: ее кипятят в течение 5 минут и используют в тот же день.

Предупреждение: Азид натрия имеет тенденцию к образованию взрывчатых соединений с металлами, поэтому рекомендуется использовать много воды для удаления остатков среды.

Принцип и оценка результата:

Данный агар готовятся в соответствии с прописью Чепмена, предложенной для селективного выделения клинически значимых стафилококков из клинического и другого материала. Эти среды рекомендованы АРНА. При добавлении крови на среде можно изучать гемолиз, а при добавлении яичного желтка – коагулазоположительных Staphylococcus aureus. Эти среды являются селективными ввиду высокой концентрации соли и дифференциальными, так как на них можно определять ферментацию маннита, образование пигмента и разжижение желатина. Они очень питательны, так как в их состав входят гидролизат казелина и дрожжевой экстракт, которые обеспечивают присутствие таких ростовых факторов, как витамины, соединения азота, углерода, серы и микроэлементы. Высокая концентрация хлорида натрия подавляет рост многих бактерий, кроме стафилококков.

Ферментацию маннита можно определить по развитию желтого окрашивания после добавления нескольких капель бромтимолового синего на то место, с которого снята колония. Разжижение желатина определяют после обработки чашек насыщенным водным раствором сульфата аммония. На данных средах могут расти Enterococcus faecalis, образуя мелкие колонии со слабой ферментацией маннита.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий светло-желтый порошок.

Плотность готовой среды:

Образуется среда, соответствующая по плотности 1,5 %-ному агаровому гелю.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Среда имеет светло-янтарную окраску, опалесцирует с преципитатом, если в чашках Петри формируется гель.

Кислотность среды:

При 25 0С водные растворы М521 (14,95 % вес/об) или М156 (14,96 % вес/об) имеют рН 7,0±0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс штаммов через 48 ч при 35 0С - 37 0С.

Таблица Б.39

| Штаммы среды микроорганизмов (АТСС) | Рост | Пигмент | Желатиназа | Ферментация маннита |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Staphylococcus aureus (25923) | обильный | + | + | + |
| Staphylococcus epidermidis (12228) | обильный | - | + | В |
| Enterococcus faecalis (29212) | Слабый или отсутствует | - | В | +- |
| Escherichia coli (25922) | подавляется | - | - | - |

Примечания

1 +=положительная реакция;

2 - = отрицательная реакция;

3 В= вариабельная реакция;

4 +- = невыраженная реакция.

Условия и сроки хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 0С. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 0С до 8 0С.

6) М-Бульон для стафилококков (М1120)

Этот бульон используют для определения и выделения стафилококков методом мембранных фильтров.

Состав М-бульона для стафилококков (М1120):

Таблица Б.40

| Ингредиенты | грамм/литр |
| --- | --- |
| Гидролизат казеина | 10,00 |
| Дрожжевой экстракт | 2,50 |
| Лактоза | 2,00 |

Продолжение таблицы Б.40

| Ингредиенты | грамм/литр |
| --- | --- |
| Маннит | 10,00 |
| Калия гидрофосфат | 5,00 |
| Натрия хлорид | 75,00 |
| Натрия азид | 0,049 |
| Конечное значение рН (при 250С) 7,0±0,2 |  |

Приготовление:

Тщательно размешать 104,55 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды.

Прокипятить в течение 5 минут для полного растворения частиц. НЕ АВТОКЛАВИРОВАТЬ СРЕДУ. Для посева 10 мл исследуемого материала применяют среду двойной концентрации.

Предупреждение: Азид натрия имеет тенденцию к образованию взрывчатых соединений с металлами, поэтому рекомендуется использовать много воды для удаления остатков среды.

Принцип и оценка результата:

Эта среда используется для определения и выделения стафилококков методом мембранных фильтров. Этот бульон, в частности, используют для выделения патогенных и энтеротоксигенных вариантов стафилококковый агар N110, за исключением того, что в состав первого не входит агар-агар и желатин.

Гидролизат казелина и дрожжевой экстракт служат источником азотистых питательных веществ (аминокислот, пептидов), витамина В1, микроэлементов и других веществ, необходимых для роста микроорганизмов. Высокая концентрация хлорида натрия (7,5 %) полностью или почти полностью подавляет рост бактерий, не относящийся к стафилококкам. Маннит и лактоза является источником энергии.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий желтый порошок.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Среда имеет янтарную окраску, прозрачна, без какого-либо преципитата.

Кислотность среды:

При 25 0С водный раствор (10,45 % вес/об) имеет рН 7,0±0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-48 ч при 35 0С – 37 0С.

Таблица Б.41

| Штаммы среды микроорганизмов (АТСС) | Рост |
| --- | --- |
| Staphylococcus aureus (25923) | Хороший или обильный |
| Staphylococcus epidermidis (12228) | Хороший или обильный |
| Escherichia coli (25922) | Подавляется |
| Enterococcus faecalis (29212) | Подавляется |
| Enterococcus pyogenes (19615) | Подавляется |

Условия и сроки хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить не рекомендуется.

12. Среды для культивирования и идентификации Pseudomonas aeruginosa.

1) Бульон с цетримидом модифицированный (М862А)

Эта среда для культивирования Pseudomonas aeruginosa рекомендована международным комитетом (ISO 8360-2).

Состав бульона с ценримидом модифицированного (М862А):

Таблица Б.42

| Ингредиенты | грамм/литр |
| --- | --- |
| Пептический перевар животной ткани | 20,00 |
| Калия сульфат (безводный) | 10,00 |
| Магния хлорид (безводный) | 1,40 |
| Центримид | 0,50 |
| Конечное значение рН (при 25 0С) 7,2±0,2 |  |

Приготовление:

Размешать 31,9 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды. Подогреть до кипения для полного растворения частиц. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121 0С) в течение 15 мин. Остудить до 50 0С и асептично добавить 25 мл стерилизованного фильтрованием этанола. Готовую среду перед разливом тщательно перемешать.

Принцип и оценка результата:

Бульон с центримидом является модификацией прописи King и соавт. Он используется для культирования Pseudomonas aeruginosa и рекомендован комитетом ISO, а также в виде плотной среды – американской фармакопеей. Селективные свойства этого бульона обусловлены присутствием цетримида (этилтриметиламмоний-бромида), который подавляет рост на среде сопутствующих бактерий. Выработку синегнойными палочками пиоцианина – синего водорастворимого пигмента стимулируют хлорид магния и сульфат калия.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий желтый порошок.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Среда имеет желтую окраску, прозрачна или слегка опалесцирует.

Кислотность среды:

При 25 ºС водный раствор (3,19 % вес/об) имеет рН 7,2±0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 24-48 ч при 35 ºС - 37 ºС.

Таблица Б.43

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Рост |
| --- | --- |
| Pseudomonas aeruginosa (27853) | Обильный |
| Pseudomonas maltophila (13637) | Подавляется |
| Escherichia coli (25922) | Подавляется |

Условия и срок хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 ºС до 8 ºС.

2) Аспарагиновый бульон для псевдомонад (М1096)

Этот бульон, в соответсвии с рекомендациями АРНА, используют для предварительного определения Pseudomonas aeruginosa в рекреационных и естественных водах.

Состав аспарагинового бульона для псевдомонад (М1096):

Таблица Б.44

| Ингредиенты | грамм/литр |
| --- | --- |
| DL-Аспарагин | 3,00 |
| Калия гидрофосфат | 1,00 |
| Магния сульфат | 0,50 |
| Конечное значение рН (при 25 ºС) 7,0±0,2 |  |

Приготовление:

Размешать 4,5 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды. Осторожно подогреть для полного растворения частиц. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121 ºС) в течение 15 мин.

Принцип и оценка результата:

Этот бульон готовится по прописи, рекомендованной АРНА для предварительного определения Pseudomonas aeruginosa в реакционных и естественных водах. Рекреационная вода, например, вода плавательного бассейна, может содержать возбудителей инфекции уха, кожи и верхних дыхательных путей и др. В большей мере это относится к Pseudomonas aeruginosa.

Среда имеет относительно простой состав. Аспарагин служит источником аминокислот, фосфат и сульфат – ионы для роста Pseudomonas aeruginosa. Фосфат обеспечивает буферные свойства среды.

Данная среда предназначена только для предварительного определения Pseudomonas aeruginosa в материале, поэтому для идентификации указанных микроорганизмов требуются дополнительные тесты.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий белый порошок.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Среда бесцветна, прозрачна, с легким преципитатом.

Кислотность среды:

При 25 ºС водный раствор (0,45 % вес/об) имеет рН 7,0±0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 20-24 ч при 35 ºС.

Таблица Б.45

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Рост |
| --- | --- |
| Pseudomonas aeruginosa (27853) | Обильный |

Условия и срок хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 ºС до 8 ºС.

3) Основа агара Псевдомонас (М085)

Этот агар с добавками рекомендуют для селективного выделения псевдомонад.                    Он рекомендован международным комитетом (ISO 13720).

Состав основа агара Псевдомонас (М085):

Таблица Б.46

| Ингредиенты | грамм/литр |
| --- | --- |
| Пептический перевар желатина | 16,00 |
| Гидролизат казеина | 10,00 |
| Калия сульфат | 10,00 |
| Магния хлорид (× 6Н₂О) | 1,40 |
| Агар-агар | 11,00 |
| Конечное значение рН (при 25 ºС) 7,1±0,2 |  |

Приготовление:

Размешать 24,2 г порошка в 500 мл дистиллированной воды, содержащей 5 мл глицерина. Подогреть до кипения для полного растворения частиц. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121ºС) в течение 15 мин. Отсудить до 50 ºС и асептично добавить растворенную в воде стерильную добавку CetriNix (FD029) или добавку CFC (FD036). Тщательно перемешать и разлить в стерильные чашки Петри.

Примечание – Не рекомендуется держать агар расплавленным более 4 часов.

Принцип и оценка результата:

Этот агар является модификацией среды Кинг А, в состав которой для стимуляции пигментообразования введены хлорид магния и сульфат калия. Гото и Эномото разработали добавку CetriNix для выделения псевдомонад из клинического материала. Ранее другими авторами цетримид был изучен в качестве селективного вещества. Эта добавка подавляет рост клебсиелл, протеев и провиденций.

Добавка CFC разработана Мидом и Адамсом для выделения псевдомонад из охлажденных пищевых продуктов, растительного сырья, воды и других объектов внешней среды. Международный комитет (ISO) рекомендовал эту среду для подсчета псевдомонад в мясе и мясных продуктах.

Чашки с посевами проверяют через 24 и 48 ч при дневном свете и УФО. Наличие         сине-зеленого или коричневого окрашивания позволяет предположить присутствие Pseudomonas aeruginosa. На этой среде коричневые или розовые колонии могут образовывать Shewanella spp.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий желтый порошок.

Плотность готовой среды:

Образуется среда, соответствующая по плотности 1,1 %-ному  агаровому гелю.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Среда имеет желтую окраску, прозрачна или слегка опалесцирует, если в чашках Петри формируется гель.

Кислотность среды:

При 25 ºС водный раствор (4,84 % вес/об) имеет рН 7,1±0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 24-48 ч при температуре                         35- 37 °С.

Таблица Б.47

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Рост на среде с CetriNix при 35 ºС | Рост на среде с CFC при 25 ºС |
| --- | --- | --- |
| Pseudomonas aeruginosa (27853) | Обильный | - |
| Pseudomonas cepacia (10661) | - | Обильный |
| Proteus vulgaris (13315) | Подавляется | - |
| Staphylococcus aureus (25923) | - | Подавляется |

Условия и срок хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25º С. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 ºС до 8 ºС.

4) Агар для выделения псевдомонад (М406)

Этот агар в качестве селективной и дифференциальной среды используют для выделения и первичной идентификации псевдомонад из клинического и неклинического материала.

Состав агар для выделения псевдомонад (М406):

Таблица Б.48

| Ингредиенты | грамм/литр |
| --- | --- |
| Пептический перевар желатина | 20,00 |
| Магния хлорид | 1,40 |
| Калия сульфат | 10,00 |

Продолжение таблицы Б.48

| Ингредиенты | грамм/литр |
| --- | --- |
| Иргасан (триклозан) | 0,025 |
| Агар-агар | 13,60 |
| Конечное значение рН (при 25 ºС) 7,0±0,2 |  |

Приготовление:

Размешать 45,03 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды, содержащей 20 мл глицерина. Прокипятить для полного растворения частиц. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121 ºС) в течение 15 мин.

Принцип и оценка результата:

Этот агар является модификацией среды Кинг А, которая была разработана для улучшения определения и дифференциации псевдомонад.

Панкреатический перевар желатина служит источником азотистых питательных веществ и других веществ, необходимых для роста микроорганизмов. Глицерин является источником энергии и способствует выработке характерного для Pseudomonas aeruginosa пигмента пиоцианина. Фосфат калия также способствует пигментообразованию. Триклозан избирательно подавляет рост грамполодительных и грамотрицательных (кроме Pseudomonas aeruginosa) микроорганизмов. Некоторые пиоцианинположительные штаммы могут также продуцировать небольшое количество  флюоресцеина, поэтому вырабатывается сине-зеленый или зеленый пигмент.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий желтый порошок.

Плотность готовой среды:

Образуется среда, соответствующая по плотности 1,36 %-ному  агаровому гелю.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Среда имеет желтую окраску, слегка опалесцирует, если в чашках Петри формируется гель.

Кислотность среды:

При 25 ºС водный раствор (4,5% вес/об) имеет рН 7,0±0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-48 ч при 35 ºС.

Таблица Б.49

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Рост | Цвет колоний |
| --- | --- | --- |
| Pseudomonas aeruginosa (10145) | Обильный | Зеленый |
| Pseudomonas aeruginosa (27853) | Обильный | Синий или сине-зеленый |
| Proteus mirabilis (25933) | Подавляется | - |
| Escherichia coli (25922) | Подавляется | - |

Условия и срок хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 ºС до 8 ºС.

5) Агар с цетримидом (М024)

Эту среду в качестве селективной применяют для выделения Pseudomonas aeruginosa из гноя, мокроты, сточных вод и др.

Состав агара с цетримидом (М024):

Таблица Б.50

| Ингредиенты | грамм/литр |
| --- | --- |
| Пептический перевар желатина | 20,00 |
| Магния хлорид | 1,40 |
| Калия сульфат | 10,00 |
| Цетримид | 0,30 |
| Агар-агар | 15,00 |
| Конечное значение рН (при 25 ºС) 7,2±0,2 |  |

Приготовление:

Размешать 46,7 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды, содержащей 10 мл глицерина. Подогреть до кипения для полного растворения частиц. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121 ºС) в течение 15 мин.

Рисунок Б.10 – Агар с цетримидом (М024)

Ps.aeruginosa (27853)

Принцип и оценка результата:

Агар с цетримидом готовится по прописи King и соавт. Он рекомендован американской и индийской фармакопеями (в последней изменена концентрация                             агар-агара). Этот агар используют для выделения Pseudomonas aeruginosa из гноя, мокроты, сточных  вод и др., а также для определения у них способности к выработке пигментов флюоресцеина и пиоцианина. Цетримид (этилтриметиламмоний-бромид) подавляет рост на среде сопутствующих бактерий. Он действует как четвертично аммониевое соединение, катионный детергент, который освобождает азот и фосфор из бактериальных клеток (кроме клеток синегнойной палочки).

Для выделения синегнойной палочки материал рекомендуется засевать на Агар с цетримидом с неселективных сред, например, Сердечно-мозгового бульона (М210) или Триптон-соевого бульона (М011). Если концентрация этих микроорганизмов достаточна высока, можно делать прямой посев на Агар с цетримидом. На этой среде могут вырастать колонии голубого, сине-зеленого цвета или непигментированные.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий светло-желтый порошок.

Плотность готовой среды:

Образуется среда, соответствующая по плотности 1,5 % - ному агаровому гелю(М201).

Цвет и прозрачность готовой среды:

Среда имеет янтарную окраску, опалесцирует и дает легкий преципитат, если в чашках Петри формируется гель.

Кислотность среды:

При 25 ºС водный раствор (4,67 % вес/об) содержащий 1 % глицерина, имеет рН 7,2±0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 24-48 ч при 35 ºС - 37 ºС.

Таблица Б.51

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Рост |
| --- | --- |
| Pseudomonas aeruginosa (27853) | Обильный |
| Pseudomonas maltophila (13637) | Подавляется |
| Staphylococcus aureus (25923) | Подавляется |
| Escherichia coli (25922) | Подавляется |

Условия и срок хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 ºС до 8 ºС.

6) Основа М-агара для псевдомонад (М1121)

Эту среду используют для определения и выделения Pseudomonas aeruginosa мембранным методом.

Состав основы М-агара для псевдомонад (М1121):

Таблица Б.52

| Ингредиенты | грамм/литр |
| --- | --- |
| L-Лизина гидрохлорид | 5,00 |
| Натрия хлорид | 5,00 |
| Дрожжевой экстракт | 2,00 |
| Ксилоза | 2,50 |
| Сахароза | 1,25 |
| Лактоза | 1,25 |
| Железа аммонийного цитрат | 0,80 |
| Натрия тиосульфат | 6,80 |
| Феноловый красный | 0,08 |
| Агар-агар | 15,00 |
| Конечное значение рН (при 25 ºС) 7,1±0,2 |  |

Приготовление:

Размешать 39,68 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды. Подогреть до кипения для полного растворения частиц. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121 ºС) в течение 15 мин. Отсудить до 50 ºС и асептично добавить (на 1000 мл среды) 176 мг сульфапиридина, 8,5 мг канамицина, 37,0 мг налидиксовой кислоты и 150 мг циклогексимида. Тщательно перемешать и разлить в необходимом количестве в стерильные чашки Петри.

Принцип и оценка результата:

Эта среда приводится по прописи Levin и Cabelli , она рекомендована специалистами АРНА для санитарно-микробиологических исследований воды и стоков методом мембранных фильтров.  Методом бродильных проб успешно выделяют

Pseudomonas aeruginosa, однако, при исследовании больших объемов воды этот метод не дает точных и воспроизводимых результатов. Проблему можно решить, используя метод мембранных фильтров. Первоначальную пропись среды позже несколько раз меняли разные авторы.

L-Лизина гидрохлорид, дрожжевой экстракт и три углевода (лактоза, сахароза и ксилоза) служат источником углерода, азота, серы, минеральных веществ, витаминов и других факторов роста и энергии. Соли обеспечивают важнейшими ионами, а хлорид натрия поддерживают так же осмотическое давление. Феноловый красный является индикатором рН, который в кислой среде становится желтым. Канамицин и налидиксовая кислота подавляют рост грамположительных и грамотрицательных бактерий, соответственно. Канамицин нарушает синтез белка, а налидиксовая кислота блокирует репликацию ДНК в бактериальной клетке. Циклогексимид подавляет рост грибов.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий розовый порошок.

Плотность готовой среды:

Образуется среда, соответствующая по плотности 1,5 %-ному агаровому гелю.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Среда имеет оранжево-красную окраску, слегка опалесцирует, если в чашках Петри формируется гель.

Кислотность среды:

При 25 ºС водный раствор (3,97 % вес/об) имеет рН 7,1±0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 72 ч при (41,5±0,5) ºС.

Таблица Б.53

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Рост* | Цвет среды |
| --- | --- | --- |
| Pseudomonas aeruginosa (27853) | Хороший и обильный | Розовый |
| Escherichia coli (25922) | Подавляется | - |
| Klebsiella pneumoniae (13883) | Подавляется | - |
| Salmonella serotype Typhi (6539) | Подавляется | - |
| Staphylococcus aureus (25923) | Подавляется | - |

Примечание  – *=после добавления сульфапиридина, кнамицина и налидиксовой кислоты.

Условия и срок хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 ºС до 8 ºС.

7) Агар Клиглера / Агар Клиглера модифицированный (М078І/М078А)

Эти среды рекомендуют для дифференциации грамотрицательных бактерий кишечного происхождения по их способности ферментировать глюкозу и лактозу, а также продуцировать сероводород.

Состав среды Клиглера:

Таблица Б.54

| Ингредиенты | М078І грамм/литр | М078А грамм/литр |
| --- | --- | --- |
| Мясной экстракт | 3,00 | 3,00 |
| Дрожжевой экстракт | 3,00 | 3,00 |
| Гидролизат казеина | 20,00 | 20,00 |
| Натрия хлорид | 5,00 | 5,00 |
| Лактоза | 10,00 | 10,00 |
| Глюкоза безводная | 1,00 | 1,00 |
| Железа аммонийного цитрар (× 6Н₂О) | 0,50 | - |
| Железа сульфат | - | 0,20 |
| Натрия тиосульфат (× 5Н₂О) | 0,50 | 0,30 |
| Феноловый красный | 0,025 | 0,025 |
| Агар-агар | 15,00 | 15,00 |
| Конечное значение рН (при 25 ºС) 7,4±0,2 |  |  |

Приготовление:

Размешать 57,7 г порошка М078І или 57,3 г порошка М078А в 1000 мл дистиллированной воды. Прокипятить для полного растворения частиц. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121 ºС) в течение 15 мин. Отсудить пробирки в таком положении, чтобы получить скошенную часть и столбик высотой 2,5 см. Наилучшие результаты получают на свежеприготовленной среде.

Принцип и оценка результата:

Эти среды являются модификациями агар Клиглера. Международным комитетом (ISO) среда М078І рекомендована для предварительной идентификации Yersinia enterocolitica, а среда М078А – псевдомонад.

Гидролизат казеина и мясные пептоны служат источником важнейших питательных веществ, а дрожжевой экстракт - витаминов группы В. Лактоза и глюкоза – ферментируемые субстраты, продукты разложения которых могут изменять цвет индикатора рН фенолового красного.

Тиосульфат натрия и сульфат железа усиливают образование сероводорода, который выявляют по развитию почернения всего столбика или формированию черного кольца у верхушки столбика. Образование газа определяют по появлению пузырьков и разрывов среды. О ферментации глюкозы свидетельствует желтый столбик, лактозы – желтый скос.

На агар Клиглера для предварительной идентификации засевают также чистые культуры с чашечных сред. Для посева в глубину среды рекомендуется использовать прямую проволоку, чтобы не вызвать разрывов среды при посеве петлей.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий светло-красный порошок.

Плотность готовой среды:

Образуется среда, соответствующая по плотности 1,5 %-ному  агаровому гелю.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Среда имеет красную окраску, прозрачна и слегка опалесцирует, если в пробирках формируется скошенный столбик геля.

Кислотность среды:

При 25 ºС водные растворы М078І  (5,77 % вес/об) и М078А (5,73 % вес/об) имеют рН 7,4±0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 24-48 ч при 37 ºС.

Таблица Б.55

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Рост | Скос | Стол бик | Газ | Сероводород |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escherichia coli (25922) | Обильный | К | К | + | - |
| Enterobavter aerogenes (13047) | Обильный | К | К | + | - |
| Proteus vulgaris (13315) | Обильный | Щ | К | - | + |
| S. serotype Typhi (6539) | Обильный | Щ | К | - | + |
| S. serotype Enteritidis (13076) | Обильный | Щ | К | + | + |
| Klebsiella pneumoniae (13883) | Обильный | К | К | + | - |
| Shigella flexneri (12022) | Обильный | Щ | К | - | - |
| Pseudomonas aeruginosa (27853) | Обильный | Щ | Щ | - | - |
| Yersinia enterocolitica (27729) | Обильный | Щ | К | B | - |

Примечания

1 К=образование кислоты (желтый цвет)

2 Щ=образование щелочи (красный цвет)

3 += положительная реакция (почернение)

4 В=вариабельная реакция

Условия и срок хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 ºС до 8 ºС.

8) Среда Хью-Лейфсона (М826)

Эту среду используют для определения ферментации углеводов (глюкозы) в аэробных и анаэробных условиях.

Состав среды Хью-Лейфсона (М826):

Таблица Б.56

| Ингредиенты | грамм/литр |
| --- | --- |
| Пептический перевар животной ткани | 2,00 |
| Натрия хлорид | 5,00 |
| Калия гидрофосфат | 0,30 |
| Глюкоза | 10,00 |
| Бромтимоловый пурпурный | 0,05 |
| Агар-агар | 2,00 |
| Конечное значение рН (при 25 ºС) 7,4±0,2 |  |

Приготовление:

Размешать 19,4 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды. Подогреть с частым помешиванием, прокипятить для полного растворения частиц. Разлить в две пробирки (для ферментации в аэробных и анаэробных условиях). Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121 ºС) в течение 15 мин. Обсудить пробирки в вертикальном положении.

Принцип и оценка результата:

Эту среду предложили Хью и Лейфсон. Они описали таксономическое значение ферментативного и окислительного метаболизма углеводов для грамотрицательных кишечных бактерий.

Среда содержит высокую концентрацию углевода и низкую концентрацию пептического  перевара животной ткани для того, чтобы образующиеся в ходе ферментации пептона амины не могли нейтрализовать кислоту, которая, например, в небольшом количестве образуется при окислении углевода. Фосфат  придает буферные свойства среде. Концентрация агар-агара позволяет определять подвижность микроорганизмов и способствует распространению кислоты в среде. Микроорганизмы, окисляющие углевод, продуцируют кислоту в аэробных условиях, а в анаэробных не растут и не образуют кислоту, тогда как ферментирующие образуют кислоту в обеих пробирках (в аэробных и анаэробных условиях).

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий голубовато-зеленый порошок.

Плотность готовой среды:

Образуется полужидкая среда, соответствующая по плотности 0,2 %-ному  агаровому гелю.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Готовая среда имеет зеленовато-голубую окраску, прозрачна и слегка опалесцирует, если в пробирках формируется столбик геля.

Кислотность среды:

При 25 ºС водный раствор (1,94 % вес/об) имеет рН 6,8±0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-48 ч при 35 ºС - 37 ºС.

Таблица Б.57

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Рост в анаэробных условиях | Рост в аэробных условиях | Подвижность |
| --- | --- | --- | --- |
| Enterobacter aerogenes (13048) | КГ | КГ | + |
| Escherichia coli (25922) | КГ | КГ | + |
| Pseudomonas aeruginosa (27853) | - | К | + |
| Salmonella typhi (6539) | КГ | КГ | + |
| Shigella sonnei (25931) | К | К | - |

Примечания

1 К=образование кислоты (желтый цвет)

2 Г=образование газа

3 -=неизмененная (зеленая) или щелочная среда (синяя)

Условия и срок хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 ºС. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 ºС до 8 ºС.

9) Агар для определения пиоцианина псевдомонад (М119)

Этот агар рекомендуют для определения продукции псевдомонадами пиоцианина. Состав агара для определения пиоцианина псевдомонад (М119):

Таблица Б.58

| Ингредиенты | грамм/литр |
| --- | --- |
| Пептический перевар животной ткани | 20,00 |
| Калия сульфат | 10,00 |
| Магния хлорид | 1,40 |
| Агар-агар | 15,00 |
| Конечное значение рН (при 25 °С) 7,0 ± 0,2 |  |

Приготовление:

Размешать 46,4 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды, содержащей 10 мл глицерина. Прокипятить для полного растворения частиц. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121 °С) в течение 15 мин.

Принцип и оценка результата:

Этот агар первоначально описан Кингом и соавт., а в дальнейшем был рекомендован американским фармакопейным комитетом для определения продукции псевдомонадами пиоцианина - водорастворимого пигмента. На среде стимулируется выработка пиоцианина и подавляется образование флюоресцеина. Пиоцианин диффундирует в среду, обусловливая голубое окрашивание вокруг колоний псевдомонад. У некоторых штаммов вырабатывается небольшое количество пигмента, поэтому отмечается голубовато-зеленое окрашивание.

Пептический перевар животной ткани служит источником азотистых питательных веществ, углерода, серы и микроэлементов для роста псевдомонад. Сульфат калия и хлорид магния необходимы для активации выработки пиоцианина и подавления образования флюоресцеина.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий желтый порошок.

Плотность готовой среды:

Образуется среда, соответствующая по плотности 1,5 %-ному агаровому гелю.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Среда имеет желтую окраску, прозрачна или слегка опалесцирует, если в чашках Петри формируется гель.

Кислотность среды:

При 25 °С водный раствор (4,64 % вес/об в присутствии 1 % глицерина) имеет рН                  7,0 ± 0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штамма через 18-24 ч при 35 °С - 37 °С.

Таблица Б.59

| Штамм микроорганизмов (АТСС) | Рост | Цвет среды |
| --- | --- | --- |
| Pseudomonas aeruginosa (27853) | Обильный | Голубой или зеленый |

Условия и сроки хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 °С. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 °С до 8 °С.

10) Дифференцирующая среда для псевдомонад (М565)

Среду используют для дифференциации псевдомонад от других бактерий по их способности восстанавливать нитраты или нитриты до газообразного аммиака (денитрификация) и образовывать пигмент флюоресцеин.

Состав дифференцирующей среды для псевдомомонад (М565):

Таблица Б.60

| Ингредиенты | грамм/литр |
| --- | --- |
| Пептический перевар животной ткани | 5,00 |
| Гидролизат казеина | 5,00 |
| Магния сульфат | 1,50 |
| Калия гидрофосфат | 1,50 |
| Калия нитрит | 2,00 |
| Агар-агар | 15,00 |

Приготовление:

Размешать 30,5 г в 1000 мл дистиллированной воды. Прокипятить для полного растворения частиц. Разлить в пробирки. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121 °С) в течение 15 мин. Остудить пробирки в наклонном положении для формирования скоса.

Принцип и оценка результата:

Среда основана на прописи Pickett и Pedersen и используется для дифференциации псевдомонад от других бактерий по их способности восстанавливать нитраты или нитриты до газообразного аммиака (денитрификация) и образовывать пигмент флюоресцеин.

В состав среды входят нитрат калия и нитрит натрия - источник соединений для процесса денитрификации, характерного для псевдомонад. Пептический перевар животной ткани и гидролизат казеина служат источником необходимых питательных веществ для роста. Фосфат калия придает среде буферные свойства. Сульфат магния является источником катиона и активатором люминесценции.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий светло-желтый порошок.

Плотность готовой среды:

Образуется среда, соответствующая по плотности 1,5 %-ному агаровому гелю.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Готовая среда имеет янтарную окраску, слегка опалесцирует, если в пробирках формируется скошенный гель.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 24-48 ч при 35 °С.

Таблица Б.61

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Рост | Флуоресцеин | Денитрификация |
| --- | --- | --- | --- |
| Pseudomonas aeruginosa (27853) | Хороший или обильный | + | + |
| Alcaligenes calcoaceticus (19606) | Хороший или обильный |  | - |

Условия и сроки хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 °С. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 °С до 8 °С.

11) Питательный агар для оксидазного теста (М1274), реактивы для оксидазного теста (DD018) и для окраски по Граму описаны в пунктах 5-7 данного приложения.

13. Среды для накопления, выделения, культивирования и идентификации бактерий семейства Enterobacteriaceae.

1) Селенитовый бульон / Основа селенитового бульона / Бульон без селенита (М052 / М970 / М1079)

Эти среды рекомендуют в качестве сред обогащения для выделения сальмонелл из патологического материала, пищевых материалов при санитарно-микробиологических исследованиях.

Состав селенитовых бульонов (Среда Радж- Ханса) (часть А):

Таблица Б.62

| Ингредиенты (часть А) | М052 грамм/литр |
| --- | --- |
| Гидролизат казеина | 5,00 |
| Лактоза | 4,00 |
| Натрия фосфат (часть В) | 10,0 |
| Натрия гидроселенит | 4,00 |
| Конечное значение рН (при 25 °С) 7.0 ± 0.2 |  |

Таблица Б.63

| Ингредиенты | М970 грамм/литр | М1079 грамм/литр |
| --- | --- | --- |
| Гидролизат казеина | 5,00 | 5,00 |
| Лактоза | 4,00 | 4,00 |
| Натрия фосфат | 10,00 | - |
| Натрия гидрофосфат | - | 10,00 |
| L-Цистин | - | 0,01 |
| Конечное значение рН (при 25 °С) 7,0 ± 0,2 |  |  |

Приготовление:

Размешать 4,0 г (часть B/RM 154) порошка гидроселенита натрия в 1000 мл дистиллированной воды. Добавить 19,0 г порошка М052/М970 или М1079. Тщательно перемешать. Подогреть для полного растворения частиц. Разлить в стерильные пробирки. Стерилизовать в кипящей водяной бане или струе пара в течение 10 мин.                                                  НЕ АВТОКЛАВИРОВАТЬ И НЕ ДОПУСКАТЬ ПЕРЕГРЕВАНИЯ СРЕДЫ. Если большое количество селенита восстановлено (это видно по выпадению красного преципитата на дне пробирки или флакона) среду не рекомендуется использовать.

Предупреждение: Гидроселенит натрия очень токсичен, обладает тератогенностью и вызывает коррозию, поэтому с ним надо обращаться очень осторожно. При попадании его на кожу следует промыть ее большим количеством воды.

1 – Control; 2 – serotype Typhimurium (14028); 3 – S.serotype Typhi (6539); 4 – S.serotype Choleraesuis (12011); 5 – E.coli (25922)

Рисунок Б.11 – Селенитовый бульон (М052)

Принцип и оценка результата:

Впервые ингибиторный эффект селенита был показан Кlett, а Guth использовал его для выделения возбудителя брюшного тифа. Лейфсон всесторонне изучил действие селенита и составил прописи сред. Жидкая селенитовая среда с цистином является модификацией прописи Лейфсона, в которую введен цистин. Эта пропись соответствует рекомендуемой АОАС для определения сальмонелл в пищевых материалах, в частности, яичных продуктах. Она рекомендована также АРНА и USP. Среды обогащения обычно используют для определения патогенных микроорганизмов, присутствующих в небольшом количестве, по сравнению с сопутствующей кишечной микрофлорой.

Гидролизат казеина обеспечивает присутствие в среде необходимых питательных веществ. Лактоза поддерживает рН среды. Бактерии восстанавливают селенит, образуя щелочь. При повышении рН уменьшается токсичность селенита, что способствует росту сопутствующей флоры. Ферментация ее представителями лактозы приводит к образованию кислоты, которая снижает рН, тем самым обеспечивая селективные свойства среды. Фосфат натрия стабилизирует рН и также уменьшает токсичность селенита. L-Цистин способствует выделению сальмонелл. После обогащения в данном бульоне материал отсевают на такие дифференциальные среды, как Висмут-сульфитный агар (М027), Агар с бриллиантовым зеленым (МО16), КЛД-агар (М031) и т.п. Не рекомендуется инкубировать бульон более                24 ч, т.к. через 6-12 ч инкубации селективная активность селенита снижается.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий светло-желтый порошок.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Среда имеет светло-желтую окраску, прозрачна, без какого-либо преципитата.

Кислотность среды:

При 25 °С водные растворы М052 (2,3 %вес/об) или М970/М1079

(1,9 % вес/об. с 0,4 % вес/об гидроселенита) имеют рН 7,0 ± 0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-24 ч при 35 °С.

Таблица Б.64

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Накопление | Цвет колоний* |
| --- | --- | --- |
| S. serotype Typhimurium (14028) | Хорошее или обильное | Бесцветные |
| S. serotype Choleraesuis (12011) | Хорошее или обильное | Бесцветные |
| S. serotype Typhi (6539) | Хорошее или обильное | Бесцветные |
| Escherichia coli (25922) | Не размножаются | Белые или розовые с желчным преципитатом |

Примечание – = При субкультивировании на Агаре МакКонки (М081)

Условия и сроки хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 °С. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 °С до 8 °С.

2) Основа Тетратионатного бульона Мюллера-Кауфмана (М876)

Бульон используют для эффективного обогащения и выделения сальмонелл. Состав основы тетратионатного бульона Мюллера-Кауфмана (М876):

Таблица Б.65

| Ингредиенты | грамм/литр |
| --- | --- |
| Гидролизат казеина | 7,00 |
| Папаиновый перевар соевой муки | 2,30 |
| Натрия хлорид | 2,30 |
| Кальция карбонат | 25,00 |
| Натрия тиосульфат | 40,70 |
| Охbile (препарат желчи очищенной) | 4,75 |

Приготовление:

Размешать 82,0 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды. Подогреть до кипения для полного растворения частиц. НЕ АВТОКЛАВИРОВАТЬ. Охладить и непосредственно перед употреблением асептично добавить 19 мл раствора йода (20,0 г йода и 25,0 г калия йодида в 100 мл стерильной дистиллированной воды) и 9,5 мл 0,1 %-ого раствора бриллиантовой зелени. Перед розливом в стерильные пробирки тщательно перемешать для равномерного распределения частиц карбоната кальция.

Принцип и оценка результата:

Этот бульон первоначально был разработан Мюллером, а затем модифицирован Кауфманом и рекомендован специалистами АРНА для обогащения и выделения сальмонелл.

Кауфман предложил ввести бриллиантовый зеленый и препарат желчи (Ох b1е) для подавления роста комменсалов и более эффективного выделения сальмонелл. Бриллиантовый зеленый добавляют после нагревания среды, так как оно снижает его селективные свойства. Для подавления роста протеев можно добавить в среду 4 мг/л антибиотика новобиоцина.

Гидролизат казеина и папаиновый перевар соевой муки содержат важнейшие питательные вещества для роста бактерий.

Примерно 10,0 г исследуемого образца вносят в 100 мл бульона, тщательно встряхивают и помещают флакон в водяную баню при 45 °С на 15 минут. Затем флаконы переставляют в термостат или водяную баню при 43 °С. Через 18-24 и 48 часов инкубирования делают высевы на модифицированный агар с бриллиантовым зеленым (МО16).

Данная среда не подходит для роста Salmonella serotype Typhi, Salmonella serotype Pullorum и некоторых других сальмонелл.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий кремовый порошок.

Цвет и прозрачность готовой среды:

При добавлении бриллиантового зеленого и раствора йода среда становится светло-зеленой, опалесцирует, имеет выраженный белый преципитат.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-48 ч при 43 °С.

Таблица Б.66

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Рост |
| --- | --- |
| Salmonella serotype Typhimurium (14028) | Обильный |
| Salmonella serotype Enteritidis (13076) | Обильный |
| Salmonella serotype Paratyphi А | Обильный |
| Salmonella serotype Paratyphi B | Обильный |
| Escherichia coli (25922) | Слабый или отсутствует |
| Proteus vulgaris (13315) | Слабый или отсутствует |
| S. serotype Typhi (6539) | Подавляется |
| Shigella flexneri (12022) | Подавляется |

Условия и сроки хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 °С. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить не рекомендуется.

3) Среда Эндо

Можно использовать среды по пункту 8.1 данного приложения (М029К).

4) Агар Левина / Основа агара Левина (М022 / М301)

Эту среду рекомендуют для выделения, подсчета и дифференциации грамотрицательных микроорганизмов кишечной группы.

Состав агара Левина/основы агара Левина (М022/М301):

Таблица Б.67

| Ингредиенты | М022 грамм/литр | М301 грамм/литр |
| --- | --- | --- |
| Пептический перевар животной ткани | 10,00 | 10,00 |
| Калия гидрофосфат | 2,00 | 2,00 |
| Лактоза | 10,00 | - |
| Эозин Y | 0,40 | 0,40 |
| Метиленовый синий | 0,065 | 0,065 |
| Агар-агар | 15,00 | 15,00 |
| Конечное значение рН (при 25 °С) | 7,1 ±0,2 | 7,3 ± 0,2 |

Приготовление:

Размешать 37,5 г порошка М022 или 27,5 г порошка М301 в 1000 мл дистиллированной воды. Прокипятить для полного растворения частиц. Добавить соответствующий углевод к Основе агара Левина (М301) перед стерилизацией. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121 °С) в течение 15 мин. НЕ ДОПУСКАТЬ ПЕРЕГРЕВАНИЯ СРЕДЫ. Остудить до 50 °С и встряхнуть для окисления метиленового синего (чтобы восстановить его синий цвет и размешать хлопьевидный преципитат). Если среда используется в тот же день, ее можно не автоклавировать.

Предупреждение: среду надо хранить в темноте, чтобы не допустить ее окисления на свету.

Рисунок Б.12 – Основа агара Левина (М301)

E.coli (25923)

Принцип и оценка результата:

Эта среда разработана Levine и используется для дифференциации Escherichia coli и Enterobacter aerogenes, а также для быстрой идентификации грибов Candida albicans. Американские специалисты рекомендуют эту среду для выделения, подсчета и дифференциации грамотрицательных микроорганизмов кишечной (колиформной) группы.

Метиленовый синий и эозин в определенной степени подавляют рост грамположительных микроорганизмов. Данные красители служат в качестве дифференцирующими индикаторами ферментации лактозы. На этой среде могут вырастать в виде точечных колоний дрожжи и некоторые грамположительные бактерии, например, энтерококки.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий светло-лиловый порошок.

Плотность готовой среды:

Образуется среда, соответствующая по плотности 1,5 %-ному агаровому гелю.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Готовая среда имеет красновато-лиловую окраску, опалесцирует с зеленоватым оттенком и легким преципитатом, если в чашках Петри формируется гель.

Кислотность среды:

При 25 °С водный раствор М022 (3,75 % всс/об) имеет рН 7,1 ± 0,2. водный раствор М301 (2,75 % вес/об) имеет рН 7,3 ± 0.2.

Культуральные свойства:

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Рост | Цист колоний на среде М317 |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli (25922) | Обильный | Черно-синие с металлическим блеском |
| Pseudomonas aeruginosa (27853) (27853) | Обильный | Бесцветные |
| S. serotype Typhimurium (14028) | Обильный | Бесцветные |
| *Candida albicans (10231) | Хороший или обильный | Бесцветные |
| Enterobacter aerogenes (13048) | Хороший | Розовые или красные |
| Staphylococcus aureus (25923) | Слабый или отсутствует | Бесцветные |
| Saccharomyces cerevisiae (9763) | Слабый или отсутствует | Кремовые |
| Enterococcus faecalis (29212) | Подавляется | - |

Таблица Б.68

Ростовые характеристики референс-штаммов через 24-48 ч при 35 °С - 37 °С.

Примечание – = в атмосфере с 10 % углекислого газа

Условия и сроки хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 °С. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 °С до 8 °С в темноте.

5) Агар МакКонки с кристаллвиолетом и 0,15 % желчных солей (М081)

Среды МакКонки в качестве дифференциальных рекомендуют для селективного выделения энтеробактерий и близких к ним грамотрицательных палочек. Среду готовят в соответствии с рекомендациями американской Фармакопеи. Она обладает высокой селективностью, подавляя рост многих грамположительных бактерий, включая стафилококков.

Состав среды МакКонки М081:

Таблица Б.69

| Ингредиенты | грамм/литр |
| --- | --- |
| Пептический перевар животной ткани | 1,5 |
| Гидролизат казеина | 1,5 |
| Панкреатический перевар желатина | 17 |
| Лактоза | 10 |
| Соли желчных кислот | 1,5 |
| Натрия хлорид | 5 |
| Кристаллический фиолетовый | 0,001 |
| Нейтральный красный | 0,03 |
| Агар-агар | 15 |
| Конечное значение рН (при 25 °С) 7,1 ± 0,2 |  |

Приготовление:

Размешать 51,5 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды. Подогреть до кипения для полного растворения частиц. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121 °С) в течение 15 мин. НЕ ДОПУСКАТЬ ПЕРЕГРЕВАНИЯ СРЕДЫ.

Остудить до 45 °С - 50 °С и разлить в стерильные чашки Петри. Перед посевом поверхность агара должна быть подсушена.

Рисунок Б.13 – Агар МакКонки с кристаллвиолетовым и 0,15 % желчных солей (М081) E.coli (25923); S.serotype Typhi (6539); Ps.aeruginosa (27853)

Принцип и оценка результата:

Агар МакКонки был самой первой селективной и дифференциальной средой для культивирования кишечных бактерий из различного клинического материала. Агар и бульон МакКонки рекомендованы, соответственно, для санитарномикробиологического обследования персонала и воды путем прямого посева для обнаружения и подсчета колиформных бактерий. Эти среды в качестве стандартных рекомендуют применять при исследовании молока и молочных продуктов, а также лекарственных средств. Оригинальная среда в своем составе имеет протеин, желчные соли, натрия хлорид и два красителя.

Селективность среды обусловлена действием кристаллического фиолетового и желчных солей, которые подавляют рост большинства видов грамположительных бактерий. Грамотрицательные бактерии обычно хорошо растут на среде, их можно дифференцировать по ферментации лактозы. Лактозоположительные штаммы растут с образованием розовых или красных колоний, которые могут быть окружены зоной преципитации желчных солей. Красный цвет появляется в результате закисления среды продуктами разложения лактозы (при падении рН ниже 6,8) и адсорбции нейтрального красного. Штаммы, не ферментирующие лактозу (шигеллы, сальмонеллы), обычно образуют прозрачные бесцветные колонии и не изменяют среду. Штаммы Yersinia enterocolitica после инкубирования при комнатной температуре могут образовывать на среде мелкие лактозоотрицательные колонии.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий розовато-бежевый порошок.

Плотность готовой среды:

Образуется среда, соответствующая по плотности 1,5 %-ному агаровому гелю.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Среда имеет красный цвет с лиловым оттенком, прозрачна или слегка опалесцирует, если в чашках Петри формируется гель. Кислотность среды:

При 25 °С водный раствор (5,15 % вес/об) имеет р! 1 7,1 ± 0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-24 ч при 35 °С.

Таблица Б.70

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Рост | Цвет колоний |
| --- | --- | --- |
| Enterobacter aerogenes (13048) | Обильный | Розовые или красные |
| Escherichia coli (25922) | Обильный | Розовые или красные с преципитатом желчных солей |
| Proteus vulgaris (13315) | Обильный | Бесцветные |
| S. serotype Enteritidis (13076) | Обильный | Бесцветные |
| S. serotype Typhi (6539) | Обильный | Бесцветные |
| S. serotype Paratyphi А | Обильный | Бесцветные |
| S. serotype Paratyphi В | Обильный | Бесцветные |
| Shigella flexneri (12022) | Средний или хороший | Бесцветные |
| Enterococcus faecalis (29212) | Средний или хороший | Бесцветные или розовые |
| Staphylococcus aureus (25923) | Подавляется | - |

Условия и сроки хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 °С. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 °С до 8 °С.

6) М-Бульон с бриллиантовым зеленым (М1102)

Эту селективную дифференциальную среду используют для первичного определения сальмонелл в загрязненной воде методом мембранных фильтров.

Состав М-Бульон с бриллиантовым зеленым (М1102):

Таблица Б.71

| Ингредиенты | грамм/литр |
| --- | --- |
| Протеозопептон | 20,00 |
| Дрожжевой экстракт | 6,00 |
| Лактоза | 20,00 |
| Сахароза | 20,00 |
| Натрия хлорид | 10,00 |
| Феноловый красный | 0,16 |
| Бриллиантовый зеленый | 0,025 |
| Конечное значение рН (при 25 °С) 6,9 ± 0,2 |  |

Приготовление:

Размешать 76,19 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды. Подогреть до кипения для полного растворения частиц. НЕ АВТОКЛАВИРОВАТЬ СРЕДУ. Остудить до 35 °С и пропитать подложку для фильтра 2 мл бульона. Готовую среду рекомендуется использовать в течение 24 ч после приготовления.

Принцип и оценка результата:

Geldreich и Jeter разработали методику мембранного скрининга. Kabler и Clark применили М-бульон с бриллиантовым зеленым для скрининга сальмонелл в загрязненной воде. Данная селективная дифференциальная среда является модификацией Агара с бриллиантовым зеленым, в котором двукратно увеличена концентрация ингредиентов и исключен агар-агар.

В соответствии с методикой, известное количество воды пропускают через фильтр, после чего фильтр помещают на подложку, смоченную М-тетратионатным бульоном (М1115), инкубируют во влажной камере при 35 °С в течение 3 ч. Затем фильтр переносят на другую подложку, смоченную М- бульоном с бриллиантовым зеленым и инкубируют еще 15 ч при той же температуре. После 18-часового инкубирования (в общей сложности) фильтр переносят на новую подложку, смоченную реактивами для уреазного теста (20,0 г мочевины + 0,16 г бромтимолового синего + 0,2 г фенолового красного + дистиллированная вода до 1000 мл). Тест на уреазу учитывают через 20 минут.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий розовый порошок.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Среда имеет зеленовато-коричневую окраску, слегка опалесцирует.

Кислотность среды:

При 25 °С водный раствор (7,62 % вес/об) имеет рН 6,9 ± 0.2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-24 ч при 35 °С - 37 °С на мембранном фильтре во влажной камере.

Таблица Б.72

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Рост | Цвет колоний |
| --- | --- | --- |
| Salmonella enteritidis (13076) | Обильный | Розовато - белые |
| Salmonella typhimurium (14028) | Обильный | Розовато - белые |
| Salmonella typhi (6539) | Слабый или хороший | Розовато - красные |
| Escherichia coli (25922) | Слабый или отсутствует | Желтовато-зеленые |
| Staphylococcus aureus (25923) | Подавляется | - |

Условия и сроки хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 °С. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить не рекомендуется.

7) Основа М-тетратионатного бульона (М1115)

Эту среду с добавлением раствора йода используют для селективного обогащения сальмонелл методом мембранных фильтров. Состав основы М-тетратионатного бульона (М1115):

Таблица Б.73

| Ингредиенты | грамм/литр |
| --- | --- |
| Протеозопептон | 5,00 |
| Соли желчных кислот | 1,00 |
| Натрия тиосульфат | 30,00 |
| Конечное значение рН (при 25 °С) 8,0 ± 0,2 |  |

Приготовление:

Размешать 3,6 г порошка в 100 мл дистиллированной воды. Подогреть до кипения для полного растворения частиц. Остудить до 45 °С и добавить 2 мл раствора йода, содержащего 0,5 г йодида калия и 0,6 г кристаллов йода. Готовую среду рекомендуется использовать в день приготовления.

Принцип и оценка результата:

Эту среду предложили Kabler и Clark для селективного обогащения сальмонелл методом мембранных фильтров. Состав ее такой же, как у Тетратионатного бульона, кроме карбоната кальция.

Протеозопептон обеспечивает присутствие в среде азотистых питательных веществ для метаболизма бактерий. Тетратионат образуется после добавления молекул йода и подавляет рост нормальных обитателей кишечника (2). Желчные соли подавляют рост многих грамположительных микроорганизмов.

В чашках Петри диаметром 5-6 см пропитывают 2 мл данного бульона адсорбирующую подложку и помещают на нее засеянный мембранный фильтр. После                        3-часовой инкубации при 35 °С – 37 °С фильтр переносят на другую подложку, смоченную 2 мл М-бульона с бриллиантовым зеленым (М1102). Инкубируют при той же температуре еще 15-21 ч.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий порошок кремового цвета.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Среда имеет янтарную окраску, прозрачна, без какого-либо преципитата.

Кислотность среды:

При 25 °С водный раствор (3,6 % вес/об) имеет рН 8,0 ± 0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-24 ч при 35 °С.

Таблица Б.74

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Выделение* | Цвет колоний на фильтре |
| --- | --- | --- |
| S. serotype Typhimurium (14028) | Хороший или обильный | Желтый или зеленый |
| Escherichia coli (25922) | Средний или хороший | Розовый или красный |

Примечание – * = выделение подтверждено тестом Mile-Misra

Условия и сроки хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 °С. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить не рекомендуется.

8) Агар Клиглера можно использовать по пункту 12.7. данного приложения (М0781)

9) Трехсахарный железосодержащий агар (М021 /М021I)

Этот агар используют для дифференциации патогенных кишечных бактерий по их способности ферментировать углеводы и образовывать сероводород.

Состав трехсахарного железосодержащего агара (М021 / М021I):

Таблица Б.75

| Ингредиенты | М021 грамм/литр | М021I грамм/литр |
| --- | --- | --- |
| Пептический перевар животной ткани | 10,00 | 20,00 |
| Гидролизат казеина | 10,00 | - |
| Дрожжевой экстракт | 3,00 | 3,00 |
| Мясной экстракт | 3,00 | 3,00 |
| Лактоза | 10,00 | 10,00 |
| Сахароза | 10,00 | 10,00 |
| Глюкоза | 1,00 | 1,00 |
| Натрия хлорид | 5,00 | 5,00 |
| Железа сульфат | 0,20 |  |

Продолжение таблицы Б.75

| Ингредиенты | М021 грамм/литр | М021I грамм/литр |
| --- | --- | --- |
| Железа цитрат | - | 0,30 |
| Натрия тиосульфат | 0,30 |  |
| Натрия тиосульфат (х 5Н2О) | - | 0,30 |
| Феноловый красный | 0,024 | 0,024 |
| Агар-агар | 12,00 | 12,00 |
| Конечное значение рН (при 25 °С) 7,4 ± 0,2 |  |  |

Приготовление:

Размешать 65,0 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды. Подогреть до кипения для полного растворения частиц. Тщательно перемешать и разлить в пробирки для тестирования. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121 °С) в течение 15 мин. Остудить среду в наклонном положении для формирования скоса и столбика высотой 2,5 см.

1 – Control; 2 – S.serotype Typhimurium (14028); 3 - E.coli (25922); 4 – Sh.flexneri (12022); 5 - S.serotype Typhi (6539)

Рисунок Б.14 – Трехсахарный железосодержащий агар (М021)

Принцип и оценка результата:

Предложенный первоначально Sulkin и Willet этот агар затем был модифицирован Hajna для дифференциации энтеробактерий. Эта пропись соответствует рекомендациям АРНА по исследованию мяса и пищевых продуктов, молока и молочных продуктов, для подтверждения присутствия сальмонелл и по идентификации грамотрицательных микроорганизмов. С небольшими изменениями (касающимися идентификации сальмонелл) эта среда рекомендована международным комитетом по стандартизации.

Пептический перевар животной ткани, гидролизат казеина, дрожжевой и мясной экстракты являются источником азотистых веществ, серы, микроэлементов, витаминов группы В и др. Хлорид натрия поддерживает оптимальное осмотическое давление. Лактоза, сахароза и глюкоза - ферментируемые субстраты. Тиосульфат натрия в сочетании с ионами железа являются индикатором на сероводород, феноловый красный - индикатор рН.

Микроорганизм, ферментирующий глюкозу, способствует образованию многих кислот, изменяющих цвет среды с красного на желтый. Большее количество кислот освобождается в столбике (при ферментации), по сравнению со скошенной частью (окисление). Бактерии образуют также щелочные продукты (в ходе окислительного декарбоксилирования пептона). Принципиальное значение имеет соотношение глюкоза/лактоза(сахароза) - 1:10. Индикатор феноловый красный становится желтым при значениях рН менее 6,8. При исходном значении рН=7,4 требуется относительно небольшое количество кислот для развития желтого окрашивания среды. Щелочные продукты могут нейтрализовать небольшое количество кислоты, образуемое в скошенной части при ферментации глюкозы. Таким образом, щелочной (красный) скос и кислый (желтый) столбик указывают, что микроорганизм ферментирует глюкозу, но не ферментирует лактозу и/или сахарозу. Бактерии, ферментирующие помимо глюкозы лактозу и/или сахарозу, образуют большое количество кислот, которое не может быть нейтрализовано аминами, поэтому скос и столбик будут кислыми (желтыми). Если в ходе ферментации образуется газ, его можно определить по пузырькам и характерным разрывам среды. Некоторые виды бактерий восстанавливают тиосульфат до сероводорода, который, взаимодействуя с ионами железа, образует нерастворимый черный преципитат сульфида железа. Восстановление тиосульфата происходит только в кислой среде и почернение обычно бывает в зоне столбика.

Этот агар рекомендуют использовать в сочетании с Уреазным агаром (М112/М111), чтобы провести дифференциацию сальмонелл и протеев. В суммарном виде реакции на среде представлены ниже. Щелочной скос/кислый столбик - ферментируется только глюкоза;

Кислый скос/кислый столбик = кроме глюкозы, ферментируется лактоза и/или сахароза;

Имеются пузырьки и разрывы в среде - образование газа;

Отмечается черный преципитат = образование сероводорода.

Некоторые энтеробактерии и сероводородпродуцирующие сальмонеллы на этой среде могут не давать реакцию на сероводород. Некоторые бактерии положительно реагируют на сероводород на среде Клиглера и отрицательно - на Трехсахарном железосодержащем агаре. Это связано с подавлением ферментативного пути образования сероводорода в ходе утилизации сахарозы.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий светло-розовый порошок.

Плотность готовой среды:

Образуется среда, соответствующая по плотности 1,2 %-ному агаровому гелю.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Готовая среда имеет красный цвет, прозрачна или слегка опалесцирует, если в пробирках формируется скошенный гель.

Кислотность среды:

При 25 °С водный раствор (6,5 % вес/об) имеет рН 7,4 ± 0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-24 ч при 35 °С – 37 °С.

Таблица Б.76

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Рост | Рост | Рост | Газ | H2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Citrobacter freundii (8090) | Обильный | Кислота | Кислота | + | + |
| Enterobacter aerogenes (13048) | Обильный | Кислота | Кислота | + | - |
| Escherichia coli (25922) | Обильный | Кислота | Кислота | + | - |
| Klebsiella pneumoniae (13883) | Обильный | Кислота | Кислота | + | - |
| Proteus vulgaris (13315) | Обильный | Щелочь | Кислота | - | + |
| S. serotype Paratyphi А | Обильный | Щелочь | Кислота | + | - |
| S. serotype Typhi (6539) | Обильный | Щелочь | Кислота | - |  |
| S. serotype Typhimurium (14028) | Обильный | Щелочь | Кислота | + | + |
| Shigella flexneri (12022) | Обильный | Щелочь | Кислота | - | - |

Примечания

1 - + = почернение (положительная реакция на сероводород)

2 - = среда без изменения.

Условия и сроки хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 °С. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 °С до 8 °С.

10) Среду Хью-Лейфсона можно использовать по пункту 12.8 данного приложения (М826)

11) Основа уреазного агара по Кристенсену (М112/М1121)

Эту среду с добавлением мочевины рекомендуют для определения продукции уреазы, в частности у протеев. Она рекомендована международным комитетом (ISO 6579).

Состав основы уреазного агара по Кристенсену (М112 / М1121):

Таблица Б.77

| Ингредиенты | М112 грамм/литр | М1121 грамм/литр |
| --- | --- | --- |
| Пептический перевар животной ткани | 1,00 | 1,00 |
| Глюкоза | 1,00 | 1,00 |
| Натрия хлорид | 5,00 | 5,00 |
| Натрия гидрофосфат | 1,20 | - |
| Калия дигидрофосфат | 0,80 | 2,00 |
| Феноловый красный | 0,012 | 0,012 |
| Агар-агар | 15,00 | 15,00 |
| Конечное значение рН (при 25 °С) 6,8 ± 0,2 |  |  |

Приготовление:

Размешать 24,0 г порошка в 950 мл дистиллированной воды. Прокипятить для полного растворения частиц. Стерилизовать автоклавированием при 0,7 атм (115 °С) в течение 20 мин. Остудить до 50 °С и асептично добавить 50 мл 40 %-ного стерильного раствора мочевины (ЕО048).

Тщательно перемешать, разлить в стерильные пробирки и остудить их в наклонном положении для получения скоса. Поскольку мочевина легко разрушается, не допускать перегревания и повторного нагрева среды.

Принцип и оценка результата:

Эта среда готовится в соответствии с прописью Кристенсена. Для более быстрого выявления уреазы специалисты международного комитета (ISO) рекомендовали использовать один фосфат вместо двух. Первоначально среду для выявления уреазной активности предложили Rustigian и Stuart, но на ней отличались по росту протеи, которые быстро проявляют уреазную активность  и другие уреазоположительные (цитробактеры, энтеробактеры, клебсиеллы и не относимые к энтеробактериям микроорганизмы).  Кристенсен отметил, что внесение в среду пептического перевара животной ткани, глюкозы и сниженного количества буфера способствует получению быстрого обильного роста микроорганизмов.

На поверхность косячков обильно засевают испытуемые культуры. При расщеплении мочевины образуется аммиак, который защелачивает среду, что сопровождается изменением цвета индикатора фенолового красного на розовокрасный. Поскольку при длительном инкубировании может произойти защелачивание среды за счет образующихся из пептона аминов, для контроля рекомендуется засевать среду без мочевины.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий порошок светло-розового цвета.

Плотность готовой среды:

Образуется среда, соответствующая по плотности 1,5 %-ному агаровому гелю.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Среда имеет желтовато-оранжевую окраску, прозрачна, если в пробирках формируется скошенный гель.

Кислотность среды:

При 25 °С водный раствор (2,4 % вес/об) имеет рН 6,8 ± 0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-24 ч при 35 °С.

Таблица Б.78

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Рост на среде без крови | Уреаза |
| --- | --- | --- |
| Enterobacter aerogenes (13048) | Обильный | - |
| Escherichia coli (25922) | Обильный | - |
| Proteus vulgaris (13315) | Обильный | + |
| S. serotype Typhimurium (14028) | Обильный | - |

Примечания

1 + = положительная реакция, розово-красный цвет;

2 - = отрицательная реакция, цвет не изменен.

Условия и сроки хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 °С. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 °С до 8 °С.

12) Основа агара Симмонса/Цитратный агар (М411 /М099)

Эти среды используют для дифференциации энтеробактерий.

Состав основы агара Симмонса / Цитратного агара (М411/М099):

Таблица Б.79

| Ингредиенты | М411 грамм/литр | М099 грамм/литр |
| --- | --- | --- |
| Магния сульфат | 0,20 | 0,20 |
| Аммония дигидрофосфат | 0,20 | 1,00 |
| Натрия аммонийного фосфат | 0,80 | - |
| Калия гидрофосфат | - | 1,00 |
| Натрия цитрат | - | 2,00 |
| Натрия хлорид | 5,00 | 5,00 |
| Бромтимоловый синий | 0,08 | 0,08 |
| Агар-агар | 15,00 | 15,00 |
| Конечное значение рН (при 25 °С) | 7,0 ± 0,2 | 6,8 ± 0,2 |

Приготовление:

Размешать 21,3 г порошка М411 в 900 мл дистиллированной воды или 24,28 г порошка М099 в 1000 мл дистиллированной воды. Прокипятить для полного растворения частиц. Добавить 100 мл 0,2 %-ного раствора цитрата натрия в среду М411. Тщательно перемешать и разлить в пробирки или флаконы. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121 °С) в течение 15 мин.

Принцип и оценка результата:

Эти среды используют для дифференциации энтеробактерий по способности использовать цитрат в качестве единственного источника углерода. Первоначально цитратная среда была разработана Козером, она содержала соль аммония в качестве единственного источника азота и цитрат в качестве единственного источника углерода, что позволяло дифференцировать Escherichia coli и Enterobacter aerogenes. Затем Симмонс модифицировал среду, введя в ее состав агар- агар и бромтимоловый синий. Эта среда рекомендована АРНА. Среда содержит гидрофосфат аммония в качестве единственного источника азота и цитрат натрия в качестве единственного источника углерода. Бромтимоловый синий индикатор рН. Микроорганизмы в ходе размножения на среде продуцируют щелочные продукты, которые способствуют изменению цвета индикатора с зеленого на синий.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий желтый порошок.

Плотность готовой среды:

Образуется среда, соответствующая по плотности 1,5 %-ному агаровому гелю.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Среда имеет травянисто-зеленую окраску, слегка опалесцирует, когда в пробирках формируется скошенный гель.

Кислотность среды:

При 25 °С водный раствор М411 (2,13 % вес/об) имеет рН 7,0 ± 0,2, а раствор М099 (2,43 % вес/об) имеет рН 6,8 ± 0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-24 ч при 35 °С - 37 °С.

Таблица Б.80

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Рост | Цвет среды | Цитрат (утилизация) |
| --- | --- | --- | --- |
| Enterobacter aerogenes (13048) | Хороший или обильный | Синий | + |
| S. serotype Enteritidis (13076) | Хороший или обильный | Синий | + |
| S. serotype Typhimurium (14028) | Хороший или обильный | Синий | + |
| S. serotype Typhi (6539) | Средний или хороший | Зеленый | - |
| Escherichia coli (25922) | Отсутствует | Зеленый | - |
| Shigella dysenteriae (13313) | Отсутствует | Зеленый | - |

Условия и сроки хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 °С. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 °С до 8 °С.

13) Пептонная вода с мясным экстрактом (или без него) и индикатором Андреде (М909/М885)

Среда является основой, в которую добавляют различные углеводы для изучения их ферментации, например, представителями семейства Enterobacteriaceae.

Состав Пептонная вода с мясным экстрактом (или без него) и индикатором Андреде (М909 /М885):

Таблица Б.81

| Ингредиенты | М909 грамм/литр | М885 грамм/литр |
| --- | --- | --- |
| Пептический перевар животной ткани | 10,00 | 10,00 |
| Мясной экстракт | 3,00 | - |
| Натрия хлорид | 5,00 | 5,00 |
| Индикатор Андреде | 0,10 | 0,10 |
| Конечное значение рН (при 25 °С) | 7,1 ±0,2 | 7,4 ± 0,2 |

Приготовление:

Размешать 18,1 г порошка М909 или 15,1 г порошка М885 в 1000 мл дистиллированной воды до полного растворения. Разлить в пробирки для тестирования с поплавками. Стерилизовать автоклавированием при 1 атм (121 °С) в течение 15 мин. Остудить до комнатной температуры и асептично добавить рабочий раствор того или иного углевода до конечной концентрации 0,5 % или 1,0 % (вес/об).

Принцип и оценка результата:

Пептонная вода с индикатором Андреде используется для определения сахаролитического профиля различных микроорганизмов. Пептический перевар не содержит собственных углеводов, а среда в целом свободна от нитратов (их присутствие может давать скопление газа в поплавках). Индикатор Андреде представляет собой раствор кислого фуксина, доведенного щелочью (гидроксидом натрия) от красного до желтого цвета. При нарастании кислотности среды (в случае ферментации углевода) индикатор меняет цвет с желтого на красный. При нагревании среда краснеет, но после остывания приобретает первоначальный цвет. Растворы углеводов рекомендуется стерилизовать отдельно от среды и асептично добавлять после ее стерилизации. Биохимическая идентификация растущих на этой среде микроорганизмов проводится по характеру ферментации сахаров.

Для посева рекомендуется использовать только свежие культуры, предварительно идентифицированные по культуральным свойствам и в мазках, окрашенных по Граму. Для окончательной идентификации, как правило, необходимы дополнительные тесты.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий светло-желтый порошок с красными крупинками.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Готовая среда имеет бледно-розовую окраску, прозрачна без какого-либо преципитата.

Кислотность среды:

При 25 °С водный раствор М909 (1,81 % вес/об) имеет рН 7,1 ± 0,2.

Водный раствор М885 (1,51 % вес/об) при той же температуре имеет рН 7,4 ± 0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-24 ч при 35 °С.

Таблица Б.82

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Рост | Кислота* | Кислота** |
| --- | --- | --- | --- |
| Escherichia coli (25922) | Обильный | - | + |
| S. serotype Typhi (6539) | Обильный | - | + |
| Shigella sonnei (25931) | Обильный | - | + |

Примечания

1 * = закисление в отсутствие глюкозы;

2 ** = закисление в присутствии глюкозы

Условия и сроки хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 °С. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 °С до 8 °С.

14) Основа агара с бромкрезоловым пурпурным/Основа бульона с бромкрезоловым пурпурным (М098/ М284 / М284D)

Эти среды рекомендуют для приготовления сред с углеводами с целью изучения их ферментации при дифференциации чистых культур энтеробактерий и других микроорганизмов.

Состав основы агара с бромкрезоловым пурпурным/основы бульона с бромкрезоловым пурпурным (М/098/М284/М284D):

Таблица Б.83

| Ингредиенты | М098 грамм/литр | М284 грамм/литр | М284D грамм/литр |
| --- | --- | --- | --- |
| Протеозопептон | - | - | 10,00 |
| Пептон специальный | 10,00 | 10,00 | - |
| Мясной экстракт | 1,00 | - | 1,00 |
| Натрия хлорид | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Бромкрезоловый пурпурный | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Агар-агар | 15,00 | - | - |
| Конечное значение рН (при 25 °С) 6,8 ± 0,2 |  |  |  |

Приготовление:

Размешать 31,0 г порошка М098, 15,0 г порошка М284 или 16,0 г порошка М284D в 1000 мл дистиллированной воды. Добавить 5-10 г тестируемого углевода. Разлить в пробирки. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121 °С) в течение 15 мин. В другом варианте готовят и стерилизуют 900 мл питательной основы и затем к ней добавляют 100 мл стерилизованного отдельно (5-10) %-ного раствора того или иного углевода.

Принцип и оценка результата:

Эта среда первоначально разработана Vera, затем в ее состав ввели мясной экстракт. Она рекомендована американскими специалистами для изучения ферментации сахаров. Основа М284D рекомендована международным комитетом для определения ферментации углеводов у Listeria monocytogenes. Мясной экстракт, протеозопептон или специальный пептон обеспечивают присутствие в среде необходимых азотистых питательных веществ. Хлорид натрия обеспечивает оптимальное осмотическое давление. Бромкрезоловый пурпурный является индикаторо  м рН, который в кислой среде (при ферментации углевода) становится желтым. Об образовании газа судят по пузырькам в поплавках.

Бульон засевают 18-24-часовой культурой и инкубируют 24-72 ч (при необходимости до 30 суток) при при (35 ± 2) °С в аэробных или анаэробных условиях (в зависимости от тестируемой культуры). Для предотвращения обратных реакций рекомендуется вносить углеводы в концентрации 1 % (кроме глюкозы). Если автоклавируется среда с углеводом, необходимо избегать перегревания, чтобы он не разрушился.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий зеленовато-желтый порошок.

Плотность готовой среды:

Образуется среда, соответствующая по плотности 1,5 %-ному агаровому гелю (М098).

Цвет и прозрачность готовой среды:

Среды имеет лиловую окраску, прозрачна, если в пробирках или чашках Петри формируется гель.

Кислотность среды:

При 25 °С водные растворы М098 (3,1 % вес/об), М284 (1,5 % вес/об) и М284О (1,6 % вес/об) имеют рН 6,8 ± 0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики референс-штаммов через 18-48 ч при 35 °С - 37 °С.

Таблица Б.84

|  |  | Без углеводов |  | С 1 % глюкозы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штаммы микроорганизмов (ATCC) | Рост | К | Г | К | Г |
| Neisseria meningitis (13090) | Хороший или обильный | - | - | + | - |
| Escherichia coli (25922) | Обильный | - | - | + | + |
| Staphylococcus aureus (25923) | Обильный | - | - | + | - |
| Listeria monocytogenes* (19112) | Обильный | - | - | + | - |

Примечания

1 К+ = кислота (желтый цвет)

2 * = ферментационный метаболизм

Условия и сроки хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 °С. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 °С до 8 °С.

15) Диски с углеводами фирмы НiMedia

Используются для дифференциации микроорганизмов по их способности ферментировать различные углеводы.

Микроорганизмы, способные к ферментации того или иного углевода, выращивают в питательной среде с соответствующим диском и индикатором Андреде, который под действием кислых продуктов расщепления углевода изменяет первоначальный                     соломенно-желтый цвет на красный.

Принцип и оценка результата:

Ферментация микроорганизмами специфического углевода приводит к образованию кислоты или кислоты и газа. Эти характеристики учитываются при идентификации и дифференциации бактерий.

После добавления диска, пропитанный им углевод диффундирует в питательную среду. В ходе его ферментации образуется кислота (или кислота и газ), что способствует изменению цвета индикатора в питательной среде (например, феноловый красный меняет цвет с красного на оранжево-желтый).

Для тестов на ферментацию углеводов могут быть использованы следующие диски согласно таблице Б.85:

Таблица Б.85

| № по каталогу | Субстрат | Обозначение | Упаковка |
| --- | --- | --- | --- |
| DD025 | Адонит | Аd | 1 фл. |
| DD001 | Арабиноза | Аr | 1 фл. |
| DD028 | Целлобиоза | Се | 1 фл. |
| DD002 | D-Глюкоза | Dе | 1 фл. |
| DD003 | Дульцит | Du | 1 фл. |

Продолжение таблицы Б.85

| № по каталогу | Субстрат | Обозначение | Упаковка |
| --- | --- | --- | --- |
| DD016 | Галактоза | Ga | 1 фл. |
| DD017 | Фруктоза | Fc | 1 фл. |
| DD06 | Маннит | Mn | 1 фл. |
| DD007 | Манноза | Mo | 1 фл. |
| DD030 | Мелибиоза | Mb | 1 фл. |
| DD029 | Раффиноза | Rf | 1 фл. |
| DD010 | Рамноза | Rh | 1 фл. |
| DD011 | Салицин | Sa | 1 фл. |
| DD012 | Сорбит | Sb | 1 фл. |
| DD027 | Инозит | Is | 1 фл. |
| DD013 | Сахароза | Su | 1 фл. |
| DD026 | Инулин | In | 1 фл. |
| DD031 | Трегалоза | Te | 1 фл. |
| DD004 | Лактоза | La | 1 фл. |
| DD014 | Ксилоза | Ху | 1 фл. |
| DD005 | Мальтоза | Ма | 1 фл. |

Указания по применению:

Готовят и стерилизуют подходящую питательную среду без углеводов. Для данного теста можно рекомендовать следующие питательные среды.

ЖИДКИЕ СРЕДЫ

М885 Пептонная вода с индикатором

Андреде

М909 Пептонная вода с мясным экстрактом и индикатором Андреде

М054 Основа бульона с феноловым красным М279 Основа бульона с мясным экстрактом и феноловым красным

М284 Основа бульона с бромкрезоловым пурпурным

М676 Бульон с бромкрезоловым пурпурным

ПОЛУЖИДКИЕ СРЕДЫ

М159 Триптон-цистиновый агар

М395 Основа среды ХьюЛейфсона для теста ОФ

М319 Основа триптонного агара

ПЛОТНЫЕ СРЕДЫ

М053 Основа агара с феноловым красным

М098 Основа агара с бромкрезоловым пурпурным

М288 Агар Сандерса

На выбор можно использовать любую из перечисленных сред. Жидкие и полужидкие среды после приготовления помещают по 5 мл в пробирки и стерилизуют. После посева испытуемого микроорганизма в каждую пробирку асептически помещают по 1 диску с соответствующим углеводом. В случае полужидкой среды диск погружают по ходу посева на небольшое расстояние от поверхности среды так, чтобы нижняя часть ее служила отрицательным контролем ферментации, наблюдаемой в верхней части. При использовании плотных сред на одной чашке можно определять ферментацию культурой ряда углеводов. После распределения испытуемой культуры по поверхности выбранного питательного агара на него наносят и слегка прижимают диски с углеводами (на расстоянии 2 см друг от друга). Чашку инкубируют в течение 18-48 ч при 35 °С - 37 °С. Результаты учитывают через 18-24 ч и 48 ч. Желательно часто просматривать результаты, так как возможна их быстрая реверсия. В жидких средах образующаяся кислота способствует окрашиванию среды в красный цвет, а газ скапливается в поплавке. В полужидких средах газ виден в толще среды (пузырьки). На агаровых средах о ферментации углевода свидетельствует изменение цвета среды вокруг диска.

Хранение и срок годности:

Все вышеперечисленные продукты следует хранить при от 2 °С до 8 °С. Не используйте реактивы после истечения срока годности.

ВНИМАНИЕ: Материалы надо держать во влагонепроницаемых контейнерах с поглотителем влаги. Перед тем, как открыть контейнер, надо дать ему нагреться до комнатной температуры.

16) Среда для определения подвижности (М260)

Среду рекомендуют для определения подвижности бактерий. Состав среды для определения подвижности (М260):

Таблица Б.86

| Ингредиенты | грамм/литр |
| --- | --- |
| Триптоза | 10,00 |
| Натрия хлорид | 5,00 |
| Агар-агар | 5,00 |
| Конечное значение рН (при 25 °С) 7,2 ± 0,2 |  |

Приготовление:

Размешать 20,0 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды. Подогреть до кипения для полного растворения частиц. Разлить в пробирки. Стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121 °С) в течение 15 мин. Остудить пробирки в вертикальном положении.

Принцип и оценка результата:

Использование полужидких сред для определения подвижности бактерий предложили Tittsler и Sandholzer.

Триптоза служит источником необходимых питательных веществ. Культуры засевают в центр среды уколом. Инкубирование ведут в течение 18-40 ч при соответствующей температуре. Неподвижные культуры растут по ходу укола, подвижные образуют диффузный рост. Для контроля рост надо сравнивать с незасеянной средой.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий желтый порошок.

Плотность готовой среды:

Образуется полужидкая среда, соответствующая по плотности 0,5 %-ному агаровому гелю.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Готовая среда имеет светло-желтый цвет, прозрачна или слегка опалесцирует, если в пробирках формируется гель.

Кислотность среды:

При 25 °С водный раствор (2,0 % вес/об) имеет рН 7,2 ± 0,2.

Культуральные свойства: Ростовые характеристики референс-штаммов через                    18-48 ч при 35 °С.

Таблица Б.87

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Рост | Подвижность |
| --- | --- | --- |
| Enterobacter aerogenes (13048) | Обильный | + |
| Escherichia coli (25922) | Обильный | + |
| Klebsiella pneumoniae (13883) | Обильный | - |
| S. serotype Enteritidis (13076) | Обильный | + |
| Staphylococcus aureus (25923) | Обильный | - |

Условия и сроки хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 °С. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 °С до 8 °С.

17) Агар Эйерса-Джонсона для хранения микроорганизмов (М182)

Данный агар рекомендуют для поддержания культур стрептококков и других условно-патогенных и патогенных микроорганизмов. Состав среды для хранения микроорганизмов (М182)

Таблица Б.88

| Ингредиенты | грамм/литр |
| --- | --- |
| Настой бычьего сердца | 500,00 |
| Протеозопептои | 10,00 |
| Желатин | 10,00 |
| Глюкоза | 0,50 |
| Казеин (очищенный) | 5,00 |
| Натрия гидрофосфат | 4,00 |
| Натрия цитрат | 3,00 |
| Агар-агар | 7,50 |
| Конечное значение рН (при 25 °С) 7,5 ± 0,2 |  |

Приготовление:

Размешать 50,0 г порошка в 1000 мл дистиллированной воды. Подогреть до кипения для полного растворения частиц. Разлить в пробирки и стерилизовать автоклавированием при 1,1 атм (121 °С) в течение 15 мин.

Принцип и оценка результата:

Этот полужидкий агар описан Ayers и Johnson. Он, возможно из-за своей консистенции, обеспечивает пышный рост и длительное сохранение стрептококков. Источниками важнейших питательных веществ являются казеин, настой бычьего сердца и протеозопептон. Среда достаточно забуферена и содержит небольшое количество глюкозы для получения микробами энергии. Патогенные стрептококки на этой среде остаются жизнеспособными не менее 4 месяцев при комнатной температуре. На этой среде хорошо растут также другие стрептококки, например, пневмококки, туберкулезная палочка и другие микроорганизмы.

Контроль качества:

Внешний вид порошка:

Гомогенный сыпучий крупный бежево-желтый порошок.

Плотность готовой среды:

Образуется среда, соответствующая по плотности 0,5 %-ному агаровому гелю.

Цвет и прозрачность готовой среды:

Готовая среда имеет светло-желтую окраску, опалесцирует, если в пробирках формируется гель.

Кислотность среды:

При 25 °С водный раствор (5,0 % вес/об) имеет рН 7,5 ± 0,2.

Культуральные свойства:

Ростовые характеристики реферепс-штаммов через 18-48 ч при 35°С - 37 °С.

Таблица Б.89

| Штаммы микроорганизмов (АТСС) | Рост | Подвижность |
| --- | --- | --- |
| Enterobacter aerogenes (13090) | Обильный | + |
| Escherichia coli (25923) | Обильный | + |
| Klebsiella pneumoniae (13883) | Обильный | - |
| S. serotype Enteritidis (13076) | Обильный | + |
| Staphylococcus aureus (25923 | Обильный | - |

Условия и сроки хранения:

Порошок хранить при температуре ниже 25 °С. Использовать до даты, указанной на этикетке. Готовую среду хранить при температуре от 2 °С до 8 °С.

18) Идентификационные наборы фирмы НiMedia (КВ001, КВ003).

Набор HiMVic (КВ001) предназначен для идентификации 1 культуры энтеробактерий, содержит стерильные среды и необходимые реактивы для проведения                   12 тестов: на индол, реакции с метиловым красным и Фогеса-Проскауэра, утилизацию цитрата и ферментации сахаров (глюкозы, адонита, арабинозы, лактозы, сорбита, маннита, рамнозы и сахарозы).

Набор Нi24 (КВ003) предназначен для идентификации 1 культуры энтеробактерий, содержит стерильные среды и необходимые реактивы для проведения 24 тестов: с ОНФГ лизином, орнитином, мочевиной, на триптофандезаминазу, нитратредуктазу, сероводород, индол, реакции с метиловым красным и Фогеса-Проскауэра, утилизацию цитрата, малоната, гидролиз эскулина и ферментации 11 сахаров (арабинозы, ксилозы, адонита, рамнозы, целлобиозы, мелибиозы, сахарозы, раффинозы, трегалозы, глюкозы и лактозы).

Исследование ведут в соответствии с указаниями производителя, имеющимися к каждому из указанных наборов.

Приложение В

(информационное)

Ведение эталонных культур

1. Ведение эталонных культур обеспечивает максимальное сохранение типовых свойств штаммов, что достигается соблюдением принципов их культивирования, контроля и хранения.

2. Хранение культур осуществляют в соответствии в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами на территории Республики Казахстан.

Лаборатория должна иметь разрешение на работу с микроорганизмами III-IV групп патогенности.

3. Ведение бактериальных культур аэробов и факультативных анаэробов. В качестве контрольных тест-штаммов используют эталонные культуры, полученные из официально признанной коллекции микроорганизмов. Хранение запасов рабочей культуры осуществляется в столбике полужидкого агара (Агар Эйерса-Джонсона для хранения микроорганизмов - М182), срок хранения 3 месяца.

Для целевого использования пригодна суточная («ночная») культура эталонного штамма, прошедшая не более 2 пассажей на питательных средах, с момента высева со среды для хранения запасов рабочей культуры. Восполнение запасов рабочей культуры допускается не более трех раз. В этой связи срок использования эталонной культуры с момента вскрытия ампулы - 1 год. На этапах восстановления из лиофилизированного состояния и восполнения запасов рабочих культур осуществляют контроль сохранения видовых и других паспортных свойств тест-культуры. Культура с измененными свойствами в анализе не используют. По истечении 1 года использования необходимо получить новую лиофилизированную эталонную культуру из коллекции микроорганизмов. Процедура ведения культуры включает следующие этапы:

1) восстановление лиофилизированной культуры;

2) создание и хранение запасов рабочей культуры;

3) восполнение запасов рабочей культуры;

4) подготовка культуры для целевого использования в анализе;

5) контроль видовых и паспортных свойств.

4. Восстановление лиофилизированной эталонной культуры. Оттянутый конец ампулы с лиофилизированной культурой нагревают над пламенем горелки. Влажным концом стерильного ватного тампона прикасаются к нагретой части, в результате чего появляются трещины. Конец ампулы накрывают трехслойной марлевой салфеткой, смоченной 70 % этиловым спиртом и хорошо отжатой, и обламывают его пинцетом. После вскрытия ампула остается накрытой той же салфеткой в течение 1 -2 минут. Затем салфетку осторожно снимают и вместе с остатками стекла погружают в дезраствор. В ампулу вносят 0,5 мл питательного бульона (приложение Б, пункт 4) для регидратации. Содержимое ампулы перемешивают, переносят стерильной пастеровской пипеткой или шприцем в пробирку с питательным бульоном и инкубируют при (37±1) °С в течение 18-24 часов. После инкубации из питательного бульона делают высев петлей на скошенный питательный агар в две пробирки (приложение Б, пункт 5). При восстановлении штамма Е.coli К12 F* StrR (посев осуществляют на скошенный питательный агар, содержащий стрептомицин (Приложение Б, пункт 5.5). Посевы инкубируют при 37 °С в течение                          18-24 часов. Одну пробирку с посевом используют для постановки тестов на соответствие полученного штамма паспортным свойствам (приложение 3, пункты 10-13). Второй посев на скошенном питательном агаре используют для создания запасов рабочей культуры (приложение В, пункт 7).

Оставшуюся бульонную культуру Е.соli М17-02 используют для оценки степени диссоциации эталонного штамма, как это описано в пункте 9 Приложения В.

При несоответствии штамма видовым и паспортным свойствам и (или) при наличии более 25 % полиморфных (нетипичных) колоний в R-форме полученная культура для работы не используется.

5. Создание запасов рабочей культуры. При удовлетворительном прохождении контрольных тестов (пункты 9-13 приложения В) культуру со скошенного питательного агара (для Е.соli К12 F+ StrR - с питательного агара со стрептомицином) засевают уколом в столбик с полужидким агаром (пункт 5.5 приложения Б). В зависимости от интенсивности работы лаборатории посев проводится в 4-10 пробирок, из расчета использования по 1-3 пробирки на 1 месяц работы и 1 пробирки для восполнения запасов рабочей культуры через 3 месяца на следующий квартал (пункт 6 приложения В).

Посевы инкубируют 18-24 часа при 37 °С. При наличии роста пробирки закрывают резиновыми (силиконовыми) пробками и закладывают на хранение при 4 °С - 8 °С.

Одну из пробирок с культурой, предназначенную для восполнения рабочих запасов, маркируют и хранят отдельно. Запасы рабочей культуры желательно хранить в отдельном холодильнике.

6. Восполнение запасов рабочей культуры производится в конце третьего, шестого и девятого месяца с момента вскрытия ампулы (каждые 3 месяца). Для восполнения запасов рабочей культуры используют субкультуру на среде хранения, полученную ранее при создании запасов или при очередном их восполнении. Из пробирки с культурой, предназначенной для восполнения запасов, производят посев в питательный бульон. Посевы инкубируют при 37 °С 18-24 часа.

После инкубации из питательного бульона делают высев петлей в две пробирки со скошенным питательным агаром (приложение Б, пункт 5). При ведении штамма Е.coli К12 F+ StrR  посев осуществляют на скошенный питательный агар, содержащий стрептомицин (Приложение 2, пункт 5.5). Посевы инкубируют при 37 °С (18±2) часа. Один из посевов используют для постановки тестов на соответствие полученного штамма видовым и другим паспортным свойствам (пункты 10-13 приложения Б). Второй посев на скошенном питательном агаре используют для восполнения запасов рабочей культуры. Оставшуюся бульонную культуру Е.соli М17-02 используют для оценки степени диссоциации эталонного штамма, как это описано в пункте 9 приложения В.

При наличии более 25 % полиморфных (нетипичных) колоний и (или) при несоответствии штамма видовым и паспортным свойствам полученную культуру для дальнейшей работы не используют. Необходимо получить новую ампулу с эталонной культурой и начать процедуру ведения тестового штамма сначала. При удовлетворительном прохождении контрольных тестов процедура закладки культуры на хранение осуществляется согласно пункту 5 приложения Б.

Восполнение запасов рабочей культуры проводится только три раза. По истечении года использования необходимо получить новую эталонную культуру из коллекции микроорганизмов.

7. Подготовка культуры для целевого использования в анализе. Накануне использования культуру с полужидкого агара высевают в 2 пробирки со скошенным питательным агаром (приложение Б, пункт 5). Для культуры Е.соli К12 F+ StrR используют питательный агар со стрептомицином (приложение Б, пункт 5.5). Посев инкубируют                 18-24 часа при 37 °С. Культуру из одной пробирки используют по назначению, вторая пробирка с культурой на скошенном питательном агаре используется в работе на следующий (второй) день. При необходимости получения культуры тест-штамма на третий день высев снова производится с полужидкого агара.

8. Контроль эталонных бактериальных культур включает:

1) оценку степени диссоциации культуры Е.соli М17-02;

2) проверку видовых свойств бактериальных культур;

3) проверку чувствительности Е.соli К12 F+ StrR;

4) проверку культуры Е.соli К12 F+ StrR на однородность и отсутствие загрязнения фагом.

9. Оценка степени диссоциации культуры Е.соli М17-02 производится следующим способом: из 18-часовой бульонной культуры делают 10-кратные разведения физиологическим раствором. По 0,1 мл из 5 и 6 разведения засевают на предварительно подсушенные в термостате 2 чашки с питательным агаром. Шпателем посевы распределяют по поверхности агара до полного  исчезновения влаги и инкубируют в термостате при (37±1) °С в течение 18-24 часов. Выбирают чашки, на которых выросло от 30 до 100 колоний.

Проверку тест-штаммов на диссоциацию производят путем визуального просмотра изолированных колоний на чашках в прямом и косопроходящем свете через бинокулярную лупу или микроскоп на малом увеличении.

На питательном агаре бактерии вида Е. соli образуют колонии средней величины                       (3-5 мм), плоские или выпуклые, круглые, гладкие с ровным краем (S-форма), влажные, блестящие, прозрачные в прямом и непрозрачные (мутные) в косопроходящем свете. В косопроходящем свете колонии эшерихий могут иметь равномерную зернистость. В                               R-форме колонии эшерихий более плоские, большего размера, неправильной формы с неровными краями и шероховатой, матовой поверхностью.

При наличии диссоциации (по размеру, S-R-диссоциации, др.) подсчитывают количество измененных колоний и общее количество просмотренных колоний. Общее количество просмотренных бактерий должно быть не менее 30. Затем рассчитывают процент диссоциации по формуле:

количество измененных колоний

%  диссоциации = ----------------------------------------------------------- х 100%

общее количество просмотренных колоний

Если процент диссоциированных колоний более 25 %, то данная культура не пригодна для дальнейшего использования.

10. Контроль видовых свойств Е.соli М17-02 и Е.соli К12 F+ StrR проводят после восстановления лиофилизированной культуры путем типирования культуры по биохимическим свойствам до вида. Идентификацию рекомендуется проводить с использованием тест- систем биохимической идентификации семейства Enterobacteriaceae, разрешенных к применению. При этом следует руководствоваться рекомендациями производителя (пункт 13 приложения Б). Правомочна постановка отдельных биохимических тестов.

Перед очередным ежеквартальным созданием запаса рабочей культуры оценку эталонного штамма Е.соli проводят путем подтверждения следующих основных свойств;

1) отсутствие оксидазной активности;

2) грам-негативности;

3) способности образовывать на среде Эндо характерные темно-красные (малиновые) колонии с металлическим блеском и отпечатком на среде;

4) способности утилизировать лактозу до кислоты и газа при температуре 37 °С в течение 24-48 часов и 44 °С в течение 24 часов;

5) способности утилизировать глюкозу до кислоты и газа при 37 °С в течение 24 часов. Если культура не соответствует видовым свойствам, то она не пригодна для дальнейшего использования.

11. При проверке чувствительности Е.соli К12 F+ StrR оценивают способность Е.соli К12 F+ StrR лизироваться специфичным фагом, что является основополагающим свойством тест-культуры, на котором основан метод определения колифагов в воде. Проверка чувствительности осуществляется каждый раз, когда из запасов хранения берут новую пробирку с рабочей культурой, хранящейся на полужидком агаре.

Для выполнения анализа готовят бактериальную взвесь (раздел 7 настоящего стандарта, пункт 30). На 100 мл расплавленного и остуженного до 45 °С - 49 °С питательного агара вносят 1 мл бактериальной взвеси и разливают в чашки. После застывания чашки на поверхность агара наносят каплю (0,05 мл) суспензии фага, не захватывая хлороформа. Инкубируют в течение 18-24 часов при 37 °С.

Просмотр посевов осуществляют в проходящем свете. Культура считается восприимчивой и пригодной для проведения анализов воды при наличии четких зон лизиса. При отсутствии зон лизиса культура не пригодна для использования и подлежит замене.

12. Также проводится проверка культуры Е.соli К12 F+ StrR на загрязненность фагом. Бактериальную взвесь готовят по пункту 30 раздела 7 настоящего стандарта, вносят в расплавленный и остуженный до 45 °С - 49 °С питательный агар из расчета 1 мл взвеси на 100 мл агара. Чашку Петри заливают  приготовленной смесью, инкубируют при 37 °С                        18-24 часа. Просмотр посевов осуществляют в проходящем свете. Культура должна давать равномерный газон роста. Наличие зон лизиса в контроле свидетельствует о загрязненности культуры фагами.

13. Оценка эталонного штамма Pseudomonas aeruginosa и Pseudomonas fluorescens проводится путем подтверждения следующих видовых свойств:

1) наличия оксидазной активности;

2) грам-негативности;

3) роста на бульоне в виде серебристой пленки на поверхности с образованием кольца сине-зеленого пигмента;

4) наличия сине-зеленого пигмента пиоцианина при росте на агаровых средах при                     37 °С;

5) способности роста на питательном агаре при 42 °С в течение 24 часов (для Pseudomonas aeruginosa);

6) способности роста на питательном агаре при 4 °С в течение 24 часов (для Pseudomonas fluorescens).

Если культура не соответствует видовым свойствам, то она не пригодна для дальнейшего использования.

14. Культивирование, хранение и контроль эталонных культур бактериофагов. В качестве эталонного штамма для проведения контроля культуры клеток-хозяина при проведении анализа на колифаги используют РНК-содержащий фаг М52.

Процесс ведения эталонного штамма колифага МS2 состоит из 2 функциональных блоков.

А. Восстановление лиофилизированной культуры. Оттянутый конец ампулы с лиофилизированными культурами нагревают над пламенем горелки. Влажным концом стерильного ватного тампона прикасаются к нагретой части, в результате чего появляются трещины. Конец ампулы накрывают трехслойной марлевой салфеткой, смоченной 70° этиловым спиртом и хорошо отжатой, и обламывают его пинцетом. После вскрытия ампула остается накрытой той же салфеткой в течение 1-2 минут. Затем салфетку осторожно снимают и вместе с остатками стекла погружают в дезинфицирующий раствор. В ампулу вносят 0,5 мл питательного бульона для регидратации;

Б. Создание запасов эталонной культуры и культур для целевого использования. Рабочую культуру Е.соli К12 F+ StrR , хранящуюся на полужидком агаре, засевают в пробирку с 10 мл питательного бульона. Посевы инкубируют при (37±1) °С 18-24 часа. После инкубации 0,1 мл полученной бульонной культуры повторно засевают в 3-4 пробирки с 10 мл питательного бульона и помещают в термостат при (37±1) °С. Через 2 часа инкубации в каждую пробирку вносят регидрированную культуру фага МS2, инкубация продолжается до 18-24 часов. После инкубации в пробирки добавляют по 1 мл хлороформа, герметично укупоривают, интенсивно встряхивают и оставляют на ночь в холодильнике.

Бульон над осевшим хлороформом отбирают пипеткой и переносят в стерильные пробирки, добавляют по 1 мл хлороформа, герметично укупоривают, встряхивают и хранят в холодильнике.

Одну пробирку используют по целевому назначению - в контроле чувствительности культуры Е.соli К12 F+ StrR к фагу. Две других служат запасом эталонного фага.

15. Активность полученной культуры определяют титром фага. Для использования допускается культура с титром более 107-108. Через год хранения титр фага может снизиться. В этой связи необходимо получить новую культуру или провести определение титра хранящегося фага.

16. Для определения титра фага готовят серию десятикратных разведений культуры фага (пункт 14 Приложения 3). По 1 мл каждого разведения вносят в чашки Петри и заливают смесью питательного агара и Е.соli К12 F+ StrR, приготовленной по пункту 12 приложения В. Посевы инкубируют при (37±1) °С. Пробирки с разведениями закупоривают резиновыми или силиконовыми пробками и хранят до получения результатов при (4±2) °С для приготовления рабочих суспензий фага.

Через 18-24 часа инкубации просчитывают количество бляшек на чашках. Учету подлежат чашки, на которых отмечается рост 30-100 негативных колоний фага.

При получении титра менее 10 фаг можно размножить. Для нарастания титра необходимо повторить описанную процедуру.

После выполнения работ с культурами фагов необходимо провести тщательную обработку помещения дезсредствами и обеззараживание ультрафиолетовым облучением.

Приложение Г

(информационное)

Расчет наиболее вероятного числа (НВЧ) колифагов в 100 мл

| Число положительных результатов |  | НВЧ в 100 мл | Вероятность | Нижний предел | Верхний предел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| из 1 объема по 50 мл | из 5 объемов по 10 мл |  |  |  |  |
| 1 | 4 | 16,1 | 0,4095 | 1,9 | 113,9 |
| 1 | 3 | 9,3 | 0,3422 | 1,1 | 77,4 |
| 1 | 2 | 5,6 | 0,3218 | 0,7 | 46,4 |
| 1 | 1 | 3,2 | 0,3039 | 0,4 | 26,2 |
| 1 | 0 | 1,4 | 0,2500 | 0,2 | 11,5 |
| 0 | 5 | 6,9 | 0,0010 | 0,8 | 57,6 |
| 0 | 4 | 5,1 | 0,0060 | 0,6 | 42,5 |
| 0 | 3 | 3,6 | 0,0222 | 0,4 | 29,6 |
| 0 | 2 | 2,2 | 0,0671 | 0,3 | 18,5 |
| 0 | 1 | 1,1 | 0,1937 | 0,1 | 8,8 |

Приложение Д

(информационное)

Пробирки (многоразового использования PW149, PW151 или одноразового использования PW277)

Воронки или пластиковые (PW214, PW215)

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 г. № 53-II.

[2] ТУ 10-23-103-88 Бани водяные лабораторные. Технические условия.

[3] ТУ 64-1.2850-80 Баня водяная лабораторная с электрическим или огневым подогревом.

[4] ТУ 4211-051-44229117-03. Термостат жидкостный.

[5] ТУ 9452-011-51495026-2014 Шкаф химический вытяжной.

[6] ТУ 64-1.707-76 Штатив лабораторный.

[7] Оптический отраслевой стандарт мутности 5 ед и 10 ед осо мутности тарасевича.

[8] ТУ 9452-002-00141798-97 Термостат электрический суховоздушный.

[9] ТУ 4372-001-80210527-07. Электронный термостат.

[10] ТУ4215–002–98628753–07 Баня водяная.

[11] ТУ 9393-041-00480520-2011 Лейкопластырь бактерицидный.

[12] ТУ 25-11.834-80 Мешалка магнитная.

УДК 621.3.089.6			                                            МКС 13.060.34

Ключевые слова: автоклавирование, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, колифаги, оксидазный тест, колиформные бактерии, синегнойная палочка, золотистый стафилококк.

УДК 621.3.089.6			                                            МКС 13.060.34

Ключевые слова: автоклавирование, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, колифаги, оксидазный тест, колиформные бактерии, синегнойная палочка, золотистый стафилококк.

РАЗРАБОТЧИК Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии»

# Заместитель генерального директора

РГП «КазИнМетр»	   Д. Шарипов

# Начальник Управления

законодательной метрологии,

международного сотрудничества

и повышения квалификации

РГП «КазИнМетр»	  Д. Жумакаева

# Эксперт 1 категории Управления

законодательной метрологии,

международного сотрудничества

и повышения квалификации

РГП «КазИнМетр» 	А. Тлектесова

Ведущий эксперт

Актюбинского филиала

РГП «КазИнМетр» 	Т. Джумагазиева