Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МАСКИ МЕДИЦИНСКИЕ

Требования и методы испытаний

СТ РК EN 14683

(EN 14683:2019+AC:2019 Medical face masks - Requirements and test methods, IDT)

Настоящий национальный стандарт является идентичным воспроизведением европейского стандарта EN 14683:2019 и принят с разрешения CEN, по адресу: 
пр. Марникс 17, В-1000 Брюссель

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от «   » ____ 202_года.

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 14683:2019+AC:2019 Medical face masks - Requirements and test methods (Медицинские лицевые маски — Требования и методы испытаний).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого подготовлен настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных и европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Перевод с английского языка (en)

В разделе «Нормативные ссылки» и в тексте стандарта ссылочные международные и европейские стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

### 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

|  | Введение | IV |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Область применения 1 Нормативные ссылки 1 Термины и определения 1 Классификация 3 Требования Маркировка и упаковка | 1 1 1 3 3 5 |
|  | Приложение А (информационное) Информация для пользователей | 6 |
|  | Приложение В (обязательное) Метод определения эффективности бактериальной фильтрации (BFE) in vitro (в лабораторных условиях) | 8 |
|  | Приложение C (обязательное) Метод определения воздухопроницаемости (дифференциальное давление) | 14 |
|  | Приложение D (информационное) Микробиологическая чистота | 17 |
|  | Библиография 18 | 18 |
|  | Приложение ZA (информационное) Взаимосвязь между EN 14683:2014 и общими требованиями Директивы 93/42/ЕЕС [1993 OJ L 169] | 19 |
|  | Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам) | 20 |

# Введение

Передача инфекционных агентов во время хирургических процедур в операционных и других медицинских помещениях может происходить несколькими способами. Источниками являются, например, носы и рты членов хирургической бригады. Основное предназначение медицинских масок для лица заключается в защите пациента от инфекционных агентов и, кроме того, в определенных обстоятельствах для защиты пользователя маски от брызг потенциально загрязненных жидкостей. Медицинские маски для лица могут также использоваться пациентами и другими лицами для снижения риска распространения инфекций, особенно в эпидемических или пандемических ситуациях.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МАСКИ МЕДИЦИНСКИЕ

Требования и методы испытаний

Дата введения  ________________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает конструкцию, дизайн, требования 
к функциональным характеристикам и методы испытаний медицинских масок, предназначенных для ограничения передачи инфекционных агентов от персонала пациентам во время хирургических операций и в других медицинских помещениях 
с аналогичными требованиями. Медицинская маска с соответствующим микробным барьером также может эффективно способствовать сокращению выхода инфекционных агентов из носовой и ротовой полости бессимптомного носителя или пациента 
с клиническими симптомами.

Настоящий стандарт не применим к маскам, предназначенным исключительно для индивидуальной защиты персонала.

Примечания

1 Доступны стандарты для масок, применяемых в качестве средства индивидуальной защиты..

2 В приложении А предоставлена информация для пользователей медицинских масок.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного  документа, (включая все его изменения):

EN ISO 10993-1:2009 Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (ISO 10993-1:2009) (Оценка биологического действия медицинских изделий – Часть 1. Оценка и испытания в процессе управления рисками).

EN ISO 11737-1:2018 Sterilization of health care products — Microbiological methods — Part 1: Determination of a population of microorganisms on products (ISO 11737-1:2018) (Стерилизация медицинских изделий – Микробиологические методы – Часть 1: Определение популяции микроорганизмов на продукции).

ISO 22609:2004 Clothing for protection against infectious agents — Medical face masks — Test method for resistance against penetration by synthetic blood (fixed volume, horizontally projected) (Одежда для защиты от инфекционных агентов – Медицинские маски – Метод испытания на сопротивление проникновению синтетической крови (установленный объем, горизонтально направленный).

Проект, редакция 1

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Аэрозоль (aerosol): Аэросуспензия твердых и/или жидких частиц.

3.2 Эффективность бактериальной фильтрации BFE (bacterial filtration efficiency BFE): Эффективность материалов медицинской маски как барьера для проникновения бактерий.

Примечание – Для измерения эффективности бактериальной фильтрации материалов медицинской маски используют метод испытания на эффективность бактериальной фильтрации.

3.3 Биологическая совместимость (biocompatibility): Качество, приемлемое для определенной жизненной среды без неблагоприятных или нежелательных побочных действий.

3.4 Чистота (cleanliness): Отсутствие нежелательных инородных веществ.

Примечание – К данным веществам могут относиться микроорганизмы, органические остатки или твердые частицы.

3.4.1 Микробиологическая чистота (microbial cleanliness): Отсутствие популяций жизнеспособных микроорганизмов на продукте и/или упаковке.

Примечание – На практике степень микробиологической чистоты часто называют «бионагрузкой»

3.5 Колониеобразующая единица CFU (colony forming unit CFU): Единица измерения количества культивируемых микроорганизмов.

Примечание – Количество культивируемых микроорганизмов — это количество микроорганизмов, отдельных клеток или агрегатов, способных образовывать колонии на твердой питательной среде.

3.6 Дифференциальное давление (differential pressure): Воздухопроницаемость маски, измеренная путем определения разницы в давлении воздуха на внутренней и внешней стороне маски при определенных параметрах воздушного потока, температуры и влажности.

Примечание – Дифференциальное давление является показателем воздухопроницаемости маски.

3.7 Фильтр (filter): Материал, используемый для механического и физического разделения или осаждения аэрозольных частиц (жидких или твердых) из вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.

3.8 Инфекционный агент (infective agent): Микроорганизм, который вызывает инфицирование хирургических ран или является возбудителем инфекции у пациента, персонала или иных лиц.

3.9 Медицинская лицевая маска (медицинская маска) (medical face mask): Медицинское изделие, закрывающее нос и рот и обеспечивающее барьер для минимизации прямой передачи инфекционных агентов между персоналом и пациентом.

Примечание – Передача возбудителей, передающихся через кровь, от пациентов персоналу может происходить через брызги.

3.10 Брызгоустойчивость (splash resistance): Способность медицинской маски противостоять проникновению подаваемой при заданном давлении синтетической крови.

3.11 Хирургическая процедура (surgical procedure): Хирургическое вмешательство с проникновением через кожу или слизистые оболочки, выполняемое при контролируемых условиях хирургической бригадой.

4 Классификация

Медицинские маски, описанные в настоящем стандарте, подразделяют на два типа (Тип I и Тип II) в зависимости от эффективности бактериальной фильтрации, тогда как тип II можно далее разделить в зависимости от того, является ли маска устойчивой к брызгам. «R» обозначает устойчивость к брызгам.

5 Требования

5.1 Общие положения

5.1.1 Материалы и конструкция

Медицинская маска представляет собой медицинское изделие, как правило, состоящее из фильтрующего слоя, помещенного, связанного или спрессованного между слоями ткани. Медицинская маска не должна расслаиваться, распадаться или разрываться во время использования. При выборе материалов фильтра и слоев особое внимание должно быть уделено степени чистоты.

5.1.2 Дизайн

Медицинская маска должна иметь средства фиксации, с помощью которых она может плотно облегать нос, рот и подбородок пользователя и которые обеспечивают плотное прилегание маски к лицу по бокам.

Медицинские маски могут иметь различную форму и конструкцию, а также дополнительные функции, такие как экран для лица (для защиты пользователя от брызг и капель) с функцией или без функции защиты от запотевания либо носовой фиксатор (для улучшения прилегания за счет повторения формы носа).

5.2 Требования к функциональным характеристикам

5.2.1 Общие положения

Все испытания должны быть проведены с использованием готовых изделий или образцов, вырезанных из готовых изделий.

5.2.2 Эффективность бактериальных фильтраций (BFE)

При испытании в соответствии с Приложением В эффективность бактериальной фильтрации медицинской маски должна соответствовать минимальным значениям, приведенным для соответствующего типа в Таблице 1.

Для толстых и жестких масок, таких как жесткие маски-респираторы «утиный клюв» или маски в форме чашки, метод испытания может не подходить, поскольку в каскадном ударном элементе невозможно обеспечить надлежащее уплотнение. В этих случаях для определения BFE должен использоваться другой действующий эквивалентный метод.

Когда маска состоит из двух или более областей с различными характеристиками или разным составом слоя, каждая панель или область должны быть испытаны индивидуально. Панель или область с наименьшими характеристиками должны определять значение BFE всей маски.

5.2.3 Воздухопроницаемость

При испытании в соответствии с Приложением С дифференциальное давление медицинской маски должно соответствовать значениям, приведенным для соответствующего типа в Таблице 1.

Если требуется использование респираторного защитного устройства в качестве маски для лица в операционной и/или других медицинских помещениях, оно может 
не соответствовать требованиям к функциональным характеристикам в отношении дифференциального давления, как определено в настоящем стандарте. В таком случае устройство должно соответствовать требованиям, указанным в соответствующих стандартах по Средствам индивидуальной защиты (СИЗ).

5.2.4 Брызгоустойчивость

При испытании в соответствии с ISO 22609:2004 устойчивость медицинской маски 
к проникновению брызг жидкости должна соответствовать минимальному значению 
для Типа IIR в Таблице 1.

5.2.5 Микробиологическая чистота (Бионагрузка)

При испытании в соответствии с EN ISO 11737-1:2018 бионагрузка медицинской маски должна составлять ≤ 30 КОЕ/г (см. Таблицу 1).

Примечание – В EN ISO 11737-1:2018 представлены требования и руководства для определения и описания микробной популяции жизнеспособных микроорганизмов на поверхности или внутри медицинского изделия, компонентов, сырья или упаковки.

Для определения бионагрузки маски в соответствии с EN ISO 11737-1:2018 проводится процедура, описанная в Приложении D.

Количество масок, которые должны пройти испытания, не менее пяти масок 
из одной пачки/партии.

Могут применяться прочие условия испытаний, как описано в EN ISO 11737-1:2018.

В данном отчете указывают общую бионагрузку на одну маску и в зависимости 
от веса маски общую бионагрузку на грамм испытуемого материала.

5.2.6 Биологическая совместимость

В соответствии с определением и классификацией EN ISO 10993-1:2009 медицинская маска представляет собой изделие кратковременного контакта. Изготовитель должен выполнить оценку медицинской маски и определить применимый метод токсикологических исследований в соответствии с EN ISO 10993-1:2009. Результаты исследований должны быть задокументированы в соответствии с действующими частями серии EN ISO 10993. Результаты исследований должны быть доступны по запросу.

5.2.7 Краткий обзор требований к функциональным характеристикам

# Таблица 1 — Требования к функциональным характеристикам медицинских масок

| Испытание | Тип I a | Тип II | Тип IIR |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность бактериальной фильтрации (BFE), (%) | ≥ 95 | ≥ 98 | ≥ 98 |
| Дифференциальное давление (Па/см2) | < 40 | < 40 | < 60 |
| Давление сопротивляемости брызгам (кПа) | Не применимо | Не применимо | ≥ 16,0 |
| Микробиологическая чистота (КОЕ/г) | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 |
| Окончание таблицы 1 |  |  |  |
| a Медицинские маски Типа I должны быть использованы только для пациентов и других лиц для снижения риска распространения инфекции, особенно при эпидемиях и пандемиях. Маски Типа I не предназначены для использования медицинскими работниками в операционных или в иных медицинских помещениях с аналогичными требованиями. |  |  |  |

6 Маркировка и упаковка

В параграфе 13 Приложения I Директивы по медицинским изделиям (93/42/ЕЕС) или представлена информация, которая должна быть указана на упаковке, в которой поставляются медицинские маски.

Дополнительно должна быть предоставлена следующая информация:

a) обозначение настоящего стандарта;

b) тип маски (как указано в Таблице 1).

Должны быть применены EN ISO 15223-1:2016 и EN 1041:2008+A1:2013.

Приложение А

(информационное)

Информация для пользователей

При дыхании, разговоре, кашле, чихании и т. д. у человека выделяется то или иное количество капельных частиц из слизистых оболочек ротовой и носовой полости. Большинство частиц имеют размер от 0,5 до 12 мкм в диаметре, и особенно крупные капли могут содержать микроорганизмы источника. Частицы впоследствии могут распространяться воздушным путем и попадать на восприимчивые участки, такие как открытые операционные раны или стерильное оборудование.

Медицинские маски предназначены для использования в операционных и медицинских помещениях с аналогичными требованиями для полной защиты рабочей среды. В настоящем стандарте описаны два типа медицинских масок с соответствующими уровнями защиты. Как минимум, медицинские маски Типа I используют для пациентов для снижения риска распространения инфекции, особенно при эпидемиях и пандемиях. Маски Типа II преимущественно используют медицинские работники в операционных или в иных медицинских помещениях с аналогичными требованиями.

Особыми условиями, также регулируемыми в отношении медицинских изделий, является потребность пользователя защитить себя от брызг потенциально загрязненных жидкостей.

Если предусмотренным применением маски является защита пользователя от инфекционных агентов (бактерии, вирусы или грибы), следует рассмотреть использование респиратора в соответствии с Директивой по средствам индивидуальной защиты (89/686/ЕЕС). Функциональные характеристики респираторов представлены в EN 149.

Предполагаемый уровень эффективности маски зависит от ряда факторов, таких как эффективность фильтрации, качество материалов и степень прилегания маски к лицу пользователя. Различные конструкции подходят для различных применений, и поэтому тщательный выбор маски важен для достижения желаемого результата.

Фильтрующая способность материалов маски может варьироваться в зависимости от фильтрующего материала. Степень прилегания маски значительно различается для масок, которые крепятся с помощью петель за ушами пользователя, и масок, фиксирующихся вокруг головы и имеющих носовой фиксатор, который может повторять форму носа пользователя.

Функциональные характеристики масок обычно определяют с использованием испытаний in vitro (в лабораторных условиях) материалов, из которых изготовлена маска. Тем не менее, необходимо рассмотреть пригодность маски для определенного применения.

Еще одним учитываемым фактором является способность маски поглощать влагу из выдыхаемого воздуха и тем самым поддерживать свои функциональные характеристики в течение более длительного периода времени. Улучшенные конструкции легко сохраняют свои функциональные характеристики в течение даже очень длительных операций, в то время как менее усовершенствованные изделия предназначены только для коротких процедур.

Вследствие того, что использованные макси считаются сильно загрязненными, необходимо, чтобы:

— пользователь не дотрагивался до основного поля маски пальцами/руками;

— руки были продезинфицированы (полная дезинфекция рук) после снятия маски;

— маска надевалась, покрывая нос и рот пользователя, и маска не должна висеть на шее пользователя;

— использованные маски выкидывали, если они более не используются или между двумя процедурами; в случае необходимости в дальнейшей защите, надевается новая маска.

Приложение В

(обязательное)

Метод определения эффективности бактериальной фильтрации (BFE) in vitro 
(в лабораторных условиях)

В.1 Общие положения

Предупреждение — Золотистый стафилококк является возбудителем инфекции. Должны быть соблюдены соответствующие положения национального законодательства и инструкции в области гигиены при обращении с патогенными микроорганизмами.

В.2 Основные принципы

Образец материала маски помещают в шестиступенчатый каскадный импактор и аэрозольную камеру. Аэрозоль Золотистого стафилококка вводят в аэрозольную камеру и проводят через материал маски и импактор под вакуумом. Эффективность бактериальной фильтрации (BFE) маски представляет собой число КОЕ, проходящих через материал медицинской маски, выраженное в процентах от числа КОЕ, присутствующих в аэрозоле провокационной пробы. На Рисунке B.3 представлено оборудование проведения испытания.

В.3 Реагенты и материалы

В.3.1 Общие положения

В B.3.2 и B.3. описаны имеющиеся в продаже растворы триптического соевого агара и триптического соевого бульона. Могут быть использованы другие варианты.

В.3.2 Триптический соевый агар

| Формула/литр |  |
| --- | --- |
| Ферментативный продукт переваривания казеина | 15 г |
| Ферментативный продукт переваривания соевого шрота | 5 г |
| Хлорид натрия | 5 г |
| Агар | 15 г |
| Конечное значение pH | 7,3 ± 0,2 при 25 °C |

В.3.3 Триптический соевый бульон

| Формула/литр |  |
| --- | --- |
| Ферментативный продукт переваривания казеина | 17 г |
| Ферментативный продукт переваривания соевого шрота | 3 г |
| Хлорид натрия | 5 г |
| Дигидрофосфат калия | 2,5 г |
| Декстроза | 2,5 г |
| Конечное значение pH | 7,3 ± 0,2 при 25 °C |

В.3.4 Пептонная вода

| Формула/литр |  |
| --- | --- |
| Пептон | 10 г |
| Хлорид натрия | 5 г |
| Конечное значение pH | 7,2 ± 0,2 при 25 °C |

В.3.5 Культура Золотистого стафилококка АТСС 6538, растущая на скошенном триптическом соевом агаре.

В.4 Оборудование

B.4.1 	Шестиступенчатый каскадный импактор, структура представлена в Таблице B.1.

B.4.2	 Распылитель, способный доставлять частицы среднего размера (3,0 ± 0,3) мкм при контакте с каскадным импактором.

B.4.3 Аэрозольная камера, стекло, длина 600 мм, внешний диаметр 80 мм.

B.4.4 Расходомер, способный измерять расход 28,3 л/мин.

B.4.5	 Датчик давления, способный измерять давление 35 кПа с точностью ± 1 кПа.

B.4.6 Колбы Эрленмейера, объем 250 и 500 мл.

B.4.7 Перистальтический или шприцевой насос, производительностью 
0,01 мл/мин

B.4.8 Вакуумный насос, способный поддерживать расход 57 л/мин.

В.5 Образцы

Испытуемые образцы должны быть вырезаны из готовой маски. Полноценная маска может быть использована вместо вырезанного образца, после удаления концов маска укладывается на плоскую поверхность, и все слои объединяются (в случае складчатых масок, необходимо развернуть маску с целью исследования поверхности). Каждый образец должен быть размером не менее 100 х 100 мм и включать в себя все слои маски в том порядке, в котором они находятся в готовой маске. Количество образцов, которые должны пройти испытания, не менее пяти, но количество может быть больше и должно быть увеличено при необходимости учитывать приемлемый уровень качества 4%. 
Все испытуемые образцы должны быть взяты из репрезентативных участков для включения всех/любых вариантов конструкции. Если не указано иное, испытания должны быть проведены с внутренней стороны медицинской маски, находящейся в контакте 
с бактериальной провокационной пробой.

Каждый испытуемый образец выдерживают при температуре (21 ± 5) °С 
и относительной влажности воздуха (85 ± 5) % в течение 4 часов, необходимых для приведения в равновесие с атмосферными условиями до начала испытаний.

В.6 Приготовление бактериальной провокационной пробы

Золотистый стафилококк (см. В.3.5) должен быть инокулирован в 30 мл триптического соевого бульона в колбе Эрленмейера и инкубирован при слабом встряхивании при температуре (37 ± 2) °С в течение (24 ± 2) ч. Затем культуру разводят в пептонной воде до концентрации примерно 5 - 105 КОЕ/мл.

Бактериальная проба должна поддерживать концентрацию от 1,7 × 103 до 3,0 × 103 КОЕ на тест. Бактериальную пробу определяют на основе опыта и предыдущих положительных результатов контрольных чашек (см. В.7.3) и разведение провокационной суспензии корректируют соответственно. Средний размер частиц (MPS) в бактериальной пробе должен поддерживаться на уровне (3,0 ± 0,3) мкм (см. В.7.9).

# Таблица B.1 — Компоновка ступеней каскадного импактора

| Номер ступени | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер частиц | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| Определение количества бактерий посевом на агар в чашках Петри жизнеспособной «частицы» | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |

Где,

P1 = 7,00 мкм

P2 = 4,70 мкм

P3 = 3,30 мкм

P4 = 2,10 мкм

P5 = 1,10 мкм

P6 = 0,65 мкм

MPS =P1 ×C1+P2 ×C2+P3 ×C3+P4 ×C4+P5 ×C5+P6 ×C6C1+C2+C3+C4+C5+C6                                             (B.1)

Значения определения количества бактерий посевом на агар в чашках Петри жизнеспособных «частиц», используемые для расчетов MPS, представляют собой преобразованные числа «вероятных попаданий», рассчитанные с использованием диаграммы преобразования «positive hole» из руководства по эксплуатации каскадного импактора.

Приведенное выше значение MPS представляет собой эффективный диаметр обрезки 50%, рассчитанный для каждой ступени с использованием уравнения 
и информации из руководства по эксплуатации каскадного импактора.

В.7 Процедура

В.7.1 Собирают прибор в соответствии со схемой, приведенной на Рисунке В.1 
или Рисунке B.3.

Выход для воздуха

Вход для воды

Выход для воды

HEPA- фильтр

Вакуумный насос

Расхо-дометр

Конден-сатор

Проба воздуха

Распы-литель

Воздух под высоким давлением

Шприцевой насос

Взвесь бактерий

# Рисунок B.1 — Принцип работы прибора для испытания BFE

B.7.2 Помещают бактериальную провокационную пробу в распылитель с помощью перистальтического или шприцевого насоса.

B.7.3 Выполняют положительный контроль без испытуемого образца. Начинают моделирование бактериального заражения, включив вакуумный насос, регулируют расход через каскадный импактор до 28,3 л/мин. Добавляют бактериальную пробу на 1 мин. Поддерживают поток воздуха через импактор в течение одной дополнительной минуты (общее время испытания 2 минуты). Затем вынимают чашки из каскадного импактора. Убеждаются в том, что каждая чашка пронумерована с указанием положения в импакторе.

B.7.4 Помещают свежие чашки в каскадный импактор, фиксируют образец между первой ступенью каскадного импактора и входным конусом (см. Рисунок В.2) и повторяют процедуру, описанную в пункте B.7.3. Зона испытания должна быть минимально 49 ми2™. Могут быть использованы альтернативные способы размещения образца, но, в случае отклонения от процедуры, все должно быть задокументировано в отчете о проведении испытаний.

Условные обозначения

| 1 | Входной конус |
| --- | --- |
| 2 | Уплотнительное кольцо входного конуса |
| 3 | Ткань/маска |

# Рисунок B.2 — Размещение образца для испытаний на каскадном импакторе

B.7.5 Данную процедуру повторяют для каждого испытуемого образца.

B.7.6 После испытания последнего образца выполняют дополнительный положительный контроль.

B.7.7 Выполняют отрицательный контроль с прохождением воздуха без добавления бактериальной пробы через каскадный импактор в течение 2 мин.

B.7.8 Инкубируют все чашки при температуре (37 ± 2) °С в течение (20-52) ч.

B.7.9 Для каждого образца и контроля подсчитывают количество колоний в каждой чашке и суммируют результаты для получения общего числа КОЕ, собранных импактором с использованием таблицы преобразования «positive hole») в соответствии с инструкциями изготовителя каскадного импактора (три — шесть ступеней). Для двух положительных контролей принимают среднее значение двух сумм. Для чашек положительного контроля вычисляют средний размер частиц аэрозоля бактериальной пробы с помощью формулы, приведенной в пункте B.6.

# В.8	Расчет эффективности бактериальной фильтрации (BFE)

# Для каждого образца рассчитывают эффективность бактериальной фильтрации В, в процентном соотношении, по следующей формуле:

B = (C − T) / C × 100	(B.2)

| Где, C | Среднее значение количества бактерий для всех чашек для двух положительных контролей; |
| --- | --- |
| T | Общее количество бактерий для образца. |

- В.9 Протокол испытаний

В протоколе испытания должна быть представлена следующая информация:

a) номер и дата настоящего стандарта;

b) номер или код серии испытуемых масок;

c) размеры испытательных образцов и размер тестируемого участка;

d) сторона тестируемого образца, обращенная к провокационному аэрозолю;

e) расход во время испытания;

f) среднее значение общего количества бактерий для двух положительных контролей;

g) среднее число колоний в чашках отрицательного контроля;

h) эффективность бактериальной фильтрации для каждого испытанного образца.

Условные обозначения

| 1 | Приводной механизм | 8 | Каскадный импактор |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Взвесь бактерий | 9 | Выход для раковины |
| 3 | Распылитель | 10 | Конденсатор |
| 4 | Фильтр | 11 | Вход для холодной воды |
| 5 | Аэрозольная камера | 12 | Откалиброванный расходомер |
| 6 | Источник воздуха высокого давления | 13 | Компрессор (вакуумный насос) |
| 7 | Тестируемый материал |  |  |

# Рисунок B.3 — Прибор для испытания BFE

- Приложение С

(обязательное)

Метод определения воздухопроницаемости (дифференциальное давление)

- С.1 Основные принципы

Прибор для измерения дифференциального давления для перемещения воздуха через измеренную площадь поверхности с постоянным расходом воздуха используют для измерения давления воздухообмена материала медицинской маски, как показано на Рисунке С.1. Для измерения перепада давления используют водонаполненные (или цифровые) дифференциальные манометры. Расходомер используют для измерения расхода воздуха. Электрический вакуумный насос перемещает воздух через прибор, для регулировки расхода воздуха используют игольчатый клапан.

Условные обозначения

| 1 | Воздухозаборник | 7 | Металлическое кольцо (толщиной 3 мм.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Расходомер | 8 | Фильтрующий материал |
| 3 | Рычаг для механического зажима | 9 | Дифференциальный манометр или манометры M1 и M2 |
| 4 | Система для окончательной корректировки давления (наверху или внизу) | 10 | Клапан |
| 5 | Система, обеспечивающая оптимальное выравнивание 2 частей держателя образца | 11 | Вакуумный насос, включая промежуточный сосуд под давлением |
| 6 | Держатель образца с металлическим механизмом уплотнения | 12 | Массовый расходомер для проверки протечек (выборочно) |

# Рисунок C.1 — Прибор для измерения дифференциального давления

С.2 Оборудование

C.2.1 Расходомер, способный измерять расход воздуха 8 л/мин.

C.2.2 Манометр, дифференциальный манометр (водный или цифровой). Также можно использовать индивидуальные манометры. M1 предназначен для измерения давления на входе, а M2 – для измерения давления на выходе.

C.2.3 Электрический вакуумный насос, включая промежуточный сосуд под давлением.

C.2.4 Клапан, обеспечивающий корректировку мощности потока.

C.2.5 Держатель образца

C.2.5.1 Держатель образца включает систему механического зажима и выравнивания верхнего и нижнего держателя.

C.2.5.2 Держатель образца включает механизм корректировки силы зажима. Система с резьбой винта может использоваться в нижней или верхней части держателя образца.

C.2.5.3 Внутренний диаметр верхнего держателя и нижнего держателя в области контакта с фильтрующим материалом должен составлять (25 ± 1) мм.

C.2.5.4 Уплотнение верхнего и нижнего держателя на фильтрующем материале должно состоять из металлического контакта.

Металлическое кольцо с внутренним диаметром (25 ± 1) мм и около 3 мм толщиной будет прикреплено к верхнему держателю. Нижний держатель будет состоять из полностью плоской металлической поверхности с внутренним диаметром (25 ± 1) мм и площадью 3 мм вокруг открытого диаметра. Такие материалы, как резина или пенопласт, не обеспечивают достаточного уплотнения и могут деформироваться в зоне испытаний.

C.2.5.5 Валидация прибора для испытаний должна состоять из испытания на утечку. Второй расходомер (12), расположенный непосредственно перед клапаном (10), позволит оценить утечку воздуха в приборе для испытаний. Закрыв держатель образца, запустите насос и отрегулируйте расходомер так, чтобы на первом расходомере (2) показывалось 8 л/мин. Если утечек нет, оба расходомера должны показывать 8 л/мин.

Другая проверка должна состоять в остановке входящего воздуха, когда оба расходомера дают 8 л/мин. Через несколько секунд оба расходомера должны показывать 0 л/мин, если нет утечек.

С.3 Образцы

Испытуемые образцы представлены готовыми масками или частями, вырезанными из масок. Если используется готовая (полноценная) маска, уберите концы и положите маску горизонтально с включением всех слоев. Каждый образец должен представлять пять различных круглых тестируемых участков диаметром 25 мм. Если один образец не может быть представлен пятью тестируемыми участками диаметром 25 мм., количество полученных тестируемых участков должно быть репрезентативным для всей маски. Для толстых и жестких масок метод испытания может не подходить, поскольку в держателе образца невозможно обеспечить надлежащее уплотнение. Количество образцов, которые должны пройти испытания, не менее пяти, но количество может быть больше при необходимости учитывать приемлемый уровень качества 4 %. Все испытуемые образцы должны быть взяты из репрезентативных участков для включения всех/любых вариантов конструкции. Если не указано иное, испытание должно проводиться по направлению воздушного потока с внутренней стороны маски наружу.

Каждый испытуемый образец выдерживают при температуре (21 ± 5) °С и относительной влажности воздуха (85 ± 5) % в течение минимально 4 часов.

- С.4 Процедура

C.4.1 Без образца держатель закрыт, и дифференциальный манометр стоит на нуле. Насос запускается, и поток воздуха устанавливается на уровне 8 л/мин.

C.4.2 Держатель открывается, и испытуемый образец помещают поперек отверстия диаметром 25 мм. (общая площадь — 4,9 см2) между верхней и нижней частями держателя. Затем, он зажимается в нужном положении, используя механический зажим с достаточный давлением во избежание протечек. В связи с наличием системы выравнивания испытуемая область образца должна быть идеально выровнена по потоку воздуха.

При наличии образца скорость потока должна составлять 8 л/мин, как ранее было прописано в пункте С.4.1. Если скорость потока не составляет 8 л/мин, может возникнуть утечка. Постарайтесь увеличить давление, если возможно, чтобы избежать этой проблемы. В таком случае также указывается использование второго расходомера во время испытаний.

C.4.3 Перепад давления считывается напрямую при использовании дифференциального манометра. При использовании манометров M1 и M2 считывайте и записывайте каждое давление.

C.4.4 Процедура, описанная в шагах с C.4.1 по C.4.3, выполняется в 5 (или соответствующем количестве) различных областях маски и показатели усредняются.

Если маска содержит разные типы материалов в разных областях, проверьте четное число различных областей. Например, среднее значение должно состоять из 3 показаний в верхней части маски с типом материала A и 3 показаний в нижней части маски с типом материала B.

- С.5 Расчет дифференциального давления

Для каждого испытуемого образца вычисляют перепад давления ΔP/cm2 каждой испытуемой области следующим образом:

ΔP = (Xm1 – Xm2)/4,9	(C.1)

| Где, Xm1 | Давление в Па, измеряемое манометром М1 – сторона материала с низким давлением; |
| --- | --- |
| Xm2 | Давление в Па, измеряемое манометром М2 – сторона материала с высоким давлением; |
| 4,9 | Площадь (в см2) тестируемого материала; |
| ΔP | Разница давления на квадратный сантиметр исследуемого материала, выраженного в паскалях. |

Примечание - В случае использования дифференциального манометра получается напрямую дифференциальное давление (Xm1 – Xm2).

С.6 Отчет о проведении испытаний

В отчете о проведении испытания должна быть представлена следующая информация:

a)	номер и дата настоящего стандарта;

b)	номер или код партии и описание испытуемых масок;

c)	количество и общее расположение областей маски, по которым были проведены дифференциальные измерения;

d)	расход во время испытания;

e)	дифференциальное давление для каждой тестируемой области испытуемого образца и среднее значение по каждому испытуемому образцу. Среднее значение по каждому испытуемому образцу используется для определения конечной классификации маски.

- Приложение D
(информационное)

Микробиологическая чистота

- D.1 Отбор образцов

Образцы масок для испытаний должны предоставляться в оригинальной первичной упаковке (коробка с дозатором или эквивалентный вариант), как это предлагается конечному пользователю. После отбора 5 образцов, берут верхнюю, нижнюю и 3 случайно выбранных маски. Если маска содержит козырек или другие аксессуары, они должны быть включены в испытание.

- D.2 Тестирование

Каждая маска взвешивается перед испытанием. Вся маска извлекается из упаковки в стерильных условиях и помещается в стерильный флакон объемом 500 мл, содержащий 300 мл экстракционной жидкости (1 г/л пептона, 5 г/л NaCl и 2 г/л полисорбатного поверхностно-активного вещества 20 [например, Tween 20, Alkest TW 20]).

Бутылку укладывают на орбитальный шейкер и встряхивают в течение 5 мин при 250 об/мин. После этой стадии экстракции 100 мл экстракционной жидкости фильтруют через фильтр 0,45 мкм и укладывают на пластину TSA для подсчета общего количества жизнеспособных аэробных микробов. Еще одну аликвотную пробу в 100 мл той же экстракционной жидкости фильтруют таким же образом, и фильтр наносят на сабуро-декстрозный агар (SDA) с хлорамфениколом для подсчета грибов. Пластины инкубируют в течение 3 дней при 30 ° C и 7 дней при (20 – 25) ° C для пластин TSA и SDA соответственно. Можно использовать альтернативный и эквивалентный метод экстракции. В этом случае выбранный метод извлечения должен быть задокументирован в отчете о проведении испытаний.

Общая бионагрузка выражается путем сложения подсчетов TSA и SDA.

- Приложение ZA
(информационное)

Взаимосвязь между EN 14683:2014 и общими требованиями                                                  Директивы 93/42/ЕЕС [1993 OJ L 169]

EN 14683:2014 подготовлен в соответствии с запросом Комиссии о стандартизации «M/295 касательно разработки Европейских стандартов в отношении медицинских устройств», для обеспечения средств подтверждения соответствия общим требованиям Директивы Совета 93/42/ЕЕС от 14 июня 1993 года по медицинским изделиям 
[1993 OJ L 169].

После опубликования ссылки на EN 14683:2014 в Официальном журнале Европейского союза в рамках данной Директивы соблюдение нормативных положений EN 14683:2014, приведенных в Таблице ZA.1, представляет в рамках ограничений области применения EN 14683:2014 презумпцию соответствия общим требованиям данной Директивы и связанным нормативным положениям Европейской ассоциации свободной торговли.

# Таблица ZA.1 — Соответствие EN 14683:2014 Приложению I Директивы 93/42/ЕЕС [1993 OJ L 169]

| Основные требования Директивы 93/42/EEC | Пункт (пункты)/подпункт (подпункты) настоящего стандарта | Комментарии/примечания |
| --- | --- | --- |
| 8.1, только первое предложение | 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 | Охвачено следующее: - целостность в течение использования; - обеспечение точного соответствия; - эффективность бактериальной фильтрации; - брызгоустойчивость, если применимо; - микробиологическая чистота (бионагрузка). Не охвачена схема производственного процесса. |

Предупреждение — К продукту (продуктам) могут быть применены прочие законодательные требования Союза в рамках области применения настоящего стандарта.

Библиография

[1]	EN 132, Respiratory protective devices — Definitions of terms and pictograms (Респираторные защитные устройства – Определения терминов и пиктограммы).

[2]	EN 149, Respiratory protective devices — Filtering half masks to protect against particles — Requirements, testing, marking (Респираторные защитные устройства – Фильтрация полумасок для защиты от частиц – Требования, испытание, маркировка).

[3]	EN 1041:2008+A1:2013, Information supplied by the manufacturer of medical devices (Информация, предоставляемая производителем медицинских изделий).

[4]	EN 1174 (all parts), Sterilization of medical devices — Estimation of the population of micro-organisms on product (Стерилизация медицинских изделий – Определение популяции микроорганизмов на продукции).

[5]	EN ISO 15223 1:2016, Medical devices — Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied — Part 1: General requirements (ISO 15223-1:2016, Corrected version 2017-03) (Медицинские изделия – Символы, используемые на этикетках медицинских изделий, маркировка и предоставляемая информация – Часть 1: Общие требования  (ISO 15223-1:2016, Скорректированная версия 2017-03).

[6]	EN ISO 139, Textiles — Standard atmospheres for conditioning and testing (ISO 139) (Текстильная продукция - Стандартная атмосфера для кондиционирования и тестирования).

[7]	93/42/EEC Директива Совета 93/42/EEC от 14 июня 1993 года по медицинским изделиям с поправками, внесенными Директивой 2007/47/EC Европейского парламента и Совета от 5 сентября 2007 года.

[8]	EN ISO 10993 series, Biological evaluation of medical devices (ISO 10993 series) (Биологическая оценка медицинских изделий (серия ISO 10993 ).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам) приведены 
в  таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам)

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN ISO 10993-1:2009, Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (ISO 10993-1:2009) (Оценка биологического действия медицинских изделий – Часть 1. Оценка и испытания в процессе управления рисками) | IDT | ГОСТ ISO 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования |
| EN ISO 11737-1:2018, Sterilization of health care products — Microbiological methods — Part 1: Determination of a population of microorganisms on products (ISO 11737-1:2018) (Стерилизация медицинских изделий – Микробиологические методы – Часть 1: Определение популяции микроорганизмов на продукции) | IDT | ГОСТ ISO 11737-1-2012 Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 1. Оценка популяции микроорганизмов на продукции |

МКС 11.140     IDT

Ключевые слова: маски медицинские, требования, испытания, медицинское изделие, функциональные характеристики, фильтрация, образец

МКС 11.140     IDT

Ключевые слова: маски медицинские, требования, испытания, медицинское изделие, функциональные характеристики, фильтрация, образец

РАЗРАБОТЧИК:

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

| Исполнительный Директор |  | Н. Радостовец |
| --- | --- | --- |
| Директор департамента технического регулирования и метрологии |  | А. Калдарбек |

# ) См. таблицу преобразования «positive hole» в руководстве по эксплуатации каскадного импактора.