Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ

ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ ДОЛИ МЕТАЛЛОВ И ОКСИДОВ

МЕТАЛЛОВ В ПОРОШКОВЫХ ПРОБАХ ПОЧВ
РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫМ МЕТОДОМ

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ____________ 2020 года № _____

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов РК «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ, «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ

ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ ДОЛИ МЕТАЛЛОВ И ОКСИДОВ

МЕТАЛЛОВ В ПОРОШКОВЫХ ПРОБАХ ПОЧВ
РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫМ МЕТОДОМ

Дата введения ___________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает необходимые условия и процедуру измерения массовой доли (валового содержания1) элементов (металлов): Mg, Al, Si, Р, К,Са,Ti,Mn, Fe, V, Cr, Со, Ni, Сu, Zn, As, Sr и Pb, а также оксидов элементов: MgO, Al2O3, SiO2, Р2О5, К2О, СаО, ТiO2, MnO, Fe2О3 в подготовленных порошковых пробах почв рентгенофлуоресцентным методом на аппаратах рентгеновских для спектрального анализа, а также на спектрометрах рентгеновских флуоресцентных (далее - спектрометры).

Методика не применима для торфяных почв, и других типов почв с зольностью, определенной по ГОСТ 27784, менее 50 %.

Диапазоны измерений массовой доли определяемых элементов и оксидов элементов (далее - компонентов), приведены в таблице 1. Там же указаны возможные модификации спектрометра, которые могут быть использованы для определения данного компонента.

В зависимости от конкретной аналитической задачи, измерение может быть ограничено определением одного или нескольких компонентов. В этом случае, методика применима только для проб почвы с массовой долей элементов Ti, Fe, Si, Mg, Al и Са или оксидов элементов ТiO2, Fe2О3, SiО2, MgO, Al2O3 и СаО, не превышающей верхнюю границу диапазона измерений оксида по таблице 1.

Все компоненты, указанные в таблице 1, могут быть определены только на приборах с вакуумированной спектрометрической камерой.

Для определения элементов или оксидов элементов с атомным номером, большим 20, возможно также использование приборов со спектрометрической камерой, наполненной воздухом.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1–2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

СТ РК 2.4–2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.

СТ РК 2.18–2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Методики выполнения измерений. Порядок разработки, метрологической аттестации, регистрации и применения.

СТ РК 2.21–2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений.

СТ РК 2.30–2019 ГСИ РК. Порядок проведения метрологической аттестации средств измерений.

СТ РК 2.75–2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок аттестации испытательного оборудования.

СТ РК 2.79–2014 Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов зарубежного выпуска. Порядок допуска к применению. Основные положения

ГОСТ 8.315–97 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения.

ГОСТ 12.2.003–91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 17.4.3.01–83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб.

ГОСТ 450–77 Реактивы. Кальций хлористый технический. Технические условия.

ГОСТ 3956–76 Силикагель технический. Технические условия.

ГОСТ 6613–86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия.

ГОСТ 9656–75 Реактивы. Кислота борная. Технические условия.

ГОСТ 15150–69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 24234–80 Пленка полиэтилентерефталатная. Технические условия.

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 27784 – 88 Почвы. Метод определения зольности торфяных и оторфованных горизонтов почв.

ГОСТ 28168–89 Почвы. Отбор проб.

ГОСТ ISO 11464–2015 Качество почвы. Предварительная подготовка проб для физико-химического анализа.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом (рекомендациями по стандартизации) целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения по [1], 
СТ РК 2.1 и СТ РК 2.18.

4 Требования к показателям точности измерений

Границы интервала (± ∆), в котором с доверительной вероятностью Р=0,95 находится абсолютная суммарная погрешность результата измерений массовой доли определяемого компонента (границы суммарной погрешности) вычисляют по формулам, приведённым в столбцах 5 и 6 таблицы 1.

Таблица 1 - Диапазоны измерений массовой доли определяемых компонентов и

границы суммарной погрешности измерений

| Определяемый компонент | Модификация спектрометра2) | Единица измерения | Диапазон измерений массовой доли определяемого компонента | Зависимость ∆3) от массовой доли компонента С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Модификация А | Модификация V |
| МgО | V | % | 0,20 - 3,0 | - | (0,05 + 0,092) С |
| Мg |  |  | 0,12 - 1,80 | - | (0,03 + 0,092 С |
| А12О3 | V | % | 3,0 – 18,0 | - | (0,10 + 0,052) С |
| А1 |  |  | 1,60 - 9,5 | - | (0,053 + 0,052) С |
| SiО2 | V | % | 50 - 92 | - | (0,30 + 0,028) С |
| Si |  |  | 23,4 - 43,0 | - | (0,14 + 0,028) С |
| Р2О5 | V | % | 0,035 – 0,21 | - | (0,003 + 0,172) С |
| Р |  |  | 0,015 - 0,09 | - | (0,0013 + ,172) С |
| К2О | V | % | 0,90 – 2,60 | - | 0,068 С |
| К |  |  | 0,75 - 2,16 | - |  |
| СаО | V | % | 0,20 - 12,0 | - | (0,03 + 0,058) С |
| Са |  |  | 0,14 – 8,6 | - | (0,018 + 0,058) С |
| ТiO2 | V, A | % | 0,25 - 1,60 | (0,018 + 0,09) С | (0,01 + 0,10) С |
| Ti |  |  | 0,15 - 0,96 | (0,0108 + 0,09) С | (0,006 + 0,10) С |
| V | V, A | мг/кг | 10 - 180 | (5,2 + 0,157) С | (0,1 + 0,22) С |
| Сr | V, A | мг/кг | 80 - 180 | (1,7 + 0,228) С | (-2,5 + 0,162) С |
| MnО | V, A | мг/кг | 100 - 950 | (16 + 0,072) С | (7 + 0,085) С |
| Mn |  |  | 77 - 736 | (12,4 + 0,072) С | (5,4 + 0,085) С |
| Fe2O3 | V, A | % | 1,00 - 8,0 | (0,030 + 0,091) С | (0,02 + 0,093) С |
| Fe |  |  | 0,70 - 5,6 | (0.021 + 0,091) С | (0,014 + 0,093) С |
| Со | V, A | мг/кг | 10-150 | (4,5 + 0,269) С | (3,1 + 0,323) С |
| Ni | V, A | мг/кг | 10 - 380 | (4,9 + 0,176) С | (5,1+ 0,178) С |
| Сu | V, A | мг/кг | 20 - 310 | (9,5 + 0,223) С | (3,8+ 0,268) С |
| Zn | V, A | мг/кг | 10 - 610 | (2,1 + 0,151) С | (3,0 + 0,154) С |
| As | A | мг/кг | 30 - 70 | (7,4 + 0,45) С | - |
| As | V | мг/кг | 20 - 70 | - | (5,8 + 0,422) С |
| Sr | V, A | мг/кг | 50 - 310 | (9,3 + 0,27) С | (9,2 + 0,276) С |
| Pb | V, A | мг/кг | 30 - 280 | (13,1 + 0,239) С | (8,6 + 0,275) С |

5 Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам, реактивам

При выполнении измерений применяют следующие средства измерений и другие технические средства:

5.1 Аппарат рентгеновский для спектрального анализа или аппарат для спектрального анализа по [2] в комплекте со специальным программным обеспечением (далее - ПО) QAV с версией не ниже 4.0.

5.2 Персональный компьютер, удовлетворяющий системным требованиям Windows ХР с минимум двумя Gb свободного места на жёстком диске для установки ПО и сохранения результатов измерений.

На ЭВМ должны быть установлены:

операционная система не ниже Windows ХР;

CD(DVD)-привод для установки ПО;

USB-порт или COM-порт (RS232) для подключения спектрометра.

5.3 Шкаф сушильный по [3].

5.4 Сито по ГОСТ 6613.

5.5 Истиратель дисковый лабораторный по ГОСТ 15150.

5.6 Пресс лабораторный гидравлический по [4], в комплекте с пресс-формой диаметром 20 мм.

5.7 Агатовая ступка.

5.8 Пленка полиэтилентерефталатная (5 мкм) по ГОСТ 24234-80.

5.9 Стаканчики для взвешивания (бюкс) по ГОСТ 25336.

5.10 Эксикатор без крана по ГОСТ 25336.

5.11 Кислота борная Н3ВО3, х.ч, по ГОСТ 9656.

5.12 Кальций хлористый, гранулированный, безводный для эксикаторов по                 ГОСТ 450 или силикагель технический по ГОСТ 3956.

5.13 Комплекты градуировочных образцов:

Государственные стандартные образцы состава почвы (далее – ГСО) (четыре комплекта):

- СО состава чернозема типичного (комплект СЧТ);

- СО состава дерново-подзолистой супесчаной почвы, (комплект СДПС);

- СО состава красноземной почвы (комплект СКР);

- СО состава почвы серозёма карбонатного (комплект ССК).

5.14 Кювета порошковая диаметром 32 мм.

Все средства измерений, применяемые при измерении должны быть допущены к применению в Республики Казахстан по результатам испытаний для целей утверждения типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с                  СТ РК 2.30, быть поверены в порядке, установленном СТ РК 2.4.

Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с                        СТ РК 2.75.

Применяемые стандартные образцы должны иметь действующие паспорта и должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК или реестр Межгосударственных стандартных образцов, типы ГСО зарубежного выпуска должны быть утверждены или допущены к применению в РК по ГОСТ 8.315 и СТ РК 2.79.

Примечание - Допускается использовать аппаратуру, мерную посуду, реактивы имеющие аналогичные метрологические характеристики или выше.

6 Метод измерений

Метод основан на зависимости интенсивности4) рентгеновского флуоресцентного (характеристического) излучения от содержания элемента в подготовленной пробе. Флуоресцентное излучение возбуждается первичным излучением рентгеновской трубки (далее - РТ). Массовую долю компонентов определяют с помощью предварительно построенных градуировочных характеристик (далее - ГХ), представляющих собой экспериментальную зависимость массовой доли определяемого компонента от аналитического сигнала. Аналитический сигнал, представляет собой скорость счёта электрических импульсов датчика на линии флуоресцентного излучения, откорректированную на дрейф и, в тех случаях, когда это указано в настоящей методике, на фон.

Взаимное влияние элементов и матричные эффекты учитываются нормировкой аналитического сигнала, на линиях флуоресцентного излучения определяемых компонентов, на интенсивность характеристического излучения анода рентгеновской трубки, а также подбором (с помощью программного обеспечения) соответствующего аналитического вида ГХ.

7 Требования безопасности и охраны окружающей среды

При выполнении работ в соответствии с настоящим стандартом персонал должен знать и строго соблюдать на рабочем месте требования:

- техники безопасности при работе с химическими реактивами по [5];

- правила электробезопасности при работе с оборудованием по ГОСТ 12.2.003  и [6];

- пожарной безопасности по [7];

- при работе со спектрометром следует руководствоваться требованиям безопасности в соответствии с [8].

- организации обучения работающих безопасности труда проводится по [9].

8 Требования к квалификации оператора

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются инженеры или лаборанты, владеющие техникой подготовки проб к анализу и навыком работы с рентгеновскими спектрометрами.

9 Условия выполнения измерений

9.1 Выполнение измерений проводят при следующих условиях окружающей среды:

- температура воздуха ……………………………………………………….(25 ± 5) ºС;

- атмосферное давление …………………………………………..от 84,0 до 106,7 кПа;

- влажность воздуха при температуре 25 ºС ……………………………не более 80 %.

9.2 Параметры электрической сети должны выдерживаться в соответствии с паспортом на соответствующую модификацию аппарата или спектрометра.

10 Подготовка к выполнению измерений

10.1 Требования по отбору проб

По настоящей методике анализу подвергаются пробы, отобранные согласно 
ГОСТ 28168 , ГОСТ 17.4.3.01 или иному нормативному документу, и поступившие в лабораторию с сопроводительной документацией.

10.2 Подготовка спектрометра

Подготовка спектрометра к работе и его включение должны быть проведены в соответствии с паспортом, поставляемым совместно со спектрометрами.

10.3 Градуирование спектрометра

Построение градуировочной характеристики (далее - ГХ) проводят в соответствии с разделом «Градуирование» «Руководства пользователя» программного обеспечения спектрометра. ГХ строится при освоении методики, после ремонта, при отрицательных результатах контроля по п. 11.

Для построения ГХ используют не менее 9 градуировочных образцов (далее - ГО) из комплектов, перечисленных в п.5.13, исключая образец СКР-2, который применяют для контроля правильности построения ГХ (п.10.3.6, этап 2).

ГХ по выбору пользователя строится с использованием содержаний элементов в оксидной форме, как в паспортах ГСО, либо производится пересчет содержаний в элементную форму. Соответственно тому, в каком виде задавались содержания элементов, получают результаты анализа по п.12.

Если в паспорте СО указано значение массовой доли оксида элемента, а требуется определять массовую долю элемента (% или мг/кг), проводят пересчет по формуле (1):

|  | (1) |
| --- | --- |

где NЭ, Nok - количество атомов определяемого элемента и кислорода в молекуле оксида, соответственно;

АЭ, АОК - относительная атомная масса определяемого элемента и кислорода в молекуле исходного вещества, соответственно;

СОК - массовая доля оксида элемента в СО, % или мг/кг;

СЭ - массовая доля элемента в СО, % или мг/кг.

Пример:

В паспорте СО дано содержание Al2O3 15,8 %, необходимо определить содержание алюминия. Относительная атомная масса алюминия равна 26,982, кислорода - 15,999.

Массовая доля алюминия в СО (в %) равна:

Полученные после пересчета, содержания элементов используют для построения градуировочной характеристики.

    - Приготовление и ввод градуировочных образцов в спектрометр

Материал ГСО, предварительно высушивают в соответствии с инструкцией по применению или паспортом ГСО.

Каждый из ГО подготавливают одним из двух способов, придерживаясь выбранного способа для приготовления как градуировочных, так и рабочих образцов.

10.3.1.1 Набивка в кювету

Несколько грамм ГО, насыпают горкой на чистый лист бумаги или стекла. Порошковую кювету погружают в ГО, так чтобы он уплотнился и остался в кювете. Повторяют набивку 2-3 раза, после чего затирают поверхность образца о лист бумаги или стекла, чтобы получить ровную поверхность вровень с бортами кюветы.

Образовавшуюся поверхность закрывают полиэтилентерефталатной плёнкой толщиной 5 мкм. Плёнка закрепляется кольцами, входящим в комплект кюветы.

Аналогичным образом готовят второй рабочий образец.

10.3.1.2 Прессование в чашечку из борной кислоты

Борная кислота насыпается в пресс-форму и с помощью фигурного пуансона формируется чашечка глубиной не менее 3 мм. Фигурный пуансон вынимается, засыпается материал ГО и запрессовывается гладким пуансоном. Количество ГО должно быть таким, чтобы после прессования поверхность излучателя была вровень с бортиками чашечки из борной кислоты. Аналогичным образом готовят второй рабочий образец.

Кювету или таблетку помещают в обойму, обойму в спектрометр.

10.3.2 Аналитические линии, экспозиции, а также режимы работы РТ указаны в таблице 2.

10.3.3 Режимы измерений

10.3.3.1 Учёт фона

Для ряда линий, перечисленных в таблице 3, аналитический сигнал Ii (после коррекции дрейфа) вычисляется как разность между показаниями прибора (скоростью счета) Isi на i-ой аналитической линии и значением фона (скоростью счета фона) Ibi под этой линией по формуле (2):

| Ii = Isi–Ibi | (2) |
| --- | --- |

Определение фона Ibi под линией (учет фона) проводится автоматически с помощью интерполяции скоростей счета, зарегистрированных в точках шкалы длин волн рентгеновского излучения, расположенных слева (с коротковолновой стороны) и справа (с длинноволновой стороны) от аналитической линии. Рекомендуемое положение этих точек, а также экспозиции на них, приведены в таблице 3.

Кристаллы-анализаторы и режимы работы РТ, используемые для регистрации сигналов на фоновых точках, указаны в таблице 2 для соответствующих аналитических линий.

После регистрации интенсивностей программа рассчитывает фон под линией путём интерполяции.

10.3.3.2 Коррекция дрейфа по контрольному образцу

Для коррекции дрейфа используют контрольные образцы (далее - КО), поставляемые со спектрометрами: образец КО- MgO, KO-GR, KO-S156), KO-Ti и КО-1.

КО, аналитические линии, измеряемые на них для коррекции дрейфа, а также экспозиции, приведены в таблице 4.

В соответствии с набором компонентов, которые предстоит определять, в столбце 2 таблицы 4 находят соответствующие этим компонентам КО. Затем, в соответствии с «Руководством пользователя» (раздел «Учёт дрейфа»), создают список КО и список линий для каждого из них, используя данные, приведённые в столбце 3 таблицы 4.

Таблица 2 - Аналитические линии и экспозиции

| Определяемый компонент | Кристалл- анализатор | Аналитическая линия (порядок отражения n) | Длина волны аналитической линии λ, мА | Экспозиция на модификациях спектрометра, с: |  | Режим рентгеновской трубки для мод. V, кВ/мА5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | V | А |  |
| MgO, Mg | КАР | MgKα(l) | 9890,0 | 150 | - | 40/4 |
| А12О3, А1 | КАР | А1Kα(l) | 8339,9 | 40 | - | 40/4 |
| SiО2, Si | РЕТ | Si Kα(l) | 7126,5 | 20 | - | 40/4 |
| Р2О5, Р | РЕТ | РKα(l) | 6157,0 | 40 | - | 40/4 |
|  |  | ZrLα(l) | 6071,6 | 50 | - | 40/4 |
| К2О, K | C002 | KKα(l) | 3742,4 | 10 | - | 40/4 |

Окончание таблицы 2

| Определяемый компонент | Кристалл- анализатор | Аналитическая линия (порядок отражения n) | Длина волны аналитической линии λ, мА | Экспозиция на модификациях спектрометра, с: |  | Режим рентгеновской трубки для мод. V, кВ/мА5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | V | А |  |
| CaO, Ca | C002 | CaKα(l) | 3359,6 | 10 | - | 40/1 |  |
| ТiO2, Тi | LiF (200) | ТiKα(l) | 2749,8 | 10 | 50 | 40/4 |  |
| V | LiF (200) | VKα(l) | 2504,9 | 40 | 150 | 40/4 |  |
|  |  | ТiKβ(l) | 2514,0 | 40 | 100 | 40/4 |  |
| Cr | LiF (200) | CrKα(l) | 2291,1 | 50 | 50 | 40/4 |  |
| МnО, Мn | LiF (200) | MnKα(l) | 2104,2 | 20 | 50 | 40/4 |  |
| Fe2О3, Fe | LiF (200) | FeKβ(l) | 1756,7 | 10 | 20 | 40/2 |  |
| Co | LiF (200) | CoKα(l) | 1790,4 | 100 | 100 | 40/4 |  |  |
| Ni | LiF (200) | NiKα(l) | 1659,3 | 100 | 100 | 40/4 |  |  |
| Cu | LiF (200) | CuKα(l) | 1541,9 | 50 | 50 | 40/4 |  |  |
| Zn | LiF (200) | ZnKα(l) | 1436,5 | 50 | 50 | 40/4 |  |  |
| As | LiF (200) | AsKα(2) | 1177,3 | 100 | 200 | 40/4 |  |  |
|  |  | PbLKβ1 (2) | 983,0 | 100 | 200 | 40/4 |  |  |
| Sr | LiF (200) | SrKα(2) | 876,7 | 100 | 100 | 40/4 |  |  |
| Pb | LiF (200) | PbLβ1 (2) | 983,0 | 100 | 200 | 40/4 |  |  |

Таблица 3 –Положение точек для измерения фона, экспозиции

| Аналитическая линия (Порядок отражения n) | Длины волн фоновых точек, мА |  | Экспозиции для модификаций, с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | слева | справа | V | А |
| Ti Kα (l) | 2695 | 2820 | 10 | 50 |
| V Kα (l) | 2450 | 2695 | 20 | 50 |
| TiKβ (l) | 2450 | 2695 | 20 | 50 |
| Cr Kα (l) | 2185 | 2450 | 20 | 50 |
| Mn Kα (l) | 2070 | 2185 | 10 | 20 |
| Co Kα (1) | 1700 | 1865 | 50 | 50 |
| Ni Kα (l) | 1635 | 1685 | 50 | 50 |
| Cu Kα (l) | 1360 | 1700 | 50 | 50 |
| Zn Kα (l) | 1360 | 1700 | 50 | 50 |
| As Kα (2) | - | 1192 | 100 | 100 |
| PbL β1 (2) | - | 1000 | 100 | 100 |
| Sr Kα (2) | 850 | 900 | 50 | 50 |

Таблица 4 - Контрольные образцы, линии для учёта дрейфа и экспозиции

| Определяемый компонент | Наименование КО | Линия для КО | Экспозиция, с |
| --- | --- | --- | --- |
| Модификации с вакуумированной спектрометрической камерой |  |  |  |
| MgO, Mg, А12О3, А1 | KO-MgO | MgKα | 100 |
| SiО2, Si, Р2О5, Р | KO-GR | Si Kα | 10 |
| СаО, Са |  | Са Kα | 10 |
| К2О |  | СаKβ | 10 |
| ТiO2, Ti, V |  | TiKβ | 10 |
| Сг, МnО, Мn |  | СгKβ | 10 |
| Fe2O3, Fe, Со, Ni |  | FeKβ | 10 |
| Си, Zn |  | CuKβ | 10 |
| As, Pb |  | GeKβ7) | 20 |

Окончание таблицы 4

| Определяемый компонент | Наименование КО | Линия для КО | Экспозиция, с |
| --- | --- | --- | --- |
| Sr,λпс |  | RbKβ7) | 20 |
| Модификации со спектрометрической камерой, наполненной воздухом |  |  |  |
| TiO2, Ti, V | КО-Ti | TiKα | 10 |
|  | KO-S15 |  | 10 |
| Cr, MnO, Mn | КО-1 | CrKα | 10 |
|  | KO-S15 |  | 10 |
| Fe2O3, Fe, Co, Ni | КО-1, KO-S15 | NiKα | 10 |
| Cu, Zn | КО-1 | ZnKα | 10 |
|  | KO-S15 | Zn Kβ | 20 |
| Sr, As, Pb, λпс | КО-1 | Zr Kα 7) | 20 |
|  | KO-S15 | SrKα 7) | 50 |

10.3.3.3 Для учёта матричных эффектов проводят нормировку аналитических сигналов на скорость счёта 1пс на длине волны λпс, соответствующей линии некогерентного рассеяния характеристического излучения анода РТ. Для применяемых в аппаратах и спектрометрах анодах значения λпс приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Значения λпс

| Анод | λпс, мА | Экспозиция, с | Порядок отражения |
| --- | --- | --- | --- |
| Pd8) | 617 | 50 | 2 |
| Ag | 590 | 100 | 2 |
| Mo | 740 | 100 | 2 |

10.3.4 Последовательность операций при градуировании

При работе с модификациями приборов с одним гнездом для установки проб, градуирование начинается с получения сигналов от КО, после чего КО извлекают, устанавливают ГО и получают сигналы от него. Операции с КО повторяют периодически с интервалом не более чем 2 часа.

При работе на модификациях с пробозагрузочным устройством на 10 проб, в него устанавливают контрольные образцы и четыре ГО. Градуирование проводят в режиме обхода по гнёздам. После завершения получения сигналов, ГО извлекают и на их место устанавливают следующие ГО. При этом повторяют операции с КО.

10.3.5 Градуировочные характеристики

ГХ представлены аналитическими выражениями. ГХ для Cr, Ni, Zn имеют следующий вид:

|  | ((3) |
| --- | --- |

где Сi - массовая доля i-го компонента, Ii - аналитический сигнал от i-го элемента, имп./с;

Iпс - скорость счета, измеренная на линии некогерентного рассеяния характеристического излучения анода рентгеновской трубки, имп./с;

аoi  и аIi - числовые коэффициенты для ГХ i-го элемента, определяемые в процессе градуирования.

Вид ГХ для определения остальных компонентов представлен в таблице 6.

Запись (ввод в программу) уравнений, указанных в настоящем пункте, проводится в соответствии с «Руководством пользователя» программного обеспечения.

Расчеты числовых коэффициентов проводятся программным обеспечением автоматически в соответствии с указаниями разделов «Руководства пользователя».

Значимость каждого фактора в градуировочных уравнениях автоматически оценивается программным обеспечением. Если фактор, отмеченный в таблице 6 квадратными скобками, оказывается незначимым, он исключается из уравнения. При этом автоматически проводится повторный расчет числовых коэффициентов градуировочного уравнения.

Таблица 6 - Вид ГХ для определения Sr, As, Сu, Со, Fе2О3, Fe, MnO, Mn, V, ТiO2, Ti, СаО, Са, К2О, K,P2O5, Р, SiO2, Si, AI2O3, Al, Mgи MgO

| Компонент | Вид ГХ |  |
| --- | --- | --- |
| Sr |  |  |
| Pb | 9) |  |
| As | 9) |  |
| Cu |  | С воздушной спектрометрической камерой |
|  |  | С вакуумированной спектрометрической камерой |
| Co |  |  |
| Fе2О3, Fe |  |  |
| MnO, Mn |  |  |
| V |  |  |
| TiO2, Ti |  |  |
| СаО, Са |  |  |
| К2O, К |  |  |
| P2O5, Р |  |  |

Окончание таблицы 6

| Компонент | Вид ГХ |
| --- | --- |
| SiO2, Si |  |
| AI2O3, Al |  |
| MgO,Mg |  |

10.3.6 Проверка приемлемости ГХ

Проверку проводят в два этапа.

Этап 1

Сопоставляют данные, выдаваемые программой по результатам градуировки с нормативами, установленными при разработке методики.

Вместе с определением числовых коэффициентов уравнений (3) и уравнений таблицы 6 программа рассчитывает степень приближения градуировочной характеристики этими уравнениями - остаточное стандартное отклонение σi. Кроме того, программа вычисляет «невязки» δigr, т.е. разности между значением массовой доли компонента по ГХ и аттестованным значением массовой доли i- го компонента в градуировочном образце.

Положение этих параметров на экране монитора указано в параграфе «Выполнение расчётов» раздела «Градуирование нового продукта» «Руководства пользователя».

Полученную ГХ считают приемлемой (построенной правильно), если σi не превышает нормативов σin, указанных в таблице 7.

Таблица 7 – Нормативы при проверке приемлемости ГХ

| Компонент | Модификация спектрометра | Ед. измерения | Диапазон измерений массовой доли определяемого компонента | Норматив σin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| MgO | V | % | 0,20 - 3,0 | 0,07 |
| Mg |  |  | 0,12 - 1,80 | 0,042 |
| Al2O3 | V |  | 3,0 - 18,0 | 0,30 |
| Аl |  |  | 1,60 - 9,5 | 0,16 |
| SiО2 | V |  | 50 - 92 | 1,0 |
| Si |  |  | 23,4 - 43,0 | 0,47 |
| P2O5 | V |  | 0,035 - 0,21 | 0,01 |
| Р |  |  | 0,015 – 0,09 | 0,004 |
| К2О | V |  | 0,90 – 2,60 | 0,06 |
| К |  |  | 0,75 - 2,16 | 0,05 |
| СаО | V |  | 0,20 - 12,0 | 0,10 |
| Са |  |  | 0,14 – 8,6 | 0,07 |
| TiО2 | V, A |  | 0,25 - 1,60 | 0,04 |
| Ti |  |  | 0,15 - 0,96 | 0,024 |
| V | V, A | мг/кг | 10 - 180 | 7 |
| Сr | V, A |  | 80 - 180 | 12 |
| МnО | V, A |  | 100 - 950 | 25 |
| Мn |  |  | 77 - 736 | 19 |
| Fe2O3 | V, A | % | 1,00 – 8,0 | 0,20 |
| Fe |  |  | 0,70 - 5,6 | 0,14 |

Окончание таблицы 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Со | V, A | мг/кг | 10 - 150 | 10 |
| Ni | V, A |  | 10 - 380 | 15 |
| Cu | V, A |  | 20 - 310 | 20 |
| Zn | V, A |  | 10 - 610 | 16 |
| As | A |  | 30 - 70 | 10 |
| As | V |  | 20 - 70 | 8 |
| Sr | V, A |  | 50 - 310 | 20 |
| Pb | V, A |  | 30 - 280 | 20 |

Если значение σi превышает норматив, разрешается исключить результаты измерения одного или двух ГО (за исключением ГО с наименьшим и наибольшим значением массовой доли компонента). Удаляются результаты, для ГО, у которых разность между значением массовой доли по ГХ, и аттестованным значением массовой доли максимальна (эта разность для данного компонента записана в столбце «Невязка» таблицы точек градуирования).

Если, после проведённого удаления, норматив из таблицы 7 не выполняется, следует заново провести градуирование, тщательно повторив процедуры п. 10.3.1.

Этап 2

Проводят анализ согласно п. 12 ГСО СКР-2, входящего в комплект образцов, который не использовался для построения градуировочной характеристики (далее - образец для контроля).

Результат проверки признают удовлетворительным при выполнении для каждого определяемого (/-го) компонента условия (4):

|  | (4) |
| --- | --- |

где  - результат измерения массовой доли i-го компонента в стандартном образце (среднее арифметическое двух результатов определений);

- аттестованное значение массовой доли i-го компонента в стандартном образце (в форме оксида либо в пересчете на элементную форму);

Δ - граница суммарной погрешности, приведённая в таблице 1 для. (Значения , , Δ выражают в % или мг/кг).

11 Порядок подготовки проб

11.1 Поступившую в лабораторию почву подготавливают в соответствии с                 пп. 5.1 - 5.5 ГОСТ ISO 11464. Высушивание материала выполняют в сушильном шкафу       (п. 5.3.3 ГОСТ ISO11464).

11.2 Из пробы, подготовленной по п. 11.1, отбирают 10 г, измельчают с помощью дискового истирателя или агатовой ступки до крупности частиц ≤ 63 мкм. Степень измельчения проверяют просеиванием через сито. Общая масса частиц, не прошедших через сито, не должна превышать 5 % от массы просеиваемого материала. В противном случае пробу доистирают.

11.3 Пробы, подготовленные по п. 11.1 и 11.2, хранят в лаборатории в течение года в стеклянной таре при относительной влажности не более 80 % и используют для проведения повторных анализов.

При необходимости проведения повторного анализа, пробу повторно высушивают в соответствии с п. 5.3.3 ГОСТ ISO 11464.

12 Выполнение измерений

12.1 Каждый анализ включает два параллельных определения, выполняемых с двумя образцами подготовленной пробы (далее - рабочими образцами).

Из материала пробы подготовленной по п. 11.2, изготавливают два рабочих образца аналогично описанному в пп. 10.3.1.1 и 10.3.1.2 и помещают в спектрометр. В спектрометрах с пробозагрузочным устройством на 10 образцов, допускается измерять 4 образца за один сеанс анализа.

12.2 Получение аналитических сигналов

Все измерения выполняют в соответствии с разделами «Количественный анализ» «Руководства пользователя» к программному обеспечению для аппаратов и спектрометров. При измерениях должны быть соблюдены режимы, выбранные при градуировании спектрометра (см. п. 10.3). Последовательность операций - аналогично описанной в п. 10.3.4.

  - Вычисление результатов измерений

Значения массовой доли компонентов в рабочем образце (результат определения) вычисляют по формуле (3) и формулам, приведённым в таблице 6. Вычисления проводятся программным обеспечением автоматически.

Таблица 8 - Допускаемые расхождения результатов двух определений (Р = 0,95)

| Определяемый компонент | Модификация спектрометра | Единица измерения | Диапазон измерений массовой доли определяемого компонента | Зависимость rот массовой доли компонента С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Мод. А | Мод. V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MgO | V | % | 0,20 - 3,0 | - | 0,05 + 0,050 ∙ С |
| Mg |  |  | 0,12 - 1,80 | - | 0,03 + 0,050 ∙ С |
| Al2O3 | V | % | 3,0 - 18,0 | - | 0,20 + 0.020 ∙ С |
| А1 |  |  | 1,60 - 9,5 | - | 0,11 + 0,020 ∙ С |
| SiO2 | V | % | 50 - 92 | - | 0,90 + 0,012 ∙ С |
| Si |  |  | 23,4 - 43,0 | - | 0,42 + 0,012 ∙ С |
| P2Os | V | % | 0,035 - 0,21 | - | 0.004 + 0,043 ∙ С |
| Р |  |  | 0,015 - 0,09 | - | 0,002 + 0,043 ∙ С |
| К2O | V | % | 0,90 - 2,60 | - | 0,02 + 0,011 ∙ С |
| К |  |  | 0,75 - 2,16 | - | 0,017 + 0,011 ∙ С |
| СаО | V | % | 0,20 - 12,0 | - | 0,04 + 0,0164 ∙ С |
| Са |  |  | 0,14 - 8,6 | - | 0,024 + 0.0164 ∙ С |
| ТiO2 | V, А | % | 0,25 - 1,60 | 0.032 + 0,041 ∙ С | 0,03 + 0,033 ∙ С |
| Ti |  |  | 0,15 - 0,96 | 0,019 + 0,041∙ С | 0,018 + 0,033 ∙ С |
| V | V, А | мг/кг | 10 - 180 | 5,5 + 0,0836 ∙ С | 4,5 + 0,069 ∙ С |
| Сr | V, А | мг/кг | 80 - 180 | 6,5 + 0,0521 ∙ С | 4,8 + 0,039 ∙ С |

Окончание таблицы 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МnО | V, А | мг/кг | 100 - 950 | 14 + 0,0404 ∙ С | 8,3 + 0,0244 ∙ С |
| Мn |  |  | 77 - 736 | 11 + 0,0404 ∙ С | 6 + 0,024 ∙ С |
| Fe2O3 | V, А | % | 1,00 - 8,0 | 0,07 + 0,0191 ∙ С | 0,07 + 0,0205 ∙ С |
| Fe |  |  | 0,70 - 5,6 | 0,049 + 0,0191 ∙ С | 0,049 + 0,0205 ∙ С |
| Со | V, A | мг/кг | 10 - 150 | 2,0 + 0.206 ∙ С | 5,7 + 0,293 ∙ С |
| Ni | V, A | мг/кг | 10 - 380 | 3,9 + 0,17 ∙ С | 14,1 + 0,067 ∙ С |
| Си | V, A | мг/кг | 20 - 310 | 17 + 0,08 ∙ С | 6,2 + 0,106 ∙ С |
| Zn | V, A | мг/кг | 10 - 610 | 0,94 + 0,0454 ∙ С | -0,7 + 0,106 ∙ С |
| As | A | мг/кг | 30 - 70 | 7,3 + 0,234 ∙ С | - |
| As | V | мг/кг | 20 - 70 | - | 1,4 + 0,215 ∙ С |
| Sr | V, A | мг/кг | 50 - 310 | 6,4 + 0,042 ∙ С | 10,7 + 0,076 ∙ С |
| Pb | V, A | мг/кг | 30 - 280 | 19,4 + 0,0157 ∙ С | 9,9 + 0,0560 ∙ С |

13 Оформление результатов измерений

Результат измерения по каждому из определяемых компонентов в полном формате; представляют в виде:

С ± ∆, мг/кг или %,

где С - массовая доля компонента (мг/кг или %)

∆ - граница суммарной погрешности измерений, Р = 0,95, (мг/кг или %), вычисленная по зависимостям в таблице 1.

Значение массовой доли компонента округляют:

до 3-го знака после запятой в интервале от 0,015 % до 0,079 %;

до 2-го знака после запятой в интервале от 0,08 % до 2,99 %;

до 1-го знака после запятой в интервале от 3,0 % до 69,9 %

до целого числа в интервале св. 70 % до 92 %.

Значение массовой доли компонента, выраженное в мг/кг, округляют до целого числа.

Значение массовой доли компонента должно оканчиваться тем же десятичным разрядом, что и значение границы суммарной погрешности.

Примеры:

(0,012 ± 0,005) %; (0,57 ± 0,14) %; (4,9 ± 1,2) %, (15 ± 8) мг/кг, (100 ± 25) мг/кг,               (610 ± 94) мг/кг или (0,061 ± 0,009) %.

Если полученное значение С не попадает в диапазон измерений (от Сmin до Сmах), указанный в таблице 1, то результат измерений записывают как С <Cminили С>Сmах мг/кг или %.

В качестве справочной информации в этом случае допускается дополнительно приводить оценку значения массовой доли компонента.

Пример: массовая доля Al2O3>18 % или: массовая доля Al2O3 20 %

Результат измерений, выраженный в %, может быть пересчитан в мг/кг. Для этого содержание компонента и значение границ суммарной погрешности умножают на 10000.

Пример:

Массовая доля Fe2О3: (1,25 ± 0,14) %.

Массовая доля Fe2О3: (1,25.10000 ± 0,14.10000) мг/кг = (12500 ± I400) мг/кг.

14 Контроль точности результатов измерений

14.1 Контроль стабильности градуировочной характеристики

Контроль проводят по результатам анализа двух ГО (один в начале, другой в конце диапазона измерений) в соответствии с принятым в лаборатории планом контроля. Рекомендуемая частота контроля - не реже 1 раза в месяц.

Градуировочную характеристику считают стабильной при выполнении для каждого определяемого (i-го) компонента условия:

|  | (5) |
| --- | --- |

где  - результат контрольного измерения массовой доли i-го компонента в ГО (среднее арифметическое двух результатов определений, расхождение которых не превышает r);

- аттестованное значение массовой доли i-roэлемента в ГО;

- невязка;

– граница абсолютной суммарной погрешности, приведённая в таблице I для . (Значения ,, ,выражают в % или мг/кг).

Если условие (5) не соблюдается, выполнение измерений по методике прекращают. В этом случае выясняют и устраняют причины нестабильности и вновь проверяют выполнение условия (5).

При повторном обнаружении нестабильности строят новую градуировочную характеристику.

14.2 Проверка приемлемости результатов измерений

Результаты по каждому определяемому компоненту, полученные для первого и второго рабочего образца, усредняют и проверяют их приемлемость, сопоставляя расхождение с допускаемым расхождением – r (для доверительной вероятности Р=0,95). Значение rвычисляют в зависимости от С по формулам, указанным в таблице 8.

При удовлетворительных результатах проверки, среднее арифметическое значение, принимают в качестве результата анализа (измерения). В противном случае анализ повторяют, следуя п. 12.1 и используя резерв пробы.

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 г. № 53-II.

[2] ТУ 4276-001- 23124704-2001 Аппараты рентгеновские для спектрального анализа

[3] ТУ 16-681-032-84 Электрошкаф сушильный СНОЛ-3,5.

[4] ТУ 3822-001-85479441 Пресс лабораторный гидравлический.

[5] Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 сентября 2017 года № 684 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества».

[6] Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта  2015 года  № 222 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

[7] Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности».

[8] Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 155. Об утверждении гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические  требования по обеспечению радиационной безопасности»

[9] Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 г. № 1019 «Об утверждении Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников».

УДК 543.42; 54.062                                                                                      МКС 13.080

Ключевые слова: металлы, оксиды металлов, рентгеновское флуоресцентное излучение, массовая доля элемента, определяемый компонент

УДК 543.42; 54.062                                                                                    МКС 13.080

Ключевые слова: металлы, оксиды металлов, рентгеновское флуоресцентное излучение, массовая доля элемента, определяемый компонент

Разработчик: РГП на ПХВ «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | Д. Шарипов |
| --- | --- |
| Начальник Управления законодательной метрологии, международного сотрудничества и повышения квалификации | А. Есенкулов |
| Эксперт 2 категории Южно-Казахстанского филиала РГП «КазИнМетр» | А. Жанбырбаева |

1) Термин «валовое содержание» означает суммарное содержание элемента во всех присутствующих в анализируемой пробе химических формах.

2) Индекс Vсоответствует модификации с вакуумированной спектрометрической камерой, индекс А - модификациям со спектрометрической камерой, наполненной воздухом.

3) Граница суммарной погрешности измерений ∆ (Р = 0,95) соответствует расширенной неопределенности Uпри коэффициенте охвата, равном 2.

4) Под интенсивностью здесь понимается поток квантов флуоресцентного излучения, проходящего через датчик системы регистрации этого излучения. Интенсивность характеризуется скоростью счета в [имп./с].

6) Номер в названии КО-S15 означает год выпуска образца и может быть любым, начиная с 10-го.

5) Для модификаций А на всех линиях используется режим 40 кВ, 0,1 мА.

5) Для модификаций А на всех линиях используется режим 40 кВ, 0,1 мА.

7)  Измеряется во втором порядке отражения

8) Для модификации с вакуумированной спектрометрической камерой.

9) В квадратных скобках указан не обязательный фактор.