Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗМЕРЕНИЮ

ИМПУЛЬСНОЙ ЛОКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ______

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан                «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня 2000 года, Закона Республики Казахстан «О стандартизации» № 183-VI от 5 октября 2018 года

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Методические рекомендации по измерению

импульсной локальной вибрации

Дата введения ___________

1 Область применения

Настоящий стандарт предназначен для руководства при измерении импульсной локальной вибрации, воздействующей на оператора, при проведении любого вида работ.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1–2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

ГОСТ 12.4.012–83 Система стандартов безопасности труда. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах.Технические требования.

ГОСТ 16519–78 Машины ручные. Методы измерения вибрационных параметров

ГОСТ 17187–2010 Шумомеры. Часть 1. Технические требования.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются терминыпо [1], СТ РК 2.1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Импульсная локальная вибрация: Разновидность непостоянной локальной вибрации, уровень виброскорости которой изменяется более чем на 6 дБ (более чем в 2 раза) за время измерения не менее 1 мин.

3.2 Локальная вибрация: Является импульсной, если она состоит из одного или нескольких вибрационных воздействий (например, одиночных ударов или их серии), каждый длительностью менее 1 с при частоте следования менее 5,6 Гц.

3.3 Квазистационарная (почти стационарная) импульсная вибрация: Серия импульсов с амплитудами и интервалами между ними, различающимися не более чем в 2 раза.

3.4 Квазипиковое значение импульсной вибрации: Значение, измеренное по временной характеристике «импульс» виброметра; определяется по максимальному показанию за время измерения.

3.5 Пиковое значение импульсной вибрации: Значение,измеренное по временной характеристике «пик» виброметра или поосцилограмме, определяется по  максимальному  показанию  за  времяизмерения

3.6 Среднеквадратическое значение импульсной вибрации: Значение, измеренное  по временной характеристике «медленно» виброметра или по приборам, измеряющим эквивалентное (по энергии)значение, определяется по среднему значению за время измерения.

3.7 Эквивалентный (по энергии) уровень импульсной вибрации: Уровень постоянной вибрации, дающий за время измерения ту же дозу, что и данная импульсная вибрация.

3.8 Эквивалентный (по энергии) октавный спектр импульсной вибрации: Спектр, уровни в октавных полосах которого выражены через эквивалентные (по энергии) уровни.

4 Обозначения

4.1 Квазипиковое значение импульсной вибрации:

- для виброскорости - V1, для логарифмического уровня виброскорости - LV1;

- для виброускорения - а1, для логарифмического уровня виброускорения - Lа1.

4.2 Пиковое значение импульсной вибрации:

- для виброскорости - Vp, для логарифмического уровня виброскорости - LVр;

- для виброускорения - ap, для логарифмического уровня виброускорения - Lаp.

4.3 Среднеквадратическое значение импульсной вибрации:

- для виброскорости - Ve, для логарифмического уровня виброскорости - LVe;

- для виброускорения - аe, для логарифмического уровня виброускорения - Lae.

5 Измеряемые величины

5.1 В зависимости от вида импульсной локальной вибрации ее следует характеризовать следующими амплитудно-временными параметрами.

5.2 Для импульсной локальной вибрации всех видов измеряемой величиной является квазипиковое значение виброскорости V1 или его логарифмический уровень LV1.

Определяется общее число импульсов за рабочую смену подсчетом, хронометражом или по технической документации.

5.3 При значениях V1 больше 5,1-2 м/с (или LV1 больше 120 дБ) определяют дополнительно:

- пиковое значение виброскоростиVp или его логарифмический уровень LVp, а также длительность T0,1;

- пиковое значение виброускорения, ap или его логарифмический уровень Lap, а также длительность T0,1a.

5.4 Для квазистационарной импульсной вибрации рекомендуется дополнительно определять эквивалентный спектр в октавах от 8 до 1000 Гц.

5.5 Локальную вибрацию с частотой следования импульсов выше 5,6 Гц следует измерять в соответствии с ГОСТ 16519.

6 Измерительная аппаратура

6.1 Измерение импульсной локальной вибрации производится с использованием виброметров по ГОСТ 12.4.012 (допускается использование шумомеров по ГОСТ 17187, обеспечивающих измерение вибрации) и вспомогательных приборов: осциллографов, магнитографов, измерителей эквивалентного уровня и т.п.

Рекомендуемые виброизмерительные комплекты указаны в таблице 1, а технические характеристики приборов - в таблицах 2 - 4.

6.2 Дополнительно к виброметрам могут использоваться:

- осциллографы (универсальные или запоминающие), характеристики некоторых типов которых приведены в таблице 4;

- магнитофоны для записи вибрации с целью последующего анализа или определения эквивалентного спектра;

- анализаторы уровня для определения эквивалентных спектров;

- самописцы уровня для регистрации эквивалентных спектров.

6.3 Для измерения пиковых значений кроме соответствующих виброметров, а также для регистрации длительности T0,1 следует использовать осциллографы средней или высокой точности. Основные технические характеристики некоторых современных осциллографов приведены в таблице 4. Предпочтительно использовать запоминающие осциллографы, способные длительно воспроизводить изображение сигнала на экране электронно-лучевой трубки (далее - ЭЛТ) после его исчезновения на входе прибора. В конструкции осциллографов обычно предусмотрена возможность фотографирования изображения с экрана ЭЛТ с помощью фототубуса фотоаппаратом с объективом.

Таблица 1 - Рекомендуемые комплекты для измерения импульсной локальной вибрации

| № п/п | Виброметры | Дополнительные приборы | Измеряемые величины |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | эквивалентный спектр |
| 1 | Измеритель шума и вибрации | адаптеры, встроенные октавные фильтры от 16 Гц |  | + 1) | + 1) | + 1) | + 1) | - |
| 2 | Прецизионный импульсный измеритель уровня звука 00017 | адаптер 00009 и В 63, встроенные октавные фильтры от 31,5 Гц | + | + 1) | + 1) | + 1) | + 1) | - |
| 3 | Удароизмерительный прибор | стандартный комплект | - | + | + | + 2) | + 2) | - |
| 4 | Импульсный прецизионный шумомер | интегратор |  | + 1) | + 1) | + 1) | + 1) | - |
| 5 | Интегрирующий прецизионный шумомер | интегратор, октавные фильтры | + | + 1) | + 1) | + 1) | + 1) | + |
| 6 | Виброметр | анализатор уровней, полосовой фильтр | + | + 1) | + 1) | + 1) | + 1) | + |
| ___________________________ 1) По внешнему осциллографу. 2) По встроенному осциллографу. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 - Основные технические характеристики виброметров

| № п/п | Характеристики | Тип прибора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИВШ-1 | 00017 | М-311 | 2209 | 2218 | 2511 |
| 1 | Нижняя граничная частота, Гц: |  |  |  |  |  |  |
|  | - по скорости | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | 1 |
|  | - по ускорению | 10 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0,3 |
| 2 | Постоянные времени: |  |  |  |  |  |  |
|  | -«медленно» | + | + | + | + | + | 10 с |

Окончание таблицы 2

| № п/п | Характеристики | Тип прибора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИВШ-1 | 00017 | М-311 | 2209 | 2218 | 2511 |
|  | - «быстро» | + | + | + | + | + | 1 с |
|  | - «импульс» | - | + | - | + | + | - |
|  | - «пик. останов.» | - | + | 100 мкс | + | 50 мкс | - |
| 3 | Питание прибора: |  |  |  |  |  |  |
|  | - от сети | + | + | + | + | - | - |
|  | - от внешнего аккумулятора | - | - | 12 В | - | - | 4 - 15 В |
|  | - от внутренних батарей | + | + | - | + | + | + |
| 4 | Масса прибора, кг | 12 | 4 | 17 | 3 | 2,7 | 2,4 |
| Примечание - Диапазоны измеряемых уровней не указаны, т.к. они зависят от чувствительности выбранного вибродатчика; рекомендуется выбирать ударопрочные вибродатчики малой чувствительности. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3 - Основные технические характеристики вибродатчиков

| № п/п | Тип вибродатчика | Характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чувствительность Мв/м | диапазон частот, Гц | ударопрочность, м/с-2 | масса, г |
| 1 | Д 26 | 20 | 20 - 700 | 5×102 | 28 |
| 2 | Д 28 | 2,5 | 20 - 10000 | 1,5×103 | 31 |
| 3 | КД 16/КД 17 | - | - | 2×105 | - |
| 4 | КД 32 | 2,0 | 5 - 7000 | - | 20 |
| 5 | КД 35 | 5,0 | 3,5 - 6000 | 3×103 | 28 |
| 6 | КД 91 | 0,5 | 5 - 10000 | 105 | 2 |
| 7 | 4367 | 1,5 | 0,2 - 10600 | 105 | 13 |
| 8 | 4375/4344 | 0,45 0,25 | 1 - 20000 | 1,4×105 | 2 |
| 9 | 8309 | 0,03 | 1 - 60000 | 106 | 3 |
| Примечание - Нижняя граничная частота определяется типом используемого виброметра. |  |  |  |  |  |

Таблица 4 - Основные технические характеристики универсальных и запоминающих осциллографов

| № п/п | Характеристики | Запоминающие - |  |  | Универсальные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С8-9А (С1-29) | С8-11 (С1-52) | С8-12 | С1-48Б | С1-78 | С1-82 |
| 1 | Диапазон измеряемых напряжений, В | 0,2 - 100 | 0,08 - 500 | 3×10-5 - 300 | 4×10-3 - 200 | 1,5×10-2 - 300 | 6×10-3 - 300 |
| 2 | Полоса частот, МГц | 0 - 2,5 | 0 - 1 | 0 - 10 | 0 - 1 | 0 - 35 | 0 - 2 |
| 3 | Диапазон измеряемых временных интервалов, с | 4×10-6 - 4 | 2×10-6 - 250 | 3,5×10-8 - 150 | 8×10-6 - 0,5 | 4×10-6 - 5 | 5×10-5 - 5 |
| 4 | Время воспроизведения, с | 60 | 1800 | 40 | - | - | - |
| 5 | Время хранения, ч | 16 | 168 | 7 | - | - | - |
| 6 | Масса, кг | 25 | 60 | 27 | 20 | 19 | 15 |
| 7 | Особенности прибора | автоматическое стирание с выдержкой 5 - 120 с | двухлучевой, автоматическое стирание | с блоками Я40-1102 и Я40-2900 | растяжка центра изображения по оси «х» | цифровое отображение на ЭЛТ данных о развертке | Однолуче-вой,двух канальная задержка |

# 7 Подготовка к измерениям

7.1 Точки измерения, т.е. места установки вибродатчиков, должны располагаться в местах контакта рук оператора с рукояткой инструмента или обрабатываемой деталью.

7.2 При выборе вибродатчика рекомендуется использовать малогабаритные датчики, обладающие большой ударопрочностью во избежание выхода их из строя при измерениях ударов, указанных в таблице 3.

7.3 В точке измерения вибродатчик устанавливают последовательно по трем направлениям Xp, Yp, Zp ортогональной (прямоугольной) системы координат:

координатная осьXpдолжна совпадать с геометрической осью охвата источника вибрации, а ось Yp должна располагаться в плоскости, проходящей через ось Xp и ось предплечья в соответствии с Приложением А.

Вибродатчик ориентируют направлением его максимальной чувствительности по выбранной оси измерения. Основным направлением измерения должно быть направление удара или приложения усилия.

В случае, если в одном из направлений измеряемый параметр вибрации превышает соответствующие в других направлениях не менее чем в 4 раза (на 12 дБ), допускается проведение измерений только в этом направлении.

7.4 Вибродатчик должен крепиться в точке измерения на шпильке или винте с пружинной шайбой, качество крепления должно периодически проверяться во время измерения.

Датчик крепят в точке измерения непосредственно или с помощью переходного металлического элемента (зажима, хомута, струбцины и т.п.) при этом их масса не должна превышать 10 % массы инструмента или обрабатываемой детали, а масса датчика не должна превышать 65 г.

7.5 Кабель вибродатчика следует закреплять на расстоянии от 5 до 15 см от точки измерения во избежание его повреждения или генерирования помех.

7.6 В начале измерений следует убедиться, что величина измеряемой вибрации не превышает механической прочности вибродатчика и диапазона измерения виброметра, для чего рекомендуется постепенно увеличивать при возможности уровни измеряемой вибрации, особенно на обрабатываемых деталях.

7.7 Виброизмерительный тракт должен быть откалиброван в соответствии с заводскими инструкциями на входящие в него приборы. Дополнительно должна быть проведена вибрационная калибровка всего тракта, включая вибродатчик на калибровочном устройстве, создающем механические колебания известной частоты и амплитуды.

При использовании стрелочного прибора калибровку проводят по показанию стрелки и положению ступенчатых аттенюаторов виброметра, а при использовании осциллографа - по размаху изображения на его экране с учетом положения аттенюаторов виброметра. Следует учитывать, что на экране осциллографа регистрируется размах параметра вибрации, который с достаточной точностью можно считать равным удвоенному пиковому значению.

7.8 Градуировку экрана ЭЛТ осциллографа проводят в соответствии с Приложением Б.

7.8.1 Коэффициент развертки по горизонтальной оси подбирают так, чтобы измеряемое значение T0,1 составляло около половины длины развертки. Для точного его определения необходимо рассчитать масштаб, т.е. цену деления по горизонтали, что можно сделать как с помощью калибровочных сигналов осциллографа, так и по изображению сигнала при вибрационной калибровке. Например, при калибровке вибродатчика на вибростолике с частотой 50 Гц период одного колебания составляет            20 мс.

При наличии задержки развертки ее регулируют так, чтобы несколько сместить импульс по развертке от ее начала. Плавная регулировка развертки не рекомендуется во избежание изменения масштаба.

7.8.2 Коэффициент отклонения по вертикальной оси подбирают так, чтобы регистрируемый импульс занимал по высоте почти весь экран, что достигается подбором усиления виброметра и осциллографа. Для этого при вибрационной калибровке всего тракта ручкой плавной регулировки отклонения осциллографа подбирают желаемый масштаб, т.е. цену деления по вертикали, который (после фиксации плавной регулировки) изменяют ступенями 1,2, 5 и 10, т.е. на 0, 6, 14 и 20 дБ.

Например, в момент начала дребезжания шарика калибровочного вибростолика пиковое значение виброускорения равно 9,81 м/с2 или 90 дБ относительно 3×10-6м/с2, а пиковое значение виброскорости равно 3,2×10-2м/с или 116 дБ относительно 5×10-8м/с, при этом по стрелочному прибору виброметра среднеквадратическое значение будет на             3 дБ ниже, т.е. 87 и 113 дБ для виброускорения и вибрскорости соответственно.

7.9 При калибровке измерительного тракта следует обращать особое внимание на:

- выбор ударопрочного вибродатчика с малой чувствительностью во избежание перегрузки виброметра;

- установку минимальной чувствительности виброметра путем плавной регулировки усиления на входе также во избежание перегрузки.

7.10 Частотный диапазон виброметра рекомендуется ограничивать фильтрами верхних и нижних частот в пределах от 5,6 до 1400 Гц.

8 Проведение измерений и представление результатов

8.1 Измерения следует проводить при выполнении типовой технологической операции, а в случае невозможности этого - при их имитации.

8.2 Время измерения должно обеспечивать получение надежных и представительных данных. Каждый отсчет должен производиться по наблюдению не менее 10 ударов, а по длительности быть не менее 1 мин.

8.3 Измерения начинают с определения параметра LV1 и при его значениях более 120 дБ определяют параметры по 5.3.

8.4 При измерениях эквивалентного спектра требования 8.3 относятся к каждой октавной полосе.

8.5 Определение общего числа импульсов за рабочую смену должно проводиться за периоды типичной работы не менее 3 раз за интервалы времени не менее 5 мин, при этом рекомендуется их регистрировать на самописце уровня или счетчиком импульсов. Общий подсчет рекомендуется проводить с учетомхронометражных данных.

8.6 Результаты измерений заносят в форму таблиц 5 и 6.

8.7 В колонки таблицы 5 вносятся следующие данные:

- колонка 2 - наименование технологического процесса или машины, обрабатываемая деталь (материал, конфигурация, вес и т.п.), масса молотка, оси измерения (Xp, Yp, Zp);

- колонка 3 - уровень квазипиковой виброскорости в дБ;

- колонки 4 - 5, а также 6 - 7 - пиковые значения параметров вибрации или их логарифмические уровни;

- колонки 8 - 9 - измеренные длительности T0,1;

- колонка 10 - общее количество импульсов или ударов за смену;

- колонка 11 - особые условия работы оператора (равномерность загрузки в течение смены, режим труда и т.п.).

Пример заполнения колонок 2 и 11

- колонка 2 - рихтовочные работы, правка дюралевого профиля № 12073429-АК, масса 34 кг, молоток комбинированный массой 3 кг; ось Zр;

- колонка 11 - до обеда 2 ч 40 мин, после обеда - 30 мин, обработано 24 детали с перерывами по 3 мин.

Таблица 5 - Форма представления результатов измерения импульсной вибрации

| № п/п | Место и условия измерения |  | Измеренные величины |  |  |  |  |  | Количество импульсов за смену, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пиковые значения |  |  |  | Длительность |  |  |  |
|  |  |  | виброскорости |  | виброускорения |  |  |  |  |  |
|  |  | дБ | Vp, м/с | LVp, дБ | aр,м/с2 | Lap, дБ | Т0,1V, мс | Т0,1a, мс |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

8.8 В колонки таблицы 6 вносятся данные:

- колонка 1 - порядковый номер замера согласно таблицы 5;

- колонки 2 - 9 - измеренный эквивалентный спектр вибрации.

Таблица 6 - Форма представления замеров эквивалентных спектров вибрации

| по таблице 5 | 8 | 16 | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Приложение А

(информационное)

Рисунок А.1 - Схема координатных осей измерения вибрации

Приложение Б

(информационное)

Рисунок Б.1 -  Пример градуировки экрана ЭЛТ осциллографа и отсчета по немуамплитудных и временных характеристик импульса /цена деления по горизонтали 1 мс, по вертикали 2×10-8м/с.

Библиография

[1] Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от  7 июня 2000 года.

УДК 534.647.08.083.74:006.354		                                                 МКС 17.020

Ключевые слова: импульсная локальная вибрация, квазипиковое значение импульсной вибрации, среднеквадратическое значение импульсной вибрации.

УДК 534.647.08.083.74:006.354		                                                 МКС 17.020

Ключевые слова: импульсная локальная вибрация, квазипиковое значение импульсной вибрации, среднеквадратическое значение импульсной вибрации.

РАЗРАБОТАН: Республиканским государственным предприятием  «Казахстанский институт метрологии»  Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель генерального директора

РГП «КазИнМетр»							Д. Шарипов

Начальник управления

УЗМиМС и ПК				            А. Есенкулов

И.о. зав. лабораторией

ЮКФ РГП «КазИнМетр»						А. Исламова