Изображение Государственного герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

Методика выполнения измерений

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДИМЕТИЛОВОГО ЭФИРА ТЕРЕФТАЛЕВОЙ КИСЛОТЫ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан
Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________________2020 г. №_____

3 В настоящем стандарте реализованы нормы: Закона Республики Казахстан                       «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня 2000 года

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

Методика выполнения измерений

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДИМЕТИЛОВОГО ЭФИРА ТЕРЕФТАЛЕВОЙ КИСЛОТЫ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Дата введения_______________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на воду централизованных систем питьевого водоснабжения и устанавливает газохроматографический метод определения диметилового эфира терефталевой кислоты.

Настоящий стандарт предназначен для количественного определения массовой доли диметилового эфира терефталевой кислоты в воде методом газовой хроматографии.

Диапазон измерений массовой доли диметилового эфира терефталевой кислоты составляет от 0,15 мг/дм3 до 3,0 мг/дм3.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1–2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

СТ РК 2.18-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Методики выполнения измерений. Порядок разработки, метрологической аттестации, регистрации и применения.

ГОСТ 10157-2016 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 13861-89 Редукторы для газопламенной обработки. Общие технические условия.

ГОСТ 14261-77 Кислота соляная особой чистоты. Технические условия.

ГОСТ 1770–74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 17.1.5.04-81 Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия.

ГОСТ 11363-91 Диметилтерефталат технический. Технические условия.

ГОСТ 17433-80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности.

ГОСТ 17435-72 Линейки чертежные. Технические условия.

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный. Технические условия.

ГОСТ 215-73 Термометры ртутные лабораторные стеклянные. Технические условия.

ГОСТ 22340-89 Аквадистилляторы медицинские электрические. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования.

ГОСТ 26678-85 Холодильники и морозильники бытовые электрические компрессионные параметрического ряда. Общие технические условия.

ГОСТ 26703-93 Хроматографы аналитические газовые. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 27025-86 Реактивы. Общие указания по проведению испытаний.

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ 2603-79. Реактивы. Ацетон. Технические условия.

ГОСТ 3022-80 Водород технический. Технические условия.

ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

ГОСТ 4166-76 Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия.

ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия.

ГОСТ 6709–72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 7328-2001 Гири. Общие технические условия.

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия.

ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. Технические условия.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационным каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) термины по [1],
СТ РК 2.1 и СТ РК 2.18, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 Предельно-допустимая концентрация  (ПДК): Величина, характеризующая максимальное количество вещества, которое может находиться в объекте измерений в момент времени без вреда для живых организмов, и являющаяся основной величиной экологического нормирования содержания токсических веществ в природной среде

4 Отбор и подготовка проб

4.1 Отбор проб питьевой воды производится согласно ГОСТ 31861.

4.2 Пробы помещают в стеклянную или полиэтиленовую посуду с плотно закрывающейся крышкой, предварительно ополоснутую отбираемой водой.

4.3 Пробу не консервируют. Анализ выполняют в день отбора пробы.

## 5 Требования к условиям проведения измерений

5.1 При подготовке и проведении измерений необходимо соблюдать условия, установленные в руководствах по эксплуатации или в паспортах средств измерений и вспомогательного оборудования.

5.2 Измерения массовой концентрации диметилового эфира терефталевой кислоты в питьевой воде проводят при температуре окружающего воздуха (20±5) °С, атмосферное давление от 630 до 800 мм рт.ст., влажности воздуха от 30 % до 80 %.

6 Требования безопасности

6.1 Лабораторные помещения, в которых проводятся работы, должны быть оснащены приточно-вытяжной вентиляцией по [2].

6.2 При проведении измерений следует соблюдать требования безопасности по [3].

6.3 При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, установленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися веществами по                                 ГОСТ 12.1.005.

6.4 При выполнении измерений с использованием газового хроматографа соблюдают правила электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019 и инструкцией по эксплуатации прибора.

7 Требования к квалификации операторов

7.1 К выполнению измерений допускаются специалисты, имеющие высшее или среднее специальное химическое образование и опыт работы в химической лаборатории, прошедшие соответствующий инструктаж, изучивших работу на газовом хроматографе, освоившие метод в процессе практического обучения и уложившиеся в нормативы оперативного контроля при проведении процедур контроля погрешности.

8 Определение концентрации диметилового эфира терефталевой кислоты методом газовой хроматографии

8.1 Сущность метода

Измерение концентрации диметилового эфира терефталевой кислоты выполняют методом газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектированием. Концентрирование диметилового эфира терефталевой кислоты из пробы воды проводят экстракцией хлороформом с применением высаливания хлоридом натрия.

Нижний предел измерения в объеме пробы – 12 мкг.

Определению не мешают п-ксилол, ацетальдегид, дифенил, ди-фенилоксид, муравьиная, уксусная, бензойная, n-толуиловая, терефталевая и изофталевая кислоты, а также метиловые эфиры этих кислот при содержании их в воде до 10 ПДК.

8.2 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы, материалы

8.2.1 Средства измерений и вспомогательное оборудование:

- хроматограф газовый с пламенно-ионизационным детектором по ГОСТ 26703;

- барометр-анероид по [4];

- весы аналитические по ГОСТ 24104;

- линейка измерительная по ГОСТ 17435;

- лупа измерительная по ГОСТ 25706;

- меры массы по ГОСТ 7328;

- микрошприц по [5];

- посуда стеклянная лабораторная по ГОСТ 1770, ГОСТ 29227;

- секундомер по [6], [7];

- термометр лабораторный шкальный, пределы от 0 ºС до 55 ºС, цена деления 
1 ºС по ГОСТ 215;

- колонка хроматографическая металлическая или стеклянная длиной 2,4 м и внутренним диаметром 3 мм по [8];

- бюкс по ГОСТ 25336;

- воронка делительная, вместимостью 100 см3 по ГОСТ 25336;

- дистиллятор по ГОСТ 22340;

- пробоотборник по ГОСТ 17.1.5.04;

- редуктор водородный по ГОСТ 13861;

- редуктор кислородный ГОСТ 13861;

- чашка фарфоровая по ГОСТ 9147;

- холодильник бытовой по ГОСТ 26678.

Примечание – Допускается применение других средств измерения и оборудования с метрологическими и техническими характеристиками не ниже указанных.

8.2.2 Реактивы и материалы:

- жидкие фазы: апиезон L, Бентон-34;

- ацетон, ч. по ГОСТ 2603;

- вода дистиллированная по ГОСТ 6709;

- диметилтерефталат по ГОСТ 11363;

- дипропиладифинат по [9];

- кислота хлороводородная, ос. ч. по ГОСТ 14261;

- натрия хлорид, х.ч. по ГОСТ 4233, ГОСТ 4166;

- хлороформ х.ч. по [10];

- хроматон N-AW с частицами размером 0,16-0,20 мм (носитель для газовой хроматографии);

- спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 18300;

- аргон газообразный по ГОСТ 10157;

- азот газообразный по ГОСТ 9293;

- водород газообразный по ГОСТ 3022;

- воздух сжатый по ГОСТ 17433.

- универсальная индикаторная бумага по [11].

Примечания

1 Все реактивы, используемые для анализа, должны быть чистыми для анализа или химически чистыми.

- Допускается использовать реактивы, изготовленные по другой нормативно-технической

документации.

9 Подготовка к проведению измерений

Перед выполнением измерений проводят следующие работы:

- отбор проб;

- приготовление растворов;

- подготовку хроматографической колонки;

- установление градуировочной характеристики.

9.1 Приготовление растворов

9.1.1 Исходный раствор диметилтерефталата для градуировки (С = 1 мг/см3). 
50 мг диметилтерефталата вносят в мерную колбу объемом 50 см3, доводят объем до метки этиловым спиртом и перемешивают. Срок хранения раствора – 6 месяцев.

9.1.2 Рабочий раствор диметилтерефталата для градуировки (С = 0,01 мг/см3). 1 см3 исходного раствора вносят в мерную колбу объемом 100 см3, доводят до метки этиловым спиртом и перемешивают. Срок хранения раствора – 6 месяцев.

9.1.3 Исходный раствор дипропиладипината для градуировки (С = 0,5 мг/см3). 25 мг дипропиладипината вносят в мерную колбу объемом 50 см3, доводят объем до метки этиловым спиртом и перемешивают. Срок хранения раствора – 6 месяцев.

9.2 Подготовка хроматографической колонки

Хроматографическую колонку заполняют насадкой, состоящей из хроматона N-AW c 10 % Бентона-34 и 4% Апиезона L.  Для приготовления насадки в фарфоровую чашку помещают 1,5 г Бентона-34 и 0,6 г Апиезона L, растворяют в 50 см3 хлороформа и добавляют 15 г хроматона N-AW. Фарфоровую чашку с насадкой помещают на водяную баню и, перемешивая, доводят насадку до сыпучего состояния.

Хроматографическую колонку промывают горячей водой, дистиллированной водой, ацетоном, высушивают в токе газа носителя и заполняют насадкой с помощью вакуумного насоса. Заполненную колонку помещают в термостат прибора и, не подключая к детектору, кондиционируют в течение 8 ч, постепенно повышая температуру до 175 ºС. После охлаждения колонку подключают к детектору, выводят прибор на рабочий режим и записывают нулевую линию. При стабильной нулевой линии колонка готова к работе.

9.3 Установление градуировочной характеристики

Градуировочную характеристику, выраженную градуировочным коэффициентом, устанавливают на 5 сериях градуировочных растворов диметилтерефталата. Каждую серию, состоящую из 5 растворов, готовят в мерных колбах вместимостью 100 см3. Для этого в каждую колбу вносят рабочий раствор диметилтерефталата для градуировки согласно Приложению А, доводят объем дистиллированной водой до метки и перемешивают.

В делительную воронку вместимостью 100 см3 помещают 50 см3 градуировочного раствора, вносят 10 г хлорида натрия, подкисляют хлороводородной кислотой до рН=3, добавляют внутренний стандарт – 0,1 см3 раствора дипропиладипината в этиловом спирте (0,05 мг) и экстрагент – 2 см3 хлороформа. Экстрагируют в течение 2 мин и через 15 мин нижний хлороформный слой помещают в бюкс. Экстракт упаривают в токе воздуха в вытяжном шкафу до объема от 0,2 см3 до 0,3 см3 и от 1 мм3 до 2 мм3 хроматографируют в следующем режиме:

температура испарителя	280 ºС

температура детектора и колонок	165 ºС

расход газа носителя (аргона)	40 см3/мин

расход водорода 	30 см3/мин

расход воздуха 	300 см3/мин

скорость диаграммной ленты 	60 мм/ч

относительное время удерживания диметилтерефталата	2,05

На полученной хроматограмме рассчитывают площади пиков диметилтерефталата и внутреннего стандарта и по средним значениям из 5 серий вычисляют градуировочный коэффициент по формуле (1):

K=Sст∙MS∙Mст	(1)

где M, Mст – массы диметилтерефталата и внутреннего стандарта в 50 см3 градуировочного раствора, мг;

S, Sст – площади пиков диметилтерефталата и дипропиладипината, мм2.

10 Выполнение измерений

В делительную воронку помещают 50 см3 анализируемой воды, затем проводят подготовку и анализ пробы аналогично 9.3. На полученной хроматограмме рассчитывают площади диметилтерефталата и внутреннего стандарта по результатам 5 измерений.

Для получения результата измерения проводят анализ 2-х параллельных проб воды.

Перед проведением измерений анализируют «холостую пробу» дистиллированной воды по 9, чтобы убедиться в отсутствии помех и загрязнений. При их наличии обнаруживают причину и устраняют ее.

11 Обработка результатов измерений

Концентрацию диметилтерефталата в воде С, мг/м3 определяют по формуле (2):

C=S∙K∙Mст∙1000Sст∙V	(2)

где K – градуировочный коэффициент;

S – площадь пика диметилтерефталата, мм2;

Sст – площадь пика внутреннего стандарта, мм2;

Мст – масса внутреннего стандарта, добавленного ко всей пробе, мг;

V – объем анализируемой пробы, см3.

Вычисляют среднее значение концентрации диметилтерефталата по формуле (3):

Сср=0,5∙i=12Ci	(3)

Рассчитывают относительную разницу результатов двух параллельных измерений одной пробы по формуле (4):

C1-C2≤0,01∙d∙C	(4)

где d – оперативный контроль сходимости, равный 35,2%.

12 Контроль погрешности методики выполнения измерений

12.1 Контроль сходимости

Контроль сходимости выполняют по 11.  При превышении норматива оперативного контроля сходимости эксперимент повторяют. При повторном превышении норматива выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.

11.2 Оперативный контроль погрешности

Оперативный контроль погрешности проводят при смене реактивов, после ремонта прибора. Образцами для контроля являются реальные пробы питьевой воды, к которым делают добавки измеряемых веществ в виде раствора. Отбирают 2 пробы воды и к 1 из них делают добавку таким образом, чтобы содержание определяемых веществ увеличилось по сравнению с исходным на 50-150% так, чтобы концентрация в пробе не выходила за верхний диапазон. Каждую пробу анализируют в точном соответствии с прописью настоящего стандарта, и получают результат анализа исходной рабочей пробы – Сисх и с добавкой – С1 получают по возможности в одинаковых условиях, т.е. получают один аналитик с использованием одного набора мерной посуды, одной партии реактивов и т.д.

Результаты контроля признаются удовлетворительными если выполняется условие по формуле (5):

(C1-Cисх-C)<Kg	(5)

где С – добавка вещества, мг/дм3;

Kg – норматив оперативного контроля погрешности, мг/дм3.

При внешнем контроле (Р=0,95) Kg вычисляют по формуле (6):

Kg=∆2C1+∆2Cисх 	(6)

где ∆C1 и ∆Cисх – характеристика погрешности для исходной пробы и пробы с добавкой, мг/дм3 определяют по формулам (7,8):

∆Cисх=0,01∙δотн∙Cисх 	(7)

∆C1=0,01∙δотн∙C1	(8)

При внутрилабораторном контроле (P=0,90) Kg1 вычисляют по формуле (9):

Kg1=0,84∙Kg	(9)

При превышении норматива оперативного контроля погрешности эксперимент повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.

Приложение А

Растворы для установления градуировочной характеристики при определении концентрации диметилтерефталата

Таблица А.1 - Растворы для установления градуировочной характеристики

| Номер раствора | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем рабочего раствора (С = 0,01 мг/см3), см3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Концентрация диметилтерефталата, мг/дм3 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
| Масса диметилтерефталата в 50 см3, мг | 0,005 | 0,01 | 0,025 | 0,05 | 0,1 |

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня 2000 г.

[2] Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности».

[3] Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 сентября 2017 года № 684 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества».

[4] ТУ 25.04-1797-75 Барометр-анероид контрольный М67. Технические условия.

[5] ТУ 2.833.106

[6] ТУ 25-1819.0021-90 Секундомеры механические Слава СДСпр-1-2-000, СДСпр-4б-2-000, СОСпр-6а-1-000. Технические условия.

[7] ТУ 25-1894.003-90 Секундомеры механические.

[8] ТУ 3614-012-49299217-2013 Колонка препаративная стальная хроматографическая.

[9] МРТУ 6-09-1939-64 Дипропиладипинат.

[10] ТУ 6-09-4263-76 Хлороформ для хроматографии квалификации химически чистый.
         [11] ТУ 6-09-1181-89 Бумага индикаторная универсальная.

УДК 54.062								МКС 71.040.50

Ключевые слова: массовая концентрация, диметиловый эфир терефталевой кислоты, питьевая вода, газохроматографический метод, методика выполнения измерений

УДК 661.444								МКС 71.040.40

Ключевые слова: массовая концентрация, диметиловый эфир терефталевой кислоты, питьевая вода, газохроматографический метод, методика выполнения измерений

Разработан: Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии»

| Заместитель генерального директора РГП «КазИнМетр» | Д. Шарипов |
| --- | --- |
| Начальник Управления законодательной метрологии, международного сотрудничества и повышения квалификации | А. Есенкулов |
| РГП «КазИнМетр» Заведующий сектором по производству поверочных газовых смесей КФ РГП «КазИнМетр» | В. Александров |