Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИММ-ТРИАЗИНОВЫХ ГЕРБИЦИДОВ (СИМАЗИНА, АТРАЗИНА, ПРОПАЗИНА, ПРОМЕТРИНА, СЕМЕРОНА, МЕЗОРАНИЛА, МЕТАЗИНА, МЕТОПРОТРИНА, ПРИМАТОЛА-М) В  ЗЕРНЕ КУКУРУЗЫ, ВОДЫ И ПОЧВЕ. МЕТОД ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ____________ 2020 года № _____

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов РК «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ, «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II, ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИММ-ТРИАЗИНОВЫХ ГЕРБИЦИДОВ (СИМАЗИНА, АТРАЗИНА, ПРОПАЗИНА, ПРОМЕТРИНА, СЕМЕРОНА, МЕЗОРАНИЛА, МЕТАЗИНА, МЕТОПРОТРИНА, ПРИМАТОЛА-М) В  ЗЕРНЕ КУКУРУЗЫ, ВОДЫ И ПОЧВЕ. МЕТОД ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Дата введения _______

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод газожидкостной хроматографии для определения симм-триазиновых гербицидов (симазина, атразина, пропазина, прометрина, семерона, мезоранила, метазина, метопротрина, приматола-М) в зерне кукурузы, воде и почве.

Краткая характеристика препаратов приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Краткая характеристика препаратов

| Торговое название препарата | Химическое название | Брутто-формула (молекуляр-ная масса) | Т. пл , °С | Раствори-мость в воде при 20 °С, мг/л | Раствори-мость в органичес-ких раствори-телях | МДУ в продуктах питания, мг/кг | ПДК в воде, мг/л; почве, мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метазин | 2-N-Метил-N-циано-4,6-бис-изопропиламино-симм-триазин | С11Н19NS (249,4) | 112-115 | 10 | - | Картофель 0,05 | - |
| Газаран (метопротрин) | 2-Изопротринамико-2-метилтио-6-метоксипро-пиламино-симм-триазин | C11H21N5O (271,4) | 68-70 | 320 | Хорошая в большинстве органических растворителей | - | - |
| Лриматол-М (тербутриазин) | 2-Трет-бутиламино-4-хлор-6-этиламино-симм-триазин | C6H16ClN5 (229,8) | 177-179 | 5 |  | - | - |

Примечание – В скобках – общепринятое название препаратов

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документыпо стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

СТ РК 1174-2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание.

ГОСТ 8.207-76 Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения.

ГОСТ 9.010-80 Единая система защиты от коррозии и старения. Воздух сжатый для распыления лакокрасочных материалов. Технические требования и методы контроля.

Проект, 1 редакция

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы вентиляционные. Общие требования (с Изменением N 1)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 2603-79 Реактивы. Ацетон. Технические условия.

ГОСТ 3022-80 Водород технический. Технические условия.

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия.

ГОСТ 4166-76 Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия.

ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия.

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия.

ГОСТ 5955-75 Реактивы. Бензол. Технические условия.

ГОСТ 5962-2013 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия.

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия (с Изменением N 1).

ГОСТ 8136-85 Оксид алюминия активный. Технические условия.

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)

ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. Технические условия.

ГОСТ 9737-93 (ИСО 641-75) Посуда лабораторная стеклянная. Шлифы сферические взаимозаменяемые

ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия.

ГОСТ 22300-76 Реактивы. Эфиры этиловый и бутиловый уксусной кислоты. Технические условия.

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.

ГОСТ 24363-80 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 26703-93 Хроматографы аналитические газовые. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия

Примечание – При пользовании настоящим стандартом (рекомендации по стандартизации) целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применяются термины и определения по [1] и
СТ РК 2.1.

В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:

ГЖХ - газожидкостной хроматографии;

ТИД - детектор термоионный;

ПДЭГС – полидиэтиленгликольсукцинат;

х.ч - химически чистый;

ч.д.а. - чистый для анализа.

4 Метод определения

Используемый метод основан на извлечении симм-триазиновых гербицидов из зерна кукурузы этилацетатом, из почвы - ацетоном, а из воды - бензолом, очистке экстракта из зерна на колонке с оксидом алюминия, из почвы - перераспределением в хлороводородную кислоту, а затем, после подщелачивания раствора, - в хлороформ с последующим определением ГЖХ с ТИД.

Метрологические характеристики метода  представлена в таблице 2.

Предел обнаружения мезоранила, метопротрина 2 мкг, других симм-триазинов 1 мкг в пробе.

Таблица 2 – Метрологические характеристики метода

| Препарат | Объект | Предел определения, мг/кг или мг/л | Среднее значение определения при n=15, % | Стандартное отклонение при р=0,95, n=15, % | Доверительный интервал среднего при р=0,95, n=5, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропазин | Зерно | 0,04 | 90,7 | ± 9,0 | 90,7 ± 11,2 |
|  | Почва | 0,01 | 79,0 | ± 13,0 | 79,0 ± 16,7 |
|  | Вода | 0,001 | 83,7 | ± 7,5 | 83,7 ± 9,3 |
| Атразин | Зерно | 0,04 | 90,7 | ± 8,1 | 90,7 ± 10,3 |
|  | Почва | 0,01 | 79,0 | ± 5,6 | 79,0 ± 7,2 |
|  | Вода | 0,001 | 84,7 | ± 6,3 | 84,7 ± 7,8 |
| Симазин | Зерно | 0,04 | 83,9 | ± 10,1 | 83,9 12,6 |
|  | Почва | 0,01 | 84,9 | ± 5,4 | 84,9 ± 6,9 |
|  | Вода | 0,001 | 80,9 | ± 6,7 | 80,9 ± 8,3 |
| Прометрин | Зерно | 0,04 | 87,0 | ± 8,3 | 87,0 ± 10,3 |
|  | Почва | 0,01 | 83,5 | ± 5,1 | 83,5 ± 6,6 |
|  | Вода | 0,001 | 83,6 | ± 5,8 | 83,6 ± 7,2 |
| Приматол-М | Зерно | 0,04 | 90,7 | ± 8,1 | 90,7 ± 10,0 |
|  | Вода | 0,001 | 86,2 | ± 6,1 | 86,2 ± 7,4 |
| Семерон | Почва | 0,01 | 83,3 | ± 5,1 | 83,3 ± 6,6 |
|  | Вода | 0,001 | 84,7 | ± 6,3 | 84,7 ± 7,8 |
| Мезоранил | Почва | 0,02 | 80,3 | ± 5,6 | 80,3 ± 7,2 |
|  | Вода | 0,002 | 90,7 | ± 8,1 | 90,7 ± 10,1 |
| Метазин | Почва | 0,01 | 80,7 | ± 6,5 | 80,7 ± 8,4 |
|  | Вода | 0,001 | 83,7 | ± 7,5 | 83,7 ± 9,3 |
| Метопротрин | Почва | 0,02 | 87,6 | ± 10,9 | 87,6 ± 14,0 |
|  | Вода | 0,002 | 79,0 | ± 5,9 | 79,0 ± 7,2 |

5 Требования безопасности и требования к квалификации операторов

5.1 Общие требования безопасности

5.1.1 При выполнении анализов необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами.

5.1.2 Электробезопасность при работе с электроустановками по [2].

5.1.3 Аналитические лаборатории должны быть оснащены вентиляционными системами по ГОСТ 12.4.021.

5.1.4 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по [3] и иметь средства пожаротушения по СТ РК 1174.

5.1.5 При работе с установками ультрафиолетового облучения использовать вытяжной шкаф и защитные очки.

5.2  Требования к квалификации исполнителя

К проведению работ допускаются лица, имеющие высшее специальное или среднее специальное образование по профилю выполняемых работ, прошедшие обучение по работе на оборудовании, освоившие выполнение всех операций, предусмотренных настоящим стандартом.

6 Условия выполнения измерений

6.1 При выполнении измерений в лаборатории должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха от 20 °С до 25 °С;

- относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 25°С.

6.2 Условия хранения наборов реагентов.

Хранение наборов реагентов осуществляется в холодильнике при температуре от               2 °С до 8 °С в оригинальных флаконах и упаковке. Не допускается замораживание реагентов с целью увеличения их срока хранения, за исключением случаев, оговоренных в соответствующих инструкциях по применению наборов реагентов

7 Средства измерений, испытательное и вспомогательное оборудование, посуда, реактивы и материалы, стандартные растворы

7.1 Средства измерений, испытательное и вспомогательное оборудование:

Хроматограф газовый с детектором термоионным  по ГОСТ 26703.

Весы аналитические диапазоном до 200 г, класс точности - высокий по ГОСТ 24104.

Аппарат для встряхивания по [4] или аналогичный.

Ротационный вакуумный испаритель по [5] или аналогичный.

Микрошприцы с диапазонами дозируемого объема от 0,1 до 10 мкл с ценой деления от 0,02 до 0,2 мкл по ГОСТ Р 52931.

Шкаф сушильный по [6].

Генератор водорода.

Кофейная мельница.

7.2 Посуда:

Воронки делительные на 250, 1500 мл по ГОСТ 25336.

Колбы: мерные на 100 мл; круглодонные на 500 мл; плоскодонные на 100, 500 мл; грушевидные на 50 мл по ГОСТ 1770 и ГОСТ 9737.

Мензурки на 25, 50 мл по ГОСТ 1770 и ГОСТ 9147.

Пипетки на 1, 10 мл по ГОСТ 29169.

Пробирки стеклянные по ГОСТ 1770.

Почвенное сито по ГОСТ 6613.

7.3 Реактивы и материалы:

Ацетон ч.д.а. свежеперегнанный по ГОСТ 2603.

Хлороформ ч.д.а. свежеперегнанный по ГОСТ 20015.

Этилацетат ч.д.а. свежеперегнанный по ГОСТ 22300.

Спирт этиловый по ГОСТ 5962.

Бензол ч.д.а. свежеперегнанный по ГОСТ 5955.

Оксид алюминия нейтральный по ГОСТ 8136 или щелочной, II степени активности по Брокману.

Хлороводородная кислота х.ч., 0,1 н. раствор по ГОСТ 3118.

Гидроксид натрия х.ч 0,5 н. раствор по ГОСТ 4328.

Гидроксид калия х.ч., 4 н. раствор по ГОСТ 24363.

Хлорид натрия х.ч. по ГОСТ 4233.

Сульфат натрия х.ч. по ГОСТ 4166.

Хроматон N-AW-HMDS (0,16 - 0,20 мм) с 2,5 % апьезона L + 2, 5% карбовакса 20 М.

Хроматон N-cynep (0,16 - 0,20 мм) с 3 % SE-30.

Хроматон N-AW-HMDS (0,16 - 0,20 мм) с 2 % ПДЭГС.

Азот особой чистоты из баллона по ГОСТ 9293.

Водород, получаемый из баллона по ГОСТ 3022 или из генератора водорода.

Воздух, получаемый из баллона по ГОСТ 9-010 или нагнетаемый компрессором.

7.4 Стандартные растворы

Стандартные растворы гербицидов в ацетоне:

Раствор 1 - пропазина, атразина, симазина, прометрина, семерона, ириматола-М, метазина - по 100 мкг/мл; метопротрина, мезоранила - по 200 мкг/мл.

Для приготовления стандартного раствора 1 в мерную колбу на 100 мл взвешивают последовательно с точностью ± 0,0002 г по 10 мг пропазина, атразина, симазииа, прометрина, семерона, метазина, приматола-М, а затем по 20 мг метопротрина и мезоранила. Содержимое колбы растворяют в небольшом количестве ацетона, а затем доводят до метки тем же растворителем.

Раствор 2 - пропазина, атразина, симазина, прометрина, семерона, приматола-М - по 10 мкг/мл; метопротрина, мезоранила - по 20 мкг/мл.

Для приготовления раствора 2 из раствора 1 в мерную колбу на 100 мл пипеткой переносят 10 мл и доводят до метки ацетоном.

Раствор 3 - пропазина, атразина, симазина, прометрина, семерона, приматола-М - по 0,5 мкг/мл (нг/мкл); метопротрина, мезоранила - по 1 мкг/мл (нг/мкл).

Для приготовления раствора 3 из раствора 2 в мерную колбу на 100 мл пипеткой отбирают 0,5 мл, доводят до метки ацетоном.

Все растворы стабильны при хранении в холодильнике в течение 6 мес.

Допускается использование других, средств измерений, лабораторной посуды и вспомогательных оборудований с характеристиками не ниже приведенных в 7.

8 Подготовка к выполнению измерений

8.1 Приготовление носителя с 2,5 % апьезона L и 2,5 % карбовакса 20 М.

В круглодонную колбу на 500 мл берут навеску апьезона L (2,5 г) и карбовакса 20 М (2,5 г ), взятую с точностью ± 0,02 г, и растворяют в 200 мл хлороформа. В полученный раствор при непрерывном помешивании постепенно высыпают 95 г хроматона N-AW-HMDS (0,16 - 0,20 мм). Раствор жидкой фазы по объему должен быть в 2 раза больше (минимально) насыпного объема сорбента. С помощью ротационного вакуумного испарителя при слабом нагревании водяной бани растворитель удаляют. После того как носитель при вращении колбы начинает легко осыпаться со стенок колбы, его переносят в фарфоровую чашку и выдерживают в сушильном шкафу при температуре 60 - 70 °С в течение 1 ч. После охлаждения в эксикаторе носитель пересыпают в склянку с плотно закрывающейся пробкой.

Заполнение колонок носителем, кондиционирование колонки и подготовку хроматографа к работе проводят согласно инструкции.

Колонку для очистки экстракта заполняют на высоту 15 см окисью алюминия в этилацетате при открытом кране колонки. Избыток растворителя сбрасывают. Кран колонки закрывают, когда уровень растворителя будет находиться над слоем сорбента на высоте 3 - 4 мм.

8.2 Подготовка проб

Зерно кукурузы измельчают с помощью кофейной мельницы до размера частиц, равных размеру частиц манной крупы. Для анализа берут 25 г измельченного зерна.

Пробу почвы просеивают через почвенное сито и анализируют в естественно-влажном состоянии. Воздушно-сухую почву увлажняют водой из расчета 20 % от массы почв. Для анализа отбирают навеску почвы в 100 г.

9 Выполнение измерений

9.1 Экстракция

Анализируемую воду (1 л) помещают в делительную воронку, добавляют 1 мл этилового спирта и по каплям 4 н. раствор КОН до pH 8-10 и экстрагируют гербициды бензолом четыре раза порциями по 50 мл. Перед каждой экстракцией в воду добавляют по 1 мл этилового спирта. Объединенные бензольные экстракты сушат над безводным сульфатом натрия. Экстракты фильтруют небольшими порциями в грушевидную колбу на 50 мл и с помощью ротационного вакуумного испарителя концентрируют раствор до объема 1 - 2 мл. Последнюю порцию экстракта упаривают досуха. К сухому остатку пипеткой добавляют 2 мл ацетона, колбу закрывают пришлифованной пробкой и тщательно смывают стенки колбы растворителем. В хроматограф вводят 2 - 5 мкл полученного раствора.

Навеску почвы (100 г) помещают в плоскодонную колбу на 500 мл, заливают 200 мл ацетона и экстрагируют гербициды в течение 1 ч с помощью механического встряхивания. Экстракт фильтруют через бумажный фильтр в круглодонную колбу на 500 мл. Операцию повторяют еще 2 раза 200 и 100 мл ацетона, встряхивая почву с растворителем по 1 ч. Каждую порцию экстракта концентрируют с помощью ротационного вакуумного испарителя до объема 1 - 2 мл. К последней порции сконцентрированного экстракта добавляют 30 мл 0,1 н. НС1. Раствор фильтруют через бумажный фильтр в делительную воронку на 250 мл и промывают колбу и фильтр двумя порциями по 15 мл 0,1 н. НС1. К объединенному солянокислому раствору добавляют 2 мл 4 н. раствора КОН до pH 8-10. Гербициды извлекают из водного раствора двойной экстракцией хлороформом порциями по 30 мл. После разделения слоев водный слой отбрасывают, а объединенный хлороформный слой сушат над безводным сульфатом натрия. Высушенный экстракт порциями фильтруют в грушевидную колбу на 50 мл и с помощью ротационного вакуумного испарителя концентрируют экстракт до объема 1 - 2 мл. Сульфат натрия промывают небольшим количеством хлороформа. Последнюю порцию растворителя отгоняют досуха. К сухому остатку пипеткой добавляют 2 мл ацетона, колбу закрывают пришлифованной пробкой и тщательно смывают стенки колбы растворителем. В хроматограф вводят 2 - 5 мкл полученного раствора.

Навеску измельченного зерна кукурузы (25 г) помещают в плоскодонную колбу на 250 мл, заливают 50 мл этилацетата и экстрагируют гербициды в течение 1 ч с помощью механического встряхивания колбы. Экстракт фильтруют а круглодонную колбу на 250 мл. Экстракцию проводят еще 2 раза этим же количеством растворителя. Объединенный экстракт упаривают до объема 1 - 2 мл при помощи ротационного вакуумного испарителя. Остаток количественно при помощи ацетона переносят в пробирку, помещают ее на
водяную баню с температурой 70-80 °С и отгоняют растворитель до объема
~ 2 мл. Сконцентрированный экстракт количественно переносят на хроматографическую колонку с оксидом алюминия. Гербициды элюируют из колонки
100 мл этилацетатом и со скоростью 60 кап/мин в грушевидную колбу. Этилацетат добавляют в колонку небольшими порциями. Элюат концентрируют
с помощью ротационного вакуумного испарителя досуха. К сухому остатку
пипеткой добавляют 2 мл ацетона, колбу закрывают пришлифованной пробкой и тщательно смывают стенки колбы растворителем. В хроматограф
вводят 2 мкл полученного раствора. В случае получения очень жирных
экстрактов проводят дополнительную очистку с хлороводородной кислотой,
как описано для почвы.

9.2 Условия хроматографирования

Хроматограф аналитический газовый с детектором термоионным. Скорость протяжки ленты самописца 0,33 см/мин.

Колонка I основная, стеклянная, длиной 180 см, внутренним диаметром 3,5 мм заполнена хроматоном N-AW-HMDS (0,16 - 0,20 мм) с 2,5% апьезона L+2,5 % карбовакса 20 М.

Колонка II альтернативная, стеклянная, длиной 150 см, внутренним диаметром 3,5 мм заполнена хроматоном N-AW-HMDS (0,16 - 0,20 мм) с 2 % ПДЭГС.

Колонка III альтернативная, стеклянная, длиной 150 см, внутренним диаметром 3,5 мм заполнена хроматоном N-cynep (0,16 - 0,20 мм) с 3 % SE-30.

Другие условия хроматографирования приведены в таблице 3.

В хроматограф вводят 2 - 5 мкл рабочего раствора. Линейность детектирования сохраняется в пределах: для пропазина, проматола-М, атразина, симазина, прометрина, семерона, метазина от 1 до 80 нг, метопротрина и мезоранила от 2 до 200 нг.

Если при введении в хроматограф получаются слишком большие пики
или происходит «зашкаливание», готовят более разбавленные растворы, добавляя в конечный рабочий раствор пипеткой дополнительное количество
ацетона.

10 Обработка и представление результата измерений

10.1 Количественное определение проводят методом соотношения со стандартами по высоте пиков.

Содержание гербицидов в анализируемой пробе (С, мг/кг или мг/л) вычисляют по формуле (1)

С=НрпСстV2НстV1P,					         (1)

где	Нрп, Нст - высоты пиков соответственно анализируемой пробы и стандарта, мм;

Vi - объем аликвоты, вводимой в хроматограф, мкл;

V2 - конечный объем рабочего раствора, мл;

Сст - содержание гербицида в стандарте, нг;

Р - навеска или объем анализируемой пробы, г или мл (для почвы в пересчете на воздушно-сухую навеску).

10.2 Результаты измерения оформляют протоколом или записью в журнале, по формам, приведенным в Руководстве по качеству лаборатории.

Приложение А

(информационное)

Расчет погрешности измерения концентраций

Погрешность измерения концентраций вредного вещества в пробе складывается из суммы неисключенной систематической (не устраненной из результатов измерения) и случайной погрешностей.

Систематическая погрешность обусловливается погрешностями: приготовления растворов (или смесей с воздухом); прибора; построения градуировочного графика; отбора проб; измерения концентрации вредного вещества.

Источниками погрешности приготовления растворов являются погрешности чистоты реактивов, взвешивания, измерения объемов растворов. Погрешность чистоты реактивов θ1 определяется категорией чистоты реактивов, показателем качества и содержанием основного вещества в составе реактива.

Погрешность взвешивания θ2 определяется погрешностью аналитических весов. Например, при взвешивании навески 0,050 г на весах типа ВЛА-200 по ГОСТ 24104 с погрешностью, равной 0,0001 г (цена деления весов согласно выпускному паспорту), погрешность взвешивания составит, %: θ2=0,0001×100/0,05.

При этом погрешность взвешивания умножают на число взвешиваний, если взвешивание проводили несколько раз.

Погрешность измерения объемов растворов определяется погрешностью химической посуды (применяемых колб, пипеток, цилиндров и т. п.). Например, погрешность измерения объема раствора в мерной колбе θ3 вместимостью 25 мл (2-го класса) с погрешностью ± 0,06 мл согласно ГОСТ 1770 составит θ3=0,06×100/25.

Если объем раствора измеряли пипеткой вместимостью 2 мл (2-го класса), погрешность которой равна половине цены деления ± 0,010 мл, то погрешность измерения объема раствора 1,5 мл составит θ4=0,010×100/1,5.

Таким образом, погрешность приготовления растворов θпр  рассчитывают по формуле (А.1)

θпр=θ12+θ22+θ32+θ32,				(А.1)

Если для измерения концентраций вредного вещества в воздухе используют не растворы, а смеси вредных веществ с воздухом, то погрешность приготовления градуировочных смесей обусловливается погрешностью дозирующего устройства или динамической установки, определяемой расчетным методом или в сравнении с другим методом, погрешность которого известна. При расчетах используют значение максимальной погрешности приготовления смесей.

Погрешность прибора θп определяют его классом в соответствии с научно-технической документацией на прибор. Погрешность газового хроматографа определяют по экспериментальным данным с применением градуировочных растворов или градуировочных смесей вредных веществ с воздухом.

Погрешность построения градуировочного графика θг рассчитывают, исходя из экспериментальных данных по всему интервалу концентраций в 5-10 точках, проводя по 6 измерений в каждой точке.

Из погрешностей всего интервала концентраций выбирают максимальное значение, которое принимают за погрешность градуировочного графика. Грубые погрешности измерений исключают в соответствии с ГОСТ 11.002—73.

Источниками систематической погрешности этапа отбора проб воздуха являются погрешности измерения объема воздуха, температуры, давления; погрешности проскока и уноса вещества; погрешность влияния сопутствующих веществ; погрешность хранения отобранных проб воздуха.

Погрешность измерения объема отобранного для анализа воздуха θυ определяется погрешностью аспирационного устройства в соответствии с документацией.

Погрешность измерения температуры θt рассчитывают, исходя из погрешности (класса) термометра, или определяют, как половину цены деления термометра. Например, при погрешности термометра ± 0,5 °С и температуре 20°С θt=0,5×100273+t=0,5×100/293.

Погрешность измерения атмосферного давления θр рассчитывают, исходя из погрешности (класса) барометра, или определяют, как половину цены деления барометра. Например, при погрешности барометра ± 0,065 кПа и давлении 101,3 кПа                                  θр=0,065×100/101,3.

Погрешность уноса, проскока вещества θун из поглотительных сосудов, с фильтров и из других устройств определяют экспериментально при соответствующих объемных расходах путем применения дополнительных пробоотборных устройств. Максимальные из найденных в дополнительных устройствах значения концентраций принимают за погрешность уноса θун.

Погрешность измерения концентраций за счет длительности хранения (вследствие разложения химического вещества, его реакций, сорбции вещества стенками сосудов, шприцев, негерметичных емкостей и др.) отобранной пробы воздуха θхр (в пределах времени, указанного в методике) определяют как разность между концентрацией С0 при времени хранения t=0 и концентрацией Сt, найденной при времени хранения t, допустимым по методике θхр=(C0-Ct)×100/C0.

Погрешность измерения концентраций за счет влияния сопутствующих веществ θсп определяется как разность между концентрацией, найденной без сопутствующих веществ С0, и концентрацией Ct в их присутствии θсп=(C0-Cсп)×100/C0.

Таким образом, погрешность этапа отбора проб воздуха рассчитывают по формуле (А.2).

θотб=θϑ2+θt2+θр2+θун2+θхр2+θсп2,			(А.2)

Источником систематической погрешности после этапа отбора проб является этап измерения концентраций θизм. Для отобранных проб θизм обусловливают: погрешность измерения объема раствора отобранной пробы, доведение до метки в мерной посуде, измерение при помощи цилиндров и т. п. θ5; погрешность проведения предварительных операций по обработке отобранной пробы (фильтрование, кипячение, сжигание, растворение, экстрагирование и т. п.) – θ6; погрешность измерения аналитических сигналов (оптическая плотность, высота волны, высота и площадь хроматографических пиков) – θсигн. Погрешность измерения объема θ5 рассчитывают аналогично θ3 или θ4. Погрешность проведения предварительных операций по обработке пробы θ6 определяют аналогично θхр. Погрешности измерения аналитических сигналов θсигн, например, при измерении оптических плотностей растворов рассчитывают путем оценки среднего квадратического отклонения результатов измерений одного и того же раствора в диапазоне градуировочного графика.

Таким образом, систематическую погрешность измерения концентраций θизм рассчитывают по формуле (А.3).

θизм=θ52+θ62+θсигн2,				(А.3)

Неисключенные остатки систематической погрешности измерений рассчитывают по формуле (А.4).

θi=θпр2+θп2+θг2+θотб2+θизм2,			(А.4)

Границы (без учета знака) суммы неисключенных остатков систематических погрешностей измерений θ рассчитывают с использованием всех ее составляющих по формуле (А.5).

θ=Кθi2,					(А.5)

где 	К - коэффициент, определяемый принятой доверительной вероятностью, равный 1,1, при доверительной вероятности 0,95.

Случайная составляющая погрешности измерения концентраций вредных веществ определяется на основании 5-10 наблюдений (параллельных измерений) при постоянной концентрации вредного вещества в градуировочном растворе или в градуировочной смеси с воздухом. Результаты наблюдений заносят в таблицу (в качестве примера приведена табл. А.1).

Таблица А.1 - Расчет составляющей погрешности измерения

| Номер наблюдения n | Концентрация вредного вещества, мкг/мг или мг/м3 | Среднее арифметическое С | ∆Сi=Сi-C | (∆Ci)2 | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11,15 | 10,74 | 0,41 | 0,1681 | 0,245 |
| 2 | 10,80 |  | 0,06 | 0,0036 |  |
| 3 | 10,50 |  | 0,24 | 0,0576 |  |
| 4 | 10,60 |  | 0,14 | 0,0196 |  |
| 5 | 10,65 |  | 0,09 | 0,0081 |  |

Среднее квадратическое отклонение группы результатов наблюдений S вычисляют по формуле (А.6).

S=i=1n(∆Ci)2n-1=0,2570/(5-1)=0,06008=0,245,		(А.6)

Находят относительное вреднее квадратическое отклонение результата измерения по формуле (А.7).

SC=100SnC=0,245×1005∙10,74=24,5024,05=1,01 %,		(А.7)

где 	n - число измерений, указанных в методике (не менее 5), которое определяют, исходя из погрешности результатов измерения.

Значения S и SC определяют не менее чем в 3-5 точках по всему диапазону концентраций и выбирают для расчета максимальные значения.

Доверительные границы (без учета знака) случайной погрешности результата измерения находят по формуле (А.8)

ε=t∙SC,					(А.8)

где 	t - коэффициент Стьюдента, который в зависимости от доверительной вероятности Р и числа результатов наблюдений находят по таблице справочного приложения                     ГОСТ 8.207.

В методике измерения концентраций вредных веществ в воздухе должны быть отражены требования к случайной составляющей погрешности измерения.

Суммарную погрешность Δ результата измерения концентраций вредных веществ рассчитывают на основании данных оценки систематической θ и случайной SC составляющих погрешности, определяя отношение θ/SC  согласно ГОСТ 8.207.

Если θ/SC<0,8, то неисключенными систематическими погрешностями пренебрегают и принимают границу суммарной погрешности, равной случайной, т. е. Δ/SC .

Если θ/SC>8, то пренебрегают случайными погрешностями и принимают границу суммарной погрешности, равной систематической, т. е. Δ=θ.

Если 8>θ/SC>0,8, то границу суммарной погрешности результата измерения (без учета знака) находят по формуле (А.9).

∆=К∙SƩ,						(А.9)

где 	К - коэффициент, зависящий от соотношения случайной и неисключенной систематической погрешности; SƩ - оценка суммарного квадратического результата измерения, вычисляемая по формуле (А.10).

SƩ=Ʃ(θi)2/3+SC2,				(А.10)

где 	Ʃ(θi)2/3=θпр23+θп23+θг23+θотб23+θизм23.

Коэффициент К вычисляют по формуле (А.11).

К=ε+θSC+θi23,					(А.11)

Суммарную погрешность Δ измерения концентраций вредных веществ в воздухе следует рассчитывать по всему интервалу концентраций не менее чем в 3-5 точках.

Результаты измерения концентрации вредного вещества С в воздухе представляют в форме С±∆ при определенной величине р (например, 2,5 мг/м3 ± 1,7 %, при доверительной вероятности р=0,95).

При числе результатов наблюдений h≤15 принадлежность их к нормальному распределению не проверяют.

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» (№ 53-II от 7 июня 2000 г.).

[2] Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

[3] Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года            № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности».

[4] ТУ 64-1-1081-73 Аппарат для встряхивания.

[5] ТУ 25-11-917-76 Ротационный вакуумный испаритель.

[6] ТУ 64-1-1411-76 Сушильный шкаф.

УДК 543:632.9  МКС 17.020

Ключевые слова: симм-триазиновые гербициды, кукуруза, вода, почва, метод газожидкостной хроматографии

УДК 543:632.9  МКС 17.020

Ключевые слова: симм-триазиновые гербициды, кукуруза, вода, почва, метод газожидкостной хроматографии

Разработчик: РГП на ПХВ «Казахстанский институт метрологии»

| Заместитель Генерального директора | Б. Мухамеджанов |
| --- | --- |
| Начальник Управления законодательной метрологии, международного сотрудничества и повышения квалификации | Д. Жумакаева |
| Ведущий эксперт Западно-Казахстанского филиала РГП «КазИнМетр» | Ж. Мулдагалиева |