НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

_________________________________________________________________________

ВЫБРОСЫ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Контроль качества автоматизированных систем измерения

_________________________________________________________________________

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет процедуры установления уровней контроля качества (QAL) автоматизированных измерительных систем (AMS), установленных на промышленных объектах, для определения компонентов дымовых газов и других параметров дымовых газов.

Данный стандарт определяет:

- процедуру (QAL2) для калибровки AMS и определения изменчивости полученных измеренных значений в качестве демонстрации соответствия требованиям применения AMS после установки;

- процедуру (QAL3) для поддержания и демонстрации требуемого качества результатов измерений в условиях штатного режима работы AMS, путем проверки соответствия характеристик нуля и диапазона параметрам, определенным при QAL1;

- процедуру ежегодных надзорных испытаний (AST) AMS для оценки (i) правильного функционирования и сохранения эффективности, и (ii) соответствия функций калибровки и изменчивости определенным заранее требованиям.

Данный европейский стандарт предназначен для использования после сертификации AMS в соответствии с серией европейских стандартов EN 15267.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая его изменения).

EN 15259:2007, Air quality- Measurement of stationary source emissions - Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report 
(Качество воздуха. Выбросы стационарных источников. Требования к выбору измерительных секций и мест измерений, цели и плану измерений и составлению отчета)

EN 15267-1, Air quality- Certification of automated measuring systems- Part 1: General principles (Качество воздуха - аттестация автоматизированных измерительных систем - Часть 1: Общие принципы)

EN 15267-2, Air quality - Certification of automated measuring systems - Part 2: Initial assessment of the AMS manufacturer’s quality management system and post certification surveillance for the manufacturing process (Качество воздуха. Сертификация систем автоматизированного измерения. Часть 2. Начальная оценка систем автоматизированного измерения систем менеджмента качества производителя и пост сертификационного надзора для процесса мониторинга)

____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

EN 15267-3, Air quality - Certification of automated measuring systems - Part 3: Performance criteria and test procedures for automated measuring systems for monitoring emissions from stationary sources (Качество воздуха. Сертификация систем автоматизированного измерения. Часть 3. Критерии работы и процедуры испытания систем автоматического измерения для мониторинга стационарных источников загрязнения)

EN ISO 14956, Air quality - Evaluation of the suitability of a measurement procedure by comparison with a required measurement uncertainty (ISO 14956) (Качество воздуха. Оценка применимости методики выполнения измерений на основе степени ее соответствия требованиям к неопределенности измерения)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 Автоматизированная измерительная система, AMS (automated measuring system): Стационарная измерительная система на участке для непрерывного мониторинга выбросов или измерения параметров периферийных устройств.

Примечания:

- AMS - метод, прослеживаемый до эталонного метода.

2. Помимо анализатора, AMS включает в себя оборудование для отбора проб (например, пробозаборник, пробоотборные линии, расходомеры, регуляторы, нагнетательные насосы) и для кондиционирования проб (например, фильтр для улавливания пыли, устройства для удаления водяного пара, преобразователи, разбавители). Данное определение также включает в себя тестирование и настройку устройств, необходимых для регулярных функциональных проверок.

3.2 Экстрактивная AMS (extractive AMS): AMS оснащенная детектором, физически отделенным от газового потока с помощью системы отбора проб.

3.3 AMS «на месте» (in-situ AMS): AMS с детектором в потоке газа или в его части.

3.4 Периферийная AMS (peripheral AMS): AMS используемая для сбора данных, необходимых для преобразования измеренного значения AMS в стандартные условия.

Примечание 1: Периферийная AMS используется для замеров, например, водяного пара, температуры, давления и кислорода.

3.5 Эталонный метод, RM (reference method): Принятый в качестве эталона по соглашению метод измерения, дающий принятое эталонное значение измеряемой величины

[ИСТОЧНИК: EN 15259:2007]

3.6 Стандартный эталонный метод, SRM (standard reference method): Эталонный метод, предписанный европейским или национальным законодательством.

Примечание 1: Стандартные эталонные методы используются, например, для калибровки и проверки AMS, а также для проведения периодических измерений для проверки соответствия предельным значениям.

[ИСТОЧНИК: EN 15259:2007]

3.7 Периферийный SRM (peripheral): SRM используемый для сбора данных, необходимых для преобразования измеренных значений SRM в AMS или стандартные условия.

Примечание: Периферийный SRM используется для измерения, например, водяного пара, температуры, давления и кислорода.

3.8 Стандартные условия (standard conditions): Условия, к которым должны быть стандартизованы измеренные значения для проверки соответствия предельным значениям выбросов.

Примечание 1: Стандартные условия указаны, например, в директивах ЕС [1], [2] и [3].

3.9 Предельные значения выбросов, ELV (emission limit value): Предельное значение, связанное с максимально допустимой неопределенностью.

Примечание 1: Для директив ЕС [1], [2] и [3] именно предельное значение суточного выброса относится к требованию неопределенности.

3.10 Максимально допустимая неопределенность (maximum permissible uncertainty): Требование неопределенности относительно измеренных значений AMS, заданное законодательством или компетентными органами.

3.11 Законодательство legislation: Директивы, акты, постановления или правила.

3.12 Компетентные органы (competent authority): Организация или организации, внедряющие требования директив ЕС и регулирующие установки на предмет соответствия требованиям данного европейского стандарта.

3.13 Функция калибровки (calibration function): Линейная зависимость между значениями SRM и AMS с предположением о постоянном остаточном стандартном отклонении.

Примечание 1: Для AMS по измерению пыли может использоваться функция квадратичной калибровки, согласно EN 13284-2.

3.14 Стандартное отклонение (standard deviation): Положительный квадратный корень среднего квадратичного отклонения от среднего арифметического, деленный на число степеней свободы.

Примечание 1: Число степеней свободы - это число измерений минус 1.

3.15 Доверительный интервал (confidence interval): Оценочная функция интервала (T1, T2) для параметра θ со статистикой T1 and T2 в качестве границ интервала, для которой справедливо, что P [T1 < θ < T2] ≥ (1 – α).

[ИСТОЧНИК: ISO 3534 1:2006]

Примечание: Двусторонний 95% доверительный интервал нормального распределения показан на рисунке 1, где:

T1 = Θ – 1,96 σ0 нижний 95% доверительный интервал;

T2 = Θ + 1,96 σ0 верхний 95% доверительный интервал;

I = T2 – T1 = 2 × 1,96 × σ0 длина 95% доверительного интервала;

σ0 = I / (2 × 1,96) стандартное отклонение, связанное с 95% доверительным интервалом;

N- число наблюдаемых величин;

F- частота;

M- измеренное значение.

Рисунок 1 - Пример 95% доверительного интервала нормального распределения

В данном европейском стандарте стандартное отклонение σ0 оценивается при QAL2 путем параллельных измерений с SRM. Предполагается, что требование для σ0, представленное в рамках максимально допустимой неопределенности, обеспечивается регулирующими органами (например, некоторыми директивами ЕС). Процедуры данного стандарта предполагают, что максимально допустимая неопределенность задается как сама величина σ0 или как четверть длины полного 95% доверительного интервала.

Примечание 2: В некоторых директивах ЕС (см. [1], [2], [3]) неопределенность измеренных значений AMS выражается как половина длины 95% доверительного интервала в процентах P к предельному значению выбросов E. Далее, соответствующий коэффициент преобразования для пересчета такой неопределенности в стандартное отклонение, равен .

3.16 Изменчивость (variability): Стандартное отклонение различий параллельных измерений между SRM и AMS.

3.17 Неопределенность (uncertainty): Связанный с результатом измерения параметр, характеризующий разброс значений, которые могут быть разумно отнесены к измеряемой величине.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC Guide 98 3:2008]

3.18 Измеряемая величина (measurand): Отдельно взятое количество, подлежащее измерению.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC Guide 98 3:2008]

Примечание 1: Измеряемой величиной может быть, например, массовая концентрация измеряемого компонента или скорость отбросного газа, давление или температура.

3.19 Измеряемый компонент (measured component): Составляющая отбросного газа, относительно определенной измеряемой величины которой проводятся измерения.

[ИСТОЧНИК: EN 15259:2007]

3.20 Параметры периферийных устройств (peripheral parameter): Определенное физическое или химическое количество, необходимое для перевода измеренных величин в заданные условия.

3.21 Измеренное значение (measured value): Расчетное значение измеряемой величины, определенное на основе измеряемого сигнала.

Примечания:

- Сюда, как правило, входят расчеты, связанные с процессом калибровки и преобразованием в требуемые количества.

2. Измеренная величина является среднесрочной средней величиной. Время усреднения может составлять, например, 10 минут, 30 минут или 1 час.

3.22 Показания приборов (instrument reading): Измеренный сигнал предоставляется напрямую AMS без использования функции калибровки.

3.23 Нулевое показание (zero reading): Показания приборов при моделировании входного параметра при нулевой концентрации.

3.24 Показания диапазона измерений (span reading): Показания приборов для моделирования входного параметра при фиксированной повышенной концентрации.

3.25 Нестабильность (instability): Изменение в измеренном сигнале, состоящее из ухода и разброса параметров при установленной периодичности техобслуживания.

Примечание 1: Уход и разброс параметров определяют монотонное и случайное изменение во времени измеряемого сигнала, соответственно.

3.26 Уход параметров (drift): Монотонное изменение функции калибровки при указанной периодичности техобслуживания, приводящее к изменению измеряемого сигнала.

3.27 Точность (precision): Степень соответствия результатов, полученных от AMS для последовательных нулевых показаний и последовательных чтений диапазона измерений в заданные промежутки времени.

3.28 Время отклика, t90 (response time): Временной интервал между моментом внезапного изменения значения входной величины для AMS и временем, с которого значение выходной величины надежно поддерживается на уровне выше 90% от правильного значения входной величины.

Примечание 1: Время отклика также называют 90% временем.

3.29 Интервал между техобслуживанием (maintenance interval): Максимальный допустимый интервал времени, в течение которого рабочие характеристики остаются в заданном диапазоне без внешнего сервисного обслуживания, например, пополнения, калибровки, настройки.

3.30 Эталонный материал (reference material): Вещество или смесь с известной концентрацией в указанных пределах или устройство с известными характеристиками.

3.31 CUSUM-карта (CUSUM chart): Методика расчета, в которой сумма ухода параметров и изменения в точности сравнивается с соответствующими компонентами неопределенности, полученными в ходе QAL1.

3.32 EWMA-карта (EWMA chart): Методика расчета, в которой общая сумма ухода параметров и изменения в точности сравнивается с соответствующими компонентами неопределенности, полученными в ходе QAL1.

Примечание 1: EWMA-карта усредняет данные таким образом, чтобы вес каждого значения выборки убывал с течением времени.

4 Обозначения и сокращения

4.1 Обозначения

|  | пересечение функции калибровки |
| --- | --- |
|  | наилучшая оценка |
|  | наклон функции калибровки |
|  | наилучшая оценка |
|  | разница между измеренным значением SRM и эталонным измеренным значением AMS |
|  | среднее от |
| E | предельное значение выбросов |
|  | тестовое значение для изменчивости (на основе χ2-теста, с β-значением 50%, for числа N парных измерений) |
| N | число парных образцов при параллельных измерениях |
| P | процентное значение |
|  | стандартное отклонение AMS, используемое при QAL3 |
| sD | стандартное отклонение разниц Di при параллельных измерениях |
| t0,95; N–1 | значение t распределения для уровня значимости 95 % и числа степеней свободы N-1 |
| uinst | неопределенность в связи с нестабильностью (выраженная в виде стандартного отклонения) |
| utemp | неопределенность в связи с влиянием температуры (выраженная в виде стандартного отклонения) |
| upres | неопределенность в связи с влиянием давления (выраженная в виде стандартного отклонения) |
| uvolt | неопределенность в связи с влиянием напряжения (выраженная в виде стандартного отклонения) |
| uothers | любая другая неопределенность, которая может оказывать влияние на показания нуля и диапазона измерений (выраженная в виде стандартного отклонения) |
| xi | iй измеренный сигнал, полученный AMS при условиях измерения AMS |
|  | среднее измеренных сигналов AMS |
|  | iе измеренное значение, полученное SRM |
|  | среднее измеренных значений SRM yi |
|  | измеренное значение SRM yi при стандартных условиях |
|  | самое низкое измеренное значение SRM при стандартных условиях |
|  | самое высокое измеренное значение SRM при стандартных условиях |
|  | наилучшая оценка для ”истинного значения”, на основе расчета измеренного сигнала AMS с помощью функции калибровки |
|  | наилучшая оценка для ”истинного значения”, на основе расчета измеренного сигнала AMS при стандартных условиях |
|  | наилучшая оценка для ”истинного значения”, на основе расчета измеренного сигнала AMS при стандартных условиях |
| Z | смещение (разница между нулевым показанием AMS и нулем) |
| α | уровень значимости |
|  | отклонение между и ожидаемым значением |
|  | стандартное отклонение, связанное с неопределенностью, на основе требований законодательства |

4.2 Сокращения

| AMS | автоматизированная измерительная система |
| --- | --- |
| AST | ежегодные надзорные испытания |
| CUSUM | нарастающий итог |
| DAHS | система сбора и обработки данных |
| ELV | предельные значения выбросов |
| EWMA | экспоненциально взвешенное скользящее среднее |
| QA | обеспечение качества |
| QAL | уровень обеспечения качества |
| QAL1 | первый уровень обеспечения качества |
| QAL2 | второй уровень обеспечения качества |
| QAL3 | третий уровень обеспечения качества |
| QC | контроль качества |
| SRM | стандартный эталонный метод |

5 Основные принципы

5.1 Основные положения

AMS, предназначенная для использования на установках, считается пригодной для выполнения измерительной задачи (параметры и состав дымовых газов) на основании процедуры QAL1, согласно определениям, EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 и EN ISO 14956. С использованием таких стандартов должно быть доказано, что полная неопределенность результатов, полученных с помощью AMS, соответствует спецификации для неопределенности, указанной в применимых правилах. При QAL1 полная неопределенность, согласно применимому регламенту, рассчитывается путем суммирования в надлежащем порядке всех соответствующих компонентов неопределенности, возникающих из отдельных рабочих характеристик.

В случае новых установок AMS, AMS проходит аттестацию в соответствии с EN 15267-1, EN 15267-2 и EN 15267-3.

Для случаев, когда AMS уже установлена на объектах, не прошедших аккредитацию в соответствии с EN 15267-1, EN 15267-2 и EN 15267-3, или прошедших аккредитацию в соответствии с EN 15267-1, EN 15267- 2, и EN 15267-3 с последующим изменением значений ELV и требований неопределенности, может быть применена процедура, описанная в H.2. При этом положения H.2 не применимы к новым установкам старой AMS, не прошедшей аттестацию в соответствии с EN 15267-1, EN 15267-2 и EN 15267-3.

Примечания:

- Замеры SRM, влияние параметров периферийных устройств и места отбора проб могут способствовать неопределенности измеренных значений AMS, определенных при QAL2.

- EN 15267-3 требует, чтобы полная неопределенность измеренных значений AMS, определенных в ходе эксплуатационных испытаний, была, по меньшей мере, на 25% ниже максимально допустимой неопределенности, указанной, например, в применимых правилах, для обеспечения достаточного резерва для составляющих неопределенности от отдельной установки AMS для успешного прохождения QAL2 и QAL3.

Процедуры QAL2 и AST включают в себя работу испытательных лабораторий, при этом процедуры QAL3 включают в себя работу операторов объекта.

QAL2 - процедура определения функции калибровки и ее изменчивости, а также проверка изменчивости измеренных значений AMS в сравнении с максимально допустимой неопределенностью, согласно законодательству. Тесты QAL2 выполняются на подходящей AMS, установленной и эксплуатируемой в соответствии с действующим требованиями. Функция калибровки устанавливается по результатам ряда параллельных измерений, выполненных стандартным эталонным методом (SRM). Далее изменчивость измеренных значений, полученных с помощью AMS, оценивается против максимально допустимой неопределенности.

Процедуры QAL2 повторяются периодически, при внесении значительных изменений в работу объекта, отказах AMS или в соответствии с требованиями законодательства.

QAL3 - процедура, используемая для проверки ухода параметров и точности, как демонстрация контроля, осуществляемого AMS при работе, в целях обеспечения соответствия требуемым нормативам неопределенности. Это достигается за счет проведения периодических проверок нуля и диапазона на AMS - на основе тех, что используются в процедуре испытаний на восроизводимость нуля и диапазона, проводимых при QAL1 - и затем оценки результатов, полученных с использованием карт контроля. По итогам результатов такой оценки могут потребоваться корректировки нуля и диапазона или техобслуживание AMS.

AST - процедура, используемая для оценки соответствия неопределенности измеренных значений, полученных AMS, критериям неопределенности - как показано предшествующим тестом QAL2. Она также определяет, действует ли функция калибровки, полученная во время предшествующего теста QAL2. Достоверность измеренных значений, полученных AMS, проверяется при помощи серии функциональных тестов, а также путем выполнения ограниченного числа параллельных измерений с использованием соответствующего SRM.

Примечание 3: Имеется несколько диапазонов концентраций, относительно которых применим данный европейский стандарт:

•	диапазон сертификации

Диапазон, в котором AMS сертифицирована. Как правило, рекомендуется, чтобы такой диапазон был связан с ELV, приведенными в соответствующих директивах ЕС о процессах, при которых используется AMS. Стандарт EN 15267-3 требует, чтобы диапазон сертификации не превышал дневное значение ELV для установок по сжиганию отходов более чем в 1,5-раза, и дневное значение ELV для крупных отходосжигательных заводов более чем в 2,5-раза. Когда есть выбор, используется ежедневное значение ELV.

•	диапазон калибровки

Диапазон, в котором AMS была откалибрована при QAL2.

•	диапазон измерений

Диапазон, в котором AMS настроена для работы при эксплуатации. Как правило, национальные компетентные органы требуют, чтобы диапазон охватывал максимальные краткосрочные значения ELV. Диапазон измерений может быть больше диапазона сертификации.

5.2	Ограничения

На Рисунок 2 показаны компоненты AMS, охватываемые данным стандартом.

Рисунок 2 - Пределы для обеспечения качества AMS, исключая систему сбора и обработки данных

Обозначения:

Stack-Стек;

Limits of the AMS- Пределы AMS;

Data acquisition and handling system-Система сбора и обработки данных.

Примечания:

- Данный стандарт не охватывает влияние неопределенности результатов измерений, возникающей из системы сбора и обработки данных AMS или системы станции, и ее определения.

- При определении качества результатов, полученных от всей измерительной системы / всего измерительного процесса работа системы сбора и обработки данных (DAHS) может быть равнозначна работе AMS. В разных странах существуют разные требования к сбору, записи и представлению данных. Европейский стандарт по обеспечению качества DAHS в настоящее время находится в стадии подготовки.

При проведении параллельных измерений измеренные сигналы от AMS принимаются напрямую от AMS (например, в виде аналогового или цифрового сигнала) в ходе QAL2 и AST, указанных в данном стандарте, с использованием независимой системы сбора данных, предоставленной организацией(-ями), проводящей(-ими) тестирование QAL2 и AST. Все данные записываются в неоткорректированном виде (без поправок, например, на температуру и кислород). Для сбора измеренного сигнала AMS также может использоваться система сбора данных объекта, на котором действует постоянный контроль качества.

5.3 Установка и рабочая площадка

Установка AMS выполняется в соответствии с требованиями соответствующих европейских и/или международных стандартов. Особое внимание следует уделить обеспечению доступности AMS для регулярного техобслуживания и других необходимых действий.

Местоположение AMS, насколько это практически возможно, выбирается так, чтобы система выполняла замеры образцов, представляющих состав дымового газа. Стандарт EN 15259 описывает процедуру определения наилучшего места отбора проб для AMS, с целью предоставления репрезентативной выборки для замеров. Стандарт также определяет оптимальное местоположение для проведения параллельных измерений SRM при QAL2.

Все измерения выполняются на подходящей AMS и периферийной AMS, установленных в соответствующих производственных условиях.

Рабочая платформа, используемая для доступа к AMS, и рабочая платформа, используемая для выполнения измерений SRM, соответствуют требованиям EN 15259. Пробоотборные отверстия для измерений при SRM располагаются таким образом, чтобы избежать взаимных помех между SRM и AMS для достижения сопоставимых измерений между AMS и SRM.

Примечание: Несоблюдение указанных условий может иметь своим результатом более высокую погрешность измерений, что, в свою очередь, может привести к несоответствию требованиям, изложенным в директивах ЕС.

Обязательным условием является обеспечение достаточного доступа к AMS для проведения требуемых инспекций, а также сведения к минимуму времени, необходимого для внедрения процедур обеспечения качества данного стандарта. Чистое, хорошо вентилируемое и хорошо освещенное рабочее пространство вокруг AMS является обязательным условием для эффективного выполнения указанной работы соответствующим персоналом. В условиях, когда рабочая платформа подвергается прямому воздействию окружающей среды, обязательным условием становится и обеспечение походящей защиты для персонала и оборудования.

5.4 Испытательные лаборатории, выполняющие измерения SRM

Для испытательных лабораторий, выполняющих измерения с помощью SRM, обязательным является наличие соответствующей аккредитации согласно EN ISO/IEC 17025, или прямое утверждение непосредственно соответствующими компетентными органами.

Примечание: CEN/TS 15675 предоставляет разъяснения и дополнительную информацию о применении EN ISO/IEC 17025 к используемым периодическим измерениям, например, для калибровки AMS

6 Калибровка и приемочные испытания AMS (QAL2)

6.1 Общие положения

QAL2 охватывает следующие аспекты:

- проверку работоспособности AMS, включая проверку правильности установки;

- параллельные измерения с использованием SRM;

- оценку данных;

- определение функции калибровки AMS и ее диапазона действия;

- расчет изменчивости измеренных значений AMS;

- испытание изменчивости измеренных значений AMS;

- составление отчета.

Последовательность комплексных испытаний показана на рисунке 3.

Рисунок 3 - Блок-схема по испытанию калибровки и изменчивости

Обозначения:

| Functional test | Проверка работоспособности |
| --- | --- |
| See | смотрите |
| Parallel measurements with the SRM | Параллельные измерения с применением SRM |
| Data evaluation | Оценка данных |
| Calibration function of the AMS and its range of validity | Функция калибровки AMS и ее диапазон действия |
| Calculation of variability | Расчет изменчивости |
| Test of variability | Испытание изменчивости |
| Reporting | Составление отчета |

Процедура QAL2 выполняется для всех измеряемых величин:

- не реже раза в 5 лет для каждой AMS или чаще, если это требуется законодательством или компетентными органами;

Кроме того, QAL2 выполняется для всех измеряемых величин, находящихся под влиянием:

- любых существенных изменений в работе объекта (например, изменение в системе очистки дымовых газов или замена топлива), или

- любых существенных изменений или ремонта AMS, оказывающих значительное влияние на полученные результаты.

Результаты QAL2 внедряются в течение шести месяцев после внесения изменений. В течение периода, предшествующего установке новой функции калибровки, используется предыдущая функция калибровки (при необходимости с экстраполяцией).

Примечание: В некоторых странах-членах ЕС в отдельных случаях местные органы допускают продления срока использования предыдущей функции калибровки, когда, при помощи определенной статистической процедуры, может быть доказано, что новая функция калибровки существенно не отличается от предыдущей.

Примеры расчета функции калибровки и испытания изменчивости приведены в Приложении Е.

6.2 Проверка работоспособности

Выполнение требований по установке и участку замера, указанных в разделе 5.3, является обязательным.

Перед проведением калибровки (см. 6.3 и 6.5) и испытания изменчивости (см. 6.6 и 6.7) необходимо подтвердить, что введение AMS в эксплуатацию выполнено удовлетворительно, в соответствии с указаниями, например, поставщика и/или производителя AMS. Также требуется демонстрация и документирование того факта, что AMS дает нулевое показание при нулевой концентрации.

Примечание: Для некоторых AMS трудно достичь нулевого значения. В такой ситуации AMS можно удалить из стека и обнулить, используя тестовый стенд или аналогичное оборудование. В качестве альтернативы, в стеке может быть установлен измерительный канал, позволяющий проводить такой нулевой тест.

Проверка работоспособности перед калибровкой выполняется в соответствии с Приложением А. Рекомендуется выполнять проверку работоспособности не позднее, чем за один месяц до начала параллельных измерений. Проверка работоспособности выполняется опытной испытательной лабораторией, признанной компетентными органами.

Конкретные меры предосторожности зависят от рассматриваемой площадки. Особое внимание следует уделить измерениям частиц.

Учитывая то, что измеренные значения AMS и SRM преобразуются в стандартные условия с помощью независимо определенных наборов данных параметров периферийных устройств, неопределенности периферийных параметров приписываются AMS загрязнителя воздуха при испытании изменчивости. Соответственно, для сведения к минимуму неопределенности, вызванной параметрами периферийных устройств, рекомендуется выполнить соответствующие этапы проверки работоспособности, указанной в Приложении A, для систем измерения параметров периферийных устройств.

6.3 Параллельные измерения SRM

Параллельные измерения с использованием AMS и SRM выполняются для калибровки и приемочных испытаний AMS с применением независимого метода.

Для получения функций калибровки недостаточно и, соответственно, не разрешено использовать эталонные материалы, взятые отдельно сами по себе. Это связано с тем, что такие эталонные материалы не воссоздают в достаточной степени газ матричного стека, их нельзя использовать для установления репрезентативности точек отбора проб AMS, и они не используются с системой отбора проб во всех случаях. При этом, если имеются ограниченные различия в результатах, полученных в тестах AMS/SRM, и измеренные концентрации значительно ниже значений ELV, экстраполяция функции калибровки в ELV может быть проверена с использованием соответствующих эталонных материалов, принимая во внимание, при необходимости, влияние на AMS интерферирующих веществ.

Если конкретные и четко определенные режимы работы производственного процесса являются частью его нормальной работы (например, смены топлива), необходимо выполнить дополнительные калибровки и установить функцию калибровки для каждого режима работы.

Примечание 1: Можно установить одну функцию калибровки, отвечающую требованиям изменчивости, с охватом диапазона условий производственного процесса.

Для обеспечения действительности функции калибровки для диапазона условий работы объекта, концентрации при калибровке варьируются в максимально возможной степени в ходе нормального режима работы такого объекта. Благодаря этому, калибровка AMS действительна в максимально возможном диапазоне, а также охватывает большинство оперативных ситуаций.

Примечание 2: Тщательное планирование измерений может определить оптимальное время для параллельных измерений, когда выбросы находятся на самом высоком уровне или достигают наибольшего разнообразия.

Испытание на изменчивость выполняется (см. 6.7) для каждой функции калибровки, то есть для каждого режима работы установки.

SRM используется для отбора проб выбросов на плоскости отбора проб в воздуховоде с учетом соответствия требованиям EN 15259 и максимальной приближенности к AMS.

Присутствие оборудования SRM не влияет и не мешает измерениям AMS и наоборот.

Примечание 3: Несмотря на то, что стандарт EN 15259 допускает упрощенный отбор проб газообразных компонентов в случаях однородного дымового газа или незначительных изменений концентрации, сеть наблюдений может улучшить качество калибровочной кривой.

Для каждой калибровки выполняется не менее 15 действительных параллельных измерений при нормальном режиме объекта. Такие измерения равномерно распределяются на период не менее трех дней, и на каждый из дней измерения, как правило, от 8 до 10 часов (не так, например, чтобы пять измерений были сделаны утром и потом ни одного замера днем), и выполняются в течение четырех недель.

Примечание 4: Требуемый разброс не менее 15 действительных измерений в течение трех дней необходим для минимизации воздействий на результаты последующих измерений (т. е. для избегания автокорреляции между рассчитанными различиями в результатах AMS и SRM). Альтернатива выполнения большего числа измерений в течение более короткого интервала времени может привести к установлению недействительной функции калибровки.

Примечание 5: На практике минимум из 15 действительных измерений может требовать получения более 15 проб, так как при последующем анализе некоторые пробы могут считаться недействительными по причине неудовлетворительного качества.

Примечание 6: Требование равномерного распределения измерений в течение как минимум трех дней, не означает, что измерения должны проводиться в течение трех последовательных дней.

Если QAL2 не является первым QAL2, выполняемым на AMS, тогда вместо QAL2 могут быть выполнены AST при условии, что измеренные значения SRM получены при AST, и, по меньшей мере, 95% измеренных значений AMS при стандартных условиях, полученных с момента последних AST, меньше максимально допустимой неопределенности, заданной, например, соответствующей директивой ЕС.

Ряд измерений считается действительным при соблюдении всех перечисленных ниже требований:

- измерения SRM выполняются согласно принятому стандарту;

- период времени каждого измеренного сигнала AMS превышает 90% времени усреднения (исключая все измеренные сигналы, выходящие за пределы 100% или ниже 0% диапазона измерения AMS, сигналы, полученные во время внутренних проверок (автокалибровки), а также сигналы, полученные во время любых других неисправностей AMS).

В ходе параллельных измерений AMS и SRM каждый результат рассматривается как пара измерений (один измеренный сигнал AMS и одно измеренное значение SRM), при этом охватывается один и тот же период времени.

Время выборки для каждого из параллельных измерений составляет не менее 30 минут или, как минимум, в четыре раза превышает время отклика AMS, включая систему отбора проб (согласно определению при измерениях времени отклика, выполненных при QAL1), в зависимости от того, что больше. В целом, время выборки следует приравнять к наименьшему времени усреднения, согласно требованиям спецификации ELV. Время усреднения системы регистрации должно быть значительно более коротким в сравнении с временем отклика AMS.

Примечание 7: При низких уровнях выбросов измеренные значения SRM могут быть улучшены для ручного SRM путем увеличения времени выборки.

Интервал времени между началом каждой пробы составляет не менее 1 ч.

Результаты, полученные с помощью SRM, выражаются при тех же условиях, что и результаты, измеренные с помощью AMS (например, условия давления, температуры и т. д.). Для установки функции калибровки и выполнения испытания на изменчивость, для каждой пары измерений должны быть получены все дополнительные параметры и значения, включенные в поправки к условиям AMS и стандартным условиям.

Пример: При замере с использованием AMS газообразной HCl в единицах мг/м3 в дымовом газе с содержанием паров воды, измеренные значения SRM выражаются в тех же единицах (например, мг/м3 в дымовом газе с одинаковой концентрацией водяного пара).

Для выполнения требования о действительности калибровки AMS в максимально широком диапазоне с охватом большей части оперативных ситуаций, требуется выполнение параллельных измерений в течение трех дней. Одновременно с этим требуется несколько ручных измерений SRM концентрации водяного пара. В случае наличия эталонных измеренных значений AMS для водяного пара, их можно использовать для преобразования данных SRM в сухую или влажную массу. При использовании мокрых методов очистки происходит насыщение выхлопных газов, и концентрация водяного пара часто почти постоянна. В таких случаях расширенное измерение концентрации водяного пара будет нецелесообразным. В таких ситуациях преобразование данных SRM в сухую или влажную массу может быть выполнено с использованием рассчитанных значений водяного пара.

6.4 Оценка данных

6.4.1 Подготовка данных

Шаги для предоставления данных, требуемых для установления функции калибровки и проведения испытания изменчивости, показаны на рисунке 4.

Числа в кружках задают последовательность шагов.

Рисунок 4 - Блок-схема с описанием этапов процедуры калибровки и испытания изменчивости

Обозначения:

| Conversion to AMS measuring conditions | Преобразование в условия измерения AMS |
| --- | --- |
| Conversion to standard conditions using SRM equipment | Преобразование в стандартные условия с использованием оборудования SRM |
| Selection of calibration procedure a), b) or c) in 6.4.3 | Выбор процедуры калибровки a), b) или c) в 6.4.3 |
| Eventually, conversion between units (e.g. mA to mg/m3) | В результате, преобразование единиц измерения (например, мА в мг/м3) |
| Calculation of the calibration function | Расчет функции калибровки |
| Calculation of calibrated values, using the calibration function | Расчет эталонных значений с использованием функции калибровки |
| Conversion to standard conditions using plant equipment | Преобразование в стандартные условия с использованием оборудования объекта |
| Definition of valid calibration range | Определение допустимого диапазона калибровки |
| Test of variability | Испытание изменчивости |

Калибровка AMS выполняется в условиях дымовых газов, измеряемых AMS. Соответственно, измеренные значения SRM преобразуются в условия измерения AMS, при необходимости, выражая измеренные значения SRM yi в единицах концентрации (например, мг/м3).

Измеренные сигналы AMS xi могут быть сигналами, выраженными в электрических единицах (например, мА или вольт) или в единицах концентрации (например, мг/м3).

Примечание: Для AMS “на месте”, замеряющей газ напрямую, функция калибровки заявляется в условиях эксплуатационного режима. Для экстрактивных AMS, выполняющих замеры при определенных условиях, функция калибровки заявляется при таких определенных условиях.

Наборы данных, полученные при параллельных измерениях, должны быть проверены на предмет резко отклоняющихся значений.  Метод, используемый для оценки таких резко отклоняющихся значений, как и их причины, указываются в отчете QAL2. Резко отклоняющиеся значения регистрируются и идентифицируются в таблицах и диаграммах калибровочных данных.

Данный стандарт требует не менее 15 действительных опорных точек для функции калибровки QAL2. При исключении точек, например, при использовании тестов на предмет резко отклоняющихся значений, такое требование может быть нарушено. Соответственно, для исключения резко отклоняющихся значений рекомендуется брать дополнительные опорные точки, иначе QAL2 может быть недействительным. Для формирования функции калибровки используются все опорные точки из числа тех, что не были исключены с помощью тестов на предмет резко отклоняющихся значений и не признаны недействительными.

6.4.2 Выбор опорных точек из автоматизированного SRM

В случае наборов данных, полученных из автоматизированного SRM, что может создавать большое число опорных точек, для любого выбора точек обязательно обоснование и документирование.

6.4.3 Установка функции калибровки

Стандарт предполагает, что функция калибровки является линейной и имеет постоянное остаточное стандартное отклонение. Функция калибровки описывается приведенной ниже моделью (см. ISO 11095):

(1)

где

xi - это i-й измеренный сигнал AMS; ith = 1 to N; N ≥ 15;

yi - это i-е измеренное значение SRM; i th= 1 to N; N ≥15;

εi - отклонение между yi и ожидаемым значением;

a- пересечение функции калибровки;

b- наклон функции калибровки.

Общая процедура требует достаточного диапазона измеренных концентраций для обеспечения действительной калибровки AMS для всего диапазона концентраций, встречающихся при стандартных операциях. Как указано в разделе 6.3, важно, чтобы диапазон концентраций был как можно более широким в пределах нормального режима работы объекта, для получения действительной функции калибровки. Однако при большом числе объектов в нормальном режиме работы может быть трудно достичь достаточно большого диапазона концентраций. В таких случаях, при диапазоне концентрации (измеренных с помощью SRM) ниже максимально допустимой неопределенности, другие (аналогичные) процедуры приведены ниже для кластеров высокого уровня (процедура b) и для кластеров низкого уровня (процедура c).

Примечание 1; В некоторых директивах ЕС (см. [1], [2], [3]) максимально допустимая неопределенность измеренных значений AMS выражается как половина длины 95% доверительного интервала в процентах P к предельному значению выбросов E. В таком случае максимально допустимая неопределенность соответствует расширенной неопределенности.

Если диапазон концентрации немного больше максимально допустимой неопределенности, и, если процедура а) приводит к нарушенной функции калибровки (например, функции с отрицательным наклоном), вместо нее можно использовать процедуры b) или c). Обоснование такого выбора приводится в отчете QAL2.

Рассчитываются следующие количества:

(2)

(3)

Необходимо рассчитать разницу  между самой высокой и самой низкой измеренными концентрациями SRM при стандартных условиях.

- Если значение  больше или равно значению максимально допустимой  неопределенности, параметры функции калибровки рассчитываются в соответствии с формулой (4) и формулой (5):

(4)

(5)

- Если значение меньше значения максимально допустимой неопределенности, и значение больше или равно 15% ELV, параметры функции калибровки рассчитываются в соответствии с формулой (6) и формулой (7):

(6)

(7)

где смещение Z это разница между нулевым показанием AMS и нулем.

Примечание 2: Для некоторых AMS смещение составляет 4 мА.

Для процедуры b) важно, чтобы до параллельных измерений было подтверждено, что AMS дает показание на уровне или ниже уровня предела обнаружения (как показано при QAL1) при нулевой концентрации (как указано в разделе 6.2).

- Если значение меньше значения максимально допустимой неопределенности, и значение  меньше 15% ELV, параметры функции калибровки рассчитываются в следующем порядке:

При наличии соответствующих эталонных материалов относительно нулевых или близких к ELV значений, их следует использовать для получения двух пар данных (AMS измеренный сигнал и опорное значение) одной при нулевом и одной при близком к ELV значению. Пары данных преобразуются в условия измерения AMS путем использования среднего значения условий измерения AMS при параллельных измерениях с SRM. Следует сформировать комбинированный набор данных, состоящий из результатов параллельных измерений и пар данных, полученных с использованием эталонных материалов. Комбинированный набор данных используется для расчета величин согласно формуле (2) и формуле (3), а также параметров функции калибровки согласно формуле (4) и формуле (5).

Примечание 3: Если соответствующие пары данных доступны по итогам проверки работоспособности, их можно использовать.

Если соответствующие эталонные материалы на нулевом уровне и вблизи ELV отсутствуют, при соответствующем утверждении компетентными органами можно использовать альтернативные процедуры для установления функции калибровки. Применяемая процедура согласуется как с оператором объекта, так и с компетентными органами, и полностью документируется в отчете QAL2.

Результаты наносятся на график x-y для четкой иллюстрации функции калибровки и действительного диапазона калибровки.

6.5 Функция калибровки AMS

Функция калибровки рассчитывается по формуле (8):

(8)

где

- это эталонное измеренное значение AMS;

- измеренный сигнал AMS.

Каждый измеренный сигнал AMS  преобразуется в эталонное значение с помощью вышеуказанной функции калибровки.

Рекомендуется включение такой функции калибровки в систему обработки данных объекта.

Примечание: это эталонный результат измерения, полученный по результатам работы AMS. В соответствии с некоторыми директивами ЕС (см. [1], [2], [3]), следует вычитать максимально допустимую неопределенность из этого результата до проведения сравнения с предельным значением выбросов. Такая процедура выходит за рамки данного стандарта. Эталонный результат AMS  приводится без вычитания максимально допустимой неопределенности.

Функция калибровки действует при работе объекта в допустимом диапазоне калибровки. Этот действительный диапазон калибровки представляет собой либо диапазон калибровки от нуля до максимального значения  эталонного измеренного значения AMS при стандартных условиях, определенных в ходе процедуры QAL2, плюс увеличение на 10% от  или до 20% от ELV, в зависимости от того, что больше.

При этом, для измерений вне допустимого диапазона калибровки калибровочная кривая экстраполируется для определения значений концентрации, превышающих действительный диапазон калибровки.

При требовании большей достоверности эффективности AMS при ELV, когда выбросы объекта выходят за пределы определенного выше диапазона калибровки, в качестве части процедуры калибровки для подтверждения пригодности линейной экстраполяции используются, если таковые имеются, эталонные материалы на нулевом уровне и при концентрации близкой к ELV. В этом случае рассчитайте отклонение между эталонным измеренным значением AMS на нулевом уровне и ELV и соответствующими измеренными значениями SRM. Отклонение на ELV должно быть меньше максимально допустимой неопределенности, определенной законодательством. Отклонение на нулевом уровне должно быть менее 10% от ELV. Если такие критерии не выполняются, необходимо провести дополнительное расследование, чтобы установить причины возникших отклонений.

Достоверность допустимого диапазона калибровки оценивается владельцем объекта еженедельно (с понедельника по воскресенье). Полная новая калибровка (QAL2) выполняется, заявляется и внедряется в течение 6 месяцев, при возникновении любого из следующих условий:

- более 5% от числа измеренных значений AMS, рассчитанных за такой недельный период (на основе стандартизованных эталонных значений, выходят за пределы допустимого диапазона калибровки на протяжении более 5 недель в период между двумя AST;

- более 40% от числа измеренных значений AMS, рассчитанных за такой недельный период (на основе стандартизированных эталонных значений), выходят за пределы допустимого диапазона калибровки в течение одной или нескольких недель.

Для объектов, не работающих непрерывно, процентные значения могут быть рассчитаны на основе последних 168 рабочих часов (что составляет одну неделю эксплуатации).

Если превышение действительного диапазона калибровки вызвано отказами объекта, полная новая калибровка (QAL2) не требуется после устранения таких отказов.

Если наилучшая оценка истинного значения  выходит за пределы допустимого диапазона калибровки, составляя при этом менее 50% от ELV, компетентные органы могут разрешить объекту выполнить AST вместо QAL2. Если AST демонстрирует, что существующая функция калибровки действительна за пределами существующего допустимого диапазона калибровки, компетентные органы могут разрешить объекту расширить допустимый диапазон калибровки до максимальной измеренной концентрации, определенной в ходе AST, плюс увеличение на 10% от такого значения, при этом действительный диапазон калибровки не должен превышать 50% ELV.

Существующая функция калибровки используется до внедрения новой функции калибровки.

Данные предыдущих калибровок не объединяются с данными новых мероприятий по калибровке при расчете функции калибровки.

При составлении отчетности для властей используются только эталонные значения.

6.6	Расчет изменчивости

Определите заявленную максимально допустимую неопределенность измеренных значений AMS. Проверьте точное определение такой неопределенности (например, выражена ли она как 95% доверительный интервал, расширенная неопределенность, стандартное отклонение или как любая другая статистическая формулировка). При необходимости преобразуйте максимально допустимую неопределенность в абсолютное стандартное отклонение σ0.

В случае, если расширенная неопределенность выражена на уровне значимости 95 %, значение абсолютного стандартного отклонения определяется с использованием коэффициента 1,96 в качестве значения для коэффициента охвата.

Пример: В некоторых директивах ЕС (см. [1], [2], [3]) максимально допустимая неопределенность измеренных значений AMS выражается как половина длины 95% доверительного интервала в процентах P к предельному значению выбросов E. Далее, соответствующий коэффициент преобразования для пересчета такой неопределенности в стандартное отклонение, равен .

Испытание изменчивости основывается на результатах параллельных измерений и не включает данные, полученные с использованием эталонных материалов или альтернативных процедур для определения функции калибровки.

Испытание изменчивости выполняется по измеренным значениям (эталонным значениям) AMS. Следовательно, для каждого параллельного измерения измеренное значение AMS рассчитывается с использованием функции калибровки (см. раздел 6.5).

В случаях, когда требования к качеству данных определены стандартными условиями (например, в соответствующих Директивах ЕС [1], [2] и [3]), испытание изменчивости выполняется с использованием концентраций при указанных условиях.

Измеренные значения AMS следует стандартизировать путем использования эталонных измеренных значений периферийной AMS для кислорода и водяного пара. Калибровка таких периферийных AMS может быть выполнена с использованием наборов данных, полученных при параллельных измерениях в соответствии с разделом 6.3. Функция калибровки периферийной AMS может быть установлена ​​в соответствии с разделом 6.4.3.

Примечание 1: Учитывая то, что измеренные значения AMS и SRM преобразуются в стандартные условия с помощью независимо определенных наборов данных параметров периферийных устройств, неопределенности периферийных параметров приписываются AMS загрязнителя воздуха при испытании изменчивости.

При расчете изменчивости параметры периферийных устройств (например, содержание водяного пара, температура и концентрация кислорода), используемые для стандартизации измерений, берутся на основе использования:

a) контрольно-измерительного оборудования SRM для стандартизации измеренных значений SRM;

b) контрольно-измерительного оборудования объекта для стандартизации измеренных значений AMS, или, в отсутствии таковых, стандартных значений, используемых оператором по умолчанию.

Примечание 2: Цель данной процедуры гарантировать, что процедура стандартизации, выполняемая в системе регистрации и обработки данных объекта, включена в испытание изменчивости.

Примеры формул преобразования значений приведены в Приложении E.

Если AMS не проходит испытание изменчивости по причине ошибки, возникающей в результате измерений параметров периферийных устройств, полученных с помощью контрольно-измерительного оборудования объекта, разрешается повторить испытание изменчивости, используя параметры, полученные испытательной лабораторией от периферийного SRM. Такое разрешение может быть получено только в том случае, если приняты меры по устранению неисправности контрольно-измерительной аппаратуры объекта.

Для каждого набора данных (минимум 15 пар) для данной функции калибровки рассчитываются следующие параметры, где  - измеренное значение SRM при стандартных условиях,  -  эталонное измеренное значение AMS (наилучшая оценка для “истинного значения”), рассчитанное от измеренного сигнала AMS  при стандартных условиях:

(9)

(10)

(11)

6.7 Испытание изменчивости

AMS выдерживает испытание изменчивости, если:

(12)

Значения для kv, применимые для различного числа параллельных измерений, приведены в Приложении I.

Примечание 1: Значения kv являются значениями х2-теста при значении β, равным 50%.

Примечание 2: Полученная изменчивость включает компоненты неопределенности, связанные с повторяемостью как AMS, так и SRM, но не общую неопределенность SRM (соответственно, неточная реализация SRM может привести к очевидной меньшей изменчивости AMS и иметь своим результатом ложное отклонение при испытании изменчивости). Процедура определения изменчивости не соответствует требованиям GUM (ISO/IEC Guide 98-3).

Примечание 3: Данный метод предполагает, что качество применения SRM влияет на результат испытания. При этом, следует отметить, что именно результат определяет успешное или не успешное прохождение испытания, и что в некоторых случаях более эффективное применение SRM может изменить результат с не прохождения на успешное прохождение.

Измеренные значения AMS могут использоваться для демонстрации соответствия предельным значениям выбросов при условии успешного прохождения AMS испытания изменчивости.

При успешном прохождении AMS испытания изменчивости, для соответствия законодательству, AMS также выполняет требование неопределенности при предельном значении выбросов, поскольку изменчивость считается постоянной на протяжении всего диапазона.

6.8 Отчет QAL2

Отчет QAL2 содержит, как минимум, следующую информацию:

a) описание объекта и соответствующие места отбора проб;

b) описание эксплуатационного режима объекта и топлива, используемого при проведении испытаний;

c) названия испытательных лабораторий и данные сотрудников, выполняющих испытания;

d) подробные сведения об аккредитации испытательной лаборатории согласно EN ISO/IEC 17025 или сведения об утверждении соответствующими компетентными органами;

e) описание используемой AMS, включая охватываемые измеряемые величины, принцип, тип, рабочий диапазон и местоположение;

f) описание используемого SRM: принцип, тип, рабочий диапазон, повторяемость и/или неопределенность измерения, а также регистрационный номе EN или ISO, в случае необходимости;

g) даты и время параллельных измерений;

h) подробные данные обо всех измеренных значениях, полученных с использованием AMS и SRM, усредненные за соответствующие периоды;

i)	 метод, используемый для оценки выбросов и причин исключения выбросов;

j)	 функция калибровки и действительный диапазон калибровки, включая процедуру определения функции калибровки и все данные, используемые для расчета функции калибровки и проведения испытания изменчивости;

k) график x-y параллельных измерений, включая допустимый диапазон калибровки;

l)	 любое отклонение от процедур, описанных в данном европейском стандарте, и их возможное влияние на полученные результаты;

m) результаты последней проверки работоспособности (см. Приложение А).

7 Постоянное обеспечение качества при эксплуатации (QAL3)

7.1 Общие положения

В ходе штатного режима работы AMS может сталкиваться с уходом параметров или снижением точности замеров. Уход параметров, например, может быть вызван изменениями в AMS, такими как загрязнение оптической поверхности, постепенный выход из строя компонента или засорение фильтра. Такие изменения могут вызвать систематические отклонения в данных AMS. С другой стороны, AMS также подвержены краткосрочным изменениям из-за факторов влияния, таких как, например, изменения температур окружающей среды. Такие изменения могут становится причинами случайных отклонений. Величина случайных отклонений оценивается в процессе сертификации AMS (QAL1).

После приемки и калибровки AMS требуется выполнение дальнейших процедур обеспечения и контроля качества с тем, чтобы гарантировать, что измеренные значения, полученные с помощью AMS, соответствуют максимально допустимой неопределенности на постоянной основе (также называемой постоянным контролем качества). Ответственность за внедрение и выполнение процедур QAL3, приведенных в данном стандарте, несет владелец объекта (т. е. владелец AMS). Владелец объекта также ответственен за обеспечение работы AMS в пределах допустимого диапазона калибровки (см. раздел 6.5). При этом обязательно внедрение и применение процедур, обеспечивающих предоставление властям отчетности по сбору данных о выбросах с помощью AMS. К реализации таких процедур рекомендуется приступать в как можно более краткие сроки после установки AMS с тем, чтобы получить как можно больше информации по производственным показателям AMS. Такая работа может проводиться до того, как возникнет необходимость калибровать AMS при помощи SRM в рамках выполнения процедур QAL2.

Как частный, особый случай может рассматриваться ситуация, когда объект задействует две автономные параллельные AMS для замеров одного измеряемого компонента, независимо стандартизируя и регистрируя два выхода в DAHS объекта, как правило, называемая “горячим резервированием”. В таком случае, когда качество измерения контролируется посредством непрерывного онлайн-мониторинга разницы между выходными сигналами двух AMS, подающего сигнал тревоги, если разница между двумя независимыми измеренными значениями AMS превышает 5% от краткосрочного ELV для более чем пяти последовательных измерений, интервалы для процедур QAL3 могут быть увеличены до одного года. Если в силу какой-либо причины резервная AMS не работает более половины периода техобслуживания рассматриваемой AMS, процедура QAL3 в срочном порядке снова внедряется с этого момента времени. Для контроля за всей системой отбора проб две независимые AMS имеют отдельные системы извлечения и отдельные источники подачи нулевого и поверочного газа для циклов автоматического управления. Для мониторинга всех параметров периферийных устройств также рекомендуется использовать отдельные инструменты.

7.2 Процедуры поддержания постоянного качества

Целью процедуры является поддержание и демонстрация качества AMS при обеспечении выполнения требований к заявленным значениям повторяемости нуля и диапазона и ухода параметров при текущей деятельности объекта и поддержании AMS в том же рабочем состоянии, что и при установке и калибровке при QAL2. Достижение такой цели обеспечивается сохранением контроля над показателями ухода параметров и точности, определенными при QAL1. Надлежащая методология:

a) определяет комбинированно уход параметров и точность AMS, или

b) определяет уход параметров и точность по отдельности.

Обе процедуры предусматривают определение сроков проведения регулировки или техобслуживания (например, силами производителя) при необходимости.

Обязательным условием в этом процессе является использование карт контроля, отображающих уход параметров (ноль и диапазон) против времени. Обе процедуры требуют эталонных материалов в соответствующем количестве и качестве.

В случае a), комбинированные значения ухода параметров и точности, полученные в полевых условиях, сравниваются с заданными контрольными пределами. Такой метод (например, контрольная карта Шухарта) является простым, но лишен преимущества возможности настройки AMS извне, в тех случаях, когда выход AMS из-под контроля очевиден.

В случае b) следует использовать более сложный метод (например, контрольную карту CUSUM), что позволяет отдельное определение ухода параметров и точности, и дает большую гибкость, определяя, когда и в какой степени ноль и диапазон AMS требуют внешней корректировки.

Карты контроля требуют регулярных и в идеале частых измерений в нулевой точке и в точках диапазона. Необходимая частота QAL3 - не менее одного раза в течение периода технического обслуживания, определяемого в процессе сертификации AMS в соответствии с EN 15267-3. Контрольные карты демонстрируют тенденции в измерениях нулевой точки и диапазона и могут помочь оператору, внося коррективы в AMS только при необходимости.

Соответственно, QAL3 требует от операторов объектов процедуры, описывающей требования к

- измерению нулевых значений и значений диапазона,

- построению таких значений с использованием контрольных карт и

- использованию контрольных карт для определения наличия систематических отклонений, достижения случайными отклонениями слишком больших размеров, и игнорирования случайных отклонений, если они находятся в определенных пределах карты контроля.

7.3 Выбор карт контроля

Для использования подходит любая карта автоматического или ручного контроля, допускающая раздельное или комбинированное определение ухода параметров и точности. Разные карты контроля имеют разные преимущества и могут отличаться степенью сложности в использовании в зависимости от выбранного типа. Три примера контрольных карт (контрольная карта Шухарта, EMWA и CUSUM) описаны в Приложении C.

Альтернативой карте внешнего контроля является использование встроенных процедур AMS. AMS может включать внутренние проверки для нулевой точки и точки диапазона, которые могут использоваться для компенсации ухода параметров и предупреждения о проблемах контрольно-измерительной аппаратуры. Некоторые внутренние проверки рассматриваются как проверки нуля и диапазона. При условии сертификации таких внутренних проверок нуля и диапазона в протоколах тестирования QAL1 в соответствии с EN 15267-3 как соответствующих QAL3, они могут быть использованы для целей QAL3 и не рассматриваются в качестве неотъемлемой части только AMS.

Для выполнения требований QAL3 оператору должны быть доступны данные проверок нуля и диапазона. При превышении пределов контрольных карт оператору выводятся соответствующие предупреждения.

Для выполнения внутренних проверок нуля и диапазона в AMS, AMS имеет возможность записывать как положительные, так и отрицательные значения, а также записывать нулевые данные и данные диапазона в течение периода времени более одного года, чтобы обеспечить возможность аудита данных во время периодической проверки AST или при следующем QAL2.

Примечание: Для обеспечения соответствующих измерений, некоторые AMS выполняют автоматические проверки с автоматической регулировкой или без нее с достаточно высокой частотой, например, каждые 2 ч. Такие автоматические проверки и/или корректировки являются неотъемлемой частью AMS, не заменяя при этом QAL3.

Система менеджмента качества объекта предусматривает описание мер по реагированию на превышение пределов контрольной карты. При превышении предела карты контроля AMS считается вышедшей из строя и требует устранения неисправности.

7.4 Пределы контрольной карты

7.4.1 Общие положения

Пределы контрольной карты могут быть определены с использованием эксплуатационных данных AMS, полученных в ходе QAL1, или могут быть определены на основе максимально допустимой неопределенности, заданной, например, директивами ЕС.

7.4.2 Расчет пределов контрольной карты с использованием эксплуатационных данных

Определение пределов контрольной карты с использованием эксплуатационных данных AMS требует расчета стандартного отклонения sAMS, которое включает факторы влияния способные оказать наиболее значительное влияние на результаты нуля и диапазона.

Такой подход требует:

- понимания основных факторов влияния, способных вызвать случайные отклонения в показаниях нуля и диапазона измерений;

- эксплуатационных данных для AMS по каждому из факторов влияния в расчетах.

Эксплуатационные данные, как правило, доступны из протоколов тестирования для AMS, протестированных в соответствии с EN 15267-3, или из отчетов по эксплуатационным испытаниям, предшествующим EN 15267-3.

Пусть в данном расчете используются эксплуатационные данные, полученные на основе QAL1, операторам объекта следует учитывать действительные условия работы объекта. Например, тестирование по EN 15267-3 для QAL1 проверяет влияние температуры окружающей среды на AMS в определенных диапазонах, например, от 5°C до 40°C. При этом, если AMS содержится в помещении с климат-контролем, где температура варьируется от 18°C до 23°C, при расчете sAMS оператор использует изменение температуры на 5°C. Если какое-либо из влияний зависит от времени, это следует принять во внимание. Например, если нестабильность выражается как процентное значение ±p за q дней, то q равно времени между двумя снятиями показаний для карт контроля.

Стандартное отклонение sAMS рассчитывается согласно формуле 13:

(13)

где

| uinst | неопределенность, вызванная нестабильностью; |
| --- | --- |
| utemp | неопределенность, обусловленная колебаниями температуры окружающей среды; |
| uvolt | неопределенность, связанная с изменениями напряжения; |
| upres | неопределенность, обусловленная колебаниями внешнего давления; |
| uothers | любая другая неопределенность, которая может повлиять на показания нулевого и диапазонного эталонного материала (например, разбавление). |

Примечание: sAMS выражается как стандартное отклонение; соответственно, все указанные выше неопределенности выражены в виде стандартных отклонений. Например, если неопределенности даны как значения с доверительной вероятностью 95%, они делятся на коэффициент охвата (ks = 2) для правильного расчета sAMS.

Расчет sAMS - это расчет неопределенности и, следовательно, оценка. Со временем оператор объекта может обнаружить, что значение sAMS установлено слишком высоким или слишком низким и, соответственно, нуждается в оптимизации. Следовательно, установка пределов карты контроля является по своей сути итеративным процессом.

Примеры расчета стандартного отклонения AMS на уровне нуля и диапазона приведены в Приложении F.

В случае контрольных карт Шухарта, определяющих комбинированно уход параметров и точность AMS, ± 2 sAMS используются для установления пределов сигналов тревоги. Кроме того, предупредительные границы могут быть установлены путем использования ±sAMS для своевременного предоставления информации о необходимой настройке или техобслуживании AMS.

В случае более сложных методов (например, EWMA или CUSUM) пределы карты контроля рассчитываются с использованием конкретных параметров контрольной карты и sAMS. Параметры контрольной карты выбираются для обеспечения своевременного получения информации о необходимой настройке или обслуживании AMS.

7.4.3 Расчет пределов контрольной карты с использованием максимально допустимой неопределенности

Данные по площадке необходимы для расчета sAMS. При этом, сбор данных по площадке иногда бывает сложным, и приходится делать определенные предположения. Следовательно, более простой и прагматичный подход - это определение пределов контрольной карты, на основе указанной максимальной допустимой неопределенности, заданной, например, директивами ЕС.

В случае контрольных карт Шухарта, определяющих комбинированно уход параметров и точность AMS, для установления пределов сигналов тревоги контрольной карты следует использовать ± 50% от максимально допустимой неопределенности. Кроме того, могут быть установлены предупредительные границы, например, при ± 25% от максимально допустимой неопределенности, для обеспечения своевременного получения информации о необходимой настройке или обслуживании AMS.

В случае более сложных методов (например, EWMA или CUSUM) пределы контрольной карты рассчитываются с использованием конкретных параметров контрольной карты и 50% максимально допустимой неопределенности. Параметры контрольной карты выбираются так, чтобы обеспечить своевременную информацию о необходимой настройке или обслуживании AMS.

Примечание: Может потребоваться преобразование максимально допустимой неопределенности в условия измерения AMS.

7.5 Нулевые и диапазонные измерения

7.5.1 Общие положения

QAL3 требует от AMS наличия инструментов для выполнения измерений нуля и диапазона. Отрицательные значения регистрируются как есть и не обнуляются.

Некоторые AMS используют эталонные материалы, отличные от поверочных газов. В этом случае можно использовать эталонный материал и процедуру QAL3, разработанную производителем AMS, при условии их аттестации в соответствии с EN 15267-3 в процессе сертификации QAL1.

Примечание: В случае поверочных газов ожидаемое значение концентрации может измениться при замене баллона с эталонным газом. Это может потребовать установления новой базовой линии QAL3 после настройки AMS для учета предыдущего уход параметров и проверки качества газа.

7.5.2 Частота нулевых и диапазонных измерений

Операторы задают нулевые данные и данные диапазона с помощью контрольных карт. Применение карт контроля требует регулярных и, в идеале, частых измерений нуля и диапазона. Интервал между техобслуживанием, определенный при эксплуатационных испытаниях AMS, используется в качестве минимальной частоты проверок нуля и диапазона. При этом, оператор объекта может выполнять проверки нуля и диапазона чаще.

Для AMS без сертификации в соответствии с EN 15267-1, EN 15267-2 и EN 15267-3 частота проверки нуля и диапазона составляет не менее одного раза в четыре недели, если нет причин для продления интервала между тестированиями. Причины увеличения частоты тестирования до периодичности техобслуживания измерительного прибора, включают в себя ситуации, когда:

- более частые внутренние проверки внутри анализатора предупреждают о наиболее вероятном отказе прибора или компонента между тестами QAL3 (включая систему отбора проб).

- в многокомпонентных анализаторах, контролирующих все измеряемые компоненты с помощью одного устройства, такого как FTIR, тест QAL3 для одного газообразного загрязнения выполняется не реже одного раза в четыре недели.

Примечание: Интервал между техобслуживанием определяется во время эксплуатационных испытаний для утверждения требований стандартов, таких как EN 15267-3, или схем и программ, предшествующих EN 15267-3. Для большинства AMS интервал между техобслуживанием обычно составляет от восьми дней до одного месяца. У некоторых AMS гораздо более длинные интервалы техобслуживания; например, от трех до шести месяцев. Преимущество таких AMS в том, что они имеют подтвержденную долгосрочную стабильность. Кроме того, поскольку они не требуют частых измерений диапазона, это означает, что AMS имеет более высокую доступность для мониторинга, поскольку измерения диапазона могут потребовать времени. В большинстве случаев это достигается за счет соответствующих внутренних проверок и регулировок при нормальном режиме работы. При генерировании соответствующих аварийных сигналов можно избежать риска, связанного с нечастыми измерениями нуля и диапазона без обнаружения систематических отклонений в AMS, или увеличения случайных отклонений.

Процедура CUSUM, определенная в разделе C.3, требует частых проверок нуля и диапазона, которые рекомендуется проводить еженедельно.

Оператор обеспечивает нормальную работу AMS в заданном режиме и должен удостовериться, что все внутренние системы проверок или компенсации работают корректно, а персонал объекта осведомлен о статусе всех сигналов тревоги AMS, что гарантирует обеспечение внимания в случае неисправности прибора в интервале между тестами QAL3.

7.5.3 Системы экстрактивного анализа газа

Для AMS с системами экстрактивного отбора проб могут применяться следующие варианты выполнения проверки нуля и диапазона:

- использование поверочных газов

В случае с поверочным газом точная концентрация не так важна, как стабильность. В качестве нулевого поверочного газа можно использовать азот или окружающий воздух без измеряемого компонента. Для выполнения QAL3 не всегда необходимо вводить поверочный газ через всю линию отбора проб. Если линия отбора проб, обслуживающая экстрактивную AMS, относительно длинна, то процедуры обнуления и измерения диапазона могут занять много времени, с потреблением относительно большого количества газа и снижением доступности AMS. Поверочный газ можно вводить непосредственно перед анализатором, но желательно перед системой кондиционирования проб.

- использование других эталонных материалов помимо поверочных газов

Использование эталонных материалов, отличных от поверочных газов, для выполнения QAL3 для экстрактивной AMS возможно при условии сертификации системы по QAL1 согласно EN 15267-3 как совместимой с QAL3.

7.5.4 AMS для мониторинга газа на месте

Для AMS мониторинга газа на месте могут быть применены следующие варианты выполнения проверки нуля и диапазона:

- Использование поверочных газов:

Некоторые AMS “на месте” включают в себя металлизированные трубки, позволяющие вводить поверочные газы, что может быть использовано при проверке нуля и диапазона.

- Использование других эталонных материалов, помимо внешних поверочных газов:

Для некоторых AMS “на месте” подача поверочных газов невозможна. Использование эталонных материалов, отличных от поверочных газов, для выполнения QAL3 для AMS “на месте” возможно при условии сертификации системы по QAL1 согласно EN 15267-3 как соответствующей QAL3.

7.5.5 AMS для мониторинга твердых частиц

Существует несколько разновидностей AMS для мониторинга твердых частиц, использующих различные методы, реагирующие на колебания концентраций твердых частиц. Независимо от используемой техники, показания нуля и диапазона измерений, как правило, выполняются с использованием эталонных материалов, состоящих, например, из оптических фильтров с переменной плотностью.

Использование таких эталонных материалов для выполнения QAL3 для AMS мониторинга твердых частиц возможно при условии сертификации по QAL1 согласно EN 15267-3 на предмет соответствия QAL3.

7.6 Документирование контрольных карт

Расчеты карты контроля выполняются в соответствии с требованиями данного стандарта и полностью документируются. История проверок и соответствующие действия в случае превышения контрольных пределов должны быть доступны для аудита при AST или следующего QAL2. Это особенно важно, если выполнение QAL3 осуществляется автоматически или внутри AMS. Контрольные карты следует хранить не менее пяти лет.

Примечание: Использование динамических таблиц очень подходит для расчетов контрольной карты. В то же время такие таблицы могут быть использованы для предоставления прослеживаемой документации по работе AMS (см. раздел 9).

8 Ежегодные Надзорные Испытания (AST)

8.1 Общие положения

AST охватывают следующие пункты:

- проверку работоспособности AMS;

- параллельные измерения с помощью SRM;

- оценку данных;

- расчет изменчивости измеренных значений AMS;

- испытание изменчивости измеренных значений AMS и действительности функции калибровки;

- составление отчетности.

Последовательность AST показана на рисунке 5.

Рисунок 5 - Блок-схема AST

Обозначения:

| Functional test | Проверка работоспособности |
| --- | --- |
| See | Смотрите |
| Parallel measurements with the SRM | Параллельные измерения с применением SRM |
| Data evaluation | Оценка данных |
| Calculation of variability | Расчет изменчивости |
| Test for variability and validity of the calibration function | Испытание изменчивости и действительности функции калибровки |
| Reporting | Составление отчета |

Примеры использования функции калибровки и испытания изменчивости и действительности функции калибровки при AST приведены в Приложении G.

8.2 Проверка работоспособности

Первая часть AST - это проверка работоспособности, выполняемая в соответствии с Приложением A. Проверка работоспособности выполняется опытной испытательной лабораторией, признанной компетентными органами.

8.3 Параллельные измерения с применением SRM

При AST выполняется не менее пяти параллельных измерений с SRM. Выполнение таких измерений осуществляется в соответствии с процедурой, описанной в разделе 6.3. Испытательная лаборатория, выполняющая параллельные измерения, должна отвечать требованиям, указанным в разделе 5.4.

Целью сравнительных измерений является проверка действительности функции калибровки AMS и проверка точности AMS на предмет соответствия требуемым пределам. В случае, если такие измерения включают результаты, выходящие за пределы допустимого диапазона калибровки, допустимый диапазон калибровки может быть увеличен с использованием таких результатов.

Оценка основывается, как минимум, на пяти действительных измерениях в пределах диапазона калибровки. Такие измерения равномерно распределяются в течение всего дня замеров (согласно разделу 6.3).

Набор измерений действителен при соблюдении всех перечисленных ниже требований:

- измерения SRM выполняются согласно принятому стандарту;

- измерения SRM соответствуют всем требованиям, указанным в соответствующем стандарте;

- период времени каждого измеренного сигнала AMS превышает 90% времени усреднения (исключая сигналы, которые составляют более 100% или менее 0% диапазона измерения AMS, сигналы, полученные во время внутренних проверок (автокалибровка), и сигналы, полученные при любых других неисправностях AMS).

Время отбора проб на одно измерение должно быть таким же, как при начальной калибровке (QAL2), как описано в разделе 6.3.

Время отбора проб для каждого из параллельных измерений составляет не менее 30 минут или, как минимум, в четыре раза превышает время отклика AMS, включая систему отбора проб (согласно определению QAL1), в зависимости от того, что больше. В целом, время выборки следует приравнять к наименьшему времени усреднения, согласно требованиям спецификации ELV.

Если время отбора пробы составляет менее одного часа, временной интервал между пробами должен быть больше одного часа.

В ходе параллельных измерений AMS и SRM каждый результат рассматривается как пара измерений (один измеренный сигнал AMS и одно измеренное значение SRM), при этом охватывается один и тот же период времени.

Результаты, полученные при SRM, выражены в тех же условиях, что и нескорректированные результаты, полученные AMS. Например, если AMS измеряет HCl в мг/м3 во влажном газе, измеренные значения SRM также указываются в таких единицах (мг/м3 во влажном газе).

8.4 Оценка данных

Шаги по предоставлению данных, необходимые для выполнения испытания изменчивости и проверки функции калибровки, показаны на рисунке 6.

Числа в кружках задают последовательность шагов.

Рисунок 6 - Блок-схема, описывающая этапы испытания на изменчивость и функции калибровки с проверкой действующего диапазона калибровки

Обозначения:

| Conversion to standard conditions using SRM equipment | Преобразование в стандартные условия с использованием оборудования SRM |
| --- | --- |
| Eventually, conversion between units (e.g. mA to mg/m3) | В результате, преобразование единиц измерения (например, мА в мг/м3) |
| Calculation of calibrated values, using the calibration function | Расчет эталонных значений с использованием функции калибровки |
| Conversion to standard conditions using plant equipment | Преобразование в стандартные условия с использованием оборудования объекта |
| Verification of valid calibration range | Проверка допустимого диапазона калибровки |
| Test of variability and calibration function | Испытание изменчивости и функции калибровки |
| Eventually, extension of valid calibration range in accordance with 8.6 | В результате, расширение действующего диапазона калибровки в соответствии с 8.6. |

Наборы данных, полученные при параллельных измерениях, должны быть проверены на предмет резко отклоняющихся значений. Метод, используемый для оценки таких резко отклоняющихся значений, как и их причины, указывается в отчете AST. Резко отклоняющиеся значения регистрируются и идентифицируются в таблицах и диаграммах калибровочных данных.

Данный стандарт требует не менее 5 действительных опорных точек для AST. При исключении точек, например, при использовании тестов на предмет резко отклоняющихся значений, такое требование может быть нарушено. Соответственно, для исключения резко отклоняющихся значений рекомендуется брать дополнительные опорные точки, иначе AST могут быть недействительными. При испытании изменчивости и оценки действительности функции калибровки используются все опорные точки из числа тех, что не были исключены с помощью тестов на предмет резко отклоняющихся значений и не признаны недействительными.

Рассчитайте измеренные значения AMS ,  эталонные значения на основе измеренных сигналов AMS xi, используя установленную функцию калибровки (рассчитанную в соответствии с разделом 6.5), и используйте периферийное оборудование AMS для преобразования  в стандартные условия и вычисления стандартизованных измеренных значений .

Результаты сравнительных измерений (AST) не должны использоваться вместе с измерениями самой последней калибровки для определения новой функции калибровки (QAL2), но могут использоваться для расширения допустимого диапазона калибровки.

8.5 Расчет изменчивости

Определите максимально допустимую неопределенность, установленную законодательством, σ0, используя ту же процедуру, что и в разделе 6.6.

Рассчитайте для всех наборов данных:

(14)

(15)

(16)

8.6 Испытание изменчивости и действительности функции калибровки

Изменчивость измеренных значений AMS допустима при выполнении следующего неравенства:

(17)

Значения kv для различных чисел параллельных измерений N приведены в Приложении I.

Примечание 1: Значения kv - это тестовые значения из χ2 –теста, с β-значением 50%.

Примечание 2: Полученная изменчивость включает компоненты неопределенности, связанные с повторяемостью как AMS, так и SRM, но не общую неопределенность SRM (соответственно, неточная реализация SRM может привести к очевидной меньшей изменчивости AMS и иметь своим результатом ложный отказ испытания на изменчивость). Процедура определения неопределенности не соответствует требованиям GUM (ISO/IEC Guide 98-3).

Примечание 3: Данный метод подразумевает, что качество применения SRM влияет на результат испытания. При этом, следует отметить, что именно результат определяет успешное прохождение или не прохождение теста, и в некоторых случаях более эффективное применение SRM может изменить результат с не прохождения на прохождение.

Калибровка AMS допускается, если:

(18)

Значения t0,95; N–1 для различных чисел параллельных измерений N приведены в Приложении I.

При не прохождении одного из двух вышеуказанных тестов требуется выявление и устранение причин такого не прохождения. Как следствие, в течение шести месяцев выполняются, регистрируются и реализуются новые параллельные измерения в соответствии с QAL2. При необходимости следует связаться с поставщиком для обслуживания AMS перед следующей калибровкой.

Если AST показывают, что существующая функция калибровки действительна за пределами существующего допустимого диапазона калибровки, компетентные органы могут разрешить объекту расширить допустимый диапазон калибровки до максимальной измеренной концентрации эталонных измеренных значений AMS при стандартных условиях, определенных в ходе AST, с добавлением расширения на 10% от такого значения, при этом допустимый диапазон калибровки не должен превышать 50% ELV.

8.7 Отчет AST

Отчет AST содержит, как минимум, следующую информацию:

a) описание объекта и места отбора проб;

b) описание используемой AMS, включая охватываемые измеряемые величины, принцип, тип, рабочий диапазон и местоположение;

c) описание используемого SRM - принцип, тип, рабочий диапазон, повторяемость и/или неопределенность измерения, а также ссылочные номера EN или ISO, при необходимости;

d) даты и время параллельных измерений;

e) подробные данные всех измеренных значений, полученные по результатам работы AMS и SRM, усредненные за соответствующие периоды;

f) метод, используемый для оценки резко отклоняющихся значений, как и причин исключения таких резко отклоняющихся значений;

g) фактическую функцию калибровки AMS и допустимый диапазон калибровки;

h) график x-y параллельных измерений, включая функцию калибровки и допустимый диапазон калибровки;

i)	 результаты испытаний на действительность точности и калибровки;

j)	 любое отклонение от процедур, описанных в данном Европейском стандарте, и возможное влияние на полученные результаты;

k) результаты проверки работоспособности для AST (Приложение A).

9 Документация

Каждое событие, существенно влияющее на AMS в течение срока службы, должно быть задокументировано (см. Приложение D). AMS присваивается регистрационный номер и создается индивидуальный файл AMS, содержащий всю соответствующую информацию, собираемую и обновляемую лицом, ответственным за AMS.

Документация AMS включает все соответствующие схемы и может включать фотографии системы отбора проб и AMS при установке и введении в эксплуатацию.

Приложение А

(информационное)

QAL2 и AST проверка работоспособности AMS QA

А.1 Общее

Таблица A.1 задает отдельные этапы проверки работоспособности AMS для выполнения в ходе QAL2 и AST для экстрактивной AMS и AMS «на месте».

Таблица A.1 – Определение отдельных шагов проверки работоспособности для выполнения в ходе QAL2 и AST

| Операция | Экстрактивная AMS | AMS «на месте» |
| --- | --- | --- |
| Корректировка и чистота |  | X |
| Пробоотборная система | X |  |
| Документация и отчетность | X | X |
| Пригодность для эксплуатации | X | X |
| Проверка на герметичность | X |  |
| Проверка нуля и диапазона | X | X |
| Линейность | X | X |
| Нежелательные взаимодействия | X | X |
| Уход параметров для нуля и диапазона (QAL3 аудит) | X | X |
| Время отклика | X | X |
| Отчет | X | X |

А.2 Корректировка и чистота

Визуальный осмотр со ссылкой на руководства AMS проводится на предмет следующих пунктов, если требуется:

- внутренняя проверка анализатора;

- чистота оптических компонентов;

- подача продувочного воздуха;

- помехи на оптическом пути.

После повторной сборки в месте измерения проверка, как минимум, проводится по следующим пунктам:

- выравнивание измерительной системы;

- контроль загрязненности (внутренняя проверка оптических поверхностей);

- подача продувочного воздуха.

А.3 Пробоотборная система

Визуальный осмотр системы отбора проб с учетом состояния выполняется для следующих компонентов, если они установлены:

- пробоотборный зонд;

- системы кондиционирования газа;

- насосы;

- все соединения;

- пробоотборные линии;

- источники питания;

- фильтры.

Система отбора проб должна быть в хорошем состоянии, без видимых дефектов способных снизить качество данных.

А.4 Документация и отчетность

По следующей документации необходимо обеспечить соответствующие контроль, доступ и отслеживание своевременности:

- план AMS;

- подробная информация относительно эксплуатационных испытаний и сертификации AMS;

- все руководства (по техобслуживанию, пользовательские руководства, и т.д.);

- журналы регистрации для документирования возможных неисправностей и предпринятых действий;

- отчёты об эксплуатации;

- документация QAL3, включая действия, предпринятые в результате неконтролируемых ситуаций;

- процедуры системы управления для техобслуживания, калибровки и обучения;

- отчетность по обучению;

- календарь техобслуживания;

- планы и отчетность по аудиту.

А.5 Пригодность для эксплуатации

Для обеспечения поддержания качества данных требуются положения для эффективного управления и обслуживания AMS, включающие, как минимум, следующие пункты:

- безопасная и чистая рабочая среда с достаточным пространством и защитой от неблагоприятных погодных условий;

- легкий и безопасный доступ к AMS;

- адекватный запас эталонных материалов, инструментов и запасных частей.

Для эффективного проведения испытаний, в дополнение к требованиям к испытаниям AMS и требованиям к месту отбора проб и рабочей платформе, обязательных для QAL2 и QAL3, должны быть предусмотрены средства для введения эталонных материалов, как на входе пробоотборной линии (при наличии), так и на входе анализатора.

А.6 Проверка на герметичность

Проверка на герметичность выполняется в соответствии с руководствами AMS. Испытание должно охватывать всю систему отбора проб.

А.7 Проверка нуля и диапазона

Для проверки соответствующих показаний AMS используются эталонные нулевые и калибровочные материалы.

В случае не-экстрактивной AMS нулевые и диапазонные проверки выполняются с использованием эталонного тракта без дымовых газов.

Примечание: Для некоторых AMS трудно достичь нулевого значения. В таких ситуациях AMS можно удалить из стека и обнулить с помощью испытательного стенда или аналогичного устройства. В качестве альтернативы в стеке может быть установлен измерительный тракт, позволяющий проводить такую проверку нуля.

А.8 Линейность

Линейность отклика анализатора проверяется с использованием пяти различных эталонных материалов, включая нулевую концентрацию.

Важно, чтобы количество и качество эталонного материала с нулевой концентрацией, как и эталонных материалов с четырьмя различными концентрациями, были доступны к проверке.

В случае газообразных эталонных материалов, четыре таких эталонных материала могут быть получены из разных газовых баллонов или могут быть приготовлены с помощью откалиброванной системы разбавления из одной концентрации газа.

Концентрации эталонных материалов выбираются таким образом, чтобы измеренные значения составляли примерно 20%, 40%, 60% и 80% диапазона, представляющего, как минимум, краткосрочные ELV. Необходимо достаточно точно знать значения соотношений их концентраций, чтобы исключить не прохождение теста на линейность. Эталонный тестовый материал в сухом виде наносят на входное отверстие AMS.

Отдельные анализаторы тестируются с использованием следующих концентраций, применимых в рандомизированной последовательности:

- эталонный материал с нулевой концентрацией;

- эталонный материал с концентрацией примерно 20% диапазона;

- эталонный материал с концентрацией примерно 40% диапазона;

- эталонный материал с концентрацией примерно 60% диапазона;

- эталонный материал с концентрацией примерно 80% диапазона;

- эталонный материал с нулевой концентрацией.

После каждого изменения в концентрации первое показание прибора снимается по прошествии периода времени, равного, как минимум, трехкратному времени отклика AMS. При каждой концентрации эталонного материала необходимо снять не менее трех показаний. Промежуток времени между началом каждого из трех измерений, как минимум, в четыре раза превышает время отклика.

Примечание 1: Данная процедура означает, что качество эталонного материала может повлиять на результат испытаний. При этом, следует отметить, что именно результат определяет успешное прохождение или не прохождение теста, и в некоторых случаях эталонный материал более высокого качества может изменить результат с не прохождения на прохождение.

Следует соблюдать особую осторожность при работе с HCl или HF в сухих газах. Например, определенные поверхностные реакции в трубке могут привести к очень долгому времени отклика, что не является репрезентативным для времени отклика для влажных газов.

Примечание 2: Если другой метод невозможен, определение линейности можно также выполнить с помощью эталонных материалов, таких как решетчатые фильтры или газовые фильтры.

Линейность рассчитывается и тестируется с использованием процедуры, приведенной в Приложении B. Если AMS не проходит такое тестирование, требуется выявление и устранение причин такого не прохождения.

А.9 Нежелательные взаимодействия

Тест проводится при содержании контролируемыми технологическими газами компонентов нежелательного взаимодействия, согласно QAL1.

А.10 Уход параметров для нуля и диапазона (аудит)

Получение и оценка ухода параметров для нуля и диапазона выполняются на основе отчетности по QAL3.

А.11 Время отклика

Необходимо проверить время отклика AMS. При необходимости это можно сделать путем подачи эталонного материала на конце пробоотборного зонда. Время отклика не должно превышать критерий производительности, указанный для QAL1.

А.12 Отчет

Результаты проверки работоспособности оформляются в отчет. В отчете фиксируются любые отказы или сбои. Если отказы оцениваются как оказывающие воздействие на качество данных, оператор предпринимает требуемые корректирующие и предупреждающие действия.

Приложение В

(информационное)

Проверка линейности

В.1 Описание процедуры проверки

При данной процедуре проверки кривая регрессии строится между показаниями AMS (x-значения) и значениями эталонного материала (y-значения) во время теста на линейность, выполняемого в соответствии с разделом A.8 На следующем этапе рассчитываются средние значения AMS показаний на каждом уровне концентрации. Далее рассчитывается отклонение (остаточное) такого среднего до линии регрессии.

В.2 Построение линии регрессии

Линейная регрессия для функции по формуле (B.1) выстраивается по:

(B.1)

При расчете учитываются все точки измерения. Общее количество точек измерения n равно количеству уровней концентрации (их пять, включая ноль), умноженному на количество повторов (это результаты, как минимум, трех измерений) при конкретном уровне концентрации. В конечном итоге, n не менее 18, так как при нуле всего делается не менее шести повторений.

Коэффициент A' определяется по Формуле (B.2):

(B.2)

где

A'- среднее значение x-значений, т.е. среднее значение показаний AMS;

xi- индивидуальное показание AMS;

n - количество точек измерения (не менее 18).

Коэффициент B определяется по формуле (B.3):

(B.3)

где

yz - среднее значение y-значений, т.е. среднее концентраций эталонного материала;

yi- отдельно взятое значение концентрации эталонного материала.

преобразуется в  путем вычисления A по формуле (B.4):

(B.4)

В.3 Расчет остатков регрессии средних концентраций

Остаточные значения средней концентрации на каждом уровне концентрации до линии регрессии рассчитываются следующим образом:

Рассчитайте для каждого уровня концентрации среднее значение показаний AMS на одном и том же уровне концентрации c по Формуле (В.5):

(B.5)

где

- среднее x-значение (показание AMS) на уровне концентрации c;

- отдельно взятое x-значение (показание AMS) на уровне концентрации c;

mc- число повторений на одном и том же уровне c.

Рассчитайте остаточное значение dc каждого среднего по формуле (B.6):

(B.6)

где

с- это уровень концентрации.

Преобразуйте dc в относительную единицу dc,rel, поделив dc на верхний предел cu диапазона, используемого при проверке на линейность (см. раздел А.8),по формуле (В.7):

(B.7)

В.4 Проверка остаточных значений

Проверьте каждое остаточное значение по формуле (B.8):

(B.8)

Такую проверку должны пройти все остаточные значения.

Приложение С

(информационное)

Контрольные карты

С.1 Контрольные карты Шухарта

Контрольные карты Шухарта являются простейшими типами карт контроля и могут отображать либо записанное значение диапазона, либо фактическую разницу между исходным значением диапазона и последующими значениями диапазона, т.е. уход параметров, независимо от того, состоит ли такой уход параметров из случайных вариаций или из систематических изменений. Контрольные диаграммы Шухарта содержат центральную линию, которая равна целевому значению, а также нижний и верхний контрольные пределы, определенные в соответствии с разделом 7.4.

После определения пределов карты контроля (по одному для нуля и диапазона эталонного материала) результаты измерений AMS отображаются на каждой контрольной карте для выявления ухода параметров и/или изменения точности, требующих от оператора принятия соответствующих действий. Такие действия могут включать принятие решений о необходимости проведения настройки или техобслуживания AMS, а также возможное исключение измерений AMS с момента предыдущего теста QAL3.

При использовании контрольных карт Шухарта решение принимается на основании последнего результата. Данная карта достаточно быстро выявляет большие значения ухода параметров, при этом менее эффективна при обнаружении малых значений ухода параметров.

В следующем примере показана серия измерений диапазона для NO, с 20 проверками значения диапазона через равные промежутки времени (см. Таблицу C.1). Показаны абсолютные значения и относительные значения с целевым значением, одновременно в этом примере расчет sAMS выполняется в соответствии с 7.4.2. Для примера значение sAMS указано как 5 мг/м3.

Таблица C.1 - Исходные и относительные данные для контрольных карт Шухарта

| Номер точки диапазона | Значение диапазона | Отклонение от центральной линии |
| --- | --- | --- |
|  | мг/м3 | мг/м3 |
| 1 | 200 | 0 |
| 2 | 202 | 2 |
| 3 | 199 | –1 |
| 4 | 202 | 2 |
| 5 | 203 | 3 |
| 6 | 200 | 0 |
| 7 | 199 | –1 |
| 8 | 198 | –2 |
| 9 | 196 | –4 |
| 10 | 195 | –5 |
| 11 | 194 | –6 |
| 12 | 192 | –8 |
| 13 | 190 | –10 |
| 14 | 190 | –10 |
| 15 | 188 | –12 |
| 16 | 187 | –13 |
| 17 | 186 | –14 |
| 18 | 185 | –15 |
| 19 | 184 | –16 |
| 20 | 182 | –18 |

На рисунке C.1 показан график последовательных измерений диапазона вместе с отклонением от исходного уровня. Результаты достаточно четко показывают случайные вариации по первым десяти измерениям, и несмотря на наличие, по всей видимости, тенденции к уходу параметров, о систематичности изменений не стоит судить пока не будет выполнено более 15 измерений.

Обозначения:

xspan - значение диапазона в миллиграммах на кубический метр (мг/м3);

- количество проверок диапазона, с i = от 1 до n;

A- верхний контрольный предел;

B- центральная ось;

C- нижний контрольный предел.

Рисунок С.1 - Пример контрольной карты Шухарта

С.2 Контрольные карты экспоненциально взвешенных скользящих средних

Возможны два решения для повышения эффективности при обнаружении медленных и постепенных изменений в точности и аккуратности замеров AMS в силу ухода параметров. Возможные варианты это:

- увеличение числа проверок n, так как эффективность увеличивается с , при этом расходы увеличиваются пропорционально n; но увеличение количества проверок также снижает показатели готовности AMS;

- принятие во внимание предыдущих результатов.

Контрольные карты экспоненциально взвешенных скользящих средних (EWMA) повышают эффективность обнаружения за счет использования результатов измерений, проведенных до последней проверки, в отличии от контрольных карт Шухарта, которые этого не делают.

В сравнении с контрольными картами Шухарта и CUSUM карта контроля EWMA:

- больше подходит для раннего обнаружения небольших или средних значений ухода параметров, чем карта контроля Шухарта;

- проще и удобнее в использовании в сравнении с картой контроля CUSUM;

- проще в настройке и сохраняет графический формат карты контроля Шухарта;

- реализует только одно правило принятия решения.

Контрольная карта EMWA требует трех подготовительных шагов:

- выбор параметров контрольной карты:

- m0	центральная ось;

- s0 = sAMS	стандартное отклонение процесса;

- n	количество проверок (n = 1 для одной проверки нуля и диапазона);

- δ	отклонение, который требуется обнаружить в самые короткие сроки, как величина кратная s0;

- ARL(0) 	средняя продолжительность испытаний, соответствующая риску сигнала ложной тревоги;

- ARL(δ) 	средняя продолжительность испытаний для выявления отклонения δ;

- λ 	коэффициент сглаживания, определяющий глубину памяти EWMA;

- K 	константа для установки контрольных пределов.

- определение взвешивания прошлых значений с последними показаниями:

(C.1)

где

zi- средневзвешенное значение с учетом прошлой и последней проверки;

xi - это показания AMS для последней проверки;

и  ;

- определение верхнего контрольного предела (UCL) и нижнего контрольного предела (LCL):

(C.2)

(C.3)

Оптимальные значения коэффициента сглаживания λ и константы K зависят от обнаруживаемого отклонения δ и средней продолжительности испытаний ARL(0), заданных в качестве целевых показателей качества.

При значении  приближающемся к 0, в расчет больше принимаются прошлые показания с выявлением небольших уходов параметров, при этом внезапные крупные значения ухода параметров обнаруживать труднее. При значении  приближающемся к 1, прошлые показания меньше принимаются в расчет, реагирование на внезапные крупные значения ухода параметров возрастает, при этом становится труднее выявлять небольшие уходы параметров.

В таблице C.2 показаны значения проверок диапазона, используемые в примере контрольной карты Шухарта, вместе со взвешенными усредненными значениями, рассчитанными для sAMS = 5 мг/м3, n = 1, δ = 1, λ  = 0,25 и K = 2,0.

Таблица C.2 - Исходные и расчетные данные EWMA

| Номер проверки диапазона | Значение диапазона | Значение EWMA |
| --- | --- | --- |
|  | мг/м3 | мг/м3 |
| 1 | 200 | 200,0 |
| 2 | 202 | 200,5 |
| 3 | 199 | 200,1 |
| 4 | 202 | 200,6 |
| 5 | 203 | 201,2 |
| 6 | 200 | 200,9 |
| 7 | 199 | 200,4 |
| 8 | 198 | 199,8 |
| 9 | 196 | 198,9 |
| 10 | 195 | 197,9 |
| 11 | 194 | 196,9 |
| 12 | 192 | 195,7 |
| 13 | 190 | 194,3 |
| 14 | 190 | 193,2 |
| 15 | 188 | 191,9 |
| 16 | 187 | 190,7 |
| 17 | 186 | 189,5 |
| 18 | 185 | 188,4 |
| 19 | 184 | 187,3 |
| 20 | 182 | 186,0 |

На рисунке C.2 показана контрольная карта EWMA. По сравнению с контрольной картой Шухарта приемлемые случайные вариации сглаживаются, одновременно более заметными становятся систематические изменения.

Обозначения:

| zEWMA | -значение EWMA, в миллиграммах на кубический метр (мг/м3) |
| --- | --- |
| i | - количество проверок диапазона, с i = от 1 до n |
| A | - верхний контрольный предел |
| B | - центральная ось |
| C | - нижний контрольный предел |

Рисунок C.2 - Пример контрольной карты EWMA

С.3 Карты контроля CUSUM

С.3.1 Разработка и использование контрольных карт CUSUM для выявления ухода параметров и точности

В данном приложении представлены подробные процедуры по разработке и использованию контрольных карт CUSUM для выявления ухода параметров и снижения точности AMS во время работы.

Контрольные карты CUSUM более сложны для понимания и настройки. При этом, преимущество такого подхода состоит в том, что контрольные карты CUSUM могут помочь в различении между уходом параметров и потерей точности. Соответственно, данный подход лучше подходит для предупредительного техобслуживания и при планировании сервисных работ. Математически он более сложен и поэтому в основном подходит для автоматических систем, работающих на персональных компьютерах. В сочетании с автоматической регистрацией данных с приборов весь процесс может быть автоматизирован со значительным снижением затрат.

Блок-схемы, показанные на Рисунок C.3 и C.4, описывают разработку и использование контрольных карт CUSUM.

Рисунок C.3 - Блок-схема для разработки и использования карт контроля CUSUM при отслеживании ухода параметров

Обозначения:

| At the installation: | При установке: |
| --- | --- |
| Design of CUSUM charts | Разработка карт CUSUM |
| After each adjustment of the AMS: | После каждой настройки AMS: |
| Initial steps | Первые шаги |
| Adjustment of AMS | Настройка AMS |
| Sequential steps after each reading: | Последовательные шаги после каждого снятия показаний |
| Sequential steps | Последовательные шаги |
| Evaluation after each reading: | Оценка после каждого снятия показаний |
| Out of control? | Вне контроля? |
| No | Нет |
| Yes | Да |
| Adjustment only if necessary: | Настройка, только при необходимости: |
| Drift calculation | Расчет ухода параметров |

Рисунок C.4 - Блок-схема для разработки и использования контрольных карт CUSUM для обеспечения точности

Обозначения:

| At the installation: | При установке: |
| --- | --- |
| Design of CUSUM charts | Разработка карт CUSUM |
| After each adjustment of the AMS: | После каждой настройки AMS: |
| Initial steps | Первые шаги |
| Adjustment of AMS | Настройка AMS |
| Sequential steps after each reading: | Последовательные шаги после каждого снятия показаний |
| Sequential steps | Последовательные шаги |
| Evaluation after each reading: | Оценка после каждого снятия показаний |
| Out of control? | Вне контроля? |
| No | нет |
| Yes | да |
| Action necessary: | Необходимое действие: |
| Maintenance of AMS | Техобслуживание AMS |

С.3.2	Значения по умолчанию для карт контроля CUSUM

В контрольных картах CUSUM сумма ухода параметров и снижения точности сравнивается с неопределенностью самого измеренного значения. Для такого сравнения берется стандартное отклонение, полученное на основе источников неопределенности, применимых к показаниям нуля и диапазона, как определено при QAL1.

Стандартное отклонение sAMS определяется на основе информации, полученной для расчетов QAL1. sAMS рассчитывается в соответствии с разделом 7.4.1 с учетом условий объекта, но не условий испытаний при QAL1, например, для расчета utemp.

a) CUSUM карты для ухода параметров:

рассчитайте значения по умолчанию для hx и kx:

(C.4)

(C.5)

Примечание: Значения в приведенных выше формулах рассчитаны таким образом, чтобы среднее количество показаний между двумя ложными сигналами тревоги составляло 50, поэтому sAMS только обнаруживается.

b) контрольные карты CUSUM для точности:

рассчитайте значения по умолчанию для hs и ks:

(C.6)

(C.7)

Примечание: Значения в приведенных выше формулах рассчитаны таким образом, чтобы среднее количество показаний между двумя ложными сигналами тревоги составляло 100, поэтому sAMS просто обнаруживается дважды.

С.3.3 Инициализация процедуры расчета

Данная процедура инициализирует или сбрасывает “рабочие” параметры контрольной карты CUSUM, что осуществляется в следующих случаях:

- при первом использовании контрольной карты;

- после каждой настройки AMS.

Далее вводятся три основных типа величин. Первая величина - это нормированная сумма точности s AMS, вторая - нормированная сумма Σ ухода параметров AMS, последняя - это количество образцов N, поскольку суммы были равны нулю.

Примечание: Термин нормированные суммы, в контексте данного раздела, выбран потому, что вычисления включают как суммирование истории AMS, так и нормирование новых показаний относительно истории.

Уход параметров может быть, как положительным, так и отрицательным, соответственно, необходимо иметь величины для обоих видов ухода параметров AMS (разница с опорным значением). Точность не имеет знака. Следовательно, необходимо сбросить шесть величин (установить равными нулю):

a) количество образцов при стандартном отклонении отличном от нуля:

b) нормированную сумму для положительной разницы:

c) нормированную сумму для отрицательной разницы:

d) количество образцов при положительной разнице:

e) количество образцов при отрицательной разнице:

f) разницу между фактическим показанием прибора AMS и опорным значением:

g)частную сумму стандартного отклонения :

С.3.4 Методика расчета

Для методики расчета, приведенной ниже, подходит работа с электронными таблицами. Одновременно с этим, вместо использования компьютера на месте измерений можно пользоваться ручными расчетами, а электронные таблицы могут использоваться для документации AMS (см. раздел 9).

Данная процедура должна выполняться при каждом считывании значений нуля и диапазона AMS.

Рассчитайте частную сумму для стандартного отклонения и частные суммы для положительной и отрицательной разницы:

(C.8)

(C.9)

(C.10)

где

|  | разница между фактическим показанием прибора xt и опорным значением yt; обратите внимание на знак! |
| --- | --- |
| p | указывает предварительное значение нормированных сумм; |
| t | указывает фактическое показание прибора; |
| t – 1 | указывает предыдущее показание прибора. |

Рассчитайте тестовые значения и сложите количество показаний прибора при следующих значениях стандартного отклонения и (положительной или отрицательной) разницы:

| a) | Если : |  | и |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Если : |  | и |  |
| b) | Если : |  | и |  |
|  | Если : |  | и |  |
| c) | Если : |  | и |  |
|  | Если : |  | и |  |

С.3.5 Проверка на снижение точности

Тест на точность AMS:

-  означает снижение точности AMS.

Если указанное неравенство ложно для точности и нулевых и диапазонных показаний, это означает, что данные компоненты AMS находятся под контролем, и требуется выполнение проверки на уход параметров по нулю и диапазону. Однако, если указанное выше неравенство справедливо только для точности нуля или только для точности диапазона, необходимо связаться с производителем, и нет необходимости проводить испытания на уход параметров на данном этапе.

С.3.6- Проверка на уход параметров и необходимость настройки

Проверка на положительный или отрицательный уход параметров AMS:

- при , выявлен положительный уход параметров;

- при , выявлен отрицательный уход параметров.

Если оба указанных неравенства ложны и для нулевых, и для диапазонных показаний, это означает, что работа AMS осуществляется в пределах контроля, и выполнение других операций не требуется. Если же значение одного из указанных неравенств истинно для нуля или для диапазона, это означает потребность в проведении настройки AMS, и соответственно, расчеты продолжаются с раздела C.3.2.

- Для AMS без автоматической внутренней настройки:

При выявлении ухода параметров значение ухода параметров может быть оценено для последующего использования при настройке AMS.

При выявлении ухода параметров для нулевого или для диапазонного значения, выполняется корректировка такого ухода, с одновременной проверкой и, возможно, корректировкой другого значения.

При выявлении положительного ухода параметров, можно оценить значение необходимой корректировки. Такая оценка рассчитывается следующим образом:

(C.11)

При выявлении отрицательного ухода параметров, можно оценить значение необходимой корректировки. Такая оценка рассчитывается как:

(C.12)

Если после вышеуказанной настройки AMS, по-прежнему, выдает сигнал, который приводит к обнаруживаемому уходу параметров, AMS считается вышедшей из строя и выявленные неисправности подлежат устранению.

- Для AMS с автоматической внутренней настройкой:

При выявлении ухода параметров, AMS считается вышедшей из строя и выявленные неисправности подлежат устранению.

Приложение D

(информационное)

Документация

D.1 Основные принципы

Любое происшествие, существенно влияющее на AMS в течение срока службы, должно быть задокументировано. Досье по AMS, с содержанием всей необходимой информации, составляется и обновляется ответственным лицом, отвечающим за AMS.

D.2 Создание AMS досье

Досье создается сразу после получения AMS, и содержит, как минимум, следующие элементы, например, в виде листов:

- идентификационный лист;

- контрольный лист;

- процедура калибровки и проверки: это могут быть инструкции производителя на государственном языке или специальная внутренняя процедура;

- отчеты по всем проверкам, калибровкам и вмешательствам.

В досье также могут войти следующие элементы:

- приёмо-сдаточный акт;

- инструкции производителя по эксплуатации и обслуживанию.

Для упрощения идентификации AMS также должен быть присвоен регистрационный номер, указанный в идентификационной информации, прилагаемой к самому анализатору.

D.3 Управление AMS досье

Обязательным условием является подтверждение квалификации лица, ответственного за AMS (начальная подготовка, профессиональная подготовка или обучение на рабочем месте). В обязанности ответственного за AMS сотрудника входит обеспечение непрерывного обновления информации в досье и своевременное выполнение требуемых операций по калибровке и обслуживанию. Обязательным также является ведение учета операций по техническому обслуживанию. После вывода AMS из эксплуатации, в соответствии с требованиями национального законодательства, обязательным может стать хранение такой отчетности в течение определенного периода времени для документирования прошлых результатов.

D.4 Состав AMS досье

D.4.1 Отчетность по идентификации

Данная отчетность формируется после доставки AMS и содержит:

- указание типа, обозначения и идентификации AMS;

- наименование компании производителя и, если применимо, наименование компании поставщика;

- указание местоположения;

- срок истечения гарантии;

- указание даты доставки и ввода в эксплуатацию, по желанию даты и номера формы заказа;

- справочные материалы по процедурам эксплуатации, калибровки, поверки и профилактического обслуживания.

D.4.2 Последующая отчетность

Последующая отчетность формируется и обновляется сотрудником, ответственным за AMS. Любое происшествие, в той или иной степени влияющее на AMS, регистрируется с указанием даты, характера происшествия, затронутого элемента AMS, наблюдений и/или результатов, ФИО и данных лиц, осуществляющих вмешательство в работу системы при таком происшествии (подпись или инициалы). К примерам происшествий, влияющих на AMS, относят: установку и ввод в эксплуатацию, калибровку, проверку, профилактическое обслуживание, неисправности, корректирующее обслуживание, модификацию и вывод из эксплуатации.

D.4.3 Отчет о проверке

Соответствующие отчет или формы проверки заполняются пользователем AMS или назначенным сотрудником после каждой проверки в соответствии с заданными процедурами и частотой.

D.4.4 Отчет о калибровке

Ответственный сотрудник заполняет соответствующие отчеты после каждой калибровки, включая повседневные проверки в соответствии с заданными процедурами и частотой, а также при выявлении какого-либо несоответствия по итогам проверки или вмешательства. Процедура калибровки гарантирует привязку результата к сертифицированному стандарту.

D.4.5 Отчет о вмешательстве

Любое вмешательство документируется и регистрируется под ответственность сотрудника, отвечающего за AMS. Вмешательство, о котором идет речь, выполняется, например, производителем, пользователем или отделом технического обслуживания.

Приложение Е

(информационное)

Примеры расчета функции калибровки и испытания изменчивости

E.1 Общие положения

Цель QAL2 – выполнение калибровки, определение изменчивости и соответствия требованиям законодательства. Процедуры QAL2 выполняются согласно описанию в разделе 6.

В следующих примерах показано, как выполнять тесты в QAL2.

E.2 Пример QAL2 для AMS с твердыми частицами и высоким уровнем кластера

E.2.1 Общие положения

В таблице E.1 перечислены методы измерения и требования, используемые в данном примере.

Таблица E.1- Методы и требования измерений

| Параметр | Выделение твёрдых частиц с отработавшими газами |
| --- | --- |
| AMS метод | Непрозрачность, непрерывная |
| Смещение для AMS | 4 Ма |
| SRM метод | Ручной гравиметрический метод – EN 13284-1 |
| Предельное значение выбросов (ELV)для среднесуточного значения при стандартных условиях (0°C, 1013 гПа, сухой газ, 11 % O2) | 60 мг/м3 |
| Максимально допустимая неопределенность как процент относительно ELV | 30% of ELV = 18,0 мг/м3 |
| Стандартное отклонение σ0 при стандартных условиях (0°C, 1013 гПа, сухой газ, 11 % O2) | 9 мг/м3 |

В данном примере в течение трех дней было выполнено 15 параллельных измерений, равномерно распределенных. Результаты представлены в таблице E.2:

Таблица E.2- Измерения для QAL2 теста

| Номер пробы | Измеренное значение SRM при условиях AMS | Измеренный сигнал AMS при условиях AMS |
| --- | --- | --- |
| i | yi | xi |
|  | мг/м3 | Ма |
| 1 | 8,4 | 8,31 |
| 2 | 9,1 | 8,81 |
| 3 | 8,7 | 8,32 |
| 4 | 9,0 | 9,00 |
| 5 | 8,3 | 8,82 |
| 6 | 8,5 | 8,28 |
| 7 | 10,8 | 8,79 |
| 8 | 10,0 | 9,25 |
| 9 | 10,6 | 8,48 |
| 10 | 10,6 | 9,28 |
| 11 | 11,6 | 9,30 |
| 12 | 12,0 | 8,51 |
| 13 | 13,5 | 8,47 |
| 14 | 12,2 | 9,02 |
| 15 | 9,4 | 8,25 |
| Сумма | 152,7 | 130,89 |

Рисунок E.1 - График измеренных значений SRM y в зависимости от измеренных сигналов AMS x и функции калибровки, определенной в E.2.3

Сначала измеренные значения SRM наносятся на график относительно измеренных сигналов AMS (см. Рисунок E.1). Для визуализации данных и понимания результатов, полученных с помощью статистических процедур, рекомендуется построить график зависимости измеренных значений SRM от измеренных сигналов AMS.

Далее проводятся расчеты и испытания.

E.2.2 Расчет измеренных значений SRM при стандартных условиях

Требование по неопределенности измерения измеренных значений AMS выражается в 30% суточного значения ELV при стандартных условиях (0°C, 1013 гПа, сухой дымовой газ с содержанием кислорода 11%).

Чтобы решить, какую процедуру использовать для калибровки AMS: a), b) или c) раздела 6.4.3, необходимо рассчитать измеренные значения SRM при стандартных условиях. Следовательно, измеренные значения SRM y должны быть преобразованы в стандартные условия в соответствии с формулой (E.1) с использованием соответствующих частей:

(E.1)

где

T- температура по Цельсию;

P- разница между статическим давлением измеряемого газа и стандартным давлением;

H- абсолютное содержание водяного пара (по объему);

O- содержание кислорода в сухом газе (по объему);

Os- стандартное состояние кислорода.

Периферийные измерения, используемые для преобразования измеренных значений SRM, и результаты приведены в таблице E.3.

Таблица E.3- QAL2 измерения SRM

| Номер пробы | Измеренное значение SRM при условиях AMS | Температура | Содержание водяных паров | Содержание O2 в сухом дымовом газе | Измеренное значение SRM при стандартных условиях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i |  | ti | hi | oi |  |
|  | mg/m3 (мг/м3) | ºC | % | % | mg/m3 (мг/м3) |
| 1 | 8,4 | 85 | 15,4 | 10,7 | 12,6 |
| 2 | 9,1 | 85 | 15,8 | 10,7 | 13,8 |
| 3 | 8,7 | 85 | 15,8 | 10,7 | 13,2 |
| 4 | 9,0 | 86 | 14,8 | 10,8 | 13,6 |
| 5 | 8,3 | 86 | 13,9 | 10,8 | 12,4 |
| 6 | 8,5 | 85 | 15,3 | 10,7 | 12,8 |
| 7 | 10,8 | 86 | 14,3 | 10,7 | 16,1 |
| 8 | 10,0 | 87 | 16,3 | 9,8 | 14,1 |
| 9 | 10,6 | 86 | 15,5 | 9,7 | 14,6 |
| 10 | 10,6 | 86 | 15,1 | 10,8 | 16,1 |
| 11 | 11,6 | 80 | 14,5 | 9,8 | 15,7 |
| 12 | 12,0 | 81 | 16,8 | 9,7 | 16,6 |
| 13 | 13,5 | 79 | 15,0 | 10,9 | 20,3 |
| 14 | 12,2 | 79 | 14,4 | 9,9 | 16,6 |
| 15 | 9,4 | 84 | 15,8 | 9,9 | 13,2 |

E.2.3 Функция калибровки

Функция калибровки описана формулой (E.2):

(E.2)

Где

xi - результат AMS;

yi - результат SRM;

a - пересечение;

b - наклон.

Из таблицы E.3 видно, что для максимального и минимального значения при стандартных условиях (при стандартных условиях)

Разница между максимальным и минимальным значением при стандартных условиях определяется как:

Максимально допустимая неопределенность Umax определяется как:

Критерий расстояния от нуля для минимального значения составляет 15% ELV:

С учетом того, что максимальная разница измеренных значений меньше максимально допустимой неопределенности, а минимальное значение при стандартных условиях больше критерия для расстояния от нуля, параметры a и b рассчитываются согласно процедуре b) по формуле:

где

Наклон и пересечение рассчитываются как:

Тогда функция калибровки становится (см. Рисунок E.1):

(E.3)

E.2.4 Эталонные значения AMS

Результаты, перечисленные в таблице E.4, получены с использованием функции калибровки, заданной формулой (E.3), для измеренных сигналов AMS:

Таблица E.4- Калибровка AMS

| Номер | Измеренный сигнал AMS при условиях AMS | Измеренное значение SRM при условиях AMS | Измеренное значение AMS при условиях AMS |
| --- | --- | --- | --- |
| i | xi | yi |  |
|  | mA (мА) | mg/m3 (мг/м3) | mg/m3 (мг/м3) |
| 1 | 8,31 | 8,4 | 9,28 |
| 2 | 8,81 | 9,1 | 10,36 |
| 3 | 8,32 | 8,7 | 9,31 |
| 4 | 9,00 | 9,0 | 10,77 |
| 5 | 8,82 | 8,3 | 10,38 |
| 6 | 8,28 | 8,5 | 9,22 |
| 7 | 8,79 | 10,8 | 10,32 |
| 8 | 9,25 | 10,0 | 11,31 |
| 9 | 8,48 | 10,6 | 9,65 |
| 10 | 9,28 | 10,6 | 11,37 |
| 11 | 9,30 | 11,6 | 11,42 |
| 12 | 8,51 | 12,0 | 9,71 |
| 13 | 8,47 | 13,5 | 9,63 |
| 14 | 9,02 | 12,2 | 10,81 |
| 15 | 8,25 | 9,4 | 9,15 |
| Сумма | 130,9 | 152,7 | 152,7 |

E.2.5 Преобразование данных в стандартные условия

Требования к качеству AMS выражаются как 30% суточного значения ELV, заданного при стандартных условиях (0°C, 1013 гПа, сухой дымовой газ с содержанием кислорода 11%). Соответственно, значения SRM и откалиброванной AMS должны быть преобразованы в такие стандартные условия. Формула (E.1) используется для преобразования измеренных значений SRM. Преобразование измеренных значений AMS выполняется с применением соответствующей Формулы (E.4):

(E.4)

где

t- температура по Цельсию;

p- разница между статическим давлением измеряемого газа и стандартным давлением;

h- абсолютное содержание водяного пара (по объему);

o- содержание кислорода в сухом газе (по объему);

os- стандартное состояние кислорода.

Периферийные измерения, использованные для преобразования значений AMS, и результаты приведены в Таблице E.5:

Таблица E.5- QAL2 измерения AMS

| Номер пробы | Измеренный сигнал AMS | Эталонное измеренное значение AMS | Температура | Содержание водяного пара | Содержание O2 в сухом дымовом газе | Эталонное измеренное значение AMS при стандартных условиях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | xi |  | ti | hi | oi |  |
|  | mA (мА) | mg/m3 (мг/м3) | ºC | % | % | mg/m3 (мг/м3) |
| 1 | 8,31 | 9,3 | 82 | 15 | 10,7 | 13,8 |
| 2 | 8,81 | 10,4 | 83 | 15 | 10,6 | 15,3 |
| 3 | 8,32 | 9,3 | 82 | 14 | 10,3 | 13,1 |
| 4 | 9,00 | 10,8 | 82 | 15 | 10,2 | 15,3 |
| 5 | 8,82 | 10,4 | 84 | 13 | 10,3 | 14,6 |
| 6 | 8,28 | 9,2 | 84 | 15 | 10,4 | 13,4 |
| 7 | 8,79 | 10,3 | 82 | 14 | 9,9 | 14,0 |
| 8 | 9,25 | 11,3 | 83 | 16 | 10,2 | 16,2 |
| 9 | 8,48 | 9,7 | 85 | 14 | 10,1 | 13,6 |
| 10 | 9,28 | 11,4 | 81 | 13 | 10,0 | 15,4 |
| 11 | 9,30 | 11,4 | 77 | 13 | 10,0 | 15,3 |
| 12 | 8,51 | 9,7 | 77 | 13 | 10,1 | 13,1 |
| 13 | 8,47 | 9,6 | 77 | 14 | 9,9 | 12,9 |
| 14 | 9,02 | 10,8 | 82 | 15 | 9,7 | 14,6 |
| 15 | 8,25 | 9,2 | 80 | 15 | 9,5 | 12,2 |

E.2.6 Действительный диапазон калибровки

Функция калибровки AMS действительна между нулем и максимальным значением  эталонных измеренных значений AMS при стандартных условиях плюс расширение на 10% или 20% ELV, в зависимости от того какое из значений больше.

Для данной AMS максимальное значение  = 16,2 mg/m3. С учетом того, что больше, чем ,действительный диапазон калибровки рассчитывается, как:

Действительный диапазон калибровки составляет от 0,0 мг/м3 до 17,8 мг/м3 при стандартных условиях.

E.2.7 Испытание изменчивости

Изменчивость принимается, если:

(E.5)

где

S D- стандартное отклонение разниц Di ;

σ0- стандартное отклонение, связанное с неопределенностью, установленной властями;

kv - тестовый параметр.

Стандартное отклонение sD рассчитывается по формуле (E.6):

(E.6)

где разница Di:

(E.7)

Значения, используемые для расчета sD приведены в таблице E.6:

Таблица E.6- Данные, используемые для испытания изменчивости при стандартных условиях

| Номер пробы | Эталонное измеренное значение AMS при стандартных условиях | Измеренное значение SRM при стандартных условиях | Разница | Разница | Квадрат разницы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i |  |  |  |  |  |
|  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | (mg/m3)² |
| 1 | 13,8 | 12,6 | –1,17 | –1,74 | 3,02 |
| 2 | 15,3 | 13,8 | –1,58 | –2,15 | 4,62 |
| 3 | 13,1 | 13,2 | 0,01 | –0,55 | 0,31 |
| 4 | 15,3 | 13,6 | –1,68 | –2,25 | 5,05 |
| 5 | 14,6 | 12,4 | –2,18 | –2,75 | 7,56 |
| 6 | 13,4 | 12,8 | –0,58 | –1,14 | 1,31 |
| 7 | 14,0 | 16,1 | 2,06 | 1,49 | 2,22 |
| 8 | 16,2 | 14,1 | –2,18 | –2,74 | 7,53 |
| 9 | 13,6 | 14,6 | 1,03 | 0,46 | 0,21 |
| 10 | 15,4 | 16,1 | 0,65 | 0,08 | 0,01 |
| 11 | 15,3 | 15,7 | 0,39 | –0,18 | 0,03 |
| 12 | 13,1 | 16,6 | 3,44 | 2,87 | 8,23 |
| 13 | 12,9 | 20,3 | 7,38 | 6,82 | 46,45 |
| 14 | 14,6 | 16,6 | 1,93 | 1,37 | 1,87 |
| 15 | 12,2 | 13,2 | 0,98 | 0,42 | 0,17 |
| Среднее |  |  | 0,57 |  |  |
| Сумма |  |  |  |  | 88,59 |
| a-Стандартные условия: 0°C, 1013 гПа, сухой газ, 11% O2 |  |  |  |  |  |

Стандартное отклонение sD задано, как:

Максимально допустимая неопределенность, установленная властями, составляет 30% ELV как половину длины 95% доверительного интервала. Таким образом, σ0 рассчитывается как:

Для 15 измерений значение kv составляет 0,9761 (см. Таблицу I.1). Затем тест на изменчивость имеет своим результатом:

что выполнено. AMS проходит тест.

E.3 Пример QAL2 для AMS окиси углерода и кластера низкого уровня

E.3.1 Общие положения

В таблице E.7 перечислены методы измерения и требования, используемые в данном примере.

Таблица E.7- Методы и требования измерения

| Параметр | Монооксид углерода |
| --- | --- |
| Метод AMS | Непрерывный мониторинг |
| Смещение для AMS | нет смещения |
| SRM метод | EN 15058 |
| Предельное значение выбросов (ELV) при условиях, заданных в IED для газовых турбин и газовых двигателей (273,15 K, 1013 гПа, сухой газ, 15% O2) | 100 мг/м3 |
| IED Максимально допустимая неопределенность как процент относительно ELV | 10% ELV = 10,0 мг/м3 |
| Стандартное отклонение σ0 | 5,1 мг/м3 |

В данном примере в течение трех дней было выполнено 18 параллельных измерений, равномерно распределенных. Поскольку все измерения были выполнены в сухих условиях при 273К и 1013 гПа, нет необходимости вносить поправки в такие периферийные измерения. Результаты измерений приведены в таблице Е.8:

Таблица E.8 - Измерения для теста QAL2

| Номер пробы | Измеренный сигнал AMS | Содержание кислорода AMS | Содержание кислорода SRM | Измеренное значение SRM при условиях AMS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | xi |  |  | yi |
|  | mg/m3 | % | % | mg/m3 |
| 1 | 7,3 | 14,2 | 14,4 | 8,3 |
| 2 | 7,3 | 14,3 | 14,4 | 8,1 |
| 3 | 6,7 | 14,3 | 14,4 | 7,7 |
| 4 | 6,4 | 14,3 | 14,4 | 7,7 |
| 5 | 6,4 | 14,3 | 14,5 | 7,5 |
| 6 | 6,0 | 14,3 | 14,4 | 6,9 |
| 7 | 5,6 | 14,4 | 14,5 | 7,5 |
| 8 | 5,4 | 14,4 | 14,5 | 7,3 |
| 9 | 6,0 | 14,4 | 14,5 | 7,6 |
| 10 | 6,3 | 14,4 | 14,5 | 7,6 |
| 11 | 6,2 | 14,4 | 14,5 | 7,8 |
| 12 | 5,7 | 14,1 | 14,3 | 7,0 |
| 13 | 6,0 | 14,0 | 14,1 | 6,9 |
| 14 | 5,9 | 14,0 | 14,1 | 6,6 |
| 15 | 4,6 | 14,1 | 14,3 | 5,9 |
| 16 | 4,5 | 14,3 | 14,4 | 5,8 |
| 17 | 5,1 | 14,3 | 14,4 | 7,0 |
| 18 | 6,2 | 14,3 | 14,4 | 6,9 |

Стандартизированные данные для теста QAL2 приведены в таблице E.9.

Таблица E.9 - Стандартизированные данные для теста QAL2

| Номер пробы | Измеренное значение SRM при стандартных условиях | Измеренный сигнал AMS при стандартных условиях |
| --- | --- | --- |
| i | yi | xi |
|  | mg/m3 | mg/m3 |
| 1 | 7,5 | 6,4 |
| 2 | 7,4 | 6,5 |
| 3 | 7,0 | 6,0 |
| 4 | 7,0 | 5,7 |
| 5 | 6,9 | 5,7 |
| 6 | 6,3 | 5,4 |
| 7 | 6,9 | 5,1 |
| 8 | 6,7 | 4,9 |
| 9 | 7,0 | 5,5 |
| 10 | 7,0 | 5,7 |
| 11 | 7,2 | 5,6 |
| 12 | 6,3 | 5,0 |
| 13 | 6,0 | 5,1 |
| 14 | 5,7 | 5,1 |
| 15 | 5,3 | 4,0 |
| 16 | 5,3 | 4,0 |
| 17 | 6,4 | 4,6 |
| 18 | 6,3 | 5,6 |
| Среднее | 6,57 | 5,33 |
| Минимум | 5,3 |  |
| Максимум | 7,5 |  |
| Разброс | 2,2 |  |

E.3.2 Расчет измеренных значений SRM при стандартных условиях

Требование к неопределенности измерения измеренных значений AMS выражается в процентах от ELV, заданных для стандартных условий.

Чтобы решить, какую процедуру использовать для калибровки AMS: a), b) или c) раздела 6.4.3, измеренные значения SRM выражаются при стандартных условиях, см. Таблицу E.9.

E.3.3. Функция калибровки

Из таблицы E.9 видно, что для максимального и минимального значения при стандартных условиях

Разница между максимальным и минимальным значением при стандартных условиях определяется как:

Максимально допустимая неопределенность Umax определяется как:

Критерий расстояния от нуля для минимального значения составляет 15% ELV:

С учетом того, что максимальная разница измеренных значений меньше максимально допустимой неопределенности, а минимальное значение при стандартных условиях меньше критерия расстояния от нуля, параметры a и b рассчитываются согласно процедуре c). Таблица E.10 показывает полный набор данных для расчета функции калибровки.

Таблица E.10 - Полный набор данных для расчета функции калибровки

| Номер пробы | Измеренное значение SRM при условиях AMS | Измеренный сигнал AMS при условиях AMS | Тип данных |
| --- | --- | --- | --- |
| i | yi | xi |  |
|  | мг/м3 | мг/м3 |  |
| 1 | 8,3 | 7,3 | SRM |
| 2 | 8,1 | 7,3 | SRM |
| 3 | 7,7 | 6,7 | SRM |
| 4 | 7,7 | 6,4 | SRM |
| 5 | 7,5 | 6,4 | SRM |
| 6 | 6,9 | 6,0 | SRM |
| 7 | 7,5 | 5,6 | SRM |
| 8 | 7,3 | 5,4 | SRM |
| 9 | 7,6 | 6,0 | SRM |
| 10 | 7,6 | 6,3 | SRM |
| 11 | 7,8 | 6,2 | SRM |
| 12 | 7,0 | 5,7 | SRM |
| 13 | 6,9 | 6,0 | SRM |
| 14 | 6,6 | 5,9 | SRM |
| 15 | 5,9 | 4,6 | SRM |
| 16 | 5,8 | 4,5 | SRM |
| 17 | 7,0 | 5,1 | SRM |
| 18 | 6,9 | 6,2 | SRM |
| 19 | 0,0 | 0,1 | заменитель |
| 20 | 76,0 | 75,3 | Заменитель |
| Среднее | 10,31 | 9,15 |  |

Функция калибровки описывается по формуле (E.8):

(E.8)

где

xi - измеренный сигнал AMS;

yi - измеренное значение SRM;

a - пересечение функции калибровки;

b - наклон функции калибровки.

Для процедуры c), параметры a и b рассчитываются как:

где

При таких значениях наклон и пересечение составляют:

Соответственно, функция калибровки:

(E.9)

На рисунке E.2 показан график измеренных значений SRM y против измеренных сигналов AMS x и заданной функции калибровки.

Рисунок E.2 - График измеренных значений SRM y в зависимости от измеренных сигналов AMS x и функции калибровки

Е.3.4 Эталонное измеренное значение AMS и преобразование в стандартные условия

Результаты, перечисленные в таблице E.11, получены с использованием функции калибровки, заданной формулой (E.9), для измеренных сигналов AMS и преобразования в стандартные условия с использованием формулы (E.10):

(E.10)

где

o- содержание кислорода в сухом газе (по объему);

os- стандартное условие кислорода os=15%.

Таблица E.11 - Калибровка AMS

| Номер | Измеренный сигнал AMS при условиях AMS | Измеренное эталонное значение AMS при условиях AMS | AMS содержание кислорода | Измеренное эталонное значение AMS при стандартных условиях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | xi |  | oi |  |
|  | мг/м3 | мг/м3 | % | мг/м3 |
| 1 | 7,3 | 8,5 | 14,2 | 7,5 |
| 2 | 7,3 | 8,5 | 14,3 | 7,6 |
| 3 | 6,7 | 7,9 | 14,3 | 7,1 |
| 4 | 6,4 | 7,6 | 14,3 | 6,8 |
| 5 | 6,4 | 7,6 | 14,3 | 6,8 |
| 6 | 6,0 | 7,2 | 14,3 | 6,5 |
| 7 | 5,6 | 6,8 | 14,4 | 6,2 |
| 8 | 5,4 | 6,6 | 14,4 | 6,0 |
| 9 | 6,0 | 7,2 | 14,4 | 6,6 |
| 10 | 6,3 | 7,5 | 14,4 | 6,8 |
| 11 | 6,2 | 7,4 | 14,4 | 6,7 |
| 12 | 5,7 | 6,9 | 14,1 | 6,0 |
| 13 | 6,0 | 7,2 | 14,0 | 6,2 |
| 14 | 5,9 | 7,1 | 14,0 | 6,1 |
| 15 | 4,6 | 5,8 | 14,1 | 5,1 |
| 16 | 4,5 | 5,7 | 14,3 | 5,1 |
| 17 | 5,1 | 6,3 | 14,3 | 5,7 |
| 18 | 6,2 | 7,4 | 14,3 | 6,6 |

E.3.5 Действительный диапазон калибровки

Функция калибровки AMS действительна между нулем и максимальным значением  эталонных измеренных значений AMS при стандартных условиях плюс расширение на 10% или 20% от ELV, в зависимости от того, что больше.

Для данной AMS максимальное значение = 7,6 мг/м3. С учетом того, что значение  меньше значения , действительный диапазон калибровки составляет от 0,0 мг/м3 до 20,0 мг/м3 при стандартных условиях.

E.3.6	Испытание изменчивости

Изменчивость принимается, если:

(E.11)

где

s D- стандартное отклонение разниц Di ;

σ0- стандартное отклонение связанное с неопределенностью, установленной властями;

kv - тестовый параметр.

Стандартное отклонение sD рассчитывается по формуле (E.12):

(E.12)

где разница Di:

(E.13)

Значения, используемые для расчета sD приведены в таблице E.12:

Таблица E.12 – Данные, используемые для испытания изменчивости при стандартных условиях

| Номер пробы | Эталонное измеренное значение AMS при стандартных условиях | Измеренное значение SRM при стандартных условиях | Разница | Разница | Квадрат разницы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i |  |  |  |  |  |
|  | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3 | (мг/м3)² |
| 1 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | –0,1 | 0,0 |
| 2 | 7,6 | 7,4 | –0,3 | –0,4 | 0,2 |
| 3 | 7,1 | 7,0 | –0,1 | –0,2 | 0,1 |
| 4 | 6,8 | 7,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 6,8 | 6,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 6,5 | 6,3 | –0,2 | –0,3 | 0,1 |
| 7 | 6,2 | 6,9 | 0,7 | 0,6 | 0,3 |
| 8 | 6,0 | 6,7 | 0,7 | 0,6 | 0,3 |
| 9 | 6,6 | 7,0 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
| 10 | 6,8 | 7,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | 6,7 | 7,2 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
| 12 | 6,0 | 6,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
| 13 | 6,2 | 6,0 | –0,2 | –0,3 | 0,1 |
| 14 | 6,1 | 5,7 | –0,4 | –0,5 | 0,3 |
| 15 | 5,1 | 5,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
| 16 | 5,1 | 5,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 5,7 | 6,4 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
| 18 | 6,6 | 6,3 | –0,4 | –0,5 | 0,3 |
| Среднее |  |  | 0,16 |  |  |
| Сумма |  |  |  |  | 2,16 |
| а- Стандартные условия: 0°C, 1013 гПа, сухой газ, 15% O2 |  |  |  |  |  |

Стандартное отклонение sD задано, как:

(E.14)

Максимально допустимая неопределенность, установленная властями, составляет 10% ELV как половину длины 95% доверительного интервала. Таким образом, σ0 рассчитывается как:

(E.15)

Для 18 измерений значение kv составляет 0,9803 (см. Приложение I). Затем тест на изменчивость имеет своим результатом:

что выполнено. AMS проходит тест.

Приложение F

(информационное)

Пример расчета стандартного отклонения sAMS AMS на нулевом уровне и уровне диапазона

Данный пример приведен для экстрактивного мониторинга SO2, в диапазоне: от 0 до 250 мг/м3, при концентрации эталонного материала для диапазона измерений: 200 мг/м3.

Стандартное отклонение sAMS рассчитывается согласно формуле:

где

| uinst | неопределенность, вызванная нестабильностью (уходом параметров и разбросом), выраженная как стандартное отклонение; |
| --- | --- |
| utemp | неопределенность, обусловленная колебаниями температуры окружающей среды, выраженная как стандартное отклонение; |
| uvolt | неопределенность, связанная с изменениями напряжения, выраженная как стандартное отклонение; |
| upres | неопределенность, обусловленная колебаниями внешнего давления, выраженная как стандартное отклонение; |
| uothers | неопределенность, связанная с другими источниками, выраженная как стандартное отклонение. |

Поставщик предоставил следующие характеристики данного анализатора (относительно стандартной температуры и давления):

- Диапазон:

Дисплей: автосопровождение от 0 до 250 мг/м3, разрешение 0,02 мг/м3

Аналоговый выход: от 0 до полной шкалы от 0 мг/м3 до 10 мг/м3 до 0 мг/м3 до 250 мг/м3 со смещением 0%, 5% и 10%

- Шум (RMS):

Процесс измерения: 0,005 мг/м3 или 0,1% от диапазона концентраций, в зависимости от того, что больше

Аналоговый выход: 0,005 мг/м3 или 0,1% полной шкалы аналогового выхода, в зависимости от того, что больше

- Смещение нуля:

Температурная зависимость: 0,025 мг/м3 на K

Зависит от времени, при фиксированной температуре:

24 ч: менее 0,25 мг/м3

30 дней: менее 0,25 мг/м3

- Уход параметров диапазона:

Температурная зависимость: 0,1% от измеренной концентрации на K

Зависимость от времени, при фиксированной температуре:

24 ч: 1% показаний приборов

30 дней: 1% показаний приборов

- Зависимость от давления:

Изменение давления на 5% приводит к изменению показаний прибора менее чем на 1%

- Диапазон температур:

5°C до 40°C

Обозначенный диапазон US-EPA: 15°C до 35°C

Диапазон типовых испытаний: 5°C до 40°C

Таблица F.1 - Расчет sAMS для нулевой точки

| Параметр | Информация поставщиков | Доля |
| --- | --- | --- |
| uinst (шум) | 0,005 мг/м3 или 0,1 % полной шкалы аналогового выхода (250 мг/м3) | 0,25 мг/м3 |
| uinst (уход параметров ) | 0,25 мг/м 3 | 0,25 мг/м3 |
| utemp | 0,025 мг/м3 / K (5°C до 40°C) | 0,26 мг/м3 |
| uvolt | нет информации | 0 мг/м3 |
| upres | Δp < 5 %, т.е. меньше 1% изменения в показаниях (0 мг/м3) | 0 мг/м3 |
| sAMS |  | 0,44 мг/м3 |

Таблица F.2 - Расчет sAMS для точки диапазона

| Параметр | Информация поставщиков | Доля |
| --- | --- | --- |
| uinst (шум) | 0,005 мг/м3 или 0,1 % полной шкалы аналогового выхода (250 мг/м3) | 0,25 мг/м3 |
| uinst (уход параметров) | 1% показаний (200 мг/м3) | 2 мг/м3 |
| utemp | 0,1% / K (5°C до 40°C) | 2,08 мг/м3 |
| uvolt | нет информации | 0 мг/м3 |
| upres | Δp < 5 %, т.е. меньше 1% изменения в показаниях приборов (200 мг/м3) | 0 мг/м3 a |
| sAMS |  | 2,90 мг/м3 |
| - доля незначительна, т.к. давление редко меняется на 5%. |  |  |

Значение sAMS , используемое в качестве входных данных при расчетах QAL3:

- при нуле: sAMS = 0,44 мг/м3

- при пределах измерений: sAMS = 2,9 мг/м3

Далее приведен расчет вклада в значение sAMS при изменении температуры. Расчет выполняется в соответствии с общей формулой, представленной в EN ISO 14956:

В случае температуры как влияющей величины данная формула преобразуется в:

Для нулевой точки:

Для точки диапазона:

Приложение G

(информационное)

Пример использования функции калибровки и проверки изменчивости и действительности функции калибровки при AST

G.1 Общие положения

AST выполняются для проверки действия функции калибровки и соответствия изменчивости измеренных значений, предоставленных AMS, требованиям законодательства.

В следующем примере показано, как выполнить тест.

G.2 Пример - Контроль частиц

G.2.1 Общие положения

В данном примере рассматривается мониторинг частиц из примера E.1. В таблице G.1 представлена основная информация по данной AMS.

Таблица G.1 - Основная информация о AMS

| Параметр | Выброс частиц |
| --- | --- |
| AMS метод | Непрозрачность, непрерывная |
| Смещение для AMS | 4 Ма |
| SRM метод | Ручной гравиметрический метод – EN 13284-1 |
| Предельное значение выбросов (ELV)для среднесуточного значения при стандартных условиях (0°C, 1013 гПа, сухой газ, 11 % O2) | 60 мг/м3 |
| Максимально допустимая неопределенность как процент относительно ELV | 30 % ELV = 18,0 мг/м3 |
| Функция калибровки: a |  |
| Допустимый диапазон калибровки при стандартных условиях | 0 до 17,8 мг/м3 |
| Стандартное отклонение σ0 при стандартных условиях (0°C, 1013 гПа, сухой газ, 11 % O2) | 9 мг/м3 |
| a xi - является результатом AMS; - калиброванный результат AMS (наилучшая оценка истинного значения SRM); - пересечение; - наклон. |  |

Как часть AST, пять параллельных измерений с включенными периферийными параметрами AMS и SRM для корректировки до стандартных условий были выполнены в течение одного дня с равномерным распределением. Результаты представлены в таблицах G.2 и G.3.

G.2.2 Расчет измеренных значений откалиброванной AMS

Эталонные измеренные значения AMS рассчитываются с использованием функции калибровки на основе измеренных сигналов AMS. Функция калибровки была задана при предыдущем тесте QAL2 и описывается как:

где

xi - измеренный сигнал AMS;

эталонное измеренное значение AMS (наилучшая оценка истинного измеренного значения SRM);

пересечение;

наклон.

Из Таблицы G.1 видно, что функция калибровки:

Применение функции калибровки к измеренным сигналам от AMS дает результаты, показанные в таблице G.2. Для проведения испытания изменчивости результаты калиброванных AMS и SRM преобразуются в стандартные условия в Таблицах G.2 и G.3 с использованием соответствующих частей формул (E.1) и (E.4):

Таблица G.2 - Измерения AMS для AST теста

| Номер пробы | Измеренный сигнал AMS | Эталонное измеренное значение AMS | Температура | Содержание водяного пара | Содержание O2 в сухом дымовом газе | Эталонное измеренное значение AMS при стандартных условиях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | xi |  | ti | hi | oi |  |
|  | мА | мг/м3 | ºC | % | % | мг/м3 |
| 1 | 8,42 | 9,48 | 76 | 14 | 9,8 | 12,59 |
| 2 | 9,25 | 11,27 | 75 | 13 | 9,9 | 14,88 |
| 3 | 8,43 | 9,50 | 74 | 14 | 9,7 | 12,44 |
| 4 | 9,07 | 10,88 | 72 | 14 | 9,7 | 14,16 |
| 5 | 8,72 | 10,13 | 76 | 15 | 9,8 | 13,61 |

Таблица G.3 - Измерения SRM для AST теста

| Номер пробы | Измеренное значение SRM | Температура | Содержание водяного пара | Содержание O2 в сухом дымовом газе | Измеренное значение SRM при стандартных условиях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | yi | ti | hi | oi |  |
|  | мг/м3 | ºC | % | % | мг/м3 |
| 1 | 8,9 | 80 | 16,2 | 10,5 | 13,08 |
| 2 | 9,8 | 81 | 15,8 | 10,6 | 14,52 |
| 3 | 9,1 | 80 | 15,7 | 10,9 | 13,83 |
| 4 | 9,3 | 79 | 16,0 | 10,5 | 13,60 |
| 5 | 8,2 | 80 | 15,8 | 10,2 | 11,66 |

G.2.3 Испытание изменчивости

Далее изменчивость sD рассчитывается по следующей формуле:

где

Для расчета изменчивости используется Таблица G.4:

Таблица G.4 – Данные, используемые для испытаний на изменчивость при стандартных условиях

| Номер пробы | Эталонное измеренное значение AMS при стандартных условиях | Измеренное значение SRM при стандартных условиях | Разница | Разница | Квадрат разницы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i |  |  |  |  |  |
|  | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3 | (мг/м3)² |
| 1 | 12,59 | 13,08 | 0,49 | 0,688 | 0,4733 |
| 2 | 14,88 | 14,52 | –0,36 | –0,162 | 0,0262 |
| 3 | 12,44 | 13,83 | 1,39 | 1,588 | 2,5218 |
| 4 | 14,16 | 13,60 | –0,56 | –0,362 | 0,1310 |
| 5 | 13,61 | 11,66 | –1,95 | –1,752 | 3,0695 |
| Сумма | 67,68 | 66,69 | –0,99 | 0,000 | 6,2218 |
| Среднее |  |  | –0,198 |  |  |
| - Стандартные условия: 0°C, 1013 гПа, сухой газ, 11% O2 |  |  |  |  |  |

Если поставить значения из Таблицы G.4, получается:

Изменчивость принимается, если:

Где

sD - стандартное отклонение значений Di;

σ0 - максимально допустимая неопределенность, заданная властями;

kv - тестовый параметр.

Для пяти измерений значение kv составляет 0,9161, см. Приложение I.

Испытание изменчивости дает:

Условие принятия выполнено. Соответственно, изменчивость AMS принята.

G.2.4 Тест действительности функции калибровки

В результате, функция калибровки AMS принята, если:

В данном примере t-значение Стьюдента для числа степеней свободы, равного четырем, и 95% доверительного уровня (одностороннего) равно 2,132. Рассчитываются следующие значения:

Функция калибровки AMS принята, с учетом выполнения следующего неравенства:

Наименования, используемые для обозначения составных частей инъекционных шприцев однократного применения, приведены на рисунке 1.

Приложение H

(информационное)

Реализация QAL1

H. 1 Общие положения

Требования к демонстрации пригодности AMS для установки на объекте описаны в разделе 5.1. CEN опубликовал EN 15267-3, определяющий критерии качества функционирования и процедуры испытаний для AMS по мониторингу выбросов из стационарных источников в рамках сертификации AMS. Это одновременно применение EN ISO 14956 и средство демонстрации соответствия требованиям QAL1. EN ISO 14956 описывает процедуру определения неопределенности результатов измерения с использованием критериев качества функционирования и данных испытаний для AMS.

То есть, если результаты тестирования AMS на соответствие требованиям EN 15267-3 показывают, что неопределенность отвечает требованиям Директив, это означает, что AMS соответствует требованиям QAL1.

EN 15267-3 и предшествовавшие ему национальные стандарты делают поправку на влияние неопределенности установки. Например, EN 15267-3 рекомендует, чтобы неопределенность AMS, оцененная с использованием процедуры в EN ISO 14956, не превышала 75% допуска неопределенности, указанного в Директивах. Это позволяет допускать погрешность для таких факторов, как вклад неопределенности от периферийных измерений и неоднородности дымового газа.

Существует множество AMS, которые были протестированы и сертифицированы в соответствии с национальными стандартами, предшествовавшими EN 15267-3. В таких случаях операторам промышленных объектов рекомендуется обратиться в компетентные органы для получения соответствующего руководства.

EN 15267-3:2007, Приложение D, предоставляет пример определения неопределенности для AMS с применением EN ISO 14956.

H.2 Рассмотрение текущей AMS без сертификации по EN 15267-3

Согласно 5.1, AMS, установленная на объекте, должна получить подтверждение пригодности для выполнения поставленной задачи перед установкой, по согласованию с QAL1. В настоящее время такое требование реализовано в процедурах, определенных по EN 15267-3. Если AMS уже была установлена на объекте до внедрения данного европейского стандарта, ожидается ее соответствие всем требованиям данного европейского стандарта. При этом, возможно, что AMS не соответствует всем требованиям стандарта EN 15267-3. Критерии производительности, указанные в стандарте EN 15267-3, установлены на уровне, обеспечивающем определенный коэффициент безопасности. Это означает, что AMS, отвечающие требованиям EN 15267-3, скорее всего, будут соответствовать допускам на неопределенность, указанным в Директивах. Следовательно, AMS, не соответствующая требованиям к рабочим характеристикам стандарта EN 15267-3, может, при этом, соответствовать допускам неопределенности, указанным в Директивах. В таких случаях оператор может минимизировать эффект факторов влияния, увеличивающих неопределенность AMS после установки на объекте. Например, AMS может содержаться в камере с климат-контролем, что может минимизировать влияние на нее колебаний температуры окружающей среды.

Следовательно, если AMS, уже установленная на объекте, не соответствует требованиям EN 15267-3 и, следовательно, требованиям QAL1, решения о требуемых действиях могут быть приняты компетентными органами. Например, компетентный орган может заявить, что если AMS по-прежнему соответствует требованиям QAL2, QAL3 и AST, то оператор может задействовать AMS до конца ее расчетного срока службы.

Приложение I

(информационное)

значения kv и t0,95; N–1

Таблица I.1 — значения kv и t0,95; N–1 [11]

| Количество параллельных измерений N | kv | t0,95; N–1 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 0,832 6 | 2,920 |
| 4 | 0,888 1 | 2,353 |
| 5 | 0,916 1 | 2,132 |
| 6 | 0,932 9 | 2,015 |
| 7 | 0,944 1 | 1,943 |
| 8 | 0,952 1 | 1,895 |
| 9 | 0,958 1 | 1,860 |
| 10 | 0,962 9 | 1,833 |
| 11 | 0,966 5 | 1,812 |
| 12 | 0,969 5 | 1,796 |
| 13 | 0,972 1 | 1,782 |
| 14 | 0,974 2 | 1,771 |
| 15 | 0,976 1 | 1,761 |
| 16 | 0,977 7 | 1,753 |
| 17 | 0,979 1 | 1,746 |
| 18 | 0,980 3 | 1,740 |
| 19 | 0,981 4 | 1,734 |
| 20 | 0,982 4 | 1,729 |
| 25 | 0,986 1 | 1,711 |
| 30 | 0,988 5 | 1,699 |

При более 30 пар данных значения kv и t0,95; N–1 выбираются для следующего наименьшего значения. Например, если имеется 37 пар точек данных, то значения kv и t0,95; N–1 могут быть безопасно использованы для 30 пар данных.

Приложение J

(информационное)

Значительные технические изменения

| Пункт | Техническое изменение |
| --- | --- |
| 5.1 | Добавлено требование, что в случае новых установок AMS, требуется аттестация AMS в соответствии с EN 15267-1, EN 15267-2 и EN 15267-3. Добавлено описание обращения с AMS, уже установленными на объектах, не прошедших сертификацию в соответствии с EN 15267-1, EN 15267-2 и EN 15267-3. |
| 5.3 | Добавлена ​​нормативная ссылка на EN 15259. |
| 6.2 | Добавлена ​​рекомендация по проведению проверки работоспособности не позднее, чем за месяц до начала параллельных измерений. |
| 6.2 | Добавлена ​​рекомендация по выполнению соответствующих этапов проверки работоспособности систем измерения параметров периферийных устройств. |
| 6.3 | Если QAL2 не является первым QAL2, выполняемым на AMS, тогда вместо QAL2 могут выполняться AST при условии, что измеренные значения SRM получены при AST, и, по меньшей мере, 95% измеренных значений AMS при стандартных условиях, полученных с момента последних AST, меньше максимально допустимой неопределенности, заданной, например, соответствующей директивой ЕС. |
| 6.3 | В случае наличия эталонных измеренных значений AMS для водяного пара, их можно использовать для преобразования данных SRM в сухую или влажную массу. При использовании мокрых методов очистки при почти постоянной концентрации водяного пара преобразование в сухую или влажную массу может быть выполнено с использованием рассчитанных значений водяного пара. |
| 6.4.1 | Добавлено требование о регистрации и идентификации резко отклоняющихся значений. |
| 6.4.3 | Новая процедура добавлена для кластеров низкого уровня. |
| 6.4.3 | Критерий идентификации кластера изменен с 15% ELV до максимально допустимой неопределенности. |
| 6.5 | Добавлен минимальный верхний предел допустимого диапазона калибровки 20% от ELV. |
| 6.5 | Добавлена обработка превышений допустимого диапазона калибровки в случае прерываний или сбоев в работе объекта. |
| 6.6 | Процедура была адаптирована к новой процедуре по работе с кластерами низкого уровня в 6.4.3. |
| 6.6 | Добавлена рекомендация по калибровке периферийной AMS для кислорода и водяного пара. |
| 6.8 | Метод, используемый для оценки резко отклоняющихся значений и причин исключения резко отклоняющихся значений, представлен в отчете QAL2. |
| Раздел 7 | Раздел о постоянном обеспечении качества при эксплуатации (QAL3) был редакционно исправлен и изменен. Выбор и использование карт контроля, а также измерения нуля и диапазона описаны более подробно. |
| 7.1 | При работе на объекте двух автономных параллельных AMS, интервалы для процедур QAL3, при определенных условиях, могут быть увеличены до одного года. |
| 8.2 | Добавлено пояснение, что испытательные лаборатории, выполняющие параллельные измерения, должны соответствовать требованиям раздела 5.4. |
| 8.3 | Добавлено требование о регистрации и идентификации резко отклоняющихся значений в наборах данных. |
| 8.5 | Таблица со значениями k и t перенесена в Приложение I. |
| 8.5 | Если AST показывают, что существующая функция калибровки действительна за пределами существующего допустимого диапазона калибровки, компетентные органы могут разрешить объекту расширить допустимый диапазон калибровки до максимальной измеренной концентрации эталонных измеренных значений AMS при стандартных условиях, определенных в ходе AST, плюс увеличение на 10% от такого значения, но ниже 50% от ELV. |
| 8.6 | Метод, используемый для оценки резко отклоняющихся значений и причин исключения резко отклоняющихся значений, должны быть представлены в отчете AST. |
| A.1 | Проверка работоспособности теперь идентична для QAL2 и AST. |
| C.1 | Добавлены описание и пример контрольных карт Шухарта. |
| C.2 | Добавлены описание и пример контрольных карт экспоненциально взвешенной скользящей средней. |
| E.3 | Добавлен пример калибровки AMS в случае кластера низкого уровня. |
| Приложение H | Исходное Приложение H было удалено. |
| Приложение H | Добавлено новое приложение по реализации QAL1. |
| Приложение I | Таблица со значениями kv и t0, 95; N–1 изменена и перенесена из раздела 8.5 в Приложение I. |

Библиография

[1] 	Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2000 on the incineration of waste (Директива 2000/76/ЕС Европейского парламента и Совета «О сжигании отходов»)

[2]	Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants (Директива n 2001/80/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «Об ограничении выбросов некоторых загрязняющих воздух веществ от крупных установок сжигания»)

[3]	Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) (Директива N 2010/75/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О промышленных выбросах (о комплексном предотвращении загрязнения и контроле над ним»)

[4]	EN 13284-1:2001, Stationary source emissions — Determination of low range mass concentration of dust — Part 1: Manual gravimetric method (Выбросы стационарного источника. Определение массовой концентрации пыли низкого диапазона. Часть 1. Метод ручной гравиметрии)

[5]	EN 13284-2, Stationary source emissions — Determination of low range mass concentration of dust — Part 2: Automated measuring systems (Стационарные источники выбросов. Определение низких концентраций пыли. Часть 2. Обеспечение качества автоматических систем измерения)

[6]	EN 15058, Stationary source emissions — Determination of the mass concentration of carbon monoxide (CO) — Reference method: Non-dispersive infrared spectrometry (Стационарный источник выбросов. Определение концентрации массы моноксида углерода (CO). Эталонный метод: недесперсивная инфракрасная спектрометрия)

[7]	EN ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025) (Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий)

[8]	ISO/IEC Guide 98 3:2008, Uncertainty (неопределенность)  of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995) (Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения)

[9]	ISO 3534 1:2006, Statistics — Vocabulary and symbols — Part 1: General statistical terms and terms used in probability (Статистика. Словарь и условные обозначения. Часть 1. Общие статистические термины и термины, используемые в теории вероятностей)

[10]	ISO 11095:1996, Linear calibration using reference materials (Линейная калибровка с использованием образцов сравнения)

[11]	HARTUNG J. Statistik – Lehr- und Handbuch der angewandten Statistik, 10. Auflage – München. Oldenbourg, Wien, 1995 (HARTUNG J. статистика – учебно - прикладной справочник статистика, 10. Тираж – Мюнхен. Ольденбург, Вена, 1995 г.)

МКС 13.040.40    (IDT)

Ключевые слова: выбросы стационарных источников, качество воздуха, выбор мест измерений, цели, план измерений, составление отчета, требования

МКС 13.040.40    IDT)

Ключевые слова: выбросы стационарных источников, качество воздуха, выбор мест измерений, цели, план измерений, составление отчета, требования

РАЗРАБОТЧИК:

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

| Исполнительный Директор |  | Н. Радостовец |
| --- | --- | --- |
| Директор департамента технического регулирования и метрологии |  | А. Калдарбек |