НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

_________________________________________________________________________

МЕДИЦИНСКОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Часть 2-66

Частные требования к базовой безопасности и основным характеристикам слуховых аппаратов и слуховых аппаратов

_________________________________________________________________________

Дата введения____________

201.1 Область распространения, цель и стандарты

Применяют пункт 1 общего стандарта1 за исключением следующего:

201.1.1	* Область распространения

Замена:

Настоящая часть стандарта применяется к основной безопасности слуховых аппаратов и систем слуховых аппаратов, далее также именуемых ME изделия или ME системы.

Если пункт или подпункт специально предназначен для применения только относительно слуховых аппаратов или только относительно систем слуховых аппаратов, об этом будет сказано в заголовке и содержании такого пункта или подпункта. иначе рассматриваемый пункт или подпункт применяется как к слуховым аппаратам, так и к системам слуховых аппаратов, в зависимости от ситуации.

Риски, связанные с предполагаемой физиологической функцией слуховых аппаратов или систем слуховых аппаратов в рамках данного документа, не охватываются особыми требованиями в данном документе, за исключением 201.7.9.2 и 201.9.6.

Примечание: См. также 4.2 настоящего стандарта.

Аксессуары для слуховых аппаратов в условиях домашней среды (например, пульты дистанционного управления, аудиостримеры, зарядные устройства, блоки питания) могут быть протестированы в соответствии с IEC 60065, IEC 60950-1, IEC 62368-1 или другими применимыми стандартами безопасности IEC. В качестве альтернативы может применяться общий стандарт. слуховые аппараты не имеют сетевой части, предназначенной для подключения к сети питания переменного тока. Подключение к сети питания системы слуховых аппаратов обеспечивается

___________________

1 Общий стандарт это IEC 60601-1 и IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик (IEC 60601-1 and IEC 60601-1:2005/AD1:2012, Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance)

___________________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

блоком питания, зарядным устройством или другими типами аксессуаров.

Аксессуары с функциональным подключением к слуховому аппарату могут образовывать систему слухового аппарата. аксессуары, относящиеся к слуховому аппарату, но физически не подключенные к слуховому аппарату в ходе нормального применения, не считаются рабочей частью, потому что не вносят прямого вклада в предусмотренное применение слухового аппарата.

На интерфейсы беспроводного программирования распространяются действующие стандарты IEC 60065, IEC 60950-1, IEC 62368-1 или другие применимые стандарты безопасности IEC. В качестве альтернативы может применяться общий стандарт.

Программные интерфейсы с проводным соединением к слуховому аппарату включены в общий стандарт.

Примечание: Съемные части слуховых аппаратов, даже если они поставляются отдельно (например, дужки для ушей, колпачки, фильтр ушной серы и т. д.), рассматриваются не как аксессуары, но как комплектующие части.

Настоящий стандарт не распространяется на:

- кохлеарные имплантаты или другие имплантированные слуховые аппараты;

- слуховые аппараты костной проводимости;

- слуховые аппараты, как оборудование учебных заведений, (например, групповые слуховые аппараты, аудиальные тренажеры и т. д.);

- применение слуховых аппаратов для измерения уровня слуха; применяется IEC 60645-1;

- исправления установленных индукционных систем звуковой частоты или их составных частей, согласно IEC 60118-4 и IEC 62489-1;

- функции воспроизведения звука тиннитус-маскера.

Настоящий стандарт не рассматривает применимые испытания на предмет преднамеренного радиочастотного излучения беспроводного оборудования (например, максимальной излучаемой выходной мощности, ширины полосы модуляции и т. д.).

201.1.2 Цель

Замена:

Целью настоящего частного стандарта является установление частных требований к основной безопасности для слуховых аппаратов и систем слуховых аппаратов, как определено в 201.3.202 и 201.3. 203.

201.1.3 * Дополнительные стандарты

Дополнение:

В настоящем стандарте приведены ссылки на применяемые дополнительные стандарты, перечисленные в пункте 2 и 201.2 настоящего стандарта и пункте настоящего частного стандарта.

IEC 60601-1-3, IEC 60601-1-9 и IEC 60601-1-10 не применяют. Все другие опубликованные дополнительные стандарты серии IEC 60601-1 применяют с момента опубликования.

201.1.4	Частные стандарты

Замена:

В серии стандартов IEC 60601 частные стандарты могут изменять, заменять или отменять требования, содержащиеся в общем стандарте и дополнительных стандартах, как необходимо для конкретного рассматриваемого ME изделия, а также могут добавлять другие требования безопасности к основным функциональным характеристикам.

Требования частного стандарта имеют приоритет перед общим стандартом.

Для краткости IEC 60601-1 и IEC 60601-1:2005/AMD1:2012 называется в настоящем частном стандарте общим стандартом. Дополнительные стандарты указывают по обозначениям.

Нумерация пунктов и подпунктов настоящего частного стандарта соответствует нумерации общего стандарта с префиксом «201» (например, 201.1 в настоящем стандарте относится к содержанию пункта 1 общего стандарта) или применимого дополнительного стандарта с префиксом «20x», где «x» - это последний(е) символ(ы) номера дополнительного стандарта (например, 202.4 в настоящем частном стандарте относится к содержанию пункта 4 дополнительного стандарта IEC 60601-1-2, 203.4 в настоящем частном стандарте относится к содержанию пункта 4 дополнительного стандарта IEC 60601-1-3 и т.д.). Изменения текста общего стандарта определяются следующими словами:

«Замена» - пункт или подпункт общего стандарта или применимого дополнительного стандарта полностью заменяется текстом настоящего частного стандарта.

«Дополнение» - текст настоящего частного стандарта дополняет требования общего стандарта или применимого дополнительного стандарта.

«Поправка» - пункт или подпункт общего стандарта или применимого дополнительного стандарта изменяется согласно указаниям в тексте настоящего частного стандарта.

Подпункты, рисунки или таблицы, которые добавлены к имеющимся в общем стандарте, пронумерованы, начиная с 201.101. При этом, учитывая, что определения в общем стандарте нумеруются с 3.1 по 3.147, добавленные определения в настоящем стандарте пронумерованы, начиная с 201.3.201. Добавленные приложения обозначены АА, ВВ и т.д. и добавленные пункты - аа), bb) и т.д.

Подпункты, рисунки или таблицы, которые добавляются к имеющимся в дополнительном стандарте, пронумерованы, начиная с «20x», где «x» - это номер дополнительного стандарта, например, 202 для IEC 60601-1-2, 203 для IEC 60601-1-3 и т.д.

Термин «настоящий стандарт» используется для совместной ссылки на общий стандарт, любые применимые дополнительные стандарты и настоящий частный стандарт.

В отсутствии соответствующего пункта или подпункта в настоящем частном стандарте, пункт или подпункт общего стандарта или применимого дополнительного стандарта применяются без изменений, хотя они могут быть не подходящими; если необходимо, чтобы любая часть общего стандарта или применимого дополнительного стандарта не применялась, хотя она может быть подходящей, то в настоящем частном стандарте приведено утверждение о таком действии.

2 Нормативные ссылки

Примечание: Справочные ссылки приведены в библиографии.

Применяют пункт 2 общего стандарта, за исключением следующего:

Замена:

IEC 60601-1-2:2014, Medical electrical equipment – Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: Electromagnetic disturbances – Requirements and tests (Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Дополнительный Стандарт: Электромагнитные помехи. Требования и испытания)

IEC 60950-1:2005, Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements (Оборудование информационных технологий. Безопасность. Часть 1: Общие требования)

IEC 60950-1:2005/AMD1:2009

IEC 60950-1:2005/AMD2:2013

Дополнение:

IEC 60118-0:2015, Electroacoustics – hearing aids – Part 0: Measurement of the performance characteristics of hearing aids (Электроакустика .Слуховые аппараты. Часть 0: Измерение рабочих характеристик слуховых аппаратов)

IEC 60118-13, Electroacoustics – hearing aids – Part 13: Electromagnetic compatibility (EMC) (Электроакустика. Слуховые аппараты. Часть 13: Электромагнитная совместимость (ЕМС))

IEC 60601-1:2005, Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance (Изделия медицинские электрические – Часть 1: Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик)

IEC 60601-1:2005/AMD1:2012

IEC 60601-1-11:2015, Medical electrical equipment – Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment (Изделия медицинские электрические. Часть 1-11. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Дополнительный стандарт: Требования к изделиям медицинским электрическим и системам медицинским электрическим, используемым в домашних условиях)

IEC 62368-1:2018, Audio/video, information and communication technology equipment –  Part 1: Safety requirements (Аудио/ видеоаппаратура, оборудование информационных технологий и техники связи. Часть 1. Требования безопасности)

201.3	Термины и определения

В настоящем стандарте применимы по IEC 60601-1 и IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, а также  следующие термины с соответствующими определениями:

Примечание: Поддержка терминологической базы данных для использования в области стандартизации ISO IEC производится по следующим ссылкам:

- Международный технический словарь (Electropedia) IEC: доступен по ссылке http://www.electropedia.org/;

- Платформа ISO для просмотра онлайн: доступна по ссылке  http://www.iso.org/obp;

Примечание: Указатель определенных терминов начинается на странице 54.

201.3.73 Оператор (operator)

Дополнение:

Примечание 101: Как правило приравнивается к пациенту, использующему слуховой аппарат в домашних условиях.

201.3.76 Пациент (patient)

Замена:

Примечание: в настоящем частном стандарте и при применении требований общего стандарта термин пациент имеет значение, поясненное во втором параграфе 4.1 общего стандарта. пациент, как правило, также является оператором.

В настоящем стандарте термин пациент используется в соответствии с общей терминологией, применимой в области медицинских изделий. При этом понятно, что пользователь слухового аппарата является человеком не больным в общепринятом смысле этого слова, а вполне здоровым, но испытывающим трудности со слухом в условиях повседневной жизни.

201.3.113 Технический персонал (service personnel)

Замена:

Физические лица или представители компании, выполняющие сборку, обслуживание или ремонт слуховых аппаратов или систем слуховых аппаратов.

201.3.132 Рабочая часть типа В (type B applied part)

Замена:

Рабочая часть, соответствующая указанным требованиям настоящего стандарта для обеспечения защиты от поражения электрическим током, в частности, относительно допустимого тока утечки на пациента и дополнительного тока в цепи пациента.

Дополнение:

201.3.201 Специалист по слуховым аппаратам (hearing aid professional): специалист, компетентный в аудиологии, профессионально оценивающий слух, выбирающий, подбирающий и предоставляющий системы слуховых аппаратов и реабилитационные услуги для людей с нарушением слуха.

201.3.202 Слуховой аппарат (hearing aid): ME изделие, улавливающее звук и доставляющее затем обработанный звук в ушной канал с помощью воздушной проводимости.

Примечание 1: Слуховой аппарат включает в себя все съемные части, необходимые для его предусмотренного применения.

201.3.203 Система слуха

Система слухового аппарата (hearing system, hearing aid system): Обозначенная изготовителем комбинация единиц оборудования, из которых, как минимум, одна является слуховым аппаратом, подлежащим подсоединению с помощью определенных функциональных соединений

201.3.204 Уровень звукового давления УЗД, LP (sound pressure level SPL): Величина, рассчитываемая как десять десятичных логарифмов квадрата отношения среднеквадратичного звукового давления, измеренного при заданных стандартных временной и частотной характеристиках, p, к опорному звуковому давлению p0, выраженная в децибелах.

где опорное значение, p0, составляет 20 мкПа

Примечания:

- p2 означает квадрат звукового давления, взвешенного по частоте, ограниченного полосой частот или взвешенного по времени.

При применении определенных частотных коррекций и временных взвешиваний, как указано в IEC 61672-1, и/или конкретных полос частот, это должно быть указано соответствующими нижними индексами; например, Lp, AF обозначает уровень звукового давления, взвешенный по шкале А, с временным взвешиванием F.

- Технически это определение соответствует ISO/FDIS 80000-8:2019, 8-22.

- Это примечание относится только к французскому языку.

- Любой уровень звукового давления, указанный в настоящем стандарте, измеряется в децибелах (дБ), согласно описанию, IEC 60118-0, с использованием соединителя в соответствии с IEC 60318-5.

[Взято ИSО/TR 25417:2007, 2.2. изменено - добавлен сокращенный термин «УЗД», а также примечания 3 и 4 к записи]

201.3.205 Максимальный уровень звукового давления на выходе максимальный ВУЗД90 (maximum output sound pressure level maximum OSPL90): Максимальный выходной уровень звукового давления слухового аппарата при измерении с полной настройкой и входным уровнем звукового давления 90 дБ, согласно определению IEC 60118-0

201.3.206 Заданный максимальный выходной уровень звукового давления заданный ВУЗД90 (fitted maximum output sound pressure level fitted OSPL90): Максимальный выходной уровень звукового давления слухового аппарата при измерении после настройки и входном уровне звукового давления 90 дБ

Примечание 1: Поскольку параметры слухового аппарата включены не полностью, значение заданного ВУЗД90 равно или ниже значения максимального вузд90. как правило, заданный ВУЗД90 достигается выбором слухового аппарата с подходящим значением максимального ВУЗД90 и точной настройкой максимальной мощности.

201.4 Общие требования

Применяют пункт 4 общего стандарта за исключением следующего:

201.4.1	Условия применения для ME изделия или ME системы

Замена:

Если не предусмотрено иное, требования настоящего стандарта должны применяться в ходе нормального применения и при обоснованно прогнозируемом неправильном применении.

При применении настоящего стандарта к слуховым аппаратам или системам слуховых аппаратов, определения и требования, использующие термин пациент, должны рассматриваться как относящиеся к лицу, для которого предназначены такие слуховые аппараты или системы слуховых аппаратов.

201.4.3 Основные функциональные характеристики

Дополнение:

Примечание: См. Приложение CC.

201.4.6	ME изделия или части ME системы, контактирующие с пациентом

Подпункт 4.6 общего стандарта не применяют.

201.4.10 Электропитание

Подпункт 4.10 общего стандарта не применяют.

201.4.11 Потребляемая мощность

Подпункт 4.11 общего стандарта не применяют.

201.5 Общие требования к испытаниям ME изделия

Применяют пункт 5 общего стандарта, за исключением следующего:

201.5.2 Количество образцов

Замена:

Типовые испытания проводятся на репрезентативной выборке испытуемого объекта. При рассмотрении нескольких продуктов, имеющих схожую механическую и электрическую архитектуру, инженерный анализ, выполненный изготовителем, может оправдать использование единого репрезентативного образца для семейства продуктов.

201.5.3 Температура окружающей среды, влажность, атмосферное давление

Замена:

После того, как слуховой аппарат или система слуховых аппаратов, подлежащие тестированию, настроены для нормального применения, тесты проводятся в диапазоне условий окружающей среды, заданных в техническом описании по указанию изготовителя.

201.5.4 Прочие условия

Дополнение:

aa) Условия содержания товарно-материальных запасов определяются изготовителем.

bb) Условия транспортировки слуховых аппаратов определяются изготовителем.

201.5.5 Напряжение, тип тока, род питающего тока, частота

Замена:

a) Если отклонение в напряжении питающей сети от его номинального значения влияет на результаты испытаний, влияние таких отклонений должно быть принято во внимание.

b) Испытания слуховых аппаратов и систем слуховых аппаратов, спроектированных для нескольких значений номинального напряжения, должны проводиться в условиях наименее благоприятных значений напряжения и рода питающего тока.

c) Испытания слуховых аппаратов, к которым, согласно сопроводительной документации, могут быть подключены альтернативные аксессуары или съемные части, должны проводиться с использованием таких аксессуаров или съемных частей, результатом использования которых являются наименее благоприятные условия.

d) Если в инструкции по эксплуатации указано, что слуховой аппарат или система слуховых аппаратов предназначены для получения питания от отдельного источника питания, они должны быть подключены к такому источнику питания.

201.5.7 Предварительная обработка по влажности

Замена:

В условиях возможного влияния климатических условий на безопасность слухового аппарата или систем слуховых аппаратов или их частей, слуховые аппараты должны быть подвергнуты предварительной обработке на предмет влажности перед испытаниями согласно 201.8.7.4.

Слуховые аппараты и системы слуховых аппаратов или их части должны быть полностью (или, при необходимости, частично) собраны. Покрытия, используемые при транспортировке и хранении, должны быть сняты.

Детали, которые можно отсоединить без использования инструментов, должны быть сняты, при этом их испытания проводятся одновременно с испытаниями основной части.

Крышки для доступа, которые можно открывать или снимать без использования инструментов, должны быть открыты и сняты.

Предварительная обработка по влажности должна выполняться во влажной камере, с содержанием относительной влажности воздуха на уровне 93% ± 3%, куда помещаются испытываемое ME изделие или его части. Условия влажности в других местах камеры могут отличаться на ±6%. Температура воздуха в камере, во всех местах, где могут быть размещены слуховые аппараты и системы слуховых аппаратов, должна поддерживаться в пределах 2°C от любого удобного значения T в диапазоне от +20°C до +30°С. Перед помещением в камеру влажности слуховые аппараты и системы слуховых аппаратов доводятся до температуры от T до Т+4°C и выдерживаются при этой температуре не менее 4 часов до начала обработки.

Выдерживайте слуховые аппараты и системы слуховых аппаратов и их части, корпус которых имеет класс защиты IPX0, в камере влажности не менее 48 часов.

Выдерживайте слуховые аппараты и системы слуховых аппаратов и их части, корпус которых предназначен для обеспечения более высокой степени защиты от проникновения жидкостей, в камере влажности в течение 168 часов.

201.5.9 Определение рабочих частей и доступных частей

201.5.9.1 * Рабочие части

Дополнение:

Слуховой аппарат – представляет собой тип В системы слуховых аппаратов. если какие-либо другие части должны быть в контакте с пациентом, эти части также являются рабочими частями типа B.

201.5.9.2 Доступные части

201.5.9.2.1 Испытательный палец

Дополнение:

Испытания, описанные в общем стандарте, дополнительно выполняются с помощью испытательного пальца, как показано на рисунке 1 стандарта IEC 60601-1-11:2015.

201.6 Классификация ME изделий и ME систем

Применяют пункт 6 общего стандарта, за исключением следующего:

201.6.2	Защита от поражения электрическим током

Замена:

Слуховые аппараты имеют внутренний источник питания, но могут быть подключены к оборудованию с питанием от сети. изоляция между питающей сетью и слуховым аппаратом должна быть обеспечена внутри блока питания, зарядного устройства или другого типа аксессуара.

Cлуховой аппарат классифицируется как рабочая часть типа B.

201.6.3 Защита от вредного воздействия воды или попадания твердых частиц

Замена:

Примечание: См. 201.11.6.5.

201.6.6 Режим работы

Замена:

Слуховые аппараты классифицируются для непрерывного функционирования

201.7 Идентификация, маркировка и документация ME изделий

Применяют пункт 7 общего стандарта за исключением следующего:

201.7.1 Общие положения

201.7.1.1 Практическое использование идентификации, маркировки и документов

Замена:

В процессе управления рисками изготовитель должен учитывать риск слабой возможности практического использования, связанный с проектированием идентификации, маркировки и документации слуховых аппаратов.

Практическое использование идентификационных, маркировочных и сопроводительных документов, предназначенных для пациента, должно оцениваться на основе профиля пациента, включая базовое школьное образование.

При проектировании слуховые аппараты следует делать простыми в использовании, чтобы их использование не требовало ссылки на сложные сопроводительные документы.

Соответствие проверяют проверкой результатов процесса управления рисками.

201.7.1.2 Четкость маркировки

Замена:

Маркировка, требуемая 7.2 и 7.3, должна быть четко различимой при следующих условиях:

- предупреждающие знаки и идентификация на слуховом аппарате, не считая серийного номера, должны быть четко различимыми, когда аппарат находится в руках пациента;

- серийный номер и любая другая маркировка должны быть четко различимы с использованием оптических средств, если это необходимо.

201.7.2	Маркировка на внешней стороне ME изделия или частей ME изделия

201.7.2.1 Минимальные требования к маркировке ME изделия и сменных частей

Замена:

Если размер слухового аппарата не позволяет нанести всю маркировку, согласно 7.2, она должна быть полностью записана в сопроводительной документации.

201.7.2.2 Идентификация

Замена:

Маркировка слухового аппарата должна наносится с наружной стороны с указанием:

- звания или торговой марки изготовителя;

- обозначения модели или типа.

Маркировка слухового аппарата должна наносится по наружной стороне или в другом доступном для пользователя месте с четким указанием:

- идентификации правого и левого слуховых аппаратов, если отсутствие такой маркировки не представляет неприемлемого риска. Для правого уха маркировка наносится красным цветом, для левого - синим;

- серийного номера.

При ношении слухового аппарата в ухе маркировка на слуховом аппарате может быть сокращена до серийного номера и идентификации правого и левого аппаратов. в случаях, когда это невозможно, вся применимая информация на этикетке может быть размещена на упаковке каждой единицы.

Маркировка слухового аппарата должна наносится по наружной стороне или в другом доступном для пользователя месте с четким указанием:

- года выпуска.

Серийный номер, идентификатор партии, и год производства могут быть предоставлены в виде удобочитаемого кода или с помощью технологии автоматической идентификации, такой как штрих-коды или RFID (радиочастотной идентификации).

Примечание: См. ISO 15223-1 для обозначений изготовителя, серийного номера, номера партии, года изготовления и срока годности.

201.7.2.5 ME изделие, предназначенное для получения энергии от другого оборудования

Подпункт 7.2.5 общего стандарта не применяют.

201.7.2.6 Подключение к сети питания

Подпункт 7.2.6 общего стандарта не применяют.

201.7.2.7 Входная электрическая мощность от сети питания

Подпункт 7.2.7 общего стандарта не применяют.

201.7.2.8 Выходные разъемы

Подпункт 7.2.8 общего стандарта не применяют.

201.7.2.10 Рабочие части

Подпункт 7.2.10 общего стандарта не применяют.

201.7.2.17 Защитная упаковка

Замена:

Если транспортировка или хранение требуют специальных мер по обращению с изделием, упаковка должна иметь соответствующую маркировку.

201.7.8.1 * Цвета световых индикаторов

Замена:

Цвета световых индикаторов и их значение должны быть указаны в инструкции по эксплуатации.

Соответствие требованиям проверяют осмотром.

201.7.9 Сопроводительная документация

201.7.9.1 Общие положения

Замена:

Слуховой аппарат должен сопровождаться документами, содержащими как минимум инструкции по применению и техническое описание. Техническое описание может быть включено в тот же документ, что и инструкция по эксплуатации. сопроводительные документы должны рассматриваться как часть слухового аппарата.

Сопроводительные документы должны идентифицировать слуховой аппарат, включая, если применимо, следующее:

- контактную информацию по названию или торговой марке изготовителя, на которую пациент может сослаться;

- обозначение модели или типа;

- для слухового аппарата, уровень звукового давления которого может превысить 132 дБ: предупреждение специалисту, подготавливающему настройку слухового аппарата, о потенциальном риске ухудшения слуха пациента.

Сопроводительные документы могут быть предоставлены в электронном виде, например, в формате электронного файла, который может быть загружен в открытом доступе.

Если сопроводительные документы предоставлены в электронном виде, процесс проектирования эксплуатационной пригодности включает рассмотрение того, какая информация также должна быть представлена в бумажном виде.

Сопроводительные документы должны быть подготовлены на уровне, соответствующем образованию, обучению и любым особым потребностям лица, для которого они предназначены.

Соответствие проверяют путем проверки сопроводительных документов и, если они предоставляются в электронном виде, согласно IEC 60601-1-6.

201.7.9.2 Инструкции по применению

201.7.9.2.1 Общие положения

Замена:

В инструкции по применению должны быть указаны:

- название или товарный знак и адрес изготовителя;

- обозначение модели или типа;

- назначение и предусмотренное применение слухового аппарата;

- рабочие функции;

- информацию о любых выявленных эффектах, связанных с использованием слуховых аппаратов, требующих консультации с врачом, например, скопление серы.

Инструкции по применению должны быть составлены на языке, приемлемом для предполагаемого пациента.

Инструкции по применению должны включать:

- понятные схемы, иллюстрации или фотографии полностью собранного и готового к работе слухового аппарата, включая все органы управления, визуальные информационные сигналы и индикаторы;

- понятные схемы, иллюстрации или фотографии, показывающие правильное подключение слухового аппарата, аксессуаров и другого оборудования пациенту;

- информацию о существующих ограничениях в отношении мест или условий использования слухового аппарата;

- рекомендация пациенту обратиться к изготовителю или представителю изготовителя:

•	для получения, при необходимости, дополнительных сведений по настройке, использованию или обслуживанию слухового аппарата или системы слухового аппарата; или

•	для сообщения о неожиданных происшествиях или операциях.

Инструкции по эксплуатации должны включать описание и иллюстрацию замены и/или зарядки батареи.

201.7.9.2.2 Предупреждения и указания по безопасности

Замена:

Инструкции по эксплуатации должны содержать все предупреждения и указания по технике безопасности.

Общие предупреждения и указания по технике безопасности должны быть размещены в специально обозначенном разделе инструкции по применению. Предупреждение или указание по технике безопасности, относящееся только к определенной инструкции или действию, должно предшествовать инструкции, к которой оно применяется.

В соответствующих случаях в инструкции по применению должны быть указаны:

- для слуховых аппаратов применимых в педиатрической практике: предупреждение хранить мелкие детали (слуховой аппарат, батарейки и съемные детали), которые можно проглотить, в недоступном для детей месте;

- для слуховых аппаратов, не соответствующих требованиям относительно условий взрывоопасной или обогащенной кислородом среды: предупреждение не пользоваться слуховым аппаратом в таких районах;

- предупреждение о том, что конкретный слуховой аппарат должен использоваться только лицом, для которого он предназначен, и никем другим;

- для слуховых аппаратов с беспроводной передачей: предупреждение обязательно проверить аппарат перед применением в условиях ограничения электронных или беспроводных устройств;

- требуемое заявление об особых потребностях конкретных групп пациентов, например, маленьких детей или умственно неполноценных лиц;

- предупреждение об обычных условиях, способных послужить причиной причинения ущерба слуховому аппарату, таких как падение, погружение в жидкость, сильные электромагнитные поля или чрезмерное нагревание;

- другие предупреждения, которые могут возникнуть в результате оценки РИСКА, например, предупреждение, на случай, если части аппарата остались в ухе, и какие действия необходимо предпринять;

- допустимые условия окружающей среды при транспортировке и хранении слухового аппарата после того, как он был извлечен из защитной упаковки, и в перерыве между использованием;

- для каждого предупреждающего сигнала и знака безопасности и предупреждающего знака характер опасности, возможные последствия, которые могут возникнуть в случае несоблюдения рекомендаций, и меры предосторожности для снижения риска.

Предупреждение для специалистов по слуховым аппаратам:

- для слуховых аппаратов с уровнем УЗД 132 дБ или выше максимум ВУЗ Д90;

- при настройке важно помнить, что УЗД в ухе у ребенка может быть существенно выше, чем в среднем у взрослого человека. Для выставления целевого значения ВУЗД90 рекомендуется учитывать реальный перепад звукового давления между ухом и акустической камерой.

201.7.9.2.4 Источник электроэнергии

Замена:

Если протекание батареи может создавать неприемлемый риск, инструкции по эксплуатации должны включать предупреждение о необходимости извлечения батареи в целях безопасности.

В случае использования несъемных батарей изготовитель должен уведомить об этом пациента в руководстве пользователя в соответствии с файлом менеджмента риска.

201.7.9.2.5 Описание ME изделия

Замена:

Инструкции по применению должны включать:

- краткое описание слухового аппарата;

- описание того, как работает слуховой аппарат.

Если слуховой аппарат может подключаться извне, инструкция по применению должна содержать предупреждение о подключении аппарата только к оборудованию соответствующим международным стандартам безопасности.

201.7.9.2.9 Инструкции по эксплуатации

Замена:

Инструкции по применению должны содержать всю информацию, необходимую для работы со слуховым аппаратом в соответствии с его спецификацией, включая объяснение функций органов управления, батарейного отсека и сигналов, а также подключения и отключения съемных частей и аксессуаров.

Значения левого и правого индикаторных символов, предупреждения, сокращения и значение световых индикаторов на слуховом аппарате, все должно быть объяснено в инструкции по применению.

201.7.9.2.12 Очистка, дезинфекция и стерилизация

Замена:

Инструкция по применению должна содержать информацию о чистке и обслуживании слухового аппарата, в предусмотренных случаях:

- процедуру мытья ушного вкладыша;

- замену трубок, фильтров и других сменных деталей;

- хранение слухового аппарата;

- надлежащее обслуживание аккумуляторных батарей;

- информацию о том, как и где можно получить ремонтные услуги.

201.7.9.2.14 Аксессуары, вспомогательные изделия, используемые материалы

Замена:

Инструкции по применению должны включать список съемных и заменяемых частей, а также аксессуаров.

Если слуховой аппарат является перезаряжаемым, инструкция по применению должна четко указывать, какое зарядное устройство должно быть использовано для обеспечения соответствия требованиям настоящего документа.

201.7.9.2.15	Защита окружающей среды

Замена:

Инструкции по применению должны содержать информацию о

- способах утилизации батарей;

- способах утилизации слухового аппарата;

- способах утилизации частей, представляющих риск в связи с утилизацией.

201.7.9.2.16 Ссылка на техническое описание

Замена:

Инструкции по применению должны содержать информацию, указанную в 201.7.9.3, или ссылку на то, где можно найти информацию, указанную в 201.7.9.3 (например, в руководстве по эксплуатации)

Соответствие требованиям 201.7.9.2 проверяют изучением инструкций по применению на языке, подходящем для предполагаемого пациента.

201.7.9.3 Техническое описание

201.7.9.3.1 Общие положения

Замена:

Техническое описание должно содержать все данные, необходимые для безопасной эксплуатации, транспортировки и хранения.

Технический паспорт должен быть доступен для профессионального оператора, устанавливающего слуховой аппарат, и включать в себя:

- краткое описание основных физических и эксплуатационных характеристик слухового аппарата;

- технические характеристики согласно IEC 60118-0;

- индивидуальный идентификатор версии, такой как дата выпуска;

- предупреждение, касающееся опасностей и факторов риска, возникающих в результате несанкционированной модификации слухового аппарата, например, указание на соответствующий эффект:

•	«Внимание: Никакие модификации оборудования не допускаются»

•	«Внимание: Запрещается модифицировать данное оборудование без разрешения производителя».

•	«Внимание: при модификации оборудования необходимо провести соответствующие осмотр и испытания, чтобы гарантировать дальнейшее безопасное использование оборудования».

201.8 * Защита от опасностей поражения электрическим током

Применяют пункт 8 общего стандарта, за исключением следующего:

201.8.1 Основное правило защиты от поражения электрическим током

Замена:

a) Слуховые аппараты считаются безопасными при питании от внутреннего источника питания.

b) Слуховые аппараты с внешними подключениями к медицинскому электрическому оборудованию в соответствии с IEC 60601-1 и применимыми конкретными стандартами считаются безопасными.

c) Cлуховые аппараты, обычно используемые в домашних условиях, считаются безопасными при подключении к электрическому оборудованию, отвечающему требованиям соответствующего стандарта IEC 60065, IEC 60950-1, IEC 62368-1 или других применимых стандартов безопасности IEC.

Пределы, указанные в 201.8.4.2, не должны превышаться для доступных частей и рабочих частей в нормальном состоянии.

201.8.2.1 Подключение к отдельному источнику питания

Замена:

Если слуховой аппарат предназначен для подключения к отдельному источнику питания, отличному от питающей сети, отдельный источник питания должен отвечать требованиям соответствующего стандарта IEC 60065, IEC 60950-1, IEC 62368-1 или других применимых стандартов безопасности IEC.

При указании конкретного отдельного источника питания, соответствующие тесты должны проводиться с подключенным к нему слуховым аппаратом. если указан общий отдельный источник питания, необходимо проверить спецификацию в сопроводительной документации.

201.8.3	Классификация рабочих частей

Замена:

Слуховой аппарат классифицируется как рабочая часть типа B.

201.8.4.2 Доступные части и рабочие части

Замена:

a) Применяются требования общего стандарта к дополнительному току в цепи пациента. доступные контакты слуховых аппаратов с внутренним питанием, рассчитанные на 4,5 в постоянного тока или менее, освобождаются от таких требований при условии, что постоянный ток, протекающий при реалистичной конфигурации и наихудших условиях между такими контактами, не превышает 10 мкА, а оценка РИСКА учитывает конкретные дизайн и применение.

b) Слуховые аппараты, подключенные к электрическому оборудованию в соответствии со стандартами, отличными от IEC 60601, должны соответствовать требованиям тока утечки, описанным в 201.8.7.

201.8.5 Разделение частей

Замена:

Примечание: См. 201.8.1.

201.8.7 Токи утечки и дополнительные токи пациента

201.8.7.1 Общие требования

Замена:

a) Качество электрической изоляции, обеспечивающей защиту от поражения электрическим током, должно обеспечивать ограничение проходящего через нее тока значениями, указанными в 201.8.7.3.

b) Указанные значения тока утечки применимы в любой комбинации следующих условий:

- при рабочей температуре и после обработки по влажности, согласно 201.5.7;

- в нормальных условиях;

- для слуховых аппаратов, подключенных к сети в режиме ожидания и полностью работающих.

201.8.7.2 Условия единичного нарушения

Подпункт 8.7.2 общего стандарта не применяют.

201.8.7.3 Допустимые значения

Замена:

Допустимое значение тока утечки на пациента составляет 100 мкА СКЗ. Данное значение применяется к току, протекающему через сеть, как показано на Рисунке 12 общего стандарта, и измеряется, как показано на рисунке 201.101. Номинальное выходное напряжение изолирующего трансформатора составляет 275 В переменного тока при 50 Гц или 60 Гц.

201.8.7.4 Измерения

201.8.7.4.1 Общие положения

Замена:

Замеры тока утечки на пациента должны быть сделаны после того, как слуховой аппарат доведен до рабочей температуры.

Обозначения:

1- Корпус слухового аппарата;

3- сигнальный вход/выход коротко-замкнутый или под напряжением

P1- внешнее соединение;

T1- одно- или многофазные изолирующие трансформаторы с достаточной номинальной мощностью и регулируемым выходным напряжением (см. также обоснование 8.7.4.2 общего стандарта);

V- вольтметр с показаниям среднеквадратичного значения, с использованием, если необходимо и возможно, одного метра с коммутирующим переключателем;

MD- измерительное устройство (см. рисунок 12 общего стандарта);

Рисунок 201.101 – Схема измерения тока утечки (см. 201.8.7.4.7)

201.8.7.4.6 Измерение тока прикосновения

Замена:

Данный подпункт входит в требования 201.8.7.4.7.

201.8.7.4.7 Измерение тока утечки на пациента

Замена:

Слуховой аппарат испытывается в соответствии с рисунком 201.101 при 110% максимального указанного напряжения сети с использованием соответствующей измерительной питающей линии.

Для слуховых аппаратов, корпус или часть корпуса которых изготовлены с использованием изоляционного материала, металлическая фольга размером не более 20 см х 10 см применяется в непосредственном контакте с корпусом или соответствующей частью корпуса.

По возможности должны проводиться манипуляции с металлической фольгой, чтобы можно было определить максимальное значение тока утечки пациента.

Металлические части корпуса могут быть частично или полностью закрыты металлической фольгой.

При возможности демонстрации соответствующего разделения задействованных частей нет необходимости в проведении такого теста.

201.8.7.4.8 Измерение дополнительного тока в цепи пациента

Дополнение:

Доступные контакты слуховых аппаратов с внутренним питанием, рассчитанных на максимальное напряжение батареи, согласно спецификации изготовителя слухового аппарата, освобождаются от таких требований при условии, что постоянный ток, протекающий при реалистичной конфигурации и наихудших условиях между такими контактами, не превышает 10 мкА, а оценка риска учитывает конкретные дизайн и применение.

201.8.8 Изолирование

Замена:

Испытание в соответствии с 8.7 общего стандарта должно проводиться после испытания на удар согласно 201.15.3.4.

201.8.9	Пути утечки и зазоры воздуха

Подпункт 8.9 общего стандарта не применяют.

201.8.10 Компоненты и проводка

Подпункт 8.10 общего стандарта не применяют.

201.8.11 Сетевые части, компоненты и компоновка

Подпункт 8.11 общего стандарта не применяют.

201.9 * Защита от механических опасностей, создаваемых me изделиями и me системами

Применяют пункт 9 общего стандарта, за исключением следующего:

201.9.1 Механические опасности, создаваемые ME изделиями

Замена:

Как правило, слуховые аппараты с аксессуарами не создают механической опасности. В таблице 201.101 ниже перечислены опасности, которые необходимо учитывать.

Таблица 201.101 – механические опасности, которые необходимо учитывать

| Опасность механического травмирования | Попадает под подпункт |
| --- | --- |
| Острые края | 201.9.3 |
| Акустическая энергия | 201.9.6 |
| Запутывание | 201.9.101 |
| Части, оставшиеся в слуховом проходе | 201.9.102 |

201.9.2 Механические опасности, связанные с движущимися частями

Подпункт 9.2 общего стандарта не применяют.

201.9.3 Механическая опасность, связанная с поверхностями, углами и краями

Замена:

Неровные поверхности, острые углы и края слуховых аппаратов и систем слуховых аппаратов, которые могут причинить травмы или повреждения, должны быть скрыты или, по возможности, исключены.

В частности, внимание должно быть обращено на наружные кромки, дверцы аккумуляторных батарей и фланцы соединителей.

Соответствие проверяют осмотром слуховых аппаратов или систем слуховых аппаратов.

201.9.4 Опасности нестабильности

Подпункт 9.4 общего стандарта не применяют.

201.9.5 Опасность от выбрасываемых частей

Подпункт 9.5 общего стандарта не применяют.

201.9.6 * Акустическая энергия (в том числе инфра- и ультразвуковая) и вибрация

Замена:

Слуховые аппараты должны проектироваться таким образом, чтобы пользователи не могли непреднамеренно подвергаться УЗД выше заданного вузд90 в нормальных условиях.

Допустимое повышение уровня при условии единичного нарушения должно быть оценено в файле менеджмента риска.

Значение заданного ВУЗД90 должно быть указано либо на слуховом аппарате, либо в программном обеспечении настройки, либо иным образом. максимальное отклонение должно быть оценено в файле менеджмента риска.

Слуховые аппараты с возможным максимальным уровнем выходного звукового давления 132 дБ УЗД и выше требуют специального предупреждения для специалистов по слуховым аппаратам (см. 201.7.).

201.9.7 Емкости высокого давления и части, подверженные пневматическому и гидравлическому давлению

Подпункт 9.7 общего стандарта не применяют по причине отсутствия таких частей у слуховых аппаратов.

201.9.8 Механические опасности, связанные с опорными системами

Подпункт 9.8 общего стандарта не применяют по причине отсутствия таких частей у слуховых аппаратов.

Дополнительные подпункты:

201.9.101 Опасность запутывания

Кабели и шнуры слуховых аппаратов или аксессуаров, которые пациент носит на шее, не должны создавать риск травм или удушения. Сила усилия отключения не должна превышать 40 Н.

Соответствие проверяют приложением тягового усилия.

201.9.102 Опасность, связанная с оставшимися в слуховом проходе частями слухового аппарата

Слуховой аппарат, предназначенный для ношения в слуховом проходе, должен быть безопасным для извлечения пациентом. если такой слуховой аппарат сложен для извлечения, инструкция по применению должна содержать указания метода определения местоположения и извлечения аппарата.

Слуховые аппараты должны быть спроектированы таким образом, чтобы их части не отслаивались при применении, введении или извлечении из слухового прохода.

Любая часть, подвергаемая приложению тягового усилия при извлечении слухового аппарата из слухового прохода, должна выдерживать силу не менее 3 Н без отрыва от инструмента.

Соответствие проверяют приложением тягового усилия.

201.10 * Защита от опасностей воздействия нежелательного или чрезмерного излучения

Пункт 10 общего стандарта не применяют, за исключением 10.4.

201.11 * Защита от чрезмерных температур и других опасностей

Применяют пункт 11 общего стандарта, за исключением следующего:

201.11.1	 Чрезмерно высокие температуры ME изделия

201.11.1.1 Максимальная температура при нормальной эксплуатации

Замена:

Максимальная температура слухового аппарата не должна превышать 43°C. Если температура поверхности рабочей части превышает 41°C, максимальная температура должна быть указана в инструкции по применению. Если температура не превышает 41°C, обоснование не требуется.

Если слуховой аппарат может работать при температуре окружающей среды выше 43°C, максимальная температура корпуса может быть равна температуре окружающей среды.

201.11.1.2 Температура рабочих частей

Замена:

Требования данного подпункта включены в 201.11.1.1.

201.11.1.3 Измерения

Дополнение:

Из-за низкого уровня энергии слуховых аппаратов с внутренним источником питания от этого теста, как правило, можно отказаться. Если инженерная оценка изготовителя показывает, что пределы температуры не могут быть превышены, измерения не требуются. Однако обоснование такого заключения должно быть задокументировано в файле менеджмента риска.

Для частей слухового аппарата, которых можно касаться, вероятность возникновения и продолжительность контакта должны быть определены и задокументированы в файле менеджмента риска.

Соответствие требованиям 201.11.1.1 проверяют проверкой файла менеджмента риска и инструкции по применению. Может потребоваться измерение температуры на рабочем слуховом аппарате.

201.11.2	 Пожарная безопасность

Подпункт 11.2 общего стандарта не применяют.

Примечание: Требования к слуховым аппаратам, предназначенным для использования в условиях взрывоопасной или обогащенной кислородом среды, не содержатся в данном стандарте.

201.11.3	 Требования к конструкции противопожарных кожухов ME изделия

Подпункт 11.3 общего стандарта не применяют.

201.11.6  Перелив, разлив, утечка, попадание воды или твердых частиц, очистка, дезинфекция, стерилизация и совместимость с веществами, используемыми с ME изделием.

201.11.6.2 Разлив жидкости в ME изделии

Подпункт 11.6.2 общего стандарта не применяют.

201.11.6.3 Расплескивание жидкостей на ME изделие и ME системы

Подпункт 11.6.3 общего стандарта не применяют.

201.11.6.4 Утечка

Подпункт 11.6.4 общего стандарта не применяют.

201.11.6.5 Попадание воды или твердых частиц в ME изделие и ME системы

Замена:

Как правило, слуховые аппараты с внутренним источником питания, не создают рисков поражения электрическим током и их нет необходимости классифицировать на предмет попадания воды. Если оценка риска требует защиты от вредного попадания воды или твердых частиц, класс IP слухового аппарата должен быть не ниже уровня, необходимого для безопасной эксплуатации, согласно IEC 60529.

Соответствие проверяют испытаниями по IEC 60529, когда слуховые аппараты помещаются в наименее благоприятное положение при нормальном использовании, и соответствующим осмотром.

201.11.6.6 Очистка и дезинфекция ME изделия и ME систем

Замена:

Слуховые аппараты и системы слуховых аппаратов, их части и аксессуары должны выдерживать, без повреждений или порчи, процессы очистки или дезинфекции (такие как удаление серы), согласно инструкции по применению. изготовитель должен оценить влияние многократных чисток в течение ожидаемого срока службы слуховых аппаратов и систем слуховых аппаратов, их частей и аксессуаров, и гарантировать, что эти процессы не приведут к снижению основной безопасности.

Соответствие подтверждают испытанием.

201.11.6.7 Стерилизация ME изделия и ME систем

Подпункт 11.6.7 общего стандарта не применяют.

201.12 * Точность органов управления и измерительных приборов и защита от опасных значений выходных характеристик

Применяют пункт 12 общего стандарта, за исключением следующего:

201.12.2	* Эксплуатационная пригодность ме изделия

Дополнение:

Основные рабочие функции слуховых аппаратов и систем слуховых аппаратов определяются при проектировании эксплуатационной пригодности. типичные основные рабочие функции:

- важные функции:

•	установка и снятие слухового аппарата;

•	приладка слухового аппарата;

•	тестирование основных физических параметров слухового аппарата;

- часто используемые функции:

•	замена батареи;

•	очистка;

•	включение/выключение;

•	регулировка громкости, программы и других важных параметров;

Примечание: См. IEC 60601-1-6 для объяснения термина «часто используемые функции».

201.12.4 Защита от опасного выхода

201.12.4.2 Индикация параметров, относящихся к безопасности

Подпункт 12.4.2 общего стандарта не применяют.

201.12.4.4 Неправильный вывод

Замена:

При регулировании заданного ВУЗД90 управлением, заданный ВУЗД90 не должен увеличиваться при отключении или сбое управления.

Программное обеспечение, регулирующее заданный ВУЗД90 не должно превышать выбранное значение в результате неправильной передачи данных между программным устройством и слуховым аппаратом.

Примечание: См. требования в 201.9.6.

Соответствие проверяют проверкой файла менеджмента риска.

201.12.4.5 Диагностическое или терапевтическое излучение

Подпункт 12.4.5 общего стандарта не применяют.

201.13 * Опасные ситуации и условия нарушения

Применяют пункт 13 общего стандарта, за исключением следующего:

201.13.1.2 Выбросы, деформация корпуса или превышение максимальной температуры

Замена:

Возникновение следующих опасных ситуаций не должно быть допущено:

- непреднамеренное выставление УЗД выше заданного ВУЗД90;

- выброс пламени, расплавленного металла, ядовитых или горючих веществ в опасных количествах;

- деформация корпуса до степени, при которой нарушается соответствие 201.15.3.1;

- повышение температуры слуховых аппаратов, доступных для касания, с превышением 50°C при измерении и регулировке, как описано в 201.11.1.3;

- превышение допустимых значений для “других компонентов и материалов”, указанных в таблице 22 общего стандарта, в 1,5 раза минус 12,5°C.

Условия единичного нарушения, указанные в 4.7 общего стандарта в отношении выбросов пламени, расплавленного металла или воспламеняющихся веществ, не должны применяться к частям и компонентам, где:

- конструкция цепи питания ограничивает рассеиваемую мощность при условии единичного нарушения до менее 15 Вт или рассеиваемой энергии до менее 900 Дж;

Соответствие требованию проверяют снятием напряжения 15 Вт из цепи питания на 1 мин. Если через 1 мин цепь питания не может выдавать 15 Вт, считается, что схема ограничивает рассеиваемую мощность до менее 15 Вт. Также рассматривают соответствующую проектную документацию.

или

- вторичные цепи соответствуют всем следующим условиям:

•	установлены на материале с классом воспламеняемости FV1 или выше в соответствии с IEC 60695-11-10;

•	подсоединены к питанию при напряжении 60 В постоянного тока или 42,2 В пикового или ниже в нормальных условиях и при условии единичного нарушения;

•	ограничены до 100 ВА или до 6000 Дж при условии единичного нарушения;

•	применяется изоляция проводов типа ПВХ, ТФЭ, ПТФЭ, ФЭП, полихлоропрена или полибромида;

Соответствие проверяют оценкой проектной документации.

или

- компонент является компонентом с характеристиками высоких требований надежности и безопасности, согласно 4.9 общего стандарта;

Соответствие проверяют оценкой проектной документации.

или

- компоненты полностью помещены в противопожарный кожух в соответствии с 11.3 общего стандарта.

После испытаний по данному подпункту необходимо проверить тепловые выключатели и максимальные расцепители тока, чтобы определить, что их настройка не изменилась (из-за нагрева, вибрации или по другим причинам) в достаточной степени, чтобы повлиять на их функции безопасности.

201.13.2	 Условия единичного нарушения

201.13.2.1 Общие положения

Замена:

При применении условий единичного нарушения, перечисленных в 201.13.2.2 по 201.13.2.13 (включительно), нормальные условия, указанные в а), также должны применяться в наименее благоприятном сочетании.

- нормальное условие включает все следующее одновременно:

- присутствие на любом сигнальном входе/выходе любого напряжения или тока от другого электрического оборудования, разрешенного для подключения в соответствии с сопроводительной документацией, согласно 201.7.9;

- разомкнутая цепь любого или всех заземляющих соединений, без соответствия требованиям 8.6 общего стандарта, включая любое функциональное заземление.

b) условие единичного нарушения включает:

- короткое замыкание любой изоляции, в соответствии с требованиями для одного средства защиты, согласно 8.8 общего стандарта;

Примечание: Сюда входит короткое замыкание любой составной части двойной изоляции в соответствии с требованиями 8.8 общего стандарта.

- короткое замыкание любого пути утечки или воздушного зазора, в соответствии с требованиями для одного средства защиты, как указано согласно 8.9 общего стандарта;

- короткое замыкание и разомкнутая цепь любого компонента, отличного от компонента с характеристиками высоких требований надежности и безопасности, подключенного параллельно с изоляцией, с воздушным зазором или путем утечки, если только короткое замыкание не является режимом отказа для компонента (см. также 4.8 и 4.9 общего стандарта);

- разомкнутая цепь любого провода защитного заземления или внутреннего соединения защитного заземления в соответствии с требованиями 8.6 общего стандарта: это не относится к проводу защитного заземления стационарного ME изделия, отключение которого рассматривается как маловероятное;

- обрыв любого силового проводника между частями ME изделия в отдельных корпусах, если согласно анализу риска, такое условие может привести к превышению допустимых пределов;

- непреднамеренное перемещение компонента; но только при условии, что компонент не установлен достаточно надежно, чтобы гарантировать, что подобное перемещение маловероятно в течение ожидаемого срока службы ME изделия, согласно процессу управления рисками (см. также 8.10.1 общего стандарта);

- случайное отслоение проводников.

201.13.2.2 Условие единичного нарушения, по электрической части

Замена:

Требования и испытания, относящиеся к условию единичного нарушения, приведены в 201.13.2.1

201.13.2.3 Перегрев трансформаторов в ME изделии

Подпункт 13.2.3 общего стандарта не применяют, в связи с отсутствием трансформаторов в слуховых аппаратах.

201.13.2.4 Отказ термостатов

Подпункт 13.2.4 общего стандарта не применяют, в связи с отсутствием термостатов в слуховых аппаратах.

201.13.2.5 Отказ устройств ограничения температуры

Подпункт 13.2.5 общего стандарта не применяют, в связи с отсутствием устройств ограничения температуры в слуховых аппаратах.

201.13.2.7 Нарушение охлаждения, что может привести к опасной ситуации

Подпункт 13.2.7 общего стандарта не применяют, в связи с тем, что слуховые аппараты не зависят от вентиляции и не используют систему охлаждения.

201.13.2.8 Блокировка движущихся частей

Подпункт 13.2.8 общего стандарта не применяют, в связи с отсутствием таких движущихся частей в слуховых аппаратах.

201.13.2.9 Обрыв и короткое замыкание конденсаторов двигателя

Подпункт 13.2.9 общего стандарта не применяют, в связи с отсутствием двигателей в слуховых аппаратах.

201.13.2.10 Дополнительные критерии испытаний для ME изделия с приводом от двигателя

Подпункт 13.2.10 общего стандарта не применяют, в связи с отсутствием двигателей в слуховых аппаратах.

201.13.2.11* Отказ компонентов ME изделия, используемого в условиях среды, богатой кислородом

Подпункт 13.2.11 общего стандарта не применяют.

201.13.2.12 Отказ частей, который может привести к механической опасности

Требования и испытания, относящиеся к этим условиям единичного нарушения, приведены в пунктах 201.9 и 201.15.3.

201.13.2.13 Перегрузка

Подпункт 13.2.13 общего стандарта не применяют, в связи с отсутствием, а значит и невозможностью перегрузки, двигателей или нагревательных элементов в слуховых аппаратах.

201.14 *Программируемые электрические медицинские системы (PEMS)

Пункт 14 общего стандарта не применяют, за исключением следующего:

201.14.1	Общие положения

Замена:

Встроенное и настраиваемое программное обеспечение должно соответствовать 
IEC 62304.

Классификация программного обеспечения в соответствии с IEC 62304 должна быть результатом оценки риска.

Соответствие определяют применением требований пункта 201.14 путем проверки файла менеджмента риска. соответствие дизайну программного обеспечения и процессу управления рисками IEC 62304 - путем проверки отчетов или сертификатов внешнего, или внутреннего аудита.

Примечание: Настройка программного обеспечения, как правило, классифицируется и рассматривается как медицинское устройство.

201.14.2 Документация

Применяют подпункт 14.2 общего стандарта.

201.14.3	План управления рисками

Применяют подпункт 14.3 общего стандарта.

201.14.6 Процесс управления рисками

201.14.6.1 Идентификация известных и прогнозируемых опасностей

Применяют подпункт 14.6.1 общего стандарта.

201.14.11 Проверка PEMS

Применяют подпункт 14.11 общего стандарта.

201.15 * Конструкция ME изделия

Пункт 15 общего стандарта не применяют, за исключением следующего:

201.15.2 Эксплуатационная годность

Замена:

Части слуховых аппаратов, подверженные механическому износу, ухудшению качества функционирования и состояния окружающей среды, или старению, что может привести к неприемлемому риску, если оставить их без контроля в течение достаточно длительного периода, должны быть доступны для осмотра, замены и обслуживания.

Соответствие проверяют осмотром таких частей и их расположения.

201.15.3	 Механическая прочность

201.15.3.1 Общие положения

Замена:

Слуховые аппараты или их части должны иметь соответствующую механическую прочность, и не должны приводить к потере основной безопасности из-за напряжения формования или под воздействием механического напряжения, вызванного толчками, ударами, падением или грубым обращением.

Для аксессуаров, относящихся к слуховым аппаратам, применяют IEC 60065, 
IEC 60950-1, IEC 62368-1 или другие применимые стандарты безопасности IEC.

Требования к механическому проектированию слуховых аппаратов, предназначенных для детей в возрасте до 36 месяцев:

- Крышка, закрывающая батареи, должна быть сконструирована таким образом, чтобы:

- снятие аккумулятора требовало применения инструмента; или

- снятие аккумулятора требовало усилия не менее 10 Н в наименее благоприятном направлении.

b) Любая съемная часть слухового аппарата (например, заушный крючок, трубка, типовая табличка, крышка программирования) не должна быть легко отсоединяемой:

- без применения инструмента; или

- без усилия менее 10 Н в направлении наименьшего сопротивления.

Соответствие требованию проверяют осмотром изделия и приложением описанных сил (см. также 201.15.3.4).

201.15.3.4 Испытание на удар

Замена:

Слуховые аппараты не должны создавать неприемлемый риск в результате свободного падения.

Соответствие проверяют следующим испытанием.

Образец должен быть испытан с любой безопасной рабочей нагрузкой на месте, позволяя ему свободно падать по одному разу из шести различных исходных положений с высоты 1,0 м на твердую деревянную поверхность.

После теста слуховой аппарат не должен приводить к недопустимому риску, например, к увеличению ток утечки, рассматриваемому в 201.8.7, или механическим опасностям, см. 201.9.

201.15.3.7 Влияние на окружающую среду

Замена:

При выборе и работе с материалами, используемыми в конструкции слуховых аппаратов, необходимо учитывать предусмотренное применение, ожидаемый срок службы, а также условия транспортировки и хранения конструируемого изделия.

Проектирование и конструирование слуховых аппаратов должно выполняться таким образом, чтобы в течение ожидаемого срока службы любые коррозии, старение, механический износ или разложение биологических материалов из-за воздействия влаги, пота, влажности, средств по уходу за волосами или туалетных принадлежностей не ухудшали его механических свойств приводя к неприемлемому риску. См. также 201.15.2.

Соответствие проверяют:

- осмотром слуховых аппаратов, сопроводительной документации и спецификации изготовителя по используемым материалам и их обработке;

- инспекцией соответствующих испытаний или расчетов изготовителя.

201.15.4	 Компоненты и общая сборка МЕ изделия

201.15.4.3 Батареи

201.15.4.3.1 Корпус

Замена:

Батарейные отсеки должны быть спроектированы таким образом, чтобы предотвратить случайное короткое замыкание батареи, способное привести к возникновению опасной ситуации.

Если из-за неправильного подключения или замены батареи может возникнуть опасная ситуация, оборудование должно быть оснащено средствами предотвращения неправильной полярности.

201.15.4.3.3 Защита от перезарядки

Применяют пункт 15.4.3.3 общего стандарта.

Дополнительный подпункт:

201.15.4.3.101 Батарейки для слуховых аппаратов

Батареи, используемые для питания слуховых аппаратов, должны соответствовать международным стандартам. конструкция электронной схемы не должна допускать перегрева неправильно вставленной батареи выше 50°C.

201.15.4.4 Индикаторы

Замена:

Слуховые аппараты не требуют каких-либо индикаторов для пациента.

В отношении аксессуаров для слуховых аппаратов применяют IEC 60950-1, 
IEC 60065, IEC 62368-1 или соответствующий применимый стандарт IEC.

201.16 * ME системы

Замена:

Напряжение относительно земли или доступных частей, отличных от слуховых аппаратов, не должно превышать 42,4 В пикового переменного тока или 60 В постоянного тока в нормальных условиях или условиях единичного нарушения. Предел постоянного тока 60 В применяется к постоянному току с размахом пульсации не более 10%. При превышении пульсацией этого значения, применяется предел пикового напряжения 42,4 В. Мощность не должна превышать 240 ВА в течение более 60 сек или доступная накопленная энергия не должна превышать 20 Дж при потенциале 2 В или более.

Указанные выше пределы напряжения и энергии также применяются к:

- внутренним частям, отличным от контактов вилок, соединителей и розеток, к которым можно прикоснуться с помощью испытательного штифта, показанного на рисунке 8 общего стандарта, вставленного через отверстие в корпусе;

- внутренним частям, к которым можно прикоснуться металлическим испытательным стержнем диаметром 4 мм и длиной 100 мм, вставленным через любое отверстие в верхней части корпуса или через любое отверстие, предназначенное для регулировки предварительно установленных элементов управления, которые могут настраивается пациентом при нормальном применении с помощью инструмента.

Соответствие проверяют, вставляя испытательный штифт или испытательный стержень в соответствующие отверстия.

Испытательный штифт вводят во всех возможных положениях с минимальным усилием (не более 1 Н).

Испытательный стержень вводят во всех возможных положениях через отверстия, предусмотренные для регулировки предварительно установленных элементов управления, которые пациент может регулировать при нормальном применении, в случае сомнения, с силой 10 Н.

Если инструкция по применению оговаривает использование конкретного инструмента, тест повторяется с таким инструментом.

Примечание: Все остальные системные аспекты рассматриваются в отдельных разделах данного стандарта.

201.17 Электромагнитная совместимость ME изделий и ME систем

Замена:

В процессе управления рисками изготовитель должен рассмотреть риски, связанные с внесением слуховым аппаратом электромагнитных явлений в окружающую среду, способных ухудшить работу других устройств, электрического оборудования и систем.

Электромагнитная совместимость должна быть проверена в соответствии с 
IEC 60601-1-2. Для слуховых аппаратов необходимо провести дополнительное тестирование на устойчивость к цифровым беспроводным помехам в соответствии с IEC 60118-13.

Примечание: См. Приложение DD.

Соответствие проверяют проверкой файла менеджмента риска.

Приложения

Применяют приложения к общему стандарту, за исключением следующих:

Приложение E

(информативное)

Примеры подключения измерительного прибора (MD) для измерения тока утечки пациента и дополнительный ток пациента

Приложение E к общему стандарту не применяют.

Приложение G

(информативное)

Защита от опасностей воспламенения горючих смесей анестетиков

Приложение G к общему стандарту не применяют.

Приложение H

(информативное)

Структура PEMS, жизненный цикл развития и документация PEMS

Приложение H к общему стандарту не применяют.

Приложение I

(информативное)

Аспекты ME систем

Приложение I к общему стандарту не применяют.

Приложение J

(информативное)

Обследование изоляционных путей

Приложение J к общему стандарту не применяют.

Приложение K

(информативное)

Упрощенные схемы тока утечки на пациента

Приложение К общего стандарта не применяют.

Приложение L

(информативное)

Изолированные обмоточные провода для использования без чередующейся изоляции

Приложение L к общему стандарту не применяют.

Приложение AA

(информативное)

Частное руководство и обоснования

AA.1 Общее руководство

Настоящий стандарт был создан для заполнения пробелов в стандартизации слуховых аппаратов.

В прошлом слуховые аппараты рассматривались как безопасные по своей природе. Для выполнения нормативных требований изготовители руководствовались непосредственно собственными техническими требованиями к испытаниям, основанными на оценке риска и опыте испытаний или полевых данных, а также на применении нормативных ссылок. благодаря тесному сотрудничеству изготовителей в рамках промышленных ассоциаций, такие требования были частично согласованы и даже стандартизованы. Результатом предпринятых в 1990-х годах попыток создания отраслевого стандарта, отвечающего нормативным требованиям, стала разработка в 1998 году проекта CENELEC draft prEN 50220. В отсутствии позитивного голосования Европейская ассоциация производителей слуховых аппаратов (EHIMA) выпустила под своим именем промышленный стандарт почти идентичного содержания; однако этот документ не получил широкого признания. В 2009 году EHIMA решила положить конец такой неопределенности и обратилась в IEC с запросом на разработку международно признанного стандарта безопасности для слуховых аппаратов.

В индустрии слуховых аппаратов и регулирующих органах общепризнано, что IEC 60601-1 не подходит для применения в отношении слуховых аппаратов. По этой причине индустрия слуховых аппаратов ранее не участвовала в деятельности IEC/ТК 62 и его подкомитетов. В результате спецификация требований безопасности для слуховых аппаратов была разработана принципиально иначе в сравнении с IEC 60601-1. Поэтому первоначальный подход заключался в создании нового стандарта IEC, который выходил бы за рамки серии IEC 60601. Данная задача была возложена на ТК 29 «Электроакустика», в частности, на его РГ 13 «Слуховые аппараты», с представлением заинтересованных сторон в сфере аудиологических технологий. Обращение к TК 62 содержало предложение интеграции данного документа в серию IEC 60601, для соответствия структурам стандартизации IEC. Фундаментальное различие в подходе к спецификациям безопасности может быть разрешено путем создания частного стандарта, предусматривающего рассмотрение индивидуальных требований в связи с конкретным применением продуктов в области применения. Интеграция установленных требований безопасности слуховых аппаратов в серию стандартов IEC 60601 привела к относительно большому числу замен частей общих и дополнительных стандартов.

AA.2 Определение требований безопасности для слуховых аппаратов

В силу характера предусмотренного применения слуховых аппаратов, риски, во многих случаях, несопоставимы с рисками, связанными с медицинскими изделиями обыкновенно подпадающими под действие стандарта IEC 60601-1. Настоящий стандарт представляет современные передовые практики в области слуховых аппаратов. Данный документ основан на оценке риска производителя, внутренних стандартах, полевых испытаниях и оценке зарегистрированных и известных инцидентов и многолетнего опыта.

В силу характера предусмотренного применения слухового аппарата в условиях домашней среды оператор и пациент являются одним и тем же лицом.

Таблица AA.101 вкратце резюмирует подход данного документа.

Таблица AA.101 - Краткое изложение подхода данного документа

| Тема | Риск и требования |
| --- | --- |
| Электрооборудование | Отсутствует опасность поражения электрическим током в связи с низким напряжением и низким энергопотреблением внутреннего источника питания (обычно ниже максимального напряжения батареи, указанного изготовителем слуховых аппаратов, и очевидно в пределах 201.8.4.2). Недавно в данном документе было введено ограничение на доступные контакты при напряжении батареи. Подключение к внешним устройствам: существовавшие традиционно (представляющие современный уровень) подключения к a) потребительским товарам (аудиовход) или b) медицинским изделиям (для программирования) Риск, связанный с использованием слухового аппарата, сопоставим с риском использования аудионаушников. Требования IEC 60065, IEC 60950-1 или IEC 62368-1 (или другие, при необходимости) в достаточной степени покрывают этот риск. Риск чрезвычайно низок, и сообщений о каких-либо известных инцидентах со слуховыми аппаратами или наушниками не имеется. Предупреждение: Подключайтесь только к совместимым продуктам. Недавно данный документ был дополнен новым тестом на проверку тока утечки для обеспечения минимальной изоляции между аудиовходом и пользователем. Допустимо без дополнительных требований. |
| Механическая часть | Следует избегать острых краев (также после испытания на удар). Требования, чтобы детали не оставались в ухе. Механические требования и инструкции по предупреждению проглатывания маленькими детьми деталей, если применимо. |
| Облучение | Нет. |
| Биологическая, химическая части | Тестирование биосовместимости материалов, контактирующих с пациентом. Предупреждение относительно расширения или утечки батарей при неправильной зарядке. Требования к маркировке и конструкции крышки аккумуляторного отсека. |
| Тепло, огонь | Нет неприемлемого риска в силу того, что внутренний источник питания отличают низкое напряжение и низкое энергопотребление. Тесты на неисправности в настоящем стандарте служат тому подтверждением. Предупреждение относительно расширения или утечки батарей при неправильной зарядке. Требования к маркировке и конструкции крышки аккумуляторного отсека. |
| Акустика | Отказоустойчивая конструкция оборудования и программного обеспечения (требования PEMS), а также программирование и беспроводные интерфейсы, в целях избежать непреднамеренного воздействия на более высокие уровни. Требуется тестирование на ЭМС. Индикация заданного ВУЗД90 на слуховом аппарате, либо в программе настройки. Предупреждение для пользователя и СПЕЦИАЛИСТОВ по слуховым аппаратам специально излучающим более 132 дБ УЗД. |
| Помехи | ЭМС и радиотестирование. Предупреждения пользователя об особых рисках, таких как кардиостимуляторы, самолет или взрывоопасная среда. |
| Удобство применения | Синяя/красная маркировка на слуховом аппарате для обозначения аппарата для левого/правого уха. Проектирование использования и определение основных рабочих функций |
| Аксессуары | - Риски, связанные с пультом дистанционного управления и зарядным устройством сопоставимы с рисками, связанными с ИТ или потребительскими товарами (мобильный телефон, пульт от телевизора и т. д.), соответственно, на них в достаточной мере распространяется действие требований IEC 60065, IEC 60950-1 или IEC 62368-1 (или других, если применимо). - Программные интерфейсы должны соответствовать IEC 60601-1. Альтернативные беспроводные программные интерфейсы могут быть рассмотрены IEC 62368-1 или другими применимыми стандартами безопасности IEC. |

AA.3 Обоснование отдельных пунктов и подпунктов

Ниже приведены обоснования для конкретных разделов и подразделов в настоящем частном стандарте с номерами разделов и подразделов, параллельными номерам в основной части документа. Соответственно, нумерация не является последовательной.

Пункт 201.1.1 – Область распространения

В целом, аксессуары для слуховых аппаратов, такие как пульты дистанционного управления, аудиостримеры, зарядные устройства, блоки питания и аналогичные предметы, используются также пользователями в среде развлечений, ИТ или бытовых товаров, включая мобильные телефоны, пульты дистанционного управления телевизора и т. д. Этим объясняется сопоставимость рисков этих групп продуктов, и расхождения между требования общих и вспомогательных стандартов IEC 60601. Применение стандартов IEC 60950-1, IEC 60065 или IEC 62368-1 в сочетании с настоящим стандартом надлежащим образом покрывает риски. аксессуары во многих случаях разрабатываются и/или производятся производителями в сфере информационных технологий или секторе аудио/видео аппаратуры, которые ближе знакомы с такими требованиями. Это соответствует подходу IEC 60601-1-11.

Напротив, программные интерфейсы или аксессуары при применении в клинических условиях медицинской практики задействованы в работе специалистов по слуховым аппаратам, и, следовательно, должны соответствовать общему стандарту.

Пункт 201.1.3 – Вспомогательные стандарты

Прежде в отрасли слуховых аппаратов не применяли IEC 60601-1-9. В сравнении с ME изделием, традиционно подпадающим под действие стандарта IEC 60601-1, слуховые аппараты оказывают очень ограниченное воздействие на окружающую среду. Поскольку регулирование этого вопроса в достаточной степени осуществляется на уровне местного законодательства, а воздействие на окружающую среду напрямую не связано с вопросом основной безопасности, было решено не применять этот вспомогательный стандарт и рассматривать тему за пределами данного документа.

После обзора требований IEC 60601-1-11 стало очевидно, что слуховые аппараты не учитывались при создании данного руководства, что привело к значительному числу неподходящих требований. Представилось более целесообразным рассмотреть применимые аспекты требований настоящего стандарта, а не принимать IEC 60601-1-11 в целом.

Подпункт 201.5.9.1 – Рабочие части

Ранее термин «рабочая часть» не использовался в системе организаций, работающих со слуховыми аппаратами. Обозначения рабочих частей неизвестны пользователям слуховых аппаратов и операторам. В маркировке нет необходимости, так как контакт с пациентом неотъемлемая часть работы слуховых аппаратов.

Подпункт 201.7.8.1 – Цвета световых индикаторов

Низкое энергопотребление имеет важное значение для технологии слуховых аппаратов. Не следует обременять пациента недопустимо частой сменой батарей или необоснованно большими размерами изделия в связи с большим размером батарей. При современном уровне развития технологий и в обозримом будущем использование любых других цветов, кроме красного, для светового индикатора (светодиода) приводит к недопустимому потреблению энергии в работе слухового аппарата (для сведения: потребление напряжения и тока находятся в прямой зависимости от характера используемого полупроводникового материала и, как результат, в прямой зависимости с излучаемой длиной волны/цветом). По этой причине световые индикаторы обычно не требуются настоящим стандартом, а если предусматриваются, то их цвет не оговаривается, как обязательный. Световые индикаторы используются, например, в приложениях, помогающих пациентам, которые, в силу возраста или умственных способностей, не могут заявить об утрате устройством работоспособности. Красный цвет указывает на критическую ситуацию только для персонала в клинической среде. Рядовой пользователь слуховых аппаратов сталкивается с красным светом дома, на работе и в других местах, что снижает потребность в согласовании с цветовыми требованиями общего стандарта.

Пункт 201.8 – Защита от опасностей поражения электрическим током от МЕ изделия

В силу низкого напряжения и низкого энергопотребления (обычно от 1,4 В до 4,5 В и энергии очевидно в пределах 201.16) внутреннего источника питания опасности поражения электрическим током отсутствуют.

Подключение к внешним устройствам: существовавшие традиционно (представляющие современный уровень) подключения к a) потребительским товарам (аудиовход) или b) медицинским изделиям (для программирования).

Риск, связанный с использованием слухового аппарата, сопоставим с риском использования аудионаушников. Требования IEC 60065, IEC 60950-1 или IEC 62368-1 (или другие, при необходимости) в достаточной степени покрывают этот риск. Сообщений о каких-либо известных инцидентах со слуховыми аппаратами или наушниками не имеется. 201.7.9.2.5 требует предупреждения о подключении слуховых аппаратов только к продуктам, совместимым по стандарту.

В силу этих причин, слуховые аппараты, как правило, не требуют изоляции. За исключением случаев внешних соединений с немедицинскими изделиями, где согласно 201.8.7 требуется дополнительная проверка тока утечки между входом сигнала и пользователем.

Регулирование доступных контактов слуховых аппаратов с внутренним питанием, рассчитанных на значение постоянного тока менее 4,5В, не выполнялось до опубликования настоящего стандарта, при этом сообщений о причинении по этой причине вреда или травм нет. В худшем случае результаты измерений между контактами показали фактические значения постоянного тока на уровне ниже 10 мкА. Ограничение для вспомогательных цепей пациента было введено в 201.8.4.2.

Пункт 201.9 – Защита от механических опасностей, создаваемых ME изделиями и ME системами

Механические опасности слуховых аппаратов ограничиваются следующими статьями, рассматриваемые в данном пункте:

- острые края, которых нужно избегать (также после испытания на удар);

- требования того, чтобы части аппарата не оставались в ухе (требование 3 N в 201.9.102 задано приложением силы для извлечения слухового аппарата);

- механические требования и инструкции по предупреждению проглатывания маленькими детьми деталей, в предусмотренных случаях.

Подпункт 201.9.6 – Акустическая энергия (в том числе инфра- и ультразвуковая) и вибрация

Максимально допустимый уровень звукового давления, не вызывающий дискомфорта или дальнейшего нарушения слуха, зависит от индивидуального уровня дискомфортной громкости (УДГ).

Во время процесса настройки максимальный выходной уровень слухового аппарата, в настоящем стандарте именуемый заданным максимальным уровнем звукового давления (заданный ВУЗД90), регулируется индивидуально (например, специалистом по слуховым аппаратам).

Под заданным ВУЗД90 понимается фактический максимальный выходной уровень в конце настройки.

В условиях единичного нарушения фактический максимальный выходной уровень может несколько увеличиваться в зависимости от технической реализации, например, для поддержания низкого уровня искажений звука в нормальных условиях.

Указанный заданный ВУЗД90 (например, при настройке программного обеспечения) вычисляется на основе настроек слухового аппарата и, следовательно, может отличаться от фактического уровня.

Слуховые аппараты с уровнем выходного сигнала 132 дБ и выше (измеренным в соответствии с IEC 60118-0, с использованием куплера в соответствии с IEC 60318-5) требуют маркировки для информирования специалиста по слуховым аппаратам о том, что уровни звукового давления в этом диапазоне даже в течение короткого периода время могут вызывать нарушение слуха у людей с нормальным слухом. Уровень звукового давления 132 дБ в куплере эквивалентен примерно 135 дБ в условиях свободного поля на частоте 1 кГц. Требование о предупреждении по слуховым аппаратам с максимальным ВУЗД90 132 дБ или выше вытекает из руководства Управления по делам продовольствия и медикаментов США FDA 21 CFR 801 420. Значение 135 дБ также согласуется с более низким пиковым значением воздействия, указанным в пункте 3 Директивы 2003/10/EC.

Пункт 201.10 –  Защита от опасностей воздействия нежелательного или чрезмерного излучения

Помимо, в некоторых случаях, видимого излучения, слуховые аппараты не дают никаких излучений.

Пункт 201.11 – Защита от чрезмерных температур и других опасностей

Как правило, в силу низкого напряжения и низкого энергопотребления внутреннего источника питания, неприемлемого риска пожара, перегрева или возгорания не имеется. Соответственно, большинство требований общего стандарта неприменимы, и измерения температуры, как правило, не требуется.

Подпункт 201.12.2 – эксплуатационная пригодность ме изделия

По сравнению с ME изделиями, традиционно входящими в область применения стандарта IEC 60601-1, слуховые аппараты имеют очень ограниченные аспекты эксплуатационной пригодности. Типичные примеры основных рабочих функций перечислены здесь и могут не всегда быть применимы. Проектирование эксплуатационной пригодности может также привести к дополнительным основным рабочим функциям.

Пункт 201.13 – Опасные ситуации и условия нарушения для МЕ изделий

В силу отсутствия опасности поражения электрическим током, возгорания и перегрева (см. Пункты 201.8 и 201.11 Приложения AA) многие требования данного пункта общего стандарта не применяют.

Подпункт 201.13.2.11 – Отказ компонентов ME изделия, используемого в условиях среды, богатой кислородом

Настоящий частный стандарт не содержит требований к слуховым аппаратам, предназначенным для применения в условиях обогащенной кислородом или взрывоопасной среды.

Пункт 201.14 – Программируемые электрические медицинские системы (PEMS)

В соответствии с низкими рисками, вызываемыми слуховыми аппаратами в сравнении с МE изделиями, традиционно входящими в область применения стандарта IEC 60601-1, программное обеспечение в случае со слуховыми аппаратами отличается меньшей степенью важности и сложности по сравнению с МЕ изделиями. Традиционно сложилось так, что индустрия слуховых аппаратов стала применять IEC 62304, а не IEC 60601-1-4 . В силу того, что в настоящее время такой подход принят, как доказавший свою целесообразность, не считается необходимым следовать подходу третьего издания IEC 60601-1 для адаптации и спецификации требований IEC 62304.

Пункт 201.15 – Конструкция ME изделия

В силу отсутствия опасности поражения электрическим током, возгорания и перегрева (см. Приложение AA, пункты 201.8 и 201.11) многие требования данного пункта общего стандарта не применяют.

Пункт 201.16 – ME системы

Данный раздел общего стандарта был сочтен слишком обширным для применения к небольшому числу второстепенных системных аспектов систем слуховых аппаратов. Вместо этого все системные аспекты были рассмотрены в отдельных разделах настоящего частного стандарта, с целью упростить применение настоящего стандарта.

Приложение BB

(информативное)

Сокращения

CD Committee Draft (IEC document status) (Проект стандарта, рассматриваемый техническим комитетом (статус документа IEC))

EHIMA European hearing instrument manufacturers association (Европейская ассоциация производителей слуховых аппаратов)

FDA Food and Drug Administration (Управление по делам продовольствия и медикаментов)

LED light emitting diode (СИД, светоизлучающий диод)

ME medical electrical (медицинский/ая/ое электрический/ая/ое)

NSH Nordic cooperation on disability Сотрудничество Северных стран по вопросам нарушений здоровья

NWIP New Work Item Proposal (IEC document status) (Новая рабочая тема (статус документа IEC))

OSHA Occupational Safety and Health Administration (USA) (Управление охраны труда и производственной санитарии (США))

PEMS programmable electrical medical system (программируемая электрическая медицинская система)

RECD real ear to coupler difference (Реальный перепад звукового давления между ухом и акустической камерой)

Приложение CC

(информативное)

Основные функциональные характеристики

После тщательного рассмотрения пунктов настоящего стандарта, было решено, что все они относятся к вопросам основной безопасности, согласно определению общего стандарта. изготовители имеют возможность определять функции слуховых аппаратов, рассматриваемые как основные функциональные характеристики, в соответствии со своими процессами управления рисками.

Приложение DD

(информативное)

Электромагнитная совместимость ME изделий

Электромагнитная совместимость должна быть проверена в соответствии с IEC 60601-1-2. Все риски должны оцениваться при управлении рисками.

Кроме того, для устойчивости к электромагнитным помехам к слуховым аппаратам применяются требования, указанные в IEC 60118-13 (для США ANSI C63.19).

В таблице DD.101 показан пример применимых стандартов для конкретных настроек слуховых аппаратов по высокочастотному излучению.

Таблица DD.101 - Пример применимых стандартов для специальных настроек слуховых аппаратов по высокочастотному излучению

| Процесс | Применимый стандарт при использовании В домашних условиях | Настройка слухового аппарата при тестировании |
| --- | --- | --- |
| Высокочастотное излучение слухового аппарата | CISPR 11, Группа 1, Класс B | Настройки эталонного теста как при IEC 60118-0 |

Изготовителю следует определить соответствующие параметры испытаний и требования для своей продукции. Таблица DD.102 представляет собой пример, который может быть использован для определения настроек тестирования слухового аппарата и требований основной безопасности и минимальных требований по устойчивости к электромагнитным помехам.

Данный пример не является рекомендацией или предлагаемым руководством. Соответствие проверяют проверкой файла менеджмента риска.

Таблица DD.102 - Пример применимых тестирований

| Процесс | Уровни испытаний на устойчивость при использовании в домашних условиях | Настройки слухового аппарата при испытании | Критерий успешного/неуспешного прохождения по основной безопасности | Минимальные требования к рабочим характеристикам слухового аппарата без радио функции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электростатический разряд | a | b | c | Слуховой аппарат должен выдерживать без снижения характеристик: |
|  |  |  |  | a) уровень 2 без взаимодействия с пользователем ±4 кВ контакт; ±4 кВ воздух |
|  | Уровень 4: ±8 кВ контакт; ±2 кВ; ±4 кВ; ±8 кВ; ±15 кВ воздух | Полное усиление, при ВУЗД90, сниженном минимум на 10 дБ | Для всех уровней: Выходной уровень при входном уровне 90 дБ не должен увеличиться более чем на 6 дБ после воздействия электростатического разряда; допустимо снижение характеристик | b) уровень 3 при взаимодействии с пользователем (например, перезапуск слухового аппарата) ±6 кВ контакт; ±2 кВ; ± 4 кВ; ±8 кВ воздух |
| Магнитное поле промышленной частоты (МППЧ) | 30 А/м 50 Гц или 60 Гц (испытание согласно IEC 61000-4-8) | Настройки эталонного теста как при IEC 60118-0 | e | d |
|  |  |  | Не применимо | IRILPFMF = общий процент помех минус HFA< 55 дБ |
| a- По уровням см. IEC 61000-4-2. b- Чтобы иметь возможность выявить возможное увеличение выходного уровня, перед тестированием ВУЗД90 должен быть установлен как минимум на 10 дБ ниже, чем ВУЗД90. c- Выходной уровень при входном сигнале 90 дБ измеряется до и после воздействия электростатического разряда. d- Подход подлежит определению. e- Неприменимо, т.к. отказов, связанных с безопасностью (аналогично воздействию радиочастотных полей), не ожидается. |  |  |  |  |

Библиография

IEC 60118-4:2014, Electroacoustics – Hearing aids – Part 4: Induction-loop systems for hearing aid purposes – System performance requirement (Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 4. Системы индукционных петель для слабослышащих. Требования к характеристикам системы)

IEC 60318-5:2006, Electroacoustics – Simulators of human head and ear – Part 5: 2 cm3 coupler for the measurement of hearing aids and earphones coupled to the ear by means of ear inserts (Электроакустика. Имитаторы человеческой головы и уха. Часть 5. Куплер 2 см куб. для испытания слуховых аппаратов и слуховых телефонов, подсоединяемый к уху с помощью ушных вкладышей)

IEC 60601-1-4, Medical electrical equipment – Part 1-4: General requirements for safety – Collateral Standard: Programmable electrical medical systems 3 (Электроаппаратура медицинская. Часть 1. Общие требования к безопасности. 4. Дополняющий стандарт: Программируемые медицинские электрические системы)

IEC 60601-1-9, Medical electrical equipment – Part 1-9: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: Requirements for environmentally conscious design (Изделия медицинские электрические. Часть 1-9. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Дополнительный стандарт. Требования к конструкции с учетом экологических проблем)

IEC 60601-1-10, Medical electrical equipment – Part 1-10: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: Requirements for the development of physiologic closed-loop controller ( Изделия медицинские электрические. Часть 1-10. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Дополнительный стандарт. Требования к разработке контроллеров с физиологической обратной связью)

IEC 60645-1:2017, Electroacoustics – Audiometric equipment – Part 1: Equipment for pure- tone audiometry (Электроакустика. Аудиометрическое оборудование. Часть 1. Оборудование для тональной и речевой аудиометрии)

IEC 61000-4-2, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-2: Testing and measurement techniques – Electrostatic discharge immunity test (Электромагнитная совместимость. Часть 4-2. Методики испытаний и измерений. Испытание на невосприимчивость к электростатическому разряду)

IEC 61000-4-8, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-8: Testing and measurement techniques – Power frequency magnetic field immunity test (Электромагнитная совместимость. Часть 4: Методики испытаний и измерений. Раздел 8: Испытание на помехоустойчивость в условиях магнитного поля промышленной частоты)

IEC 62489-1:2010, Electroacoustics – Audio-frequency induction loop systems for assisted hearing – Part 1: Methods of measuring and specifying the performance of system components (Электроакустика. Петлевые индукционные системы звукового диапазона для улучшения восприятия. Часть 1. Методы измерения и определения рабочих характеристик компонентов системы)

IEC 62489-1:2010/AMD1:2014

IEC 62489-1:2010/AMD2:2017

IEC 62366-1:2015, Medical devices – Part 1: Application of usability engineering to medical devices (Изделия медицинские. Часть 1. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности)

CISPR 11, Industrial, scientific and medical equipment – Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement (Оборудование радиочастотное промышленное, научно-исследовательское, медицинское. Характеристики электромагнитных помех. Предельные значения и методы измерения)

ISO/TR 25417:2007, Acoustics – Definitions of basic quantities and terms (Акустика. Определения основных величин и терминов)

ISO/FDIS 80000-8:2019, Quantities and units – Part 8: Acoustics (Количества и единицы - Часть 8: Акустика)

Directive 2003/10/EC of the European Parliament and of the Council of 6 February 2003 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (noise) (Защита от шума. Минимальные требования к здоровью и безопасности работников в отношении рисков, связанных с физическим воздействием (шум) Выпущена Европейским парламентом и Советом, 6 февраля 2003 г, вступила в силу в 2003 г.)

European Medical Device Directive 93/42/EEC (Медицинские приборы, устройства, оборудование)

FDA guidance 21 CFR 801.420, Title 21 – Food and drugs, Chapter I – Food and drug administration department of health and human services, Subchapter H – Medical devices, Part 801 – Labeling, Subpart H – Special requirements for specific devices, Sec. 801.420 Hearing aid devices; professional and patient labeling (Продукты питания и препараты, в главе I – пищевых продуктов и медикаментов Министерства здравоохранения и социальных служб, подраздел Н. Медицинских устройств. Часть 801. Маркировка, подраздел Ш. Специальные требования для конкретных устройств, разд. 801.420 слуховых аппаратов; профессиональные и терпеливые маркировки)

USA ANSI C63.19, American national standards methods of measurement of compatibility between wireless communications devices and hearing aids (Стандартные методы измерения совместимости между устройствами беспроводной связи и слуховыми аппаратами / Примечание: пересмотр стандарта ANSI C63. 19-2001*)

Указатель определенных терминов, используемых в данном частном стандарте

| Access cover (крышка для доступа) | EC 60601-1:2005, 3.1 |
| --- | --- |
| Accessible part (доступная часть) | IEC 60601-1:2005, 3.2 |
| Accessory (аксессуар) | IEC 60601-1:2005, 3.3 |
| Accompanying document (сопроводительный документ) | IEC 60601-1:2005, 3.4 |
| Applied part (рабочая часть) | IEC 60601-1:2005, 3.8 |
| Basic safety (основная безопасность) | IEC 60601-1:2005, 3.10 |
| Clearly legible (четко различимые) | IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.15 |
| Continuous operation (непрерывное функционирование) | IEC 60601-1:2005, 3.18 |
| Essential performance основные (функциональные характеристики) | IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.27 |
| Expected service life (ожидаемый срок службы) | IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.28 |
| Fitted maximum output sound pressure level (fitted вузд90) (заданный максимальный выходной уровень звукового давления (заданный вузд90)) | 201.3.206 |
| Functional connection (функциональное соединение) | IEC 60601-1:2005, 3.33 |
| Hazard (опасность) | IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.39 |
| Hazardous situation (опасная ситуация) | IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.40 |
| Hearing aid professional (специалист по слуховым аппаратам) | 201.3.201 |
| Hearing aid (слуховой аппарат) | 201.3.202 |
| Hearing system (hearing aid system) (система слухового аппарата) | 201.3.203 |
| Home healthcare environment (условия домашней среды) | IEC 60601 1-11:2015, 3.1 |
| Intended use (предусмотренное применение) | IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.44 |
| Internally powered (с внутренним источником питания) | IEC 60601-1:2005, 3.46 |
| Leakage current (ток утечки) | IEC 60601-1:2005, 3.47 |
| Mains part (сетевая часть) | IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.49 |
| Manufacturer (изготовитель) | IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.55 |
| Maximum output sound pressure level (maximum вузд90) (максимальный выходной уровень звукового давления (максимальный вузд90)) | 201.3.205 |
| Mechanical hazard (механические опасности) | IEC 60601-1:2005, 3.61 |
| Medical electrical equipment (me equipment) (изделие медицинское электрическое (ме изделие)) | IEC 60601-1:2005:2012, 3.63 |
| Medical electrical system (me system) (медицинская электрическая система (ме система)) | EC 60601-1:2005, 3.64 |
| Model or type reference (обозначение модели или типа) | IEC 60601-1:2005, 3.66 |
| Normal condition (нормальное условие) | IEC 60601-1:2005, 3.70 |
| Normal use (нормальное применение) | IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.71 |
| Operator (оператор) | 201.3.73 |
| Patient (пациент) | 201.3.76 |
| Patient auxiliary current (дополнительный ток в цепи пациента) | IEC 60601-1:2005, 3.77 |
| Primary operating function (основная рабочая функция) | IEC 62366-1:2015, 3.11 |
| Process (процесс) | IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.89 |
| Risk (риск) | IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.102 |
| Risk management (управление риском) | IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.107 |
| Risk management file (файл менеджмента риска) | IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.108 |
| Service personnel (обслуживающий персонал) | 201.3.113 |
| Single fault condition (условие единичного нарушения) | IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.116 |
| Sound pressure level (уровень звукового давления) | 201.3.204 |
| Supply mains (питающая сеть) | IEC 60601-1:2005, 3.120 |
| Touch current (ток прикосновения) | IEC 60601-1:, 3.129 |
| Type b applied part (рабочая часть типа в) | 201. 3.132 |
| Type test (типовое испытание) | IEC 60601-1:2005, 3.135 |
| Usability (практическое использование) | IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.136 |
| Usability engineering (проектирование эксплуатационной пригодности) | IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, 3.137 |

МКС    11.180.15       17.140.50        (IDT)

Ключевые слова: изделие медицинское электрическое, безопасность, высокочастотный электрохирургический аппарат, электрод, испытания

МКС     11.180.15       17.140.50        (IDT)

Ключевые слова: изделие медицинское электрическое, безопасность, высокочастотный электрохирургический аппарат, электрод, испытания

РАЗРАБОТЧИК:

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

| Исполнительный Директор |  | Н. Радостовец |
| --- | --- | --- |
| Директор департамента технического регулирования и метрологии |  | А. Калдарбек |