Изображение Государственного герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

РЫБА, МОРЕПРОДУКТЫ, НЕРЫБНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРОМЫСЛА И ПРОДУКТЫ, ВЫРАБАТЫВАЕМЫЕ ИЗ НИХ. ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ РТУТИ

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан
Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________________20__ г. №_____

3 В настоящем стандарте реализованы нормы: Закона Республики Казахстан                       «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня 2000 года, Закона Республики Казахстан «О стандартизации» № 183-VI от 05.10.2018 г.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений – в ежемесячных информационных указателях «Государственные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

РЫБА, МОРЕПРОДУКТЫ, НЕРЫБНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРОМЫСЛА И ПРОДУКТЫ, ВЫРАБАТЫВАЕМЫЕ ИЗ НИХ. ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ РТУТИ

Дата введения_______________

1 Область применения

Настоящий  стандарт  устанавливает методику выполнения измерений массовой концентрации ртути при анализе проб рыбы, морепродуктов, нерыбных объектов промысла и продуктов, вырабатываемых из них и устанавливает порядок определения массовой концентрации ртути методом инверсионной вольтамперометрии (ИВ) в диапазоне концентраций от 0,004 до 2,0 мг/кг.

Если содержание элемента в пробе выходит за верхнюю границу диапазона определяемых содержаний, допускается взятие меньшей на вески или уменьшение аликвоты из подготовленной к измерению пробы. Если содержание элемента в пробе выходит за нижнюю границу диапазона определяемых содержаний, допускается взятие большей аликвоты из подготовленной к измерению пробы или увеличение времени элекгрона-копления. Химические помехи, влияющие на результаты определения ртути, устраняются в процессе пробоподготовки.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

ГОСТ 8.315-97 Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожар ная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 814-96 Рыба охлажденная. Технические условия ГОСТ 815-88 Сельди соленые. Технические условия

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия

ГОСТ 2156-76 Реактивы. Натрий двууглекислый. Технические условия

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4212-76 Реактивы. Методы приготовления растворов для колориметрического и нефелометрического анализа

ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия

ГОСТ 4461-77 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия

ГОСТ 4520-78 Реактивы. Ртуть (II) азотнокислая 1-водная. Технические условия

ГОСТ 5381-72 Редуктор. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 7448-96 Рыба соленая. Технические условия

ГОСТ 7449-96 Рыбы лососевые соленые. Технические условия

ГОСТ 7452-97 Консервы рыбные натуральные. Технические условия

ГОСТ 7453-86 Пресервы из разделанной рыбы. Технические условия

ГОСТ 7630-96 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные, водоросли и продукты их переработки. Маркировка и упаковка

ГОСТ 7631-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приемки, органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для лабораторных испытаний

ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа

ГОСТ 8625-77 Манометр. Технические условия

ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия

ГОСТ 9736-91 Приборы электрические прямого преобразования для измерения не элекгрических величин. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 10929-76 Реактивы. Водорода пероксид. Технические условия

ГОСТ 11125-84 Реактивы. Кислота азотная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 13861-89 (ИСО 2503-83) Редукторы для газо-плазменной об работки. Общие технические условия

ГОСТ 14262-78 Реактивы. Кислота серная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 17435-72 Линейки чертежные. Технические условия

ГОСТ 19908-90 Тигли, чашки, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла. Общие технические условия

ГОСТ 20490-75 Реактивы. Калий марганцовокислый. Технические условия

ГОСТ 21400-75 Стекло химико-лабораторное. Технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 24896-81 Рыба живая. Технические условия

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.

Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 28165-89 Приборы и аппараты лабораторные из стекла. Аква

дистилляторы. Испарители. Установки ректификационные. Общие технические требования

ГОСТ 28698-90 Рыба мелкая соленая. Общие технические условия

ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

ГОСТ 29225-91 (ИСО 1775-75) Посуда и оборудование фарфоровые

лабораторные. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная.

Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 29228-91 (ИСО 835-2-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания

ГОСТ Р 51493-99 Рыба разделанная и неразделанная мороженая. Технические условия

ГОСТ Р 51494-99 Филе из океанических и морских рыб мороженое. Технические условия

ГОСТ Р 51495-99 Кальмар мороженый. Технические условия

ГОСТ Р 51496-99 Креветки сырые, бланшированные и вареные мороженые. Технические условия

ГОСТ Р 8.563-96 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений

ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения

ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по [1],
СТ РК 2.1

4 Отбор и хранение проб

Метод отбора и хранения проб должен быть указан в нормативно технической документации для данной группы однородной продукции.

5 Требования к условиям проведения измерений

5.1 При выполнении анализов соблюдают следующие внешние условия:

-температура окружающей среды:             (25±10) °С;

- относительная влажность воздуха:          (65 ± 15) %;

- атмосферное давление:                             (760±60) мм.рт.ст. или (1,01±0,08)105 Па;

- напряжение сети:                                     (220111) В.

Конкретные условия регистрации аналитических сигналов определяемого элемента приведены в разделах 9 настоящей методики.

6 Требования безопасности

К работе с полярографом или вольтамперометрическим анализатором, нагревательными приборами и химическими реактивами допускается персонал, изучивший инструкцию по эксплуатации прибора, правила работы с химическими реактивами и химической посудой.

При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, установленные для работы с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися веществами по ГОСТ 12.1.005.

При работе с электроустройствами соблюдают правила электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019 и инструкцией по эксплуатации приборов.

Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

Помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021.

7 Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений допускают лиц, владеющих техникой инверсионно-вольтамперометрического метода анализа и изучивших руководство по эксплуатации вольтамперометрического анализатора.

8 Сущность метода

Сущность методики заключается в ИВ измерении в растворе предварительно подготовленной пробы.

Метод ИВ измерений состоит из двух основных стадий: процесса элекгронакопления ртути на поверхности индикаторного электрода и процесса электрорастворения ртути. Процесс электронакопления проводят при определенном потенциале в течение заданного времени. Процесс электрорастворения с поверхности электрода и регистрацию аналитического сигнала на вольтамперограмме выполняют при линейно меняющемся потенциале. Регистрируемый при элекгрорастворении ток имеет максимум. Потенциал максимума (пика) характеризует природу элемента, а величина максимального тока пропорциональна концентрации элемента.

Массовые концентрации элемента в испытуемых растворах пробы определяют по методу добавок в них аттестованных смесей с установленным содержанием определяемого элемента.

Проверка электрохимической ячейки

Подготовка прибора, электродов, растворов и тд.

Подготовка проб

ИВ-измерения

пробы

Введение АС элемента

Съемка ВА-кривой с добавкой АС

Расчет концентрации

Съемка ВА-кривой

9 Приписанные характеристики погрешности измерений и ее составляющих

9.1 Методика выполнения измерений массовой концентрации ртути при анализе проб рыбы, морепродуктов, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них методом инверсионной вольтамперометрии обеспечивает получение результатов измерений с погрешностью, не превышающей значений, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

Диапазоны измерений, относительные значения показателей точности, повторяемости и воспроизводимости методики при доверительной вероятности Р=0,95

| Наименование определяемого элемента | Диапазон определяемых концентраций, мг/кг | Показатель повторяемости (среднеквадра- тическое отклонение повторяемости), σr, % | Показатель Воспроизво- димости (среднеквад-ратическое отклонение воспроизводимости), σR, % | Показатель точности (границы, в которых на-ходится по-грешность методики), δ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ртуть | От 0,004 до 0,2 включ. | 18 | 20 | 40 |
|  | Св. 0,2 до 2,0 включ. | 14 | 18 | 38 |

10. Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы, материалы

10.1 Средства измерений

Полярограф (РА-2, ПУ-1 или другой) в комплекте с двухкоординатным самописцем [2] и цифровым вольтметром типа Ф-2 по [3];

или вольтамперометрический комплекс СТА [4] в комплекте с IBM-совместимым компьютером (приложение Б);

или вольтамперометрический комплекс ТА [5] в комплекте с IBM-совместимым компьютером (приложение к руководству программного обеспечения).

Допускается использовать другое оборудование и приборы, обеспечивающие метрологические характеристики, соответствующие установленным характеристикам погрешности методики выполнения измерений.

Дозаторы пипеточные с дискретностью установки доз от 0,01 до

1,00 см3 с погрешностью дозирования объема не более 2,5 % [6].

Пипетки мерные лабораторные стеклянные по ГОСТ 29227,ГОСТ 29169 и ГОСТ 29228, 2-го класса точности вместимостью 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 см3.

Посуда мерная лабораторная стеклянная 2-го класса точности по ГОСТ 1770: колбы мерные наливные вместимостью 25; 50; 100; 500 и 1000 см3; цилиндры вместимостью 10; 25; 50 см3; пробирки мерные вместимостью 10; 15; 20 см3.

Весы лабораторные по ГОСТ 24104, с наибольшим пределом взвешивания 210 г и ценой деления 0,1 мг.

Линейка чертежная по ГОСТ 17435

10.2 Оборудование

Аппарат для би- и дистилляции воды ГОСТ 28165 или [7].

Шкаф сушильный, обеспечивающий поддержание заданного температурного режима от 40 °С до 150°С.

Плитка электрическая с закрытой спиралью по ГОСТ 14919.

Муфельная печь типа ПМ-8, или электропечь сопротивления камерная лабораторная, по ГОСТ 9736;

или печь двухкамерная ПДП-18М (ООО «НПП «Томьаналит») [8];

или комплекс пробоподготовки «Темос-Экспресс» (ООО «ИТМ», г.Томск), обеспечивающие поддержание заданного температурного режима от 150°С до 600°С.

Стаканчики из оптически прозрачного кварца вместимостью 20 - 25 см3.

Крышки-дефлегматоры конусообразной формы диаметром 25 - 35 мм высотой 20 - 25 мм из термостойкого стекла для стаканчиков.

Эксикатор по ГОСТ 25336.

Щипцы тигельные [9].

Посуда для транспортирования и хранения отобранных проб воды вместимостью 0,1-0,5 дм3 из полимерных материалов (полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, фторопласта, предназначенных для изготовления емкостей для пищевых продуктов или лекарственных препаратов).

Сборник для слива растворов ионов ртути и золота.

Допускается использовать другое оборудование и приборы, позволяющие воспроизводить метрологические характеристики, указанные в данной методике анализа.

10.3 Реактивы и материалы

Государственные стандартные образцы состава растворов ионов ртути с погрешностью не более 1 % отн. при Р = 0,95. Концентрация элемента в стандартном образце должна быть не менее 100,0 мг/дм3. Напри мер, ГСО 7263-96; МСО 0028:1998; ГСО 3497-86; ГСО 8004-93 (9К-1) с содержанием ионов ртути концентрации 1,00 мг/см3 = 1000 мг/дм3.

Стандартный образец состава раствора ионов золота концентрации 0,1 мг/см3 ГСО 3398-90П.

-Ртуть (II) азотнокислая 1-водная по ГОСТ 4520.

-Кислота азотная по ГОСТ 11125, осч.

-Кислота серная по ГОСТ 14262, осч.

-Водорода перекись по ГОСТ 10929 , хч

-Вода бидистиллированная [10] или вода дистиллированная, дважды перегнанная в присутствии серной кислоты (0,5 см3 концентрированной серной кислоты и 3 см3 3%-ного раствора перманганата калия на 1 дм3 дистиллированной воды) по ГОСТ 6709.

-Калия перманганат по ГОСТ 20490, хч.

-Калий хлористый, осч. [11].

-Гидрокарбонат натрия (сода пищевая) по ГОСТ 2156.

-Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.

-Шкурка шлифовальная тканевая эльборовая или шкурка шлифовальная тканевая алмазная (при использовании графитовых электродов) [12] или [13].

11 Подготовка к  выполнению измерений

При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы: подготовку лабораторной посуды, приготовление растворов, отбор и предварительную обработку проб, подготовку анализатора и электродов.

11.1 Подготовка лабораторной посуды

Новую лабораторную стеклянную посуду, сменные наконечники до заторов, пипетки промывают раствором пищевой соды (NaHC03), а затем азотной кислотой, и, многократно - бидистиллированной водой. Кварцевые стаканчики дополнительно обрабатывают по одному из двух способов:

- кипятят в разбавленной (1:1) азотной кислоте в течение 1 0 - 20 мин, ополаскивают бидистиллированной водой, после чего наливают в стаканчики 10 - 12 см3 бидистиллированной воды, устанавливают в стаканчики наконечник трубки озонатора и пропускают озон в течение 20 - 30 с;

- кипятят в разбавленной (1:1) серной кислоте в течение 5 - 1 0 мин и прокаливают в муфельной печи при температуре 450 °С - 500 °С в течение 10-15 мин.

Аналогичную обработку кварцевых стаканчиков проводят после проведения анализа.

Сменные кварцевые стаканчики хранят закрытыми калькой или в эксикаторе.

11.2 Приготовление растворов

11.2.1 Основной раствор, содержащий 100,0 мг/дм3 ртути, готовят по одному из способов:

а) Приготовление из государственных стандартных образцов состава растворов с аттестованными концентрациями ртути 1000,0 мг/см3

В мерную колбу вместимостью 50,0 см3 вводят 5,0 см3 стандартного образца состава ртути концентрации 1000,0 мг/дм3 и 2 - 3 см3 концентрированной азотной кислоты, доводят объем до метки бидистиллированной водой.

б) Приготовление из соли ртути по ГОСТ 4212

На аналитических весах берут навеску (0,1708 + 0,0002) г ртути (II) азотнокислой 1-водной Hg(NO3)2 Н2O , количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100,0 см3, добавляют 1,0 см3 концентрированной азотной кислоты и доводят объем до метки бидистиллированной водой. Таким образом, получен раствор с содержанием 1000,0 мг/дм3 ионов ртути. Для приготовления основного раствора с содержанием 100,0 мг/дм3 из этого раствора с помощью пипетки берут 5,0 см3 раствора, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 50,0 см3, вносят туда же 2 - 3 см3 концентрированной азотной кислоты и доводят объем до метки бидистиллированной водой.

Основной раствор ртути устойчив в течение 6 месяцев.

11.2.2 Аттестованные смеси растворов определяемых элементов готовят согласно МИ 2334 [14]

Аттестованные смеси серий АС-1, АС-2, АС-3, АС-4, АС-5 и АС-6 с содержанием по 10,0; 5,0; 2,0; 1,0; 0,50 и 0,10 мг/дм3 ртути готовят соответствующими разбавлениями растворов в мерных колбах бидистиллированной водой согласно таблице 2.

При повторном приготовлении растворы сливают в специальный сборник, колбы не промывают водой, а заполняют свежеприготовленным раствором той же концентрации.

Таблица 2

Приготовление аттестованных смесей ртути

| Элемент | Концетрация исходного раствора для приготовления АС,мг/дм3 | Отби-раемый объем, см3 | Объем мерной посуды см3 | Концентра-ция приготов лен-ного раствора АС, мг/дм3 | Код полученного раствора (АС) | Срок хранений, дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ртуть |  | 2,50 12,50 2,0 2,0 1,0 1,0 | 25,0 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | 10,0 5,0 2,0 1,0 0,5 0,1 | 100,0 10,0 10,0 5,0 5,0 1,0 | 30 15 10 5 5 1 |

11.2.3 Растворы хлорида калия концентрации молярной концентрации 1,0 моль/дм3

Навеску (7,46 ± 0,01) г хлорида калия помещают в мерную колбу вместимостью 100,0 см3, растворяют в небольшом количестве бидистиллированной воды и доводят объем до метки бидистиллированной водой.

11.2.4 Раствор перманганата калия массовой концентрации 3 % Навеску (3,0 ±0,1) г перманганата калия (КМп04) помещают в мерную колбу вместимостью 100,0 см3, растворяют в небольшом количестве бидистиллированной воды и доводят объем до метки бидистиллированной водой.

11.2.5 Азотную кислоту (марки х.ч.) перегоняют. Перегнанная (при температуре

120 °С) азотная кислота концентрации 12,0 моль/дм3.

11.2.6 Приготовление раствора фонового электролита - для полярографа и анализатора СТА

В стаканчик, подготовленный для проведения измерений, с помощью пипетки или дозатора вносят 10,0 см3 бидистиллированной воды, 0,10 см3 концентрированной азотной кислоты и 0,04 см3 раствора ионов золота (3+) концентрации 100,0 мг/дм3.

Раствор фонового электролита готовят ежедневно непосредственно перед проведением анализа.

11.2.7 Приготовление раствора фонового электролита - для анализатора ТА

В стаканчик, подготовленный для проведения измерений, с помощью пипетки или дозатора вносят 10,0 см3 бидистиллированной воды, 0,04 см3 концентрированной азотной кислоты и 0,02 см3 раствора хлорида калия концентрации 1,0 моль/дм3;

Раствор фонового электролита готовят ежедневно непосредственно перед проведением анализа.

11.3 Подготовка анализатора

Подготовку анализатора проводят в соответствии с руководством по эксплуатации и по Приложению Б - при использовании анализатора вольтамперометрического типа СТА или по Приложению к руководству пользователя программного обеспечения - при использовании анализатора вольтамперометрического типа ТА.

11.4 Приготовление электродов

11.4.1 Подготовка хлорсеребряного электрода сравнения (ХСЭ)

ХСЭ представляет собой спираль из серебряной проволоки, покрытой хлоридом серебра, помещенная в корпус с полупроницаемой пробкой, который заполнен одномолярным раствором хлорида калия. Конец серебряной проволоки имеет токовыводящий контакт для подключения к прибору.

Перед работой корпус электрода заполняют с помощью дозатора или шприца одномолярным раствором хлорида калия, закрывают и выдерживают не менее двух часов (при первом заполнении) в одномолярном растворе хлорида калия для установления равновесного значения потенциала. Электрод перезаполняют новым раствором хлорида калия не реже одного раза в неделю.

После выполнения измерений ХСЭ хранят в одномолярном растворе хлорида калия.

11.4.2 Подготовка индикаторного графитового электрода (ГЭ) -для полярографа и анализатора СТА

ГЭ изготавливают из пропитанного различными веществами графитового стержня с диаметром рабочей поверхности 3 - 5 мм. Перед работой электрод шлифуют на фильтре. При проведении измерений массовой концентрации ртути одновременно проводят электрохимическое нанесение пленки золота на торец ГЭ непосредственно из анализируемого раствора (“in situ”). Для этого в 10 см3 анализируемого раствора добавляют 0,10 см3 концентрированной азотной кислоты и 0,04 см3 раствора ионов золота (3+) концентрации 100 мг/дм3; опускают электроды - ГЭ, ХСЭ; задают потенциал 0,00 В и проводят электролиз в течении 1 - 5 мин при перемешивании раствора. ГЭ хранят в сухом виде.

11.4.3 Подготовка индикаторного золотоуглеродсодержащего электрода (ЗУЭ) - для анализатора ТА

Золотоуглеродсодержащий электрод (ЗУЭ) представляет собой углеродсодержащий электрод (УЭ), изготовленный по технологии «литье под давлением» из смеси технического углерода и полиэтилена, торец которого электрохимически покрывают пленкой золота. Для этого устанавливают в анализатор УЭ и ХСЭ, бюкс с раствором хлорида золота, концентрации 500 мг/дм3. Проводят нанесение пленки, установив значение тока электролиза 0,05 тА; время электролиза - 30 сек. После окончания электролиза ЗУЭ промывают бидистиллированной водой и хранят в сухом виде.

11.4.4 Проверку работы индикаторных электродов проводят методом «введено-найдено»

для анализатора СТА по приложению Б - при использовании ГЭ;

для анализатора ТА по приложению к руководству пользователя программного обеспечения - при использовании ЗУЭ.

11.5 Подготовка проб

При подготовке проб рыбы, морепродуктов, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них к анализу на содержание ртути обязательно (!) проводят анализ контрольного образца («холостая» проба) в тех же условиях (в одно и тоже время, с тем же количеством реактивов и т.д.), вместо пробы анализируемой рыбы берут такое же количество чистой воды, с содержанием ртути менее 0,00005 мг/дм3.

Для анализа проб рыбы, морепродуктов, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них на содержание ртути берут кусочки мускульного мяса (филе) массой 2,0 г и гомогенизируют с помощью инструментов, изготовленных из инертного материала (титан, фторопласт, кварц и т.п.). Перед измельчением свежих проб их замораживают (при минус 20°С).

11.5.1 Подготовку проб рыбы, морепродуктов, нерыбных объектов промысла и продуктов, вырабатываемых из них проводят одним из следующих способов (с использованием комплекса пробоподготовки «Темос-Экспресс» - способ I; с использованием печи ПДП - способ II):

I-способ:

Навеску гомогенизированной пробы массой 1 - 2 г помещают в кварцевый стаканчик объемом 1 5 - 2 0 см3 (с меткой на 10 см3), смачивают навеску пробы бидистиллирован- ной водой, добавляют 5 см3 концентрированной азотной кислоты (накрывают крышкой из термостойкого стекла по 7.2.3), в углубление крышки наливают бидистиллированной воды. Стаканчики с пробой для полного растворения оставляют на ночь или сразу помещают стаканчик с крышкой на плитку или комплекс пробоподготовки «Темос-Экспресс» при температуре 80 °С - 100 °С и выдерживают до полного растворения пробы. Воду в крышке меняют по мере нагревания.

После растворения пробы стаканчик с крышкой снимают с плитки, охлаждают до комнатной температуры. Поверхность крышки, которая была опущена в стаканчик, осторожно ополаскивают над стаканчиком концентрированной азотной кислотой (так чтобы кислота сливалась в стаканчик с пробой), доводят объем пробы в стаканчике до метки (10 см3) концентрированной азотной кислотой.

Затем из этого стаканчика берут аликвоту растворенной пробы объемом 0,5 - 1 , 0 см3, взятую с точностью до 0,01 см3 помещают в другой чистый кварцевый стаканчик, накрывают крышкой, наливают в углубление крышки бидистиллированной воды. Стаканчик помещают на плитку или комплекс пробоподготовки «Темос-Экспресс» при температуре 110 °С - 120 °С, нагревают при этой температуре в течение 5 - 1 0 мин, добавляют стаканчик с пробой 1,6 см3 раствора перекиси водорода концентрации 30 % (порциями по 0,4 см3 через 1 0 - 1 5 мин). Воду в крышке меняют час то, через 5 - 7 мин по мере нагревая.

После последнего добавления порции перекиси водорода через 10 мин увеличивают температуру до 120 °С - 140 °С и нагревают пробу при этой температуру в течение 5 - 1 0 мин. Плитку или комплекс пробоподготовки «Темос-Экспресс» выключают, и охлаждают стаканчик с пробой до комнатной температуры.

Стаканчик вынимают и доводят объем раствора до 10 см3 бидистиллированной водой, ополаскивая внутренний конус крышечки над стаканчиком бидистиллированной водой (так чтобы вода сливалась в стаканчик с пробой).

В стаканчик с пробой добавляют 0,04 см3 раствора золота (III) концентрации 100 мг/дм3.

Проба готова к ИВ измерению.

II-способ:

Навеску пробы рыбы массой 0,2 г помещают в чистый кварцевый стаканчик, проверенный на чистоту (на стаканчике предварительно наносят метку на уровне 10 см3). В стаканчик с пробой добавляют 2,0 см3 концентрированной азотной кислоты и 2,0 см3 перекиси водорода (30 %).

Стаканчик накрывают крышечкой и помещают на плитку или в выпариватель печи ПДП. Выдерживают при температуре 80 °С - 90 °С до полного растворения пробы (20 - 30 мин). Постепенно поднимают температуру до 170 °С - 190 °С. При слабом кипении упаривают раствор до половины объема. Стаканчик снимаю с плитки и охлаждают.

Добавляют 2,0 см3 перекиси водорода 30 %. Выдерживают раствор при температуре 80 °С - 90 °С. Постепенно поднимают температуру до 170 °С - 190 °С. При слабом кипении упаривают раствор до половины объема. Стаканчик снимаю с плитки и охлаждают.

Повторяют операцию. Добавляют 2,0 см3 перекиси водорода 30%. Вы держивают раствор при температуре 80 °С - 90 °С. Постепенно поднимают температуру до 170 °С - 190 °С. При слабом кипении упаривают раствор до объема 1,0 -1 ,5 см3.

Доводят объем раствора до 10 см3 бидистиллированной водой, омывая крышечки и стенки стаканчика.

Для начала ИВ измерений вносят аликвоту подготовленной пробы, объемом 0,5 -1 ,0 см3 в стаканчик с проверенным на чистоту раствором фонового электролита.

11.5.2. Подготовку «холостой» пробы проводят аналогично 8.5.1, добавляя те же реактивы, в тех же количествах и последовательности, но без анализируемой пробы, используя вместо нее бидистиллированную воду.

12 Выполнение измерений

12.1 Процедура выполнения ИВ измерений включает следующие операции выбирают тип индикаторного (рабочего) электрода для соответствующего анализатора согласно таблице 3;

-задают программу, включающую оптимальные электрохимические параметры ИВ измерений согласно таблицы 3 и соответственно приложения Б (для анализатора СТА) и по приложению к руководству пользователя программного обеспечения (для анализатора ТА);

-выполняют измерение в соответствии с руководством по эксплуатации, паспортом на прибор или по приложению Б (для анализатора СТА) или по к руководству пользователя программного обеспечения (для анализатора ТА).

Таблица 3

Основные электрохимические параметры проведения измерений

| Параметры | Режимы работы анализаторов вольтамперометрических |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полярограф универсальный | СТА | ТА |
| Двухэлектродная система измерения | + | + | + |
| Развертка потенциала | Постояннотоковая | Накопительная | Постояннотоковая |
| Электроды: Индикаторный (рабочий) Сравнения | Золотографитовый , «in situ» Хлоридсеребряный | Золотографитовый , «in situ» Хлоридсеребряный | Золотоуглерод- содержащий , «in situ» Хлоридсеребряный |
| Поляризующее напряжение для электронакопления элемента, В | 0,00 ± 0,05 | 0,00 ± 0,05 | - 0,60 |
| Потенциал начала регистрации вольтамперограмм, В | 0,00 |  | + 0,300 |
| Конечное напряжение развертки, В | + 0,85 | + 0,85 | + 0,750 |
| Диапазон развертки потенциалов (начала регистрации вольтамперной кривой и конечное напряжение развертки), В | От 0,00 до + 0,85 |  | От + 0,300 до + 0,750 |

Продолжение таблицы

Основные электрохимические параметры проведения измерений

| Параметры | Режимы работы анализаторов вольтамперометрических |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полярограф универсальный | СТА | ТА |
| Потенциал пика, В | 0,60 ± 0,05 |  |  |
| Скорость линейного изменения потенциала, мВ/с | 30 - 40 | 100 | 40 |
| Время накопления, с | 180 - 300 | 60 - 120 | 60 |
| Фоновый электролит | Раствор азотной кислоты концентрации 0,12 моль/дм3 + 0,04 см3 раствора ионов золота концентрации 100 мг/дм3 |  | Раствор азотной кислоты концентрации 0,05 моль/дм3 + 0,02см3 Раствора хлорида калия концентрации 1,0 моль/дм3 |

12.2 При выполнении ИВ измерений массовой концентрации ртути в анализируемой пробе воды выполняют следующие операции:

-проверку электрохимической ячейки на чистоту;

-регистрацию вольтамперограммы - аналитического сигнала (1-0 ртути в растворе подготовленной пробы;

-регистрацию вольтамперограмм - аналитического сигнала (12) рту ти в растворе с введенной добавкой АС ртути.

Величины аналитических сигналов (анодных пиков) ртути пропорциональны массовой концентрации ртути. Значение потенциала анодного пика ртути в выбранных условиях составляет (0,60 ± 0,05) В относительно ХСЭ.

12.3 Регистрацию вольтамперограмм раствора подготовленной про бы и раствора подготовленной пробы с добавкой аттестованной смеси ртути выполняют при одних и тех же режимах работы прибора до получения трех воспроизводимых вольтамперограмм.

Рекомендуемые объемы пробы и время электронакопления приведены в таблице 4.

12.4 Добавки аттестованной смеси ртути, приготовленной по 8.2, рекомендованной концентрации, вносят пипеточным дозатором или микро пипеткой после регистрации вольтамперограмм пробы. Объем добавленной аттестованной смеси (Vдоб) не должен превышать 5 % от объема раствора измеряемой пробы в электрохимической ячейке. Величина аналитического сигнала ртути после введения добавки аттестованной смеси ртути должна увеличиваться в 1,5 - 2 раза.

Рекомендуемые добавки аттестованной смеси ртути известной концентрации приведены в таблице 4.

Таблица 4

Рекомендуемые добавки аттестованных смесей при регистрации вольтамперограмм при анализе проб рыб на содержание ртути

| Диапазон определяемых концентраций ртути, мг/кг | 0,004 - 0,1 | 0,1- 1,0 | 0,2 -2,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем анализируемой пробы, см3 | 1,0 | 0,5 – 1,0 | 0,1 – 0,5 |
| Время электронакопления, мин | 1 - 5 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| Концентрация АС для добавок, мг/дм3 | 0,1 – 0,1 | 0,1 | 1,0 – 10,0 |
| Рекомендуемый объем добавки АС, см3 | 0,08 – 0,10 | 0,10 | 0,10 |

12.4 После выполнения измерений отмывку электрохимической ячей ки и индикаторного электрода выполняют в соответствии с 11.1.

13 Вычисление и оформление результатов анализа

При использовании полярографов в комплекте с самописцем обработку результатов измерений аналитических сигналов определяемых элементов, расчет массовых концентраций элемента в пробе (мг/кг) по 13.1.

При использовании вольтамперометрического анализатора (СТА - приложение Б или по к руководству пользователя программного обеспечения (для анализатора ТА)) в комплекте с компьютером регистрацию и обработку результатов измерений аналитических сигналов и расчет массовых концентраций элемента в пробе (мг/кг) выполняет система сбора и обработки данных анализатора.

13.1 Расчет массовой концентрации элемента в пробе

13.1.1 Для определяемого элемента рассчитывают среднее арифметическое (I1) не менее чем из трех значений воспроизводимых аналитических сигналов, полученных при регистрации вольтамперограмм раствора пробы.

Такой же расчет проводят и для вольтамперограмм при регистрации раствора анализируемой пробы с добавкой АС соответствующего элемента, получают значение I2.

13.1.2 Вычисляют массовую концентрацию определяемого элемента (Xi) в пробе по формуле:

Xi'=I1∙Cσ∙Vσ∙VминI2-I1∙m∙Vал ,  где                                                         (1)

Xi' - содержание ртути в анализируемой пробе, мг/кг;

Cσ - концентрация аттестованной смеси ртути, из которой делается

добавка к анализируемой пробе, мг/дм3;

Vσ- объем добавки аттестованной смеси ртути, см3;

I1- величина аналитического сигнала ртути в анализируемой пробе,

мкА;

I2- величина аналитического сигнала ртути в пробе с добавкой, мкА;

m- масса анализируемой пробы, г;

Vмин- объем минерализата, см3.

Vал - объем аликвоты раствора пробы, взятой для ИВ измерения, см3.

13.1.3 Вычисления проводят по 13.1.2 для каждой из двух параллельных анализируемых проб и «холостой» пробы, получают соответственно значения X1', X2' и Xхол.

13.1.4 Если в «холостой» пробе содержится соизмеримое количество определяемого элемента, то оценивают реальное содержание ртути в пробе.

Xi=Xi'-Xхол.                                                                 (2)

Получают соответственно X1  и  X2.

13.2 Проверка приемлемости результатов измерений

13.2.1 Проверяют приемлемость полученных результатов параллельных определений. Расхождение между полученными результатами двух параллельных анализируемых проб не должно превышать предела повторяемости r. Значение предела повторяемости для двух результатов параллельных определений приведено в таблице 5.

Таблица 5

Диапазон измерений, значения пределов повторяемости при доверительной вероятности Р=0,95

| Наименование определяемого элемента | Диапазон определяемых концентраций, мг/кг | Предел повторяемости (для двух результатов параллельных определений), r | Предел повторяемости (для четырех резултатов параллельных определений), r* |
| --- | --- | --- | --- |
| ртуть | От 0,004 до 0,2 включ. | 0,50 ∙X | 0.65 ∙X |
|  | Св. 0,2 до 2,0 включ. | 0.39 ∙X | 0.50 ∙X |
| X – среднее арифметическое значение результатов параллельных определений массовой концентрации эелемента |  |  |  |

Результаты считают приемлемыми при выполнении условия

X1-X2≤r.                                                                 (3)

Абсолютное значение предела повторяемости рассчитывается для средне арифметического значения результатов двух параллельных определений

X =X1 + X22                                                                       (4)

При выполнении условия (3) значение X принимается за результат измерения массовой концентрации определяемого элемента в пробе.

13.2.2 При превышении предела повторяемости (r) необходимо дополнительно получить еще два результата параллельных определений.

Если при этом размах (X max – X min) результатов четырех параллельных определений равен или меньше предела повторяемости r*, то в качестве окончательного результата принимают среднее арифметическое значение результатов четырех параллельных определений. Значения предела повторяемости (r*) для четырех результатов параллельных определений приведены в таблице 5.

Если размах (Xmax - Xmin) больше r*, выясняют причины появления неприемлемых результатов параллельных определений. При этом проводят оперативный контроль повторяемости по МИ 2335-2003 [14] или раз делу А.2 приложения А настоящего документа на методику.

13.3 Числовое значение результата измерения должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и значение предела повторяемости результа тов параллельных определений, и содержать не более двух значащих цифр.

14 Оформление результатов измерений

14.1 Результаты измерений хранят в памяти компьютера (при использовании компьютеризированного вольтамперометрического анализа тора) или оформляют записью в журнале. При этом приводят сведения об анализируемой пробе, условиях измерений, дате получения результата измерений. Запись в журнале удостоверяет лицо, проводившее измерения.

14.2 Результат измерения (анализа) в документах, выдаваемых лабораторией, представляют в следующих видах:

X±∆, P = 0,95

Или X ± ∆Л, мг/кг, P = 0,95, при условии ∆Л≤∆,

где: X- результат измерения, полученный в соответствии с настоящим документом на методику выполнения измерений;

± ∆Л-значения характеристики погрешности результатов измере ний, установленные при реализации методики в лаборатории;

±∆-значения характеристики погрешности настоящей методики выполнения измерений, которые рассчитываются по формуле

∆=0,01∙δ∙X,                                                                         (5)

где δ - относительное значение показателя точности (характеристики погрешности) методики, приведенное в таблице 1.

Примечание: Характеристику погрешности результатов измерений при реализации методики в лаборатории допускается устанавливать по формуле

∆Л=0,84∙∆                                                                            (6)

С последующим уточнением по мере накопления информации в процессе контроля стабильности результатов измерений по разделам 15.3 и 15.4 настоящего документа.

15 Контроль качества результатов измерений при реализации методики в лаборатории

15.1 Контроль качества результатов измерений при реализации методики в лаборатории предусматривает:

- оперативный контроль процедуры анализа (на основе оценки погрешности результатов анализа при реализации отдельно взятой контрольной процедуры);

- контроль стабильности результатов анализа (на основе контроля стабильности среднеквадратического отклонения внутрилабораторной прецизионности, погрешности, среднеквадратического отклонения повторяемости).

15.2 Оперативный контроль процедуры анализа (выполнения измерений) проводят:

- при внедрении методики выполнения измерений в лаборатории;

-при появлении факторов, которые могут повлиять на стабильность процесса анализа (например, при смене партии реактивов, после ремонта прибора, при длительном промежутке времени между анализами и т.д.).

Оперативный контроль процедуры анализа проводит сам исполнитель с целью проверки его готовности к проведению анализа рабочих проб.

Оперативный контроль процедуры анализа проводят по МИ 2335-2003 [14] или по приложению А настоящего документа на методику.

15.3 Одной из форм контроля стабильности результатов анализа является контроль стабильности результатов анализа в пределах лаборатории с использованием контрольных карт, реализуемый

- путем контроля и поддержания на требуемом уровне погрешности результатов измерений;

- путем контроля и поддержания на требуемом уровне внутрилабораторной прецизионности;

- путем контроля и поддержания на требуемом уровне повторяемости результатов параллельных определений.

15.4 Процедуры и периодичность контроля точности (контроля ста бильности) получаемых результатов измерений в пределах лаборатории проводят с учетом требований раздела 6 ГОСТ Р ИСО 5725-6 или по МИ 2335-2003.

Ответственность за организацию проведения контроля стабильности результатов анализа возлагают на лицо, ответственное за систему качества в лаборатории.

15.5 Периодичность контроля исполнителем процедуры выполнения измерений, а также реализуемые процедуры контроля стабильности ре зультатов выполняемых измерений регламентируют в Руководстве по ка честву лаборатории.

16 Проверка приемлемости результатов измерений для двух лабораторий

16.1 Проверку приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости (в двух лабораториях, m=2), проводят с учетом требований 5.3.2.1 ГОСТ Р ИСО 5725-6 по отношению к пределу воспроизводимости, приведенному в таблице 6, или к критической разности для двух среднеарифметических результатов измерений в соответствии с 5.3.2.2 ГОСТ Р ИСО 5725-6.

Расхождение между результатами измерений, полученных в двух лабораториях, не должно превышать предела воспроизводимости.

При выполнении этого условия приемлемы оба результата измерений, и в качестве окончательного может быть использовано их общее среднее значение. Значения предела воспроизводимости приведены в таблице 6.

При превышении предела воспроизводимости могут быть использованы методы оценки приемлемости результатов измерений согласно раздела 5 ГОСТ Р ИСО 5725-6.

Таблица 6

Диапазон измерений, значения предела воспроизводимости при доверительной вероятности Р=0,95

| Наименование определяемого элемента | Диапазон определяемых концентраций, мг/кг | Предел воспроизводимости (для двух результатов измерений), R |
| --- | --- | --- |
| Ртуть | От 0,004 до 0,2 включ. | 0,50∙X |
|  | Св. 0,2 до 2,0 включ. | 0.39∙X |
| X – среднее арифметическое значение результатов анализа, полученных в двух лабораториях |  |  |

16.2 Разрешение противоречий между результатами двух лабораторий проводят в соответствии с 5.3.3 ГОСТ Р ИСО 5725-6.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(рекомендуемое)

Алгоритмы оперативного контроля процедуры анализа

А.1 Общие положения

А.1.1 Оперативный контроль процедуры анализа осуществляет не посредственно исполнитель на основе информации, получаемой при реализации отдельно взятой контрольной процедуры с использованием средств контроля.

А.1.2 Роль средств контроля выполняют:

- образцы для контроля (АС по МИ 2334-2002 [9]);

- рабочие пробы с известной добавкой определяемого элемента;

- рабочие пробы стабильного состава.

А.1.3 Схема оперативного контроля процедуры анализа предусматривает:

- реализацию контрольной процедуры;

- расчет результата контрольной процедуры;

- расчет норматива контроля;

- сравнение результата контрольной процедуры с нормативом контроля;

- принятие решения по результатам контроля.

А.2 Алгоритм оперативного контроля повторяемости результатов контрольных измерений

А.2.1 Получают два результата параллельных определений любого средства контроля (по А.1.2).

А.2.2 Реализуют схему контроля повторяемости (по А.1.3), получая два результата параллельных определений. Результат контрольной процедуры равен

rK=X1-X2                                                            (А.1)

Норматив контроля повторяемости равен пределу повторяемости  r при n=2, значение которого приведено в таблице 5.

Проверяют условие

rK≤r                                                                       (А.2)

А.2.3 Если условие (А.2) выполняется, то рассчитывают результат контрольной процедуры анализа как среднее арифметическое из результатов двух параллельных определений.

Если  rK>r , то делают повторную контрольную процедуру, получая заново два результата параллельных определений.

При повторном превышении предела повторяемости процедуру анализа прекращают и выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам.

А.3 Алгоритм оперативного контроля процедуры анализа в условиях внутрилабораторной прецизионности

А.3.1 Образцами для выполнения данной процедуры являются средства контроля по А.1.2. Объем отобранной пробы для контроля дол жен соответствовать удвоенному объему, необходимому для проведения измерений. Отобранный объем (масса) делят на две части и анализируют в соответствии с требованиями настоящего стандарта в условиях внутри лабораторной прецизионности или различными операторами, или в раз личное время, или с использованием различных средств измерений и т.д., при соблюдении условий и сроков хранения проб.

Получают соответственно X1 и X2 .

А.З.2 Рассчитывают результат контрольной процедуры

RЛК=X1-X2.                                                                 (А.3)

Рассчитывают или устанавливают норматив контроля внутрилабораторной прецизионности

RЛ=0,86∙R                                                                      (А.4)

где R - значение предела воспроизводимости, приведенное в таблице 7,

X-среднее арифметическое значение результатов, полученных в условиях внутрилабораторной (промежуточной) прецизионности.

А.3.3 Результаты, полученные в условиях внутрилабораторной прецизионности X1, X2, считают удовлетворительными при условии

RЛК≤RЛ                                                                   (А.5)

А.З.4 При выполнении условия (А.5) общее среднее арифметическое X представляют в качестве результата контрольной процедуры.

При невыполнении условия (А.5) измерения повторяют.

При повторном невыполнения условия (А.5) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и устраняют их.

А.4 Алгоритм контроля процедуры выполнения измерений с использованием метода добавок

А.4.1 Контроль исполнителем процедуры выполнения измерений проводят путем сравнения результата отдельно взятой контрольной процедуры Кд с нормативом контроля Кд.

А.4.2 Результат контрольной процедуры Кк рассчитывают по формуле:

KK=X'-X-C, где                                                  (А.6)

X'- результат контрольного измерения массовой концентрации элемента в пробе с известной добавкой - среднее арифметическое двух результатов параллельных определений, расхождение между которыми не превышает предела повторяемости г. Значение r приведено в таблице 6.

X- результат контрольного измерения массовой концентрации элемента в пробе без добавки - среднее арифметическое двух результатов параллельных определений, расхождение между которыми не превышает предела повторяемости г,

С- величина добавки.

Примечание. Величина добавки должна составлять от 50 до 150 % от массовой концентрации элемента в пробе без добавки.

А.4.3 Норматив оперативного контроля Кд рассчитывают по формуле

Kд=∆лX'2+∆лX2 , где                                          (А.7)

∆лX',∆лX-значенияхарактеристики погрешности результатов измерений, установленные в лаборатории при реализации методики, соответствующие массовой концентрации элемента в пробе без добавки и в пробе с добавкой соответственно.

При установлении ∆л можно использовать примечание в разделе 14.2 настоящего документа.

А.4.4 Качество контрольной процедуры признают удовлетворительным при выполнении условия:

Kк ≤ Kд.                                                                      (А.8)

При невыполнении условия (А.8) эксперимент повторяют.

При повторном невыполнении условия (А.8) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам.

А.5 Алгоритм оперативного контроля процедуры выполнения измерений с использованием образцов для контроля

А.5.1 Образцами для контроля являются рабочие пробы анализируемых объектов с отсутствием данного элемента или малой концентрацией элемента, в которые введена точная концентрация искомого элемента (аттестованная характеристика - С). Элемент концентрации С вводят в пробу до стадии пробоподготовки.

А.5.2 Алгоритм проведения контроля точности с применением образцов для контроля состоит в сравнении результата контрольной процедуры Кк, равного разности между результатом контрольного измерения аттестованной характеристики в образце для контроля - X и его аттестованным значением - С, с нормативом оперативного контроля точности - К.

Результат контрольной процедуры равен

Kк=X-C.                                                                   (А.9)

Норматив контроля точности К рассчитывают по формуле:

K=∆л=0,84∙∆                                                            (А.10)

А.5.3 Точность контрольного измерения признают удовлетворительной, если:

Kк ≤ K                                                                            (А.11)

При невыполнении условия (А.11) эксперимент повторяют.

При повторном невыполнении условия (А.11) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Б.1 Выполнение измерений с использованием анализатора СТА для определения ртути (с программным обеспечением DOS)

Анализатор СТА должен быть предварительно подготовлен к работе в соответствии с «Руководством пользователя» на данный прибор.

Б.1.1 Приготовление индикаторного графитового электрода (ГЭ)

Для получения ЗГЭ поверхность графитового электрода предварительно отшлифовывают на фильтре.

Устанавливают электроды:

графитовый (катод) - в гнездо РЭ,

хлоридсеребряный (анод) - в гнездо ХСЭ.

Из команды ВЫБОР загружают файл «Нg»

Трасса Нg

Загружают или создают трассу анализа со следующими параметрами:

| Ячейки 1- Вкл. 2- Вкл. 3- Вкл. |  |  |  |  |  | Тип развертки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы | Время | Потенциал | УФО | Газ | Меш. | Накопительная Шаг – 4 Амплитуда – 0 Задержка 10 Задержка 0 Заполнение -0 Потенциал–0,0 I рез= 11- 12 График разв. |
| 1.Подготовка раствора | 0 с | 0,000 | Выкл. | Выкл. | Вкл. |  |
| 2. Обработка раствора | 0 | 0,000 | Выкл. | Выкл. | Вкл. |  |
| 3. Обработка электрода | 0 с Цикл мс 1: 0,000 0 2: 0,000 |  | Выкл. | Выкл. | Вкл. |  |
| 4. Очистка электрода | 20 с | + 0,850 | Выкл. | Выкл. | Вкл. |  |
| 5.Накопление | 60 с | 0,00 | Выкл. | Выкл. | Вкл. |  |
| 6.Успокоение | 5 с | 0,00 | Отключено |  |  |  |
| 7.Развертка |  |  | Отключено |  |  |  |
| Число циклов – 5 Множитель - 1∙10-10 Производная – Выкл. Циклическая – Выкл. Инверсия – Выкл. Реверс – Выкл. Фильтр - 15 |  |  |  | Сплайн-разметка Выкл. Вычитание ФОНа Выкл. |  |  |
| Диапазон поиска пиков элементов: Элемент Hg Потенциал + 0,600 Зона [+/- мВ] 70 |  |  |  |  |  |  |

Из команды ВЫБОР загружают команду ФОН.

Б. 1.2 Проверка работы ЗГЭ по контрольной пробе ртути

В стаканчик наливают 10,0 см3 бидистиллированной воды, добавляют 0,1 см3 концентрированной азотной кислоты и 0,04 см3 раствора иона золота (3+) концентрации 100,0 мг/дм3. Стаканчик помещают в электрохимическую ячейку, опускают электроды и запускают команду «ФОН» (см. «Руководство пользователя»). Запускают команду «ПУСК» и снимают пять вольтамперограмм. Проводят их обработку («УСРЕДНЕНИЕ»).

Проводят команду «ВЫХОД». Переходят в команду «ПРОБА».

В стаканчик с фоновым электролитом вносят пипеткой или дозатором 0,01 см3 АС ртути концентрации 0,50 мг/дм3. Полученный раствор является контрольной пробой с содержанием ртути 0,0005 мг/дм3 при объеме пробы 10,0 см3.

Запускают команду «ПРОБА» (установите курсор на «ПУСК/СТОП», щелкните левой клавишей мыши один раз), производят несколько съемок вольтамперных кривых, производят их обработку («УСРЕДНЕНИЕ») и переходят в команду «ДОБАВКА».

Вводят в стаканчик с пробой еще одну добавку ртути объемом 0,01 см3 концентрации 0,50 мг/дм3 и запускают команду «ПУСК».

Пока комплекс проводит измерения, заполняют таблицу в графе «КОЛИЧЕСТВО».

| Масса навески |  | 0,00 [r] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем пробы |  | 10,0 [см3] |  |
| Объем минерализата |  | 1,00 [см3] |  |
| Объем аликвоты |  | 1,00 [см3] |  |
| ДОБАВКА |  |  |  |
| Элемент | Объем добавки АС [см3] |  | Концентрация АС [мг/дм3] |
| Hg | 0,01 |  | 0,5 |

После обработки вольтамперных кривых добавки («УСРЕДНЕНИЕ») смотрят «СОДЕРЖАНИЕ».

Если расхождение между полученными и введенными концентрациями элемента составляет <20%, золото-графитовый электрод считают пригодным к работе. После этого приступают к измерению проб в такой же последовательности. Электроды готовы к работе.

Б.1.3 Измерения при анализе пробы на содержание ртути

Одновременно проводят анализ двух параллельных и одной холостой пробы в трех стаканчиках.

Пробы, подготовленные для измерения по 8.5 настоящей методики «холостая» проба помещают в электрохимическую ячейку, опускают электроды.

Запускают команду «ПРОБА» из колонки «ДЕЙСТВИЯ». Запускают команду «ПУСК». После каждого цикла измерений на экран выводятся очередные вольтамперограммы характерного типа. В результате выполнения серии измерений на экране должно быть по 3 - 5 вольтамперограмм в каждом из окон вывода, соответствующим ячейкам 1, 2, 3. Не воспроизводимые вольтамперограммы исключают.

После измерения по пробе сигнала ртути выходят из меню дейст вий по пробе и входят в меню «ДОБАВКА». Заполняют таблицу «КОЛИЧЕСТВО» в меню действий «ДОБАВКА».

Например:

| Масса навески |  | 2,00 [r] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем пробы |  | 0,00 [см3] |  |
| Объем минерализата |  | 10,0 [см3] |  |
| Объем аликвоты |  | 0,50 [см3] |  |
| ДОБАВКА |  |  |  |
| Элемент | Объем добавки АС [см3] |  | Концентрация АС [мг/дм3] |
| Hg | 0,01 |  | 1,0 |

Рисунок 2. Вольтамперограмма ртути в растворе фонового электролита (1), в пробе (2) и в пробе с добавкой АС ртути (3)

Вносят с помощью пипетки или дозатора добавку АС ртути с таки ми параметрами в каждую ячейку и запускают команду, нажав "ПУСК" в меню действий «ДОБАВКА».

Если к этому моменту комплекс провел измерение и разметка кривых проведена, сразу смотрят результаты анализа в таблице СОДЕРЖАНИЕ

После завершения всех измерений, исключения выпавших кривых и усреднения результатов - анализ пробы на содержание ртути завершен. Окончательный результат смотрят в «СОДЕРЖАНИЕ» и заносят в «АРХИВ» (см. «Руководство пользователя» команда АРХИВ).

Б.2 Выполнение измерений массовой концентрации ртути и использованием комплекса аналитического вольтамперометрического СТА (с программным обеспечением Windows)

Анализатор СТА должен быть предварительно подготовлен к работе соответствии с «Руководством пользователя» на данный вольтамперометрический комплекс.

Состав электрохимической ячейки:

-электроды: индикаторный электрод – графитовый;

Электрод сравнения – хлорсеребряный, заполненный

раствором хлорида калия концентрации

1 моль/дм3 с сопротивлением не более 3,0 кОм.

Б. 2. 1 Подготовка графитового электрода, проверка стаканчиков, фонового раствора и электродов на чистоту.

Загружают файл созданной заранее методики (например, «Определение ртути»), в главном меню выбирают пункт МЕТОДИКА / ОТКРЫТЬ) и создают новую.

Создание новой методики ( см. «Руководство пользователя» раздел 3.1 «Создание новой методики»). В главном меню выбирают пункт Методика/ новая методика. Вводят следующие параметры.

Трасса

| Методика |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование [Определение ртути] |  |  |  |  |  |  |  |
| Трасса |  | Развертка | Режим |  | Элемент | Контроль |  |
|  |  | Время, с | Потенциал, В |  | УФО | Газ | Мешалка |
|  | Подготовка раствора | 0 | 0,000 |  | - |  | Y |
|  | Обработка раствора | 0 | 0,000 |  | - |  | Y |
| Y | Обработка электрода | 20 | 0,000 | 0,000 | - |  | Y |
| Y | Очистка электрода | 20 | 0,850 |  | - |  | Y |
| Y | Накопление | 60 | 0,000 |  | - |  | Y |
| Y | Успокоение | 5 | 0,000 |  |  |  |  |
| Y | Развертка | 90 мВ/с | 0,850 |  |  |  |  |

Развертка

| Трасса | Развертка |  | Режим | Элемент | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип развертки |  | [Ступенчатая] | [Форма развертки] |  |  |
| Диапазон тока |  | 0,03 мА |  |  |  |
| Шаг развертки |  | 4 мВ |  |  |  |
| Задержка 1 |  | 90 % |  |  |  |
| Задержка 2 |  |  |  |  |  |
| Начало импульса |  |  |  |  |  |
| Амплитуда |  |  |  |  |  |
| Накопление |  | 3 раз |  |  |  |

Режим

| Трасса |  | Развертка |  | Режим |  |  | Элемент | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | Ячейка 1 |  | Число опытов [5] |  | Фильтр 30 |  |  |  |
| Y | Ячейка 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Y | Ячейка 3 |  | Схема [2-х электродная] |  |  | Инверсия по току |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Инверсия по потенциалу |  |  |
| Разметка |  |  |  |  |  | Первая производная |  |  |
|  |  |  |  |  | Форма разметки |  |  |  |
| [Ручная] |  |  | [Автомат] |  | [Линия] |  |  | Сплайн |

Элемент

| Трасса |  | Развертка | Режим |  | Элемент |  | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Имя |  |  | Потенциал, В |  | Зона, мВ |  |
| 1 | Hg |  |  | 0.600 |  | 50 |  |
| 2 |  |  |  | 0.000 |  | 0.000 |  |

Контроль

| Трасса |  | Развертка |  | Режим | Элемент | Контроль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Элемент |  | Относительный предел повторяемости, r, % |  |  |  | Характеристика погрешности, σ, % |
| 1 | Hg |  |  |  |  |  |  |

Сохраняют методику: в команде главного меню «Сохранить методику» или панели управления (например «Определение ртути в рыбе»).

Измерение фона  В стаканчики наливают по 10,0 см3 бидистиллированной воды, добавляют по 0,1 см3 концентрированной азотной кислоты и пл 0,04 см3 раствора иона золота (3+) концентрации 100,0 мг/дм3. Стаканчики помещают в каждую из трех электрохимических ячеек анализатора СТА, опускают электроды и запускают команду «ФОН» (см. «Руководство пользователя», раздел 4.2 «Запуск анализа фонового раствора»).

Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм. Проводят их разметку (см. «Руководство пользователя», раздел 4.3 «Разметка вольтамперных зависимостей»), удаление «выпадающих» кривых» (см. «Руководство пользователя», раздел 4.4 «Обработка вольтамперных кривых»,).

При наличии на вольтамперных кривых пиков ртути высотой более 0,2 мкА содержимое стаканчиков выливают, отмывают стаканчики и электроды так, чтобы в чистом фоне отсутствовали пики определяемого элемента (или были менее 0,2 мкА).

Измерение пробы  (см. «Руководство пользователя» раздел 4.6 «Запуск анализа пробы»

В стканчики с фоновым электролитом вносят пипеткой или дозатором по 0,01 см3 АС ртути концентрации 0,50 мг/дм3. Полученный раствор является контрольной пробой с содержанием ртути 0,0005 мг/дм3 при объеме пробы 10,0 см3.

Запускают команду «Получение вольтамперограмм пробы». Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм. Проводят их разметку (см. «Руководство пользователя», раздел 4.3 «Разметка вольтамперных зависимостей»), удаление «выпадающих» кривых (см. раздел 4.4 «Обработка вольтамперных кривых»).

Измерение пробы с добавкой (см. «Руководство пользователя», раздел 4.7 «Запуск анализа добавки»). Программой предусмотрена возможность оценки концентрации по одной или двум добавкам АС ртути.

Вносят в стаканчики с пробой добавки АС ртути объемом 0,01 см3 концентрации 0,50 мг/дм3. Запускают команду «Получение вольтамперограмм пробы с добавкой». Снимают по 3 – 5 вольтамперограмм. Проводят их обработку.

В окне «Результаты измерения сигналов» отображаются результаты разметки для всех типов вольтамперограмм.

Расчет массовой концентрации ртути в контрольной пробе

Запомняют таблицу «Количество», например:

Для перехода в таблицу «Концентрация» в главном окне на панели управления нажимают кнопку – Окно просмотра результатов анализа. (См.«Руководство пользователя», раздел 4.9 «Вычисление концентрации»

Если расхождение между полученными и введенными концентрациями не превышает 30%, графитовый электрод считают пригодным к работе. После этого можно приступать к измерению проб в такой же последовательности. Электроды готовы к работе. В противном случае подготовку и проверку графитовых электродов следует повтоорить еще раз.

Б.2.2. Измерения при анализе пробы на содержание ртути

Одновременно рекомендуетсчя проводить анализ двух параллельных и одной холостой пробы в трех стаканчиках.

Стаканчики с пробой анализируемого объекта, подготовленные для измерения по разделу 2 Инстркуции «Подготовка пробы» помещают в электрохимическую ячейку, отпускают электроды.

Запускают команду «Получение вольтамперограмм пробы с добавкой». Снимают по 3-5 вольтамперограмм. Проводят их обработку так же, как и при измерении пробы.

Вычисление массовых концентраций определяемого элемента.

В таблице «Количество» для каждой активной ячейки указывают: массу навески, объем пробы и концентрацию добавки.

Нажимают кнопку- Окно просмотра результатов анализа в главном окне на панели управления.

В таблице представлены значения массовых концентраций ртути для каждой из параллельных проб. Нажимают кнопку [Приемлемость], в случае, когда результаты измерений параллельных проб приемлемы, вычисляется среднее арифметическое значение, которое принимают за результат анализа.

Создание документа. Для сохранения документа на панели управления нажимают кнопку или в главном меню выбирают пункт Документ/Сохранить в архиве. (См. «Руководство пользователя», раздел 5 «Работа с документом»).

Для печати вольтамперных кривых на принтере нажимают кнопку или в главном меню выбирают пункт Документ/ Печать графиков (См. «Руководство пользователя», раздел 6 «Печать»).

Данные результата анализа могут быть распечатаны в виде протокола в формате Microsoft ® Word по существующему шаблону отчета (См. «Руководство пользователя», раздел 7.2). Так же возможно создание шаблона по требуемому типу оформления отчета (См. «Руководство пользователя», раздел  7.1).

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от                  7 июня 2000 г.

[2] Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности».

[3] Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 сентября 2017 года № 684 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества».

[4] ТУ 64-1-707-80 Штативы лабораторные ШЛ.

[5] ТУ 38 1051835-88 Пробки резиновые конусные.

| [ 1 ] | ТУ 25-74.24.021-86 Самописец ПДА-1. Технические условия |
| --- | --- |
| [2 ] | ТУ 25-04-1696-75 Вольтметр цифровой. Технические условия |
| [ 3 ] | ТУ 4215-001-20694097-98 Комплекс СТА аналитический |
|  | вольтамперометрический. Технические условия |
| [ 4 ] | ТУ 4215-001-59681863 Комплекс ТА аналитический вольтам |
|  | перометрический. Технические условия |
| [ 5 ] | ТУ 64-1-3329-81 Дозаторы пипеточные П1-0.50 и П1-1.0 |
| [ 6 ] | ТУ 25-1173.103-84 Аппарат для бидистилляции воды. Техни |
|  | ческие условия |
| [ 7 ] | ТУ 3443-001-36304081 Печь двухкамерная ПДП-18М. Техни |
|  | ческие условия |
| [ 8 ] | ТУ 64-1.973-76 Щипцы тигельные. Технические условия |
| [ 9 ] | ТУ 6-09-2502-77 Вода бидистиллированная. Технические ус |
|  | ловия |

[ 10 ]ТУ 6-09-3678-74 Калия хлорид ос. ч.. Технические условия

[ 11 ]ТУ 2-036-0224450-014-89 Шкурка шлифовальная тканевая эльборовая. Технические условия

[ 12 ]ТУ 2-037-150-86 Шкурка шлифовальная тканевая алмазная.

|  | Технические условия |  |
| --- | --- | --- |
| [13 ] | МИ 2334-2002 | ГСИ. Смеси аттестованные. Общие требова |
|  | ния к разработке |  |
| [14 ] | МИ 2335-2003 | Рекомендация. ГСИ. Внутренний контроль ка |
|  | чества результатов количественного химического анализа |  |

УДК 661.444								МКС 71.040.40

Ключевые слова: рыбы, морепродуктов, вольтамперометрии, аликвоты, элекгронакопления, ртути, внутрилабораторной прецизионности.

УДК 661.444								МКС 71.040.40

Ключевые слова: рыбы, морепродуктов, вольтамперометрии, аликвоты, элекгронакопления, ртути, внутрилабораторной прецизионности.

Разработан: Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии»

| Заместитель генерального директора РГП «КазИнМетр» | Б. Мухамеджанов |
| --- | --- |
| Начальник Управления законодательной метрологии, международного сотрудничества и повышения квалификации | А. Есенкулов |
| РГП «КазИнМетр» |  |
| Эксперт 2-ой категории ЮКФ РГП «КазИнМетр» | Ж.Орынтаева |