Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ХАЛАТЫ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Общие технические требования

СТ РК ASTM F3352

(ASTM F3352 − 19- Standard Specification for Isolation Gowns Intended for Use in Healthcare Facilities, IDT)

Данный национальный стандарт, разработанный на основе стандарта ASTM F3352, авторское право принадлежит АСТМ Интернэшнл, 100 Барр Харбр Драйв, Западный Коншокохен, Пенсельвания, РА 19428, США. Переиздается с разрешения АСТМ Интернэшнл

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от «   » ____ 202_года.

3 Настоящий стандарт идентичен Американскому стандарту                                        ASTM F3352 − 19- Standard Specification for Isolation Gowns Intended for Use in Healthcare Facilities (Стандартная спецификация по изоляционным халатам, предназначенным для использования в медицинских учреждениях).

Официальный экземпляр Американского стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных и американских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Перевод с английского языка (en)

В разделе «Нормативные ссылки» и в тексте стандарта ссылочные международные и американские стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов Республики Казахстан 
«О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI, «О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 года № 151-I.

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

ВВЕДЕНИЕ

Медицинские средства индивидуальной защиты, включая изоляционные халаты, носят работники сферы здравоохранения, чтобы защищать пациента, работника сферы здравоохранения и посетителей от передачи микроорганизмов, крови и других жидкостей организма и других контаминант.

Работники сферы здравоохранения и пациенты могут быть подвержены воздействию жидкостей организма и других потенциальных возбудителей инфекции, способных передавать заболевания. Эти заболевания, которые могут быть вызваны различными микроорганизмами, могут представлять значительные риски для жизни и здоровья. Особенно это касается переносимых с кровью патогенов, таких как Гепатит (Вирус гепатита B (HBV) и вирус гепатита C (HCV)) и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), а также, другие инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. Поскольку инженерно-технические средства контроля не могут устранить все возможные воздействия внешних факторов, внимание уделяется снижению потенциального прямого контакта кожи с микроорганизмами, кровью или другими жидкостями организма и другими потенциальными возбудителями инфекции благодаря использованию защитной одежды.

Рабочая группа Биологического Подкомитета ASTM F23.40 опросила инфекционных врачей-профилактиков для определения проблем использования/износа, ознакомления с нормативными характеристиками изоляционных халатов и для установления пониманий и проблем соответствия2. Результаты этого опроса ясно указали на проблемы с физическими характеристиками изоляционных халатов, используемых в медицинских учреждениях. Разработка настоящего стандарта, который включает критерии качества функционирования и конструирования для изоляционных халатов, предназначена для того, чтобы помочь конечным пользователям в правильном выборе халата. Минимальные критерии в настоящем стандарте были установлены на основании результатов исследования в сотрудничестве с Национальным Институтом профессиональной техники безопасности и охраны здоровья3 и обсуждений комитета.

В настоящем стандарте рассматриваются характеристики изоляционных халатов, предназначенных для защиты работника сферы здравоохранения, пациента и посетителей от подверженности воздействию крови, жидкостей организма и других потенциальных возбудителей инфекции во время лечения пациента или процедур пациента.

В настоящем стандарте установлены единообразные требования к проведению испытания и отчетности для производителей изоляционных халатов, чтобы предоставлять информацию конечным пользователям, которую можно использовать при принятии информированных решений в оценке, выборе и покупке изоляционных халатов в соответствии с ожидаемыми воздействиями внешних факторов.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ХАЛАТЫ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Общие технические требования

# Дата введения

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает минимальные требования 
по характеристикам и маркировке изоляционных халатов, предназначенных для использования работниками сферы здравоохранения, чтобы обеспечивать защиту для стандартных мер предосторожности и мер предосторожности в зависимости от пути передачи. Целевое назначение настоящего стандарта – обеспечить эксплуатационные характеристики изоляционных халатов для защиты того, кто их носит. 
В ANSI/AAMI PB 70 указаны четыре уровня барьерных свойств для изоляционных халатов, и они включены в настоящий стандарт в качестве справочной информации.

1.2 Есть другие типы халатов, которые используются в медицинских учреждениях, включая: покрывающие халаты, процедурные халаты, комфортные халаты, халаты для предосторожности и халаты с открытой спиной. Все халаты, не соответствующие определению изоляционного халата в 3.1.7, как определено ANSI/AAMI PB70, исключены из настоящего стандарта.

1.3 В настоящем стандарте не рассматривается защитная одежда, используемая для применений в хирургической сфере, такая как хирургические халаты или халаты для деконтаминации; защитная одежда для рук, такая как хирургические перчатки, перчатки для осмотра пациента или другие медицинские перчатки; защитная одежда для головы, такая как защитные очки или лицевые экраны, хирургические шапочки или капюшоны, хирургические маски или респираторы; защитная одежда для ступней, такая как обувь для операционной, бахилы или хирургические бахилы; или другие типы защитной одежды и средств защиты, которые носят медицинские работники.

1.4 Единицы измерения — Значения, указанные либо в единицах СИ, либо в дюйм-фунтовых единицах, должны рассматриваться отдельно как стандарт. Значения, указанные в каждой системе, могут не быть точными эквивалентами; поэтому каждая система должна использоваться независимо от другой. Объединение значения из двух систем может привести к несоответствию стандарту.

1.5 Настоящий стандарт не предназначен для рассмотрения всех проблем безопасности, если они есть, связанных с его применением. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за внедрение соответствующих практик по безопасности, охране здоровья и защите окружающей среды и определение применимости регламентирующих ограничений до использования.

1.6 Настоящий стандарт был разработан в соответствии с международно признанными принципами по стандартизации, установленными в Решении по Принципам для Разработки Международных Стандартов, Руководств и Рекомендаций, выпущенных Комитетом Технических Барьеров в Торговле (ТБТ) Всемирной Торговой Организации.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного  документа, (включая все его изменения):

2.1 Стандарты ASTM3:

ASTM D751 Test Methods for Coated Fabrics (Методы испытаний для тканей с покрытием).

ASTM D1683/D1683M Test Method for Failure in Sewn Seams of Woven Fabrics (Метод испытания на разрыв в ниточных швах тканого изделия).

ASTM D1776/D1776M Practice for Conditioning and Testing Tex- tiles (Практика по кондиционированию и испытанию текстиля).

ASTM D4966 Test Method for Abrasion Resistance of Textile Fabrics (Martindale Abrasion Tester Method) (Метод испытания на устойчивость к истиранию текстиля (Метод испытания на истирание Мартиндейла)).

ASTM D5034 Test Method for Breaking Strength and Elongation of Textile Fabrics (Grab Test) (Метод испытания на прочность при разрыве и  растяжение  текстильного изделия  (испытание на разрыв полоски ткани)).

ASTM D5587  Test Method for Tearing Strength of Fabrics by Trapezoid Procedure (Метод испытания на прочность на разрыв ткани с помощью трапециевидной процедуры).

ASTM D5733 Test Method for Tearing Strength of Nonwoven Fabrics by the Trapezoid Procedure (Withdrawn 2008)5 (Метод испытания на прочность на разрыв  нетканых материалов с помощью трапециевидной процедуры  (Отменено 2008)5).

ASTM D6701 Test Method for Determining Water Vapor Transmission Rates Through Nonwoven and Plastic Barriers (Метод испытания на определение  скорости проникновения водяных паров через нетканые и пластиковые барьеры).

ASTM F392/F392M Practice for Conditioning Flexible Barrier Materials for Flex Durability (Практика по кондиционированию гибких барьерных материалов для износостойкости на изгиб).

ASTM F1154 Practices for Evaluating the Comfort, Fit, Function, and   Durability   of   Protective   Ensembles, Ensemble Elements, and Other Components (Практики по оценке комфорта, соответствия, функции и износостойкости   защитных  костюмов, элементов костюмов и других компонентов).

ASTM F1494 Terminology Relating to Protective Clothing (Терминология по защитной одежде).

ASTM F1671/F1671M Test Method for Resistance of Materials Used in Protective Clothing to Penetration by Blood- Borne Pathogens Using Phi-X174 Bacteriophage Penetration as a Test System (Метод испытания на устойчивость  материалов, используемых в защитной одежде, к проникновению переносимых с кровью патогенов с помощью проникновения бактериофага Phi-X174 как Системы Испытания).

ASTM F1868 Test Method for Thermal and Evaporative Resistance of Clothing Materials Using a Sweating Hot Plate (Метод испытания на термическую и испарительную устойчивость текстильных материалов  с помощью горячей плиты потения).

1 Данный метод испытаний относится к компетенции комитета ASTM D05 «Уголь и кокс» и является прямой обязанностью подкомитета D05.21 «Методы анализа».

2 Номера жирным шрифтом в скобках указывают на список ссылок в конце данного стандарта.

3 Ссылки на стандарты ASTM можно уточнить на сайте ASTM, www.astm.org, или в службе поддержки клиентов ASTM service@astm.org. За информацией по Ежегодному справочнику стандартов ASTM обращаться на страницу Перечня документов на веб-сайте ASTM.

ASTM F2407 Specification for Surgical Gowns Intended for Use in Healthcare Facilities (Спецификация по хирургическим халатам, предназначенным для использования в медицинских учреждениях).

2.2 Документы AAMI6:

ANSI/AAMI PB70 Liquid Barrier Performance and Classi- fication of Protective Apparel and Drapes Intended for Use in Healthcare Facilities (Проницаемость жидкости и классификация защитной одежды и простыней, предназначенных для использования в медицинских учреждениях).

AAMI TIR11 Selection and Use of Protective Apparel and Surgical Drapes in Healthcare Facilities (Выбор и использование защитной одежды и хирургических простыней в медицинских учреждениях).

2.3 Стандарты AATCC7:

AATCC 42 Water Resistance: Impact Penetration Test (Водонепроницаемость: Испытание на ударное проникание).

AATCC 127 Water Resistance: Hydrostatic Pressure Test (Водонепроницаемость: Испытание на гидростатическое давление).

2.4 Стандарты ANSI/ASQ8:

ANSI/ASQ Z1.4 Sampling Procedures and Tables for In- spection by Attributes (Методики отбора и таблицы для инспекции по характерным признакам).

ANSI/ASQ Z1.9 Sampling Procedures and Tables for In- spection by Variables for Percent Nonconforming (Методики отбора и таблицы для инспекции по переменным для процента изделий, не соответствующих стандарту или техническим условиям).

2.5 Стандарты ISO9:

ISO 2859-1 Sampling Plans for Inspection by Attributes (Планы отбора для инспекции по характерным признакам).

ISO 3951 Sampling Procedures for Inspection by Variables (Методики отбора для инспекции по переменным).

ISO 9073-10Textiles—Test Methods for Nonwovens—Part10: Lint and Other Particles Generation in the Dry State (Текстильные изделия—Методы испытаний для нетканых материалов—Часть 10: Образование ворсинок и других частиц в сухом состоянии).

ISO/ANSI/AAMI 10993-10 Biological Evaluation of Medi- cal Devices—Part 10: Tests for Irritation and Skin Sensitization (Биологическая оценка медицинских изделий—Часть 10: Испытания на раздражение и кожную сенсибилизацию).

2.6 Федеральный стандарт10:

29 CFR 1910.1030 Bloodborne PathogensPremarket Notification Requirements Concerning Gowns Intended for Use in Health Care Settings—Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff (Требования к предпродажному уведомлению о переносимых с кровью патогенов касательно халатов, предназначенных для использования  в медицинских учреждениях—Руководство для персонала управления по надзору за промышленностью, качеством пищевых продуктов и медикаментов).

2.7 Стандарт INDA11:

WSP 70.4  Water Vapor Transmission Rate—Mocon Method (Скорость проникновения водяных паров — Метод Мокона).

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1	Определения:

3.1.1	Переносимый с кровью патоген (bloodborne pathogen): Инфекционная бактерия или вирус, или другой микроб, индуцирующий заболевание, переносимый в крови или в других потенциально инфекционных жидкостях организма.

3.1.2	Жидкость организма (body fluid): Любая жидкость, производимая, секретируемая или выделяемая телом человека.

Примечание — В настоящем стандарте жидкости организма включают жидкости, потенциально инфицированные переносимыми с кровью патогенами, включая, но не ограничиваясь: кровью, семенной жидкостью, влагалищными секретами, спинномозговой жидкостью, синовиальной жидкостью и перитонеальной жидкостью, амниотической жидкостью, слюной в стоматологических процедурах, мочой, экскрементами, желчью, любой жидкостью организма, которая заметно загрязнена кровью и всеми жидкостями организма в ситуациях, где трудно или невозможно дифференцировать между жидкостями организма (смотрите 29 CFR 1910.1030).

3.1.3	Критическая зона(ы) (critical zone): Участок халата, где вероятнее всего произойдет прямой контакт с кровью, жидкостями организма и другими потенциальными возбудителями инфекции.

Примечание — В Приложении B ANSI/AAMI PB70 указаны примеры классификации барьеров для изоляционных халатов с указанием того, что весь изоляционный халат, включая швы, но исключая манжеты, окантовки и двойные швы, должен иметь проницаемость, как минимум, Уровня 1.

3.1.4	Компонент критической зоны (critical zone component): Любой элемент, составляющая или часть, включенная в критическую зону, включая материалы, швы и застёжки.

Примечание - Швы, шнурки, застежки или другие компоненты халата считаются компонентом критической зоны.

3.1.5	Пожароопасность (	flammability): Те характеристики материала, которые относятся к его возгоранию и поддержанию горения.

3.1.6	Медицинская защитная одежда (healthcare protective clothing): Защитная одежда, используемая в медицинском учреждении.

3.1.7	Изоляционный халат (isolation gown): Изделие защитной одежды, используемое для защиты медицинского персонала, посетителей и пациентов от передачи микроорганизмови жидкостей организма в ситуациях изоляции пациента.

Примечание — Это определение соответствует определению, указанному в AAMI TIR11. Изоляционные халаты также можно использовать для защиты посетителей в медицинском учреждении. Согласно Руководству по мерам предосторожности по изоляции Центра по контролю и профилактике заболеваний,12 изоляционные халаты носят для того, чтобы защищать руки и  обнаженные участки тела сотрудников сферы здравоохранения во время  процедур и деятельности по лечению пациента, если предполагается контакт с одеждой, кровью, жидкостями организма, секретами и выделениями.

3.1.8	Многоразовый (multiple-use): Относится к изделию защитной одежды, которая предназначена для использования несколько раз при соответствующем уходе за изделием защитной одежды между использованиями.

Примечание - В настоящем стандарте многоразовая защитная одежда подвергается обработке (стирка и стерилизация, в случае использования в стерильном виде) перед каждым использованием.

3.1.9	Другие потенциальные возбудители инфекции (potentially infectious materials): Любые материалы, кроме крови или жидкостей организма, содержащие переносимые с кровью патогены или материалы, которые были связаны с потенциальной передачей инфекционного заболевания.

3.1.10	Защитная одежда (protective clothing): Изделие одежды, которое специально спроектировано и сконструировано с целевым назначением изоляции всего тела или его части от потенциальной опасности  или изолирования внешней окружающей среды от загрязнения ношением одежды.

Примечание — В настоящем стандарте защитная одежда относится к изоляционным халатам. Основная цель защитной одежды выступать в качестве барьера между тем, кто носит её, и опасностью. Однако тот, кто носит, может быть источником опасности (контаминации), итак изделие также может защищать пациента или других лиц от того, кто её носит.

3.1.11	Одноразовый (single-use): Относится к изделию защитной одежды, которое предназначено для использования один раз, и затем оно утилизируется.

3.2 Для ознакомления с определениями других терминов, связанных с защитной одеждой, используемых в настоящем стандарте, обращайтесь к  Терминологии F1494.

4 Значимость и использование

4.1 В настоящем стандарте указаны минимальные требования для изоляционных халатов, используемых для защиты работников сферы здравоохранения, где существует возможность подверженности воздействию крови, жидкостям организма и другим потенциальным возбудителям инфекции. Настоящий стандарт требует проведения испытания барьера на основании системы классифицирования халатов, установленной 
в ANSI/AAMI PB70 и устанавливает общие требования по безопасности для изоляционных халатов на основании биосовместимости. Требования к характеристикам установлены для важных физических свойств, включая прочность на разрыв, прочность при раздирании и прочность шва. Указаны методы, используемые для сообщения по усмотрению характеристик устойчивости к образованию ворсинок, испарительной устойчивости, скорости проникновения водяных паров, устойчивости к истиранию и износостойкости при изгибе.

4.2 Изоляционные халаты либо многоразовые, либо одноразовые изделия, как это предусмотрено производителем. Настоящий стандарт предназначен для того, чтобы  служить основанием для претензий к производителю по функциональным характеристикам и эффективности изоляционных халатов. Для многоразовых халатов настоящий стандарт учитывает  предполагаемый уход и обслуживание этих изделий путем проверки требований испытания для материалов изоляционных халатов до и после максимального предполагаемого количества циклов стирки и стерилизации, в случае использования в стерильном виде.

4.3 В то время как изоляционные халаты классифицируются по проницаемости, как указано в ANSI/AAMI PB70, настоящий стандарт устанавливает другие критерии конструирования, критерии физических характеристик, маркировки и требования к документации для изоляционных халатов и их материалов.

4.3.1 По замыслу изоляционные халаты должны обеспечивать 360° защиту работнику сферы здравоохранения таким образом, который, как минимум, обеспечивает, чтобы обе руки и передняя часть, бока и спина тела от колен вверх, но не включая шею, были полностью покрыты во время движения и использования, когда носится правильный размер халата. Многоразовые изоляционные халаты должны иметь либо средства для записи или маркировки количества циклов обработки, либо иметь участок (или несколько участков) на халате, который лицо, осуществляющее обработку, может использовать, чтобы применить свои собственные средства для записи или маркировки количества циклов обработки.

4.3.2 Материалы изоляционного халата должны быть не аллергенными 
и не вызывать раздражение, чтобы соответствовать критериям биосовместимости, указанным в  ISO 10993-10.

4.3.3 Кроме проницаемости материала и швов изоляционного халата, материал и швы изоляционного халата также должны соответствовать минимальным требованиям к прочности для прочности на разрыв, прочности при раздирании и прочности шва, которые были установлены на основании анализа требований к рабочему месту. Изоляционные халаты с различными требованиями по уровню барьера должны соответствовать минимальным требованиям к прочности несмотря на их уровень барьера.

4.3.4 Дополнительные свойства для материала изоляционного халата, такие как образование ворсинок, испарительная устойчивость или скорость проникновения водяных паров и износостойкость являются необязательными для испытания в целях документирования рабочих характеристик. Никакие минимальные критерии не установлены для этих свойств, но покупатели могу использовать эту информацию, чтобы сравнить изделия.

4.4 Изоляционные халаты отличаются от хирургических халатов по своему целевому назначению и предположению, что изоляционный халат обеспечивает 360° защиту для работника сферы здравоохранения. Особые требования для хирургических халатов сверх проницаемости материалов и швов хирургического халата указаны в стандарте 
ASTM  F2407.

4.5 Дополнительная информация по проведению испытания, выбору и использованию изоляционных халатов указана в AAMI TIR11.

5 Требования к проектированию

5.1 Изоляционные халаты должны быть спроектированы таким образом, чтобы соответствовать требованиям к проницаемости ANSI/AAMI PB70.

5.2 Для изоляционных халатов и других халатов, предназначенных для использования в условиях изоляции, критическая зона должна включать весь халат, включая швы, но исключая манжеты, окантовки и двойные швы, и должна иметь проницаемость, как минимум, Уровня 1. Производитель должен предоставлять подробную информацию о проницаемости каждого компонента критической зоны.

5.3 Для обеспечения 360° покрытия изоляционные халаты должны быть спроектированы таким образом, который, как минимум, обеспечивает, чтобы обе руки и передняя часть, бока и спина тела от колен вверх, но не включая шею, были полностью покрыты во время движения и использования, когда носится правильный размер халата.

Примечание — Изоляционные халаты могут достигать 360° покрытия с застежкой сзади, ввиду перекрытия задних частей халата.

5.4	Изоляционные халаты, которые предназначены для повторного использования, должны иметь либо средства для записи или маркировки количества циклов обработки, либо иметь участок (или несколько участков) на халате, который лицо, осуществляющее обработку, может использовать, чтобы применить свои собственные средства для записи или маркировки количества циклов обработки. Участок для записи должны быть видимым/читабельным для того, кто носит.

6 Общие требования по безопасности

6.1 Биосовместимость — Должна быть проведена оценка для обеспечения безопасности изделия. Материалы, используемые в конструкции изоляционных халатов, классифицируются как внешние изделия, которые контактируют с поврежденными или дефектными поверхностями для ограниченных воздействий внешних факторов и, поэтому, должны быть не аллергенными и не вызывать раздражение в соответствии с ISO/ANSI/AAMI 10993-10.

6.2 Натуральный каучуковый латекс - Халаты, которые содержат натуральный каучуковый латекс, должны иметь предупреждение о содержании латекса CFR 801.437, «ИЗДЕЛИЕ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУКОВЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ.» (Смотрите 11.3 для ознакомления с требованиями к маркировке.)

7 Требования к барьеру и физическим свойствам

7.1 Требования к проницаемости и физическим свойствам одноразовых и многоразовых изоляционных халатов должны пройти испытание и должны быть указаны так, как указано в Таблице 1. Многоразовые изоляционные халаты должны соответствовать этим минимальным требованиям после одной стирки/сушки и цикла стерилизации, в случае использования в стерильном виде, и после максимального количества циклов стирки /сушки и стерилизационной обработки, в случае использования в стерильном виде, указанного производителем.

Примечание — Требования к прочности на разрыв и прочности при раздирании применяются как к продольному (MD), так и к поперечному (CD) направлениям материала. Прочность шва испытывается перпендикулярно ко шву, и она должна быть испытана в местах, где ориентации материала другие.

7.2 Дополнительные эксплуатационные свойства, которые можно указать, указаны в  Таблице 2.

Примечание  — Обращайтесь к Разделу 10 и Приложению X1 для получения большей информации о методах испытаний Таблиц 1 и 2.

8 Выборка

8.1 Размер образца для требований к физическим свойствам должен быть определен согласно указанному стандартному методу испытания.

8.2 Размер образца для требований к барьеру должен быть достаточным, чтобы устанавливать приемлемый статистический доверительный интервал для измеряемого свойства. Испытуемые образцы должны быть отобраны в произвольном порядке согласно плану статистической выборки, который соответствует  типу генерируемых данных. Для ознакомления с примерами подходящих планов выборки, специфичных для свойств проницаемости, смотрите Приложение C ANSI/AAMI PB70. В данном документе максимальный ПУК установлен на 4.0 % при 95 % уровне приемлемости (Альфа = 0.05), 
с максимальным НУК, установленным на 20 % при 10 % уровне приемлемости (Бета = 0.10). Для первоначальной классификации изделия план выборки должен применяться независимо к каждому материалу или компоненту, или обоим, и к конечному продукту среди нескольких партий (три или больше с минимальным объемом образцов 32 на партию).

Таблица 1 - Требования к проницаемости и физическим свойствам одноразовых и многоразовых изоляционных халатов

| Свойство | Тип материала | Метод испытания | 1 | AAMI PB 70 Уровень |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 | 3 |  |
| ПроницаемостьA | Все | AATCC 42 | #4.5 г | #1.0 г | #1.0 г | Св.нет |
|  | Все | AATCC 127 | Св.нет | $20 см | $50 см | Св.нет |
|  | Все | F1671/F1671M | Св.нет | Св.нет | Св.нет | Соответ. |
| Прочность на разрыв | Все | D5034 | $30 N [$7 ф-с] | $30 N [$7 ф-с] | $30 N [$7 ф-с] | $30 N [$7 ф-с] |
| Прочность при раздирании | Тканые текстильные изделия, нетканые текстильные изделие, плёнки, нетканые и плёночные композиты | D5587 D5733 | $10 N [$2.3 ф-с] | $10 N [$2.3 ф-с] | $10 N [$2.3 ф-с] | $10 N [$2.3 ф-с] |
| Прочность шва | Все | D1683/D1683M | $30 N [$7 ф-с] | $30 N [$7 ф-с] | $30 N [$7 ф-с] | $30 N [$7 ф-с] |

A Согласно ANSI/AAMI PB70 при 4 % приемлемом уровне качества (ПУК), 20 % неприемлемом уровне качества (НУК).

Таблица 2 - Требования к документации испытаний, проводимых по специальному соглашению (только документация)А

| Эксплуатационное свойство | Метод испытания | Раздел | Указанные данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Образование ворсинокB | ISO 9073-10 | 10.5.1 | Количество частиц для каждой стороны, если материал тот же на каждой стороне |
| Испарительная устойчивость, или | F1868 | 10.5.2 | Средняя испарительная устойчивость |
| Скорость проникновения водяных паров, или | D6701 | 10.5.3 | Средняя скорость проникновения водяных паров |
| Скорость проникновения водяных паровC (Метод Мокона) | WSP 70.4 | 10.5.3 | Средняя СПВП или г/м2/24 ч |
| Устойчивость к истиранию (Мартиндейл) | D4966 | 10.5.4 | Средняя устойчивость к истиранию |
| Износостойкость при изгибе | F392/F392M | 10.5.4 | Средняя износостойкость при изгибе |

A В Приложении X1 есть описание каждого метода, его целевого применения и ограничений.

B Результаты испытания на образование ворсинок очень зависят от оператора и оборудования. Рекомендуется, чтобы данные были собраны с помощью одной единицы оборудования, одним оператором и в тот же день, чтобы минимизировать изменчивость.

C Настоящий стандрат позволяет указывать либо испарительную устойчивость, либо скорость проникновения водяных паров с помощью Метода Испытания F1868, Метода Испытания D6701 или WSP 70.4. В Приложении X1 дается сравнение трех методов с их соответствующими процедурами, применениями, заданными условиями и ограничениями. Комфорт одежды – это функция нескольких факторов, включающих, но не ограничивающихся: способностью ткани пропускать воздух, конструкцией одежды, весом, жёсткостью ткани, степенью пригодности одежды на индивидуальном лице, которое её носит и другие возможные индивидуальные предпочтения того, кто носит (например, шум, запах). Ввиду сложности этих факторов, самую лучшую оценку общего комфорта халата можно сделать посредством фактических испытаний на ношение. Измерение способности пропускать воздух ткани, используемой для конструирования изоляционных халатов - это один метод прогнозирования теплового комфорта. Те халаты, которые спроектированы и сконструированы из материалов, которые обеспечивают более свободное испарение пота и теплообмен тела, дают лучший тепловой комфорт. Если халаты сконструированы или укреплены различными материалами в различных зонах, тогда важно проведение испытания способности пропускать воздух всех материалов, чтобы помочь получить понимание воздействий всей конструкции одежды на тепловой комфорт. Сравнения способности пропускать воздух между разными изоляционными халатами (или материалами халатов) следует проводить только с помощью того же метода испытания. Также другие потенциальные факторы, которые могут воздействовать на комфорт, включены в Приложение X1.

8.2.1 Примеры приемлемых планов выборки для других физических свойств указаны в ссылках, таких как ANSI/ASQ Z1.4 и Z1.9, ISO 2859-1, и ISO 3951.

8.3 Образцы материала должны быть отобраны из изготовленных изоляционных халатов и кондиционированы в соответствии с Разделом 9, и они должны быть характерны фактическим готовым халатам.

9 Кондиционирование

9.1	Общие требования — Испытание, используемое для демонстрации характеристик изоляционных халатов, необходимо проводить после  кондиционирования внешними условиями как на одноразовых, так и на многоразовых изделиях, как указано в 9.2. Для изоляционных халатов, для которых стирка и стерилизация (в случае использования в стерильном виде) требуются до использования, производитель должен провести испытание, изложенное в настоящем стандарте после того, как были выполнены требуемая стирка и стерилизационная обработка (в случае использования в стерильном виде). Если производитель заявляет о непрерывной проницаемости после многократных использований, тогда производитель должен провести испытание, изложенное в настоящем стандарте после одного цикла стирки/сушки и стерилизации, в случае использования в стерильном виде, и максимального количества циклов стирки/сушки и стерилизационной  обработки, в случае использования в стерильном виде (9.3), указанном производителем.

9.2 Кондиционирование внешними условиями — Все образцы должны быть кондиционированы при температуре 21 6 3 °C [70 6 5 °F] и относительной влажности 65 6 5 % в течение, как минимум, 24 ч в соответствии с Практикой D1776/D1776M, если иное не указано в выбранном методе испытания.

9.3 Кондиционирование обработкой — Образцы из многоразовых изоляционных халатов должны быть обработаны (постираны, стерилизованы или и т о, и другое)  с помощью рекомендуемых процедур обработки производителя. Должно быть использовано общее количество циклов обработки, указанных в заявлениях производителя.

10 Методы испытаний (См. Таблицу 1)

10.1 Проницаемость — Определить проницаемость в соответствии с ANSI/AAMI PB70.

10.2 Прочность на разрыв — Определить прочность на разрыв каждого материала, кроме элементов крепления (например, лента с застёжкой липучкой, кнопочные застежки, пояса, шнурки и манжеты), используемых в конструкции изоляционного халата, как указано в Методе Испытания D5034, после кондиционирования, указанного в Разделе 9. В случае, когда в конструкции изоляционных халатов используются несколько отделяемых слоев материалов, то каждый слой необходимо испытывать отдельно. Необходимо указать среднюю прочность на разрыв для каждого направления материала. Прочность на разрыв каждого образца необходимо записать и указать с точностью до 0.5 Н [0.1 фунт-сила] силы. Необходимо рассчитать среднюю прочность на разрыв и указать как для продольного, так и для поперечного направлений. Результаты соответствия/ несоответствия должны быть основаны на средней прочности на разрыв как в продольном, так и в поперечном направлениях. Несоответствие в любом одном направлении представляет собой несоответствие для материала.

10.3 Сопротивление разрыву — Определить сопротивление разрыву каждого материала, кроме элементов крепления (например, лента с застёжкой липучкой, кнопочные застежки, пояса, шнурки и манжеты), используемых в конструкции изоляционного халата, как указано в Методе Испытания D5587 (тканые изделия), используя Опцию 1 для расчета разрывающей силы или Методе Испытания D5733 (нетканые материалы и плёнки), после кондиционирования, указанного в Разделе 9. Должна быть указана средняя прочность при раздирании для каждого направления материала. Прочность при раздирании каждого образца должна быть записана и указана с точностью до 0.5 Н [0.1 фунт-сила] силы. Необходимо рассчитать и указать среднюю прочность на раздирание как для продольного, так и для поперечного направлений. Результаты соответствия/несоответствия должны быть основаны на средней прочности на раздирание как в продольном, так и в поперечном направлениях. Несоответствие в любом одном направлении представляет собой несоответствие для материала.

10.4	Прочность шва — Определить прочность шва тканых и нетканых материалов изоляционного халата и материалов, которые включают тканые и нетканые слои ткани, как указано в Методе Испытания D1683/D1683M, после кондиционирования, указанного в Разделе 9. Определите прочность шва трикотажных или растягиваемых тканых материалов изоляционного халата, как указано в Методах Испытаний D751,  с помощью машины для испытаний на растяжение с кольцевым зажимом, после кондиционирования, указанного в Разделе 9. Прочность шва каждого образца должна быть записана и указана вплоть до 0.5 Н [0.1 фунт-сила] силы. Средняя прочность шва должна быть рассчитана и указана для каждого типа шва, используемого в изоляционном халате. Результаты соответствия/несоответствия должны быть основаны на средней прочности шва в каждом типе шва, используемом в изоляционном халате. Несоответствие в любом одном типе шва представляет собой несоответствие для шва.

10.5 Испытание, проводимое по специальному соглашению:

10.5.1 Образование ворсинок — Определить образование ворсинок каждой стороны каждого материала, используемого в конструкции изоляционных халатов, как указано в  ISO 9073-10, используя 5-мин длительность испытания, после кондиционирования, указанного в Разделе 9. Если поверхность для каждой стороны материала одинаковая, то должно быть разрешено испытывать только одну сторону. Манжеты и крепежные детали исключены из испытания на образование ворсинок.

10.5.2 Испарительная устойчивость — Определить испарительную устойчивость материалов или композитов в изоляционном халате, за исключением манжет и крепежных деталей, как указано в Методе Испытания F1868, Часть B. В случаях, когда несколько отделимых слоев материалов используются в конструкции изоляционных халатов, то необходимо испытывать сочетание всех слоев материала. Отдельно указать среднюю испарительную устойчивость для материалов или композитов.

10.5.3 Скорость проникновения водяных паров — Определить скорость проникновения водяных паров материалов или композитов, за исключением манжет и крепежных деталей, как указано в Методе Испытания  D6701 или WSP 70.4. Отдельно указать среднюю скорость проникновения водяных паров для материалов или композитов. Во всех произведенных измерениях должны быть указаны используемые температура и относительная влажность для получения скорости проникновения водяных паров.

10.5.4	Износостойкость — Определить износостойкость материалов или композитов, за исключением манжет и крепежных деталей, как указано в Методе Испытания D4966. Отдельно указать среднюю износостойкость для материалов или композитов. Устойчивость шнурков к типичным внешним воздействиям, применяемым во время ношения, также является важным свойством, которое необходимо оценить. Устойчивость шнурков к  действиям вытягивания можно определить с помощью изменённого испытания на разрыв (Метод Испытания D5034) с использованием зашнуровываемых участков и шнурков. Некоторые шнурки, используемые в конструкции изоляционных халатов сделаны так, чтобы рваться во время снятия халата; тем не менее, они должны выдерживать типичные внешние воздействия, прилагаемые во время использования. Износостойкость при изгибе материалов или композитов и швов в изоляционном халате, за исключением манжет и крепежных деталей, можно определить, как указано в Практике F392/F392M, пункт 4.3.4 или 4.3.5. В случае, когда несколько материалов или типов швов используются в конструкции изоляционных халатов, то необходимо испытывать сочетание всех швов материала. Отдельно указать износостойкость при изгибе для материалов или типов швов.

Примечание — Процедуры D и E предлагаются для барьерных материалов в Практике F392/F392M.

11 Требования к маркировке

11.1 Маркировка изделия — Халат должен быть сложен и упакован таким образом, чтобы размер и уровень проницаемости был видим. Каждое изделие изоляционного халата должно быть маркировано, как минимум, следующей информацией:

11.1.1 Название изделия или стиля.

11.1.2 Уровень проницаемости для изоляционного халата, как классифицировано ANSI/AAMI PB70.

11.1.3 Партия изделия или серийный номер.

11.1.4 Размер.

Примечание — Партия изделия или серийный номер применяется либо к индивидуально изготовленным изоляционным халатам, либо к группам или партиям изготовленных изоляционных халатов и служит как средство для отслеживания изготовления изделий.

11.2 Маркировка упаковки — Каждая упаковка, содержащая изоляционные халаты, должна быть заметно маркирована следующей информацией:

11.2.1 Название производителя.

11.2.2 Название изделия или стиля.

11.2.3 Уровень проницаемости для изоляционного халат, как классифицировано ANSI/AAMI PB70.

11.2.4 Соответствует требованиям стандарта ASTM F3352.

11.2.5 Партия изделия или серийный номер.

11.2.6 Срок годности.

11.2.7 Размер.

11.2.8 Адрес и номер телефона производителя.

11.2.9 Для многоразовых изделий, инструкции по обработке, включая заявление о количестве раз, которое изделие можно обрабатывать и продолжает сохранять свою безопасность и эксплуатационные характеристики.

Примечание — Партия изделия или серийный номер применяется либо к индивидуально изготовленным изоляционным халатам, либо к группам или партиям изготовленных изоляционных халатов и служит как средство для отслеживания изготовления изделий.

11.3 Если халат содержит натуральный каучуковый латекс, то он должен быть маркирован заявлением о предосторожности (смотрите 6.2). Если халат и его компоненты состоят из материалов, которые не включают в себя натуральный каучуковый латекс, то данную информацию можно указывать на этикетке по усмотрению.

12 Техническая информация

12.1 Если есть запрос от покупателя, то должна быть предоставлена следующая техническая информация:

12.1.1 Подробная информация по характеристикам всех участков изоляционных халатов.

12.1.2 Результаты каждого испытания, используемого для эксплуатационных свойств материалов и швов для изоляционного халата, основанные на настоящем стандарте.

12.1.3 Срок годности.

12.1.4 Для многоразовых изделий, инструкции по инспекциям и проведению испытания, которые могут осуществлять лица, осуществляющими обработку, чтобы проверить непрерывную безопасность и эффективность изделия.

12.1.5 Заявление с указанием соответствия изоляционного халата настоящего стандарта, включая номер, год или выпуск и письмо о редакции.

13 Определение размера

13.1 Описание системы определения размеров производителя с указанием диапазона размеров тех, кто носит, для которых определенный размер предназначен, должно быть предоставлено по запросу.

Примечание — Пример системы определения размеров – это списки конкретных размеров изоляционных халатов, предоставленные производителем и соответствующий диапазон по высоте и обхвату тех, кто носит их, который подгоняется по каждому размеру.

14 Ключевые слова

14.1 Проницаемость; здравоохранение; гидростатическое давление; ударное проникание; изоляционные халаты; физические свойства; защитная одежда; прочность шва; сопротивление разрыву; прочность на разрыв; устойчивость к прониканию вирусов.

Приложение X1

(информационное)

X1 Описание, применение и ограничение указанных физических свойств

X1.1 В Таблице X1.1 указаны описание, целевое применение  и ограничения физических свойств, которые должны быть указаны в  Таблице 1 и испытание, проводимое по специальному соглашению в 10.5.

Таблица X1.1 - Описание, применение и ограничения указанных физических свойств

| Эксплуатационная характеристика | Описание |  | Применение и ограничения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность на разрывA,B (ASTM D5034) | Образец шириной 100-мм [4.0-д.] устанавливают по центру в зажимы 25-мм [1.0-д.] машины для испытания на растяжение, и сила прилагается до тех пор, пока образец не разрушается. Значения для разрушающей силы и растяжения испытательного образца получают из шкал, круговых шкал машины, графиков автоматической записи или компьютера, снабженного интерфейсом испытательной машины. |  | Прочность на разрыв указывают в фунт-силах (ф-с) или Ньютонах (Н). Более высокая указанная прочность на разрыв свидетельствует о более прочном материале. |  |
| Сопротивление разрывуA,B (ASTM D5587, Опция 1 для тканой ткани и ASTM D5733 для нетканой ткани) | Начертание равнобедренной трапеции отмечено на прямоугольном образце материала. Образец разрезают вдоль у основания маленькой стороны трапеции, чтобы начать разрыв. Непараллельные стороны трапеции, отмеченные на образце, зажимают в параллельных зажимах машины для испытания на растяжение. Разъединение захватов непрерывно увеличивается для применения силы, чтобы распространить разрыв вдоль образца. Одновременно записывается развитая сила. Сила для продолжения разрыва рассчитывается из самопишущих регистрирующих устройств или систем сбора данных микропроцессора. Процедура по испытанию нетканого материала идентична, кроме того, что максимальная записанная сила указывается как сопротивление разрыву. |  | Сопротивление разрыву – это измерение легкости, при которой ткань можно разорвать. Сопротивление разрыву указывают в фунт-силах (ф-с) или Ньютонах (Н). Более высокое указанное сопротивление разрыву свидетельствует о более прочном материале. |  |
| Прочность шва (ASTM D1683/D1683M для тканых и нетканых материалов; ASTM D751 для тянущихся тканых и трикотажных материалов) | Для тканых и нетканых материалов прочность шва измеряется таким же образом, что и прочность на разрыв материала. Прилагаемая сила продольна и перпендикулярна ко шву. Сила прилагается до тех пор, пока не произойдет разрыв шва. Наблюдение осуществляется в отношении того, происходит ли разрыв в шве или в материале, прилегающем ко шву. Для тянущихся тканых и трикотажных материалов измеряется прочность на разрыв. Образец с ниточным швом, разделяющим его на две части, прочно зажат без напряжения между бороздовыми, |  | Прочность шва указывается в фунт-силах (ф-с) или Ньютонах (Н). Более высокая указанная прочность шва свидетельствует о более прочных швах, которые менее вероятно, что они отделяться или лопнут, когда одежда будет растянута ввиду использования. |  |
| Продолжение таблицы X1.1 |  |  |  |  |
|  | круглыми пластинами прибора для испытания образцов тканей на продавливание шаровыми поверхностями, прикрепленного к подвижному зажиму для испытательной машины с постоянной скоростью поперечины (CRT). Сила оказывается на образец с помощью отполированного, закаленного стального шарика, который прикреплен к маятниковому-приводящему в движение (фиксированному) зажиму машины до тех пор, пока не произойдет разрыв. |  |  |  |
| Образование ворсинок (ISO 9073-10) | В данном испытании используется устройство, которое подвергает прямоугольный образец материала комбинированному действию скручивания и сжатия в испытательной камере. Во время сгибания воздух выпускают из камеры, и частицы в воздушном потоке подсчитываются и классифицируются в счетчике частиц. В зависимости от выбора счетчика, размеры могут быть в пределах от 0.3 или 0.5 до 25 мкм размеров частиц. | Частицы, которые подсчитываются во время испытания, могут быть переносимыми по воздуху обломками (пыль) или фрагментами от волокон, веревок или других средств обработки. Более высокое количество частиц свидетельствует о том, что материалы образуют ворсинки быстрее. Воспроизводимость умеренна только в абсолютных числах, но ранжировки очень воспроизводимы, особенно, когда испытание проводится в той же лаборатории для материалов, которые сравниваются. Сравнение между материалами должно быть осуществлено для того же диапазона размера частиц. |  |  |
| Испарительная устойчивость (ASTM F1868, Часть B) | Испытание включает в себя изолированную горячую плиту, которая нагревается до температуры кожи, увлажняется и покрывается проницаемым материалом, который позволяет пару проходить, симулируя потоотделение человека. Горячую плиту и образец помещают в камеру с атмосферным давлением, где температура воздуха, относительная влажность и скорость движения воздуха жестко контролируются. Сначала устойчивость к испарению водяных паров измеряется для оголенной плиты. Затем испытание проводится с образцом материала на верху плиты. Испарительная устойчивость измеряется путем соотношения мощности, необходимой плите для поддержания постоянной температуры к разнице в давлении водяных паров в камере с атмосферным давлением и давлении на поверхности плиты. | Испарительная устойчивость должна быть измерением комфорта материала. Результаты испытания указываются в паскаль квадратных метрах на Ватт (Па м2/Вт). Более низкие значения испарительной устойчивости свидетельствуют о материалах, которые обеспечивают прохождение более высокого количества водяного пара (при условиях испытания). Данное испытание позволяет оценивать и различает характеристики среди всех тканей, пленок, покрытий и систем с многослойными материалами; однако некоторые чрезвычайно легковесные материалы с одним слоем могут показывать искусственно высокие значения, если материал не поддерживает контакт с плитой. |  |  |
| Продолжение таблицы X1.1 |  |  |  |  |
| Показатель устойчивости к водопаропроницаемости (ASTM D6701) | Сухая камера, предохранительная плёнка и влажная камера составляют диффузор, в котором материал герметизирован. Первое испытание состоит из скорости проникновения водяных паров предохранительной плёнки и воздушного зазора между блоком испарителя, который генерирует 100 % относительной влажности. Датчик вырабатывает электрический сигнал, амплитуда которого пропорциональна концентрации водяного пара. Электрический сигнал направляется в компьютер для обработки. Компьютер рассчитывает скорость проникновения воздушного зазора и предохранительной плёнки и хранит значение для дальнейшего использования. Материал затем герметизируют в испытательном боксе и аппарат запускают в режиме испытания. Как ранее, электрический сигнал, представляющий водяной пар, отправляется в компьютер, который затем рассчитывает скорость проникновения комбинации воздушного зазора, предохранительной плёнки и испытательного барьера. Затем компьютер использует эту информацию, чтобы рассчитать скорость проникновения водяных паров испытуемого материала. Компьютер определяет, когда измеренные результаты свидетельствуют о том, что образцы достигли равновесных значений и, когда испытание считается завершенным. |  |  | Скорость проникновения водяных паров должна быть измерением комфорта материала. Результаты испытания указываются в граммах водяного пара на квадратный метр ткани в день (г/м2/день). Более высокие скорости проникновения водяных паров свидетельствуют о том, что материалы обеспечивают большее проникновение водяного пара через материал (при условиях испытания). Обычно данное испытание применяется к нетканым изделиям и пластиковым барьерным материалам. Все произведенные измерения должны содержать температуру и относительную влажность, используемые для получения скорости проникновения водяных паров. |
| Скорость проникновения водяных паров — Метод Мокона (WSP 70.4) | Данный метод испытания используется для определения скорости проникновения водяных паров (СПВП) через гибкие барьерные материалы. Метод применим к листам и пленкам до 3 мм [0.1 д.] толщиной, состоящим из синтетических или натуральных полимеров с одним или несколькими слоями, нетканым изделиям и пластиковой плёнке, включая материалы с покрытием. Сухая камера отделена от влажной камеры известной температуры и влажности перманентной предохранительной пленкой и образцом. Сухая камера, предохранительная пленка и влажная камера составляют диффузор, в котором образец герметизирован. Водяной пар диффундирует через воздушный зазор и предохранительную пленку и затем смешивается с потоком сухого газа, который продувает предохранительную пленку. Смесь переносится к датчику водяного пара, который вырабатывает электрический сигнал, амплитуда которого пропорциональна концентрации водяного пара. Электрический сигнал отправляется в компьютер, который рассчитывает скорость проникновения комбинации воздушного зазора, предохранительного пленка и испытательной пленки. Компьютер рассчитывает скорость, при которой влага проникает через образец. |  |  | Скорость проникновения водяных паров должна быть измерением комфорта материала. Результаты испытания указываются в г/м2/24 ч. Более высокие скорости проникновения водяных паров свидетельствуют о том, что материалы обеспечивают большее проникновение водяного пара через материал (при условиях испытания). Все произведенные измерения должны содержать температуру и относительную влажность, используемые для получения скорости проникновения водяных паров. |
| Окончание таблицы X1.1 |  |  |  |  |
| Устойчивость к истираню текстиля (Метод испытания на истирание Мартиндейла) (ASTM D4966) | Данный метод испытания используется для определения устойчивости к истиранию тканых и нетканых тканей, из одного компонента или из многослойных ламинированных материалов, при контролируемых условиях давления и истирания. Круглый образец ткани диаметром 38 мм [1.5 д.] подвергается запрашиваемому количеству циклов с абразивным материалом под давлением 9 килопаскалей (кПа). Образец проверяется на наличие образования отверстий или, когда две или более текстильных нитей порвались. В качестве альтернативы образец можно оценивать на наличие изменения в цвете, достаточного, чтобы клиент мог пожаловаться, обычно, когда достигается оценка 3 или ниже при оценке с помощью серой тоновой шкалы AATCC. Третий вариант для оценки – это изменение в массе, выраженное в процентах, до и после истирания. Предполагается, что ткань, сделанная при других образцах связи, изнашивается по-другому. Поэтому важно сравнивать образец с визуальными стандартами для конкретного испытуемого образца связи. |  |  | Образец проверяется на наличие образования отверстий или порванных текстильных нитей, изменение оттенка или цвета или изменение в массе. |
| Износостойкость при изгибе (ASTM F392/F392M) | Образец 200 на 280-мм [8 на 11-д.] формируют в цилиндр и зажимают к машине для испытания на изгиб, где его скручивают и защемляют. Внутренние проколы подсчитываются путем подвергания изогнутого материала испытанию на утечку жидкости. |  |  | Износостойкость при изгибе указывается как количество крошечных отверстий и любых других недостатков (разрывы, разграничение и т.д.). |

Приложение X2

(информационное)

X2 Другие важные факторы

X2.1 Следующие характеристики считаются важными, но в наличие нет испытаний для их валидации.

X2.1.1 Если есть на изоляционных халатах, то застежка на линии горловины должна закрываться легко и надлежащим образом при надевании, она должна быть надежно закреплена во время ношения  и легко открываться для снятия.

X2.1.2 Все типы застежек на талии и спине должны оставаться прочно закрытыми во время ношения. Шнурки должны обеспечивать легкое снятие халата.

X2.1.3 Изоляционный халат должен быть сконструирован с соответствующим количеством швов и  конструкционного клейкого материала, чтобы халат можно было свободно открывать и легко снимать.

X2.1.4 Изоляционный халат не должен иметь видимых разрывов, порезов, отверстий, пятен или лоскутов.

X2.1.5 Изоляционный халат не должен содержать видимые инородные материалы, такие как грязь, смазочное вещество, инородную ткань или нитку на поверхности халата или свернутую в халат.

X2.1.6 Халаты должны подходить и обоснованно обеспечивать движение без ограничений для распространенных или ожидаемых видов деятельности. Практики F1154 предназначены для других отраслей, но дают некоторое руководство по типам упражнений, которые необходимо рассмотреть.

X2.1.7 Требования к конструкции для некоторых участков с высокими внешними воздействиями, могут превышать те, что указаны в Таблице 1 (плечевые швы, швы-развилки и т.д.).

Приложение X3

(информационное)

X3 Необходимость в стандарте

X3.1 Группами конечных пользователей изоляционных халатов было сообщено, что эксплуатационные свойства и уровни защиты для изоляционных халатов плохо поняты и определены. Рабочая группа комитета ASTM F23 опросила врачей-профилактиков по инфекциям, чтобы определить проблемы использования/износа, ознакомление с нормативными характеристиками изоляционных халатов и установить восприятия и проблемы соблюдения.2 Всего 1498 респондентов предоставили описательную информацию относительно их использования изоляционных халатов. Из 965  респондентов,  в 436  (45 %) ответах описаны проблемы с проколом или разрывом, 303 (31 %) разрывами и отверстиями, 128 (13 %) с плохими швами и 81 (8 %) с изношенной тканью. Эти результаты четко указали на проблемы с физическими характеристиками изоляционных халатов, используемых в медицинских учреждениях и необходимость в новом стандарте, который включает требования к физическим характеристикам. Разработка настоящего стандарта, который включает критерии качества функционирования и конструирования для изоляционных халатов должна помочь конечным пользователям в понимании уровней обеспечиваемой защиты и выборе правильного халата для использования. Минимальные критерии в настоящем стандарте были установлены на основании данных исследования в сотрудничестве с Национальным Институтом профессиональной техники безопасности и охраны здоровья 3 и обсуждений комитета.

4 Доступно в Международной организации по стандартизации (ISO), секретариате ISO, BIBC II, Чемин де Бландонет 8, CP 401, 1214 Вернье, Женева, Швейцария, http://www.iso.org.

МКС 13.010.01 IDT Ключевые слова: Проницаемость; здравоохранение; гидростатическое давление; ударное проникание; изоляционные халаты; физические свойства; защитная одежда; прочность шва; сопротивление разрыву; прочность на разрыв; устойчивость к прониканию вирусов.

МКС 13.010.01 IDT Ключевые слова: Проницаемость; здравоохранение; гидростатическое давление; ударное проникание; изоляционные халаты; физические свойства; защитная одежда; прочность шва; сопротивление разрыву; прочность на разрыв; устойчивость к прониканию вирусов

РАЗРАБОТЧИК:

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

| Исполнительный Директор |  | Н. Радостовец |
| --- | --- | --- |
| Директор департамента технического регулирования и метрологии |  | А. Калдарбек |