Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

АТТЕСТАЦИЯ ЖИДКОСТЕЙ ГРАДУИРОВОЧНЫХ ДЛЯ ПОВЕРКИ ВИСКОЗИМЕТРОВ

Общие требования»

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № ___ от «   » ____ 20__года

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» № 396-VI от 30 декабря 2020 года, Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня 2000 года, Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» № 151-I от 11 июля 1997 года

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений – в периодических информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в периодическом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

АТТЕСТАЦИЯ ЖИДКОСТЕЙ ГРАДУИРОВОЧНЫХ ДЛЯ ПОВЕРКИ ВИСКОЗИМЕТРОВ

Общие требования

Дата введения ____________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяются на градуировочные жидкости, применяемые для поверки вискозиметров в диапазоне 4×10-7 - 1×10-1 м2/с (кинематическая вязкость); 1×10-3 - 1×102 Па×с (динамическая вязкость) и устанавливают порядок их метрологической аттестации (далее – аттестации).

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

ГОСТ 8.265-77 Государственная система обеспечения единства измерений. Вискозиметры капиллярные стеклянные. Методы и средства поверки.

ГОСТ 33-82 Волокна лубяные. Метод определения влажности.

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия.

ГОСТ 982-80 Масла трансформаторные. Технические условия.

ГОСТ 992-70 Угли бурые, каменные и антрациты для извеcтковых печей. Общие технические условия.

ГОСТ 1012-2013 Бензины авиационные. Технические условия.

ГОСТ 1642-75 Масло веретенное. Технические условия.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 2603-79 Реактивы. Ацетон. Технические условия.

ГОСТ 3134-78 Уайт-спирит. Технические условия.

ГОСТ 3584-73 Уголь активированный. Стандартный метод определения активности по четыреххлористому углероду.

ГОСТ 3885-73 Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 3900-47 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности.

ГОСТ 4753-68 Керосин осветительный. Технические условия.

ГОСТ 5072-79 Секундомеры механические. Технические условия.

ГОСТ 5105-82 Канистры стальные для горючего и масел. Технические условия.

ГОСТ 5496-78 Трубки резиновые технические. Технические условия.

ГОСТ 6353-52 Психрометр аспирационный.

ГОСТ 6466-53 Барометры-анероиды метеорологические. Технические условия.

ГОСТ 6480-78 Масло для прокатных станов П-28. Технические условия.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 7594-75 Лупы складные карманные.

ГОСТ 7995-80 Краны соединительные стеклянные. Технические условия.

ГОСТ 8032-56 Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел.

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия.

ГОСТ 10117-80 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Технические условия.

ГОСТ 10227-62 Топливо для реактивных двигателей. Технические условия.

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия.

ГОСТ 12869-77 Жидкость электроизоляционная синтетическая октол. Технические условия.

ГОСТ 13474-79 Электропечи сопротивления лабораторные. Общие технические условия.

ГОСТ 13646-68 Термометры стеклянные ртутные для точных измерений.

ГОСТ 14710-78 Толуол нефтяной. Технические условия.

ГОСТ 18481-81 Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия.

ГОСТ 18995.1-73 продукты жидкие химические. Методы определения плотности.

ГОСТ 20799-75 Масла индустриальные. Технические условия.

ГОСТ 21743-76 Масла авиационные. Технические условия.

ГОСТ 22524-77 Пикнометры стеклянные. Технические условия.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины согласно СТ РК 2.1.

4 Средства, применяемые при аттестации градуировочных жидкостей

4.1 При экспериментальном определении метрологических характеристик градуировочных жидкостей должны применяться следующие средства измерений.

4.1.1 Средства измерений:

- установка для определения кинематической вязкости с диапазоном измерений кинематической вязкости 4×10-7 - 1×10-1 м2/с с доверительной погрешностью измерений кинематической вязкости (6 ± 0,3) %;

- термостат с диапазоном рабочих температур от 10 °C до 30 °C, с погрешностью поддержания заданной температуры (6 ± 0,02) °C;

- пикнометры вместимостью 25 и 50 мл по ГОСТ 22524;

- ареометры для нефтепродуктов по ГОСТ 18481;

- весы аналитические по ГОСТ OIML R 76-1;

- термометр ртутный по ГОСТ 13646;

- барометр анероидный по ГОСТ 6466;

- психрометр по ГОСТ 6353;

- стеклянные мерные цилиндры, вместимостью 50 - 2000 мл по
ГОСТ 1770;

- мензурки вместимостью 50-1000 мл по ГОСТ 1770;

- механический секундомер по ГОСТ 5072.

4.1.2 Вспомогательные средства:

- сушильный электрошкаф по ГОСТ 13474;

- бутылка для пищевых жидкостей с номинальной вместимостью 800 мл по ГОСТ 10117;

- склянки с притертой пробкой и бутыли стеклянные по ГОСТ 3885;

- стеклянные стаканы, фильтры, воронки, колбы с тубусом вместимостью 500 - 2000 мл;

- насос водоструйный по ГОСТ 25336;

- воронки Бюхнера № 3 по ГОСТ 9147;

- канистры стальные по ГОСТ 5105;

- соединительный стеклянный кран общего назначения по ГОСТ 7995;

- лупа по ГОСТ 7594;

- резиновые трубки по ГОСТ 5496;

- бумажная калька по ГОСТ 992;

- фильтровальная бумага по ГОСТ 12026;

- тканая проволочная сетка с квадратными ячейками номер 0063 по ГОСТ 3584;

- жидкости для промывки вискозиметров;

- хромовая смесь по ГОСТ 4220;

- серная кислота по ГОСТ 4204;

- дистиллированная вода по ГОСТ 6709;

- этиловый спирт по ГОСТ 5962;

- бензин-растворитель по ГОСТ 3134;

- дистиллированная вода по ГОСТ 6709.

Допускается использование других средств аттестации, удовлетворяющих требованиям настоящего стандарта.

5 Условия аттестации градуировочных жидкостей

При аттестации градуировочных жидкостей необходимо соблюдать следующие условия: температура воздуха (20 ± 5) °C; атмосферное давление (101,3 ± 6) кПа; относительная влажность (60 ± 20) %; помещение должно иметь приточно-вытяжную вентиляцию; температура градуировочной жидкости при определении ее плотности (20 ± 0,1) °C.

6 Подготовка градуировочной жидкости к аттестации

6.1 Приготовление градуировочных жидкостей

6.1.1 В качестве градуировочных жидкостей применяют жидкости с определенной вязкостью или смеси жидкостей, приготовленные из двух компонентов, взятых в различных процентных соотношениях.

Жидкости: ацетон по ГОСТ 2603; дистиллированная вода по
ГОСТ 6709; нефтяной толуол по ГОСТ 14710; авиационный бензин по
ГОСТ 1012; бензин-растворитель (уайт-спирит) по ГОСТ 3134; топливо по ГОСТ 10227; осветительный керосин по ГОСТ 4753; масло для прокатных станов по ГОСТ 6480; масло электроизоляционное синтетическое октол по ГОСТ 12869.

Смеси приготовляют из следующих жидкостей: осветительного керосина по ГОСТ 4753; трансформаторного масла по ГОСТ 982; веретенного масла по ГОСТ 1642; индустриального масла общего назначения по ГОСТ 20799; авиационного масла по ГОСТ 21743; масла для прокатных станов по ГОСТ 6480; масла электроизоляционного синтетического октол по ГОСТ 12869.

6.1.2 Для приготовления смесей выбирают жидкости с близкими значениями вязкости. Эти жидкости должны иметь паспорта с указанными значениями вязкости. При отсутствии паспорта кинематическую вязкость определяют в соответствии с ГОСТ 33.

6.1.3 Номинальные значения кинематической вязкости градуировочных жидкостей должны образовывать геометрический ряд с множителем прогрессии 510 в соответствии с ГОСТ 8032.

6.1.4 Номинальные значения кинематической вязкости смесей приведены в приложении А.

6.2 Подготовка к экспериментальному определению метрологических характеристик градуировочных жидкостей

6.2.1 Перед проведением экспериментального определения метрологических характеристик градуировочных жидкостей должны быть выполнены следующие подготовительные работы.

Промывка и сушка вискозиметров по ГОСТ 8.265.

Расчет состава градуировочных жидкостей, приведенный в справочном приложении 2.

При обнаружении следов влаги у исходных жидкостей их обезвоживают осушителем (кристаллической поваренной солью или хлористым кальцием по ГОСТ 450), предварительно выдержав в сушильном шкафу при температуре (150 - 200) ºС. Осушитель высыпают в бутыль с жидкостью, выдерживают в течение 1 ч. Массу осушителя выбирают в соотношении
1 : 10 к массе исходной жидкости.

Рассчитанное количество исходных жидкостей отмеривают мерным цилиндром, сливают в сухую бутыль и тщательно перемешивают. Смеси, в состав которых входит синтетическое электроизоляционное масло октол, подогревают в сушильном шкафу до температуры (50 - 100) °C для лучшего перемешивания и стекания со стенок мерной посуды.

После приготовления градуировочной жидкости (смеси) проводят ориентировочные измерения кинематической вязкости по ГОСТ 33 и сравнивают полученное значение с номинальным значением кинематической вязкости, рассчитанным теоретическим путем.

При отклонении полученного значения вязкости градуировочной жидкости более, чем на 30 % от номинального значения, делают добавки с меньшей или большей вязкостью. Расчет состава градуировочной жидкости и измерение кинематической вязкости повторяют.

Градуировочные жидкости должны быть тщательно отфильтрованы от механических частиц, так как их присутствие в жидкости в процессе измерения влияет на результаты измерений.

Градуировочную жидкость с вязкостью менее 20 мм2/с фильтруют через воронку (для ускорения фильтрования применяют колбу с тубусом и вакуумный насос).

Более вязкие жидкости, предварительно разогретые в сушильном шкафу, фильтруют через бумажный фильтр, вложенный в воронку Бюхнера, соединенную с колбой для фильтрования и вакуумным насосом.

Для фильтрования жидкостей с вязкостью более 5000 мм2/с применяют проволочную тканую сетку.

Отфильтрованные градуировочные жидкости хранят в закрытых бутылях в темном месте.

Градуировочные жидкости аттестуют не ранее, чем через 7 дней после фильтрования.

7 Требования безопасности

7.1 При экспериментальном определении метрологических характеристик градуировочных жидкостей должны быть соблюдены правила пожарной безопасности, технической эксплуатации установок, требования к хранению и транспортировке нефтепродуктов, соблюдение санитарных правил работы с вредными веществами в соответствии с ГОСТ 8.265.

7.2 В целях предосторожности при фильтровании градуировочных жидкостей большой вязкости колбу с тубусом необходимо помещать под кожух из оргстекла. Кожух должен быть выполнен с отверстиями для тубуса и воронки Бюхнера.

7.3 При подготовке вискозиметров к работе во время промывки капилляров бензином, хромовой смесью, следует соблюдать осторожность, следить, чтобы промывочные жидкости не попадали на открытые участки кожи. В случае попадания промывочных жидкостей на лицо и руки, смыть их водой.

8 Экспериментальное определение метрологических характеристик градуировочных жидкостей

8.1 Определение кинематической вязкости

8.1.1 Кинематическую вязкость градуировочных жидкостей определяют не менее, чем по двум образцовым капиллярным вискозиметрам.

8.1.2 Время истечения градуировочной жидкости должно быть
200 - 2000 c.

8.1.3 Вискозиметры заполняют через широкую трубку так, чтобы уровень градуировочной жидкости находился между метками на расширенной части широкого колена. Одевают на концы двух других трубок хлорвиниловые (или другие эластичные пластмассовые) трубки, отводную трубку снабжают двухходовым краном.

8.1.4 Вискозиметры устанавливают в термостат так, чтобы капилляр был строго вертикальным. Вертикальность проверяют по отвесу в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

8.1.5 Уровень воды в термостате должен быть выше вспомогательного резервуара вискозиметра на 15 - 20 мм.

8.1.6 Вискозиметры с градуировочной жидкостью выдерживают при температуре измерения не менее 30 мин.

8.1.7 Измеряют время истечения жидкости между метками на измерительном резервуаре вискозиметра. Закрыв кран на трубке вискозиметра, другую трубку соединяют с водоструйным насосом (или другим вакуумным приспособлением) и поднимают градуировочную жидкость выше верхней метки. Отсоединяют водоструйный насос и открывают кран на трубке вискозиметра, при этом должен образоваться "висячий уровень" При измерениях следят, чтобы не было пузырьков, разрывов и пленок. При их появлении измерения повторяют.

Для градуировочных жидкостей вязкостью более 5000 мм2/с, для образования "висячего уровня" в вискозиметре, сначала открывают кран на отводной трубке, а затем отсоединяют водоструйный насос.

8.1.8 Число измерений времени истечения жидкости должно быть не менее 10 на каждом вискозиметре. Отдельные значения времени истечения не должны отличаться более, чем на 0,1 % от среднего арифметического. Результаты измерений заносят в журнал.

8.2 Определение плотности градуировочных жидкостей

8.2.1 Плотность градуировочных жидкостей с вязкостью до 200 мм2/с определяют ареометром для нефти в соответствии с ГОСТ 3900.

8.2.2 Плотность измеряют при той же температуре, что и измерения кинематической вязкости градуировочных жидкостей.

8.2.3 Число отсчетов плотности одной и той же пробы градуировочных жидкостей должно быть не менее 10. Расхождение между параллельными измерениями не должно превышать 0,5 цены деления ареометра.

8.2.4 Плотность градуировочных жидкостей с вязкостью более 200 мм2/с определяют двумя пикнометрами в соответствии с ГОСТ 3900. Расхождения между параллельными определениями не должно превышать 0,0004 г.

8.2.5 Аттестованные градуировочные жидкости разрешается хранить в течение трех месяцев при температуре (5 - 25) c.

8.2.6 По истечении установленного срока хранения аттестацию градуировочных жидкостей повторяют.

9 Обработка результатов измерений

9.1 Кинематическую вязкость градуировочных жидкостей вычисляют по формуле (1):

γ=Кggнτ-Вτ                                                        (1)

К – постоянная образцового вискозиметра, мм2/с2;

g – ускорение свободного падения в месте определения вязкости, м/с2;

gн – нормальное ускорение свободного падения, равное 9,80665 м/с2;

τ – среднее арифметическое значение времени истечения, с;

В – постоянная образцового вискозиметра, мм2.

9.2 За значение кинематической вязкости принимают среднее арифметическое, вычисленное по результатам измерений времени истечения одной и той же жидкости в двух образцовых вискозиметрах.

9.3 Ускорение свободного падения в месте измерения вычисляют по формуле (2):

g=978,049(1+0,0059884sin2φ- 0,0000059sin22φ-                   - 0,0003086h-0,011×10-2,                                 (2)

где φ – географическая широта места;

h – высота над уровнем моря, м;

9.4 Динамическую вязкость градуировочной жидкости вычисляют по формуле (3):

ղ=v×ρ                                                   (3)

где ղ – динамическая вязкость, мПа×с;

v – кинематическая вязкость, мм2/с;

ρ – плотность жидкости, г/см3.

9.5 Доверительную погрешность определения кинематической и динамической вязкости вычисляют по формуле (4), (5):

δv=t×S0,v                                                 (4)

δղ=t×S0,ղ                                                 (5)

где t – коэффициент Стьюдента, равный 2,26;

S0,v – оценка относительной погрешности определения кинематической вязкости, вычисляемая по формуле (6):

S0,v=(S0,k)2+(S0,τ)2,                                     (6)

где S0,k – оценка относительной погрешности определения постоянной К образного вискозиметра, равная 1,10-3;

S0,τ – оценка среднего квадратического отклонения результата измерений времени истечения градуировочной жидкости.

9.6 Оценку относительной погрешности определения динамической вязкости вычисляют по формуле (7):

S0,ղ=(S0,v)2+(S0,ρ)2                                 (7)

где S0,v – оценка относительной погрешности определения кинематичсекой вязкости градуировочной жидкости;

S0,ρ – оценка относительной погрешности измерения плотности градуировочной жидкости пикнометрическом методом, соответствует:

S0,ρ=0,0004ρ                                                   (8)

где ρ – плотность градуировочной жидкости.

9.7 Оценка относительной погрешности измерения плотности градуировочной жидкости соответствует 0,5 цены деления применяемого ареометра, отнесенной к измеряемой величине.

9.8 Доверительная погрешность измерения кинематической и динамической вязкости градуировочной жидкости не должна превышать δ0=3,10-3.

10. Оформление результатов аттестации

10.1 Градуировочные жидкости аттестуют органы государственной метрологической службы.

10.2 По результатам аттестации на градуировочные жидкости выдают свидетельство о метрологический аттестации по форме, установленной Госстандартом.

Пример записи оборотной стороны свидетельства приведен в обязательном приложении 3.

Приложение А

(информационное)

Ряд градуировочных жидкостей

Таблица А.1

| Ориентировочный | Кинематическая состав вязкость при 20 ℃, м2/с (номинальное значение) |
| --- | --- |
| Ацетон - 100 % | 0,4 |
| Бензин-растворитель 100 % (уайт-спирит) | 1,2 |
| Осветительный керосин - 100 % | 2 |
| Осветительный керосин - 65 %, трансформаторное масло - 35 % | 5 |
| Осветительный керосин - 38 %, трансформаторное масло - 62 % | 10 |
| Осветительный керосин - 13 %, трасформаторное масло - 87% | 20 |
| Трансформаторное масло - 80 %, веретенное масло АУ - 20 | 30 |
| Осветительный керосин - 5 %, веретенное масло АУ - 95 % | 60 |
| Трансформаторное масло - 38%, индустриальное масло общего назначения И-50 - 62 % | 100 |
| Трансформаторное масло - 12%, индустриальное масло общего назначения И-50 A - 88 % | 200 |
| Трансформаторное масло - 33 %, авиационное масло МС-20 - 67 % | 300 |
| Индустриальное масло общего назначения И-50 A - 40 % авиационное масло МС-20 - 60 % | 600 |
| Трансформаторное масло - 3 %, авиационное масло МС-20 - 97 % | 1000 |
| Трансформаторное масло - 33 %, авиационное масло МС-20 - 67 % | 300 |
| Индустриальное масло общего назначения И-50 A - 40 %, авиационное масло МС-20 - 60 % | 600 |
| Трансформаторное масло - 3%, авиационное масло МС-20 - 97 % | 1000 |
| Масло для прокатных станов П-28 - 100%, масло для прокатных станов П-28 - 76 % | 2000 |
| Масло электроизоляционное синтетическое октол марки «А» и «Б» - 24 % | 3000 |
| Масло для прокатных станов П-28 – 41 %, масло электроизоляционное синтетическое октол марки «А» и «Б» - 59 % | 600 |
| Масло для прокатных станов П-28 - 17 % масло электроизоляционное синтетическое октол марки «А» и «Б» - 83 % | 10000 |
| Масло электроизоляционное синтетическое октол марки «А» и «Б» - 100 % | 17000 |
| Масло электроизоляционное синтетическое октол марки «А» и «Б» - 100 % | 30000 |
| Масло электроизоляционное синтетическое октол марки «А» и «Б» - 100 % | 60000 |
| Масло электроизоляционное синтетическое октол марки «А» и «Б» - 100 % | 100000 |
| Примечания 1 Кинематическая вязкость применяемого электроизоляционного синтетического масла октол марки «А» и «Б» от 17000 - I00000 м²/c при 20 °С. 2 Для составления смесей взято масло октол с вязкостью 17000 м. |  |

Приложение Б

(информационное)

Вычисление состава градуировочных жидкостей (смесей)

Для вычисления состава градуировочных жидкостей следует пользоваться таблицей Б.1. В графике 1 таблицы Б.1 указана наблюдаемая кинематическая вязкость смесей, состоящих их двух масел с вязкостью от 10 до 2072 мм2/с при 20 °C, взятых в различных соотношения от 0 до 100 %, указанных в графике 2 таблицы Б.1.

Таблица Б.1

| Кинематичес-кая вязкость, v,мм2/с | Объем-ная доля, Сγ% | Кинематичес-кая вязкость, v,мм2/с |  | Объем-ная доля, Сγ% | Кинематичес-кая вязкость, v,мм2/с | Объем-ная доля, Сγ% | Кинематичес-кая вязкость, v,мм2/с | Объем-ная доля, Сγ% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 171 175 180 185 190 195 200 205 210 215 225 230 235 240 | 0,00 2,0 4,0 6,0 8,4 9,8 11,0 12,5 13,9 15,1 16,3 17,6 18,7 19,8 20,7 21,5 22,5 23,5 24,0 25,0 25,7 26,4 27,0 27,9 60,0 60,4 60,9 61,4 61,9 62,4 62,8 63,3 63,8 64,2 65,1 65,5 66,0 66,4 | 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 340 345 350 355 |  | 28,4 29,3 30,0 30,7 31,2 31,9 32,4 33,0 33,7 34,2 34,8 35,3 35,8 36,4 36,9 37,3 37,6 38,3 38,8 39,3 39,9 40,1 40,4 40,8 70,0 70,4 70,7 71,1 71,4 71,7 72,0 72,3 72,6 72,9 73,5 73,8 74,1 74,4 | 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 510 520 530 540 | 41,2 41,7 41,9 42,3 42,6 42,9 43,3 43,6 43,9 44,2 44,5 44,7 45,0 45,3 45,5 45,8 46,1 46,3 46,6 46,8 47,1 47,4 47,6 48,6 76,5 77,0 77,4 77,8 78,2 78,6 79,0 79,3 79,6 80,0 80,7 81,0 81,3 81,6 | 85 88 90 92 95 98 100 102 105 108 110 115 119 124 127 130 135 140 145 150 152 156 160 165 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 | 48,7 49,1 49,7 50,0 50,5 51,0 51,3 51,5 52,0 52,4 52,7 53,5 54,0 54,4 55,0 55,4 56,0 56,6 57,2 57,7 58,0 58,4 58,9 59,5 84,0 84,3 84,5 84,8 85,0 85,3 85,6 85,8 86,0 86,2 86,7 86,9 87,2 87,4 |
| Продолжение таблицы Б 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинематическая вязкость, v,мм2/с | Объемная доля, Сγ% | Кинематическая вязкость, v,мм2/с |  | Объемная доля, Сγ% | Кинематическая вязкость, v,мм2/с | Объемная доля, Сγ% | Кинематическая вязкость, v,мм2/с | Объемная доля, Сγ% |
| 245 250 255 260 265 270 275 280 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 | 66,9 67,2 67,7 68,1 68,4 68,9 69,3 69,6 89,2 89,4 89,6 90,0 90,2 90,4 90,6 90,6 90,7 90,9 91,0 91,2 91,4 91,5 91,7 91,8 92,0 92,1 92,2 92,3 92,4 92,6 92,7 |  | 360 365 370 375 380 385 390 395 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1270 1290 1300 1320 1340 1350 | 74,6 74,9 75,1 75,4 75,6 75,8 76,0 76,3 92,9 93,0 93,1 93,2 93,3 93,4 93,5 93,6 93,7 93,8 93,9 94,0 94,0 94,1 94,1 94,2 94,3 94,4 94,5 94,6 94,7 94,8 95,0 | 550 560 570 580 590 600 610 620 1380 1400 1420 1430 1440 1450 1470 1490 1500 1520 1550 1560 1570 1600 1610 1620 1645 1670 1680 1700 1710 1730 1740 | 81,9 82,2 82,4 82,7 83,0 83,2 83,5 83,8 83,8 95,1 95,2 95,5 95,6 95,7 95,8 96,0 96,1 96,2 96,4 96,5 96,6 96,8 96,9 97,0 97,2 97,4 97,5 97,6 97,7 97,8 97,9 | 780 790 800 810 820 830 840 850 1750 1780 1790 1800 1830 1850 1860 1870 1900 1930 1950 1970 2000 2015 2030 2050 2065 2072 - - - - - | 87,6 87,8 88,0 88,2 88,4 88,6 88,8 89,0 98,0 98,2 98,3 98,4 98,6 98,8 98,9 99,0 99,1 99,2 99,3 99,4 99,5 99,6 99,7 99,8 99,9 100,0 - - - - - |

Из таблицы выбирают значения кинематической вязкости:

v1 – жидкости в меньшей вязкости; v2 – жидкости с большей вязкостью;

v3 – жидкости с заданной вязкостью и соответствующие им значения обьемных долей сv1,сv2,сv3.

Допускается изменить на n порядков все три значения вязкости v1, v2,v3, если хотя бы одно из выбранных значений оказывается вне диапазона 10-2072 мм2/с.

Необходимое количество Х1 жидкости с меньшей вязкостью v1 в процентах вычисляют по формуле (Б.1):

Х1=сv1-сv3сv2-сv1 ×100                                               (Б.1)

Необходимое количество Х2 в процентах с большей вязкостью находят по формуле (Б.2):

Х2 = 100 - Х1                                                                               (Б.2)

Пример расчета состава градуировочной жидкости:

Требуется приготовить три литра жидкости с вязкостью 600 мм2/с, имея индустриальное масло с вязкостью 250 мм2/с и авиационное масло с вязкостью 1200 мм2/с:

V1 = 250		Cv1 = 67,2		X1 = 94,0-83,294,0-67,2=40,3

V2 = 1200		Cv2 =94,0		X2=100 % - 40,3 % = 59,7 %

V3 = 600		Cv3 = 83,2

Таким образом, следует смешать 1,21 л (3× 0,403) индустриального масла и 1,79 л (3×0,597) авиационного масла.

Приложение В

(обязательное)

Пример записи оборотной стороны свидетельства о метрологической аттестации градуировочной жидкости

Результаты экспериментального определения метрологических характеристик градуировочной жидкости

v – кинематическая вязкость ______________________________мм2/с

ղ – динамическая вязкость _______________________________мПа×с

δղ – погрешность измерения динамической вязкости______________%

δγ – погрешность измерения кинематической вязкости____________%

при температуре___________________________________________̊

МКС 17.020

Ключевые слова: первичная поверка, поверка средств измерений, калибровка средств измерений, метрологическая организация, прослеживаемость.

МКС 17.020

Ключевые слова: первичная поверка, поверка средств измерений, калибровка средств измерений, метрологическая организация, прослеживаемость.

РАЗРАБОТЧИК

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора						Е. Амирханова

Руководитель

Департамента разработки НТД					А. Сопбеков

Ведущий специалист

АФ РГП «КазСтандарт»						А. Урдубаева