НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Средства дезинфицирующие химические и антисептики

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ИСПЫТАНИЕ СУСПЕНЗИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ БАКТЕРИЦИДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Методы испытаний и требования (фаза 1)

СТ РК EN 1040 –____

(EN 1040:2005 Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative suspension test for the evaluation of basic bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics – Test method and requirements (phase 1), IDT)

Настоящий национальный стандарт является идентичным воспроизведением европейского стандарта ЕN 1040:2005 и принят с разрешения CEN, по адресу: пр. Марникс 17, В-1000 Брюссель

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту 
EN 1040:2005 Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative suspension test for the evaluation of basic bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics – Test method and requirements (phase 1) (Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Количественное испытание суспензии для оценки бактерицидного воздействия. Методы испытаний и требования (фаза 1))

Европейский стандарт EN 1040:2005 разработан Техническим комитетом по стандартизации CEN/TC 216 «Химические дезинфицирующие и антисептические средства»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	1

4	Требования	2

5	Методы испытания	2

5.1	Принципы	2

5.2	Вещества и реактивы	2

5.3	Приборы и изделия из стекла	4

5.4	Приготовление суспензий тест-организмов и тестовых растворов               продуктов                                                                                                               5

5.5	Порядок оценки бактерицидной активности продукта	8

5.6	Экспериментальные данные и расчёт	13

5.7	Верификация (проверка) методологии	16

5.8	Выражение результатов и прецизионность	16

5.9	Интерпретация результатов – заключение	17

5.10	Протокол испытаний	17

Приложение А (информационное) Указанные штаммы в национальных                 коллекциях	19

Приложение B (информационное) Соответствующие нейтрализаторы и промывочные жидкости	20

Приложение С (информационное) Графическое представление процедур       испытания	22

Приложение D (информационное) Пример типового протокола испытаний	24

Приложение E (информационное) Прецизионность результата испытания	28

Приложение F (информационное) Информация о применении и интерпретации настоящего стандарта на химические дезинфицирующие и антисептические средства	31

Библиография	33

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	34

Введение

Настоящий стандарт устанавливает тест суспензии для определения того, обладает ли химическое дезинфицирующее или антисептическое средство базовым бактерицидным действием в областях, описанных в области применения. Пригодность продукта для определённой цели не может быть установлена с помощью настоящего метода испытаний. Поэтому продукты подвергаются дальнейшим испытаниям с помощью соответствующих тестов, с целью оценки их активности в условиях, соответствующих их предполагаемому использованию.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Средства дезинфицирующие химические и антисептики

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ИСПЫТАНИЕ СУСПЕНЗИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ БАКТЕРИЦИДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Методы испытаний и требования (фаза 1)

Дата введения ____-__-__

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод испытаний и минимальные требования к базовой бактерицидной активности химических дезинфицирующих и антисептических продуктов, которые при разбавлении водой образуют гомогенный, физически стабильный препарат. Продукты могут быть протестированы только при концентрации 80 % или меньше, так как некоторое разбавление всегда производится путём добавления тестируемых организмов и воды.

Настоящий стандарт распространяется на активные вещества (антибактериальные биоциды) и разрабатываемые составы, которые планируется использовать в пищевой, промышленной, бытовой и институциональной, медицинской и ветеринарной областях. Это также относится к оценке бактерицидной активности химических антисептиков и дезинфицирующих средств, когда соответствующие стандарты недоступны.

Примечания

1 Настоящий стандарт не оценивает активность продукта по назначению.

2 Настоящий метод соответствует испытанию фазы 1 (см. приложение F).

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующий ссылочный документ. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

EN 12353:2013 Chemical disinfectants and antiseptics. Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity (Дезинфицирующие химические средства и антисептики. Сохранение микробных штаммов, используемых для определения бактерицидной, микробактерицидной, спороцидной и фунгицидной активности).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Продукт (product): Химическое вещество или состав, используемый в качестве химического дезинфицирующего или антисептического средства.

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

3.2 Бактерицидн (bactericide): Продукт, убивающий вегетативные бактерии в определённых условиях.

Примечание – Прилагательное, производное от слова «бактерицид», означает «батериоубивающий».

3.3 Бактерицидная активность (bactericidal activity): Способность продукта снижать количество жизнеспособных бактериальных клеток соответствующих тест-организмов при определённых условиях.

3.4 Бактериостатическая активность (bacteriostatic activity): Способность продукта подавлять рост бактерий в определённых условиях.

- Требования

При испытании в соответствии с разделом 5 продукт должен демонстрировать сокращение логарифма (lg) не менее чем на 5 десятичных знаков.

Бактерицидную активность следует оценивать с использованием, по крайней мере, следующих обязательных экспериментальных условий испытаний: два тест-организма (Синегнойная палочка и Золотистый стафилококк), 20 °C, 5 мин.

Если указано, бактерицидная активность может быть определена с использованием дополнительных значений времени контакта, температуры и тест-организмов в соответствии с 5.2.1 и 5.5.1.1.

Примечания

1 Для этих дополнительных условий концентрация, определённая в результате, может быть ниже, чем концентрация, полученная в обязательных условиях испытаний.

2 При концентрации, определённой в результате, нет необходимости демонстрировать сокращение на 5 lg в обязательных условиях испытаний.

- Методы испытания

Принципы

5.1.1 Образец продукта в том виде, в котором он был доставлен (наивысшая тестовая концентрация равна 80 %) и/или разбавленный водой, добавляют к тестовой суспензии бактерий. Смесь выдерживают при (20 ± 1) °C в течение (5 мин ± 10 с) (обязательные условия испытаний). По истечении этого времени контакта отбирают аликвоту; бактерицидная и/или бактериостатическая активность в этой части немедленно нейтрализуется или подавляется утверждённым методом. Выбранный метод – разбавление-нейтрализация. Если подходящий нейтрализатор не может быть найден, используется мембранная фильтрация. Определяется количество выживших бактерий в каждой пробе и рассчитывается уменьшение.

5.1.2 Испытание проводится с использованием Синегнойной палочки и Золотистого стафилококка в качестве тест-организмов (обязательные условия испытания).

5.1.3 Указаны дополнительные и необязательные времена контакта и температуры. Могут использоваться дополнительные тестовые организмы.

Вещества и реактивы

5.2.1 Тест-организмы

Бактерицидную активность следует оценивать с использованием следующих штаммов в качестве тест-организмов: )

- Синегнойная палочка ATCC 15442;

- Золотистый стафилококк ATCC 6538.

Примечание – См. приложение A для получения информации о штаммах в некоторых других коллекциях культур.

Требуемая температура инкубации для этих тест-организмов составляет (36 ± 1) °C или (37 ± 1) °C (см. 5.3.2.3). Одна и та же температура (36 °C или 37 °C) должна использоваться для всех инкубаций, выполняемых во время испытания, его контроля и валидации.

Если используются дополнительные тест-организмы, они должны быть инкубированы в оптимальных условиях роста (температура, время, атмосфера, среда), указанных в протоколе испытания. Если отобранные дополнительные тест-организмы не соответствуют указанным штаммам, необходимо проверить их пригодность для обеспечения необходимого заражённого материала. Если эти дополнительные тест-организмы не классифицированы в справочном центре, должны быть указаны их идентификационные характеристики. Кроме того, они должны храниться в испытательной лаборатории или национальной коллекции культур в течение пяти лет.

5.2.2 Питательные среды и реактивы

5.2.2.1 Общие положения

Все массы химических веществ, приведённые в настоящем стандарте, относятся к безводным солям. В качестве альтернативы можно использовать гидратированные формы, но требуемый вес должен быть скорректирован с учётом последующих различий молекулярного веса.

Реактивы должны быть аналитической чистоты и/или подходить для микробиологических целей. Они не должны содержать веществ, токсичных или ингибирующих действие испытываемых организмов.

Примечания

1 Для улучшения воспроизводимости рекомендуется использовать коммерчески доступный обезвоженный материал для приготовления питательных сред. Следует неукоснительно соблюдать инструкции производителя, касающиеся приготовления этих продуктов.

2 Для каждой питательной среды и каждого реактива должны быть установлены ограничения на использование.

5.2.2.2 Вода

Вода должна быть свежедистиллированной в стеклянном сосуде, а не деминерализованной. Стерилизовать в автоклаве (см. 5.3.2.1 a)).

Примечания

1 Стерилизация не требуется, если используется вода, например, для приготовления питательных сред и впоследствии стерилизовать.

2 Если дистиллированная вода надлежащего качества недоступна, можно использовать воду для инъекций [1].

5.2.2.3 Триптон-соевый агар (TSA)

Триптон-соевый агар состящий из:

| Триптона, панкреатического гидролизата казеина | 15 г |
| --- | --- |
| Соевый пептон, папаинового перевара соевого шрота | 5 г |
| Хлорида натрия (NaCl) | 5 г |
| Агара | 15 г |
| Воды (см. 5.2.2.2) | до 1000 см3 |

Стерилизацию проводят в автоклаве (см. 5.3.2.1 a)). После стерилизации pH среды должны быть эквивалентны (7,2 ± 0,2) при измерении при (20 ± 1) °C.

Примечание – В случае возникновения проблем с нейтрализацией (см. 5.5.1.2 и 5.5.1.3) может потребоваться добавить нейтрализатор в TSA. Приложение B даёт руководство по нейтрализаторам, которые можно использовать.

5.2.2.4 Разбавитель

Раствор триптона натрия хлорида, состоящий из:

| Триптона, панкреатического гидролизата казеина | 1,0 г |
| --- | --- |
| хлорида натрия (NaCl) | 8,5 г |
| Воды (5.2.2.2) | до 1000,0 см3 |

Стерилизацию проводят в автоклаве (5.3.2.1 a)). После стерилизации pH разбавителя должен быть эквивалентен (7,0 ± 0,2) при измерении при (20 ± 1) °C.

5.2.2.5 Нейтрализатор

Нейтрализатор должен быть подтверждён для испытуемого продукта в соответствии с 5.5.1.2, 5.5.1.3 и 5.5.2. Он должен быть стерильным.

Примечание – Информация о нейтрализаторах, признанных пригодными для некоторых категорий продуктов, приведена в приложении B.

5.2.2.6 Промывочная жидкость (для мембранной фильтрации)

Промывочная жидкость должна быть подтверждена для испытываемого продукта в соответствии с 5.5.1.2, 5.5.1.3 и 5.5.3. Она должна быть стерильной, совместимой с мембраной фильтра и способной к фильтрации через мембрану фильтра в условиях испытаний, описанных в 5.5.3.

Примечание – Информация о промывочных жидкостях, которые признаны подходящими для некоторых категорий продуктов, приведена в приложении B.

Приборы и изделия из стекла

5.3.1 Общие положения

Стерилизацию проводят на все изделия из стекла и части приборов, которые будут контактировать с питательной средой и реактивами или образцом, за исключением поставляемых стерильными, одним из следующих методов:

a) влажным теплом в автоклаве (см. 5.3.2.1 a));

b) сухим теплом, в печке с горячим воздухом (см. 5.3.2.1 b)).

5.3.2 Обычное микробиологическое лабораторное оборудование1) и, в частности, следующие:

5.3.2.1 Приборы для стерилизации:

a) для стерилизации влажным теплом – автоклав, способный поддерживать температуру (121) °C в течение минимального времени выдержки 15 мин;

b) для стерилизации сухим теплом – печка с горячим воздухом, способная поддерживать температуру (180) °C в течение минимального времени выдержки 30 мин, при (170 ) °C в течение минимального времени выдержки 1 ч или (160 ) °C для минимальной выдержки времени 2 ч.

5.3.2.2 Водяные бани с возможностью регулирования при (20 ± 1) °C, при (45 ± 1) °C (для поддержания TSA в расплавленном состоянии в случае чашечного (глубинного) метода) и при дополнительных испытательных температурах (± 1) °C (см. 5.5.1).

5.3.2.3 Инкубатор, поддерживающий температуру (36 ± 1) °C или (37 ± 1) °C (см. 5.2.1).

5.3.2.4 pH-метр, имеющий погрешность калибровки не более (± 0,1) единицы pH при (20 ± 1) °C.

Примечание – Для измерения pH агаровой среды следует использовать прокалывающий электрод или электрод с плоской мембраной (см. 5.2.2.3).

5.3.2.5 Секундомер

5.3.2.6 Встряхиватели

a) Электромеханическая мешалка, например, Смеситель Vortex® 2).

b) Механический встряхиватель.

5.3.2.7 Прибор для мембранной фильтрации, изготовленный из материала, совместимого с фильтруемыми веществами.

Прибор должен иметь фильтродержатель объёмом не менее 50 см3. Он должен подходить для использования с фильтрами диаметром от 47 до 50 мм и размером пор                   0,45 мкм для метода мембранной фильтрации (см. 5.5.3).

Используемый источник вакуума должен обеспечивать равномерный поток фильтрации. Для получения равномерного распределения микроорганизмов по мембране и предотвращения чрезмерной фильтрации устройство должно быть настроено так, чтобы обеспечить фильтрацию 100 см3 промывочной жидкости от 20 до 40 с.

5.3.2.8 Холодильник с возможностью регулирования температуры от 2 °C до 8 °C.

5.3.2.9 Градуированные пипетки номинальной вместимостью 10,0; 1,0 и 0,1 см3 или калиброванные автоматические пипетки.

5.3.2.10 Чашки Петри (чаши) размером от 90 до 100 мм.

5.3.2.11 Стеклянные гранулы диаметром от 3 до 4 мм.

5.3.2.12 Объёмные колбы.

Приготовление суспензий тест-организмов и тестовых растворов продуктов

5.4.1 Суспензии исследуемых организмов (приостановка испытаний и валидации)

5.4.1.1 Общие положения

Для каждого тест-организма должны быть приготовлены две разные суспензии: «тестовая суспензия» для проведения испытания и «валидационная суспензия» для проведения контролей и валидации метода.

5.4.1.2 Сохранение и исходные культуры тест-организмов

Тест-организмы и их исходные культуры должны быть подготовлены и сохранены в соответствии с EN 12353.

5.4.1.3 Рабочая культура тест-организмов

Чтобы приготовить рабочую культуру тест-организмов (см. 5.2.1), готовят субкультуру из исходной культуры (см. 5.4.1.2), нанеся штрих на наклонные поверхности или чашки TSA (см. 5.2.2.3), и инкубируют (см. 5.3.2.3). Через 18-24 часа таким же образом готовят вторую субкультуру из первой субкультуры и инкубируют от 18 до 24 ч. Из этой второй субкультуры таким же образом может быть получена третья субкультура. Вторая и (если производятся) третья субкультуры являются рабочими культурами.

Если невозможно приготовить вторую субкультуру в определённый день, для последующего субкультивирования можно использовать 48-часовую субкультуру при условии, что субкультура хранилась в инкубаторе (см. 5.3.2.3) в течение 48-часового периода.

Для дополнительных тест-организмов любое отклонение от этого метода культивирования тест-организмов или приготовления суспензий должно быть отмечено с указанием причин в отчёте по испытанию.

5.4.1.4 Тестовая суспензия(«N»)

a) Берут 10 см3 разбавителя (см. 5.2.2.4) и помещают в колбу на 100 см3 с 5 г стеклянных гранул (см. 5.3.2.11). Берут рабочую культуру (см. 5.4.1.3) и переносят петли для посева (бактерий) в разбавитель (см. 5.2.2.4). Клетки следует суспендировать в разбавителе, потерев петлю о влажную стенку колбы, чтобы сместить клетки перед погружением в разбавитель. Колбу встряхивают механическим встряхивателем                                 (см. 5.3.2.6 b)) в течение 3 мин. Удаляют суспензию из стеклянных гранул и перенесите в другую пробирку.

b) Регулируют количество клеток в суспензии от (1,5 × 108) до (5,0 × 108) КОЕ/см3 1) с помощью разбавителя (см. 5.2.2.4), оценивая количество КОЕ любым подходящим способом. Эту испытательную суспензию выдерживают на водяной бане при температуре испытания θ (см. 5.5.1.1 a)) и используют в течение 2 ч.

Примечание – Настоятельно рекомендуется использовать спектрофотометр для регулировки количества клеток (длина волны около 620 нм – длина пути кюветы 10 мм). Поэтому каждая лаборатория должна предоставлять данные калибровки для каждого тест-организма, зная, что подходящие значения оптической плотности обычно находятся в диапазоне от 0,150 до 0,460. Колориметр – подходящая альтернатива.

c) Для подсчёта готовят разбавители (см. 5.2.2.4) в 10-6 и 10-7 тестовой суспензии с использованием разбавителя. Смешивают (см. 5.3.2.6 a)). Следует взять по 1,0 см3 каждого разбавителя в двух экземплярах и засеять их, используя чашечный (глубинный) метод или поверхностный метод

1) При использовании глубиннного метода переносят каждый образец объёмом               1,0 см3 в отдельные чашки Петри и добавляют 15 см3 к 20 см3 расплавленного TSA                         (см. 5.2.2.3), охлаждённого до (45 ± 1) °C.

2) При использовании поверхностного метода рассредоточенных пластин распределите каждый образец объёмом 1,0 см3, разделённый на порции примерно равного размера, на соответствующем количестве (не менее двух) высушенных на поверхности пластин, содержащих TSA (см. 5.2.2.3).

Для инкубации и подсчёта см. 5.4.1.6.

5.4.1.5 Валидационная суспензия («Nv»)

a) Чтобы приготовить валидационную суспензию, разбавляют испытываемую суспензию (см. 5.4.1.4) разбавителем (см. 5.2.2.4), чтобы получить от (3,0 × 102) КОЕ/см3 до (1,6 × 103) КОЕ/ см3 (приблизительно одна четвертая (1 + 3) разбавителя 10-5).

b) Для подсчёта готовят разбавитель 10-1 с разбавителем (см. 5.2.2.4). Смешивают (5.3.2.6 a)). Берут образец объёмом 1,0 см3 в двух экземплярах и вносят заражение, используя глубинный метод или поверхностный метод (5.4.1.4 c)).

Для инкубации и подсчёта см. 5.4.1.6.

5.4.1.6 Инкубация и подсчёт тестовых и валидационных суспензий

a) Инкубируют (см. 5.3.2.3) чашки от 20 до 24 ч. Выбрасывают чашки, которые не подлежат пересчёту по любой причине. Считают чашки и определяют количество КОЕ. Инкубируют чашки ещё от 20 до 24 ч. Не пересчитывают чашки, в которых больше нет хорошо разделённых колоний. Пересчитывают оставшиеся чашки. Если число увеличилось, используют только большее число для дальнейшей оценки.

b) Отмечают для каждой чашки точное количество колоний, но записывают (> 330) для любых количеств, превышающих 330, и определяют значения Vc в соответствии с 5.6.2.2.

c) Рассчитывают количество КОЕ/см3 в тестовой суспензии «N» и в валидационной суспензии «Nv», используя методы, приведённые в 5.6.2.3 и 5.6.2.5. Подтверждают в соответствии с 5.7.

5.4.2 Растворы для испытания продуктов

Концентрация испытываемого раствора продукта должна в 1,25 раза превышать желаемую испытываемую концентрацию, так как разбавляется до 80 % во время испытания и валидации метода (см. 5.5.2 или 5.5.3). Растворы для испытаний продукта должны быть приготовлены в воде (см. 5.2.2.2) как минимум с тремя различными концентрациями, включая одну концентрацию в активном диапазоне и одну концентрацию в неактивном диапазоне (см. 5.8.2). Полученный продукт может быть использован в качестве одного из испытываемых растворов продукта, в этом случае максимальная протестированная концентрация составляет 80 %.

Для твёрдых продуктов растворяют полученный продукт, взвешивая не менее                         (1,0 г ± 10 мг) продукта в мерной колбе и заполняя её водой (см. 5.2.2.2). Последующие разбавления (более низкие концентрации) должны быть приготовлены в мерных колбах (см. 5.3.2.12) из расчёта объем/объем в воде (см. 5.2.2.2).

Для жидких продуктов разбавления продукта должны быть приготовлены водой                 (см. 5.2.2.2) из расчёта объёма/объёма с использованием мерных колб (см. 5.3.2.12).

Растворы испытываемых продуктов должны быть свежеприготовлены и использоваться в испытаниях в течение 2 ч. Они должны дать физически однородный препарат, который будет стабильным на протяжении всей процедуры. Если во время процедуры появляется видимая неоднородность из-за образования осадка или флокулянта, это должно быть записано в отчёте испытаний.

Примечание – Подсчёт микроорганизмов, включённых в осадок или флокулянт, затруднён и ненадёжен.

Концентрация продукта, указанная в протоколе испытаний, должна быть желаемой концентрацией испытания. Запишите тестовую концентрацию в единицах массы на объём или объёма на объём и подробные сведения о полученном образце продукта.

Порядок оценки бактерицидной активности продукта

5.5.1 Общие положения

5.5.1.1 Условия эксперимента (обязательные и дополнительные)

Помимо обязательной температуры, времени контакта и тест-организмов, могут быть выбраны дополнительные условия эксперимента (см. раздел 4), а именно:

a) температура θ (в °C):

- обязательная температура для испытаний θ = 20 °C;

- дополнительные температуры могут быть выбраны из 4 °C, 10 °C или 40 °C;

- допустимое отклонение для каждой выбранной температуры составляет                   (± 1) °C.

b) время контакта t (в минутах):

- обязательное испытываемое время контакта t = 5 мин;

- дополнительное время контакта может быть выбрано из 1 мин, 15 мин, 30 мин или 60 мин;

- допустимое отклонение для каждого выбранного времени контакта составляет (± 10) с, за исключением 1 мин, для которой оно составляет (± 5) с.

c) тест-организмы (5.2.1):

- обязательные тест-организмы: Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus;

- могут быть испытаны дополнительные тест-организмы.

5.5.1.2 Выбор метода испытания (разбавление-нейтрализация или мембранная фильтрация)

Методом выбора является метод разбавления-нейтрализации (см. 5.5.2). Чтобы определить подходящий нейтрализатор, выполните валидацию метода нейтрализации разбавлением (см. 5.5.2.3, 5.5.2.4 и 5.5.2.5 в связи с 5.5.2.6) с использованием нейтрализатора, выбранного в соответствии с лабораторным опытом и опубликованными данными.

Если этот нейтрализатор недействителен, повторяют испытание валидации с использованием альтернативного нейтрализатора, содержащего комбинацию полисорбата 80 (30 г/дм3), сапонина (30 г/дм3), L-гистидина (1 г/дм3), лецитина (3 г/дм3), тиосульфата натрия (5 г/дм3) либо в разбавителе (см. 5.2.2.4) или фосфатном буфере 0,0025 моль/дм3          (см. приложение B).

Если окажется, что оба нейтрализатора не работают, вместо метода разбавления-нейтрализации (см. 5.2.2.4) можно использовать метод мембранной фильтрации.

Примечание – В особых случаях может потребоваться добавить нейтрализатор в TSA (см. 5.2.2.3).

5.5.1.3 Общие инструкции по процедурам валидации и контроля

Нейтрализация и/или устранение бактерицидной и/или бактериостатической активности продукта должны контролироваться и подтверждаться – только для наивысшей испытываемой концентрации продукта – для каждого из используемых тест-организмов и для каждого экспериментального условия (температура, время контакта). Эти процедуры (контроль экспериментальных условий, нейтрализатор или контроль фильтрации и валидация метода) должны выполняться одновременно с испытанием и с тем же нейтрализатором или промывочной жидкостью, которые использовались в испытании.

Если из-за проблем с нейтрализацией нейтрализатор был добавлен к TSA (см. 5.5.1.2), используемому для процедур валидации и контроля, TSA, используемый для испытаний, также должен содержать такое же количество этого нейтрализатора.

5.5.1.4 Уравновешивание температуры

Перед испытанием уравновешивают все реактивы (испытываемые растворы продукта                      (см. 5.4.2), испытываемую суспензию (см. 5.4.1.4), валидационную суспензию (см. 5.4.1.5), разбавитель (см. 5.2.2.4), воду (см. 5.2.2.2) до температуры испытания θ (5.5.1.1 a)) с помощью водяной бани (см. 5.3.2.2). Убеждаются, что температура реактивов стабилизировалась на уровне θ.

Нейтрализатор (см. 5.2.2.5) или промывочная жидкость (см. 5.2.2.6) и вода (см. 5.2.2.2) должны быть уравновешены при температуре (20 ± 1) °C.

5.5.1.5 Меры предосторожности при манипулировании тест-организмами

Не прикасаются к верхней части стенок пробирки при добавлении суспензии для испытания или валидации (см. 5.4.1).

5.5.2 Метод разбавления-нейтрализации 1)

5.5.2.1 Общие положения

Испытания и процедуры контроля и валидации (см. 5.5.2.2–5.5.2.5) должны выполняться одновременно.

5.5.2.2 Испытание «Na» – определение бактерицидных концентраций

Процедура определения бактерицидных концентраций, следующая:

a) Вносят пипеткой 1,0 см3 воды (см. 5.2.2.2) в пробирку. Добавляют 1,0 см3 испытываемой суспензии (см. 5.4.1.4). Сразу же включают секундомер, перемешивают                  (см. 5.3.2.6 a)) и помешают пробирку в водяную баню с выбранной температурой θ (см. 5.5.1.1 a)) на (2 мин ± 10 с).

По истечении этого времени добавляют 8,0 см3 одного из испытываемых растворов продукта (см. 5.4.2). Перезапускают секундомер в начале добавления. Перемешивают (см. 5.3.2.6 a)) и помешают пробирку в водяную баню с регулировкой θ на выбранное время контакта t (см. 5.5.1.1 b)). Незадолго до окончания t снова перемешивают (см. 5.3.2.6 a)).

b) В конце t отбирают 1,0 см3 пробы испытательной смеси «Na» и переносят в пробирку, содержащую 8,0 см3 нейтрализатора (см. 5.2.2.5) и 1,0 см3 воды (см. 5.2.2.2). Смешивают (см. 5.3.2.6 a)) и помешают в водяную баню с регулируемой температурой                   (20 ± 1) °C. После окончания времени нейтрализации (5 мин ± 10 с) сразу же смешивают (5.3.2.6 a)) и берут образец 1,0 см3 нейтрализованной испытываемой смеси «Na» (содержащей нейтрализатор, испытываемый раствор продукта, испытываемую суспензию) в двух экземплярах и засеивают, используя глубинный или поверхностный метод.

1) При использовании глубинного метода переносят каждый образец объёмом                1,0 см3 в отдельные чашки Петри и добавляют 15 см3 к 20 см3 расплавленного TSA                           (см. 5.2.2.3), охлаждённого до (45 ± 1) °C.

2) При использовании поверхностного метода распределяют каждый образец объёмом 1,0 см3, разделённый на порции примерно равного размера, на соответствующем количестве (не менее двух) высушенных на поверхности пластин, содержащих TSA.

Для инкубации и подсчёта смотреть 5.5.2.6.

c) Выполняют процедуру a) и b), используя одновременно другие растворы для испытаний продукта.

d) Выполняют процедуру от а) до c), применив, если необходимо, – другие дополнительные экспериментальные условия (см. 5.5.1.1).

5.5.2.3 Контроль экспериментальных условий «А» (Валидация выбранных экспериментальных условий и/или проверка отсутствия какого-либо летального эффекта в условиях испытаний)

Чтобы проверить выбранные экспериментальные условия и/или убеждаются в отсутствии какого-либо летального эффекта в условиях испытаний выполняется следующая процедура.

Примечание – Когда испытание проводится при следующих условиях: Staphylococcus aureus или Pseudomonas aeruginosa, при 20 °C, в любое время контакта этот контроль можно пропустить.

a) Пипеткой набирают в пробирку 1,0 см3 воды (см. 5.2.2.2). Добавляют 1,0 см3 валидационной суспензии (см. 5.4.1.5). Сразу же включают секундомер, перемешивают       (см. 5.3.2.6 a)) и помешают пробирку в водяную баню с выдержкой θ на (2 мин ± 10 с). По истечении этого времени добавляют 8,0 см3 воды (см. 5.2.2.2). Перезапускают секундомер в начале добавления, перемешивают (см. 5.3.2.6 a)) и помешают пробирку в водяную баню, контролируемую на θ для t.

Незадолго до окончания t снова перемешивают (см. 5.3.2.6 a)).

b) В конце t берут пробу 1,0 см3 этой смеси «А» в двух экземплярах и засеивают, используя глубинный или поверхностный метод.

Для инкубации и подсчёта см. 5.5.2.6.

5.5.2.4 Нейтрализатор контроль «В» (Проверка отсутствия токсичности нейтрализатора)

Чтобы проверить отсутствие токсичности нейтрализатора выполните следующий порядок действий.

a) Вносят в пробирку 8,0 см3 нейтрализатора, использованного в испытании                            (см. 5.5.2.2), и 1,0 см3 воды (см. 5.2.2.2). Добавляют 1,0 см3 валидационной суспензии                 (см. 5.4.1.5). Включают секундомер в начале добавления, перемешивают (см. 5.3.2.6 a)) и помещают пробирку в водяную баню с контролируемой температурой (20 ± 1) °C на                            (5 мин ± 10 с) . Незадолго до истечения этого времени перемешивают (см. 5.3.2.6 a)).

b) По истечении этого времени следует взять пробу 1,0 см3 этой смеси «B» в двух экземплярах и засеять, используя глубинный или поверхностный метод (см. 5.5.2.2 b)).

Для инкубации и подсчёта см. 5.5.2.6.

5.5.2.5 Метод валидации «C» (Валидация нейтрализации разбавления)

Для валидации метода нейтрализации разбавления выполнить следующую процедуру.

a) Пипеткой набирают в пробирку 1,0 см3 воды (см. 5.2.2.2). Добавляют 1,0 см3 разбавителя (см. 5.2.2.4), а затем, включив секундомер, 8,0 см3 тестового раствора продукта только самой высокой концентрации, использованной в испытании (см. 5.5.2.2). Перемешивают (см. 5.3.2.6 a)) и помещают пробирку в водяную баню с регулируемой температурой θ для t. Незадолго до окончания t снова перемешают (см. 5.3.2.6 a)).

b) По окончании t переносят 1,0 см3 смеси в пробирку, содержащую 8,0 см3 нейтрализатора (используется в 5.5.2.2). Сразу же перезапускают секундомер, перемешивают (см. 5.3.2.6 a)) и помещают пробирку в водяную баню с температурой                     (20 ± 1) °C на (5 мин ± 10 с). Добавляют 1,0 см3 валидационной суспензии (см. 5.4.1.5). Включают секундомер в начале добавления и перемешивают (см. 5.3.2.6 a)). Помещают пробирку в водяную баню с контролируемой температурой (20 ± 1) °C на (30 ± 1) мин. Незадолго до истечения этого времени снова перемешайте (см. 5.3.2.6 a)). По истечении этого времени берут пробу 1,0 см3 смеси «С» в двух экземплярах и  засеять, используя  глубинный или поверхностный метод (см. 5.5.2.2 b)).

Для инкубации и подсчёта см. 5.5.2.6.

5.5.2.6 Инкубация и подсчёт испытываемой смеси, а также контрольных и валидационных смесей

Процедура инкубации и подсчёта испытываемой смеси, а также контрольной и валидационной смесей следующая.

a) Инкубируют (см. 5.3.2.3) чашки от 20 до 24 ч.  Отбраковывают чашки, которые не подлежат пересчёту (по любой причине). Считают чашки и определяют количество колониеобразующих единиц. Инкубируют чашки ещё от 20 до 24 ч. Не пересчитывают чашки, на которых больше не видны хорошо разделённые колонии. Пересчитывают оставшиеся чашки. Если число увеличилось, используют только большее число для дальнейшей оценки.

b) Отмечают для каждой чашки точное количество колоний, но записывают (> 330) для любых количеств, превышающих 330, и определяют значения Vc в соответствии с 5.6.2.2.

c) Рассчитывают количество КОЕ/см3 в испытываемой смеси «Na» и в валидационных смесях A, B и C, используя метод, приведённый в 5.6.2.4 и 5.6.2.6. Подтверждают в соответствии с 5.7.

5.5.3 Метод мембранной фильтрации 1)

5.5.3.1 Общие положения

Процедуры испытаний, контроля и валидации (см. 5.5.3.2–5.5.3.5) должны выполняться параллельно и отдельно для каждого экспериментального условия                                (см. 5.5.1.1).

Каждое устройство для мембранной фильтрации должно быть оборудовано мембраной с размером пор 0,45 мкм и диаметром от 47 до 50 мм (см. 5.3.2.7) и заполнено 50 см3 промывочной жидкости (см. 5.2.2.6). Время, необходимое для фильтрации – в исключительных случаях более одной минуты – должно быть зарегистрировано в протоколе испытаний. При переносе мембран на поверхность чашки с агаром необходимо следить за тем, чтобы испытываемые микроорганизмы находились на верхней стороне мембраны при размещении на чашке, и во избежание попадания воздуха между мембраной и поверхностью агара.

5.5.3.2 Испытание «Na» (Определение бактерицидных концентраций)

Для определения бактерицидных концентраций выполните следующую процедуру.

a) См. 5.5.2.2 a).

b) В конце t отбирают пробу 0,1 см3 испытываемой смеси «Na» в двух экземплярах и переносят каждую пробу 0,1 см3 в отдельный мембранный фильтрующий прибор                     (см. 5.5.3.1). Сразу же нужно отфильтровать. Фильтруют не менее 150 см3, но не более                  500 см3 промывочной жидкости (см. 5.2.2.6). Если промывочная жидкость не является водой (см. 5.2.2.2), завершают процедуру фильтрованием 50 см3 воды. Затем переносят каждую из мембран на поверхность отдельных пластин TSA.

Для инкубации и подсчёта см. 5.5.3.6.

c) См. 5.5.2.2 c).

d) См. 5.5.2.2 d).

5.5.3.3 Контроль экспериментальных условий «А» (Валидация выбранных экспериментальных условий и/или подтверждение отсутствия какого-либо летального эффекта в условиях испытаний)

Чтобы проверить выбранные экспериментальные условия и/или подтвердить отсутствие какого-либо летального эффекта в условиях испытаний выполните следующую процедуру.

Примечание – Если испытание проводится при следующих условиях: Staphylococcus aureus или Pseudomonas aeruginosa, 20 °C, в любое время контакта, этот контроль можно пропустить.

a) См. 5.5.2.3 a).

b) В конце t отбирают образец 1,0 см3 этой смеси «А» в двух экземплярах и переносят каждый образец объёмом 1,0 см3 в отдельный прибор мембранной фильтрации (см. 5.5.3.1). Сразу же фильтруют и дополнительно добавляют 50 см3 воды (см. 5.2.2.2). Затем переносят каждую из мембран на поверхность отдельных пластин TSA (см. 5.2.2.3).

Для инкубации и подсчёта см. 5.5.3.6.

5.5.3.4 Контроль фильтрации «B» (Валидация процедуры фильтрации

Чтобы проверить правильность процедуры фильтрации выполните следующую процедуру.

Берут 0,1 см3 валидационной суспензии (см. 5.4.1.5) в двух экземплярах (суспензия для контроля «В») и переносят каждый образец по 0,1 см3 в отдельный прибор для мембранной фильтрации (см. 5.5.3.1). Сразу же фильтруют. Фильтруют промывочной жидкостью (см. 5.2.2.6) так же, как и в испытании (см. 5.5.3.2 b)).

Если промывочная жидкость не является водой, завершают процедуру фильтрованием 50 см3 воды (см. 5.2.2.2). Затем переносят каждую из мембран на поверхность отдельных пластин TSA (см. 5.2.2.3).

Для инкубации и подсчёта см. 5.5.3.6.

5.5.3.5 Валидационный метод «C» (Валидация метода мембранной фильтрации или подсчёта бактерий на мембранах, которые ранее контактировали с продуктом)

Для валидации метода мембранной фильтрации или подсчёта бактерий на мембранах, которые ранее контактировали с продуктом, выполните следующую процедуру.

a) См. 5.5.2.5 a).

b) В конце t берут 0,1 см3 валидационной смеси «C» в двух экземплярах и переносят каждый образец объёмом 0,1 см3 в отдельный прибор для мембранной фильтрации                   (см. 5.5.3.1). Сразу же фильтруют. Фильтруют промывочной жидкостью (см. 5.2.2.6) так же, как и в испытании (см. 5.5.3.2 b). Затем заливают мембраны 50 см3 промывочной жидкости (см. 5.2.2.6) и добавляют 0,1 см3 валидационной суспензии (см. 5.4.1.5). Немедленно снова фильтруют и дополнительно 50 см3 воды (см. 5.2.2.2). Затем переносят каждую из мембран на поверхность отдельных пластин TSA (см. 5.2.2.3).

Для инкубации и подсчёта см. 5.5.3.6.

5.5.3.6 Инкубация и подсчёт испытываемой смеси, а также контрольных и валидационных смесей

Для инкубации и подсчёта испытываемой смеси, а также контрольной и валидационных смесей выполните следующую процедуру.

a) Инкубируют (см. 5.3.2.3) чашки от 20 до 24 ч.  Бракуют чашки, которые не подлежат подсчёту (по любой причине). Подсчитывают чашки и определяют количество колониеобразующих единиц. Инкубируют чашки ещё от 20 до 24 ч. Не пересчитывают чашки, на которых больше не видны хорошо разделённые колонии. Пересчитывают оставшиеся чашки. Если число увеличилось, используют только большее число для дальнейшей оценки.

b) Отмечают для каждой чашки точное количество колоний, но записывают (> 165) для любого количества, превышающего 165, и определяют значения Vc в соответствии с 5.6.2.2.

c) Рассчитывают количество КОЕ/см3 в испытательной смеси Na и в валидационных смесях A, B и C, используя метод, приведённый в 5.6.2.4 и 5.6.2.6. Подтверждают в соответствие с 5.7.

Экспериментальные данные и расчёт

5.6.1 Расшифровка терминов и сокращений

5.6.1.1 Обзор различных суспензий и испытываемых смесей

N и Nv представляют бактериальные суспензии, Na представляет собой бактерицидную испытываемую смесь, A (контроль экспериментальных условий), B (нейтрализатор или контроль фильтрации), C (валидационный метод) представляют различные контрольные испытываемые смеси.

N, Nv, N0, Nv0, Na и A, B и C представляют количество клеток, подсчитанное на мл в различных испытываемых смесях в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 – Количество клеток на мл в различных испытываемых смесях

|  | Количество клеток на см3 в бактериальных суспензиях | Количество клеток на см3 в испытываемых смесях в начале времени контакта (время = 0) | Количество выживших на см3 в испытываемых смесях в конце времени контакта t или 5 мин (B) или 30 мин (C) |
| --- | --- | --- | --- |
| Испытание | N Испытываемая суспензия | N0 (= N/10) | Na (перед нейтрализацией или фильтрацией) |
| Контроли | Nv Валидационная суспензия | Nv0 (= Nv /10) | A, B, C |

5.6.1.2 Значения Vc

Все экспериментальные данные представлены в виде значений Vc:

- в методе разбавления-нейтрализации (испытание и контроль) значение Vc представляет собой количество колониеобразующих единиц, подсчитанных на 1,0 см3 образца;

- в методе мембранной фильтрации значение Vc представляет собой количество колониеобразующих единиц, подсчитанное на 0,1 см3 пробы испытываемой смеси Na и на 1,0 см3 пробы в контроле.

5.6.2 Расчёты

5.6.2.1 Общие положения

Первый шаг в расчёте – определение значений Vc, второй – вычисление N, N0, Na, Nv, Nv0, A, B и C. Третий шаг – вычисление редукции R (см. 5.8).

5.6.2.2 Определение значений Vc

Значения Vc определяются следующим образом.

a) Обычные пределы для подсчёта бактерий на чашках с агаром составляют                                от 15 до 300. В настоящем стандарте допускается отклонение в 10 %, поэтому пределы составляют 14 и 330. На мембранах обычные верхние пределы отличаются: 150, то есть с 10 % отклонение: 165.

Примечание – Нижний предел (14) основан на том факте, что вариабельность увеличивается, чем меньше число, подсчитываемое в выборке, и поэтому последующие вычисления могут привести к неверным результатам. Нижний предел относится только к образцу (и не обязательно к подсчёту на одной чашке), например, три чашки на 1 см3 образца с 3 КОЕ, 8 КОЕ и 5 КОЕ дают значение Vc, равное 16.

Верхние пределы (330, 165) отражают неточность подсчёта конфлюэнтных колоний и задержку роста из-за истощения питательных веществ. Они относятся только к подсчёту на одной чашке и необязательно к образцу.

b) Для подсчёта испытываемой суспензии N (см. 5.4.1.6), валидационный суспензии Nv (см. 5.4.1.6) и для всех подсчётов метода разбавления-нейтрализации (см. 5.5.2.6) определяют и записывают значения Vc в соответствии с количеством используемых планшетов на 1 см3 пробы (см. 5.6.1.2).

Примечание – Если для определения значения Vc использовалось более одной чашки на 1 см3 образца, следует записать подсчёты на чашку.

Если количество на одной чашке превышает 330, укажите число как «> 330». Если использовалось более одной чашки на 1 см3 образца и, хотя бы, один из них показывает число больше 330, укажите это значение Vc как «> сумма подсчётов» (например, для «> 330, 310, 302», укажите «> 942»).

Если значение Vc меньше 14, укажите число (но замените его на «<14» для дальнейшего расчёта (в случае Na).

Для метода мембранной фильтрации (см. 5.5.3) подсчёты на мембранах представляют собой значения Vc (см. 5.6.1.2). Сообщите значения Vc ниже нижнего предела (14) или выше верхнего предела (165), как описано выше.

c) Только значения Vc в соответствующих пределах подсчёта учитываются для дальнейшего расчёта, за исключением случая Na (см. 5.6.2.4).

5.6.2.3 Расчёт N и N0

N – количество клеток на мл в испытываемой суспензии (см. 5.4.1.4 и 5.6.1.1).

Поскольку оцениваются два разбавления испытываемой суспензии (см. 5.4.1.4 в связи с 5.4.1.6), рассчитайте количество КОЕ/см3 как средневзвешенное количество, используя следующее уравнение:

N=C(n1+0,1×n2)×10-6

где C – сумма учтённых значений Vc;

n1 – количество значений Vc, учтённых в нижнем разбавлении, то есть 10-6;

n2 – количество значений Vc, учтённых в верхнем разбавлении, то есть.10-7;

10-6 – коэффициент разбавления, соответствующий нижнему разбавлению.

Округляют полученные результаты до двух значащих цифр. Для этого, если последняя цифра меньше 5, предыдущая цифра не изменяется; если последняя цифра больше 5, предыдущая цифра увеличивается на одну единицу; если последняя цифра равна 5, округляют предыдущую цифру с точностью до чётного числа. Продолжают пошагово, пока не получат две значащие цифры. В результате количество КОЕ/см3 выражается числом от 1,0 до 9,9, умноженным на соответствующую степень 10.

Пример –

N=168+213+20+25(2+0,1×2)×10-6=4262,2×10-6=1,9363×108=1,9×108 (КОЕ/см3)

N0 – количество клеток на см3 в испытываемой смеси (см. 5.5.2.2 a)) в начале времени контакта (время                   «ноль» = 0). Это одна десятая средневзвешенного значения N из-за десятикратного разбавления путём добавления продукта и воды.

5.6.2.4 Расчёт Na

Na – количество выживших на см3 в испытываемой смеси (см. 5.5.2.2 a) или 5.5.3.2 a)) в конце времени контакта и перед нейтрализацией или мембранной фильтрацией. Это в десять раз выше значений Vc из-за добавления нейтрализатора и воды (см. 5.5.2.2 b)) или объёма пробы 0,1 см3 (см. 5.5.3.2 b)) в методе мембранной фильтрации.

Рассчитывают Na, используя следующее:

Na=10 c/n

где c – сумма учтённых значений Vc;

n – количество учтённых значений Vc.

Если одно или оба повторяющихся значения Vc либо ниже нижнего, либо выше верхнего предела, выразите результаты как «меньше чем» или «больше чем».

Примеры

a) повторяющиеся значения Vc: 2, 16

Na=(<14+16)×102= то есть <150

b) повторяющиеся значения Vc (мембранная фильтрация): >165, >165

Na=(>165+>165×102= то есть <1650

c) повторяющиеся значения Vc (две пластины для распределения на образец 1,0 см3): > 660, 600

Na=(>660+600)×102= то есть <6300

5.6.2.5 Расчёт Nv и Nv0

Nv – количество клеток на мл в валидационной суспензии (см. 5.4.1.5 a)). Это в десять раз больше, чем подсчёт значений Vc из-за шага разбавления 10-1 (см. 5.4.1.5 b)).

Nv0 – количество клеток на мл в смесях A, B и C в начале времени контакта (время 0) (см. 5.6.1.1). Это одна десятая среднего учтённого значения Vc для Nv (см. 5.4.1.6 c)).

Рассчитывают Nv и Nv0, используя следующие формулы:

Nv=10 c/n

Nv0=c/n

где c – сумма учтённых значений Vc;

n – количество учтённых значений Vc.

5.6.2.6 Расчёт A, B и C

A, B и C – количество выживших в экспериментальных условиях контроля A                           (см. 5.5.2.3 или 5.5.3.3), контроле нейтрализатора B (см. 5.5.2.4) или контроле фильтрации (см. 5.5.3.4) и валидации метода C (см. 5.5.2.5 или 5.5.3.5) в конце времени контакта t (A) или через определённые промежутки времени 5 мин (B) и 30 мин (C). Они соответствуют среднему значению Vc учтённых смесей A, B и C.

Рассчитывают A, B и C, используя следующее уравнение:

A, B, C = c/n

где c – сумма учтённых значений Vc;

n – количество учтённых значений Vc.

Верификация (проверка) методологии

5.7.1 Общие положения

Испытание считается подтверждённым, если:

- все результаты соответствуют критериям 5.7.3; и

- требования 5.8.2 выполнены.

5.7.2 Контроль взвешенных средних значений

Для результатов, рассчитанных по средневзвешенному значению двух последующих разведений (например, «N»), отношение среднего значения двух результатов должно быть не выше 15 и не ниже 5. Результаты ниже нижнего предела принимаются как число нижнего предела (14). Результаты выше соответствующего верхнего предела (см. 5.6.2.2 b)) принимаются за число верхнего предела.

Пример – Для N: 10-6 разбавление: 168 + 215 КОЕ/см3, 10-7 разбавление: 20 + < 14 КОЕ/ см3;                        (168 + 215) / (20 + 14) = 383/34 = 11, 26 = между 5 и 15.

Примечание – Когда подсчёты, полученные на чашках, выходят за пределы, установленные для определения значений Vc (см. 5.6.2.2 b)), проверьте взвешенное среднее значение, как указано выше, но используйте только значения Vc в пределах подсчёта для расчёта N.

5.7.3 Базовые пределы

Для каждого тест-организма проверьте, что:

а) N                     между (1,5 × 108) и (5,0 × 108)                           (8,17 ≤ lg N ≤ 8,70)

N0                   между (1,5 × 107) и (5,0 × 107)                           (7,17 ≤ lg N0 ≤ 7,70)

b) Nv0                 между 30 и 160                                                    ((3,0 × 101) и (1,6 ×102))

(Nv между (3,0 × 102) и (1,6 × 103))

c) A, B, C            равны или больше (0,5 × Nv0)

d) контроль средневзвешенных значений (см. 5.7.2): отношение не ниже 5 и не выше 15.

Выражение результатов и прецизионность

5.8.1 Сокращение

Редукция (R = N0/Na) выражается логарифмом.

Для каждого тест-организма записывают количество КОЕ/см3 в испытываемой суспензии N (см. 5.6.2.3) и в испытании суспензии Na (см. 5.6.2.4). Рассчитайте N0                          (см. 5.6.2.3).

Для каждой концентрации продукта и каждого условия эксперимента рассчитайте и запишите десятичный логарифм сокращения (lg) отдельно, используя уравнение:

lgR=lgN0-lgNa

Для контроля и валидации метода разбавления-нейтрализации или метода мембранной фильтрации запишите Nvo (см. 5.6.2.5), результаты A, B и C (см. 5.6.2.6) и их сравнение с Nv0 (см. 5.7.3 c)).

5.8.2 Контроль активного и неактивного тестового раствора продукта (см. 5.4.2)

По крайней мере, одна концентрация на испытание (см. 5.5.2.2 a)–c) или 5.5.3.2 a)–c)) должна демонстрировать сокращение на 5 lg или более, и по крайней мере одна концентрация должна демонстрировать сокращение lg менее чем на 5.

5.8.3 Ограничение тест-организма и бактерицидной концентрации

Для каждого тест-организма записывают самую низкую концентрацию продукта, прошедшего тест (lg R ≥ 5). Записывают в качестве ограничивающего тест-организма тест-организм, требующий наивысшей из этих концентраций (он наименее чувствителен к продукту в выбранных экспериментальных условиях).

Наименьшая концентрация продукта, действующего на ограничивающий тест-организм, это бактерицидная концентрация, определённая в соответствии с настоящим стандартом.

5.8.4 Прецизионность, репликация

Принимая во внимание точность методологии, определённую статистическим анализом на основе данных, предоставленных совместным исследованием, рекомендуется повторить испытание (шесть повторов для точности редукции (± 1) lg) (см. приложение E). Количество повторных испытаний должно быть определено в соответствии с требуемым уровнем прецизионности с учётом предполагаемого использования результатов испытаний.

Репликация означает полную процедуру испытания с отдельно подготовленными испытываемыми и валидационными суспензиями. Репликация испытания может быть ограничена ограничивающим тест-организмом. Среднее значение результатов репликации, а не каждый отдельный результат, должно демонстрировать снижение как минимум на 5 lg, а также должно быть рассчитано и записано.

Интерпретация результатов – заключение

В зависимости от выбранных условий эксперимента (обязательных или обязательных и дополнительных) бактерицидные концентрации, определённые в соответствии с настоящим стандартом, могут отличаться (см. раздел 4).

Считается, что продукт соответствует настоящему стандарту по бактерицидной активности, если он демонстрирует в действующем испытании снижение, по крайней мере, 5 lg в одном из условий испытаний, определённых настоящим стандартом.

Бактерицидная концентрация, определённая в соответствии с настоящим стандартом, указывается в условиях испытаний (температура, время контакта, тест-организмы).

Базовая бактерицидная концентрация в соответствии с настоящим стандартом – это концентрация, действующая на ограничивающем тест-организме, когда испытание проводится с обязательными условиями (20 °C, 5 мин, тесто-организмы: Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus).

Продукт, прошедший испытание, характеризуется как обладающий бактерицидной активностью в условиях испытания. Чтобы квалифицировать продукт для определённой цели, он должен быть оценён с использованием дополнительных стандартных испытаний, которые соответствуют его предполагаемому использованию.

Информация о дополнительных стандартных испытаниях, которые должны использоваться для квалификации продукта как антисептика и/или дезинфицирующего средства для определённой цели, приведена в приложении F.

Протокол испытаний

Протокол испытаний должен ссылаться на настоящий стандарт. В протоколе испытаний должна быть указана, как минимум, следующая информация:

a) идентификация испытательной лаборатории;

b) идентификация клиента;

c) идентификация образца:

1) наименование продукта;

2) номер партии и, при наличии, срок годности;

3) производитель, если не известен: поставщик;

4) дата доставки;

5) условия хранения;

6) разбавитель продукта, рекомендованный производителем к применению;

7) активное(-ые) вещество(-а) и их концентрация(-ии) (необязательно);

8) внешний вид продукта;

d) метод испытаний и его валидация:

1) Если используется метод разбавления-нейтрализации, должны быть предоставлены полные сведения об испытании для валидации нейтрализатора;

2) Если используется метод мембранной фильтрации, необходимо предоставить полную информацию о процедуре, которая была проведена для обоснования использования метода мембранной фильтрации;

e) условия эксперимента:

1) дата(-ы) испытания (период анализа);

2) разбавитель, использованный для раствора для испытаний продукта (дистиллированная вода);

3) испытываемые концентрации продукта (= заданные испытываемые концентрации в соответствии с 5.4.2);

4) внешний вид разбавления продукта;

5) время контакта;

6) температура(-ы) испытания;

7) стабильность и внешний вид смеси во время процедуры (обратите внимание на образование осадка или флокулянта);

8) температура инкубации;

9) нейтрализатор или промывочная жидкость;

10) идентификация используемых бактериальных штаммов;

f) результаты испытания:

1) контроль и валидации;

2) оценка бактерицидной активности;

3) количество репликации на тест-организм;

g) особые замечания;

h) заключение;

i) местонахождение, дата и установленная подпись.

Примечание – Пример типового отчёта испытаний приведён в приложении D.

Приложение А

(информационное)

Указанные штаммы в национальных коллекциях

| Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa): | ATCC | 15442 |
| --- | --- | --- |
|  | CIP | 103467 |
|  | DSM | 939 |
|  | NCIMB | 1421 |
| Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus): | ATCC | 6538 |
|  | CIP | 483 |
|  | DSM | 799 |
|  | NCTC | 10788 |
|  | NCIMB | 9518 |

Приложение B

(информационное)

Соответствующие нейтрализаторы и промывочные жидкости

B.1 Общие положения

Массы, указанные в B.2–B.4, относятся к безводным солям (см. 5.2.2.1). Списки в                 B.2–B.4 не являются исчерпывающими, и можно использовать другие реактивы.

B.2 Нейтрализаторы

Можно использовать любой из следующих нейтрализаторов:

- лецитин 3 г/дм3; полисорбат 801) 30 г/дм3; тиосульфат натрия (Na2S2O3) 5 г/дм3;              L-гистидин 1 г/дм3; сапонин 30 г/дм3 в разбавителе (см. 5.2.2.4) или в фосфатном буфере 0,0025 моль/дм3;

- фосфатный буфер 0,25 моль/дм3:

- дигидрофосфат калия (KH2PO4) 34 г;

- вода (см. 5.2.2.2) 500 см3;

- доводят до pH (7,2 ± 0,2) гидроксидом натрия (NaOH) 1 моль/дм3;

- вода (см. 5.2.2.2) до 1,000 см3;

- стерилизованный в автоклаве (см. 5.3.1);

- свежий яичный желток, разбавленный до 5 % или 0,5 % (об/об);

- 30 г/дм3 полисорбат 80; 4 г/дм3 додецилсульфата натрия (C12H25NaO4S); лецитин                 3 г/дм3;

- свежий яичный желток, разбавленный до 5 % (об/об); 40 г/дм3 полисорбат 80;

- 7 % (об) конденсат окиси этилена жирного спирта; 20 г/дм3 лецитина; 4 % (мас/об) полисорбата 80;

- 4 % (об/об) конденсата окиси этилена жирного спирта; 4 г/дм3 лецитина;

- 30 г/дм3 полисорбат 80; лецитин 3 г/дм3; L-гистидин 1 г/дм3;

- глицин как функция концентрации продукта;

- 30 г/дм3 полисорбат 80; лецитин 3 г/дм3;

- эмульсия фосфолипидов (коммерческая) в концентрации 50 мг/см3 (разбавлен от                1 до 10);

- тиогликолят натрия 0,5 г/дм3 или 5 г/дм3;

- L-цистеин 0,8 г/дм3 или 1,5 г/дм3;

- тиомаловая кислота 0,075 % (об/об) – pH доведён до 7,0 гидроксидом натрия (NaOH);

- тиосульфат натрия 5 г/дм3;

- каталаза или пероксидаза: одна единица (ед.) этих ферментов катализирует при                (25 ± 1) °C разложение 1 мкмоль перекиси водорода в минуту при pH 7,0;

- полисорбат 80 30 г/дм3; сапонин 30 г/дм3; L-гистидин 1 г/дм3; L-цистеин 1 г/дм3.

B.3 Промывочные жидкости

Можно использовать любую из следующих промывочных жидкостей:

- вода (см. 5.2.2.2);

- разбавитель (см. 5.2.2.4);

- водный раствор 0,1 % (мас/об) полисорбата 80;

- водный раствор 0,5 % (мас/об) полисорбата 80;

- водный раствор 0,5 % (мас/об) полисорбата 80 и 0,7 г/дм3 лецитина;

- нейтрализатор. Сначала проверьте, превышает ли время, необходимое для фильтрации, 1 мин;

- буферные растворы.

B.4 Нейтрализатор добавлен в агар для подсчёта

Можно использовать любой из следующих нейтрализаторов:

- 10 % (об/об) раствора, содержащего 0,7 г/л лецитина и 5 % (мас/об) полисорбата 80;

- 10 % (об/об) раствора, содержащего 10 г/л лецитина и 5 % (мас/об) полисорбата 80;

- 10 % (об/об) раствора, содержащего 1,5 % (об/об) свежего яичного желтка и                         5 % (мас/об) полисорбата 80.

Приложение С

(информационное)

Графическое представление процедур испытания

C.1 Метод разбавления-нейтрализации

Испытание (Na)

Рисунок C.1

Рисунок C.2

C.2 Метод мембранной фильтрации

Рисунок C.3

Рисунок C.4

Приложение D

(информационное)

Пример типового протокола испытаний

Примечания

1 Все имена и примеры в приложении D являются вымышленными, за исключением тех, которые используются в настоящем стандарте.

2 В качестве примера приведены только результаты испытания одной репликации на Синегнойная палочка.

Лаборатории HHQ

Антисептвилль / Евроландия

Телефон: ++011.57 83 62-0

Факс ++011-57 83 62-19

Почта:h.h.Q.lab@net.com

Протокол испытаний

EN 1040, БАКТЕРИЦИДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(обязательные и дополнительные условия)

Клиент: Centipede Formulations Inc., Марклеберг / Евроландия

Дезинфицирующее средство-образец

Наименование продукта: W 		Серийный номер: 01-05-48

Производитель или, если неизвестен, поставщик: Centipede Formulations Inc. (производитель)

Условия хранения (температура и другое): Комнатная температура, темнота

Внешний вид продукта: Жидкий, прозрачный, желтоватый

Активное(-ые) вещество(-а) и их концентрация(-и): Не указано

Разбавитель продукта, рекомендованный производителем к применению: Питьевая вода

Период испытания

Дата поставки продукта: 2005-05-01

Сроки испытаний: смотреть «Результаты испытаний» (прилагаются)

Условия эксперимента

Разбавитель продукта: дистиллированная вода; концентрации испытываемого продукта: смотреть «Результаты испытания» (прилагаются)

Обязательные условия: тест-организмы: Синегнойная палочка ATCC 15442 и Золотистый стафилококк ATCC 6538; температура испытания: 20 °C; время контакта:             5 мин;

Температура инкубации: 36 °C

Дополнительные условия:

тест-организм: Синегнойная палочка ATCC 15442;

Температура испытания: 10 °C; время контакта: 60 мин;

Температура инкубации: 36 °C

Результаты испытания: смотреть прилагаемые листы.

Особые замечания по результатам:

Все контроли и валидации были в базовых пределах.

По крайней мере, одна концентрация продукта продемонстрировала снижение lg менее чем на 5 lg. Во время проведения испытания осадка не было (испытываемые смеси были однородными).

Заключение:

Для продукта W (партия 01-05-48) базовая бактерицидная концентрация, определённая в соответствии с настоящим стандартом (обязательные условия), составляет:

1 % (об/об)

(среднее сокращение в шести репликации с ограничивающим тест-организмом Синегнойная палочка составляло 1,2 × 105. Золотистый стафилококк был испытан один раз и показал сокращение на 5 lg или более при более низкой концентрации, чем Pseudomononas aeruginosa).

Для продукта W (партия 01-05-48) бактерицидная концентрация, определённая в соответствии с настоящим стандартом при 10 °C и времени контакта 60 мин с использованием Pseudomononas aeruginosa ATCC 15442 в качестве тест-организма, составляет:

1,5 % (об/об).

Продукт W обладает бактерицидной активностью в условиях испытания. Чтобы квалифицировать продукт для определённой цели, он должен быть оценён с использованием дополнительных стандартных испытаний, которые соответствуют его предполагаемому использованию.

Антисептвиль, 10.10.2005

Александра Мэй, доктор медицинских наук, научный руководитель

Результаты испытаний (испытание бактерицидной суспензии)

EN.... 1040............ (Phase 1) Наименование продукта: ................ W....................... Серийный номер: ..01-05-48............

Замечания:

Метод разбавление-нейтрализация       | × |       Глубинный метод |  | Поверхностный метод | × |        Количество чашек.....2/см3

Нейтрализатор:.. Лецитин 3,0 г/дм3 в разбавителе...............................

Метод мембранной фильтрации    Промывочная жидкость:........................................

Температура испытания: 20 °C

Тест-организм:     Синегнойная палочка ATCC 15442......

Температура инкубации: 36 °C

Номер внутренней лаборатории    QS 68/00 ....       Дата испытания:.2005-05-05       Ответственное лицо:..Fang..... Подпись: Fang.

Разбавитель, используемый для растворов для испытания продуктов:...... дистиллированная вода.. Внешний вид раствора для испытания продукта:.....чистый...

Валидация и контроль

| Валидационная суспензия (Nvo) |  |  | Контроль экспериментальных условий (A) |  |  | Нейтрализатор или контроль фильтрации (B) |  |  | Метод валидации (C) Концентрация продукта.: 10 мл/л |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vc1 | 86 (40 + 46) | = | Vc1 | 79 (43 + 36) | = | Vc1 | 86 (42 + 44) | = | Vc1 | 75 (35 + 40) | = |
| Vc2 | 92 (47 + 45) | 89 | Vc2 | 84 (39 + 45) | 81,5 | Vc2 | 91 (43 + 48) | 88,5 | Vc2 | 87 (41 + 46) | 81 |
| 30 Nvo 160 ? да нет |  |  | A 0,5xof Nvo ? да нет |  |  | B 0,5x Nvo ? да нет |  |  | C 0,5x Nvo ? да нет |  |  |

| Испытываемая суспензия и испытание | Испытываемая суспензия (N and No): | N | Vc1 | Vc2 | wm = 193,64 x 106, lg.N = 8,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10-6 | 168 | 213 | No = N/10 ; lg No = 7,29 |
|  |  | 10-7 | 20 | 25 | 7,17 lg No 7,70? да нет |

|  | Концентрация продукта% | Vc1 | Vc2 | Na =x10 | lgNa | lgR (No=7,29) | Время контакта (в минутах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,50 | >660 | >630 | >6450 | >3,81 | <3,48 | 5 мин |
|  | 0,75 | 122 | 154 | 1380 | 3,14 | 4,15 | 5 мин |
|  | 1,00 | 7 | 0 | <140 | <2,15 | >5,14 | 5 мин |

| Подсчёты на чашку, для: |  |
| --- | --- |
| N 10-6: 80 + 88; 105 + 108 | Na 0,75 % : 66 + 56; 71 + 83 |
| 10-7: 9 + 11; 15 + 10 | 1,00 % Vc1: 1 + 6 |
| Пояснения: |  |
| Vc = количество на мл (одна чашка или более) | wm = средневзвешенное значение |
| = среднее значение Vc1 и Vc2 (1. + 2. повторов) | R = сокращение (lg R = lgN0 - lgNa) |

Приложение E

(информационное)

Прецизионность результата испытания

Совместное исследование было проведено для определения прецизионности метода испытаний между различными лабораториями. Исследование проводилось в 24 лабораториях в разных странах Европы. В каждой лаборатории испытание проводилось до 10 раз в отдельные дни.

Испытания проводили с использованием методов нейтрализации-разбавлением и мембранной фильтрации с использованием Синегнойной палочки в качестве тест-организма. В качестве продуктов исследования использовали хлорид бензалкония и фенол.

Согласие между лабораториями, выраженное в терминах бактерицидного эффекта (снижение количества жизнеспособных организмов (> 5) log), очень хорошее при низких и высоких концентрациях, но менее хорошее при промежуточных уровнях (см. таблицы E.1 и E.2).

Таблица E.1 – Процент лабораторий, имеющих более половины подтверждающих копий с уменьшением не менее 105 при данной концентрации фенола

|  | Концентрация фенола, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Метод испытания | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
| Мембранная фильтрация | 0 | 30 | 100 |
| Нейтрализация разбавлением | 0 | 5 | 94 |

Таблица E.2 – Процент лабораторий, имеющих более половины подтверждающих копий с уменьшением не менее 105 при данной концентрации бензалкония хлорида

|  | Концентрация бензалкония хлорида, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Метод испытания | 0,001 | 0,004 | 0,008 |
| Мембранная фильтрация | 10 | 75 | 90 |
| Нейтрализация разбавлением | 5 | 50 | 80 |

На основе результатов совместного исследования было рассчитано стандартное отклонение для каждого метода и каждого продукта (см. таблица E.3).

Таблица E.3 – Стандартное отклонение (σ) сокращения log10 – по методам и продуктам

|  | Метод испытания |  |
| --- | --- | --- |
| Товар | Мембранная фильтрация | Нейтрализация разбавления |
| Фенол | 0,50 | 0,78 |
| Хлорид бензалкония | 1,15 | 1,34 |

Максимальную ошибку результата испытания (d) можно оценить с помощью следующего уравнения:

d=t1-ρ/22×σ2n                                                      (E.1)

где d – максимальная погрешность результата испытания;

t – значение t Стьюдента (t равно 1,96, когда n большое);

n – количество выполненных повторных испытаний;

σ – стандартное отклонение сокращения log;

ρ – ошибка 1-го типа.

Было решено, что испытание должно обеспечивать уровень достоверности 95 %, что составляет 5 %.

n можно вывести как функцию от σ и d, используя следующее уравнение:

n=t1-ρ/22×σ2d2                                                   (E.2)

Экстраполяция, основанная на этом предположении, основанная на приведённом выше уравнении (см. E.2), где n теперь выражается как функция от σ и d, приведена в таблице E.4.

Применение таблицы E.4

В соответствии с таблицей E.4 заключения, которые можно сделать по результатам повторных испытаний, следующие.

Можно предположить, как наблюдалось в межлабораторном исследовании, что стандартное отклонение (σ) не превышает 1,3, если среднее логарифмическое сокращение является требуемым логарифмическим сокращением (в данном случае 5) и, если среднее значение является наблюдаемым логарифмическим сокращением (6, если наблюдаемое сокращение составляет 106).

Чтобы гарантировать, что среднее логарифмическое сокращение равно 5 с уровнем достоверности 95 % (что подразумевает среднее значение 6), необходимо будет выполнить приблизительно 6 повторов (n) (см. таблицу E.4, стандартное отклонение = 1,3, максимальная абсолютная погрешность при логарифмическом сокращении 6-5 = 1).

Исходя из того же предположения, что и в предыдущем абзаце, можно сказать, что:

Если постоянное значение прохода, равное 5 или более логарифмическому снижению количества жизнеспособных организмов, получено при наивысшей концентрации, можно сделать заключение (с уровнем достоверности 95 %), что среднее логарифмическое сокращение равно или больше:

3,9, если выполнено 5 повторов;

где

3,9=5-(1,96)2×(1,3)25                                                    (E.3)

3,5, если выполнено 3 повтора; и

2,5, если был выполнен только 1 повтор.

Примечание – Все повторные испытания следует проводить с использованием отдельных субкультур, взятых из исходной культуры, как определено в 5.4.1.2. Значение 1,3 для стандартного отклонения действительно только для результатов повторных испытаний, полученных из отдельных субкультур, взятых из исходной культуры, как определено в 5.4.1.2. Это недействительно для повторных испытаний, проводимых с использованием последовательных вторых и третьих субкультур, взятых из исходной культуры.

Таблица E.4

| Стандартное отклонение | Максимальная абсолютная ошибка при логарифмическом сокращении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,125 | 0,25 | 0,375 | 0,5 | 0,625 | 0,75 | 0,875 | 1 | 1,125 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 |
| 0,5 | 62 | 16 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0,6 | 89 | 23 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0,7 | 121 | 31 | 14 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0,8 | 158 | 40 | 18 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0,9 | 200 | 50 | 23 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 246 | 62 | 28 | 16 | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1,1 | 298 | 75 | 34 | 19 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1,2 | 355 | 89 | 40 | 23 | 15 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1,3 | 416 | 104 | 47 | 26 | 17 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1,4 | 482 | 121 | 54 | 31 | 20 | 14 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1,5 | 554 | 139 | 62 | 35 | 23 | 16 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 1,6 | 630 | 158 | 70 | 40 | 26 | 18 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Приложение F

(информационное)

Информация о применении и интерпретации настоящего стандарта на химические дезинфицирующие и антисептические средства1)

F.1 Применение и интерпретация методов испытаний

Общие рекомендации по применению и интерпретации методов испытаний в соответствии с настоящим стандартами для химических дезинфицирующих средств и антисептиков следующие.

a) Все «рекомендации по использованию» химических дезинфицирующих и антисептических продуктов должны подтверждаться результатами испытаний на бактерицидное, микобактерицидное, туберкулоцидное, фунгицидное, дрожжевое, спорицидное и вирулицидное действие, которые соответствуют предполагаемой области и способу применения.

b) Для этого химические дезинфицирующие и антисептические средства должны быть подвергнуты специальной программе испытаний, которая будет включать испытания фазы 1, фазы 2, шага 1 и фазы 2, шага 2, за исключением ситуаций, указанных в пунктах e), f) и g).

c) «Рекомендации по использованию» могут быть подтверждены результатами испытаний фазы 3, которые соответствуют для предполагаемой области и метода применения.

d) Различные этапы и фазы определены следующим образом:

- фаза 1 – испытания суспензии для основной активности продукта;

- фаза 2, этап 1 – испытания суспензии в условиях, характерных для практического использования;

- фаза 2, этап 2 – другие лабораторные испытания, например, ручная стирка, чистка рук и испытания поверхности, моделирующие практические условия;

- фаза 3 – испытания в области применения в практических условиях.

e) Принято считать, что для определённых применений испытания фазы 2, этап 1 и фазы 2, этап 2 могут предоставить достаточную информацию для конкретного применения, и что дополнительные испытания фазы 1 могут не иметь значения.

Для применений, в которых испытания фазы 2, этап 1 и фазы 2, этап 2, без испытаний фазы 1, используются для поддержки «рекомендаций по использованию», должно быть дано обоснование для исключения испытаний фазы 1. Такие применения будут указаны либо в самом стандарте, либо в дополнительном стандарте, который определяет руководящие принципы по применению и интерпретации испытаний.

f) Принято считать, что для определённых применений испытания суспензии фазы 2, этап 1 могут предоставить достаточно информации для конкретного применения, и что дополнительные испытания фазы 2, этап 2 могут не иметь значения.

Для применений, в которых для поддержки рекомендаций по использованию используются испытания фазы 2, этап 1 без испытаний фазы 2, этап 2, должно быть дано обоснование исключения испытаний фазы 2, этап 2. Такие применения будут указаны либо в самом стандарте, либо в дополнительном стандарте, который определяет руководящие принципы по применению и интерпретации испытаний.

g) Принято считать, что для определённых применений фаза 2, этап 2 вместе с испытаниями фазы 1 может предоставить достаточную информацию для конкретного применения, и что дополнительные испытания фазы 2 шага 1 могут не иметь значения.

Для применений, в которых для подтверждения заявлений о продукте используются испытания фазы 2, этап 2 без испытаний фазы 2, этап 1, должно быть дано обоснование исключения испытаний фазы 2, этап 1. Такие применения будут указаны либо в самом стандарте, либо в дополнительном стандарте, который определяет руководящие принципы по применению и интерпретации испытаний.

h) Все заявления о «биологически активных веществах» должны подтверждаться соответствующими испытаниями фазы 1.

F.2 Руководство по интерпретации испытаний на химические дезинфектанты и антисептики

Отдельный стандарт (или стандарты), который будет использоваться в качестве руководства при интерпретации испытаний на химические дезинфицирующие средства и антисептики, будет подготовлен после согласования стандартных методов испытаний.

Настоящий стандарт подробно определяет взаимосвязь различных испытаний друг с другом и «рекомендации по использованию».

Библиография

[1] European Pharmacopoeia (EP), Edition 1997 supplement 2000, Water for injections (Европейская фармакопея (EP), издание 1997 г., приложение 2000 г., Вода для инъекций).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 12353:2013 Chemical disinfectants and antiseptics. Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity (Дезинфицирующие химические средства и антисептики. Сохранение микробных штаммов, используемых для определения бактерицидной, микробактерицидной, спороцидной и фунгицидной активности). | IDT | ГОСТ EN 12353–2016 Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Консервация тест-микроорганизмов, используемых для определения бактерицидной (включая микроорганизмы Legionella), микобактерицидной, спорицидной, фунгицидной и вируцидной (включая бактериофаги) активности. |

МКС 11.080.20; 71.100.35 (IDT)

Ключевые слова: средства дезинфицирующие химические, антисептики, бактерицидное воздействие, количественное испытание суспензии, бактерицидная активность, бактериостатическая активность

МКС 11.080.20; 71.100.35 (IDT)

Ключевые слова: средства дезинфицирующие химические, антисептики, бактерицидное воздействие, количественное испытание суспензии, бактерицидная активность, бактериостатическая активность

РАЗРАБОТЧИК:

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора                                                                                        С. Радаев

Руководитель

Департамента стандартизации/

Руководитель разработки                                                                           С. Карибжанова

СОИСПОЛНИТЕЛЬ

Эксперт                                                                                                                А. Ерсінова

1) Номера АТСС представляют собой коллекционные номера штаммов, предоставленные Американской коллекцией типовых культур (АТСС). Эта информация даётся для удобства пользователей настоящим стандартом и не означает, что CEN одобряет названный продукт.

1)  Одноразовое стерильное оборудование, которая является приемлемой альтернативой многоразовой стеклянной посуде.

2) Vortex® является примером доступного на рынке подходящего продукта. Эта информация предоставлена для удобства пользователей настоящего европейского стандарта и не означает одобрения этого продукта CEN.

1) КОЕ/см3 = колониеобразующая единица(ы) на миллилитр.

1)  Графическое представление этого метода смотреть в приложении C1.

1) Графическое представление этого метода смотреть в C2

1) Аналитическое качество, негидролизован в соответствии с Европейской фармакопеей. TWEEN 80 является примером доступного на рынке подходящего продукта. Данная информация предоставлена для удобства пользователей настоящего стандарта и не означает одобрения этого продукта со стороны CEN.

1) CEN/TC 216 хотел бы обратить внимание читателя настоящего стандарта на соглашения, которые были достигнуты в отношении взаимосвязи между настоящим стандартом и будущими стандартами. При использовании стандартов на химические дезинфицирующие средства и антисептики следует соблюдать рекомендации, приведённые в настоящем приложении.