НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Средства дезинфицирующие химические и антисептики

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ИСПЫТАНИЕ СУСПЕНЗИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВИРОЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ

Метод испытания и требования

СТ РК EN 14476–____

(EN 14476:2013 Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative suspension test for the evaluation of virucidal activity in the medical area – Test method and requirements            (Phase 2/Step 1), IDT)

Настоящий национальный стандарт является идентичным воспроизведением европейского стандарта ЕN 14476:2013 и принят с разрешения CEN, по адресу: пр. Марникс 17, В-1000 Брюссель

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту  EN 14476:2013 Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative suspension test for the evaluation of virucidal activity in the medical area – Test method and requirements (Phase 2/Step 1) (Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Количественное испытание суспензии для оценки вироцидной активности в области медицины. Метод испытания и требования)

Европейский стандарт EN 14476:2013 разработан Техническим комитетом по стандартизации CEN/TC 216 «Химические дезинфицирующие и антисептические средства»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	2

3	Термины и определения	2

4	Требования	2

5	Методы тестирования	4

5.1	Сущность метода	4

5.2	Материалы и реактивы, включая клеточные культуры	5

5.3	Оборудование и посуда	8

5.4	Приготовление суспензий тест-организмов и тестовых растворов продукта	9

5.5	Процедура оценки вирулицидной активности продукта	10

5.6	Экспериментальные данные и расчет	15

5.7	Проверка методологии	16

5.8	Выражение результатов	16

5.9	Протокол тестирования	17

Приложение А (информационное) Примеры вирусов, отсортированных по их наличию в организме человека в случае заражения                  вирусом	                                                                  18

Приложение B (информационное) Детоксикация тестовых смесей методом гель-фильтрации	20

Приложение С (информационное) Расчет титра вирусной инфекционности	25

Приложение D (информационное) Представление результатов теста одной активной концентрации	31

Приложение E (информационное) Количественное определение концентрации формальдегида	34

Библиография	35

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	37

Введение

В настоящем стандарте дается описание тестирования суспензии для определения того, обладает ли химическое дезинфицирующее или антисептическое средство вирулицидной активностью в области и областях, описанных в области применения.

Настоящий стандарт учитывает практические условия применения продукта, включая время контакта, температуру, тест-организмы и мешающие вещества, то есть условия, которые могут повлиять на его действие в практических ситуациях. Каждая используемая концентрация химического дезинфицирующего средства или антисептика, обнаруженная с помощью этого теста, соответствует выбранным экспериментальным условиям.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Средства дезинфицирующие химические и антисептики

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ИСПЫТАНИЕ СУСПЕНЗИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВИРОЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ

Метод испытания и требования

Дата введения ____-__-__

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод испытания и минимальные требования к вирулицидной активности химических дезинфицирующих и антисептических продуктов, которые образуют гомогенный физически стабильный препарат при разбавлении жесткой водой – или в случае готовых к использованию продуктов, т.е., продукты, которые не разбавляются при нанесении, – водой. Продукты можно тестировать только при концентрации 80 % (97 %, с использованием модифицированного метода для особых случаев), так как некоторое разбавление всегда производится путем добавления тест-организмов и мешающего вещества.

Настоящий стандарт распространяется на продукты, которые используют в медицинской сфере в областях гигиенического жидкого дезинфицирующего средства, гигиенического средства для обработки рук, дезинфекции инструментов погружением, дезинфекции поверхностей протиранием, распылением, погружением или другими средствами, а также дезинфекцией текстильных изделий.

Настоящий стандарт применяется к областям и ситуациям, где дезинфекция показана с медицинской точки зрения. Такие показания встречаются при уходе за пациентами, например:

- в больницах, в общинных медицинских учреждениях и стоматологических учреждениях;

- в поликлиниках школ, детских садов, домов престарелых;

а также может встречаться как на рабочем месте, так и дома. К ним также могут относиться такие услуги, как прачечные и кухни, поставляющие продукты непосредственно для пациентов.

Примечание

1 Настоящий метод предназначен для определения активности коммерческих составов или активных веществ в условиях, в которых они используются.

2 Настоящий метод соответствует фазе 2, этапу 1 тестирования.

3 В EN 14885 подробно определяется взаимосвязь различных тестов друг с другом и «рекомендации по использованию».

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующий ссылочный документ. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

EN 12353:2013 Chemical disinfectants and antiseptics – Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity (Дезинфицирующие химические средства и антисептики. Сохранение микробных штаммов, используемых для определения бактерицидной, микробактерицидной, спороцидной и фунгицидной активности).

EN 14885:2018 Chemical disinfectants and antiseptics – Application of European Standards for chemical disinfectants and antiseptics (Химические дезинфекционные средства и антисептики. Применение европейских стандартов для химических дезинфекционных средств и антисептиков).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по EN 14885, а также следующие термины с соответствующими определениями:

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- IEC Electropedia: доступно на http://www.electropedia.org/

- Интернет-платформа ISO: доступна по адресу http://www.iso.org/obp

3.1 Цитотоксичность (cytotoxicity): Морфологическое изменение клеток и/или их разрушение или снижение их чувствительности к размножению вирусов, вызванное продуктом.

3.2 Бляшкообразующая единица, PFU (plaque forming units): Количество инфекционных вирусных частиц в единице объема (см3).

3.3 Эталонный тест на вирусную инактивацию (reference test for virus inactivation): Тест с определенным продуктом (например, формальдегидом) параллельно с тестируемым продуктом для внутреннего контроля теста.

3.4 TCID50: 50 % инфицирующая доза вирусной суспензии или такое разведение вирусной суспензии, которое индуцирует CPE (см. 3.5) в 50 % единиц клеточной культуры.

3.5 Вирусное цитопатическое действие, CPE (viral cytopathic effect): Морфологическое изменение клеток и/или их разрушение в результате размножения вируса.

3.6 Вирусный налет (viral plaque): Область лизиса, образовавшаяся в клеточном монослое в полутвердой среде из-за инфицирования и размножения одной инфекционной вирусной частицы.

3.7 Титр вируса (virus titre): Количество инфекционного вируса на единицу объема, присутствующего в лизате клеточной культуры или в растворе.

- Требования

Продукт должен демонстрировать сокращение десятичного логарифма титра вируса, по меньшей мере, на 4 (lg) при тестировании в соответствии с таблицей 1 и разделом 5.

Таблица 1 – Минимальные и дополнительные условия тестирования

| Условия тестирования | Гигиеническое жидкое дезинфицирующее средство и средство для обработки рук | Дезинфекция инструментов | Дезинфекция поверхностей | Дезинфекция текстильных изделий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный спектр тест-организмов | - Вирулицидная активность Полиовирус Аденовирус Мышиный норовирус - Противовирусная активность ограниченного спектра а Аденовирус Мышиный норовирус - Вирулицидная активность против вирусов в оболочке b Vacciniavirus | - Вирулицидная активность Полиовирус Аденовирус Мышиный норовирус при температуре 40 °C и выше: только Парвовирус | - Вирулицидная активность Полиовирус Аденовирус Мышиный норовирус - Противовирусная активность ограниченного спектра Аденовирус Мышиный норовирус\ - Вирулицидная активность против вирусов в оболочке b вирус осповакцины | Парвовирус |
| дополнительный | Любой соответствующий тест-организм |  |  |  |
| Температура тестирования | Согласно рекомендациям производителя, но при/между |  |  |  |
|  | 20 °C | 20 °C и 70 °C | 4 °C и 30 °C | 30 °C и 70 °C |
| Время контакта | Согласно рекомендациям производителя |  |  |  |
|  | но между 30 с и 120 с | 60 мин | но не дольше 5 мин или 60 мин c | 20 мин |
| Мешающее вещество |  |  |  |  |
| чистые условия грязные условия | 0,3 г/дм3 раствор бычьего альбумина (гигиеническое жидкое дезинфицирующее средство) d 3,0 г/дм3 раствора бычьего альбумина плюс 3,0 мл/л эритроцитов (гигиеническое мытье рук) e | 0,3 г/дм3 раствора бычьего альбумина и/или 3,0 г/дм3 раствора бычьего альбумина плюс 3,0 см3/дм3 эритроцитов | 0,3 г/дм3 раствора бычьего альбумина и/или 3,0 г/дм3 раствора бычьего альбумина плюс 3,0 см3/дм3 эритроцитов | 3,0 г/дм3 раствора бычьего альбумина плюс 3,0 см3/дм3 эритроцитов |

Продолжение таблицы 1

| Условия тестирования | Гигиеническое жидкое дезинфицирующее средство и средство для обработки рук | Дезинфекция инструментов | Дезинфекция поверхностей | Дезинфекция текстильных изделий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дополнительные условия f | чистые или грязные d,е; любое соответствующее вещество | любое соответствующее вещество | любое соответствующее вещество | любое соответствующее вещество |
| ______________ a Тест на «вирулицидную активность ограниченного спектра» будет охватывать все вирусы в оболочке (см. приложение A), а также норовирус, ротавирус и аденовирус. b Тест на «вирулицидную активность против вирусов в оболочке» будет охватывать только все вирусы в оболочке (см. приложение A). c Время контакта с дезинфицирующими средствами для поверхностей, указанное в этой таблице, выбрано на основе практических условий использования продукта. За рекомендуемое время контакта для использования продукта несет ответственность производитель. Продукты, предназначенные для дезинфекции поверхностей, которые могут контактировать с пациентом и/или медицинским персоналом, и поверхностей, к которым часто прикасаются разные люди, что приводит к передаче микроорганизмов пациенту, должны быть протестированы со временем контакта не более 5 мин. Такое же требование касается случаев, когда время контакта продукта должно быть ограничено по практическим соображениям. Продукты для поверхностей, отличных от указанных выше, могут быть протестированы при максимальном времени контакта 60 мин. d Гигиеническое жидкое дезинфицирующее средство проверяют как минимум в чистых условиях. e Гигиеническое средство для обработки рук проверяют как минимум в грязных условиях. f Для дополнительных условий концентрация, определенная в результате, может соответствовать минимальным условиям испытания. |  |  |  |  |

- Методы тестирования

Сущность метода

5.1.1 Образец продукта в том виде, в котором он доставлен и/или разбавлен жесткой водой (или водой для готовых к использованию продуктов), добавляют к тестовой суспензии вирусов в растворе мешающего вещества. Раствор выдерживают при одной из температур и времени контакта, указанных в разделах 4 и 5.5.1.1. По истечении этого времени контакта отбирают аликвоту; вирулицидное действие в этой части немедленно подавляют утвержденным методом (разведение образца ледяной средой для поддержания клеток). Разведения переносят в единицы для культивирования клеток (чашки Петри, пробирки или лунки микротитрационных планшетов) либо с использованием монослоя, либо с использованием суспензии клеток. Тесты на инфекционность проводят либо с помощью тестирования на бляшкообразование, либо с помощью количественных тестов. После инкубации титры инфекционности рассчитывают согласно Спирмену и Карберу (количественные тесты, см. C.1) или путем подсчета бляшек (тест на бляшки, см. C.2) и оценивают. Снижение инфекционности вируса рассчитывают по разнице титров вируса lg до (вирусный контроль) и после обработки продуктом.

Примечание – Средства для обработки рук всегда предварительно разбавляют жесткой водой                             (см. 5.2.2.7). Полученный раствор рассматривают готовым к употреблению продуктом (см. 5.4.2).

5.1.2 Испытание проводят с использованием тест-организмов, как указано в разделе 4, таблица 1.

5.1.3 Могут использоваться другие значения времени контакта и температуры в пределах, указанных в разделе 4 таблицы 1. Могут использоваться дополнительные мешающие вещества и тест-организмы.

Материалы и реактивы, включая клеточные культуры

5.2.1 Вируцидная активность оценивается с использованием следующих штаммов в качестве тест-организмов, выбранных в соответствии с разделом 4, таблица 1 1)

а) РНК-содержащий вирус без оболочки 2)

1) Полиовирус типа 1, LSc 2ab (Пикорнавирус)

2) Мышиный норовирус, штамм S99 Берлин

b) ДНК-содержащий вирус без оболочки

1) Аденовирус типа 5, штамм Adenoid 75, ATCC VR-5*

2) Мышиный парвовирус, мелкий вирус мышей, штамм Crawford, ATCC VR-1346

с) ДНК-содержащий вирус с оболочкой

1) Модифицированный вирус осповакцины Анкара (MVA), ATCC VR-1508, или штамм вируса осповакцины Элстри, ATCC VR-1549.

Требуемая температура инкубации для этих тест-организмов составляет (36 ± 1) °C или (37 ± 1) °C (см. 5.3.1.3). Используют одну температуру (36 °C или 37 °C) для всех инкубаций, выполняемых во время теста, его контроля и валидации.

Если используют дополнительные тест-организмы, их хранят и используют в оптимальных условиях роста (температура, время, атмосфера, среда), указанных в протоколе тестирования. Если эти дополнительные тест-организмы не классифицированы в справочном центре, указывают их идентификационные характеристики. Кроме того, их хранят в испытательной лаборатории или национальной коллекции культур в течение пяти лет.

5.2.2 Питательные среды, реактивы и клеточные культуры

5.2.2.1 Общие положения

Мышиный норовирус можно получить в Friedrich-Loeffler-Insitut Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, Hauptsitz Insel Riems Südufer 10, 17493, Greifswald-Insel Riems; телефон: +49 38351 7-0, факс: +49 038351 7-12 //www.fli.bund.de.

Все массы химических веществ, указанные в настоящем стандарте, относятся к безводным солям. В качестве альтернативы можно использовать гидратированные формы, но требуемый вес корректируют с учетом последующих различий молекулярного веса.

Реактивы должны быть аналитической чистоты и/или подходить для микробиологических целей. Они не должны содержать веществ, токсичных или ингибирующих действие тест-организмов.

Для улучшения воспроизводимости рекомендуется имеющийся в продаже – при необходимости материал используется для приготовления питательных сред. Следует неукоснительно соблюдать инструкции производителя, касающиеся приготовления этих продуктов.

Для каждой питательной среды и реактива устанавливают ограничения по времени. Все указанные значения pH измеряют при (20 ± 1) °C.

5.2.2.2 Вода

Вода должна быть дистиллированной в стеклянном сосуде, а не деминерализованной. Если дистиллированная вода надлежащего качества не имеется, можно использовать воду для инъекций [1].

Проводят стерилизацию в автоклаве (см. 5.3.1.1 а)). Стерилизация не требуется, если воду используют, например, для приготовления питательных сред, а затем стерилизуют.

Для процедуры приготовления жесткой воды см. 5.2.2.7.

5.2.2.3 Фосфатно-солевой буфер (PBS)

Натрия хлорид (NaCl) 					        8,00 г

Калия хлорид (KCl) 						        0,20 г

Двунатрий гидрофосфат, 12-гидрат (Na2HPO4 x 12H2O) 	        2,89 г

Фосфат калия одноосновный (KH2PO4) 			        0,20 г

Вода (см. 5.2.2.2) 						        до 1 000,0 см3

5.2.2.4 Нейтральный красный (раствор 1:1000)

Готовят маточный раствор нейтрального красного (Sigma N7005) с концентрацией                0,1 мг/см3 в воде (см. 5.2.2.2). Фильтруют через фильтр с размером пор 0,40 мкм и хранят при температуре 4 °C в темноте.

5.2.2.5 Сыворотка эмбриона телёнка (FCS)

FCS должна быть сертифицирована на отсутствие вирусов и микоплазм. Посторонние вирусы и микоплазма могут мешать росту клеток и вирусов, что приводит к ложным результатам.

Для клеток RAW 264.7 необходимо использовать специальные FCS из-за высокой чувствительности клеток к эндотоксинам.

5.2.2.6 Трихлоруксусная кислота (10 % раствор) (TCA)

Растворяют 10 г кристаллов TCA в 80 см3 воды (см. 5.2.2.2), затем доводят объем до 100 см3 водой. Мешают до полного раствора.

5.2.2.7 Жесткая вода для разбавления продуктов

Процедура приготовления 1 дм3 жесткой воды следующая:

- готовят раствор А: растворяют 19,84 г хлорида магния (MgCl2) и 46,24 г хлорида кальция (CaCl2) в воде (см. 5.2.2.2) и разбавляют до 1000 см3. Проводят стерилизацию мембранной фильтрацией (см. 5.3.1.7) или в автоклаве (см. 5.3.1.1 а)). Автоклавирование – если оно используется, может вызвать потерю жидкости. В этом случае добавляют до                      1000 см3 воды (см. 5.2.2.2) в асептических условиях. Раствор хранят в холодильнике                     (см. 5.3.1.8) не более одного месяца;

- готовят раствор В: растворяют 35,02 г бикарбоната натрия (NaHCO3) в воде                     (см. 5.2.2.2) и разбавляют до 1000 см3. Проводят стерилизацию мембранной фильтрацией (см. 5.3.1.7). Раствор хранят в холодильнике (см. 5.3.1.8) не более одной недели;

- наливают от 600 до 700 см3 воды (см. 5.2.2.2) в мерную колбу на 1000 см3                            (см. 5.3.1.12) и добавляют 6,0 см3 (см. 5.3.1.9) раствора А, затем 8,0 см3 раствора B. Смешивают и разбавляют водой до 1000 см3 (см. 5.2.2.2). рH (см. 5.3.1.4) жесткой воды должен составлять (7,0 ± 0,2) (см. 5.3.1.4). При необходимости регулируют pH, используя раствор примерно 40 г/дм3 (примерно 1 моль/дм3) гидроксида натрия (NaOH) или примерно 36,5 г/дм3 (примерно 1 моль/дм3) соляной кислоты (HCl).

Жесткая вода должна быть свежеприготовленной в асептических условиях и ее используют в течение 12 ч.

Примечание – При приготовлении растворов для тестирования продукта (см. 5.4.2) добавление продукта к жесткой воде дает различную конечную жесткость воды в каждой пробирке. В любом случае конечная жесткость в пробирке, выраженная в карбонате кальция (CaCO3), ниже 375 мг/дм3.

5.2.2.8 Мешающее вещество

5.2.2.8.1 Общие положения

Мешающее вещество следует выбирать в соответствии с условиями использования, указанными для продукта.

Мешающее вещество должно быть стерильным и приготовлено с концентрацией в                10 раз превышающей его конечную концентрацию в тестировании (50 раз в случае модифицированного метода, 5.2.2.8.4).

Ионный состав (например, pH, кальциевая и/или магниевая жесткость) и химический состав (например, минеральные вещества, белок, углеводы, липиды и детергенты) должны быть определены.

«Разбавитель» обычно используют в других стандартах в области медицины для приготовления мешающего вещества. Поскольку опыт тестирования на вирулицидность с разбавителем отсутствует, вместо него используют воду (см. 5.2.2.2).

Примечание – Термин «мешающее вещество» используют, даже если он содержит более одного вещества.

5.2.2.8.2 Чистые условия (раствор бычьего альбумина – низкая концентрация)

Растворяют 0,30 г бычьего альбумина фракции V (пригодного для микробиологических целей) в 100 см3 воды (см. 5.2.2.2).

Проводят стерилизацию мембранной фильтрацией (см. 5.3.1.7), хранят в холодильнике (см. 5.3.1.8) и используют в течение одного месяца. Конечная концентрация бычьего альбумина в процедуре испытания (см. 5.5) должна составлять 0,3 г/дм3;

5.2.2.8.3 Грязные условия (смесь раствора бычьего альбумина – высокая концентрация с овечьими эритроцитами)

Растворяют 3,00 г фракции V бычьего альбумина (пригодной для микробиологических целей) в 97 см3 воды (см. 5.2.2.2).

Проводят стерилизацию мембранной фильтрацией (см. 5.3.1.7).

Готовят не менее 8,0 см3 свежей дефибринированной овечьей крови (см. 5.2.2.9). Центрифугируют эритроциты при 800 gN в течение 10 мин (см. 5.3.1.13). После удаления супернатанта, ресуспендируют эритроциты в PBS (см. 5.2.2.3). Эту процедуру повторяют не менее 3 раз, пока супернатант не станет бесцветным.

Ресуспендируют 3 см3 упакованных овечьих эритроцитов в 97 см3 стерилизованного раствора бычьего альбумина (см. выше). Во избежание последующего заражения, эту смесь следует разделить на порции, которые могут потребоваться каждый день. Хранят смесь в отдельных емкостях не более 7 дней в холодильнике (см. 5.3.1.8).

Конечная концентрация бычьего альбумина и овечьих эритроцитов в процедуре испытания (см. 5.5) составляет 3 г/дм3 и 3 см3/дм3 соответственно.

5.2.2.8.4 Чистые и грязные условия для модифицированного метода для готовых к использованию продуктов (см. 5.5.4)

Процедуры подготовки соблюдаются в соответствии с 5.2.2.8.2 и 5.2.2.8.3, но готовят мешающее вещество в пятикратно большей концентрации, для грязных условий не более 50 см3 во избежание проблем с фильтрацией.

a) Чистые условия (см. 5.2.2.8.2) – растворяют 1,50 г бычьего альбумина (вместо 0,3 г) в 100 см3 воды (см. 5.2.2.2);

b) грязные условия (см. 5.2.2.8.3) – растворяют 7,5 г бычьего альбумина (вместо 1,5 г) в 42,5 см3 (вместо 48,5 см3) воды (см. 5.2.2.2). Готовят не менее 20 см3 (вместо 4,0 см3) овечьей крови. Ресуспендируют 7,5 см3 (вместо 1,5 см3) упакованных овечьих эритроцитов в 42,5 см3 стерилизованного раствора бычьего альбумина до получения 50 см3.

5.2.2.9 Дефибринированная овечья кровь

Дефибринированная овечья кровь должна быть стерильной (асептическое кровопускание и приготовление). Дефибринированная овечья кровь может быть получена от более чем одной овцы и может быть приобретена у коммерческого поставщика.

5.2.2.10 Среда для клеточных культур

Используют минимальную питательную среду Игла (Eagle’s) (MEM) или ее эквивалент, дополненную FCS (см. 5.2.2.5), антибиотиками и другими факторами роста, если это необходимо.

а) В питательную среду для размножения клеток добавляют 10 % FCS. Добавляют 10 частей FCS (см. 5.2.2.5) к 90 частям MEM.

b) Поддерживающая среда для поддержания метаболизма клеточной культуры без стимуляции пролиферации клеток дополняется 2 % FCS. Добавляют 2 части FCS                             (см. 5.2.2.5) к 98 частям MEM.

При необходимости для определенных линий клеток можно использовать другие среды [2]. См. подробное описание в EN 12353.

5.2.2.11 Клеточные культуры

Перед инокуляцией монослои клеток должны быть конфлюэнтными (> 90) %. Линии клеток отбирают в соответствии с их чувствительностью к тестируемым организмам                  (см. 5.2.1). Клетки для титрования вирусов, если их используют в качестве суспензий в количественных тестах, добавляют к разведениям тестовой смеси (см. 5.5.2) в такой плотности, чтобы обеспечить образование монослоя в течение не менее двух дней в контроле c клетками. Клеточные культуры можно использовать как монослои клеток или в суспензиях для количественных тестов. Подробнее о клеточных линиях см. 5.5.1.1, e).

Оборудование и посуда

Стерилизуют всю стеклянную посуду и части оборудования, которые будут контактировать с питательной средой и реактивами или образцом, за исключением поставляемых стерильными, одним из следующих методов:

а) влажным теплом в автоклаве (см. 5.3.1.1 а));

b) сухим жаром в печи с горячим воздухом (см. 5.3.1.1 b)).

5.3.1 Обычное микробиологическое лабораторное оборудование 3) и, в частности, следующее:

5.3.1.1 Аппарат для стерилизации (влажным и сухим жаром):

а) для стерилизации влажным теплом – автоклав, способный поддерживать температуру (1210+3) °C в течение минимального времени выдержки 15 мин;

b) для стерилизации сухим жаром – сушильный шкаф с горячим воздухом, способный поддерживать температуру (1800+5) °C в течение минимального времени выдержки 30 мин, при (1700+5) °C в течение минимального времени выдержки 1 ч или (1600+5) °C при минимальном времени выдержки 2 ч.

5.3.1.2 Водяные бани с возможностью регулирования при температуре (20 ± 1) °C и дополнительных испытательных температурах (± 1) °C (см. 5.5.1).

5.3.1.3 Инкубатор с СО2 (95 % воздуха, 5 % СО2), с возможностью регулирования при температуре (36 ± 1) °C или (37 ± 1) °C (см. 5.2.1).

5.3.1.4 pH-метр, с погрешностью калибровки не более (± 0,1) единицы pH при                          (20 ± 1) °C.

5.3.1.5 Секундомер.

5.3.1.6 Встряхиватели

а) Электромеханическая мешалка, например, миксер Vortex® 4);

b) Механический встряхиватель.

5.3.1.7 Устройство для мембранной фильтрации, изготовленное из материала, совместимого с фильтруемыми веществами, с фильтродержателем объемом не менее 50 см3 и подходящее для использования фильтров диаметром от 47 до 50 мм и размером пор                       0,22 мкм для стерилизации жесткой воды (см. 5.2.2.7) и бычьего альбумина (см. 5.2.2.8.2, 5.2.2.8.3 и 5.2.2.8.4).

Используемый источник вакуума должен обеспечивать равномерный поток фильтрации. Для обеспечения равномерного распределения микроорганизмов по мембране и предотвращения чрезмерной фильтрации устройство настраивают таким образом, чтобы обеспечить фильтрацию 100 см3 от 20 до 40 с. Фильтрация мешающего вещества                                     (см. 5.2.2.8) для модифицированного метода (см. 5.5.3) может занять больше времени.

5.3.1.8 Холодильник, поддерживающий температуру от 2 °C до 8 °C.

5.3.1.9 Градуированные пипетки номинальной вместимостью 10 см3, 1 см3, 100 мкл, 10 мкл или калиброванные автоматические пипетки.

5.3.1.10 Устройство для производства льда или имеющийся в продаже лед для охлаждения среды для поддержания ячейки и реакционных смесей во время тестирования.

5.3.1.11 Чаша в виде ледяной ванны со льдом и водой.

5.3.1.12 Мерные колбы.

5.3.1.13 Центрифуга (от 400до 1000 gN).

5.3.1.14 Микротитрационные планшеты или пробирки, чашки Петри и колбы для использования в культуре клеток.

5.3.1.15 Магнитная мешалка для выдерживания клеток в суспензии перед посевом.

5.3.1.16 Инвертированный микроскоп для микроскопического подсчета клеточных культур.

5.3.1.17 Емкость: стерильные пробирки, флаконы для культивирования или колбы подходящей емкости.

5.3.1.18 Шкаф биологической безопасности, класс II.

5.3.1.19 Морозильная камера, минус 70 °C или ниже.

Приготовление суспензий тест-организмов и тестовых растворов продукта

5.4.1 Суспензии тест-организмов (тестовая суспензия вируса)

Тест-организмы и их исходные культуры готовят и хранят в соответствии с EN 12353.

Исходную суспензию вируса размножают в соответствующей клеточной линии, которая производит высокие титры инфекционных вирусов. Клеточный дебрис отделяют центрифугированием (400 gN в течение 15 мин). Настоящий препарат получил название «тест-вирусная суспензия».

Предполагается, что минимальный титр вирусной суспензии, определяемый количественным тестом (см. 5.5.2 a)) или тестом на образование бляшек (см. 5.5.2 b)), составляет не менее 108 TCID 50/см3. В любом случае он должен быть достаточно высоким, чтобы обеспечить снижение титра, по крайней мере, на 4 lg для проверки метода.

В исключительных случаях тестовая суспензия может быть сконцентрирована соответствующими методами (например, ультрацентрифугированием).

Суспензию для тестирования хранят в небольших объемах ниже минус 70 °C или предпочтительно при минус 196 °C в атмосфере азота. По соображениям безопасности и  в некоторых случаях, для ограничения возможности генетических мутаций разрешают только 10 переносов из исходного семени (например, вируса из коллекции культур).

Суспензию для тестирования используют неразбавленную для процедуры тестирования (см. 5.5.2 или 5.5.3).

5.4.2 Тестовые растворы продукта

Концентрация тестового раствора продукта должна в 1,25 раза превышать желаемую тестовую концентрацию (= реальная тестовая концентрация), так как во время теста он разбавляется до 80 % (см. 5.5.2).

Тестовые растворы продукта готовят в жесткой воде (см. 5.2.2.7) при не менее трех различных концентрациях, включая одну концентрацию в активном диапазоне и одну концентрацию в неактивном диапазоне (см. 5.7). Полученный продукт может быть использован в качестве одного из тестовых растворов продукта, в этом случае максимальная тестовая концентрация составляет 80 %. Готовые к употреблению продукты можно тестировать при 97 % (модифицированный метод (см. 5.5.3)). В этом случае «реальная тестовая концентрация» составляет 97 %.

Растворы готовых к употреблению продуктов следует готовить в воде (см. 5.2.2.2), а не в жесткой воде. Средства для обработки рук всегда предварительно разбавляют жесткой водой (см. 5.2.2.7) до 62,5 % раствора. Этот раствор имитирует добавление водопроводной воды на практике (1:1). Тем не менее, такой продукт рассматривают «готовым к употреблению». Модифицированный метод (см. 5.5.3) использовать не допускается, поскольку 62,5 % представляет собой наивысшую допустимую концентрацию (50 %), умноженную на 1,25.

Для твердых продуктов растворяют полученный продукт, взвешивая не менее (1,0 г ± 10 мг) продукта в мерной колбе и заполняя жесткой водой (см. 5.2.2.7). Последующие разведения (= более низкие концентрации) готовят в мерных колбах (см. 5.3.1.12) из расчета объем/объем в жесткой воде (см. 5.2.2.7).

Для жидких продуктов разведения продукта готовят с жесткой водой в мерных колбах (см. 5.3.1.12) в зависимости от объема/объема.

Тестовые растворы продукта готовят свежими и используют в тестах в течение 2 ч. Они должны дать физически однородный препарат, стабильный на протяжении всей процедуры. Если во время процедуры появляется видимая неоднородность из-за образования осадка или флокулята (например, из-за добавления мешающего вещества), этот факт регистрируют в протоколе тестирования.

Концентрация продукта, указанная в протоколе тестирования, должна соответствовать желаемой тестовой концентрации. Тестовую концентрацию регистрируют в единицах массы на объем или объема на объем и подробные сведения о полученном образце продукта.

Процедура оценки вирулицидной активности продукта

5.5.1 Общие положения

5.5.1.1 Условия эксперимента

Условия эксперимента могут быть выбраны в зависимости от практического использования продукта (см. раздел 4):

a) температура θ (в °C): Тестовые температуры указаны в разделе 4, таблица 1. Допустимое отклонение для каждой выбранной температуры составляет (± 1) °C.

b) время контакта t (в мин): время контакта, которое должно быть проверено, указано в разделе 4, таблица 1. Допустимое отклонение для каждого выбранного времени контакта составляет (± 10) с, за исключением 1 мин или меньше, где оно составляет (± 5) с.

c) мешающее вещество: тестовым мешающим веществом является либо 0,30 г/дм3 бычьего альбумина (см. 5.2.2.8.2), представляющий чистые условия, либо смесь 3 см3/дм3 овечьих эритроцитов и 3 г/дм3 бычьего альбумина (см. 5.2.2.8.3), представляющие грязные условия, в соответствии с разделом 4, таблица 1 и практические применения. Дополнительные мешающие вещества могут быть протестированы в соответствии с конкретными областями применения.

d) тест-организмы: тест-организмы, подлежащие тестированию, указаны в разделе 4, таблице 1 и 5.2.1. Могут быть протестированы дополнительные тест-организмы.

е) клеточная(ые) линия(и): Аденовирус размножается в клетках HeLa или других клеточных линиях соответствующей чувствительности. Полиовирус размножается в клетках HeLa или других клеточных линиях соответствующей чувствительности. Норовирус размножается в клетках RAW 264.7 (ATCC TIB-71) или других клеточных линиях соответствующей чувствительности. Парвовирус размножается в клетках A9                                        (ATCC CCL-1.4) или других клеточных линиях соответствующей чувствительности.  Модифицированный вирус осповакцины Анкара размножается в клетках BHK-21                          (ATCC CCL-10) или других клеточных линиях с соответствующей чувствительностью. Штамм вируса осповакцины Элстри размножается в клетках Веро (ATCC CCL-81), клетках CV-1 (ATCC CCL-70) или других клеточных линиях с соответствующей чувствительностью.

5.5.1.2 Подготовка

Пробирки заполняют ледяной поддерживающей средой (см. 5.2.2.10 b)) для различных титрований, которые необходимо выполнять после разного времени контакта, и помещают в ледяную баню. Микротитрационные планшеты маркируют для идентификации.

Процедуры, описанные в 5.5.4–5.5.8, всегда выполняют параллельно с процедурой испытания (см. 5.5.2).

5.5.1.3 Специальная инструкция для готовых к употреблению продуктов

В случае готовых к использованию продуктов используют воду (см. 5.2.2.2) вместо жесткой воды, но соблюдают исключение для продуктов для обработки рук (см. 5.1.1, примечание).

5.5.1.4 Уравновешивание температуры

Перед тестированием проводят уравновешивание всех реактивов  (тестовые растворы продукта (см. 5.4.2), PBS (см. 5.2.2.3), культуру клеток (см. 5.2.2.11), воду (см. 5.2.2.2), жесткую воду (см. 5.2.2.7) и мешающее вещество (см. 5.2.2.8)) до температуры испытания θ (см. 5.5.1.1 a)) с использованием водяной бани (см. 5.3.1.2), контролируемой при θ. Убеждаются, что температура реактивов  стабилизировалась на отметке θ. Тестовую суспензию (см. 5.4.1) выдерживают в ледяной бане (см. 5.3.1.11) во избежание потери титра.

Воду (см. 5.2.2.2) уравновешивают при температуре (20 ± 1) °C.

В случае продуктов, готовых к употреблению, вода (см. 5.2.2.2) должна быть дополнительно уравновешена до θ.

5.5.2 Процедура тестирования

Пипеткой переносят 1 см3 мешающего вещества (см. 5.2.2.8) в емкость подходящей вместимостью для соответствующего перемешивания. Добавляют в емкость 1 см3 тестовой суспензии вируса (см. 5.4.1), избегая верхних частей боковин. Мешают (см. 5.3.1.6 а)). Добавляют в емкость 8 см3 тестового раствора продукта (см. 5.4.2). Мешают (см. 5.3.1.6 a)), немедленно включают секундомер и помещают емкость в водяную баню (см. 5.3.1.2), контролируемую при выбранной температуре тестирования (см. 5.5.1.1a)). Активность продукта определяют для времени контакта в соответствии с разделом 4, таблица 1. Сразу по истечении выбранного времени контакта мешают (см. 5.3.1.6 a)), добавляют пипеткой  0,5 см3 тестовой смеси в 4,5 см3 ледяной поддерживающей среды (см. 5.2.2.10 b)) и помещают в ледяную баню (см. 5.3.1.11). В течение 30 мин готовят серию десятикратных разведений этой смеси (тестовая смесь + поддерживающая среда). Наконечники пипеток следует менять после каждого разведения во избежание переноса вирусов. После инкубации рассчитывают титр вируса, снижение инфекционности вируса определяют по разнице титров вируса lg до (см. 5.5.7) и после обработки продуктом.

После обработки продуктом инфекционность проверяют с помощью одной из следующих процедур:

a) Количественные тесты (титрование по конечному показателю) – (процедуры 1)–3) являются альтернативными)

1) Титрование вируса на клетках в суспензии на микротитрационных планшетах:

Переносят 0,1 см3 каждого разведения в шесть или восемь лунок микротитрационного планшета (см. 5.3.1.14), начиная с самого высокого разведения. Добавляют 0,1 см3 суспензии клеточной культуры (см. 5.2.2.11) такой плотности, чтобы обеспечить образование монослоя (> 90) % в клеточном контроле не менее чем за 2 дня. Параллельно шесть или восемь лунок не получают суспензии вируса и служат клеточным контролем.

Цитопатический эффект вируса (CPE) определяется с помощью инвертационного  микроскопа после соответствующего времени инкубации (в зависимости от типа вируса).

2) Титрование вирусов на монослоях клеток на микротитрационных планшетах:

Переносят 0,1 см3 каждого разведения в шесть или восемь лунок микротитрационного планшета (см. 5.3.1.14), содержащего конфлюэнтный (> 90) % монослой клеток (см. 5.2.2.11) без какой-либо среды. Последний ряд из шести или восьми лунок будет содержать 0,1 см3 культуральной среды (см. 5.2.2.10) и будет служить клеточным контролем. После 1 ч инкубации при 37 °C в каждую лунку добавляют 0,1 см3 среды для культивирования клеток (см. 5.2.2.10). При добавлении среды пипетки меняют для пробирки или лунки.

3) Титрование вируса на монослоях клеток (см. 5.2.2.11) в пробирках или колбах для культивирования клеток: пункт 2) применяется с модификацией, заключающейся в умножении объемов от 5 до 10.

b) Анализ бляшек (на полиовирус)

Лунки пластикового лотка (диаметр поверхности от 30 до 35 мм) с монослоями конфлюэнтных клеток (см. 5.2.2.11) промывают один раз с PBS (см. 5.2.2.3) и инокулируют 0,2 см3 серийных разведений вируса в поддерживающей среде (см. 5.2.2.3 b)). Обычно используют три лунки на разведение. После периода абсорбции в течение 1 ч при 37 °C, в течение которого клеточные монослои остаются влажными, наклоняя чашки каждые                            8–10 мин, инокулят удаляют, а клеточные монослои один раз промывают с PBS (см. 5.2.2.3). Затем в лунки наливают 3 мл смеси, состоящей из расплавленной агарозы или другой подходящей полутвердой среды и 2-кратно концентрированной МЕМ с 4 % FCS                                  (см. 5.2.2.5). Культуры инкубируют в течение 2–3 дней при 37 °C в инкубаторе с CO2                       (см. 5.3.1.3).

Бляшки можно подсчитать (см. C.2) после добавления 2 см3 второго покрытия с таким же составом, что и первое, а также содержащего 5 % раствора нейтрального красного 1:1000 (см. 5.2.2.4) и дальнейшей инкубации (в темноте) при 37 °C в течение 24–48 ч в инкубаторе с CO2 (см. 5.3.1.3).

Подсчет можно проводить также после добавления кристаллического фиолетового. Монослои клеток фиксируют, добавляя 2 см3 10 % ТСА (см. 5.2.2.6) поверх агарового покрытия на 10–15 мин при комнатной температуре. Затем удаляют верхний слой агара и добавляют 2 см3 0,1 % кристаллического фиолетового в 20 % этаноле. Через 10-15 мин при комнатной температуре лунки тщательно промывают водой и подсчитывают бляшки (белые пятна) (см. C.2).

Определение CPE может быть использовано в качестве альтернативы анализу бляшек.

В исключительных случаях (например, при нехватке объема вируса) можно использовать меньшие объемы реактивов и вируса, гарантируя сохранение тех же пропорций.

5.5.3 Модифицированный метод для готовой к использованию продукции

Готовые к использованию продукты могут быть протестированы в соответствии со следующей модифицированной процедурой тестирования, если тестируемый продукт не проходит процедуру, описанную в 5.5.2. Титр тестовой суспензии должен быть не менее                 108 TCID50/см3. Объем используемого продукта 9,7 см3. Объем используемой тестовой суспензии составляет 0,1 см3, а объем мешающего(их) вещества (веществ), приготовленного(ых) в пятикратной концентрации (см. 5.2.2.8.4), составляет 0,2 см3.

Примечания

1 Концентрация продукта в модифицированном методе составляет 97 %.

2 Настоящий модифицированный метод не применяется к тестированию средств для обработки рук.

5.5.4 Цитотоксичность, вызванная тестируемыми растворами продукта

5.5.4.1 Цитотоксический эффект

Для проверки возможного морфологического изменения клеток дезинфицирующим средством 1 часть жесткой воды (см. 5.2.2.7) и 1 часть мешающего(их) вещества (веществ) (см. 5.2.2.8) смешивают с 8 частями тестового раствора продукта (см. 5.4.2). Серийные разведения готовят в культуральной среде и инокулируют в клеточные культуры (монослои или суспендированные клетки). Это необходимо делать параллельно с тестом. Любые микроскопические изменения в клетках регистрируют при считывании тестов на CPE.

Если используют модифицированный метод для готовых к употреблению продуктов (см. 5.5.3), 9,7 см3 испытательного раствора продукта необходимо смешать с 0,2 см3 мешающего(их) вещества (веществ), приготовленного(ых) в пятикратно большей концентрации, и 0,1 см3 воды (см. 5.2.2.2).

5.5.4.2 Контроль помех – контроль восприимчивости клеток

Цель контроля помех, убеждаются, что обработка тестовым раствором продукта не влияет отрицательно на восприимчивость клеток к вирусной инфекции.

Сравнительное титрование вирусов проводят на клетках, которые были или не были обработаны тестовым раствором продукта, чтобы проверить снижение чувствительности к вирусам следующим образом:

а) Обработка клеток:

1) монослои: 0,1 см3 самого низкого практически нецитотоксического разведения (без микроскопических изменений) тестового раствора продукта (см. 5.4.2) или PBS                 (см. 5.2.2.3) и 0,1 см3 культуральной среды распределяют на каждые 6 установленных культур клеток в микротитрационных планшетах с 96 лунками (см. 5.3.1.14); через 1 ч при 37 °C супернатант сливают;

2) суспензионные клетки: к объему дважды концентрированной суспензии клеток добавляют объем самого низкого практически нецитотоксического разведения продукта или PBS (см. 5.2.2.3); через 1 ч при 37 °C клетки центрифугируют и ресуспендируют в культуральной среде.

b) Сравнительное титрование вирусов:

Вирус разбавляют от 10-1 до 10-10 и титруют на обработанных или необработанных клетках параллельно, как в 5.5.2 a) или b).

Для определения остаточной инфекционности можно использовать только те разведения тестового раствора продукта, которые:

1) демонстрируют низкую степень разрушения клеток (< 25) % монослоя); или же

2) вызывает снижение титра вируса (< 1) lg.

5.5.4.3 Устранение цитотоксичности

Если цитотоксичность настолько велика, что титр остаточной инфекционности меньше, чем требуемый 4 lg TCID50 и в дальнейшем снижение на 4 lg невозможно определить, необходимо использовать специальные методы, такие как:

а) молекулярное просеивание с помощью молекулярного сита-фильтра, например, SephadexTM LH 20 5) (см. В.1);

b) ультрафильтрация с Minicon®5) (Millipore) или с готовыми к использованию колонками5), например MicroSpinTM S 400 HR (GE Healthcare) (см. B.2).

c) определение остаточного титра вируса методом посева большого объема (LVP)              (см. B.3).  Инструкций производителя соблюдаются.

Требуются соответствующие меры контроля, чтобы продемонстрировать, что процедура не снижает инфекционность вируса.

5.5.5 Контроль эффективности пресечения активности продукции

5.5.5.1 Разведение в ледяной среде

Пипеткой добавляют 1 часть мешающего вещества (см. 5.2.2.8) в емкость подходящей вместимости для соответствующего перемешивания. Добавляют в емкость 1 часть МЕМ + 2 % FCS (см. 5.2.2.5). В емкость добавляют 8 частей тестового раствора продукта (см. 5.4.2). Смешивают (см. 5.3.1.6 а)).

Если используют модифицированный метод для готовых к употреблению продуктов (см. 5.5.3), 9,7 частей тестового раствора продукта смешивают с 0,2 частями мешающего (мешающих) вещества (веществ), приготовленного в пятикратно большей концентрации, и 0,1 части MEM + 2 % FCS (см. 5.2.2.5).

Пипеткой добавляют 0,5 см3 смеси в 4,0 см3 ледяной MEM + 2 % FCS (см. 5.2.2.5). Добавляют 0,5 см3 тестовой суспензии вируса (см. 5.4.1) в емкость, осторожно избегая верхней части стенок. Снова мешают и запускают часы. Инкубируют смесь на ледяной бане (см. 5.3.1.11) в течение (30 мин ± 10 с). Сразу после инкубации готовят серийные десятикратные разведения и титруют вирус (см. 5.5.2 a) или b)). Этот контроль выполняют параллельно с тестом (см. 5.5.2).

Разница титров с тестовой суспензией должна быть (≤ 0,5) lg.

5.5.5.2 Метод фильтрации

Если разница (> 0,5) lg, можно попробовать ледяное разведение 1/100 или используют другой метод: молекулярное просеивание с SephadexTM LH 20 или ультрафильтрация с Minicon® (Millipore) или готовые к использованию колонки MicroSpinTM S 400 HR (GE Healthcare) (см. приложение B).

В этих случаях эффективность подавления активности продукта должна быть продемонстрирована в тех же условиях, что описаны в 5.5.5.1, после инкубации смеси на ледяной бане в течение (30 мин ± 10 с).

5.5.6 Эталонный тест на инактивацию вирусов

5.5.6.1 Общие положения

Формальдегид включают в качестве контроля системы тестирования. Может быть выбран другой подходящий продукт (например, глутаральдегид, перуксусная кислота), если совместные исследования продемонстрировали аналогичную воспроизводимость.

2 см3 тестовой суспензии (см. 5.4.1) смешивают с 8 см3 PBS (см. 5.2.2.3) и 10 см3                    1,4 % (мас./об.) формальдегида (см. приложение E) для проверки достоверности системы.  Время контакта составляет 30 мин и 60 мин, за исключением вируса осповакцины, для которого время контакта составляет 5 мин и 15 мин.

Сразу по истечении времени контакта смешивают (см. 5.3.1.6 a)) и добавляют из пипетки 0,2 см3 исследуемой смеси в пробирку, содержащую 1,8 см3 ледяной среды (MEM + 2 % FCS), после чего 10-кратное разведение. Оставляют смесь на ледяной бане                                (см. 5.3.1.11). Разведения до 10-6 готовят путем добавления пипеткой разведенной тестовой смеси в другую пробирку, содержащую ледяной MEM + 2 % FCS на ледяной бане. Коэффициент разведения должен быть 10 или предпочтительно меньше. Разведения хранят ледяными для последующего тестирования.

В исключительных случаях (например, при нехватке количества тестовой суспензии) можно использовать меньшие объемы реактивов и тестовой суспензии, обеспечивая соблюдение относительных пропорций.

5.5.6.2 Контроль цитотоксичности тестового раствора формальдегида

5.5.4 применяют со следующими изменениями:

Вместо продукта используют 8 см3 1,4 % (мас./об.) формальдегида. Эту смесь дополнительно разбавляют до 10-5 на ледяной бане.

5.5.7 Титрование вирусного контроля

Инфекционность тестовой суспензии определяют в условиях тестирования в начале времени контакта и при максимальном времени контакта, используемом в тесте. Тестовый раствор продукта (см. 5.4.2) заменяют жесткой водой (см. 5.2.2.7) или водой (см. 5.2.2.2) для готовых к использованию продуктов.

5.5.2 применяют со следующими изменениями:

Вместо раствора для тестирования продукта добавляют 8 см3 жесткой воды                             (см. 5.2.2.7) или 9,7 см3 воды (см. 5.2.2.2) для готовых к употреблению продуктов.

5.5.8 Титрование образцов для тестирования

Применяют 5.5.2 a) или b).

Экспериментальные данные и расчет

5.6.1 Протокол результатов

Результаты культивирования клеток записывают как «0» при отсутствии CPE и от «1» (примерно 25 % клеток показывают CPE) до «4» (все клетки с CPE) (количественные тесты) или как количество бляшек (бляшкообразующая единица, PFU).

5.6.2 Расчет титра инфекционности (TCID50 или PFU)

5.6.2.1 Общие положения

Расчет предполагаемой концентрации вируса производят соответствующими методами (см. приложение С). Титры рассчитывают с использованием их 95 % доверительных интервалов, из которых рассчитывают снижение с доверительным интервалом 95 % (см. C.1).

5.6.2.2 Расчет TCID50

Подходящим способом расчета является метод Спирмена-Карбера (см. С.1).

5.6.2.3 Расчет PFU

Описание практического способа расчета количества бляшкообразующих единиц на миллилитр (PFU/см3) приводится в C.2.

Для расчетов используют только чашки с неконфлюэнтными бляшками. PFU следует рассчитывать с использованием трех чашек. Если чашки с 2 разведениями попадают в этот диапазон, производят расчет количества PFU/см3 как средневзвешенное количество. Если чашки только с одним разведением попадают в этот диапазон, производят расчет среднего арифметического.

Проверка методологии

Тест действителен только при соблюдении следующих критериев:

а) титр тестовой суспензии (см. 5.4.1), составляющий не менее 108 TCID50/см3, достаточно высок, чтобы позволить снижение титра, по меньшей мере, на 4 lg для проверки метода: обнаруживаемое снижение титра должно быть не менее 4 lg;

b) разница между логарифмическим титром контрольного вируса и логарифмическим титром тест-организма в эталонном тесте инактивации (см. 5.5.6) составляет:

• от минус 0,5 до минус 2,5 через 30 мин и от минус 2 до минус 4,5 через 60 мин для полиовируса;

• от минус 3 до минус 5 через 30 мин и от минус 3,5 до минус 5,5 через 60 мин для аденовируса;

• от минус 1 до минус 3 через 30 мин и от минус 2 до минус 4 через 60 мин для норовируса мышей;

• от 0 до минус 2, через 30 мин и от минус 0,5 до минус 2,5 через 60 мин для парвовируса; и

• от минус 0,75 до минус 3,5 через 5 мин и от (минус 2,0 до ≥ минус 4,0) через                15 мин для вируса коровьей оспы.

c) цитотоксичность тестового раствора продукта не влияет на морфологию и рост клеток или на чувствительность тест-организма в тех разведениях тестовых смесей, которые необходимы для демонстрации снижения вируса на 4 lg;

d) сравнительное титрование вирусов на культурах клеток, обработанных разведениями тестовой смеси и параллельно (то есть только добавлением PBS), приводит к разнице титров вируса (< 1) lg

е) контроль эффективности подавления активности продукта (см. 5.5.5.1: разница с тестовой суспензией должна быть (< 0,5) lg).

f) не менее одной концентрации на каждый тест (см. 5.5.2 или 5.5.3) должна демонстрировать снижение на 4 lg или более и, не менее одной концентрации должна демонстрировать снижение lg менее чем на 4 (см. 5.4.2).

Выражение результатов

5.8.1 Общие положения

Все результаты представлены в виде необработанных данных и представлены в виде отрицательных логарифмических значений TCID50 или PFU.

Если размножение вируса не наблюдается (см. 5.5.2 a) или b)) в самой высокой концентрации, этому значению предшествует знак «≤». В случае, если размножение вируса наблюдают во всех разведениях, этому значению предшествует знак «≥».

Для примера представления результатов тестирования; см. приложение D.

5.8.2 Расчет вирулицидной активности продуктов

Оценка эффективности разведения дезинфицирующего средства проводят путем расчета снижения. Снижение – это разница между титром инфекционности, полученным без воздействия дезинфицирующего средства, до TCID50/см3 или lg бляшкообразующих единиц PFU/см3 вирусных контролей (см. 5.5.7) и титром инфекционности, полученным после воздействия дезинфицирующего средства (см. 5.5.2) в конкретное выбранное время контакта.

Протокол тестирования

В протоколе тестирования должна указываться ссылка на настоящий стандарт. В протоколе тестирования должна содержаться, по крайней мере, следующая информация:

а) Идентификация испытательной лаборатории;

b) Идентификация клиента;

с) Идентификация образца:

1) Название продукта;

2) Номер партии и срок годности (при наличии);

3) Производитель, если не известен: поставщик;

4) Дата поставки;

5) Условия хранения;

6) Разбавитель продукта, рекомендованный производителем;

7) Действующее(ие) вещество(а) и концентрация(и);

8) Внешний вид продукта;

d) Условия эксперимента:

1) Дата (даты) тестирования (период анализа);

2) Разбавитель, используемый для тестового раствора продукта (жесткая вода или дистиллированная вода);

3) Тестовые концентрации продукта;

4) Внешний вид разведения продукта;

5) Время контакта;

6) Температура(ы) тестирования;

7) Мешающее(ие) вещество(а);

8) Стабильность и внешний вид смеси во время процедуры (обратите внимание на образование любого осадка флокулянта);

9) Температура инкубации;

10) Метод фильтрации;

11) Идентификация источника вирусного штамма и количества переносов;

12) Порядок прекращения действия продукта;

13) Клеточная линия: название, источник, количество переноса, среда для культур клеток;

е) Результаты тестирования, контроль и оценка:

1) Титр тестовой суспензии;

2) Максимальная обнаруживаемая инактивация вирусов;

3) Вирусная инактивация эталонного теста на инактивацию вируса через 60 мин;

f) Результаты тестов, оценка вирулицидной активности:

1) Описание;

2) Таблица результатов (необработанные данные):

i) титр вируса с 95 % доверительным интервалом;

ii) снижение с доверительным интервалом 95 %;

3) Графическое представление всех результатов вместе с контролем формальдегида;

g) Особые примечания;

h) Заключение;

i) Местонахождение, дата и установленная подпись.

Приложение А

(информационное)

Примеры вирусов, отсортированных по их наличию в организме человека

в случае заражения вирусом

Настоящие вирусы могут заражать руки, инструменты, другие поверхности и ткани.

Примечание

1 Настоящий список не является исчерпывающим.

2 Вирусы в оболочке выделены жирным шрифтом.

Кровь

| Энтеровирус Филовирусы Флавивирус Семейство вирусов герпеса Вирус гепатита А (HAV) Вирус гепатита В (HBV) | Вирус гепатита С (HCV) Вирус гепатита Дельта (HDV) Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) Вирус Т-клеточного лейкоза человека (HTLV) Парвовирус B 19 |
| --- | --- |
| Дыхательные пути Аденовирус (Маст-) Коронавирус Энтеровирус Семейство вирусов герпеса | Вирус гриппа Парамиксовирусы Риновирус Вирус краснухи |
| Нейрональная ткань, ухо и нос, глаз Аденовирус (Маст-) Энтеровирус Семейство вирусов герпеса Вирус кори | Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) Полиомавирус Вирус бешенства Вирус краснухи |
| Желудочно-кишечный Аденовирус (Маст-) Калицивирус Коронавирус Астровирус | Энтеровирус Вирус гепатита А (HAV) Вирус гепатита Е (HEV) Ротавирус |
| Кожа, грудь и/или молоко Энтеровирус Семейство вирусов герпеса Иммунодефицит человека Вирус (ВИЧ) | Вирус Т-клеточного лейкоза человека (HTLV) Папилломавирус Поксвириды |
| Селезенка и лимфатические узлы (см. также «Кровь») Вирус Т-клеточного лейкоза человека (HTLV) Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) |  |
| Стоматологическая процедура Аденовирус (Маст-) Энтеровирус Семейство вирусов герпеса Вирус гепатита В (HBV) | Вирус гепатита С (HCV) Вирус гепатита Дельта (HDV) Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) |
| Урогенитальный тракт Вирус гепатита B (HBV) Семейство вирусов герпеса Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) | Вирус Т-клеточного лейкоза человека (HTLV) Папилломавирус Полиомавирус |

Ссылка:

Van Regenmortel MHV и др., Ред.: Таксономия вирусов, классификация и номенклатура вирусов, седьмой отчет международного комитета по таксономии вирусов.

Academic Press, Сан-Диего, 2000 г.

Приложение B

(информационное)

Детоксикация тестовых смесей методом гель-фильтрации

B.1 Гель-фильтрация с SephadexTM  LH 20 6)

В.1.1 Сущность метода

Образцы просеивают через SephadexTM LH 20, который удерживает продукт и позволяет вирусу проходить через него. Вирусный титр фильтрата сравнивают с титром исходной вирусной суспензии, обработанной в тех же условиях.

В.1.2 Суспензия Sephadex

Суспензию SephadexTM LH 20 готовят путем смешивания 22 г в 100 см3 PBS                         (см. 5.2.2.3). Проводят стерилизацию в автоклаве (см. 5.3.1.1 а)). После извлечения из автоклава ее оставляют при комнатной температуре перед распределением из расчета 25 см3 на предварительно стерилизованный флакон из нержавеющей стали или 20 см3 на стерильный шприц, помещенный в предварительно простерилизованный флакон для центрифуги.

Центрифугируют при 1000 gN  в течение 10 мин (см. 5.3.1.13).

После удаления жидкости центрифугирования система готова к использованию                 (см. рисунок B.1).

В.1.3 Процедура

Образцы каждый в количестве 1 см3 помещают на верх колонки с SephadexTM. Все устройство центрифугируют при 1000 gN в течение 10 мин в центрифуге, которую предпочтительно охлаждают до 4 °C. Фильтрат собирают стерильным способом. Собранный объем должен составлять около 1 см3.

Предварительно проводят две аналогичные операции для 1 см3 раствора исследуемого продукта и для вирусной суспензии.

Фильтраты вирусов титруют.

Титр вирусной суспензии, полученной просеиванием, сравнивают с титром исходной непросеянной вирусной суспензии. Оба титра должны быть идентичными (разница не более 0,5 lg).

Вирулицидная активность измеряется путем сравнения титров обработанных и необработанных вирусных суспензий.

Размеры в миллиметрах

Условное обозначение:

1 – пластиковый (полипропиленовый) шприц;

2 – стеклянная центрифужная пробирка 45 см3 (Жуана);

3 – гель SEPHADEXTM LH-20;

4 – стекловолокно или полиэфирная ткань;

5 – пробирка из нейтрального стекла.

Рисунок В.1 – Устройство гель-фильтрации со шприцем

B.2 Гель-фильтрация с использованием MicroSpinTM S 400 HR

Инфекционность вируса герпесаb

Токсичность формальдегида (0,8 × 1,4) %

10-4 a (до microspin)

100 мкl: 107,6 TCID50/см3 (до microspin)

100 μl: 107,5 TCID50/мл (после microspin)

(< 10-1) (после microspin)

центрифугирование microspin

(735 x gN, 2 мин) вирусная суспензия

центрифугирование microspin вирусно - формальдегидной суспензии (735 x gN, 2 мин)

________________

a наивысшее разведение, токсичное для свежезасеянных клеток Vero

b вирус герпеса выбран, чтобы продемонстрировать, что:

1) с этим очень нестабильным вирусом не происходит спонтанной инактивации и

2) более крупные вирусы проходят через сито.

Рисунок B.2 – MicroSpinTM S 400 HR для очистки образцов вирусов

B.3 Определение остаточного титра вируса методом посева большого объема (LVP)

В.3.1 Общие положения

Используя LVP, самое низкое практически нецитотоксичное разведение тестовой смеси добавляют к охлажденной ледяной среде после указанного времени контакта, и эту тестовую смесь добавляют к определенному количеству лунок, содержащих индикаторы клеткив 100 мкл среды для культивирования клеток.

Примечание – Обнаружение остаточного вируса можно улучшить путем тестирования большого объема образца.

Клетки культивируют в течение определенного периода инкубации. Затем клетки проверяют на предмет изменений морфологии клеток, вызванных вирусом. Титр вируса рассчитывают следующим образом:

Если вирус не обнаруживают, количество инфекционных вирусных частиц определяют распределением Пуассона по следующей формуле:

c=lnp-Vp               				   (В.1)

где c – концентрация вирусных частиц в тестовой смеси;

p – означает 95 % вероятности обнаружения вируса;

Vp – объем на чашке, который должен быть (< Vtot) в см3;

Vtot – общий тестовый объем в см3.

Если обнаружено небольшое количество вирусов, наиболее вероятное среднее количество TCID50 можно рассчитать, используя следующую формулу, полученную из ряда Тейлора:

c=DVw×-lnn-npn                      	              (В.2)

где c – концентрация вирусных частиц в тестовой смеси;

D – коэффициент разведения предварительно разведенного образца;

VW – посевной объем на лунку;

n – количество засеянных лунок;

np – количество успешно зараженных лунок.

В.3.2 Пример расчета титров и снижения в соответствии с методом посева большого объема (LVP)

Если применяется метод LVP, есть две возможности для расчета титров, которые используют для расчета снижения.

а) Расчет по формуле Тейлора

Если обнаружено небольшое количество вирусов, наиболее вероятное среднее количество TCID50 можно рассчитать с использованием формулы (см. B.2), которая получена из ряда Тейлора со следующими значениями:

Vw = 0,1 см3

n = 96

пр = 9

D = 1000

Согласно формуле Тейлора результат составляет 984 инфекционных частиц на см3.

Однако один TCID50 эквивалентен 0,69 инфекционным вирусным частицам, так как натуральный логарифм 50 %-ной вероятности (P = 0,5) равен 0,69 или ln(0,5) = 0,69. Это означает, что необходимо не менее 69 тестирования для успешного заражения 50 % из 100 лунок. Следовательно, этот коэффициент необходим для расчета TCID50/см3 как:

984/0,69 = 1426 TCID50/см3

Титр, который используют для расчета снижения, представляет собой логарифм этого значения, а именно 3,15 lg TCID50 на см3.

Если все лунки положительные, результат невозможен.

b) Расчет по формуле Пуассона

Если вирус не наблюдается, количество инфекционных вирусных частиц определяют распределением Пуассона с использованием формулы (B.1).

В этом примере тестовая смесь разбавлена до 1:1000 из-за высокой цитотоксичности тестируемого продукта. Разведенная тестовая смесь инокулируется из-за цитотоксичности в 96 лунках (0,1 см3 на лунку).

Это дает следующий расчет:

p=0,05 -> ln p=-2,99

Vp = (96 × 0,1) см3; тестовый объем на чашке 9,6 см3

Используя формулу (B.1), получаем c ≤ 0,31 вирусной частицы на мл. Принимая во внимание тестируемый продукт, разведение 1:1 000 (0,31 × 1000) дает значение 310 инфекционных частиц и логарифм (≤ 2,64) lg TCID50/см3. Это значение – титр, который используют для расчета снижения.

Для расчета снижения и его 95 % доверительного интервала предполагают, что титр контрольного титрования составляет (8,88 ± 0,38) lg.

Остаточный титр вируса по формуле Тейлора составляет 3,15 lg. Снижение будет следующим:

(8,88 – 3,15) lg = 5,73 lg.

По формальным причинам остаточные титры вирусов не имеют 95 % доверительного интервала, что приводит к снижению коэффициента (5,73 ± 0,38) lg.

Если инфекционность при определении остаточного вируса не обнаружена, титр определяют по формуле Пуассона. Расчет результатов коэффициента снижения:

(8,88 – 2,65) lg = 6,23 lg.

По формальным причинам остаточные титры вируса не имеют 95 % доверительного интервала, что приводит к снижению коэффициента больше или равно (6,23 ± 0,38) lg. Знак «≥» перед коэффициентом снижения означает, что остаточная инфекционность не была продемонстрирована; т.е. коэффициент снижения имеет, по крайней мере, это значение, и возможно, также может быть больше.

Приложение С

(информационное)

Расчет титра вирусной инерционности

C.1 Количественные тестирования. Пример определения TCID50 методом Спирмена-Карбера

Метод Спирмена-Карбера прост и дает результаты, наиболее совместимые с другими расчетами. Предварительным условием оценки является использование нескольких разведений, охватывающих заражение всех единиц клеточной культуры до тех, в которых не размножается вирус. Среднее значение и стандартное отклонение можно рассчитать только при наличии нескольких результатов тестирования.

Формула:

Отрицательный логарифм 50 % конечного показателя = Отрицательный логарифм самой высокой использованной концентрации вируса – ((Сумма «%» пораженных при каждом разведении/100 – 0,5) × (lg разведений)).

Таблица С.1 – Пример результатов титрования

| Разведение (-lg) | Результат а | % положительных |
| --- | --- | --- |
| 4 | 444 444 | 100 |
| 5 | 444 344 | 100 |
| 6 | 443 003 | 66,7 |
| 7 | 400 020 | 33.3 |
| 8 | 000 000 | 0 |
| Сумма % положительных культур |  | 300 |
| ________________ а Присутствует от 1 до 4 вирусов, степень CPE в 6 единицах культуры клеток (пробирки, микротитрационные планшеты) 0 – вируса нет |  |  |

Используя данные из таблицы C.1, конечный показатель 50 % рассчитывают следующим образом:

– 4 – [{[100 + 100 + 66,7 + 33.3 + 0)/100} – 0,5] × 1 =

– 4 – [300/100 – 0,5] × 1 =

– 4 – 2,5 × 1 = – 6,5

Следовательно, конечный показатель 50 % составляет 10-6,5 или

lg TCID50 = 6,5.

C.2 Тест на образование бляшек

Для расчета средневзвешенного количества используют следующую формулу:

PFUt=c1+c2+...cn(n1+n2×v2+...nn×vn)×d 	      	               (C.1)

где t – тестовый объем, который добавляют в планшет на этапе разведения;

c1 – количество PFU на всех чашках первой стадии разведения (стадии самого низкого разведения) с неконфлюэнтными бляшками;

c2 – количество PFU на всех чашках второй стадии разбавления с неконфлюэнтными бляшками;

cn – PFU всех чашек последнего разведения (наивысшая стадия разведения);

n1 – количество всех чашек первой стадии разведения (стадии самого низкого разведения) с неконфлюэнтными бляшками, которым соответствует c1;

n2 – количество всех чашек второй стадии разведения с неконфлюэнтными бляшками (c2);

v2 – коэффициент разведения между n1/n2 (например, n1 = 10-3 и n2 = 10-4, тогда                v2 = 0,1);

nn – количество всех чашек последнего разведения, для которых были подсчитаны PFU (cn);

vn – коэффициент разведения между n1/n2 (например, n1 = 10-3 и n2 = 10-6, тогда                vn = 0,001);

d – стадия разбавления c1.

Округляют вычисленное значение PFU/t до одного десятичного  знака. Если последнее число меньше 5, предыдущее число остается неизменным; если последнее число больше или равно 5, к предыдущему числу добавляется единица. Исходят из последнего десятичного знака.

Пример

PFUt=(52+48+49)+(25+27+31)+(5+6+7)3+(3×0,1)+(3×0,01)×10-3=2503,33×10-3=75072,075=lg 4,875≈lg 4,9

Если тестовый объем, который был добавлен на каждое разведение в чашку, составлял 0,2 см3, PFU/см3 = lg 5,6.

C.3 Биометрическая оценка экспериментальных подходов и оценка дезинфицирующего воздействия на вирус (снижение [R]):

C.3.1 Общие положения

Для оценки эффективности дезинфицирующего средства определяют титр вируса до и после воздействия дезинфицирующего средства и рассчитывают снижение (R), включая его 95 %-доверительный интервал. Титрование вирусов проводят таким образом, чтобы титр вируса имел 95 %-доверительный интервал (± 0,5) lg для метода Спирмена-Карбера.

Если выполняют два тестовых опыта в разные дни, вычисление среднего R и его 95 % доверительного интервала выполняется в соответствии с C.3.4.

Количество опытов на каждое разведение (например, 8, 12 или 16) и коэффициент разведения в серии разведений (например, 3, 5 или 10), используемых для титрования, определяют соответственно. Достаточное снижение титра, вызванное продуктом, можно предположить, если среднее R (см. ниже) составляет не менее 4 lg. На результаты не должны влиять цитотоксичность, вмешательство или побочные эффекты продукта.

Титр вируса (TCID50/см3 или PFU/см3) может быть определен с использованием нескольких методов, например, формулой Спирмен-Карбера [5] и [6].

С.3.2 Расчет титра вируса с доверительным интервалом 95 %

Пример

Используя метод Спирмена-Карбера, логарифмический титр инфекционности в TCID50/см3 рассчитывают следующим образом:

m=xk+d2-dpi               			                   (C.2)

где m – отрицательный десятичный логарифм титра на основе тестового объема;

xk – логарифм самой низкой дозы (уровня разведения), при которой все тестовые объекты показывают положительную реакцию;

d – логарифм коэффициента разведения;

pi – наблюдаемая скорость реакции.

Стандартная ошибка (S) от m рассчитывается следующим образом:

Sm=d2pi1-pi/n-1	                                                     (C.3)

где Sm – стандартная ошибка логарифмического титра;

d – логарифм коэффициента разведения;

pi – наблюдаемая скорость реакции;

n – количество тестовых объектов на разведение;

95 % – доверительный интервал титра составляет примерно 2 Sm. При расчете титра учитывают предварительное разбавление образца и рассчитывают титр до того же объема.

C.3.3 Расчет снижения и его 95 %-доверительный интервал

Снижение (R) рассчитывают в качестве разницы между логарифмическим титром вируса до («титрование вирусного контроля», 5.5.7, равняется титру a) и после воздействия тестового раствора продукта («остаточный вирус», 5.5.2, соответствует титру b).

Таким образом, снижение (R) рассчитывают следующим образом:

RT1=a-b			               (C.4)

где RT1 – снижение после первого тестового опыта;

a – lg TCID50/см3 контрольного титрования первого тестового опыта;

b – lg TCID50/см3 титрования «остаточного вируса» при первом тестовом опыте;

95 % – доверительный интервал R первого опыта (KR(T1)) рассчитывают следующим образом:

KR(T1)=2∙Sa2+Sb2                                          (С.5)

где KR(T1) – 95 %-доверительный интервал R первого тестового опыта;

Sа – стандартная ошибка управления титрования первого тестового опыта;

2Sа – 95 %-доверительный интервал контроля титрования первого тестового опыта;

Sb – стандартная ошибка титрования «остаточного вируса» первого тестового опыта;

2Sb – 95 %-доверительный интервал титрования «остаточного вируса» первого тестового опыта

Если в ходе тестового опыта с продуктом больше невозможно обнаружить вирус («остаточный вирус»), 95 % доверительный интервал рассчитывают согласно:

KR(Tkv)=2∙Sa2                                                 (C.6)

где KR(Tkv) – 95 %-доверительный интервал R в случае, если вирус не может быть обнаружен при тестовом опыте с продуктом («остаточный вирус»)

Sа – стандартная ошибка управления титрования первого тестового опыта

C.3.4 Расчет среднего снижения (R(mi)) и его 95 %-доверительного интервала.

Среднее значение R для обоих опытов и его доверительный интервал 95 % рассчитывают следующим образом:

R(mi)=RT1+RT2/2	                                       (C.7)

где R(mi) – среднее снижение;

Rt1 – снижение после первого тестового опыта;

Rt2 – снижение после второго тестового опыта;

95 % – доверительный интервал среднего R (KR(mi)) рассчитывают следующим образом:

KR(mi)=KR(T1)2+KR(T2)22                                            (С.8)

где KR(mi) – 95 % доверительный интервал среднего снижения;

KR(T1) – 95 % доверительный интервал снижения первого тестового опыта;

KR(T2) – 95 % доверительный интервал сокращения второго тестового опыта.

Для вирусного контроля и активной концентрации продукта проводят два тестовых опыта в разные дни.

Снижение и 95 %-доверительный интервал вычисляют для каждого тестового опыта.

C.3.5 Практический пример

Таблица C.2 – a) Исходные данные для примера результатов титрования – до (титрование вирусного контроля = a)

| Доза (TCID50) | Логарифм (Доза) | Итого a | N b | % присутствующего вируса b | pi | 1-рi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,16E-08 | – 7,50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1,00E-07 | – 7,00 | 8 | 4 | 50 | 0,5 | 0,5 |
| 3,16E-07 | – 6,50 | 8 | 6 | 75 | 0,75 | 0,25 |
| 1,00E-06 | – 6,00 | 8 | 8 | 100 | 1 | 0 |
| 3,16E-06 | – 5,50 | 8 | 8 | 100 | 1 | 0 |
| 1,00E-05 | – 5,00 | 8 | 8 | 100 | 1 | 0 |

Продолжение таблица C.2

| Доза (TCID50) | Логарифм (Доза) | Итого a | N b | % присутствующего вируса b | pi | 1-рi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,16E-05 | – 4,50 | 8 | 8 | 100 | 1 | 0 |
| ______________ a Общее количество единиц клеточной культуры (пробирки, микротитрационные планшеты). |  |  |  |  |  |  |
| b Количество единиц клеточной культуры (пробирка, микротитрационные планшеты) с присутствием вируса. |  |  |  |  |  |  |

Таблица C.3 – b) Исходные данные для примера результатов титрования - после контакта с продуктом (остаточный вирус = b)

| Доза (TCID50) | Логарифм (Доза) | Итого a | N b | % присутствующего вируса b | pi | 1-рi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,16E-08 | – 7,50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1,00E-07 | – 7,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3,16E-07 | – 6,50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1,00E-06 | – 6,00 | 8 | 1 | 12,5 | 0,125 | 0,875 |
| 3,16E-06 | – 5,50 | 8 | 2 | 25 | 0,25 | 0,75 |
| 1,00E-05 | – 5,00 | 8 | 4 | 50 | 0,5 | 0,5 |
| 3,16E-05 | – 4,50 | 8 | 8 | 100 | 1 | 0 |
| ______________ a Общее количество единиц клеточной культуры (пробирки, микротитрационные планшеты). |  |  |  |  |  |  |
| b Количество единиц клеточной культуры (пробирка, микротитрационные планшеты) с присутствием вируса. |  |  |  |  |  |  |

C.3.5.1 Расчет титра вируса с 95 %-доверительным интервалом:

а) До (а)

По формуле (C.2):

m = – 6 + 0,5/2 – 0,5 · 5,25 = – 8,37

Стандартная ошибка (S) от m рассчитывается по формуле (C.3)

Sm=0,52∙0∙1+0,5∙0,5+0,75∙0,25+1∙0+1∙0+1∙0+1∙08-1=0,125

b) После воздействия продукта (b)

По формуле (C.2):

m = – 4,5 + 0,5/2 – 0,5 · 1,875 = – 5,19

Стандартная ошибка (S) от m рассчитывается по формуле (C.3)

Sm=0,52∙0∙1+0∙1+0∙1+0,125∙0,875+0,25∙0,75+0,5+1∙08-1=0,1396

C.3.5.2 Расчет снижения и его 95 %-доверительного интервала:

Из приведенного выше раздела следует, что

а = 8,37

b = 5,19

Sa = 0,125

Sb = 0,1396

Снижение (R) рассчитывают просто, как показано в формуле (C.4):

RT1=8,37-5,19=3,18

И 95 %-доверительный интервал R (Kr(t1)) вычисляют, как показано в формуле (C.5)

KR(T1)=2∙0,1252+0,13962=0,375

Если вирус больше не может быть обнаружен в ходе теста с продуктом («остаточный вирус»), 95 %-доверительный интервал [Kr(Tkv)] рассчитывают по формуле (C.6):

KR(Tkv)=2∙0,1252=0,250

C.3.5.3 Расчет среднего снижения (R(mi)) и его 95 %-доверительного интервала:

Предположим, что для второго тестового опыта получают следующие результаты (после вычислений, выполненных в соответствии с разделами выше):

RT2= 4,06

KR(T2)=0,295

Среднее значение R для обоих опытов рассчитывают по формуле (C.7)

R(mi)=3,18+4,06/2=3,62

И 95 %-доверительный интервал среднего R (KR(mi)) рассчитывают по формуле (C.8):

KR(mi)=0,3752+0,29522=0,337

Приложение D

(информационное)

Представление результатов теста одной активной концентрации

Для представления результатов тестирования одной активной концентрации                            (см. 5.5.2) см. рисунок D.1 и таблицы D.1 и D.2.

Условные обозначения:

z 	– время контакта в мин.

■ 	– XYZ + BSA;

▲ 	– XYZ + кровь;

X 	– формальдегид;

– вирусный контроль, без мешающего белка

– вирусный контроль + BSA;

– вирусный контроль + кровь;

----- 	– уровень цитотоксичности

Рисунок D.1 – Графическое представление результатов таблицы D.1

Таблица D.1 – Таблица результатов продукта XYZ и полиовируса в грязных условиях

| Продукт | Концентрация | Мещающее вещество | Уровень цитотоксич-ности | lg TCID50 через... мин |  |  |  |  | Сокращение > 4 lg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 5 | 15 | 30 | 60 | через... мин |
| XYZ | 1 % (об./об.) | с 3 г/см3 BSA | 3.5 | 7,9 | 6,7 | 6,3 | 5,2 | < 3.5 | 60 |
| XYZ | 1 % (об./об.) | с 3 г/см3 BSA + эритроц. | 3.5 | 8,1 | 7,2 | 6,7 | 5,8 | < 3.5 | 60 |
| Формальдегид | 0,7 % (мас./об.) | ФСБ | 3.5 | 7,6 | 7,5 | 6,8 | 5,7 | 4,5 | > 60 |
| Вирусный контроль | н/п | ФСБ | н/п | 7,6 | н/о | н/о | н/о | 7,8 | н/п |
| Вирусный контроль | н/п | с 3 г/см3 BSA | н/п | 7,9 | н/о | н/о | н/о | 7,7 | н/п |
| Вирусный контроль | н/п | с 3 г/см3 BSA + эритроц. | н/п | 8,1 | н/о | н/о | н/о | 8 | н/п |
| н/п – не применимо. н/о – не обнаружено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица D.2 – Исходные данные для продукта XYZ с 0,3 г/см3 BSA, протестированного против полиовируса (количественный тест; например, 8 лунок)

| Продукт | Концентрация | Мешающее вещество | Время контакта | Разведения (lg)a |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| XYZ | 1 % (об./об.) | 0,3 г/см3 BSA | 5 | 4 444 4 444 | 4 444 4 444 | 4 444 4 444 | 4 444 4 444 | 4 444 4 444 | 4 444 4 444 | 4 000 0 000 | 4 000 0 000 |
|  |  |  | 15 | 4 444 4 444 | 4 444 4 444 | 4 324 4 434 | 4 332 3 300 | 0 000 0 000 | 0 000 0 000 | 0 000 0 000 | 0 000 0 000 |
|  |  |  | 30 | 4 444 4 444 | 4 444 4 444 | 4 334 4 000 | 0 000 0 000 | 0 000 0 000 | 0 000 0 000 | 0 000 0 000 | 0 000 0 000 |
|  |  |  | 60 | 4 444 4 444 | 4 444 4 444 | 0 000 0 000 | 0 000 0 000 | 0 000 0 000 | 0 000 0 000 | 0 000 0 000 | 0 000 0 000 |
| XYZ цитотоксичность | 1 % | 0,3 г/см3 BSA | н/п | 4 444 4 444 | 4 444 4 444 | 0 000 0 000 | 0 000 0 000 | н/о | н/о | н/о | н/о |
| Формальдегид | 0,7 (вес/объем) | PBS | 15 | 4 444 4 444 | 4 444 4 444 | 4 444 4 444 | 4 344 4 344 | 4 444 4 444 | 4 000 0 000 | 0 000 0 000 | 0 000 0 000 |
|  |  |  | 30 | 4 444 4 444 | 4 444 4 444 | 4 444 4 334 | 3 344 2 344 | 4 300 0 000 | 0 000 0 000 | 0 000 0 000 | 0 000 0 000 |
|  |  |  | 60 | 4 444 4 444 | 4 444 4 444 | 3 344 4 324 | 0 000 0 000 | 0 000 0 000 | 0 000 0 000 | 0 000 0 000 | 0 000 0 000 |
| Формальдегид цитотоксический контроль | 0,7 (вес/объем) | PBS | н/п | 4 444 4 444 | 4 444 4 444 | 0 000 0 000 | 0 000 0 000 | н/о | н/о | н/о | н/о |

Продолжение таблицы D.2

| Продукт | Концентрация | Мешающее вещество | Время контакта | Разведения (lg)a |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Вирусный контроль | н/п | 0,3 г/см3 BSA | 0 | 4 444 4 444 | 4 444 4 444 | 4 444 4 444 | 4 444 4 444 | 4 334 3 244 | 3 324 4 322 | 4 000 0 000 | 0 000 0 000 |
|  |  |  | 60 | 4 444 4 444 | 4 444 4 444 | 4 444 4 444 | 4 434 4334 | 3 244 4 444 | 3 444 3 420 | 4 400 0 000 | 0 000 0 000 |
| _______________ а Присутствует от 1 до 4 вирусов, степень CPE в 8 единицах культуры клеток (пробирки, лунки микротитрационных планшетов). 0 – вирусов нет; н/п – не применимо; н/о – не обнаружено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение E

(информационное)

Количественное определение концентрации формальдегида

Содержание формальдегида в коммерчески доступных концентрированных растворах формальдегида обычно варьируется и также может зависеть от условий хранения. Следовательно, необходимо провести количественное определение содержания формальдегида в растворе формальдегида или, скорее, в разведенном растворе, который будет использован в испытании. Следует учитывать, что растворы формальдегида, которые приготовлены из концентрированных растворов формальдегида (например, формалин), содержат полимеры, и что они достигают своей максимальной эффективности, соответствующей содержанию формальдегида, только через несколько дней при комнатной температуре.

Принцип метода следующий:

Формальдегид реагирует с хлоридом гидроксиламмония с образованием соответствующего оксида. Выделяется эквивалентное количество ионов водорода, и pH смещается к более низким значениям:

HCHO + ClNH3OH = CH2OHCl + NH2OH

pH препарата снова титруют до исходного значения раствором гидроксида натрия. Содержание формальдегида в образце рассчитывают, исходя из количества использованного раствора гидроксида натрия.

Реактивы:

- 0,5 моль/см3 раствора гидроксида натрия;

- приблизительно 0,5 моль/см3 раствора гидроксиламмония хлорида, доведенного до pH = 3,0;

- приблизительно 0,5 моль/см3 соляной кислоты.

Оборудование:

- pH-метр со стеклянным электродом;

- магнитная мешалка;

- пипетки;

- бюретки.

Протокол тестирования:

Из исследуемого образца берут объем, содержащий от 100 до 150 мг формальдегида, переносят его пипеткой в колбу, подходящую для титрования, и заполняют до 100 см3 бидистиллированной водой (см. 5.2.2.2). Регулируют pH раствора до 3,0 приблизительно   0,5 моль/дм3 соляной кислоты с помощью pH-метра. Добавляют пипеткой 25 см3 раствора гидроксиламмоний хлорида с pH 3,0 в колбу и дают смеси постоять 10 мин при комнатной температуре. Затем титруют смесь 0,5 моль/дм3 раствора гидроксида натрия с помощью                pH-метра, пока pH не вернется к 3,0.

Расчет содержания формальдегида в образце:

Требуемый объем 0,5 моль/дм3 NaOH, в см3 × 30,03 = содержание формальдегида в образце в г на 100 см3

Объем пробы в см3 × 20

Библиография

[1] EUROPEAN PHARMACOPOEIA. 9th edition 2017 (Европейская фармакопея. 9-е издание 2017 г.).

[2] LENNETTE E., SCHMIDT N., eds. Diagnostic procedures for viral and rickettsial infections. American Public Health Association Inc, 1969 (Лэннет Э., Шмидт Н., ред. Диагностические процедуры при вирусных и риккетсиозных инфекциях. Американская ассоциация общественного здравоохранения, 1969 г.).

[3] SPEARMAN C. The method of «right and wrong cases» (constant stimuli) without Gauss's formulae. Br. J. Psychol. 1908, 2 pp. 227–242 (Спиерман К. Метод «правильных и неправильных случаев» («постоянных стимулов») без формул Гаусса. Br. J. Psychol. 1908, 2 с. 227-242).

[4] KÄRBER G. Beitrag zur kollektiven Behandlung pharmakologischer Reihenversuche. Arch. exp. Path. Pharmak. 1931, 162 pp. 480–487 (Карбер Г. Beitrag zur kollektiven Behandlung pharmakologischer Reihenversuche. Arch. exp. Path. Pharmak 1931, 162 с. 480-487).

[5] DULBECCO R., VOGT M. Plaque formation and isolation of pure lines with poliomyelitis viruses. 7. J Exp Med. 1954 Jan 31; 99(2): 167-182 (Дульбекко Р., Вогт М. Образование бляшек и выделение чистых линий с вирусами полиомиелита. 7. J Exp Med. 1954, 31 января; 99 (2): 167-182).

[6] BABLANIAN R., EGGERS H.J., TAMM I. Studies on the mechanism of poliovirus-induced damage. I. The relation between poliovirus-induced metabolic and morphological alteration in cultured cells. Virology. 1965, 26 pp. 100–113 (Бэбланян Р., Эггерс Х. Дж., Тамм И. Исследования механизма повреждения, вызванного полиовирусом. I. Связь между метаболическими и морфологическими изменениями, вызванными полиовирусом, в культивируемых клетках. Вирусология. 1965, 26 с. 100-113).

[7] LYCKE E. Studies of the inactivation of poliomyelitis by formaldehyde. Arch. ges. Virusforsch. 1957, 7 p. 378-383 (Ликке E. Исследования инактивации полиомиелита по формальдегиду. Arch. ges. Virusforsch. 1957, 7 с. 378-383).

[8] WHYSHAK C., DETRE K. Estimating the number of organisms in quantal assays. Appl. Microbiol. 1972; 23(4): 784-790 (Вишак К., Детре К. Оценка количества организмов в квантовых анализах. Appl. Microbiol. 1972; 23 (4): 784-790).

[9] EGGERS M., EICKMANN M., KOWALSKI K., ZORN J., REIMER K. Povidone-iodine hand wash and hand rub products demonstrated excellent in vitro virucidal efficacy against Ebola virus and modified vaccinia virus Ankara, the new European test virus for enveloped viruses. BMC Infect. Dis. 2015, 15 p. 375. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4574578/ (Эггерс М., Айкманн М., Ковальски К., Цорн Дж., Реймер К. Средства для обработки рук и жидкие дезинфицирующие средства с повидон-йодом продемонстрировали превосходную вирулицидную эффективность in vitro _(в лабораторных условиях) против вируса Эбола и модифицированного вируса осповакцины Анкара, нового европейского тестового вируса для вирусов в оболочке. BMC Infect. Dis. 2015, 15 с. 375. Доступно по адресу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4574578/).

[10] SIDDHARTA A., PFAENDER ST., VIELLE N.J. Et all: Virucidal Activity of World Health Organization–Recommended Formulations Against Enveloped Viruses, Including Zika, Ebola, and Emerging Coronaviruses. J. Infect. Dis. 2017 Mar 15, 215 (6) pp. 902–906. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28453839 (Сиддхарта A., Пфендер СТ., Вилле Н.Ж. и др.: Вирулицидная активность препаратов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения, против вирусов с оболочкой, включая вирусы Зика, Эбола и новые коронавирусы. J. Infect. Dis. 2017 15 марта, 215 (6) с. 902-906. Доступно по адресу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28453839).

[11] RABENAU H.F., RAPP I., STEINMANN J. Can vaccinia virus be replaced by MVA virus for testing virucidal activity of chemical disinfectants? BMC Infect. Dis. 2010, 10 p. 185. Available at: http://www.biomedcentral.com/1471-2334/10/185 (Рабенау Х.Ф. Рапп И., Штайнманн Ж. Можно ли заменить вирус осповакцины вирусом MVA для тестирования вирулицидной активности химических дезинфицирующих средств? BMC Infect. Dis. 2010, 10 с. 185. Доступно на: http://www.biomedcentral.com/1471-2334/10/185).

[12] THE EUROPAEN AGENCY FOR THE EVALUATION OF MEDICINAL PRODUCTS. Committtee for proprietary medicinal products (CPMP): Note for Guidance on virus validation studies: the design, contribution and interpretation of studies validating the inactivation and removal of viruses. CPMP/BWP/268/95. 14. February 1996; http://www.ema.europa.eu/ema/ (Европейское агентство по оценке лекарственных продуктов. Комитет по патентованным лекарственным средствам (CPMP): Руководство по валидационным исследованиям на вирусы: структура, вклад и толкование исследований, подтверждающих инактивацию и удаление вирусов. CPMP/BWP/268/95. 14. февраля 1996 г.; http://www.ema.europa.eu/ema/).

[13] TAYLOR J.R. An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements. . University Science Books, Second Edition, 1997, 327 p. (Тайлор Дж. Р. Введение в анализ ошибок: исследование неопределенностей в физических измерениях. Книги университетских наук, второе издание, 1997 г., стр. 32).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 12353:2013 Chemical disinfectants and antiseptics. Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity (Дезинфицирующие химические средства и антисептики. Сохранение микробных штаммов, используемых для определения бактерицидной, микробактерицидной, спороцидной и фунгицидной активности). | IDT | ГОСТ EN 12353–2016 Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Консервация тест-микроорганизмов, используемых для определения бактерицидной (включая микроорганизмы Legionella), микобактерицидной, спорицидной, фунгицидной и вируцидной (включая бактериофаги) активности. |

МКС 11.080.20; 71.100.35 (IDT)

Ключевые слова: средства дезинфицирующие химические, антисептики, количественный анализ суспензии, вироцидная активность, цитотоксичность, бляшкообразующая единица, эталонный тест на вирусную инактивацию, вирусное цитопатическое действие

МКС 11.080.20; 71.100.35 (IDT)

Ключевые слова: средства дезинфицирующие химические, антисептики, количественный анализ суспензии, вироцидная активность, цитотоксичность, бляшкообразующая единица, эталонный тест на вирусную инактивацию, вирусное цитопатическое действие

РАЗРАБОТЧИК:

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора                                                                                        С. Радаев

Руководитель

Департамента стандартизации/

Руководитель разработки                                                                           С. Карибжанова

СОИСПОЛНИТЕЛЬ

Эксперт                                                                                                                А. Ерсінова

1) Номера АТСС представляют собой коллекционные номера штаммов, поставляемых этими коллекциями культур. Настоящая информация дается для удобства пользователей настоящего европейского стандарта и не означает одобрения CEN названного продукта.

2) Штаммы вирусов могут быть получены из национальной или международной коллекции культур. В отношении полиовируса используют только вирусный материал, который соответствует требованиям для производства пероральной полиовакцины Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) (другие исходные материалы, полученные из LSc-2ab, больше не могут использоваться). LSc-2ab можно получить в NIBSC (www.nibsc.ac.uk: свяжитесь с доктором Хавьером Мартином) или в Eurovir Hygiene Institut (www.eurovir.de: свяжитесь с доктором Юршем).

3) Одноразовое стерильное оборудование является приемлемой альтернативой многоразовой посуде.

4) Vortex® является примером доступного на рынке подходящего продукта. Эта информация предоставлена для удобства пользователей этого европейского стандарта и не означает одобрения этого продукта CEN.

5) SephadexTM LH 20, Minicon® и MicroSpinTM S 400 HR являются примерами доступных на рынке подходящих продуктов. Эта информация дается для удобства пользователей этого стандарта и не означает одобрения этих продуктов со стороны CEN.

6) SephadexTM LH 20 представляет собой пример доступного на рынке подходящего продукта. Эта информация дается для удобства пользователей этого стандарта и не означает одобрения этого продукта со стороны CEN.