НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Средства дезинфицирующие химические и антисептики

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ИСПЫТАНИЕ СУСПЕНЗИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВИРУЛИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ И АНТИСЕПТИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ

Метод испытания и требования (фаза 2, этап 1)

СТ РК EN 14675–____

(EN 14675:2015 Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative suspension test for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area – Test method and requirements (Phase 2, step 1), IDT)

Настоящий национальный стандарт является идентичным воспроизведением европейского стандарта ЕN 14675:2015 и принят с разрешения CEN, по адресу: пр. Марникс 17, В-1000 Брюссель

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту 
EN 14675:2015 Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative suspension test for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area – Test method and requirements (Phase 2, step 1) (Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Количественное испытание суспензии для оценки вирулицидной активности химических дезинфицирующих средств и антисептиков, используемых в области ветеринарии. Методы испытания и требования (фаза 2, этап 1))

Европейский стандарт EN 14675:2015 разработан Техническим комитетом по стандартизации CEN/TC 216 «Химические дезинфицирующие и антисептические средства»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	5

2	Нормативные ссылки	5

3	Термины и определения	5

4	Требования	6

5	Методы испытания	7

5.1	Сущность метода	7

5.2	Материалы и реактивы	7

5.3	Приборы и лабораторная посуда	13

5.4	Растворы для тестового продукта	14

5.5	Процедура оценки вирулицидной активности продукта	15

5.6	Анализ на инфекционность	16

5.7	Проверка методологии	17

5.8	Контроль эффективности для подавления дезинфицирующей активности	18

6	Расчет показателей и выражение результатов	18

6.1	Протокол результата цитопатического действия (CPE)	18

6.2	Расчет показателей титра инфекционности (TCID50)	18

6.3	Расчет показателей БОЕ	18

6.4	Проверка методологии	18

6.5	Расчет показателей вирулицидной активности продуктов	19

6.6	Выражение результатов	19

7	Заключение	19

7.1	Общие положения	19

7.2	Протокол испытаний	19

Приложение А (информационное) Указанные штаммы из национальных коллекций	21

Приложение B (информационное) Цитотоксичность, эталонный тест инактивации, титрование тестового вируса и детоксикация тестовых смесей	22

Приложение С (информационное) Расчет титра вирусной инфекционности	26

Приложение D (информационное) Пример типового протокола испытаний	28

Приложение E (информационное) Представление результатов теста одной активной концентрации	30

Библиография	32

Введение

Настоящий стандарт устанавливает суспензионный тест определяющий, обладает ли химическое дезинфицирующее или антисептическое средство вирулицидной активностью в областях, описанных в области применения.

Настоящий стандарт учитывает практические условия применения продукта, включая время контакта, температуру, тестируемые организмы и мешающие вещества, то есть условия, которые могут повлиять на его действие в практических ситуациях.

Условия предназначены для того, чтобы охватить общие цели и обеспечить возможность сравнения между лабораториями и типами продуктов. Каждая используемая концентрация химического дезинфицирующего средства или антисептика, обнаруженная с помощью этого теста, соответствует определенным экспериментальным условиям. Для некоторых приложений, рекомендации по использованию продукта могут отличаться, и поэтому необходимо использовать дополнительные условия испытаний.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Средства дезинфицирующие химические и антисептики

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ИСПЫТАНИЕ СУСПЕНЗИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВИРУЛИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ И АНТИСЕПТИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ

Метод испытания и требования (фаза 2, этап 1)

Дата введения ____-__-__

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод испытаний и минимальные требования к вирулицидной активности химических дезинфицирующих и антисептических продуктов, которые образуют гомогенный, физически стабильный препарат при разбавлении жесткой водой или, в случае готовых к использованию продуктов. Продукты могут быть протестированы только при концентрации не более 80 %, так как некоторое разбавление всегда производится путем добавления тестируемых организмов и мешающего вещества.

Настоящий стандарт распространяется на продукты, которые используются в ветеринарии, то есть в разведении, животноводстве, производстве, транспортировке и утилизации всех животных, за исключением тех случаев, когда они попадают в пищевую цепочку после смерти и поступления в перерабатывающую промышленность.

Примечания

1 Описанный метод предназначен для определения вирулицидной активности коммерческих препаратов или активных веществ в условиях, в которых они используются.

2 Этот метод соответствует фазе 2 этапа 1.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующий ссылочный документ. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

EN 14885:2018 Chemical disinfectants and antiseptics – Application of European Standards for chemical disinfectants and antiseptics (Химические дезинфекционные средства и антисептики. Применение европейских стандартов для химических дезинфекционных средств и антисептиков).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по EN 14885, а также следующие термины  с соответствующими определениями:

3.1 Цитотоксичность (cytotoxicity): Морфологическое изменение клеток и/или их разрушение или снижение их чувствительности к размножению вирусов, вызванное продуктом.

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

3.2 Бляшкообразующая единица; PFU (plaque forming units): Количество инфекционных вирусных частиц в единице объема (см3).

3.3 Стандартное испытание для инактивации вирусов (reference test for virus inactivation): Тест с использованием определенного реактива (например, формалина) вместо продукта для внутреннего контроля теста

Примечание к определению 1: Результаты испытаний на инактивацию вирусов должны быть в пределах, необходимых для валидации метода.

3.4 Эталонная вирусная суспензия (reference virus suspension): Вирусная суспензия определенного штамма вируса, который не был пассирован более 10 раз, хранится в национальных центрах сбора культур и в небольших объемах (менее 1 см3) при температуре минус 70 °C или предпочтительно около минус 196 °C под жидким азотом.

Примечание к определению 1: Исходную вирусную суспензию получают из эталонной вирусной суспензии.

3.5 Исходная вирусная суспензия (stock virus suspension): Вирусная суспензия определенного штамма, размножается в подходящей клеточной линии и дает высокие титры вируса, для получения вирусной суспензии с теми же характеристиками, что и эталонная вирусная суспензия, и хранится в небольшом объеме при температуре ниже 70 °C или предпочтительно около минус 196 °C в жидком азоте.

3.6 Исследование вирусной суспензии (test virus suspension): Вирусная суспензия, которая используется при тестировании на вирулицидность дезинфицирующего средства.

3.7 Инфекционная доза в тканевой культуре; TCID50 (tissue culture infectious dose): Вирусная доза, которая вызывает цитопатический эффект (CPE) (см. 3.8) в 50 % инокулированной клеточной культуры.

3.8 Вирусный цитопатический эффект; CPE (viral cytopathic effect): Морфологическое изменение клеток и/или их разрушение в результате размножения вируса.

3.9 Вирусные бляшки (viral plaque): Область лизиса, образовавшаяся в клеточном монослое в полутвердой среде вследствие заражения и размножения одной инфекционной вирусной частицы.

3.10 Титр вируса (virus titre): Количество инфекционного вируса на единицу объема, присутствующего в лизате клеточной культуры или в растворе.

- Требования

Продукт, разбавленный жесткой водой (см. 5.2.2.3) или водой для готовых к использованию продуктов (см. 5.2.2.2) и испытанный в соответствии с таблицей 1 и разделом 5, должен демонстрировать как минимум снижение титра вируса на 4 lg. Также можно протестировать продукт в том виде, в котором он был доставлен (максимальная концентрация теста составляет 80 %).

Таблица 1 – Обязательные и дополнительные условия испытаний

|  | Обязательные условия | Дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| Тест-организм | Энтеровирус крупного рогатого скота – Типа 1 (ECBO) | – |
| Температура испытаний a | 10 °C | 4 °C, 20 °C или 40 °C |

Оокнчание таблицы 1

|  | Обязательные условия | Дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| Время контакта b | 30 мин | 1 мин, 5 мин и 60 мин |
| Мешающее вещество - низкий уровень загрязнения c | 3,0 г/см3 бычьего альбумина | – |
| Мешающее вещество - высокий уровень загрязнения c | 10 г/см3 бычьего альбумина плюс 10 г/см3 дрожжевого экстракта | – |
| _____________ a Допустимое отклонение (± 1) °C. b Допустимое отклонение для каждого оптимального времени воздействия составляет (± 10) с, за исключением (≤ 1) мин, для которого оно составляет (± 5) с. c Выбирается в соответствии с практическим применением. |  |  |

- Методы испытания

Сущность метода

5.1.1 Образец продукта в том виде, в котором он был доставлен, и/или разбавленный жесткой водой (или водой для готовых к использованию продуктов) добавляется к тестовой суспензии вируса в раствор мешающего вещества. Смесь выдерживают при температуре                      (10 ± 1) °C в течение (30 мин ± 10 с) (обязательные условия испытаний).

По истечении времени контакта, берут 0,5 см3 вируса/дезинфицирующей смеси. Вирулицидная активность немедленно подавляется разбавлением ледяным разбавителем. Готовят серию растворов с коэффициентом десять в ледяной среде, выдерживаемой на ледяной бане в течение 10 мин. Пипетки следует менять после каждого разведения во избежание переноса вируса.

Разведения перемещают в отдельные единицы клеточных культур (лунки микротитровальных планшетов), содержащие суспендированные клетки. В каждый раствор необходимо поместить восемь серийных единиц. После инкубации рассчитывают титр инфекционности. Этапы разбавления должны показывать результаты титрования количественных тестов, при этом процент положительных результатов (наличие цитопатического эффекта (CPE) или бляшек) находится между 100 % и 0 %. Значения рассчитаны по методу Спирмана и Карбера (см. приложение C).

Значения вирусной инактивации рассчитываются с учетом разницы титров вируса до и после обработки продуктов.

5.1.2 Устанавливаются дополнительное и обязательное время контакта и температуры.

Материалы и реактивы

5.2.1 Вирулицидную активность оценивают с использованием следующего штамма:

- Энтеровирус крупного рогатого скота типа 1 (вирус крупного рогатого скота – ECBO) ATCC VR-248 1).

Примечания

1 Энтеровирус крупного рогатого скота типа 1, штамм ECBO, выбран в качестве модельного вируса для рода Пикорновирус. Род пикорнавирусов включает много клинически значимых видов вируса, например, вирусы Коксаки A и B, а также ЭХО-вирусы (ECHO). Некоторые из этих вирусов имеют первостепенное значение и поэтому представляют постоянный риск для животных в ветеринарии. Кроме того, они обладают высокой устойчивостью к химическим веществам, устойчивы к кислотам (кроме риновирусов, афтовирусов) и не подвержены действию липидных растворителей, таких как эфир, а также большинства детергентов или продуктов четвертичного аммония.

2 Это модельный вирус для всех применений, а именно для дезинфекции инструментов и поверхностей, а также для обработки помещений после инфицирования в результате вскрытия трупов животных, будок и помещений для животных.

3 Из-за больших различий в устойчивости к физическим и химическим воздействиям между различными группами вирусов и внутри них, тестирование всех вирусов на то или иное химическое дезинфицирующее средство или антисептик, финансово невозможно. С учетом вышесказанного, в настоящем стандарте тестирование ограничивается только одним так называемым «модельным вирусом», который был выбран на основе имеющихся знаний в качестве репрезентативного примера устойчивости вируса и важного клинического значения в ветеринарии. Если химическое дезинфицирующее средство или антисептик проявляет вирулицидную активность в соответствии с требованиями настоящего стандарта, его можно рассматривать для прохождения фазы 2, этапа 2.

В случае, если будут разработаны улучшения в методологии размножения вирусов, инфекционности вирусов или снижения цитотоксичности продуктов, они, также, могут быть использованы параллельно с методологией, описанной в этом методе.

5.2.2 Культуральные среды и реактивы

5.2.2.1 Общие положения

Все массы химических веществ, указанные в настоящем стандарте, относятся к безводным солям. В качестве альтернативы можно использовать гидратированные формы, но необходимый вес должен быть скорректирован с учетом последующих различий молекулярного веса.

Реактивы должны быть аналитической чистоты и/или подходить для целей вирусологии. Они не должны содержать веществ, токсичных или подавляющих подопытный организм.

Для улучшения воспроизводимости рекомендуется использовать доступный высушенный материал для приготовления культуральной среды. Необходимо строго выполнять инструкции производителя, касающиеся приготовления этих продуктов.

Для каждой культуральной среды и реактива должно быть установлено ограничение по времени использования.

Можно приобрести готовые к использованию продукты и культуральные среды, если они соответствуют требуемым спецификациям.

5.2.2.2 Вода

Вода должна быть свежедистиллированной в стеклянном сосуде, не деионизированной. Стерилизацию проводят в автоклаве (см. 5.3.2.1 а)).

Примечания

1 Стерилизация не требуется, если используется вода, например, для приготовления культуральных сред, а после идет стерилизация.

2 См. 5.2.2.3 для процедуры приготовления жесткой воды.

Если дистиллированная вода надлежащего качества недоступна, можно использовать воду для инъекций [3].

5.2.2.3 Жесткая вода для разбавления продуктов

Для приготовления 1 дм3 жесткой воды, процедура следующая:

- приготовление раствора A: растворяют 19,84 г хлорида магния (MgCl2) и 46,24 г хлорида кальция (CaCl2) в воде (см. 5.2.2.2) и разбавляют до 1000 см3. Стерилизовывают мембранной фильтрацией (см. 5.3.2.1 c)) или в автоклаве (см. 5.3.2.1 a)). Автоклавирование – если оно используется, может вызвать потерю жидкости. В этом случае добавляют воды до отметки 1000 см3 (см. 5.2.2.2) в асептических условиях. Хранят раствор в холодильнике                     (см. 5.3.2.16) не более одного месяца;

- приготовление раствора B: растворяют 35,02 г бикарбоната натрия (NaHCO3) в воде (см. 5.2.2.2) и разбавляют до 1000 см3. Стерилизацию проводят в мембранной фильтрацией (см. 5.3.2.1 c)). Хранят раствор в холодильнике (см. 5.3.2.16) не дольше одной недели;

- наливают от 600 до 700 см3 воды (см. 5.2.2.2) в 1000 см3 мерную колбу (см. 5.3.2.13) и добавляют 6,0 см3 раствора А, затем 8,0 см3 раствора B. Перемешивают и разбавляют  до                 1000 см3 с водой (см. 5.2.2.2). pH жесткой воды должен составлять (7,0 ± 0,2) замеренного при температуре (20 ± 1) °C (см. 5.3.2.4). При необходимости, доводят до уровня pH, используя раствор примерно 40 г/см3 (примерно 1 моль/см3) гидроксида натрия (NaOH) или примерно 36,5 г/см3 (примерно 1 моль/см3) соляной кислоты (HCl).

Жесткая вода должна быть свежеприготовленной в асептических условиях и использоваться в течение 12 ч.

Примечание – При приготовлении растворов для испытаний продукта (см. 5.4) добавление продукта к жесткой воде дает различную конечную жесткость воды в каждой пробирке. В любом случае конечная жесткость ниже 375 мг/см3 карбоната кальция (CaCO3) в пробирке.

5.2.2.4 Мешающее вещество

5.2.2.4.1 Общие положения

Мешающее вещество следует выбирать в соответствии с условиями использования, указанными для продукта.

Мешающее вещество должно быть стерильным и приготовлено с концентрацией, в 10 раз превышающей его конечную концентрацию в испытании.

Должен быть установлен ионный состав (например, pH, кальциевая и/или магниевая жесткость) и химический состав (например, минеральные вещества, белок, углеводы, липиды и детергенты).

Примечание – В случае, даже если раствор содержит более одного вещества, используется термин «мешающее вещество».

5.2.2.4.2 Низкая степень загрязнения (раствор бычьего альбумина)

Растворяют в 100 см3 мерной колбе (см. 5.3.2.13) в 90 см3 воды (см. 5.2.2.2) 3 г бычьего альбумина (фракция V Кона для питательной среды Дюбо). Доливают воды до отметки                        (см. 5.2.2.2).

Стерилизацию проводят мембранной фильтрацией (см. 5.3.2.1 c)). Хранят в холодильнике (см. 5.3.2.16) и используют в течение одного месяца. Конечная концентрация бычьего альбумина составляет 3 г/см3 в методике испытания (см. 5.5).

5.2.2.4.3 Высокая степень загрязнения (смесь раствора бычьего альбумина с дрожжевым экстрактом)

Растворяют 50 г порошка дрожжевого экстракта в 150 см3 воды (см. 5.2.2.2) в 250 см3 мерной колбе (см. 5.3.2.13) и дают пене осесть. Доливают воды до отметки (см. 5.2.2.2). Переливают в чистый сухой сосуд и простерилизуют в автоклаве (см. 5.3.2.1 a)). Дают остыть до (20 ± 1) °C.

Переливают пипеткой 25 см3 этого раствора в 50 см3 мерную колбу (см. 5.3.2.13) и добавляют 10 см3 воды (см. 5.2.2.2). При встряхивании, растворяют 5 г фракции V бычьего альбумина в растворе и дают пене осесть. Доводят до нужной отметки водой (см. 5.2.2.2), стерилизуют мембранной фильтрацией (см. 5.3.2.1 c)), хранят в холодильнике (при температуре от 2 °C до 8 °C) (см. 5.3.2.16) и используют в течение одного месяца.

Конечная концентрация составляет 10 г/см3 дрожжевого экстракта и 10 г/см3 бычьего альбумина (см. 5.5).

5.2.2.5 Суспензия антибиотика

Химические вещества

| 50 миллионов единиц пенициллина-G |  | (например, Sigma PEN-K 2)) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 г сульфата стрептомицина (примерно 750 / мг) |  | (например, Sigma категория: 56501 2)) |  |
| 500000 единиц микостатина |  | (например, нистатин: E R Squibb 591502 2)) |  |
| Вода (см. 5.2.2.2) до 2,5 дм3. |  |  |  |

Подготовка

Растворяют содержимое флакона в воде (см. 5.2.2.2) и доводят до 2,5 дм3.

В асептических условиях распределяют по аликвотам по 50 и 5 см3.

Хранят при температуре минус 20 °C. После размораживания флакон встряхивают.

Используют 5 см3 на литр среды, чтобы получить конечную концентрацию:

- Пенициллин 100 ед./см3

- Стрептомицин 100 мкг/см3

- Микостатин 25 ед./см3

5.2.2.6 Антибиотики-Трипсин-Версен® (ATV) 10-кратный концентрат

Химические вещества

| Хлористый натрий (NaCl) |  | 80 г |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Калия хлорид (KCl) |  | 4 г |  |
| Глюкоза |  | 10 г |  |
| Трипсин |  | 5 г (например, Difco 1: 250 номер кат.: 0152-15-9 2)) |  |
| Версен® (EDTA) |  | 2 г (например, Koch-Light номер кат.: 0012424-/B3 2)) 0012424-/B3 2)) |  |
| 0,2 % раствора фенолового красного |  |  |  |
| в 1000 см3 воды (см. 5.2.2.2) |  |  |  |

Подготовка

Доводят раствор до 1 дм3 водой (см. 5.2.2.2) (исключая бикарбонат натрия и антибиотики (см. 5.2.2.5 и 5.2.2.6)).

Используя положительное давление, фильтруют через мембранный фильтр (размер пор 0,22 мкм)

К стерильному фильтрату добавляют 76,2 см3 7,5 % раствора бикарбоната натрия, разведённого в воде (см. 5.2.2.2) и 5 см3 антибиотиков (см. 5.2.2.5).

В асептических условиях разливают по аликвотам по 50 см3 и хранят при температуре 20 °C. Для использования добавляют 50 см3 размороженного 10-кратного концентрата ATV в 450 см3 воды (см. 5.2.2.2).

Рабочий раствор содержит трипсин 0,05 %, версен 0,02 %, pH = 7,8.

5.2.2.7 Физиологический раствор Дульбекко, pH 7,2 – 7,4 (PBS)

| Хлористый натрий (NaCl) | 8,00 г |
| --- | --- |
| Дигидрофосфат калия (KH2PO4) | 0,12 г |
| Гидрофосфат натрия безводный (Na2HPO4) | 0,91 г |
| Калия хлорид (KCl) | 0,2 г |
| Вода (см. 5.2.2.2) | до 1000 мл |

Раствор можно стерилизовывают автоклавированием при температуре 121 °C в течение 15 мин.

5.2.2.8 Сбалансированный солевой раствор Эрла (Earle’s) (BSS), 10-кратный концентрированный

| Хлористый натрий (NaCl) | 68,0 г |
| --- | --- |
| Гептагидрат сульфата магния (MgSO4 7H2O) | 2,0 г |
| Моногидрат дигидроортофосфата натрия (NaH2PO4 H2O) | 1,4 г |
| Калия хлорид (KCl) | 4,0 г |
| Хлорид кальция (CaCl2) | 2,0 г |
| Глюкоза | 10,0 г |

Хлорид кальция (CaCl2) следует отдельно растворить в 100 см3 воды (см. 5.2.2.2) и добавляют к другим растворенным реактивам непосредственно перед доведением раствора до конечного объема в 1000 см3 воды (см. 5.2.2.2).

10-кратный раствор стерилизуют мембранной фильтрацией (см. 5.3.2.1 c)) и хранят при температуре (4 ± 1) °C в течение 4 недель. Для использования 10-кратный раствор разбавляют 1:10 стерильной водой (см. 5.2.2.2) и буферизируют, добавляя 2,5 % из 8,8 %-ного раствора бикарбоната натрия (NaHCO3).

5.2.2.9 1 % раствор фенолового красного

а) 10 г спирторастворимого фенолового красного помещают в стакан емкостью 100 см3. Добавляют приблизительно 20 см3 раствора 1N гидроксида натрия (NaOH), перемешивают и оставляют на несколько минут;

b) растворенный краситель переносят в 1000 см3 мерную колбу (см. 5.3.2.13);

c) в химический стакан добавляют еще 10 см3 раствора 1N гидроксида натрия (NaOH). Растворенный материал переносят в мерную колбу (5.3.2.13);

d) раствор доводят до конечного объема 1000 см3 водой (см. 5.2.2.2) и хранят при комнатной температуре.

5.2.2.10 Питательная среда Игла (Eagle’s) (MEM)

Следующий протокол дается в качестве примера для процедуры приготовления питательной среды для клеточных культур. Его также можно получить из коммерческих источников. Для получения «обогащенного» МЕМ, концентрацию аминокислот и витаминов увеличивают вдвое.

Питательную среду готовят в 10-кратной концентрации и хранят в холодильнике                 (см. 5.3.2.16). Во время использования к раствору добавляют глутамин и антибиотики (хранящиеся при температуре минус 20 °C) и бикарбонат натрия.

а) Раствор А

на литр 10 кратной среды

| L Аргинин HCl | 1,05 г |
| --- | --- |
| L-Гистидин HCl | 0,31 г |
| L Лизин HCl | 0,58 г |
| L Триптофан | 0,10 г |
| L Фенилаланин | 0,32 г |
| L Треонин | 0,48 г |
| L Лейцин | 0,53 г |
| L Валин | 0,46 г |
| L Изолейцин L Метионин | 0,52 г 0,15 г |

Эти аминокислоты растворяют в 200 см3 0,075 N HCl (1,5 см3 (химически чистого HCl (11,9 N) + 236,6 см3 воды (см. 5.2.2.2) = 238,1 см3 0,075 N HCl) при слабом нагревании (80 °C).

b) Раствор B

на литр 10 кратной среды

L Тирозин                                    0,36 г

L Цистеин                                    0,24 г

Эти две аминокислоты растворяют в 200 см3 0,075 N соляной кислоты при нагревании до 80 °C.

c) Раствор C

на литр 10 кратной среды

| Никотинамид | 0,2 г |
| --- | --- |
| Пиридоксаль | 0,2 г |
| Тиамин | 0,2 г |
| Пантотеновая кислота | 0,2 г |
| Холин | 0,2 г |
| l-Инозитол | 0,4 г |
| Рибофлавин | 0,02 г |

Настоящие реактивы растворяют примерно в 175 см3 воды (см. 5.2.2.2), затем доводят до конечного объема 200 см3 водой (см. 5.2.2.2). Раствор разливают объемом по 10 см3 и хранят при температуре минус 20 °C.

Растворы A, B и C представляют собой 10-кратно концентрированные препараты и могут храниться в холодильнике (см. 5.3.2.16).

d) Раствор D

Растворяют 200 мг биотина в 150 см3 воды (см. 5.2.2.2). Для повышения устойчивости при хранении, добавляют 1 см3 1 N соляной кислоты.

Общий объем доводят до 200 см3 водой (см. 5.2.2.2), раствор распределяют аликвотами по 10 см3 и хранят при температуре минус 20 °C.

e) Раствор E

Растворяют 200 мг фолиевой кислоты (кристаллической) в 200 см3 раствора BSS Эрла (см. 5.2.2.8), pH = 7,4. Раствор распределяется объемом по 10 см3 и хранится при температуре минус 20 °C

f) раствор глутамина, 3 %

Растворяют 12 г глутамина в 400 см3 воды (см. 5.2.2.2) и стерилизуют мембранной фильтрацией (см. 5.3.2.1 c)). Раствор хранят при температуре минус 20 °C, и на каждые                  100 см3 питательной среды (1 × MEM) добавляют 1 см3 раствора. Раствор следует добавлять, непосредственно, во время использования.

5.2.2.11 Приготовление конечной смеси 10-кратной питательной среды Игла MEM

а) В растворе B растворяют следующие реактивы:

Хлористый натрий (NaCl)                                              68,0 г

Калия хлорид (KCl)                                                         4,0 г

Гептагидрат сульфата магния (MgSO47H2O)               2,0 г

1,4 г моногидрата дигидроортофосфата натрия (NaH2PO4 H2O) растворяют в 55 см3 воды (см. 5.2.2.2) и добавляют в вышеуказанный пул.

b) Растворяют 10 г глюкозы в 50 см3 воды (см. 5.2.2.2) и добавляют в пул 20 см3 1 % раствора фенолового красного (см. 5.2.2.9).

c) Объем пула доводят до 600 см3 водой (см. 5.2.2.2) и добавляют следующие растворы:

Раствор                                           на литр 10-кратной среды

C                                                     10 см3

D                                                     10 см3

E                                                      10 см3

d) В отдельной колбе, содержащей 160 см3 воды (см. 5.2.2.2), растворяют 2 г безводного хлорида кальция и затем добавляют в пул при энергичном встряхивании.

e) 200 см3 раствора А добавляют в пул и доводят объем приблизительно до 950 см3 водой (см. 5.2.2.2); смесь можно оставить в холодильнике (см. 5.3.2.16) на ночь.

f) Общий объем доводят до 1000 см3 водой (см. 5.2.2.2), и раствор стерилизуют мембранной фильтрацией (см. 5.3.2.1 c)). Эта 10-кратная среда хранится при 4 °C.

5.2.2.12 Приготовление 1-кратной питательной среды Игла MEM

Для использования 10-кратную среду разбавляют до 1-кратной стерильной водой                       (см. 5.2.2.2), и 1 % из 3 %-ного  раствора  глутамина (см. 5.2.2.10, f) и 2,5 % из 8,8 %-ного  раствора  бикарбоната натрия добавляют в воду (стерилизованную мембранной фильтрацией).

а) в питательную среду для размножения клеток добавляют 10 % FCS (эмбрионная телечья сыворотка). Добавьте 10 частей FCS (см. 5.2.2.13) к 90 частям MEM.

b) для поддержания метаболизма клеточной культуры в поддерживающей среде без стимуляции пролиферации клеток дополняется 2 % FCS. Добавляют 2 части FCS (см. 5.2.2.13) к 98 частям MEM.

5.2.2.13 Эмбриональная телячья сыворотка (FCS)

FCS должна быть сертифицирована на отсутствие вирусов и микоплазм. Посторонние вирусы и микоплазма могут мешать росту клеток и вирусов, что приводит к ложным результатам.

5.2.2.14 Раствор кристаллического фиолетового

Смешивают 70 см3 метанола и 30 см3 воды (см. 5.2.2.2). Добавляют 1 г кристаллического фиолетового и перемешивают до растворения. Фильтруют при помощи фильтра 0,45 мкм. Хранить при комнатной температуре.

Приборы и лабораторная посуда

5.3.1 Общие положения

Стерилизуют всю стеклянную посуду и части прибора, которые будут контактировать с культуральными средами и реагентами, а также образцом, за исключением тех, которые поставляются стерильными, одним из следующих способов:

а) влажным теплом в автоклаве (см. 5.3.2.1 а));

b) сухим жаром в сушильном шкафу (см. 5.3.2.1 b)).

5.3.2 Обычное микробиологическое лабораторное оборудование3), а именно, следующее:

5.3.2.1 Прибор для стерилизации:

a) для стерилизации влажным теплом – автоклав, способный поддерживать температуру (1210+3) °C в течение минимального времени выдержки 15 мин;

b ) для стерилизации сухим жаром – сушильный шкаф с горячим воздухом, способный поддерживать температуру (1800+5) °C в течение минимального времени выдержки 30 мин, при (1700+5) °C в течение минимального времени выдержки 1 ч или (1600+5) °C при минимальном времени выдержки 2 ч.

c) для стерилизации среды, используют подходящие устройства для мембранной фильтрации с фильтрами диаметром от 47 до 50 мм и мембранами с размером пор 0,22 мкм.

5.3.2.2 Водяные бани с возможностью регулирования температур (4 ± 1) °C и                           (10 ± 1) °C и при дополнительных температурах (± 1) °C (см. 5.5.1).

5.3.2.3 CO2-инкубатор (95 % воздуха, 5 % CO2), поддерживающий температуру                           (36 ± 1) °C или (37 ± 1) °C.

5.3.2.4 pH-метр, имеющий погрешность калибровки не более (± 0,1) единицы pH, при температуре (20 ± 1) °C.

5.3.2.5 Инвертированный микроскоп для микроскопического считывания клеточных культур.

5.3.2.6 Секундомер

5.3.2.7 Встряхиватель

а) Электромеханическое перемешивающее устройство, например, Вортекс-миксер 4)

b) Механический встряхиватель

5.3.2.8 96-луночные микротитровальные планшеты для использования при культурировании клеток.

5.3.2.9 Емкости: стерильные пробирки, флаконы или колбы подходящей емкости.

5.3.2.10 Магнитное перемешивающее устройство для выдерживания клеток в суспензии перед отбором.

5.3.2.11 Посуда Петри (чашки) размером от 30 до 100 мм.

5.3.2.12 Градуированные стерильные пипетки номинальной вместимостью 10 см3, 1 см3 и 0,1 см3 или калиброванные автоматические пипетки.

5.3.2.13 Мерные лабораторные колбы.

5.3.2.14 Бокс биологической безопасности, класс II.

5.3.2.15 Центрифуга.

5.3.2.16 Холодильник, поддерживающий температуру от 2 °C до 8 °C.

5.3.2.17 Морозильная камера для хранения при температуре не ниже или равной минус 20 °C и минус 70 °C.

5.3.2.18 Шестилуночные планшеты для культивирования клеток.

Растворы для тестового продукта

Концентрация раствора для тестового продукта должна быть в 1,25 раза больше требуемой тестовой концентрации, так как он разбавляется до 80 % во время тестирования и метода валидации (см. 6.4). Это не относится к готовым к употреблению продуктам.

Растворы для тестового продукта должны быть приготовлены в жесткой воде                                  (см. 5.2.2.3) как минимум с тремя различными концентрациями, включая одну концентрацию в активном диапазоне и одну концентрацию в неактивном диапазоне. Полученный продукт может быть использован в качестве одного из тестовых растворов продукта, в этом случае максимальная протестированная концентрация составляет 80 %.

Растворы для готовых к употреблению продуктов, т.е. продуктов, которые не разбавляются при нанесении, должны быть приготовлены в воде (см. 5.2.2.2).

Для твердых продуктов, полученный продукт растворяют, взвешивая не менее                                         (1,0 г ± 10 мг) продукта в мерной колбе (см. 5.3.2.13) и заполняя жесткой водой (см. 5.2.2.3). Последующие разведения (более низкие концентрации) должны быть приготовлены в мерных колбах (см. 5.3.2.13) из расчета объем/объем в жесткой воде (см. 5.2.2.3).

Для жидких продуктов, разбавления продукта должны быть приготовлены на основе жесткой воды (см. 5.2.2.3) объем/объем с использованием мерных колб (см. 5.3.2.13).

Растворы для тестового продукта должны быть свежими и использоваться в испытаниях в течение 2 ч. Они должны дать механически однородный препарат, стабильный на протяжении всей процедуры. Если во время процедуры появляется видимая неоднородность из-за образования осадка или флокулята (например, из-за добавления мешающих веществ), должно быть зарегистрировано в протоколе испытаний.

Концентрация продукта, указанная в протоколе испытаний, должна соответствовать требуемой концентрации испытания. Запишите тестовую концентрацию в единицах массы на объем, или, объема на объем и подробные сведения о полученном образце продукта.

Процедура оценки вирулицидной активности продукта

5.5.1 Экспериментальные условия (обязательные и дополнительные)

Помимо обязательной температуры, времени воздействия, мешающих веществ и тестируемых организмов, могут быть выбраны дополнительные экспериментальные условия и тестовые организмы в соответствии с предполагаемым практическим использованием продукта (см. раздел 4):

а) температура (в °С):

1) обязательные и дополнительные температуры, подлежащие испытанию, указаны в разделе 4 таблицы 1;

2) допустимое отклонение для каждой выбранной температуры составляет (± 1) °C;

b) время контакта t (в мин.):

1) время обязательного дополнительного контакта, подлежащее проверке, указано в разделе 4, таблица 1;

2) допустимое отклонение для каждого выбранного времени контакта составляет                   (± 10) с, за исключением первой минуты, для которого оно составляет (± 5) с;

с) мешающее вещество:

Мешающее вещество должно быть протестировано в соответствии с практическим применением – это 3,0 г/дм3 бычьего альбумина (см. 5.2.2.4.2) для слабого загрязнения или                 10 г/дм3 бычьего альбумина плюс 10 г/дм3 дрожжевого экстракта (см. 5.2.2.4.3) для сильного загрязнения;

d) тестовые организмы (см. 5.2.1):

Обязательный тестовый организм: Энтеровирус крупного рогатого скота типа 1 (ECBO).

5.5.2 Приготовление суспензии тестового вируса

Исходную суспензию вируса пассируют для получения суспензии тестового вируса. Вирус размножается в клеточной линии MDBK, которая воспроизводит высокие титры инфекционных вирусных частиц. Затем клеточный детрит отделяют центрифугированием (400 г в течение 15 мин). Этот препарат называется «суспензией тестового вируса». Можно использовать другие подходящие клеточные линии, эквивалентные MDBK.

Суспензию тестового вируса используют в неразбавленном виде.

Предполагается, что минимальный титр вирусной суспензии, определяемый количественным тестом (см. 6.2) или тестом на бляшкообразование (см. 6.3), составляет не менее 107,5 TCID50/см3. В любом случае он должен быть достаточно высоким, чтобы обеспечить снижение титра, по крайней мере, на 4 lg для проверки метода.

Исходные суспензии вирусов хранят в замороженном состоянии при температуре не ниже минус 70 °C (см. 5.3.2.17).

Примечание – Суспензии эталонных вирусов можно получить в национальных или международных справочных лабораториях, например, Американская коллекция типовых культур (ATCC).

5.5.3 Подготовка клеточной линии

Клетки для титрования вирусов, если они используются в качестве суспензий в количественных тестах, добавляются к растворам тестовой смеси в такой плотности, чтобы обеспечить образование монослоя, по крайней мере, за два дня до контроля с клетками. Суспензии клеток готовят путем трипсинизации (0,05 % раствор трипсина (ATV)) (см. 5.2.2.6) сливающихся клеток с последующим приготовлением клеточной суспензии (3 × 105/см3) в среде (MEM 5.2.2.10), содержащей 10 % эмбрионной бычьей сыворотки (FCS).

Анализ на инфекционность

5.6.1 Предварительное разбавление вирусной суспензии

Растворы выполняются в пробирках или непосредственно в микротитровальных планшетах путем десятикратного разбавления с объемом 0,2 см3 вирусной суспензии плюс               1,8 см3 среды (MEM 5.2.2.10).Следует проявлять осторожность при замене пипеток на каждом этапе разбавления.

5.6.2 Вирусное титрование клеток в суспензии на микротитровальных планшетах

Перенести 0,1 см3 каждого разведения вируса в восемь лунок микротитровального планшета (см. 5.3.2.8), начиная с самого слабого раствора. Добавьте 0,1 см3 клеточной суспензии, содержащей двойную концентрацию эмбрионной бычьей сыворотки (FCS) (для получения конечной требуемой концентрации) такой плотности, чтобы обеспечить образование монослоя (> 90 %) в течение, как минимум, двух дней контроля с клетками. Восемь лунок используются для контроля за клетками и не содержат вирусной суспензии. Размножение вируса вызовет появление цитопатического действия, которое можно будет просчитать с помощью инвертированного микроскопа (см. 5.3.2.5) после соответствующего времени инкубации.

5.6.3 Титрование вирусов на монослоях клеток с помощью микротитровальных планшетов

Перенесите 0,1 см3 каждого разведения вируса в восемь лунок микротитрационного планшета (см. 5.3.2.8), содержащего конфлюэнтный (> 90 %) монослой клеток без какой-либо среды. Последний ряд из восьми лунок будет содержать 0,1 см3 культуральной среды и будет служить контролем за клетками. После 1 ч инкубации при температуре 37 °C в каждую лунку добавляют 0,1 см3 MEM + 2 % FCS. При добавлении среды меняйте пипетки на пробирках или лунки. Размножение вируса вызовет появление цитопатического действия, которое можно будет просчитать с помощью инвертированного микроскопа (см. 5.3.2.5) после соответствующего времени инкубации.

5.6.4 Анализ бляшкообразования

Титрование вирусов также можно проводить с помощью анализа бляшкообразования. Пластиковые лунки (диаметр поверхности 30 мм) с листами сливающихся клеток один раз промывают фосфатно-солевым буфером Дульбекко (PBS) (см. 5.2.2.7) и инокулируют с 0,2 см3 последовательных разведений вируса в MEM + 2 % FCS. Обычно используется шесть лунок для разведений. После периода абсорбции, клеточные листы поддерживаются во влажном состоянии в течение 1 ч при температуре 37 °C, при этом наклоняя чашки каждые 8–10 мин, инокулят удаляется, а клеточные листы промываются один раз раствором PBS. Затем лунки покрывают 3 см3 смеси, состоящей из 2 % жидкой агарозы или агара, очищенного Oxoid 5) , и 2-кратно концентрированного MEM (см. 5.2.2.10) + 4 % FCS. Культуры инкубируют от 5 до 6 дней при температуре 37 °C в CO2-инкубаторе (см. 5.3.2.3). Бляшки могут быть подсчитаны после второго покрытия лунок 2 см3 смеси с таким же составом, как и предыдущее покрытие, а также содержащего 5 % раствора нейтрального красного 1:1000 и последующей инкубации в CO2-инкубаторе (в темноте) при температуре 37 °C от 24 до 48 ч (см. 5.3.2.3).

Подсчет можно проводить также после добавления раствора кристаллического фиолетового (см. 5.2.2.12). Клеточные листы фиксируют, добавляя 2 см3 10 % трихлоруксусной кислоты (TCA) поверх агарового слоя на 10–15 мин при комнатной температуре. Затем удаляют верхний слой агара и добавляют 2 см3 раствора кристаллического фиолетового. Через 10–15 мин при комнатной температуре лунки тщательно промывают водой и подсчитывают бляшки (отверстия в клеточном листе) (см. C.2).

Проверка методологии

5.7.1 Общие положения

Перед тестированием уравновесить все реактивы  с использованием водяной бани при температуре до (10 ± 1) °C (см. 5.3.2.2) (кроме суспензии тестируемого вируса (см. 5.5.2), которая после оттаивания хранится на льду), т.е. растворы мешающих веществ (см. 5.2.2.4), жесткая вода (см. 5.2.2.3), среды для культивирования клеток, разбавители и раствор для тестового продукта (см. 5.4). Убеждяются, что температура реагентов стабилизируется.

Пробирки (см. 5.3.2.9) заполняют ледяным MEM + 2 % FCS для различных титрований, которые должны выполняться после различного времени контакта, и помещают в водяную баню при температуре 4 °C (см. 5.3.2.2) или на колотый лед. Микротитровальные планшеты (см. 5.3.2.8) помечены для идентификации.

5.7.2 Метод испытаний

Накапать пипеткой 1 см3 мешающего вещества (см 5.2.2.4) в пробирку. Добавляют 1 см3 суспензии тестируемого вируса (см. 5.5.2).

Незамедлительно включите секундомер, перемешивают (см. 5.3.2.7 a)) и помещают пробирку в водяную баню (см. 5.3.2.2) при температуре (10 ± 1) °C на (2 мин ± 10 с). По истечении этого времени добавляют 8 см3 раствора для тестового продукта (см. 5.4). Перезапускают секундомер, перемешивают (см. 5.3.2.7 a)) и помещают пробирку в водяную баню (см. 5.3.2.2) при температуре (10 ± 1) °C на (30 мин ± 10 с).

Непосредственно перед окончанием времени контакта перемешивают (5.3.2.7 a)). По окончании времени контакта пипеткой капают 0,5 см3 тестовой смеси в 4,5 см3 холодного MEM (см. 5.2.2.10) + 2 % FCS и сразу же помещают ее на водяную баню (см. 5.3.2.2) при температуре (4 ± 1) °C или помещают на колотый лед. Готовят разведения до 10-8, пипетируя разбавленную тестовую смесь в пробирку, содержащую холодный MEM + 2 % FCS, на водяной бане (см. 5.3.2.2) при температуре (4 ± 1) °C или помещая на колотый лед. Разведения должны храниться при температуре 4 °C или на колотом льду до посева на микротитровальные планшеты (для посева культур клеток).

Разведения перемещают в отдельные клетки (лунки микротитровальных планшетов), содержащие суспендированные клетки. Каждым разведением необходимо засеять восемь единиц. После инкубации рассчитывают титр инфекционности. Результаты титрования количественных тестов должны показывать этапы разбавления с процентным соотношением положительных результатов (наличие CPE), находящимся между 100 % и 0 %. Значения рассчитываются согласно Спирмену и Карберу (см. C.1).

Тест также можно провести с помощью анализа бляшкообразования (см. 5.6.4). Значения будут рассчитаны в соответствии с C.2.

Контроль эффективности для подавления дезинфицирующей активности

5.8.1 Разведение в ледяной среде

Сразу после приготовления тестовой смеси (см. 5.7.2) смешивают и переливают при помощи пипетки 0,5 см3  тестовой смеси в 4,5 см3 ледяной MEM + 2 % FCS. Перемешивают и запускают часы. Выдерживают смесь на ледяной бане в течение 30 мин (± 10) с. Одновременно приготавливают  разведения до 10-6 (см. 5.7.2) и титруют  вирус (применимо к 5.6). Контроль выполняется параллельно с тестом (см. 5.7.2).

Разница титров с исследуемой суспензией должна быть ≤ 0,5 lg.

5.8.2 Метод фильтрации

Если разница > 0,5 lg, то можно попробовать ледяное разведение 1/100 или использовать другой метод, молекулярное просеивание с помощью SephadexTM LH 20 или ультрафильтрацию с помощью Minicon® (Millipore) или готового к использованию MicroSpinTM S 400 HR (GE Healthcare) (см. B.4).

- Расчет показателей и выражение результатов

Протокол результата цитопатического действия (CPE)

Результаты культивирования клеток при отсутствии CPE записываются как «0», от «1» (примерно 25 % клеток показывают CPE) до «4» (все клетки с CPE) (количественные тесты) или как количество бляшек (бляшкообразующая единица, БОЕ).

Расчет показателей титра инфекционности (TCID50)

Расчет титра вируса проводят по методу Спирмена-Карбера. (Пример расчета приведен в C.1.)

Расчет показателей БОЕ

Практический способ расчета количества бляшкообразующих единиц на миллилитр (БОЕ/см3) описан в C.2.

Для расчета следует использовать только реплики с неконфлюэнтными бляшками. БОЕ следует рассчитывать с использованием трех реплик. Если реплики из двух разведений попадают в этот диапазон, рассчитывают количество БОЕ/см3 как средневзвешенное количество. Если реплики только для одного разведения попадают в этот диапазон, рассчитывают среднее арифметическое.

Проверка методологии

Тест считается действительным только при соблюдении следующих критериев:

- суспензия тестируемого вируса позволяет определить снижение титра вируса на 4 lg после обработки продуктом в сравнении с титром вируса до обработки продуктом (контроль вируса);

- разница логарифмического титра контрольного вируса за вычетом логарифмического титра вируса в контрольном тесте инактивации (В.2) составляет от - 0,5 до - 2,5 через 30 мин;

- цитотоксичность (В.1) раствора для продукта не влияет на морфологию и рост клеток или на чувствительность к вирусам таким образом, чтобы не допустить снижения титра вируса на 4 lg;

- сравнительное титрование вируса на клетках, инокулированных разведением тестовой смеси или разведением вируса в MEM + 2 % FCS, приводит к разнице в титре вируса lg <1.

- разница с тестовой суспензией в контроле эффективности подавления активности продукта (см. 5.8.1) должна составлять ≤ 0,5 lg.

- по крайней мере, одна концентрация для одного испытания (см. 5.7.2) должна демонстрировать снижение более чем на 4 lg, и, по крайней мере, одна концентрация должна демонстрировать снижение менее, чем на 4 lg (см. 5.4).

Расчет показателей вирулицидной активности продуктов

Вирусная инактивация, вызванная вирулицидной активностью каждого тестового раствора продукта, рассчитывается для каждого времени воздействия. Затем определяется снижение lg путем вычитания логарифмического титра каждого разведения дезинфицирующего средства из логарифмического титра контрольного вируса.

Для успешного прохождения теста дезинфицирующим средством необходимо добиться снижения титра вируса на 4 lg.

Выражение результатов

Все результаты представлены в виде необработанных данных и представлены в виде отрицательных логарифмических значений TCID50.

Если не наблюдается размножения вируса (см. 5.6.2) в самой высокой концентрации, это значение обозначается знаком «≤». В случае, если размножение вируса наблюдается (см. 5.6.2) во всех разведениях, это значение обозначается знаком «≥».

- Заключение

Общие положения

Продукт соответствует стандарту EN 14675, если в ходе испытания он демонстрирует снижение титра вируса более чем на 4 lg в течение 30 мин, или менее чем на 4 lg при температуре 10 °C с определенным настоящим стандартом мешающим веществом и тестируемым организмом-энтеровирус крупного рогатого скота типа 1 (ECBO).

Вирулицидная активность дополнительных тестовых вирусов и/или дополнительное время контакта и температура (см. 5.5.1) может быть продемонстрирована снижением lg 4 в титре.

Протокол испытаний

Протокол испытаний должен ссылаться на настоящий стандарт (например, EN 14675). Протокол испытаний должен содержать, по крайней мере, следующую информацию:

- идентификацию испытательной лаборатории;

- идентификацию  клиента;

- идентификацию образца:

- наименование продукта ;

- номер партии и - при наличии - срок годности;

- производитель - если не известен: поставщик;

- дату доставки;

- условия хранения;

- разбавитель продукта, рекомендованный производителем к применению;

- действующее (ие) вещество (а) и их концентрация (и) (необязательно);

- внешний вид товара;

- условия эксперимента:

- дата (даты) тестирования (период анализа);

- разбавитель используемый для раствора тестового продукта (жесткая вода или дистиллированная вода);

- концентрации тестового продукта (= желаемые тестовые концентрации согласно 5.4);

- описание разбавленного продукта;

- время воздействия(ий);

- температура (ы) испытания;

- мешающие вещества;

- стабильность и внешний вид смеси во время процедуры (обратите внимание на образование осадка или флокулента);

- температура инкубации;

- идентификация используемого вирусного штамма;

- результаты испытаний:

- подтверждение результатов испытаний;

- титр вирусной суспензии;

- максимально определяемая вирусная инактивация;

- воздействие вирусной инактивации на эталонную вирусную инактивацию через 30 мин;

- Таблица результатов (необработанные данные)

- особые замечания;

- заключение;

- местонахождение, дата и установленная подпись.

Примечание – Пример типового протокола испытаний приведен в приложении D.

Приложение А

(информационное)

Указанные штаммы из национальных коллекций

Энтеровирус крупного рогатого скота типа 1 (ECBO)

ATCC VR-248

Приложение B

(информационное)

Цитотоксичность, эталонный тест инактивации, титрование тестового вируса и детоксикация тестовых смесей

B.1 Цитотоксичность, вызванная растворами продукта

- Чтобы проверить возможное структурное изменение клеток продуктом, растворы готовят, как для теста с дезинфицирующим средством, заменив вирус дистиллированной водой (см. 5.2.2.2). Последовательное разведение (этап разведения: 1:10) готовят в культуральной среде и инокулируют в культуры клеток (монослои или суспензии культуры клеток). Проводить процедуру необходимо параллельно с испытанием. Любые микроскопические изменения в клетках фиксируются при считывании тестов на цитопатический эффект (CPE).

- Сравнительное титрование вирусов выполняется на клетках, независимо от того были они обработаны дезинфицирующими средствами или не были, для контроля снижения чувствительности к вирусам следующим образом:

обработка клеток: 0,1 см3 самого низкопробного нецитотоксического разведения (без микроскопических изменений) дезинфицирующего средства или MEM + 2 % FCS распределяют на каждую из восьми сливающихся клеток в микротитровальных планшетах с 96 лунками. По истечении одного часа при температуре 37 °C супернатант отбрасывают, сравнительное титрование вируса: вирус разводят от 10-2 до 10-8 и параллельно инокулируют обработанные или необработанные культуры клеток;

только те разведения раствора продукта, которые а) показывают низкую степень разрушения клеток (<25% монослоя) или b) вызывают снижение титра вируса lg <1, могут использоваться для определения вирулицидной активности.

- Если цитотоксичность настолько велика, что снижение титра остаточной инфекционности невозможно проследить в диапазоне 4 lg TCID50, следует использовать специальные методы, такие как:

молекулярное просеивание с использованием молекулярного сетчатого фильтра, то есть Sephadex ™ LH 206 (см. B.4.1);

ультрафильтрация с использованием Minicon®1) (Millipore) или с помощью готовых к использованию колонок, например, MicroSpinTM S 400 HR (GE Healthcare) (см. B.4.2).

Требуются соответствующие меры контроля, чтобы продемонстрировать, что процедура не снижает инфекционность вируса. Используют согласно инструкции производителя.

В.2 Эталлоный тест инактивации вируса

Контроль тестовой системы должен включать использование формалина (37 % раствор формальдегида).

Для проверки достоверности системы смешивают две части вирусной суспензии с восемью частями MEM + 2 % FCS и 10 частями 1,4 % формалина (масс./об.). Время контакта - 30 мин.

Сразу же по истечении выбранного времени контакта смешивают (см. 5.3.2.7 a)) и пипеткой вносят 0,2 см3 тестовой смеси в пробирку, содержащую 1,8 см3 холодного MEM + 2 % FCS выдержанной на водяной бане при температуре (4 ± 1) °C, или помещают его на колотый лед с последующим разбавлением 1:10. Смесь оставляют на водяной бане (см. 5.3.2.2). Разведения до 10-6 готовят путем пипетирования разбавленной тестовой смеси в следующую пробирку, содержащую ледяной MEM + 2 % FCS, выдержанной на водяной бане при температуре (4 ± 1) °C или на колотом льду. Коэффициент разбавления должен составлять 10.

В.3 Титрование суспензии тестового вируса

Чтобы определить, является ли титр вируса достаточным, следует определять инфекционность суспензии тестируемого вируса для каждого теста.

Инфекционность суспензии тестируемого вируса должна определяться в условиях тестирования, но без воздействия на продукт, при времени контакта 30 мин. TCID50 (см. 3.8) вирусной суспензии определяют путем замены тестового раствора продукта (см. 5.4) жесткой водой (см. 5.2.2.3).

5.7.2 применяется со следующими изменениями:

Вместо раствора для тестового продукта добавляют 8 см3 жесткой воды (см.5.2.2.3).

В.4 Детоксикация тестовых смесей путем гель-фильтрации

B.4.1 Гель-фильтрации с использованием SephadexTM LH 201)

B.4.1.1 Сущность

Образцы просеивают через Sephadex ™ LH 20, который удерживает продукт и позволяет вирусу проходить через них. Титры вируса фильтрата сравнивают с титром исходной вирусной суспензии, обработанной в тех же условиях.

Эффективность подавления действия дезинфицирующего средства должна быть продемонстрирована в тех же условиях, которые описаны в 5.7.2, после инкубации смеси при температуре 10 °C в течение 30 мин (± 10) с и добавления ледяного MEM + 2% FCS.

В.4.1.2 Суспензия Sephadex

Приготавливают суспензию Sephadex ™ LH 20, смешав 22 г в 100 см3 ФСБ. Стерилизуют в течение 30 мин при температуре 120 °C. После извлечения из автоклавы его оставляют при комнатной температуре перед распределением из расчета 25 см3 на предварительно стерилизованный флакон из нержавеющей стали или 20 см3 на стерильный шприц, помещенный в предварительно стерилизованный флакон для центрифуги.

Сфуговывают при ускорении 1000 г в течение 10 мин.
Колонка готова к использованию, после слива жидкости для центрифугирования (см. Рисунок B.1).

В.4.1.3 Процедура

Образцы помещают на верх колонки Sephadex ™, каждый в количестве 1 см3. Все устройство центрифугируют при ускорении 1000 г в течение 10 мин в центрифуге, охлажденной до 4 °C. Собирают фильтрат с соблюдением правил асептики. Собранный объем должен составлять около 1 см3.

Предварительно проводят две аналогичные операции для 1 см3 раствора исследуемого продукта и для вирусной суспензии.

Фильтраты вирусов титруют.

Титр вирусной суспензии, полученной просеиванием, сравнивают с титром исходной непросеянной вирусной суспензии. Разница в титрах не должна превышать 0,5 lg.

Вирулицидная активность измеряется путем сравнения титров обработанных и необработанных вирусных суспензий.

В.4.2 Гель фильтрация с использованием колонки Microspin

В.4.2.1 Сущность метода

Образцы просеиваются через колонку Microspin S 400 HR (GE Healthcare), которая удерживает продукт и позволяет вирусу проходить через него (см. Рисунок B.2).

В.4.2.2 Подготовка колонки

Повторно суспендируют смолу колонки встряхиванием. Нужно ослабить  крышку пробирки и откручивают нижнюю пробку. Помещают колонку в прилагаемую пробирку для сбора и центрифугируют при ускорении 735 оборотов в течение 1 мин. Колонку следует использовать сразу после центрифугирования. Удаляют просеянный буфер.

В.4.2.3 Процедура

Сразу после центрифугирования вводят 1 см3 образца в верхнюю центральную часть колонки. Нужно быть осторожым, не касаются  полимерного слоя колонки наконечником пипетки. Повторяют и центрифугируют при 735 г в течение 2 мин. После центрифугирования собирают фильтрат и выбрасывают колонку. Образец готов к использованию.

Предварительно проводят две аналогичные операции для 1 мл раствора исследуемого продукта и для вирусной суспензии.

Фильтраты титруют.

Титр вирусной суспензии, полученной просеиванием, сравнивают с титром исходной непросеянной вирусной суспензии. Разница в титрах не должна превышать 0,5 lg.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 пластиковый (полипропиленовый) шприц

2 стеклянная центрифужная пробирка 45 см3 (Жуана)

3 SEPHADEXTM LH-20 гель

4 стекловолокна или полиэфирная ткань

5 пробирка из нейтрального (силикатного) стекла

Рисунок В.1 – Устройство гель фильтрации со шприцем

| Токсичность формальдегида 0,8 × 1,4% 10-4а) (перед микроспином) центрифугирование суспензии вируса микроспина (735 xg, 2 мин) <10-1(после микроспина) |  | Инфекционность вируса герпесаb) 100 мкл: 107,6 TCID50/см3 (до микроспина) центрифугирование суспензии вируса микроспина (735 xg, 2 мин) 100 μl: 107,5 TCID50/см3 (после микроспина) |
| --- | --- | --- |

а) Слабый раствор токсично для свежезасеянных клеток Vero

b) Вирус герпеса был выбран, чтобы продемонстрировать, что:

  - с этим очень нестабильным вирусом не происходит спонтанной инактивации и

  - более крупные вирусы проходят через сито.

Рисунок B.2  – Гель-фильтрация с использованием MicroSpinTM S 400 HR

Приложение С

(информационное)

Расчет титра вирусной инфекционности

C.1 Количественные испытания - Пример определения TCID50 методом Спирмена-Карбера

Метод Спирмена-Карбера наиболее прост и дает результаты, наиболее совместимые с другими расчетами. Предварительным условием оценки является использование нескольких разведений, охватывающих заражение всех единиц клеточных культур, даже в которых не размножается вирус.

Для расчета отрицательного логарифма титра конечной точки TCID50 50 %:

Отрицательный lg TCID50 = отрицательный lg этап самого слабого разведения - {[Σ (% положительного результата / разведение) / 100] - 0,5} x lg коэффициент разведения

Таблица С.1 – Пример результатов титрования

| Разведение (lg) | Результат | % положительных |
| --- | --- | --- |
| 4 | 444 444 | 100 |
| 5 | 444 344 | 100 |
| 6 | 443 003 | 66,7 |
| 7 | 400 020 | 33,3 |
| 8 | 000 000 | 0 |
| Сумма % положительных культур |  | 300 |
| a от 1 до 4 = вирус присутствует, степень цитопатического действия в шести единицах культивирования клеток (пробирки, микротитровальные планшеты) 0 = вирус отсутствует |  |  |

Отрицательный lg TCID50 = - 4 - (300/100 - 0,5) × 1 = - 6,5

Следовательно, конечная точка 50 % составляет 10-6,5 или lg TCID50 = 6,5.

C.2 Тест на бляшкообразование

PFUt= C1+C2+…Cn(n1+n2×v2+nn×vn)×d

где t - тестовый объем, который был добавлен в планшет на стадии разбавления;

C1 - количество БОЕ на всех чашках первой стадии разведения (стадия самого слабого разведения) с неконфлюэнтными бляшками;

C2 - количество БОЕ всех чашек второй стадии разведения с неконфлюэнтными бляшками;

Cn - БОЕ всех чашек последнего разведения (стадия наивысшего разведения);

n1 - количество всех чашек первой стадии разбавления (стадия самого слабого разведения) с неконфлюэнтными бляшками, которым соответствует C1;

n2 - количество всех чашек второй стадии разведения с неконфлюэнтными бляшками (C2);

v2 - коэффициент разбавления между n1/ n2 (например, n1= 10-3 и n2 = 10-4, тогда v2 = 0,1);

nn - количество всех чашек последнего разведения, для которых были подсчитаны БОЕ (Cn);

vn - коэффициент разбавления между n1 / nn (например, n1 = 10-3 и nn = 10-6, тогда vn = 0,001);

d - стадия разбавления C1.

Округлите вычисленное значение БОЕ/ t до десятичного числа. Если последнее число меньше 5, предыдущее число остается неизменным, если последнее число равно или больше 5, к предыдущему числу добавляется единица. Исходите из последнего десятичного числа.

PFUt=52+48+49+25+27+315+6+73+3×0.1+3×0.01×10-3=2503.33×10-3=75075.075

lg 75075,075 = 4,875 ≈4,9

Если тестовый объем, который был добавлен на разведение в чашку, составлял 0,2 см3, lg БОЕ /см3 = 5,6.

Приложение D

(информационное)

Пример типового протокола испытаний

Примечания

- Все названия и примеры в Приложении D являются вымышленными, за исключением тех, которые используются в настоящем Европейском стандарте.

- В качестве примера приведен только результат теста одной реплики на Энтеровирус крупного рогатого скота типа 1:

HHQ Лаборатории

Антисептвиль / Евроландия

Тел. ++ 011-57 83 62-0

Факс ++ 011-57 83 62-19

e-mail:

Протокол испытаний

EN 14675, ВИРУЦИДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(обязательные и дополнительные условия)

Клиент: Centipede Formulations Inc., Markkleeberg / Euroland

Образец дезинфицирующего средства

Название продукта: Z

Номер партии: 05-36-025

Производитель или - если неизвестен - поставщик: Centipede Formulations Inc. (производитель)

Условия хранения (темп. и др.): Комнатная температура, темнота

Внешний вид товара: Жидкое, прозрачное, желтоватое

Активное(ые) вещество (а) и их концентрация (и): Не указано

Разбавитель продукта, рекомендованный производителем к применению: Питьевая вода

Период тестирования

Дата поставки товара: 08.06.2005

Даты испытаний: см. «Результаты испытаний» (Приложение Е).

Условия эксперимента

Разбавитель продукта: жесткая вода; концентрации испытуемого продукта: см. «Результаты испытаний» (Приложение E)

Обязательные условия:

тест-организмы: Энтеровирус крупного рогатого скота типа 1 (ECBO) ATCC VR-248;

Температура испытаний 10 °C

Время контакта: 30 мин

мешающее вещество: 10 г/дм3 дрожжевого экстракта + 10 г/дм3 бычьего альбумина;

температура инкубации: 37 °C

Особые замечания по результатам:

По меньшей мере, одна концентрация продукта продемонстрировала снижение титра вируса не более чем на 4 lg, и, по крайней мере, одна концентрация продукта продемонстрировала снижение титра вируса равное 4 lg.

Отсутствие осадка во время проведения теста (тестовая смесь была однородной)

Заключение:

Для продукта Z (партия 05-36-025) вирулицидная концентрация общего назначения, определенная в соответствии со стандартом EN 14675 (обязательные условия) при сильном загрязнении, составляет:

1 % (об. / об.);

Антисептвиль, 21.07.2005 Александра Мэй, доктор медицинских наук, научный руководитель

Приложение E

(информационное)

Таблица E.1 – Таблица результатов продукта XYZ и ECBO

| Продукт | Концентрация | Мешающее вещество | Уровень цитотоксичность | lg TCID50 через ... мин |  |  |  |  | Уменьшение > 4 lg после... мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 5 | 15 | 30 |  |  |
| XYZ | 1 % (об/об) | 3 г/дм3 BSA | 3,5 | 7,9 | 6,7 | 5,2 | < 3,5 |  | 30 |
| XYZ | 1 % (об/об) | 10 г / дм3 BSA + дрожжевой экстракт | 3,5 | 8,1 | 7,2 | 5,8 | < 3,5 |  | 30 |
| Формальдегид | 0,7 % (масса / Объем) | MEM + 2 % FCS | 3,5 | 7,6 | 7,5 | 5,7 | 4,5 |  | 30 |
| Контроль с вирусом | нет данных | MEM + 2 % FCS | нет данных | 7,6 | Не определено | Не определено | 7,8 |  | нет данных |
| Контроль с вирусом | нет данных | 3 г/л BSA | нет данных | 7,9 | Не определено | Не определено | 7,7 |  | нет данных |
| Контроль с вирусом | нет данных | 10 г / л BSA +дрожжевой экстракт | нет данных | 8,1 | Не определено | Не определено | 8 |  | нет данных |
| n.a. нет данных n.d. не определено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица E.2 – Исходные данные для XYZ продукта с 0,3 г / л BSA, проверенный на предмет соответствия ECBO (количественный тест)

| Продукт | Концентрация | Мешающее вещество | Время контакта | Разведения (lg) a |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| XYZ | 1 % (об/об) | 0,3 г/л BSA | 5 | 4444 4444 | 4444 4444 | 4444 4444 | 4444 4444 | 4444 4444 | 4444 4444 | 4000 0000 | 4000 0000 |
|  |  |  | 15 | 4444 4444 | 4444 4444 | 4334 4000 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 |
|  |  |  | 30 | 4444 4444 | 4444 4444 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 |
| XYZ цитотоксичность | 1 % | 0,3 г/л BSA | нет данных | 4444 4444 | 4444 4444 | 0000 0000 | 0000 0000 | Не определено | Не определено | Не определено. | Не определено. |
| Формальдегид | 0,7(масса/объем) | MEM + 2% FCS | 15 | 4444 4444 | 4444 4444 | 4444 4334 | 3344 2344 | 4300 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 |
|  |  |  | 30 | 4444 4444 | 4444 4444 | 3344 4324 | 0000 0000 | 0000 0000 | 00000000 | 0000 0000 | 0000 0000 |
| Контроль цитотоксичности формальдегида | 7 (масса/ объем) | MEM + 2% FCS | нет данных | 4444 4444 | 4444 4444 | 0000 0000 | 0000 0000 | Не определено | Не определено | Не определено | Не определено |
| Контроль с вирусом | нет данных | 0,3 г/лBSA | 0 | 4444 4444 | 4444 4444 | 4444 4444 | 4444 4444 | 4334 3244 | 3324 4322 | 4000 0000 | 0000 0000 |
|  |  |  | 30 | 4444 4444 | 4444 4444 | 4444 4444 | 4434 4334 | 3244 4444 | 3444 3420 | 4400 0000 | 0000 0000 |
| а Присутствует от 1 до 4 вирусов, степень CPE в 8 единицах культивированных клеток (пробирки, лунки микротитроционных планшетов). 0 вирусов нет. n.a. нет данных n.d. не определено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Библиография

- EN 1040, Chemical disinfectants and antiseptics — Quantitative suspension test for the evaluation of basic bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics — Test method and requirements (phase 1) (EN 1040 Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Количественное испытание суспензии для оценки бактерицидного воздействия - Методы испытаний и требования (фаза 1)).

- EN 12353, Chemical disinfectants and antiseptics — Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity  (EN 12353 Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Предохранение испытательных организмов, используемых для определения бактерицидной (включая Legionella), микро бактерицидной, спорицидной, фунгицидной и вироцидной активности).

- European Pharmacopoeia (EP). Edition 1997 supplement 2000, Water for injections (Европейская фармакопея (ЕP). Издание 1997 г., приложение 2000 г., Вода для инъекций)

МКС 11.080.20; 71.100.35 (IDT)

Ключевые слова: средства дезинфицирующие химические, антисептики, количественное испытание суспензии, вирулицидная активность, цитотоксичность, эталонная вирусная суспензия

МКС 11.080.20; 71.100.35 (IDT)

Ключевые слова: средства дезинфицирующие химические, антисептики, количественное испытание суспензии, вирулицидная активность, цитотоксичность, эталонная вирусная суспензия

РАЗРАБОТЧИК:

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора                                                                                        С. Радаев

Руководитель

Департамента стандартизации/

Руководитель разработки                                                                           С. Карибжанова

СОИСПОЛНИТЕЛЬ

Эксперт                                                                                                            К. Сергазиева

1) ATCC VR-248 – это штамм, поставляемый Американскими коллекциями типовых культур. Эта информация предоставлена для удобства пользователей настоящего стандарта и не означает одобрения CEN названных продуктов. Могут быть использованы соответствующие продукты, поставляемые другими производителями, если доказано, что они приводят к таким же результатам.

2) Эта информация предоставлена для удобства пользователей настоящего европейского стандарта и не означает одобрения CEN названных продуктов. Могут быть использованы соответствующие продукты, поставляемые другими производителями, если доказано, что они приводят к таким же результатам.

3) Одноразовое стерильное оборудование – приемлемая альтернатива многоразовой посуде.

4) Вортекс ® является примером подходящего продукта доступного на рынке.

5) Эта информация предоставлена для удобства пользователей этого европейского стандарта и не означает одобрения CEN названных продуктов. Могут быть использованы соответствующие продукты, поставляемые другими производителями, если доказано, что они приводят к таким же результатам.

1) SephadexTM LH 20, Minicon® и MicroSpinTM S 400 HR являются примерами доступных на рынке подходящих продуктов. Эта информация предоставлена для удобства пользователей этого европейского стандарта и не означает одобрения CEN.

1) Sephadex ™ LH 20 является примером подходящего продукта доступного на рынке.). Эта информация предоставлена для удобства пользователей этого европейского стандарта и не означает одобрения CEN.