Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Качество воздуха

СЕРТИФИКАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ

Часть 3

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЫ ИСПЫТАНИЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ВЫБРОСОВ ИЗ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

СТ РК EN 15267–3

(EN 15267-3:2007 Air quality. Performance criteria and test procedures for automated measuring systems for monitoring emissions from stationary sources, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Настоящий национальный стандарт является идентичным

осуществлением европейского стандарта EN 15267-3:2007 и принят

с разрешения СЕН, по адресу В-1000 Брюссель, пр. Марникс 17

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» (АГМП)

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от            «   » ____ 202_года.

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 15267-3:2007 Air quality. Certification of automated measuring systems. Part 3. Performance criteria and test procedures for automated measuring systems for monitoring emissions from stationary sources (Сертификация автоматизированных систем измерения. Часть 3. Критерии эффективности и процедуры испытаний автоматизированных систем измерения для мониторинга выбросов из стационарных источников).

Европейский стандарт EN 15267-3:2007 подготовлен Техническим комитетом CEN/TC 264 «Качество воздуха».

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные европейские стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национального (межгосударственных) стандарта ссылочному европейскому стандарту, приведена в дополнительном приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| 1 | Область применения | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки | 2 |
| 3 | Термины и определения | 3 |
| 4 | Условные обозначения и сокращения | 7 |
| 4.1 | Условные обозначения | 9 |
| 4.2 | Сокращения | 9 |
| 5 | Общие требования | 9 |
| 5.1 | Применение функциональных критериев | 9 |
| 5.2 | Диапазоны для испытания | 9 |
| 5.3 | Согласованность процесса производства и изменения в конструкции АИС | 11 |
| 5.4 | Квалификационные требования к испытательным лабораториям | 11 |
| 6 | Функциональные критерии общие для всех АИС для лабораторных испытаний | 11 |
| 6.1 | АИС для испытаний | 11 |
| 6.2 | Маркировка CE | 12 |
| 6.3 | Безопасность | 12 |
| 6.4 | Выходные диапазоны и нулевая точка | 12 |
| 6.5 | Отображение сигналов рабочего состояния | 12 |
| 6.6 | Отображение сигналов рабочего состояния | 12 |
| 6.7 | Предотвращение или компенсация оптического загрязнения | 12 |
| 6.8 | Классы защиты, обеспечиваемые корпусами | 12 |
| 6.9 | Время отклика | 12 |
| 6.10 | Среднеквадратическое отклонение повторяемости в нулевой точке | 13 |
| 6.11 | Среднеквадратическое отклонение повторяемости в точке калибровки | 13 |
| 6.12 | Несоответствие | 13 |
| 6.13 | Дрейф нулевой точки и точки калибровки | 13 |
| 6.14 | Влияние температуры окружающей среды | 13 |
| 6.15 | Влияние давления образца газа | 14 |
| 6.16 | Влияние объемного расхода пробы газа на АИС с отбором проб | 14 |
| 6.17 | Влияние изменений напряжения | 14 |
| 6.18 | Влияние вибрации | 14 |
| 6.19 | Перекрестная чувствительность | 14 |
| 6.20 | Отклонение измерительного луча АИС, установленной на месте эксплуатации | 14 |
| 6.21 | Точность преобразователя для АИС, измеряющей NOх | 15 |
| 6.22 | Коэффициенты отклика | 15 |
| 7 | Критерии эффективности для испытаний в условиях эксплуатации, общие для всех АИС | 15 |
| 7.1 | Калибровочная зависимость | 15 |
| 7.2 | Время отклика | 15 |
| 7.3 | Несоответствие | 15 |
| 7.4 | Периодичность технического обслуживания | 16 |
| 7.5 | Дрейф нулевой точки и точки калибровки | 16 |
| 7.6 | Доступность | 16 |
| 7.7 | Воспроизводимость | 16 |
| 7.8 | Проверка загрязнения систем с установкой на месте эксплуатации | 16 |
| 8 | Функциональные критерии, специфичные для измеряемых компонентов | 16 |
| 8.1 | Основные положения | 17 |
| 8.2 | АИС для мониторинга газа | 17 |
| 8.3 | АИС для мониторинга твердых частиц | 19 |
| 8.4 | АИС для мониторинга объемного расхода | 21 |
| 9 | Общие требования к испытаниям | 22 |
| 10 | Порядок проведения лабораторных испытаний | 23 |
| 10.1. | АИС для проведения испытаний | 23 |
| 10.2 | Маркировка CE | 24 |
| 10.3 | Безопасность | 24 |
| 10.4 | Диапазоны выходных сигналов и нулевая точка | 24 |
| 10.5 | Дополнительные выходы данных | 24 |
| 10.6 | Отображение сигналов о рабочем состоянии | 25 |
| 10.7 | Предотвращение или компенсация оптического загрязнения | 25 |
| 10.8 | Классы защиты, обеспечиваемые корпусами | 25 |
| 10.9 | Время отклика | 26 |
| 10.10 | Среднеквадратическое отклонение повторяемости в нулевой точке | 27 |
| 10.11 | Среднеквадратическое отклонение повторяемости в точке калибровки | 28 |
| 10.12 | Несоответствие | 28 |
| 10.13 | Дрейф нулевой точки и точки калибровки | 30 |
| 10.14 | Влияние температуры окружающей среды | 30 |
| 10.15 | Влияние давления образца газа | 31 |
| 10.16 | Влияние объемного расхода пробы газа для АИС с отбором проб | 32 |
| 10.17 | Влияние перепадов напряжения | 33 |
| 10.18 | Влияние вибрации | 34 |
| 10.19 | Перекрестная чувствительность | 34 |
| 10.20 | Отклонение измерительного луча АИС с поперечной установкой датчика на месте эксплуатации | 35 |
| 10.21 | Точность преобразователя для АИС, измеряющей NOх | 36 |
| 10.22 | Коэффициенты отклика | 37 |
| 11 | Требования к испытаниям в условиях эксплуатации | 38 |
| 11.1 | Положения | 38 |
| 12 | Методики испытаний, общие для всех АИС при испытаниях в условиях эксплуатации | 39 |
| 12.1 | Калибровочная зависимость | 40 |
| 12.2 | Время отклика | 40 |
| 12.3 | Несоответствие | 40 |
| 12.4 | Периодичность технического обслуживания | 40 |
| 12.5 | Дрейф нулевой точки и точки калибровки | 41 |
| 12.6 | Доступность | 42 |
| 12.7 | Воспроизводимость | 42 |
| 12.8 | Проверка загрязнения систем с установкой на месте эксплуатации | 44 |
| 13 | Методики испытаний АИС для мониторинга твёрдых частиц | 45 |
| 13.1 | Несоответствие | 45 |
| 13.2 | АИС с отбором проб | 45 |
| 14 | Неопределённость измерений | 46 |
| 15 | Протокол испытания | 46 |
| Приложение А (информационное) Приложение B (обязательное) |  | 47 |
|  |  | 48 |
| Приложение C (обязательное) |  | 49 |
| Приложение D (обязательное) |  | 51 |
| Приложение Е (информационное) |  | 57 |
| Библиография |  | 59 |
| Приложение B.A (информационное) |  | 62 |

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Качество воздуха

СЕРТИФИКАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ

Часть 3

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЫ ИСПЫТАНИЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ВЫБРОСОВ ИЗ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

# Дата введения 2020 -__-__

- Область применения

Настоящий стандарт определяет функциональные критерии и методики испытаний для автоматизированных измерительных систем, которые измеряют газы и твердые частицы в отработанном газе и его потоках от стационарных источников.

Настоящий стандарт дополняет требования отдельных директив ЕС. В нем приведены подробные методики, охватывающие требования QAL1 стандарта EN 14181 и, при необходимости, входные данные, используемые в QAL3.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN 12619:2013 Stationary source emissions — Determination of the mass concentration of total gaseous organic carbon at low concentrations in flue gases — Continuous flame ionisation detector method (Выбросы от стационарных источников. Определение массовой концентрации общего газообразного органического углерода при низких концентрациях в дымовых газах.  Метод непрерывного определения с помощью пламенно-ионизационного детектора).

EN 13284-1:2018 Stationary source emissions — Determination of low range mass concentration of dust — Part 1: Manual gravimetric method (EN 13284-1 Выбросы от стационарных источников — Определение массовой концентрации пыли в низком диапазоне — Часть 1: Ручной гравиметрический метод).

EN 13284-2:2017 Stationary source emissions — Determination of low range mass concentration of dust — Part 2: Automated measuring systems (EN 13284-2Stationary source emissions — Determination of low range mass concentration of dust — Part 2: Automated measuring systems).

Проект, редакция 1

EN 13526:2002 Stationary source emissions — Determination of the mass concentration of total gaseous organic carbon in flue gases from solvent using processes — Continuous flame ionisation detector method (Выбросы от стационарных источников — Определение массовой концентрации общего содержания газообразного органического углерода в дымовых газах, образующихся от технологических процессов с использованием растворителя — Метод непрерывного определения с помощью пламенно-ионизационного детектора).

EN 14181:2004 Stationary source emissions — Quality assurance of automated measuring systems (Выбросы от стационарных источников — Обеспечение качества автоматизированных измерительных систем).

EN 15259:2007 Air quality — Measurement of stationary source emissions — Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and repor (Качество воздуха — Измерение выбросов от стационарных источников — Требования к участкам и площадкам измерения, к цели измерения, планированию и отчетности).

EN 50160:2011 Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems (Характеристики напряжения электроэнергии, поставляемой городскими распределительными системами).

EN 60529:2013 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989) (Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (код IP) (IEC 60529:1989)

EN 60068-1:2013 Environmental testing — Part 1: General and guidance (IEC 60068-1:1988 + Corrigendum 1988 + A1:1992) (Испытания на воздействие окружающей среды — Часть 1: Общие положения и руководящие указания (МЭК 60068-1:1988 + Поправки 1988 + A1:1992).

EN 60068-2:2020 (all tests), Environmental testing — Part 2: Tests (все испытания), Испытания на воздействие окружающей среды — Часть 2: Испытания).

EN ISO 14956:2002 Air quality — Evaluation of the suitability of a measurement procedure by comparison with a required measurement uncertainty (ISO 14956:2002)  Качество воздуха — Оценка пригодности методики измерения путем сравнения с требуемой неопределенностью измерения (ISO 14956:2002).

EN ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяется (используется) следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Автоматизированная измерительная система; АИС (automated measuring system; AMS): Совокупность всех измерительных приборов и дополнительных устройств для получения результата измерения.

Примечания

1 Помимо измерительного прибора (анализатора), как такового, АИС включает в себя средства для взятия проб (например, зонд, газовые трубки для отбора проб, расходомеры и регулятор, нагнетательный насос) и для подготовки проб (например, пылевой фильтр, предварительный сепаратор для мешающих веществ, охладитель, преобразователь). Данное определение также включает в себя испытание и настройку устройств, которые необходимы для функциональной проверки и, если это применимо, для ввода в эксплуатацию.

2 Термин «автоматизированная измерительная система» (АИС) обычно используется в Европе. Термин «система непрерывного мониторинга выбросов» (СНМВ) также обычно используется в Великобритании и США.

3.2 Эталонный метод  (reference method);  ЭМ (RM): Метод измерения, принятый в качестве эталона по соглашению, который дает допустимое эталонное значение измеряемой величины.

Примечания

1 Эталонный метод полностью описан.

- Эталонный метод может быть ручным или автоматическим.

- Альтернативные методы могут использоваться в том случае, если была продемонстрирована их эквивалентность эталонному методу.

[EN 15259:2007, 3.8]

3.3 Стандартный эталонный метод (standard reference method);СЭМ (SRM): Эталонный метод, рекомендованный европейским или национальным законодательством.

Примечание –  Стандартные эталонные методы используются, например, для калибровки и проверки АИС, а также для проведения периодических измерений с целью проверки соответствия предельным значениям.

[EN 15259:2007, 3.9]

3.4 Измерение (measurement): Набор операций, целью которых является определение значения величины.

[VIM:1993, 2.1]

3.5 Парное измерение (paired measurement): Одновременная запись результатов измерений в одной и той же точке измерения с использованием двух АИС одинаковой конструкции.

3.6 Измеряемая величина (measurand): Определенное количество, подлежащее измерению

[VIM:1993, 2.6]

Примечание – Измеряемая величина - это свойство испытываемого отработанного газа, поддающееся количественному определению, например, массовая концентрация измеряемого компонента, температура, скорость, расход, содержание кислорода и водяного пара.

3.7 Измеряемый компонент (measured component): Составная часть отработанного газа, для которой путем измерения должна быть определена заданная измеряемая величина.

[EN 15259:2007, 3.6]

Примечание – Измеряемый компонент также называется определяемой составляющей.

3.8 Постороннее вещество (interferent): Вещество, присутствующее в исследуемом отработанном газе, отличное от измеряемого компонента, которое влияет на результаты измерений.

3.9 Калибровка (calibration): Определение калибровочной зависимости с (временным) ограниченным сроком действия, применимой к АИС на конкретном месте измерения.

3.10 Калибровочная зависимость (calibration function): Линейная зависимость между значениями СЭМ и АИС с допущением постоянного остаточного стандартного отклонения.

[EN 14181:2004, 3.3]

Примечание – Калибровочная зависимость описывает статистическую зависимость между начальной переменной (измеряемым сигналом) измерительной системы и соответствующим результатом измерения (измеренным значением), одновременно определенную в одной и той же точке измерения с помощью СЭМ.

3.11 Эталонный материал (reference material): Вещество или смесь веществ с известной концентрацией в указанных пределах или устройство с известными характеристиками.

3.12 Нулевой поверочный газ (zero gas): Газовая смесь, используемая для установки нулевой точки на калибровочной кривой при применении заданной методики анализа в заданном диапазоне калибровки.

3.13 Нулевая точка (zero point): Заданное значение выходной величины (измеренного сигнала) АИС, которое в отсутствие измеряемого компонента представляет собой переход характеристики АИС через нуль.

Примечание – В случае кислорода и некоторых АИС контроля расхода нулевая точка интерпретируется как наименьшее измеримое значение.

3.14 Точка калибровки (span point): Значение выходной величины (измеренного сигнала) АИС с целью калибровки, регулировки и т. д., которое представляет собой правильное измеренное значение, вызванное эталонным материалом, в диапазоне от                          70 до 90 % испытанного диапазона.

3.15 Измеренный сигнал (measured signal): Выходной сигнал из АИС в аналоговой или цифровой форме, который преобразуется в измеренное значение с помощью калибровочной зависимости.

3.16 Выходной сигнал (output): Показание прибора, или цифровой или аналоговый электрический сигнал, формируемый АИС в ответ на измеряемый объект.

3.17 Независимое показание прибора (independent reading):  Показание прибора, на которое не влияет предыдущее отдельное показание прибора путем разделения двух отдельных показаний прибора не менее, чем на четыре времени отклика.

3.18 Отдельное показание прибора (individual reading): Показание прибора, усредненное за период времени, равный времени отклика АИС.

3.19 Функциональная характеристика (performance characteristic): Количественный параметр, присваиваемый АИС для того, чтобы определить её функциональные характеристики.

Примечание – Значения соответствующих функциональных характеристик определяются при функциональном испытании и сравниваются с действующими функциональными критериями.

3.20 Точность (accuracy): Близость в совпадении между единичным измеренным значением измеряемой величины и истинным значением (или принятым эталонным значением).

3.21 Доступность (availability): Доля общего времени мониторинга, за которое были собраны данные приемлемого качества.

3.22 Время усреднения (averaging time): Период времени, в течение которого рассчитывается арифметическое или взвешенное по времени среднее значение концентраций.

3.23 Точность преобразователя (converter efficiency): Точность, с которой блок преобразователя анализатора NOx приводит NO2 к NO.

3.24 Мешающее влияние (interference): Отрицательное или положительное влияние, которое вещество оказывает на выходной сигнал АИС, когда это вещество не является измеряемым компонентом.

3.25 Перекрестная чувствительность (cross-sensitivity): Отклик АИС на мешающие компоненты

Примечание – См. мешающее влияние.

3.26 Дрейф (drift): Монотонное изменение калибровочной зависимости в течение установленного периода работы в автоматическом режиме, которое приводит к изменению измеренного значения.

3.27 Дрейф нулевой точки (zero drift):  Изменение показаний АИС в нулевой точке в течение интервала между техническими обслуживаниями.

3.28 Дрейф точки калибровки (span drift): Изменение показаний АИС в точке калибровки в течение интервала между техническими обслуживаниями.

3.29 Интервал между техническими обслуживаниями (maintenance interval): Максимально допустимый интервал времени, в течение которого рабочие характеристики остаются в заданном диапазоне без внешнего обслуживания, например пополнение, калибровка, настройка.

Примечание – Это также называется периодом работы в автоматическом режиме.

3.30 Несоответствие (lack of fit): Систематическое отклонение в пределах диапазона применения между допустимым значением эталонного материала, применяемого к измерительной системе, и соответствующим результатом измерения, произведенным калиброванной измерительной системой.

Примечание – На обиходном языке несоответствие часто называют «линейностью» или «отклонением от линейности». Испытание на несоответствие часто называют «испытанием на линейность».

3.31 Время отклика t90 (response time): Временной интервал между моментом скачкообразного изменения значения входной величины в АИС и временем, с которого значение выходной величины надежно поддерживается на уровне выше 90 % от правильного значения входной величины.

Примечание – Время отклика также называют временем 90 %.

3.32 Повторяемость (repeatability): Способность АИС обеспечивать близкие показания для повторных измерений одной и той же измеряемой величины при одинаковых условиях измерения.

3.33 Воспроизводимость  Rf  (reproducibility):  мера согласованности между двумя одинаковыми измерительными системами, применяемыми параллельно при испытаниях в условиях эксплуатации с уровнем доверительной вероятности 95%, используя среднеквадратическое отклонение разности парных измерений.

Примечания

1 Воспроизводимость определяется с помощью двух идентичных АИС, работающих рядом друг с другом. Это функциональная характеристика АИС для описания технологического допуска, характерного для этой АИС. Воспроизводимость рассчитывается по получасовым усредненным выходным сигналам (необработанным значениям в виде аналоговых или цифровых выходов) в течение трехмесячного испытания в условиях эксплуатации.

2 Термин «повторяемость в условиях эксплуатации» иногда используется вместо термина «воспроизводимость».

3.34 Неопределенность (uncertainty): Параметр, связанный с результатом измерения, характеризующий разброс значений, которые могут быть с достаточным основанием отнесены к измеряемой величине.

[ENV 13005:1999, B.2.18]

3.35 Стандартная неопределенность (standard uncertainty): Неопределенность результата измерения, выраженная как стандартное отклонение.

[ENV 13005:1999, 2.3.1]

3.36 Расширенная неопределенность (expanded uncertainty): Величина, определяющая интервал относительно результата измерения, который, как можно ожидать, будет охватывать большую часть распределения значений, которые могут быть с достаточным основанием отнесены к измеряемой величине.

[ENV 13005:1999, 2.3.5]

Примечание – Интервал относительно результата измерения устанавливается для уровня достоверности, обычно равного 95%.

3.37 Испытательная лаборатория (test laboratory): Лаборатория, аккредитованная в соответствии с EN ISO/IEC 17025, для проведения испытаний функциональных характеристик.

Примечание – CEN/TS 15675 представляет собой развитие стандарта EN ISO/IEC 17025 для применения к измерениям выбросов, который следует соблюдать при использовании стандартных эталонных методов, перечисленных в Приложении A.

3.38  Испытания в условиях эксплуатации (field test): Испытание в течение не менее трех месяцев на установке, соответствующей области применения АИС.

3.39 Диапазон сертификации (certification range): Диапазон, в котором АИС испытывается и сертифицируется на соответствие надлежащим функциональным критериям.

Примечание – Диапазон сертификации всегда связан с суточной ПВВ.

3.40 Предельная величина выбросов (emissions limit value): ПВВ (ELV): Предельное значение, указанное в таких нормативных актах, как директивы ЕС, постановления, административные положения, разрешения, лицензии, разрешения или согласия.

Примечание – ПВВ может быть указана в виде пределов концентрации, выраженных в виде получасовых, ежечасных и суточных усредненных значений, или пределов массового расхода, выраженных в виде часовых, суточных, еженедельных, ежемесячных или ежегодно агрегированных значений.

  - Производственный объект (plant): Установка промышленный объект, на котором установлена АИС.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем документе используются следующие обозначения и сокращения:

4.1 Обозначения

a – Среднее значение показаний АИС при испытании на линейность;

A – Точка пересечения функции регрессии при испытании на линейность;

bf   – Коэффициент чувствительности объемного расхода пробы газа;

bp  – Коэффициент чувствительности давления пробы газа;

bt 	– Коэффициент чувствительности температуры окружающей среды;

bv – Коэффициент чувствительности напряжения питания

B – Наклон функции регрессии при испытании на линейность;

с – Концентрация; значение для эталонного материала;

ci – Концентрация по массе углерода вещества i при 273 К и 
1013 гПа; отдельное значение для эталонного материала;

cref  – Концентрация по массе углерода в пропане при 273 К и 1013 гПа

cNO,0 – Концентрация NO при отключенном генераторе озона;

cNO,i – Концентрация NO с генератором озона при установке i 
(i = от 1 до n);

cNOx,0 – Концентрация общего содержания NOx при отключенном генераторе озона;

cNOx,i – Концентрация общего содержания NOx с генератором озона при установке i (i = от 1 до n);

– Среднее значение величин c;

dc	– Остаточное значение;

dc,rel – Относительное остаточное значение;

Ei  – Точность преобразователя при установке i генератора озона (i = от 1 до n);

fi  – Фактор отклика, связанный с содержанием углерода для вещества i;

mc	– Количество повторений на уровне эталонного материала c;

n	– Количество измерений; количество параллельных измерений;

p1	– Наиболее низкое давление пробы газа;

p2	– Наиболее высокое давление пробы газа;

p	 – Разница в давлении пробы газа;

r1	– Номинальный объемный расход;

r2	– Минимальный объемный расход, указанный производителем;

Rf	– Воспроизводимость в условиях эксплуатации;

R	– Коэффициент регрессии калибровочной зависимости;

R2	– Коэффициент детерминации калибровочной зависимости;

sD	– Среднеквадратическое отклонение от парных измерений;

sr	– Среднеквадратическое отклонение повторяемости измерения;

tn–1; 0,95	Двусторонний t-критерий Стьюдента на уровне доверительной вероятности 95% с рядом степеней свободы n – 1;

td	– Относительная разность между временами отклика, определенными в режиме нарастания и спада;

tr	– Время отклика, определенное в режиме нарастания (среднее значение четырех измерений)

tf	– Время отклика, определенное в режиме спада (среднее значение четырех измерений)

to	– Время простоя;

ttot	– Общее время работы;

T	– Температура (абсолютная);

Ti	– i-тая температура

uc	– Суммарная стандартная неопределенность

uce	– Составляющая неопределенности, вызванная точностью преобразователя для АИС, измеряющей NOx;

ud,s – Составляющая неопределенности, вызванная дрейфом точки калибровки при испытаниях в условиях эксплуатации;

ud,z – Составляющая неопределенности, вызванная дрейфом точки нуля при испытаниях в условиях эксплуатации;

uD	– Составляющая неопределенности, вызванная среднеквадратическим отклонением от парных измерений в условиях эксплуатации;

uf	– Составляющая неопределенности, вызванная влиянием объемного расхода пробы газа;

ui	– Составляющая неопределенности, вызванная перекрестной чувствительностью (мешающим компонентом);

ui	– Составляющая неопределенности в суммарной неопределенности измеренных значений, вызванная изменением величины влияния Xi;

ulof – Составляющая неопределенности, вызванная несоответствием;

umb – Ссоставляющая неопределенности, вызванная отклонением измерительного луча;

up	– Составляющая неопределенности, вызванная влиянием давления пробы газа;

ur 	– Составляющая неопределенности, вызванная среднеквадратическим отклонением повторяемости при калибровке;

urf	– Составляющая неопределенности, вызванная изменением коэффициентов отклика (ОСОУ)

urm – Составляющая неопределенности, вызванная эталонным материалом, предоставленным изготовителем

ut	– Составляющая неопределенности, вызванная влиянием температуры окружающей среды при калибровке;

uv	– Составляющая неопределенности, вызванная влиянием напряжения питания;

u(Xi) – Стандартная неопределенность величины влияния Xi;

U1	– Минимальное напряжение, указанное производителем;

U2	– Максимальное напряжение, указанное производителем;

U0,95 – Расширенная неопределенность на уровне доверительной вероятности 95 %;

V – Доступность;

x – Измеренный сигнал;

xi – i-тый измеренный сигнал; среднее значение измеренных сигналов для вещества i;

xi,min – Минимальное значение среднего показания под влиянием функциональной характеристики i во время испытания функциональных характеристик;

xi,max – Максимальное значение среднего показания под влиянием функциональной характеристики i во время испытания функциональных характеристик;

xi,adj – Значение среднего показания с величиной влияния при ее номинальном значении во время испытания функциональных характеристик;

x1,i	– i-тый измеренный сигнал первой измерительной системы;

x2,i – i-тый измеренный сигнал второй измерительной системы;

xc,i – Отдельное показание АИС на уровне эталонного материала c;

xref – Среднее значение измеренных сигналов для пропана;

xu  – Верхний предел диапазона сертификации;

– Среднее значение измеренных сигналов xi;

– Среднее значение показаний АИС на уровне эталонного материала c;

Xi – i-тая величина влияния.

  - Сокращения

АИС – Автоматизированная измерительная система;

ЕНИ – Ежегодные надзорные испытания;

ПВВ – Предельная величина выбросов;

QAL – Уровень обеспечения качества;

QAL1 – Первый уровень обеспечения качества;

QAL2 – Второй уровень обеспечения качества;

QAL3 – Третий уровень обеспечения качества;

СЭМ – Стандартный эталонный метод;

ОСОУ – Общее содержание органического углерода.

5 Общие требования

5.1 Применение функциональных критериев

Испытательная лаборатория должна провести испытания как минимум двух идентичных автоматизированных измерительных систем (АИС). Все испытываемые АИС должны соответствовать функциональным критериям, указанным в этом документе, а также требованиям неопределенности, указанным в действующих регламентах.

5.2 Диапазоны для испытания

5.2.1 Диапазон сертификации

Диапазон сертификации, в котором должны проводиться испытания АИС, должен включать минимальные и максимальные значения. Область проверки должна соответствовать предполагаемому применению АИС. Диапазон сертификации должен быть определен следующим образом:

a) для установок для сжигания отходов, поскольку диапазон обычно начинается с нуля, если АИС может измерять ноль, и это значение не должно превышать более, чем в 1,5 раза среднесуточную предельную величину выбросов (ПВВ);

b) для крупных мусоросжигательных заводов, поскольку диапазон обычно начинается с нуля, если АИС может измерять ноль, и это значение не должно превышать 2,5 среднесуточную предельную величину выбросов (ПВВ);

c) для других установок в отношении соответствующей предельной величины выбросов или любых других требований, связанных с предполагаемым применением.

АИС должна иметь возможность измерять мгновенные значения в диапазоне, который по меньшей мере в 2 раза превышает верхний предел диапазона сертификации, чтобы измерить получасовые значения. Если для достижения этого требования необходимо использовать более одной установки диапазона АИС, эти дополнительные диапазоны потребуют проведения дополнительных испытаний 
(см. 5.2.2).

Примечания

1  В дополнение к диапазонам сертификации, указанным выше, производители могут выбирать дополнительные диапазоны, которые превышают диапазон сертификации.

2 Производители могут выбирать другие диапазоны для различных применений. Если АИС испытывается, например, для использования на мусоросжигательных установках, она также может использоваться на больших мусоросжигательных заводах, если дополнительные диапазоны испытываются, как указано в 5.2.2.

Диапазон(ы) сертификации и функциональные критерии, испытанные для каждого диапазона, должны быть указаны в сертификате.

Испытательная лаборатория должна выбрать для испытаний в условиях эксплуатации промышленную установку с условиями измерения, представляющими сложность. Это означает, что АИС также может использоваться в менее требовательных условиях измерения.

5.2.2 Дополнительные диапазоны

Если производитель желает продемонстрировать функциональные характеристики в одном или нескольких дополнительных диапазонах, превышающих диапазон сертификации, необходимо провести несколько ограниченных дополнительных испытаний во всех дополнительных диапазонах. Эти дополнительные испытания должны, по меньшей мере, включать оценку времени отклика (см. 10.9) и несоответствия (см. 10.12). Перекрестная чувствительность (см. 10.19) должна быть испытана для мешающих компонентов, которые показали значимость во время испытания в диапазоне сертификации. Концентрация соответствующих мешающих компонентов должна быть пропорционально выше, чем значения, указанные в 
Таблице B.1, где коэффициент пропорциональности определяется отношением рассматриваемого дополнительного диапазона к диапазону сертификации.

Дополнительные диапазоны и функциональные критерии, испытанные для этих диапазонов, должны быть указаны в сертификате.

5.2.3 Нижний предел диапазонов

Нижний предел диапазона сертификации обычно равен нулю.

Примечания

1 Нулевое значение обычно является пределом обнаружения.

2 Для АИС, измеряющей кислород, нижний предел диапазона сертификации может отличаться от нуля.

5.2.4 Выражение функциональных критериев по отношению к диапазонам

Функциональные критерии, представленные в разделе 6, выражены в процентах от верхнего предела диапазона сертификации для каждого измеряемого компонента, за исключением кислорода, где функциональные критерии выражены в виде объемных концентраций. Функциональный критерий по отношению к диапазонам – это значение, которое соответствует наибольшему отклонению, допустимому для каждого испытания, независимо от знака отклонения, определенного в испытании.

5.2.5 Диапазоны оптических АИС с переменной длиной оптического пути, установленные на месте эксплуатации

Диапазон сертификации оптической АИС с переменной длиной оптического пути, установленной на месте эксплуатации должен быть определен в единицах измеренной концентрации компонентов, умноженной на длину оптического пути.

Длина оптического пути, используемого для испытаний, должна быть указана в сертификате.

5.3 Согласованность процесса производства и изменения в конструкции АИС

Сертификация относится к версии АИС, прошедшей испытание функциональных характеристик. Последующие изменения конструкции, которые могут повлиять на функциональные характеристики АИС, могут сделать сертификацию недействительной.

Примечание – Изменения конструкции распространяются как на аппаратное, так и на программное обеспечение.

Согласованность процесса производства и изменения в конструкции АИС описаны в EN 15267-2.

5.4 Квалификационные требования к испытательным лабораториям

Испытательные лаборатории должны быть аккредитованы в соответствии 
с EN ISO/IEC 17025 и соответствующими стандартами испытаний для проведения испытаний, определенных в  настоящем стандарте. Испытательные лаборатории должны обладать информацией о неопределенностях, относящихся к отдельным методикам испытаний, применяемым в ходе испытаний функциональных характеристик.

CEN/TS 15675 представляет собой развитие  EN ISO/IEC 17025 для применения к измерениям выбросов, который следует соблюдать при использовании стандартных эталонных методов, указанных  в Приложении A.

6 Функциональные критерии общие для всех АИС для лабораторных испытаний

6.1 АИС для испытаний

Все АИС, представленные для проведения испытаний, должны быть полнокомплектными. Эти спецификации не применяются к отдельным частям АИС. Протокол испытаний должен быть выдан для указанной АИС со всеми перечисленными ее частями.

В АИС, в которой используются системы отбора проб, должны быть предусмотрены соответствующие условия для фильтрации твердых частиц, предотвращения химических реакций в системе отбора проб, эффектов увлечения, а также эффективного контроля водного конденсата.

Измерительные системы с различными вариантами длины линии отбора проб должны быть испытаны с соответствующей длиной линии отбора проб, согласованной между испытательной лабораторией и изготовителем. Длина должна быть указана в протоколе испытаний.

Примечание – Использование более длинных линий отбора проб предусматривается в QAL2.

Испытательная лаборатория должна описать тип системы отбора проб в протоколе испытаний.

6.2 Маркировка CE

АИС должна соответствовать требованиям к маркировке CE, указанным в действующих директивах ЕС. К ним относятся, например:

– Директива об электромагнитной совместимости 89/336/EEC и ее поправки 92/31/EEC и 93/68/EEC, а также

– Директива о низковольтном оборудовании 72/23/EEC и ее поправка 93/68/EEC, касающаяся электрического оборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения.

Изготовители или поставщики АИС должны предоставить проверяемые и отслеживаемые подтверждения соответствия требованиям соответствующих директив ЕС, применимых к оборудованию.

6.3 Безопасность

АИС должна иметь средства защиты от несанкционированного доступа к функциям управления.

6.4 Выходные диапазоны и нулевая точка

АИС должна иметь вывод данных с точной нулевой точкой (например, 4 мА), чтобы можно было отображать как отрицательные, так и положительные показания.

АИС должна иметь дисплей, который показывает результат измерения. Дисплей может быть внешним по отношению к АИС.

6.5 Дополнительные выходы данных

АИС должна иметь выход данных, позволяющий устанавливать в АИС дополнительное устройство отображения и регистрации данных, то есть одно для системы сбора данных и один дополнительный выход для QAL2, QAL3 и ЕНИ в соответствии с EN 14181.

6.6 Отображение сигналов рабочего состояния

У АИС должны быть средства отображения своего рабочего состояния.

Примечание – Сигналы состояния охватывают, например, нормальную работу, режим ожидания, режим технического обслуживания и сигналы неисправности.

АИС также должна иметь возможность сообщать о своём рабочем состоянии в систему обработки и сбора данных.

6.7 Предотвращение или компенсация оптического загрязнения

В АИС, в которой в качестве принципа измерения используется оптический метод, должны быть предусмотрены меры по предотвращению загрязнения оптической системы и/или компенсации ее последствий.

6.8 Классы защиты, обеспечиваемые корпусами

Приборы, предназначенные только для установки в вентилируемых помещениях или шкафах, где осадки не могут попасть на прибор, должны соответствовать как минимум классу защиты IP40, как указано в EN 60529.

Приборы, предназначенные для установки в местах, где имеется какое-либо укрытие от осадков, например, крыша террасы, но там, где осадки могут попасть в прибор из-за ветра и т. д., должны соответствовать по меньшей мере классу защиты IP54, как указано в EN 60529.

Приборы, предназначенные для использования на открытом воздухе и без какой-либо защиты от атмосферных воздействий, должны по меньшей мере соответствовать требованиям стандарта класса защиты IP65, как указано в EN 60529.

6.9 Время отклика

АИС должна соответствовать функциональным критериям для времени отклика, указанным в разделе 8.

6.10	Среднеквадратическое отклонение повторяемости в нулевой точке

АИС должна соответствовать функциональным критериям для среднеквадратического отклонения повторяемости в нулевой точке, указанным в разделе 8.

Примечания

1	 Предел обнаружения в два раза превышает среднеквадратическое отклонение повторяемости в нулевой точке.

2	 Предел количественного определения в четыре раза превышает среднеквадратическое отклонение повторяемости в нулевой точке.

6.11 Среднеквадратическое отклонение повторяемости в точке калибровки

АИС должна соответствовать функциональным критериям для среднеквадратического отклонения повторяемости в точке калибровки, указанным в разделе 8. 6.12

6.12 Несоответствие

АИС должна иметь линейный выходной сигнал и соответствовать функциональным критериям для воспроизводимости, указанным в разделе 8.

6.13 Дрейф нулевой точки и точки калибровки

Изготовитель должен предоставить описание метода, используемого АИС для определения и компенсации дрейфа нулевой точки и точки калибровки. Описание не должно быть ограничено объяснением того, как АИС компенсирует влияние загрязнения оптических поверхностей АИС, в которых используются оптические методы.

Испытательная лаборатория должна определить, что выбранный эталонный материал, применяемый к АИС в качестве независимой проверки работы прибора, способен отслеживать любые соответствующие изменения в отклике прибора, не вызванные изменениями в измеряемом компоненте или состоянии дымового газа.

АИС должна позволять регистрировать дрейф нулевой точки и точки калибровки. Изготовитель должен описать, как получить значения нулевой точки и точки калибровки.

Используемая техника должна быть чувствительной к дрейфу в как можно большем количестве активных частей системы.

Если АИС имеет средства автоматической компенсации загрязнения, калибровки и перенастройки для дрейфа нулевой точки и точки калибровки, и такие настройки не способны привести АИС в нормальные рабочие условия, то АИС должна установить сигнал состояния.

В случаях, когда АИС не может измерить нулевые значения, дрейф должен измеряться на нижней границе диапазона сертификации.

Примечание – Например, некоторые АИС, которые измеряют объемный расход и кислород, не способны измерять нулевые значения.

6. 14 Влияние температуры окружающей среды

Отклонения показаний АИС в нулевой точке и точке калибровки не должны превышать функциональные критерии, указанные в разделе 8 для следующих диапазонов испытаний температуры окружающей среды:

– от минус 20 до 50 °C для комплекта приборов, установленных на открытом воздухе;

– от 5 до 40 °C для комплекта приборов, установленных внутри помещений, где температура не опускается ниже 5 °C и не поднимается выше 40 °C.

Производитель, представляющий АИС для испытания, может указать более широкий диапазон температур окружающей среды, чем те, которые указаны выше.

Примечание – Испытанные диапазоны температур, указываются в сертификате.

6.15 Влияние давления образца газа

Отклонения показаний АИС в точке калибровки не должны превышать функциональный критерий, указанный в разделе 8, когда давление образца газа изменяется на 3 кПа выше и ниже атмосферного давления.

Примечание – Это, как правило, относится к АИС, установленных на месте эксплуатации, но не к АИС с отбором проб, поскольку проба газа кондиционируется и, как правило, не подвергается значительным изменениям температуры и давления при нахождении в анализаторе.

6.16 Влияние объемного расхода пробы газа на АИС с отбором проб

Отклонения показаний АИС в нулевой точке и точке калибровки не должны превышать функциональный критерий, указанный в разделе 8, при изменении объемного расхода образца газа в соответствии со спецификацией изготовителя. Должен быть предусмотрен сигнал состояния для нижнего предела объемного расхода пробы газа.

6.17 Влияние изменений напряжения

Отклонения показаний АИС в нулевой точке и точке калибровки не должны превышать функциональный критерий, указанный в разделе 8, когда напряжение питания для АИС изменяется от минус 15 % ниже номинального значения до + 10 % выше номинального значения напряжения питания. АИС должна быть способна работать при напряжении, которое соответствует требованиям EN 50160.

6.18 Влияние вибрации

Отклонения показаний АИС в нулевой точке и точке калибровки, вызванные вибрациями, обычно ожидаемыми на промышленном предприятии, не должны превышать функциональные критерии, указанные в разделе 8.

6.19 Перекрестная чувствительность

Изготовитель должен описать любые известные источники мешающих компонентов. Испытания негазообразных источников мешающих компонентов или газов, отличных от перечисленных в приложении B, должны быть согласованы 
с испытательной лабораторией. АИС должна соответствовать функциональным критериям в нулевой точке и точке калибровки для перекрестной чувствительности, указанной в разделе 8.

6.20 Отклонение измерительного луча АИС, установленной на месте эксплуатации

В случае отклонения измерительного луча внутри АИС отклонения показаний АИС в нулевой точке и точке калибровки не должны превышать функциональный критерий, указанный в Разделе 8 для максимально допустимого угла отклонения, указанного изготовителем. Этот угол должен быть не менее 0,3°.

6.21 Точность преобразователя для АИС, измеряющей NOх

При получении сертификата для АИС для измерения NOх, производители должны указывать требуется ли сертификация для измерения моноксида азота (NO) и/или диоксида азота (NO2). Если используется преобразователь, он должен соответствовать функциональным критериям для преобразователя, указанным в разделе 8.

Примечания

1	Под NOx обычно подразумевается моноксид азота (NO) плюс диоксид азота (NO2).

2 Концентрации NOХ обычно выражаются в пересчёте на NO2.

6.22 Коэффициенты отклика

АИС для измерения ОСОУ должна соответствовать функциональным критериям, указанным в разделе 8.

7  Критерии эффективности для испытаний в условиях эксплуатации, общие для всех АИС

7.1 Калибровочная зависимость

Калибровочная зависимость должна определяться путём параллельных измерений, проводимых с использованием СЭМ.

Примечания

1 Если концентрация в условиях эксплуатации не меняется, то калибровочную зависимость можно установить в соответствии с EN 14181 путем дополнительного использования значений нулевой точки и точки калибровки, полученных при испытаниях в условиях эксплуатации.

2 Случай квадратичных калибровочных зависимостей описан в EN 13284-2.

Калибровочная зависимость должна иметь коэффициент детерминации R2 регрессии не менее 0,90.

Примечание – Коэффициент детерминации R2 является квадратом коэффициента регрессии R.

Вариативность, связанная с калибровочной зависимостью и определяемая в соответствии со EN 14181, должна соответствовать максимально допустимой неопределенности, установленной действующими регламентами.

7.2 Время отклика

АИС должна соответствовать функциональному критерию для времени отклика, определяемому в ходе лабораторных испытаний.

Примечание – Испытание времени отклика повторяется во время испытания в условиях эксплуатации, поскольку условия эксплуатации могут влиять на время отклика.

7.3 Несоответствие

АИС должна соответствовать функциональному критерию для несоответствия, определяемого в ходе лабораторных испытаний.

Примечание – Испытание на несоответствие повторяется во время испытаний в условиях эксплуатации, поскольку условия эксплуатации могут влиять на несоответствие.

7.4 Периодичность технического обслуживания

Минимальный интервал между техническими обслуживаниями АИС должен соответствовать функциональным критериям, указанным в разделе 8.

7.5 Дрейф нулевой точки и точки калибровки

Дрейф в нулевой точке и точке калибровки в интервале между техническими обслуживаниями не должны превышать функциональных критериев, указанных в разделе 8.

Материалы для калибровки (например, испытательные газы), применяемые во время испытаний, должны давать отклик АИС между 70 и 90% верхнего предела диапазона сертификации.

Примечание – Поскольку условия эксплуатации могут влиять на поведение дрейфа, испытания для этой характеристики повторяются во время испытаний в условиях эксплуатации.

7.6 Доступность

АИС должна иметь доступность, которая соответствует требованиям действующих регламентов и, в любом случае, функциональным критериям, указанным в разделе 8 во время испытаний в условиях эксплуатации.

Примечание – Если АИС по какой-либо причине не измеряет измеряемый компонент, то она не считается доступной для измерений. АИС может быть недоступной из-за неисправностей, проведения обслуживания и любого вида определения и корректировки нулевой точки и точки калибровки. Периоды, когда контролируемый процесс не осуществляется, исключаются.

7.7 Воспроизводимость

АИС должна соответствовать функциональным критериям для воспроизводимости в условиях эксплуатации, указанным в разделе 8.

7.8 Проверка загрязнения систем с установкой на месте эксплуатации

Реакция АИС на загрязнение должна определяться в ходе испытаний в условиях эксплуатации посредством визуальных проверок и, например, путем определения отклонений выходного сигнала АИС от номинальных значений.

При необходимости АИС должны быть укомплектованы рекомендуемыми системами продувки воздухом в течение трех месяцев в рамках испытаний в условиях эксплуатации. В конце испытания следует оценить влияние загрязнения. Результаты с чистыми и загрязненными оптическими поверхностями должны отличаться не более чем на 2% от верхнего предела диапазона сертификации.

8	 Функциональные критерии, специфичные для измеряемых компонентов

8.1 Основные положения

Раздел 8 определяет функциональные критерии для АИС, специфичные для измеряемых компонентов. Значения для отдельных параметров, приведенные в этих разделах, выражены в процентах от верхнего предела диапазона сертификации испытываемой АИС, за исключением доступности и калибровочной зависимости.

Если в технических нормах указаны требования к неопределенности, АИС должна соответствовать как отдельным функциональным критериям, указанным в настоящем документе, так и требованиям к неопределенности, установленным действующими техническими нормами. Баланс неопределенности определяется с использованием методики, описанной в приложении Е.

8.2 АИС для мониторинга газа

8.2.1 Критерии соответствия требованиям

АИС для измерения газообразных измеряемых компонентов должна соответствовать функциональным критериям, указанным в таблице 1 и таблице 2. Максимально допустимые отклонения (в виде абсолютных значений) измеренных сигналов выражаются в объемной концентрации (объемной доле) для АИС, измеряющих кислород, и в процентах от верхнего предела диапазона сертификации для других газов.

Для АИС, которая измеряет влажность как средство предоставления данных, скорректированных с учетом сухих условий, влажность должна быть включена в качестве измеряемого компонента, и АИС должна соответствовать функциональным критериям в таблице 1 и таблице 2.

В таблице 1 приведены функциональные критерии, которые испытываются в лаборатории. В таблице 2 приведены функциональные критерии, которые испытываются в течение трехмесячного испытания в условиях эксплуатации.

Таблица 1 —  Функциональные критерии для АИС, предназначенной для мониторинга газов, при лабораторных испытаниях

| Функциональная характеристика | Критерии соответствия требованиям |  | Испытание по подразделу |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Газы, кроме O2 | O2 |  |
| Время отклика | 200 с 400 с для NH3, HCl и HF | 200 с | 10.9 |
| Среднеквадратическое отклонение повторяемости в нулевой точке | 2,0 % a | 0,20 % b | 10.10 |
| Среднеквадратическое отклонение повторяемости в точке калибровки | 2,0 % a | 0,20 % b | 10.11 |
| Несоответствие | 2,0 % a | 0,20 % b | 10.12 |
| Влияние изменения температуры окружающей среды от номинального значения при 20°C в пределах заданного диапазона в нулевой точке | 5,0 % a | 0,50 % b | 10.14 |
| Влияние изменения температуры окружающей среды от номинального значения при 20°C в пределах заданного диапазона в точке калибровки | 5,0 % a | 0,50 % b | 10.14 |
| Влияние давления пробы газа в точке калибровки, при изменении давления p 3 кПа | 2,0 % a | 0,20 % b | 10.15 |
| Влияние объемного расхода пробы газа на АИС с отбором проб для спецификации, заданной производителем | 2,0 % a | 0,20 % b | 10.16 |
| Окончание таблицы 1 |  |  |  |
| Функциональная характеристика | Критерии соответствия требованиям |  | Испытание по подразделу |
|  | Газы, кроме O2 | O2 |  |
| Влияние вибрации | 2,0 % a | 0,20 % b | 10.18 |
| Перекрестная чувствительность | 4,0 % a | 0,40 % b | 10.19 |
| Отклонение измерительного луча АИС, установленной на месте эксплуатации | 2,0 % a | – | 10.20 |
| Точность преобразователя для АИС, измеряющей NOx | ≥ 95,0 % | – | 10.21 |
| а – Процентное значение в процентах от верхней границы диапазона сертификации b – Процентное значение в объемной концентрации кислорода (объемной доле) |  |  |  |

Таблица 2 — Функциональные критерии для АИС, предназначенной для мониторинга газов, при испытаниях в условиях эксплуатации

| Функциональная характеристика | Критерии соответствия требованиям |  | Испытание по подразделу |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Газы, кроме O2 | O2 |  |
| Коэффициент детерминации калибровочной зависимости, R2 | 0,90 | 0,90 | 12.1 |
| Время отклика | 200 с 400 с для NH3, HCl и HF | 200 с | 12.2 |
| Несоответствие | 2,0 % a | 0,20 % b | 12.4 |
| Минимальный интервал между техническими обслуживаниями | 8 дней | 8 дней | 12.4 |
| Дрейф нуля в течение интервала техобслуживания | 3,0 % a | 0,20 % b | 12.5 |
| Дрейф калибровки в интервале обслуживания | 3,0 % a | 0,20 % b | 12.5 |
| Доступность | 95,0 % | 98,0 % | 12.6 |
| Воспроизводимость результатов, Rf | 3,3 % a | 0,20 % b | 12.7 |
| а – Процентное значение в процентах от верхней границы диапазона сертификации b – Процентное значение в объемной концентрации кислорода (объемной доле) |  |  |  |

Примечание – Доступность во время эксплуатации определяется, например в действующих директивах ЕС.

8.2.2 АИС для измерения общего содержания органического углерода

АИС для измерения общего содержания органического углерода должна соответствовать функциональным критериям, указанным в таблице 1 и таблице 2.

Кроме того, функциональные критерии для влияния кислорода и коэффициенты отклика, указанные в таблице 3, должны применяться в 10.22.

Таблица 3 — Функциональные критерии для АИС, измеряющих общее содержание органического углерода (ОСОУ) в лабораторных испытаниях

| Функциональная характеристика | Функциональный критерий |
| --- | --- |
| Влияние кислорода | ≤ 2,0 % a |
| Диапазон коэффициентов отклика: |  |
| метан | от 0,90 до 1,20 |
| алифатические углеводороды | от 0,90 до 1,10 |
| ароматические углеводороды | от 0,80 до 1,10 |
| дихлорметан | от 0,75 до 1,15 |
| алифатические спирты | от 0,7 до 1,0 |
| эфиры и кетоны | от 0,7 до 1,0 |
| органические кислоты | от 0,5 до 1,0 |
| а – Процентное значение в процентах от верхней границы диапазона сертификации. |  |

Примечания

1 В EN 12619 и EN 13526 указаны функциональные критерии, включая коэффициенты отклика для анализаторов общего содержания органического углерода, которые используют пламенно-ионизационные детекторы (ПИД), особенно при использовании ПИД в качестве СЭМ. Тем не менее, функциональные критерии в настоящем стандарте применяются к любым методам, которые могут быть использованы для измерения ОСОУ или заменителя ОСОУ. Например, для измерения ОСОУ могут быть использованы другие методы, такие как инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье (FTIR), если АИС с использованием других методов соответствует требуемым функциональным критериям.

2 ОСОУ измеряется как летучий органический углерод, как определено в EN 12619.

8.3 АИС для мониторинга твердых частиц

АИС для измерения твердых частиц должна соответствовать функциональным критериям, подробно изложенным в таблице 4 и таблице 5. Максимально допустимые отклонения (в виде абсолютных значений) измеренных сигналов выражаются в процентах от верхней границы диапазона сертификации.

В таблице 4 приведены функциональные критерии, которые испытываются в лаборатории. В таблице 5 приведены функциональные критерии, которые испытываются во время 3-месячных испытаний в условиях эксплуатации.

Таблица 4 — Функциональные критерии для АИС, предназначенной для мониторинга твердых частиц, в лабораторных испытаниях

| Функциональная характеристика | Критерии соответствия требованиям | Испытание по подпункту |
| --- | --- | --- |
| Время отклика | 200 с | 10.9 |
| Среднеквадратическое отклонение повторяемости в нулевой точке | 2,0 % a | 10.10 |
| Среднеквадратическое отклонение повторяемости в нулевой точке | 5,0 % b | 10.10 |
| Несоответствие | 3,0 % a | 10.12 |
| Дрейф нулевой точки из-за изменения температуры окружающей среды от 20 °C в указанном диапазоне | 5,0 % a | 10.14 |
| Дрейф точки калибровки из-за изменения температуры окружающей среды от 20 °C в указанном диапазоне | 5,0% a | 10.14 |
| Влияние напряжения при –15 % и при +10 % от номинального напряжения питания | 2,0 % a | 10.17 |
| а – Процентное значение в процентах от верхней границы диапазона сертификации b – Процентное значение в процентах от предельной величины выбросов |  |  |

Примечание – Время отклика не применяется к методам пакетного измерения, таким как ослабление бета-излучения.

Таблица 5 — Функциональные критерии для АИС, предназначенной для мониторинга твердых частиц, при испытаниях в условиях эксплуатации

| Функциональная характеристика | Критерии соответствия требованиям | Испытание по подразделу |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент детерминации калибровочной зависимости, R2 | 0,90 | 12.1 |
| Время отклика | 200 с | 12.2 |
| Несоответствие | 3,0 % | 12.3 |
| Минимальный интервал между техническими обслуживаниями | 8 дней | 12.4 |
| Дрейф нулевой точки в течение интервала между техническими обслуживаниями | 3,0 % | 12.5 |
| Дрейф точки калибровки в течение интервала между техническими обслуживаниями | 3,0 % | 12.5 |

| Окончание таблицы 5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Функциональная характеристика | Критерии соответствия требованиям | Испытание по подразделу |
| Доступность | 95,0 % | 12.6 |
| Воспроизводимость результатов, Rfield – для концентраций > 20 мг/м3 – для концентраций ≤ 20 мг/м3 | 2,0 % 3,3 % | 12.7 |

Эталонные материалы должны быть оценены как соответствующие для проведения испытания на линейность при ЕНИ.

8.4 АИС для мониторинга объемного расхода

АИС для измерения объемного расхода газа должна соответствовать функциональным критериям, указанным в таблице 6 и таблице 7. Максимально допустимые отклонения (в виде абсолютных значений) измеренных сигналов выражаются в процентах от верхней границы диапазона сертификации.

В таблице 6 приведены функциональные критерии, которые испытываются в лаборатории. В таблице 7 приведены функциональные критерии, которые испытываются во время 3-месячных испытаний в условиях эксплуатации.

Таблица 6 – Функциональные критерии для АИС, предназначенной для мониторинга объемного расхода газа, при лабораторных испытаниях

| Функциональная характеристика | Критерии соответствия требованиям | Испытание по подразделу |
| --- | --- | --- |
| Время отклика | 60 с | 10.9 |
| Среднеквадратическое отклонение повторяемости в нулевой точке | 2,0 % | 10.10 |
| Несоответствие | 3,0 % | 10.12 |
| Дрейф нуля из-за изменения температуры окружающей среды от 20 °C в указанном диапазоне | 5,0 % | 10.14 |
| Дрейф калибровки из-за изменения температуры окружающей среды от 20 °C в указанном диапазоне | 5,0 % | 10.14 |
| Влияние напряжения при + 15 % и при – 10 % от номинального напряжения питания | 2,0 % | 10.17 |

Таблица 7 – Функциональные критерии для АИС, предназначенной для мониторинга объемного расхода газа, при испытаниях в условиях эксплуатации

| Функциональная характеристика | Критерии соответствия требованиям | Испытание по подразделу |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент детерминации калибровочной зависимости, R2 | 0,90 | 12.1 |
| Время отклика | 60 с | 12.2 |
| Минимальный интервал между техническими обслуживаниями | 8 дней | 12.4 |
| Дрейф нуля в течение интервала техобслуживания | 2,0 % | 12.5 |
| Дрейф калибровки в интервале обслуживания | 4,0 % | 12.5 |
| Доступность | 95,0 % | 12.6 |
| Воспроизводимость результатов, Rf | 3,3 % | 12.7 |

9 Общие требования к испытаниям

Испытательная лаборатория должна выполнить все соответствующие испытания на двух идентичных АИС. Эти две АИС должны быть испытаны в лабораторных условиях и условиях эксплуатации. Многокомпонентная АИС должна соответствовать функциональным критериям для каждого отдельного измеряемого компонента, при этом все каналы измерения должны работать одновременно.

Примечание – Испытание проводится таким образом, что анализируемый материал (измеряемый компонент) поступает на все измерительные каналы при лабораторных испытаниях и испытаниях в условиях эксплуатации.

Изменения условий окружающей среды и условий испытаний не должны оказывать существенного влияния на функциональные характеристики испытываемых приборов. Поэтому все условия окружающей среды и условия испытаний, которые оказывают влияние на АИС, должны поддерживаться стабильными, насколько это практически возможно. Во время испытания регистрируются условия окружающей среды и условия испытания. Все результаты испытаний должны регистрироваться при стандартных условиях (0°C, 1 013 гПа, сухой газ).

Испытательная лаборатория должна оценить функциональные характеристики АИС в самом низком возможном диапазоне сертификации для предполагаемого применения, выбранного изготовителем. Если АИС будет использоваться для промышленных установок, требующих мониторинга в более высоких диапазонах измерений, то испытательная лаборатория должна провести выборочные дополнительные испытания, чтобы продемонстрировать удовлетворительные функциональные характеристики в более высоких диапазонах. Эти дополнительные испытания должны включать, по крайней мере, оценки времени отклика, несоответствия и перекрестной чувствительности.

Примечание – Диапазон сертификации выбирается изготовителем по согласованию с испытательной лабораторией.

Требования к испытаниям, указанные в Разделах с 10 по 13 , являются минимальными требованиями. Испытания разделены на два раздела, охватывающих общие требования к испытаниям для всех АИС, за которыми следуют требования к специальным испытаниям с измеряемыми компонентами. Они включают

- описание методики испытаний;

- метод оценки;

- оценки функциональных характеристик по соответствующему функциональному критерию;

- при необходимости, информацию о любом специализированном испытательном оборудовании.

Если испытание требует двух или более циклов испытаний и АИС соответствует функциональному критерию с коэффициентом два или более для первого испытания, то от любого последующего испытания для этой функциональной характеристики можно будет отказаться.

Если для проведения испытания требуется несколько показаний, то определяется среднее значение этих показаний. Если испытание необходимо повторить (несколько циклов испытания), то должны быть определены средние значения отдельных циклов испытания, которые должны соответствовать действующим функциональным критериям.

Расширенная неопределенность концентрации испытательных газов при уровне доверительной вероятности 95 % не должна превышать 3 %. Для проведения испытания на несоответствие испытательное оборудование должно подавать газы, концентрация которых не должна иметь расширенной неопределенности более 33% от критерия несоответствия.

Испытания не обязательно выполнять в порядке номеров в данном документе, так как выбор испытаний и их очередность зависят от характеристик и типа отдельных АИС. Вместе с тем, первыми двумя лабораторными испытаниями с использованием испытательных газов являются испытание времени отклика, за которым следует испытание на несоответствие.

Примечания

1 Испытания в условиях эксплуатации обычно проводятся после прохождения всех лабораторных испытаний.

2 Кратковременное испытание на дрейф, выполненное после испытания времени отклика, может показать, что дрейф не влияет на результаты других испытаний. Кратковременное испытание на дрейф может быть, например, длительностью в 24 часа, при котором дрейф в нулевой точке и точке калибровки более 2% от верхнего предела диапазона сертификации указывает на то, что АИС недостаточно стабильна для проведения оставшихся испытаний.

Испытательная лаборатория должна документировать, соответствует ли АИС всем соответствующим функциональным критериям.

10 Порядок проведения лабораторных испытаний

10.1 АИС для проведения испытаний

Испытательная лаборатория должна проверить полноту комплектации и идентичность АИС путем проверки соответствующих компонентов, указанных в документации изготовителя.

Испытательная лаборатория должна удостовериться в том, что АИС с отбором проб имеют соответствующие возможности для фильтрации твердых частиц, предотвращения химических реакций в системе отбора проб, эффекта увлечения и эффективного контроля водяного конденсата.

Испытательная лаборатория должна включить в протокол испытания схемы и фотографии обеих АИС, а также копии руководства по эксплуатации АИС.

Примечание – В дополнение к анализатору, АИС может включать в себя пробоотборный зонд, пробоотборный шланг, установку для кондиционирования испытательного газа, любые специальные компоненты для испытаний и инструкцию по эксплуатации.

Используемое оборудование должно быть сфотографировано, а версия программного обеспечения должна быть установлена. Изменение конфигурации АИС во время проведения испытаний не допускается.

Примечание – Мелкие ремонтные работы, необходимые для проведения испытания, но не влияющие на работу прибора, могут быть выполнены, и испытание может быть продолжено.

10.2 Маркировка CE

Если АИС должна соответствовать требованиям к маркировке СЕ, указанным в действующих директивах ЕС, то испытательная лаборатория должна проверить наличие прослеживаемых данных, подтверждающих соответствие.

10.3 Безопасность

Настройка АИС должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Затем испытательная лаборатория должна активировать защитные механизмы, предоставленные изготовителем АИС, для предотвращения непреднамеренной и несанкционированной неправильной настройки. Затем проводится проверка, позволяющая установить, эффективно ли функционируют механизмы безопасности.

Примечания

1 Настройка может включать в себя настройку нуля и калибровки, удаление наборов данных, изменение времени усреднения и изменение диапазонов.

2 Механизмы безопасности могут включать ключ или коды безопасности, запрограммированные в АИС, которые вводятся в АИС перед тем, как будут разрешены настройки.

10.4 Диапазоны выходных сигналов и нулевая точка

Испытательная лаборатория должна проверить, можно ли регулировать диапазоны выходных сигналов на АИС и соответствуют ли эти диапазоны предполагаемому применению.

Предельные величины выбросов, подлежащие мониторингу с помощью данной АИС, должны быть задокументированы вместе с указанием пригодности диапазонов АИС для (i) действующих Директив ЕС и (ii) других предполагаемых применений.

Используя эталонные материалы и регулируя нулевую точку на АИС, испытательная лаборатория должна проверить, что указанная нулевая точка на измерительном дисплее и на выходе АИС является истинным точным нулем, и что АИС может отображать как положительные, так и отрицательные показания.

Испытательная лаборатория должна использовать эталонные материалы для проверки того, что выходной диапазон не менее чем в два раза превышает диапазон сертификации.

10.5 Дополнительные выходы данных

Испытательная лаборатория должна проверить, что АИС оснащена дополнительным выходом данных, который позволяет, например, подключить записывающую систему или компьютер. Затем испытательная лаборатория должна проверить, что измерительные сигналы, отображаемые на дополнительном выходе данных, являются такими же результатами, как и на АИС. Испытательная лаборатория должна оценить и описать в протоколе испытаний механизм вывода дополнительных данных.

10.6 Отображение сигналов о рабочем состоянии

Испытательная лаборатория должна оценить, имеется ли у АИС средство отображения и предоставления данных для регистрации соответствующего рабочего состояния (например в режиме ожидания, обслуживания, неисправности). Затем испытательная лаборатория должна оценить, правильно ли определяется и выводится ли АИС каждый режим работы.

10.7 Предотвращение или компенсация оптического загрязнения

Применительно к оптическим методам испытаний испытательная лаборатория должна оценить, создает ли загрязнение оптических граничных поверхностей помехи для методов измерения.

Если загрязнение мешает работе измерительной техники, то влияние загрязнения на характеристики оптического прибора определяется путем установки оптического фильтра на технологической стороне оптических поверхностей и контроля изменения сигнала, вызванного таким загрязнением. Испытание следует повторить как для оптики излучателя, так и для оптики приемника, и выполнить его с помощью оптического фильтра в диапазоне от 4 % номинальной непрозрачности до 10 % номинальной непрозрачности. Если в приборах имеются функции компенсации загрязнения, они должны быть активированы во время испытаний. Для приборов со встроенной компенсацией загрязнений абсорбция оптического фильтра может быть определена производителем в размере более 10% для более полной проверки способности прибора к компенсации. Влияние загрязнения поверхности оптической границы на сигнал измерения определяется с учетом физических зависимостей и, по возможности, определяется количественно посредством измерений.

Существует множество типов оптических методов, поэтому трудно подробно указать точные методики для проведения данного испытания. Поэтому испытательная лаборатория должна располагать методиками и приспособлениями для регулировки, например, эталонный фильтр, однородные и неоднородные покрытия из твердых частиц) для оценки влияния загрязнений на различные типы оптических систем, а затем регистрировать типы испытаний, используемых в протоколе испытаний.

Процесс, используемый внутри АМС для мониторинга влияния загрязнения, должен быть логически описан изготовителем АИС. Эта функция должна быть работоспособной на установленной и функционирующей АИС. АИС должна также отображать, когда функция работает.

Протокол испытаний должен содержать описание метода мониторинга загрязнений, специфического для АИС. Результаты испытаний должны быть представлены в табличной форме. Минимальное и максимальное отклонение от номинального значения должно быть задокументировано. Интервалы очистки поверхностей оптических границ должны определяться с учетом условий эксплуатации, встречающихся при проведении испытания функциональных характеристик.

10.8 Классы защиты, обеспечиваемые корпусами

Влияние жидкой воды на АИС должно быть оценено с помощью проверки в соответствии со EN 60529.

Изготовитель АИС должен предоставить в испытательную лабораторию протокол испытаний корпуса в соответствии со EN 60529. Испытательная лаборатория должна оценить этот протокол испытаний на соответствие требованиям 6.8.

10.9 Время отклика

Испытательная лаборатория должна определить время отклика АИС с использованием нулевых и калибровочных эталонных материалов (см. Рис. 1). При определении времени отклика АИС, измеряющей газы, нулевой поверочный и калибровочный эталонные материалы должны представлять собой стабильные испытательные газы. Испытание должно проводиться с использованием сухих и влажных испытательных газов.

Примечания

1 Нулевой поверочный и калибровочный материал может включать в себя заменители, такие как фильтры.

2 Данное испытание обеспечивает начальный период стабилизации, который затем используется в других испытаниях, описанных в  настоящем стандарте.

3 Данное испытание можно также сочетать с испытанием на несоответствие, используя самую высокую концентрацию в испытании на несоответствие для определения времени отклика.

4 Испытание на время отклика также повторяется в условиях эксплуатации, так как реальные условия отработанных газов могут влиять на время отклика.

Переход от нулевого поверочного газа к калибровочному газу должен производиться практически мгновенно с использованием подходящего клапана. Выход клапана устанавливается непосредственно на входе системы отбора проб, и как нулевой поверочный газ, так и калибровочный газ должны иметь одинаковую «избыточную подачу», которая выпускается с помощью тройника. Газовые потоки как нулевого поверочного газа, так и калибровочного газа должны быть выбраны таким образом, чтобы можно было пренебречь временем задержки в клапане и тройнике по сравнению со временем запаздывания анализатора.

Ступенчатое изменение должно быть выполнено путем переключения клапана с нулевого поверочного газа на калибровочный газ. Это событие должно быть синхронизировано по времени и является началом (t = 0) времени отклика (нарастание) в соответствии с рисунком 1. Когда показания стабилизируются, снова подается нулевой поверочный газ, и это событие является началом (t = 0) времени отклика (спад) в соответствии с рисунком 1. Когда показания стабилизируются на нуле, как показано на рисунке 1, то весь цикл является завершенным.

Прошедший промежуток времени (время отклика) между началом ступенчатого изменения и достижением 90 % от разности между окончательным стабильным показанием АИС при применяемой концентрации и показанием АИС в начале ступенчатого изменения должен быть определен как для режима нарастания, так и для режима спада.

Весь цикл должен быть повторен четыре раза с интервалом времени между двумя экспериментами, превышающим время отклика в четыре раза, но не менее 10 мин. Если при первом испытании АИС соответствует функциональному критерию с коэффициентом два или более, то любое последующее испытание можно не проводить.

Должны быть вычислены среднее значение времен отклика (нарастание) и среднее значение времен отклика (спад).

Большее среднее значение времени отклика (нарастание) и времени отклика (спад) должно использоваться в качестве времени отклика АИС и сравниваться с действующими функциональными критериями, указанными в разделе 8.

Условные обозначения:

1 – Время запаздывания;

2 – Время нарастания;

3 – Время отклика (нарастание), tr

4 –  Время спада;

5 – Время отклика (спад), tf

x – Измеренный сигнал

t – Время

Рисунок 1 — Диаграмма, иллюстрирующая время отклика

Относительная разность времен отклика должна быть рассчитана в соответствии с уравнением (1):

td=tr-tftr                                                                      (1)

td – относительная разность между временами отклика, определяемая в режиме нарастания и спада;

tr – время отклика (нарастание);

tf – время отклика (спад).

Значения td , tr и tf  должны вноситься в протокол испытания по отдельности.

10.10 Среднеквадратическое отклонение повторяемости в нулевой точке

Среднеквадратическое отклонение повторяемости в нулевой точке определяется путем применения эталонного материала в нулевой точке.

Если среднеквадратическое отклонение повторяемости в нулевой точке определяется в ходе испытания на несоответствие, то должен использоваться эталонный материал в нулевой концентрации, применяемый в ходе испытания.

Измеренные сигналы АИС в нулевой точке определяются после применения эталонного материала путем ожидания в течение времени, эквивалентного одному считыванию независимого показания, и последующей регистрации 20-ти последовательных отдельных показаний.

В случае кислородных датчиков нулевой поверочный газ должен иметь объемную концентрацию кислорода 0,2 %. Некоторые анализаторы кислорода, например, на основе датчиков циркония, не подходят для реагирования на чистые нулевые поверочные газы. Поэтому необходимо использовать более низкую объемную концентрацию в 2,0 %.

Полученные измеренные сигналы должны использоваться для определения среднеквадратического отклонения повторяемости в нулевой точке с помощью уравнения (2):

Sr=(xi-x )2n-1                                                                    (2)

Sr – Cреднеквадратическое отклонение повторяемости;

xi – i-тый измеренный сигнал;

x – Cреднее значение измеренных сигналов xi;

n – Количество измерений, n = 20.

Среднеквадратическое отклонение повторяемости в нулевой точке должно соответствовать функциональному критерию, указанному в разделе 8.

Должны регистрироваться отдельные показания и среднеквадратическое отклонение повторяемости в нулевой точке.

10.11 Среднеквадратическое отклонение повторяемости в точке калибровки

Среднеквадратическое отклонение повторяемости в точке калибровки определяется путем применения эталонного материала в точке калибровки.

Если среднеквадратическое отклонение повторяемости в точке калибровки определяется при испытании на несоответствие, то используется самое высокое значение эталонного материала, применяемого в ходе испытания.

Измеренные сигналы АИС в точке калибровки должны определяться после применения эталонного материала путем ожидания времени, эквивалентного одному независимому показанию, и последующей регистрации 20 последовательных отдельных показаний. Полученные измеренные сигналы должны использоваться для определения среднеквадратического отклонения повторяемости в точке калибровки с помощью уравнения (2).

Среднеквадратическое отклонение повторяемости в точке калибровки должно соответствовать функциональным критериям, указанным в разделе 8.

Должны регистрироваться отдельные показания и среднеквадратическое отклонение повторяемости в точке калибровки.

10.12 Несоответствие

Испытательная лаборатория должна провести испытание на несоответствие согласно требованиям приложения C. Линейность отклика АИС должна проверяться с использованием не менее семи различных эталонных материалов, включая нулевую концентрацию.

Для проведения данного испытания требуется следующее оборудование:

– газосмесительная система, соответствующая национальным стандартам и с максимальной расширенной неопределенностью 33% от критерия несоответствия;

– стандарты испытаний (например, нулевой поверочный газ, испытательный газ соответствующей концентрации, эталонные материалы);

– система регистрации данных.

Эталонный материал с нулевой концентрацией, а также эталонные материалы должны иметь контролируемое количество и качество.

В случае газообразных эталонных материалов эти эталонные материалы могут быть получены из различных газовых баллонов или могут быть приготовлены с помощью калиброванной системы разбавления из одной единственной концентрации газа. Концентрации испытательного газа должны выбираться таким образом, чтобы измеренные значения были равномерно распределены по всему диапазону сертификации. Необходимо достаточно точно знать значения соотношений их концентраций, чтобы не произошло ошибочного отрицательного результата испытания на несоответствие. На вход АИС должны подаваться сухие или влажные испытательные газы.

Эталонные материалы должны применяться в порядке, исключающем эффект гистерезиса.

Примечание  –	При применении семи эталонных материалов эффекта гистерезиса можно избежать, например, с помощью следующей последовательности:

– эталонный материал с нулевой концентрацией;

– концентрация эталонного материала примерно 70 % от верхней границы диапазона сертификации;

– концентрация эталонного материала примерно 40 % от верхней границы диапазона сертификации;

– эталонный материал с нулевой концентрацией;

– концентрация эталонного материала примерно 60 % от верхней границы диапазона сертификации;

– концентрация эталонного материала примерно 10 % от верхней границы диапазона сертификации;

– концентрация эталонного материала примерно 30 % от верхней границы диапазона сертификации;

– концентрация эталонного материала примерно 90 % от верхней границы диапазона сертификации;

– эталонный материал с нулевой концентрацией.

После каждого изменения концентрации измеренные сигналы АИС определяются путем ожидания времени, эквивалентного одному независимому показанию, а затем регистрации трёх последовательных отдельных показаний. Три отдельных показания должны быть усреднены.

Испытание должно быть повторено три раза. Если при первом испытании АИС соответствует функциональному критерию с коэффициентом два или более, то любые последующие испытания можно не проводить.

Примечания

1 Данная методика означает, что качество эталонного материала может влиять на результат испытаний. Однако следует отметить, что именно результат приводит к прохождению или неудаче испытаний. В некоторых случаях эталонный материал с более высоким качеством может изменить результат испытаний с неудачного на удачный.

2 При обращении с NH3, HCl или HF в сухих газах следует соблюдать особую осторожность. Например, определенные поверхностные реакции в трубах могут привести к очень длительному времени отклика, которое не является репрезентативным временем отклика для влажных газов.

3 В тех случаях, когда другой метод невозможен, испытание на линейность также может быть выполнено с помощью эталонных материалов, таких как решетчатые фильтры или газовые фильтры.

4	Эталонный материал при нулевой концентрации, применяемый во время испытания на несоответствие, может также использоваться для определения среднеквадратического отклонения повторяемости в нулевой точке (см. 10.10).

5	Наибольшее значение эталонного материала, применяемого при испытании на несоответствие, может также использоваться для определения среднеквадратического отклонения повторяемости в точке калибровки (см 10.11).

6	Данное испытание выполняется таким же образом и для дополнительных диапазонов (см. 5.2.2).

Несоответствие оценивается согласно Приложению C. В данной методике испытаний устанавливается линия регрессии между показаниями приборов АИС (значения x) и значениями эталонных материалов (значения c). На следующем этапе рассчитывается среднее значение показаний АИС на каждом уровне. Затем вычисляется отклонение (остаточное значение) этого среднего от линии регрессии.

Относительные остаточные значения dc,rel должны соответствовать действующим функциональным критериям, указанным в разделе 8 для всех применяемых эталонных материалов.

Протоколы испытаний, необработанные данные и результаты характеристик АИС должны быть задокументированы. Отдельные значения должны быть представлены вместе с положением о периоде испытания для каждой АИС. Испытательная установка и условия окружающей среды также должны быть задокументированы.

10.13 Дрейф нулевой точки и точки калибровки

Цель данного испытания – установить, что АИС позволяет регистрировать дрейф нуля и калибровки в соответствии с требованиями QAL3 согласно EN 14181.

Примечание – Кратковременное испытание на дрейф, выполненное после испытания времени отклика, может показать, что дрейф не влияет на результаты других испытаний. Кратковременное испытание на дрейф может быть, например, длительностью в 24 часа, при котором дрейф в нулевой точке и точке калибровки более 2% от верхнего предела диапазона сертификации указывает на то, что АИС недостаточно стабильна для проведения оставшихся испытаний. Дрейф точки нуля и точки калибровки проверяются по отдельности. Дрейф точки калибровки не корректируется для дрейфа нулевой точки.

Если АИС имеет автоматический механизм коррекции дрейфа, то испытательная лаборатория должна проверить его эффективность путем имитации дрейфа с помощью методики, которая должна быть согласована между изготовителем и испытательной лабораторией. После любых автоматических корректировок испытательная лаборатория проверяет нулевую точку нуля и точку калибровки с использованием эталонных материалов и проверяет точность этих показаний.

Испытательная лаборатория должна проверить, что АИС указывает на неисправность и/или необходимость технического обслуживания, если автоматическая регулировка не в состоянии привести АИС в нормальный эксплуатационный режим.

В протоколе испытаний испытательная лаборатория должна описать любые механизмы автоматической коррекции дрейфа, данные, зарегистрированные в ходе имитационных проверок дрейфа, и интервал между циклами технического обслуживания.

Если процедура QAL3, описанная в EN 14181, включена в АИС, то эта процедура должна оцениваться испытательной лабораторией.

10.14 Влияние температуры окружающей среды

Испытательная лаборатория должна определить, каким образом на значения точек нуля и калибровки АИС влияют изменения температуры окружающей среды с помощью климатической камеры, которая может контролировать температуру окружающей среды от –20 °C до + 50 °C в пределах  ±1,0 K.

В случае установки AИС на открытом воздухе, в климатической камере в заданном порядке следования должны быть установлены следующие температуры:

20 °C  0 °C  –20 °C  20 °C  50 °C  20 °C.

В случае АИС, установленной в местах с регулируемой температурой, в заданном порядке следования должны быть установлены следующие температуры:

20 °C  5 °C  20 °C  40 °C  20 °C.

После достаточного периода уравновешивания измеренные сигналы АИС в нулевой точке и в точке калибровки определяются при каждой температуре путем ожидания времени, эквивалентного одному независимому показанию, а затем регистрации трёх последовательных отдельных показаний. Три отдельных показания должны быть усреднены.

Испытательная лаборатория прежде, чем снимать дальнейшие показания, должна выждать не менее 6 часов между каждым изменением температуры в климатической камере, чтобы позволить АИС прийти в равновесное состояние.

В качестве альтернативы, испытательная лаборатория может отслеживать показания АИС после каждого изменения температуры. Если прибор стабилизируется менее чем за шесть часов, испытательная лаборатория может сократить период уравновешивания. Однако в подтверждение этого испытательная лаборатория должна регистрировать объективные и поддающиеся проверке доказательства.

При изменении температуры окружающей среды в климатической камере АИС должна оставаться включенной.

Должны быть определены отклонения между средними показаниями при каждой температуре и средними показаниями при 20°C. Отклонения должны соответствовать действующим функциональным критериям, указанным в Разделе 8 для всех температур.

Испытание должно быть повторено три раза в нулевой точке и три раза в точке калибровки. Если при первом испытании АИС соответствует функциональному критерию с коэффициентом два или более, то любые последующие испытания можно не проводить.

Отдельные показания, средние значения и отклонения при каждой температуре, а также максимальное отклонение в нулевой точке и в точке калибровки должны быть зарегистрированы.

Кроме того, испытательная лаборатория должна определить и зарегистрировать максимальный коэффициент чувствительности для температурной зависимости. Коэффициенты чувствительности при каждой температуре вычисляются по 
уравнению (3):

bt= (XI-Xi-1)(Ti-Ti-1)                                                                (3)

где

bt – Коэффициент чувствительности температуры окружающей среды;

хі – Среднее показание при температуре Ti;

хi – Cреднее показание при температуре Ti–1;

Ti – Текущая температура в цикле испытания;

Примечание – График, показывающий результаты испытания, может быть представлен в протоколе.

10.15 Влияние давления образца газа

Испытательная лаборатория должна определить влияние изменений давления образца газа на отклик АИС. Образец должен представлять собой азот, содержащий измеряемый компонент в концентрации от 70% до 90% от верхнего предела сертификационного диапазона.

Примечание – Влияние давления пробы газа обычно относится к АИС на месте установки, но не к АИС с отбором проб, так как образец газа кондиционирован и обычно не подвержен существенным колебаниям температуры и давления, поскольку находится в анализаторе.

Испытательная лаборатория должна измерить выходной сигнал АИС, когда давление образца газа находится на следующих уровнях:

- атмосферное давление окружающей среды;

- приблизительно на 3 кПа выше атмосферного давления окружающей среды в пределах ±0,2 кПа;

- примерно на 3 кПа ниже атмосферного давления в пределах ±0,2 кПа.

В течение периода измерения температура должна поддерживаться стабильной в пределах ±1,0 K.

Измеренные сигналы АИС определяются при каждом значении давления путем ожидания времени, эквивалентного одному независимому показанию, а затем регистрации трёх последовательных отдельных показаний. Три отдельных показания должны быть усреднены.

Должны быть определены отклонения между средними показаниями при каждом давлении и средними показаниями при атмосферном давлении окружающей среды. Отклонения должны соответствовать действующим функциональным критериям, указанным в разделе 8.

Отдельные показания, средние значения и отклонения при каждом давлении, 
а также максимальное отклонение должны быть зарегистрированы.

Кроме того, испытательная лаборатория должна определить и зарегистрировать коэффициент чувствительности для зависимости от давления. Коэффициент чувствительности рассчитывается по уравнению (4):

bp=(X2-X1)(p2-p1)                                                                   (4)

где

bp –Коэффициент чувствительности давления образца газа;

x1 – Cреднее значение показаний при давлении образца газа p1;

x2 – Cреднее значение показаний при давлении образца газа p2;

p1 – Наиболее низкое давление образца газа;

p2 – Наиболее высокое давление образца газа.

10.16 Влияние объемного расхода пробы газа для АИС с отбором проб

Первоначально АИС должна эксплуатироваться с объемным расходом, предписанным изготовителем. Затем этот объемный расход должен быть изменен на самый низкий объемный расход, указанный изготовителем.

Примечание –  Влияние объемного расхода пробы газа обычно характерно для АИС с отбором проб, так как АИС на месте установки в основном не подвержена влиянию объемного расхода.

Если документация изготовителя допускает только незначительные допуски, то они являются обязательными и не подлежат расширению.

Измеренные сигналы АИС в нулевой точке и в точке калибровки определяются при обоих объемных расходах путем ожидания времени, эквивалентного одному независимому показанию, и последующей регистрации трёх последовательных отдельных показаний. Три отдельных показания должны быть усреднены.

Должно быть определено отклонение между средними значениями показаний при обоих значениях расхода. Отклонение должно соответствовать действующим функциональным критериям, указанным в разделе 8.

Испытание должно быть повторено три раза в нулевой точке и три раза в точке калибровки. Если при первом испытании АИС соответствует функциональному критерию с коэффициентом два или более, то любые последующие испытания можно не проводить.

Отдельные показания, средние значения и отклонения, а также максимальное отклонение должны быть зарегистрированы.

Одновременно проверяется работоспособность сигнала о состоянии системы.

Кроме того, испытательная лаборатория должна определить и зарегистрировать коэффициент чувствительности для зависимости от объемного расхода. Коэффициент чувствительности рассчитывается по уравнению (5):

bf=(X2-X1)(r2-r1)                                                                   (5)

где

bf – Коэффициент чувствительности объемного расхода;

x1 – Среднее значение показаний при объемном расходе r1;

x2– Среднее значение показаний при объемном расходе r2;

r1 – Номинальный объемный расход;

r2 – Самый низкий указанный объемный расход.

10.17 Влияние перепадов напряжения

Напряжение питания АИС должно изменяться с помощью развязывающего трансформатора с шагом 5% от номинального напряжения питания до верхнего и нижнего пределов, указанных в разделе 8.

Измеренные сигналы АИС в нулевой точке и в точке калибровки определяются при каждом напряжении питания путем ожидания времени, эквивалентного одному независимому показанию, а затем регистрации трёх последовательных отдельных показаний. Три отдельных показания должны быть усреднены.

Примечание – После изменения напряжения АИС может потребоваться время для стабилизации.

Должны быть определены отклонения между средними значениями показаний при каждом напряжении питания и средними значениями показаний при номинальном напряжении питания. Отклонения должны соответствовать действующим функциональным критериям, указанным в разделе 8 для всех напряжений.

Испытание должно быть повторено три раза в нулевой точке и три раза в точке калибровки. Если при первом испытании АИС соответствует функциональному критерию с коэффициентом два или более, то любые последующие испытания можно не проводить.

Отдельные показания, средние значения и отклонения при каждом напряжении, а также максимальное отклонение в нулевой точке и в точке калибровки должны быть зарегистрированы.

Кроме того, испытательная лаборатория должна определить и зарегистрировать коэффициент чувствительности для зависимости от напряжения. Коэффициент чувствительности рассчитывается по уравнению (6):

bv=(X2-X1)(U2-U1)                                                                   (6)

где

bv – Коэффициент чувствительности напряжения питания;

x1 – Среднее значение показаний при напряжении U1;

x2 – Среднее значение показаний при напряжении U2;

U1 – Минимальное напряжение, указанное производителем;

U 2 – Максимальное напряжение, указанное производителем.

Для регистрации зависимости от напряжения берется наибольшее значение результатов в точке нуля и в точке калибровки.

10.18 Влияние вибрации

АИС должна быть проверена в лаборатории и в условиях эксплуатации на предмет того, влияют ли нормальные вибрации на функциональные характеристики АИС, если условия использования, указанные изготовителем, требуют проведения испытания на вибрацию. В этом случае измеренные сигналы АИС в нулевой точке и в точке калибровки определяются до и после испытания на вибрацию путем ожидания в течение времени, эквивалентного одному независимому показанию, а затем регистрации трёх последовательных отдельных показаний. Три отдельных показания должны быть усреднены.

Испытание на вибрацию, если оно требуется, должно применяться только к частям АИС, монтируемым в воздуховоде и проводиться в соответствии со EN 60068-1 и соответствующими разделами EN 60068-2. Прибор должен подвергаться вибрации по трем перпендикулярным осям поочередно, в диапазоне частот от 10 Гц до 160 Гц на одной октаве в минуту и при вибрационном ускорении, выбранном изготовителем и оцененном испытательной лабораторией как подходящее для применения, предназначенного для данной АИС. Если наблюдаются какие-либо резонансные частоты, то на каждой наблюдаемой частоте в течение 2 мин. проводится испытание на вибрацию.

После этого должно быть проведено испытание функциональных характеристик. Если резонансные частоты не наблюдаются, то в течение 2 минут проводится испытание на вибрацию с частотой 25 Гц. После этого должно быть проведено испытание функциональных характеристик. На месте установки должна быть проведена оценка любого влияния вибраций на АИС. Должны быть описаны меры по устранению недостатков, доказавшие свою необходимость при испытаниях в условиях эксплуатации.

Должны быть определены отклонения между средними значениями показаний до и после испытаний на вибрацию. Все отклонения должны соответствовать действующим функциональным критериям, указанным в разделе 8.

Отдельные показания, средние значения и отклонения при каждом испытании на вибрацию, а также максимальное отклонение должны быть зарегистрированы.

10.19 Перекрестная чувствительность

Влияние потенциально мешающих веществ, также присутствующих в отработанном газе, должно определяться путем подачи смесей испытательных газов на вход полнокомплектной АИС (перед охладителем испытательного газа, если таковой имеется). Газовые смеси должны производиться с помощью системы смешивания, в которой к газам добавляется мешающий компонент для нулевой точки и точки калибровки. Система смешивания должна соответствовать национальным стандартам и иметь максимальную расширенную неопределенность 1%. Эталонные материалы (например, газы) должны быть сертифицированы (прослеживаться в соответствии с национальными стандартами) и иметь расширенную неопределенность не более 2%.

Мешающие компоненты и их концентрации определяются по отношению к принципу измерения и предполагаемой цели измерения. Необходимо изучить мешающие компоненты, перечисленные в приложении В. Мешающие компоненты должны впускаться в по отдельности.

Испытательный газ должен применяться без мешающего компонента, а затем и с мешающим компонентом. Измеренные сигналы АИС определяют для каждого испытательного газа путем ожидания времени, эквивалентного одному независимому показанию, а затем регистрируют три последовательных индивидуальных показания. Три отдельных показания должны быть усреднены.

Отклонения между средними значениями показаний с мешающим компонентом и средними значениями показаний без мешающего компонента, присутствующие в нулевой точке и точке калибровки, определяются для каждого мешающего компонента.

Все положительные отклонения свыше 0,5 % концентрации газа для калибровки суммируются, а все отрицательные отклонения ниже – 0,5 % концентрации газа для калибровки суммируются как в нулевой точке, так и в точке калибровки. Максимальное из четырех абсолютных значений суммирования должно соответствовать функциональному критерию, указанному в Разделе 8.

Для АИС, измеряющей общее содержание органического углерода, необходимо дополнительно исследовать влияние кислорода в нулевой точке и точке калибровки при объемной концентрации кислорода 3 % и 21 %. В качестве газа для калибровки должен использоваться пропан. Определяется отклонение между средними значениями показаний в нулевой точке, полученными при объемной концентрации кислорода в 3 % и 21 %, и отклонение между средними значениями показаний в точке калибровки, полученными при объемной концентрации кислорода в 3 % и 21 %. Оба отклонения должны соответствовать функциональным критериям, указанным в разделе 8.

Отдельные показания, средние значения и отклонения в нулевой точке и в точке калибровки и для всех мешающих компонентов, а также максимальное отклонение должны регистрироваться.

10.20 Отклонение измерительного луча АИС с поперечной установкой датчика на месте эксплуатации

Испытательная лаборатория должна постепенно и точно отклонять излучатель и приемник АИС в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а затем регистрировать измеренные сигналы с использованием эталонных материалов.

Примечания

1 Данное испытание обычно применяется к оптическим методам с поперечной установкой датчика на месте эксплуатации. Испытание распространяется также на АИС с отбором проб с отдельными блоками излучателя и приемника.

2 Данное испытание требует калибровочных эталонов (например, эталонных фильтров) и оптический стенд.

3 Обычно длина экспериментального пути для данного испытания составляет от 2 до 3 м, хотя испытание должно выполняться на максимальной практической достижимой длине пути.

Отклонения должны выполняться как для положения нулевой точки, так и для положения точки калибровки примерно от 70 % до 90 % верхней границы диапазона сертификации на двух типичных длинах измерительного тракта. Отклонение должно выполняться с шагом примерно 0,05° в требуемом диапазоне углов.

Диапазон отклонений должен быть не менее чем вдвое больше угла, указанного изготовителем. Он также должен быть проверен на пределе отклонения, допускаемом конструкцией, а при необходимости – с большим шагом.

Точность любых средств ручной оптической регулировки должна быть проверена, по крайней мере, в качественном отношении. Автоматические процессы регулировки должны быть активированы и включены в испытание.

Измеренные сигналы, полученные в ходе различных этапов испытания, включаются в протокол испытания в табличной форме. Эти измеренные сигналы должны быть соотнесены с углами отклонения.

Должны быть указаны максимально допустимые углы отклонения, в пределах которых АИС удовлетворяет функциональному критерию. В случае наличия автоматического выравнивания АИС, способ его работы должен быть описан и проверен по результатам испытаний.

10.21 Точность преобразователя для АИС, измеряющей NOх

Испытательная лаборатория должна определить точность преобразователя NOx до и после испытания в условиях эксплуатации, с помощью выполнения следующих действий.

Требуется следующее оборудование:

– источник моноксида азота, такой как баллон со сжатым газом, содержащий моноксид азота в азоте в концентрации порядка 80% от верхнего предела сертификационного диапазона; знать фактическую концентрацию нет необходимости при условии, что она остается постоянной в течение всего испытания;

– мисточник кислорода, например, баллон со сжатым газом, содержащий воздух или кислород;

– генератор озона, способный обеспечивать различное количество озона из кислорода.

Испытательная лаборатория должна удостовериться в том, что общий объемный расход моноксида азота и воздуха (или кислорода) превышает объемный расход газа через анализатор. На всех последующих этапах определяются отклики анализатора как на моноксид азота, так и на общее количество NOx.

Примечание – Данная методика оценивает концентрацию вырабатываемого диоксида азота, которая должна находиться в диапазоне от 10 % до 90 % NOx.

Генератор озона выключается. Затем должна быть определена концентрация cNOx,0 от общего количества NOx и концентрация cNO,0 от NO путем ожидания времени, эквивалентного одному независимому показанию, затем регистрации трёх последовательных отдельных показаний и усреднения трёх отдельных показаний для каждой концентрации.

Включается генератор озона и его мощность изменяется таким образом, чтобы получить как минимум пять различных концентраций озона. Затем должны быть определены отображаемые концентрации общего количества NOx (cNOx,1, cNOx,2, …, cNOx,n) и оксида азота (cNO,1, cNO,2, …, cNOх,n) путем ожидания времени, эквивалентного одному независимому показанию, затем регистрации трёх последовательных отдельных показаний и усреднения трёх отдельных показаний для каждой концентрации.

Примечание – Образуется озон, который вступает в реакцию с моноксидом азота с образованием диоксида азота, прежде, чем газы поступают в анализатор.

Рассчитываются отношения cNOx,1/cNOx,0, cNOx,2/cNOx,0, ... , cNOx,n/cNOx,0, которые должны быть как можно ближе к единице. Следовательно, концентрация общего NOx должна быть постоянной в каждом случае и не зависеть от отношения концентраций диоксида азота к моноксиду азота.

Для каждой концентрации озона рассчитывается точность преобразователя Ei , выраженная в процентах, используя уравнение (7):

Ei=cNOx,i-cNO,i-(cNOx,0-cNO,0)(cNO,0-cNO,i)×100%                          (7)

где

Ei –Точность преобразователя при установке i генератора озона;

cNOx,0 – Концентрация общего NOx при отключенном генераторе озона;

cNO,0 – Концентрация NO при отключенном генераторе озона;

cNOx,i – Концентрация общего NOx с включенным генератором озона при установке i (i = от 1 до n);

cNO,i – Концентрация NO с включенным генератором озона при установке i (i = от 1 до n).

Все показатели эффективности преобразователя должны соответствовать функциональным критериям, указанным в разделе 8.

Результаты должны быть представлены в табличной форме.

Примечание – Определение точности преобразователя другими методами приемлемо для испытания преобразователя во время ЕНИ, указанного в EN 14181, если эти методы хорошо описаны в протоколе ЕНИ.

10.22 Коэффициенты отклика

Коэффициенты отклика (весовые коэффициенты) для АИС, измеряющих общее содержание органического углерода, должны оцениваться с использованием определенных концентраций испытательного газа, поступающих в АИС из ёмкостей с испытательным газом, или путем испарения изготовленных смесей.

Для этого испытания требуются сертифицированные эталонные материалы и газосмесительная система, соответствующие национальным стандартам и с расширенной погрешностью не более 2% от общей концентрации.

Определение должно охватывать, по крайней мере, следующие органические соединения, как указано в  EN 12619 и EN 13526:

– метан;

– этан;

– бензол;

– толуол;

– дихлорметан;

– смесь испытательных газов в соответствии со EN 12619 (метан, этан, толуол, бензол, дихлорметан, кислород, диоксид углерода, оксид углерода, азот).

Для АИС, измеряющих общее содержание органического углерода, для использования при измерении выбросов от мусоросжигательных заводов также должны оцениваться коэффициенты отклика следующих органических соединений:

– пропан;

– этин;

– этилбензол;

– п-ксилол;

– хлорбензол;

– тетрахлорэтилен;

– н-бутан;

– н-гексан;

– н-октан;

– изооктан;

– пропен;

– метанол;

– бутанол;

– уксусная кислота;

– метиловый эфир уксусной кислоты;

– трихлорметан;

– трихлорэтилен.

Измеренные сигналы АИС должны определяться для пропана и для каждого органического соединения путем ожидания времени, эквивалентного одному независимому показанию, а затем регистрации трёх последовательных отдельных показаний. Три отдельных значения должны быть усреднены для пропана и для каждого органического соединения.

Коэффициенты отклика должны быть рассчитаны для каждого органического соединения в соответствии со EN 12619 по уравнению (8):

fi=xicixrefcref                                                    (8)

где

fi  – Коэффициент отклика, связанный с углеродом для вещества i;

xi	 – Среднее значение измеренных сигналов для вещества i;

xref – Среднее значение измеренных сигналов для пропана;

ci	 – Массовая концентрация углерода вещества i при 273 К и 1 013 гПа;

cref – Массовая концентрация углерода в пропане при 273 К и 1 013 гПа.

Определенные коэффициенты отклика должны соответствовать действующим функциональным критериям, указанным в таблице 3.

Должны быть указаны отдельные показания, средние значения и коэффициенты отклика для каждого органического соединения.

11 Требования к испытаниям в условиях эксплуатации

11.1 Положения

Испытание в условиях эксплуатации представляет собой испытание на долговечность работы на промышленном объекте, соответствующем области применения АИС. При выборе промышленного объекта испытательная лаборатория должна убедиться, что массовые концентрации измеряемого компонента имеются в концентрации, достаточной для оценки результатов измерений. Это обычно имеет место, если массовая концентрация находится в диапазоне от 30% до примерно 100% от контролируемого предельного значения суточного выброса.

Место измерения должно быть выбрано в соответствии с EN 15259. Испытания в условиях эксплуатации должны выполняться с двумя полнокомплектными и одинаковыми АИС в условиях повторяемости. Любое необходимое дополнительное оборудование указано в различных методиках испытаний.

В случае методов измерения на месте установки две АИС должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечивалось репрезентативное измерение для обеих АИС в одном и том же поперечном сечении измерения.

В исключительных случаях, которые должны быть оправданы, для обеих испытываемых АИС может использоваться общая система отбора проб.

Примечание – Например, при испытаниях в условиях эксплуатации на установке, которая демонстрирует лишь незначительные отклонения от измеряемой концентрации загрязнителя и поэтому требует добавления, то есть ввода высоких концентраций измеряемого компонента в поток пробы газа.

12 Методики испытаний, общие для всех АИС при испытаниях в условиях эксплуатации

12.1 Калибровочная зависимость

Испытательная лаборатория должна определить калибровочную зависимость для отдельных измеряемых компонентов АИС во время испытаний в условиях эксплуатации с помощью выполнения параллельных измерений с помощью СЭМ. Калибровочная зависимость должна быть определена на основе не менее 15-ти измерений в соответствии с EN 14181.

Калибровочная зависимость должна быть определена дважды, один раз в начале и еще раз в конце испытания в условиях эксплуатации. Обе калибровочные зависимости должны соответствовать функциональным критериям для неопределенности измерений, указанным в действующих регламентах. Внешние параметры (например, содержание влаги, температура и содержание кислорода), используемые для стандартизации измеренных результатов, должны быть одинаковыми для измеренных значений с помощью АИС и СЭМ для того, чтобы рассчитать дисперсию только для испытываемой АИС без влияния внешних параметров. Кроме того, достоверность второй калибровочной зависимости должна оцениваться в соответствии с уравнением (18) стандарта EN 14181:2004 с использованием всех результатов параллельных измерений.

Точка отбора проб для АИС должна быть выбрана в соответствии с EN 15259.

Примечание – Соответствие EN 15259 для выбора точки отбора проб АИС устраняет или, по крайней мере, сводит к минимуму любое систематическое отклонение, вызванное пространственными и временными неоднородностями в массовой концентрации или объемной концентрации отдельных измеряемых компонентов.

В случае АИС для мониторинга твердых частиц с использованием новых принципов измерения, которые ранее не были сертифицированы в соответствии с условиями настоящего стандарта, базовая калибровка должна проводиться в аэродинамической трубе до проведения испытаний в условиях эксплуатации. Эта начальная калибровка должна показать, что АИС может быть откалибрована в идеальных условиях и что процесс измерения можно использовать на практике.

Калибровочная зависимость во время начальной калибровки может быть определена путем подачи в аэродинамическую трубу контрольной пыли известного качества и количества. Для этой цели выбирается несколько концентраций контрольной пыли, равномерно распределенных по диапазону измерения. Сравнительные измерения в аэродинамической трубе должны проводиться в соответствии с EN 13284-1 и EN 13284-2.

Если во время испытаний в условиях эксплуатации наблюдается какое-либо влияние температуры и давления отработанного газа, испытательная лаборатория должна указать это влияние в протоколе испытаний.

12.2 Время отклика Время отклика должно быть оценено путем подачи эталонного материала в точках нуля и калибровки на вход полнокомплектной АИС. Испытание должно проводиться не менее двух раз, один раз в начале и один раз в конце испытания в условиях эксплуатации, используя процедуры, описанные в п. 10.9.

Примечание – Это испытание можно сочетать с испытанием на несоответствие, используя методики, описанные в пп. 10.9 и 10.12.

12.3 Несоответствие

Несоответствие должно быть определено как минимум дважды во время испытаний в условиях эксплуатации, используя методики, описанные в п. 10.12. Это делается для предоставления информации для ЕНИ в соответствии с требованиями 
EN 14181. Остаточные значения средней концентрации на каждом уровне концентрации к линии регрессии относительно верхнего предела диапазона сертификации должны соответствовать функциональному критерию, указанному в разделе 8.

12.4 Периодичность технического обслуживания

Испытательная лаборатория должна определить работы по техническому обслуживанию, необходимые для правильной работы АИС, а также интервалы времени, в которые должны выполняться такие работы по техническому обслуживанию. Рекомендации производителя инструмента должны быть приняты во внимание.

Интервал технического обслуживания определяется на основе кратчайшего интервала между необходимыми операциями по техническому обслуживанию. Они также включают ручную проверку нулевой точки и точки калибровки.

Если АИС не требует обслуживания, то интервал обслуживания определяется поведением дрейфа. Чтобы определить поведение дрейфа, АИС должна быть отрегулирована в начале испытаний с применением соответствующих испытательных газов и испытательных фильтров. Нулевая точка и точка калибровки должны проверяться через регулярные промежутки времени (например, один раз в неделю) в течение дальнейшего хода испытаний. Интервал между техническими обслуживаниями должен определяться как период времени между началом испытания и последним временем, когда отклонение оставалось в пределах допустимого дрейфа.

Максимально допустимый интервал между техническими обслуживаниями для трехмесячного испытания в условиях эксплуатации должен составлять один месяц. Увеличение интервала между техническими обслуживаниями до одного года требует проведения долгосрочных исследований, как указано в Таблице 8. Испытательная лаборатория должна описать минимальный объем работ по техническому обслуживанию, которые должны быть выполнены в течение интервала между техническими обслуживаниями.

Таблица 8 — Максимально допустимые интервалы между техническими обслуживаниями

| Продолжительность испытаний в условиях эксплуатации | Максимально допустимый интервал между техническими обслуживаниями |
| --- | --- |
| 3 месяца | 1 месяц |
| 6 месяцев | 3 месяца |
| 12 месяцев | 6 месяцев |
| 24 месяца | 12 месяцев |

12.5 Дрейф нулевой точки и точки калибровки

Испытание должно проводиться с использованием двух АИС идентичной конструкции в рамках испытания в условиях эксплуатации в форме парных измерений в наименьшем испытанном диапазоне измерений. Положение нулевой точки и точки калибровки должно быть определено вручную десять раз на участке измерения, не содержащем загрязняющих веществ, при необходимости с использованием стандарта для испытаний, поставляемого с АИС, с интервалами не более четырех недель в течение периода испытаний в условиях эксплуатации. В обоснованных случаях также может быть выбран другой интервал.

В случае АИС с автоматической регистрацией дрейфа нулевой точки и точки калибровки, показания дисплея также должны быть получены и зарегистрированы в течение периода, предназначенного для интервала между техническими обслуживаниями, а также в течение периода испытаний в условиях эксплуатации.

Ручная перенастройка на характеристику АИС в нулевой точке или в точке калибровки допускается только в том случае, если испытательная лаборатория установит, что в течение интервала проверки допустимый уровень дрейфа превышен. Операции по техническому обслуживанию, определенные изготовителем АИС, должны выполняться с установленными интервалами и включаться в испытание.

Все значения нулевой точки и точки калибровки, определенные вручную, используются для целей оценки и представлены в виде таблицы вместе с соответствующими отметками времени. Внутренние контрольные значения АИС, автоматически выдаваемые АИС в качестве значений сигналов, проверяются на соответствие допустимым уровням дрейфа.

Время между двумя испытательными интервалами, в течение которых превышается дрейф, должно быть, при необходимости, установлено. Оно основано на уровнях дрейфа, разрешенных в соответствии с текущими функциональными критериями.

Должны оцениваться как значения нулевой точки и точки калибровки, определенные вручную, так и любые контрольные значения, автоматически отображаемые АИС. Минимальное и максимальное отклонение от номинального значения должно быть задокументировано.

В случае АИС с автоматической коррекцией нулевой точки и контрольной точки максимальная технически допустимая величина коррекции должна быть указана или определена по результатам испытаний. Уровни дрейфа для нулевой точки должны быть связаны с соответствующим диапазоном измерения, а уровни для точки калибровки - с номинальным значением.

Дрейф нулевой точки и точки калибровки в течение интервала между техническими обслуживаниями должен регистрироваться для расчета влияния на погрешность измерения.

12.6 Доступность

Испытательная лаборатория должна определить доступность АИС, записав продолжительность испытаний в условиях эксплуатации и все нарушения нормальной функциональности мониторинга АИС.

Примечание – К нарушениям относятся неисправности, работа по обслуживанию, проверки нулевой точки и точки калибровки.

Доступность V в процентах определяется с использованием уравнения (9) с помощью общего времени работы ttot и времени простоя to:

Ei=ttot-t0ttot×100%                                                           (9)

Результаты должны быть обобщены в табличной форме. В таблице 9 приведен пример.

Таблица 9 — Сводка результатов испытания доступности

|  |  | АИС 1 | АИС 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее время работы ttot | ч |  |  |
| Время простоя to – Время внутренней настройки АИС – Неисправность АИС и ремонт – Обслуживание, настройка | ч ч ч |  |  |
| Доступность V | % |  |  |

Протоколы испытаний с необработанными данными и результатами должны быть документированы.

12.7  Воспроизводимость

Воспроизводимость определяется во время трехмесячного испытания в условиях эксплуатации на основе одновременных непрерывных измерений с помощью двух идентичных АИС в одной и той же точке измерения (парные измерения) и электронной системы записи данных с объемом памяти не менее четырех недель и частотой дискретизации не менее четырех раз за период усреднения АИС.

Испытание должно проводиться в наименьшем измеряемом диапазоне измерения. При выборе установки необходимо обеспечить, чтобы в диапазоне от 30% до около 100% контролируемой ПВВ массовые концентрации измеряемого компонента имелись в концентрации, достаточной для оценки результатов измерений.

Измеренные сигналы обеих АИС (необработанные значения в виде аналоговых или цифровых выходных сигналов без какого-либо преобразования) должны регистрироваться как отдельные значения (например, средние значения за минуту) в электронном регистре данных. Также должны регистрироваться соответствующие сигналы состояния, такие как измерение, неисправность и техническое обслуживание. Принимая во внимание сигналы состояния, отдельные значения должны быть сведены в 30-минутные средние значения при условии, что на каждые 30 минут приходится минимум 20 минут отдельных значений. Для получения оценки не должны приниматься во внимание измеренные сигналы от циклов неисправности, технического обслуживания или тестирования, происходящих в АИС.

В особых случаях может использоваться более короткое время усреднения пар измеренных значений, например, 10 минут, если измеряемый компонент должен оцениваться в это время усреднения (например, для СО), или если более высокие концентрации измеряемого компонента не доступны в течение длительных интервалов в результате динамики профиля выбросов.

В конце испытания в условиях эксплуатации должна быть рассчитана воспроизводимость на основе всех действительных парных значений, т.е. сжатых измеренных сигналов от АИС, накопленных в течение всего периода испытания в условиях эксплуатации с обеими АИС в соответствии с уравнением (10) используя стандартное отклонение разности парных измерений, как указано в уравнении (11), и со статистической доверительной вероятностью 95% для t-распределения (двустороннего):

Rf=tn-1;0,95×SD                                                                                       (10)

SD=i=1n(x1,i-x2,i)22n                                                                (11)

где

Rf	– Воспроизводимость в условиях эксплуатации;

tn-1; 095 – Двусторонний t-критерий Стьюдента при уровне доверительной вероятности 95% с числом степеней свободы n–1;

SD – Стандартное отклонение от парных измерений;

x1, i – i-тый измеренный сигнал первой измерительной системы;

x2, i – i-тый измеренный сигнал второй измерительной системы;

n	 – Количество параллельных измерений.

Примечание – Определение воспроизводимости в условиях эксплуатации соответствует 
ISO 5725-2.

В протоколе испытания парные значения должны быть нанесены на график в соответствии с рисунок  2. Пары измеренных значений ниже 30% ПВВ должны быть указаны на графике отдельно. Результаты расчета воспроизводимости должны давать следующую информацию в табличной форме:

Результаты расчета воспроизводимости должны давать следующую информацию в табличной форме:

– Диапазон концентраций пар значений (например, в мг/м3);

– Количество пар значений выше 30 % ПВВ;

– Количество пар значений ниже 30 % ПВВ;

– Общее количество действительных пар значений за период испытаний;

– Воспроизводимость в условиях эксплуатации, связанная с диапазоном измеренных сигналов (например, от 4 мА до 20 мА для аналоговых выходов);

– Диапазон измерения (например, диапазон сигналов: от 4 мА до 20 мА, диапазон концентрации: от 0 мг/м3 до 15 мг/м3).

Для вычисления mA неопределенности среднеквадратическое отклонение от парных значений измерения должно быть задокументировано.

Условные обозначения:

— – Линия регрессии;

□ – Измеренные сигналы, не используемые для оценки;

■ – Измеренные сигналы, используемые для оценки;

x1,i , x2, i	– Измеренные сигналы от первой и второй АИС;

ПВВ – предельная величина выбросов.

Рисунок 2 — Графическое представление измеренных сигналов, используемых для определения воспроизводимости в условиях эксплуатации

12.8 Проверка загрязнения систем с установкой на месте эксплуатации

Для оценки вероятности возникновения проблем с загрязнением в условиях завода и эффективности любых функций компенсации загрязнения в ходе испытаний в условиях эксплуатации испытательная лаборатория должна определить функциональность и надежность функций защиты от загрязнения и дезактивации в ходе испытаний в условиях эксплуатации путем регулярного контроля состояния загрязнения оптических граничных поверхностей. Любая зависимость между степенью загрязнения и результирующей погрешностью измерения должна быть определена количественно.

Отклик АИС на загрязнение должен определяться в ходе испытания в условиях эксплуатации с помощью визуальных проверок и, например, путем определения отклонения от номинальных значений характеристики АИС.

При необходимости АИС должна быть снабжена в течение 3 месяцев рекомендуемыми системами продувки воздухом в рамках испытаний в условиях эксплуатации. В конце испытания влияние загрязнения должно быть оценено путем извлечения датчика из воздуховода и контроля выхода прибора с помощью внешнего калибровочного материала, вносимого в измеряемый объем. После этого оптические поверхности должны быть очищены. После самопроверки и коррекции, инициированной автоматически или вручную испытательной лабораторией, выходной сигнал должен быть проверен с тем же самым калибровочным материалом. Результаты с чистыми и загрязненными оптическими поверхностями должны отличаться не более чем на 2,0 % от верхнего предела диапазона сертификации.

Протокол испытаний должен содержать описание метода мониторинга загрязнений, специфического для АИС. Результаты испытаний должны быть представлены в табличной форме. Минимальное и максимальное отклонение от номинального значения должно быть задокументировано. Интервалы очистки оптических граничных поверхностей должны определяться с учетом условий эксплуатации, встречающихся при проведении испытания на пригодность.

13 Методики испытаний АИС для мониторинга твёрдых частиц

13.1 Несоответствие

Испытательная лаборатория должна определить несоответствие АИС, измеряющих наличие твёрдых частиц с использованием соответствующих эталонных материалов. Эти эталонные материалы должны предоставляться изготовителем АИС. Испытательная лаборатория должна определить, что выбранный эталонный материал, применяемый к АИС в качестве независимой проверки работы прибора, способен отслеживать любые значимые изменения в отклике прибора, не вызванные изменениями в измеряемом компоненте или состоянии дымового трубы.

Примечание – Линейность характеристики АИС для выбросов твердых частиц в целом может быть проверена только с помощью стандартов на проведение испытаний, которые генерируют подходящий измеряемый сигнал в выходном диапазоне.

Испытательная лаборатория должна определить несоответствие с не менее, чем четырьмя значениями, включая ноль, равномерно распределенными по измерительному диапазону. В случае методов отбора проб из потока газа должны использоваться сопоставимые эталонные материалы, соответствующие конкретному методу измерения.

Испытание на несоответствие должно проводиться в начале и в конце испытания в условиях эксплуатации. Если испытательные сигналы нестабильны по отношению ко времени, то соответствующее измеренное значение должно быть проверено на стабильность с помощью системы регистрации данных.

Результаты испытаний вместе со всеми отдельными значениями и расчетными отклонениями должны быть представлены в итоговом протоколе испытаний в табличной форме. Представление результатов в виде графиков обычно не является необходимым в связи с небольшим количеством градаций, доступных в диапазоне измерений.

Значения обычно отображаются в виде исходных аналоговых или цифровых выходных сигналов АИС.

13.2 АИС с отбором проб

В случае АИС с отбором проб для твердых частиц с помощью изокинетического отбора проб, отбор проб должен соответствовать требованиям EN 13284-1. В случае неизокинетического отбора проб испытательная лаборатория должна определить и оценить это влияние на заводе с изменениями в потоке газа или в аэродинамической трубе.

Для АИС, измеряющей массу непосредственно, объемный расход при отборе проб должен измеряется с погрешностью 2,0 %.

14 Неопределенность измерений

Значения неопределенностей, установленные в ходе испытаний в условиях эксплуатации и лабораторных испытаний, должны использоваться для определения суммарной стандартной неопределенности измеренных значений АИС в соответствии с EN ISO 14956. При расчете суммарной стандартной неопределенности должна использоваться повторяемость в лабораторных условиях или воспроизводимость в условиях эксплуатации, в зависимости от того, что больше.

Примечание – В дополнение к составляющей неопределенности от испытываемой AИС, стандарт EN ISO 14956 также позволяет учитывать неопределенность внешних входных величин (например, измеренных значений от внешних приборов на площадке, используемых для преобразования к стандартным условиям), когда суммарная стандартная неопределенность рассчитывается в соответствии с уравнением (4) стандарта EN ISO 14956.

Приложение D регламентирует метод установления неопределенности.

Суммарная неопределенность АИС, определенная по результатам испытаний в соответствии с данным стандартом, должна быть, по крайней мере, на 25% ниже максимально допустимой неопределенности, указанной, например, в действующих нормативных документах. Для успешного прохождения QAL2 и QAL3 по EN 14181 от отдельной установки AИС требуется наличие достаточного запаса по составляющей неопределенности.

Испытательная лаборатория должна указать суммарную неопределенность по отношению к заданной максимально допустимой неопределенности, например, в действующих регламентах для предполагаемого применения.

15 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать полный и подробный отчет об испытаниях и характеристиках АИС.

В Приложении Е указаны требования к протоколу испытаний.

Примечание – Протокол испытаний является частью документации сертифицированной AИС.

- Приложение А
(информационное)

Стандартные эталонные методы

Таблица A.1 — Стандартные эталонные методы

| Измеряемый компонент | Стандарт | Год выпуска |
| --- | --- | --- |
| Твердые частицы | EN 13284-1 | 2001 |
| Ртуть | EN 13211 | 2001 |
| Неорганические соединения серы |  |  |
| Диоксид серы | EN 14791 | 2005 |
| Сероводород | Действующие национальные стандарты |  |
| Неорганические соединения азота |  |  |
| Закись азота | EN 14792 | 2005 |
| Окись углерода | EN 15058 | 2006 |
| Неорганические соединения хлора |  |  |
| Хлороводород | EN 1911 (все части) | 1998 |
| Хлор | Действующие национальные стандарты |  |
| Соединения фтора | Действующие национальные стандарты |  |
| Фтористоводородная кислота | ISO 15713 | 2006 |
| Органические измеряемые компоненты |  |  |
| Углеводороды (общие) | Действующие национальные стандарты |  |
| Углеводороды (ПИД) | EN 12619 | 1999 |
|  | EN 13526 | 2001 |
| Определение органических соединений с помощью ГХ | EN 13649 | 2001 |
| Алифатические альдегиды, С1-С3 | Действующие национальные стандарты |  |
| Акрилонитрил | Действующие национальные стандарты |  |
| 1,3-бутадиен | Действующие национальные стандарты |  |
| Полициклические ароматические углеводороды | ISO 11338-1, ISO 11338-2 | 2003 |
| Винилхлорид | Действующие национальные стандарты |  |
| Пахучие вещества/ольфактометрия |  |  |
| Концентрация пахучих веществ | EN 13725 | 2003 |
| основные стандарты |  |  |
| Калибровка | EN 14181 | 2004 |
| Планирование измерений | EN 15259 | 2007 |
| Измерение выбросов | CEN/TS 15675 | 2007 |

- Приложение B
(обязательное)

Мешающие компоненты

Таблица B.1 — Концентрация мешающих компонентов, используемых во время испытаний перекрестной чувствительности

| Мешающий компонент | Массовая или объемная концентрация |  |
| --- | --- | --- |
|  | Значение | Единица измерения |
| O2 | 3 a и 21 | % |
| H2O | 30 | % |
| CO | 300 | мг/м3 |
| CO2 | 15 | % |
| CH4 | 50 | мг/м3 |
| N2O | 20 | мг/м3 |
| N2O (сжигание в псевдоожиженном слое) | 100 | мг/м3 |
| НЕТ | 300 | мг/м3 |
| NO2 | 30 | мг/м3 |
| NH3 | 20 | мг/м3 |
| SO2 | 200 | мг/м3 |
| SO2 (угольные электростанции без сероочистки) | 1 000 | мг/м3 |
| HCI | 50 | мг/м3 |
| HCl (угольные электростанции) | 200 | мг/м3 |
| а – Вместо испытания без мешающего компонента используется испытание с объемной концентрацией кислорода 3 %. |  |  |

- Приложение C
(обязательное)

Испытание линейности

C.1 Описание методики проведения испытаний

В данной методике испытаний устанавливается линия регрессии между показаниями приборов АИС (значения x) и значениями эталонных материалов (значения c). На следующем этапе рассчитывается среднее значение показаний АИС на каждом уровне эталонного материала. Затем вычисляется отклонение (остаточное значение) этого среднего от линии регрессии.

C.2 Установление линии регрессии

Для функции в Уравнении (C.1) устанавливается линейная регрессия:

xi=a+Bci-c                                                          (C.1)

При расчете учитываются все точки измерения. Общее количество точек измерения (n) равно количеству уровней эталонного материала (включая ноль), умноженному на количество повторений (это результаты не менее трех показаний) на конкретном уровне эталонного материала.

Коэффициент a получается с помощью уравнения (C.2):

a=1ni=1nxi                                                                    (C.2)

где

a – Среднее значение значений x, т.е. среднее значение показаний АИС;

xi	– Отдельное показание АИС;

n – Количество измеренных сигналов.

Коэффициент B получается из уравнения (C.3):

B=i=1nxici-ci=1nci-c2                                                                  ( C.3)

где

с – Среднее значение величин c, т.е. среднее значений величин эталонных материалов;

ci	– Отдельное значение эталонного материала.

Во вторых, функция xi=a+B(ci-c) преобразуется в xi=a+B(ci-c) путем вычисления A в соответствии (C.4).

A=a-Bc                                                                        (C.4)

C.3 Расчет остаточных значений средних концентраций

Остаточные значения средней концентрации на каждом уровне концентрации к линии регрессии рассчитываются следующим образом.

На каждом уровне концентрации рассчитывается среднее значение показаний АИС на одном и том же уровне эталонного материала c в соответствии с 
уравнением (C.5):

xc=1mci=1mcxc,i                                                       (C.5)

где xc – Cреднее значение показаний АИС на уровне эталонного материала c;

xc,I – Отдельное показание АИС на уровне эталонного материала c;

mc –  Количество повторений на одном и том же уровне эталонного материала c.

Рассчитывается остаточное значение dc каждого среднего значения в соответствии с уравнением (C.6):

dc=xc-(A+Bc)                                                      (C.6)

В соответствии с уравнением (C.7) dc преобразовывается в относительное остаточное значение dc,rel путем деления dc на верхний предел диапазона сертификации xu:

dc,rel =dcxu×100%                                                        (C.7)

Приложение D 
(обязательное)

Определение общей неопределенности

D.1 Определение составляющих неопределенности

Частные стандартные неопределенности, суммарная стандартная неопределенность и расширенная неопределенность должны определяться в соответствии с требованиями  EN ISO 14956.

Частные стандартные неопределенности, вызванные соответствующими функциональными характеристиками, должны рассчитываться с использованием максимальных отклонений или максимальных среднеквадратических отклонений, определенных для двух испытанных АИС. Это обеспечивает получение оценки общей неопределенности в наихудшем случае при испытаниях функциональных характеристик.

D.2 Элементы, необходимые для определения неопределенности

В таблице D.1 показаны составляющие неопределенности, которые должны быть просуммированы при определении суммарной стандартной неопределенности uc. Конкретные составляющие зависят от типа АИС, хотя некоторые из них являются общими для всех типов АИС.

Таблица D.1 — Составляющие неопределенности

| Номер i | Функциональная характеристика | Неопределенность ui |
| --- | --- | --- |
| 1 | Несоответствие | ulof |
| 2 | Дрейф нулевой точки при испытаниях в условиях эксплуатации | ud,z |
| 3 | Дрейф точки калибровки при испытаниях в условиях эксплуатации | ud,s |
| 4 | Влияние температуры окружающей среды в точке калибровки | ut |
| 5 | Влияние давления образца газа | up |
| 6 | Влияние объемного расхода пробы газа | uf |
| 7 | Влияние напряжения питания | uv |
| 8 | Кросс-чувствительность (мешающие компоненты) | ui |
| 9 | Среднеквадратическое отклонение повторяемости в точке калибровки a | ur = sr |
| 10 | Среднеквадратическое отклонение от парных измерений в условиях эксплуатации a | uD = sD |
| 11 | Неопределенность эталонных материалов, предоставленных изготовителем b | urm |
| 12 | Отклонение измерительного луча b | umb |
| 13 | Точность преобразователя для АИС, измеряющей NOx b | uce |
| 14 | Изменение коэффициентов отклика (ОСОУ) b | urf |

Если АИС зависит от регулярного использования эталонных материалов для ее непрерывного правильного и точного функционирования, например, при еженедельных проверках калибровки, то при расчете общей неопределенности должна учитываться неопределенность эталонных материалов.

Суммарная стандартная неопределенность uc должна быть определена с помощью уравнения (D.1) и суммирования составляющих неопределенности ui соответствующих функциональных характеристик, указанных в таблице D.1:

Uc=i=1Nui2                                                         (D.1)

Общая расширенная неопределенность U определяется с помощью 
уравнения (D.2):

U=1,96uc                                                                                          (D.2)

В приведенном выше расчете большинство значений ui для параметра i определяются из данных испытаний, где вероятностное распределение значений для большинства параметров является прямоугольным, а для нескольких параметров – нормальным. Коэффициент 1,96 может использоваться, поскольку количество измерений для определения составляющей неопределенности и связанное с ней количество степеней свободы достаточно велико или предполагается прямоугольное распределение.

В случае прямоугольных распределений стандартные неопределенности для каждой функциональной характеристики рассчитываются в соответствии 
с EN ISO 14956 по уравнению (D.3):

Ui=(xi, max-xi,adj)2+(xi, min-xi,adj)×(xi, max-xi,adj)+(xi, min-xi,adj)23   (D.3)

где хi,min –  Минимальное значение среднего показания, на которое оказывает влияние функциональная характеристика  i во время испытания функциональных характеристик;

хi,max – Максимальное значение среднего показания, на которое оказывает влияние функциональная характеристика  i во время испытания функциональных характеристик;

хi,adj  – Значение среднего показания с величиной влияния при её номинальной величине во время испытания функциональных характеристик.

Уравнение (D.3) может быть упрощено в следующих трех случаях:

- если значение xi,adj находится в центре интервала, ограниченного максимальным значением xi,max и минимальным значением xi,min всех значений xi, то стандартная неопределенность ui описывается уравнением (D.4):

Ui= xi,max-xi,min 12                                                                            (D.4):

– если абсолютные значения измеренного отклонения выше и ниже центрального значения равны (см. уравнение (D.5), то стандартная неопределенность ui описывается уравнением (D.6):

xi,max-xi,adj=xi,min-xx,adj=∆xi                                     (D.5)

ui=∆xi3                                                                          (D.6)

– если значение хi,adj  равно любому из них или хi,min или xi,max, то стандартная неопределенность ui описывается уравнением (D.7):

ui=xi,max-xi,min3                                    (D.7)

D.3 Пример расчета неопределенности для АИС, измеряющей SO2

АИС, установленная на технологическом процессе сжигания на НПЗ, измеряет SO2 и имеет сертифицированный диапазон от 0 мг/м3 до 200 мг/м3. Этот процесс подпадает под действие Директивы о крупных установках для сжигания отходов и имеет показатель ПВВ 100 мг/м3, выраженный в виде среднесуточной величины. Показание нулевой точки проверяется автоматически каждый день, в то время как проверка диапазона проводится один раз в неделю. В таблице D.2 представлены функциональные характеристики АИС.

Таблица D.2 — Функциональные характеристики АИС для расчета неопределенности

| Функциональная характеристика | Данные испытания |
| --- | --- |
| Сертифицированный диапазон АИС | От 0 мг/м3 до 200 мг/м3 |
| Концентрация испытательного газа | 150 мг/м3 2,0 % |
| Несоответствие | 0,7 % диапазона |
| Дрейф нулевой точки в интервале между техническими обслуживаниями | 1,0 % диапазона |
| Дрейф точки калибровки в интервале между техническими обслуживаниями | 2,7 % диапазона |
| Влияние температуры окружающей среды в точке калибровки | 1,0 % диапазона |
| Влияние давления образца газа | 0,4 % диапазона |
| Влияние объемного расхода пробы газа при 10 л/ч | 2,0 % диапазона |
| Влияние напряжения питания | 0,12 % диапазона |
| Перекрестная чувствительность | 2,1% диапазона |
| Среднеквадратическое отклонение повторяемости в точке калибровки | 0,8 % диапазона |
| Среднеквадратическое отклонение от парных измерений в условиях эксплуатации | 0,65 % диапазона |

Отклонения измеренных сигналов, полученных при испытаниях отдельных функциональных характеристик, преобразуются в стандартные неопределенности на основе прямоугольных распределений. Результаты испытаний в таблице D.2 представляют значения в наихудших случаях от двух испытанных АИС и соответствуют максимальному отклонению соответствующих влияющих величин.

АИС зависит от испытательного газа для постоянной оценки качества и контроля. Поэтому неопределенность испытательного газа включена в расчеты неопределенности.

В расчетах используется среднеквадратическое отклонение повторяемости в точке калибровки, поскольку оно больше стандартного отклонения от парных измерений в условиях эксплуатации.

В таблице D.3 приведены расчеты неопределенности для каждой соответствующей функциональной характеристики.

Таблица D.3 — Расчеты неопределенности

| Функциональная характеристика | Стандартная неопределённость | Значение стандартной неопределённости мг/м3 | Квадрат стандартной неопределённости (мг/м3)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Несоответствие | ulof | 0.7/100×2003=0,81 | 0,656 1 |
| Дрейф нулевой точки | ud,z | 1,0%×2003=1,15 | 1,322 5 |
| Дрейф точки калибровки | ud,s | 2,7%×2003=3,12 | 9,734 4 |
| Влияние температуры окружающей среды в точке калибровки | ut | 1%×2003=1,15 | 1,322 5 |
| Влияние давления образца газа | up | 0,4%×2003=0,46 | 0,211 6 |
| Влияние объемного расхода пробы газа | uf | 2%×2003=2,31 | 5,336 1 |
| Влияние напряжения питания | uv | 0,12%×2003=0,14 | 0,019 6 |
| Перекрестная чувствительность | ui | 2,1%×2003=2,43 | 5,904 9 |
| Среднеквадратическое отклонение повторяемости в точке калибровки | ur | 0,8%×200=160 | 2,560 0 |
| Неопределенность испытательного газа | utg | 2%×1503=1,73 | 2,992 9 |
| Сумма | — | — | 30,0606 |

Суммарная неопределенность рассчитывается с помощью уравнения (D.8):

uc=ulof2+ud,z2+ud,s2+ut2+up2+uf2+uv2+ui2+ur2+utg  2

=30.0606mg/m32                                                                         (D.8)

= 5,5 mg/m3

Затем с помощью уравнения (D.9) вычисляется расширенная неопределенность с доверительной вероятностью 95 %:

U0.95=1,96 ×uc

= 1,96×5,5 mg/m3

= 10,8 mg/m3                                                                                                           (D.9)

Директива о крупных установках для сжигания отходов устанавливает допустимую расширенную неопределенность в 20 % ПВВ с доверительной вероятностью 95 %. Так как ПВВ составляет 100 мг/м3, допустимая расширенная неопределенность составляет 20 мг/м3. Максимально допустимая расширенная неопределенность в испытании на пригодность составляет 75% от 20 мг/м3. Таким образом, АИС соответствует этим требованиям при испытании функциональных характеристик.

D.4 Определение составляющих неопределенности с помощью коэффициентов чувствительности

Составляющая изменения величины влияния в суммарной неопределенности измеренных значений при дальнейшем применении АИС может быть рассчитана из диапазона значений величины влияния в рассматриваемом применении АИС и коэффициента чувствительности этой величины влияния, определенного при испытании функциональных характеристик, с помощью уравнения (D.10):

ui = biu(Xi)                                                          (D.10)

где ui – Cоставляющая неопределенности в суммарной неопределенности измеренных значений, вызванная изменением величины влияния Xi;

bi – Коэффициент чувствительности величины влияния Xi;

u(Xi)  – Изменение влияющей величины Xi, выраженное в виде стандартной неопределенности.

D.5 Пример расчета составляющей неопределенности с использованием коэффициента чувствительности

Предполагается, что коэффициент чувствительности bt = 0,1 (мг/м3)/K влияния температуры окружающей среды был определен в ходе испытаний функциональных характеристик и что АИС устанавливается в среде с колебаниями температуры от 5 °C до 40 °C при номинальной температуре 20°С. Изменение температуры преобразуется в стандартную неопределенность на основе уравнения (D.3) с помощью 
уравнения (D.11):

uT=Tmax-Tadj2+Tmin-Tadj×Tmax-Tadj+Tmin-Tadj23

=313K-293K2+278K-293K×313K-293K+278K-293K23

=325K23

=10,4 K                                                                                                         (D.11)

Составляющая неопределенности в суммарной неопределенности измеренных значений, вызванная предполагаемыми изменениями температуры окружающей среды, рассчитывается с помощью уравнения (D.12):

ut = bt u(T)

=0,1m3mg/K×10,4K

=1,0mgm3

Приложение E 
(информационное)

Элементы протокола испытаний функциональных характеристик

1.	Основные положения

1.1 Предложение по сертификации

1.2 Однозначное обозначение АИС

1.3 Измеряемый компонент(ы)

1.4 Изготовитель устройства вместе с полным адресом

1.5 Область применения

1.6 Диапазон измерений для проверки пригодности

1.7 Ограничения

Ограничения должны быть сформулированы, если испытание показывает, что АИС не охватывает весь спектр возможных областей применения.

1.8 Примечания

В случае проведения дополнительных или расширенных испытаний делается ссылка на все предыдущие протоколы испытаний. Следует обратить внимание на основные особенности оборудования.

1.9 Испытательная лаборатория

1.10 Номер и дата составления протокола испытаний

2 Определение задачи

2.1 Характер испытания

Первое испытание или дополнительное испытание.

2.2 Цель

Указание того, какие функциональные критерии были испытаны;

Библиография;

Объем любых дополнительных испытаний.

3	Описание АИС, подвергнутой испытаниям

3.1 Принцип измерения

Описание метрологических и научных взаимосвязей.

3.2 Область применения и устройство АИС

Описание всех частей АИС, подвергнутых испытаниям, по возможности, включая копию иллюстрации или блок-схемы с изображением АИС. Описание технических характеристик, при необходимости, в табличной форме.

4	Программа испытаний

Должна быть предоставлена подробная информация о программе испытаний в отношении испытываемой АИС.

В случае проведения дополнительных или расширенных испытаний дополнительный объем испытаний должен быть подробным и обоснованным.

Особенности испытания должны быть задокументированы.

4.1 Лабораторное испытание/лабораторная проверка

Отчет обо всех проведенных этапах испытаний

4.2 Испытания в условиях эксплуатации

Подробная информация о:

- всех проведенных этапах испытаний;

- тип завода, на котором проводились испытания в условиях эксплуатации;

- диапазон измерения АИС, который будет охватываться при испытании;

- условия установки и условия эксплуатации испытываемой АИС.

5  Стандартный эталонный метод

5.1 Метод измерения

Необходимо указать используемый стандартный эталонный метод. Изменения любого метода, признанного стандартным эталонным методом измерения, как описано в европейских, международных или национальных стандартах, должны быть задокументированы. Всегда должны использоваться только проверенные методы и, соответственно, должно быть сделано заявление о валидации. Если в обоснованных исключительных случаях используются АИС непрерывного действия, то необходимо предоставить подробную информацию о типе анализатора, производителе, выбранном диапазоне измерения и испытании на пригодность, применимом к данному типу оборудования. Должно быть указано среднеквадратическое отклонение стандартного эталонного метода.

5.2 Установка испытательного стенда

Описание пробоотборного зонда, любых пылевых фильтров, используемых для разделения частиц при измерении газообразных веществ, подробностей о линии отбора пробы газа (длина, материал, размер) и о кондиционировании пробы газа.

Если используется АИС непрерывного действия, то характеристика АИС сначала должна быть проверена в соответствии со спецификациями, приведенными в стандарте EN 14181. Сертифицированные испытательные газы, используемые для этой цели, должны быть описаны в соответствии с их спецификациями.

6	 Результаты испытаний

Сравнение функциональных критериев, установленных для АИС с непрерывной эмиссией при испытаниях функциональных характеристик, с полученными результатами.

Приведенная ниже информация должна быть указана для каждой отдельной контрольной точки в следующем порядке:

Последовательный номер и краткое название функциональных критериев в качестве заголовка.

6.1 Цитирование функционального критерия

6.2 Оборудование

6.3 Метод

6.4 Определение

6.5 Оценка

6.6 Подробное представление результатов испытаний с учетом соответствующего раздела документации

Приложение A Измеренные и рассчитанные значения

Приложение B Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации также должна быть приложена к протоколу в электронном виде (например, в виде файла PDF).

Библиография

[1] Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants (Директива 2001/80/EC Европейского парламента и Совета от 23 октября 2001 года об ограничении выбросов в воздух определенных загрязняющих веществ от крупных мусоросжигательных заводов).

[2] Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2000 on the incineration of waste (Директива 2000/76/EC Европейского парламента и Совета от 4 декабря 2000 года о сжигании отходов).

[3] Council Directive 1999/13/EC of 29 March 1999 on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain activities and installations ([3]	Директива Совета 1999/13/EC от 29 марта 1999 года об ограничении выбросов летучих органических соединений из-за использования органических растворителей в определенных видах деятельности и установок).

[4] Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 on Integrated Pollution Prevention and Control (Директива Совета 96/61/EC от 24 сентября 1996 года о комплексном предотвращении и контроле загрязнения).

[5] Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 covering processes emitting greenhouse gases (Директива 2003/87/EC Европейского парламента и Совета от 13 октября 2003 года, охватывающая процессы, выделяющие парниковые газы).

[6] EN ISO 9169, Air quality — Definition and determination of performance characteristics of an automatic measuring system (ISO 9169:2006) (EN ISO 9169, Качество воздуха. — Описание и определение функциональных характеристик автоматической измерительной системы (ISO 9169:2006)).

[7] ISO 5725-2, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method ([7]	ISO 5725-2, Точность (правильность и точность) методов и результатов измерений — Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерения).

[8] CEN/TS 15675, Air quality — Measurements of stationary source emissions — Application of EN ISO/IEC 17025:2005 to periodic measurements (CEN/TS 15675, Качество воздуха — Измерения выбросов от стационарных источников — Применение стандарта EN ISO/IEC 17025:2005 для периодических измерений).

[9] ENV 13005:1999, Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM) (ENV 13005: 1999, Руководство по выражению неопределенности в измерениях (GUM)).

[10] International Vocabulary of basic and general terms in metrology (VIM), BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML, 1993 (Международный словарь основных и общих терминов в метрологии (VIM), BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML, 1993).

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному европейскому стандарту

Таблица В.А1 – Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному европейскому стандарту

| Обозначение и наименование ссылочного европейского стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| EN ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories | ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий) | IDT | СТ РК ISO/IEC 17025 – 2018 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий |

Таблица В.А2 – Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному европейскому стандарту

| Обозначение и наименование ссылочного европейского стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 60529:2013 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989) | IDT | СТ РК IEC 60529-2012 Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (КОД IP) |

МКС 13.040.99 IDT Ключевые слова: дрейф, автоматизированная измерительная система, АИС, оценка, воздух

МКС 13.040.99 IDT Ключевые слова: дрейф, автоматизированная измерительная система, АИС, оценка, воздух

РАЗРАБОТЧИК:

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»  (АГМП)

Исполнительный директор					        Радостовец Н.В.

Директор департамента технического

регулирования метрологии					        Калдарбек А.А.