Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ (GPS)

Приемочные и перепроверочные испытания координатно-измерительных машин (КИМ)

Часть 2

КИМ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ

СТ РК ISO 10360-2–20__

(ISO 10360-2:2009 Geometrical product specification (GPS) – Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) – Part 2: CCMs used for measuring linear dimensions, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 10360-2:2009 Geometrical product specification (GPS) – Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) – Part 2: CCMs used for measuring linear dimensions (Геометрические характеристики изделий (GPS). Приемочные и перепроверочные испытания координатно-измерительных машин (КИМ). Часть 2. КИМ, применяемые для измерения линейных размеров)

Международный стандарт разработан Подкомитетом SC 13 «Защитная одежда» Технического комитета ISO/TC 94 «Личная безопасность. Защитная одежда и оборудование» и Техническим комитетом CEN/TC 162 «Защитная одежда, включая и защиту рук и жилеты»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- СРОК  ПЕРВОЙ  ПРОВЕРКИ	                                         20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ   ПРОВЕРКИ	      5 лет

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	V

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Обозначения	4

5	Экологические и метрологические требования	5

5.1	Условия окружающей среды	5

5.2	Режим работы	5

5.3	Погрешность измерения длины, EL	5

5.4	Диапазон повторяемости погрешности измерения длины, R0	5

5.5	Влияние нагрузки детали	6

6	Приемочные и перепроверочные испытания	6

6.1	Общие положения	6

6.2	Принцип	7

6.3	Ошибка измерения длины с нулевым смещением наконечника щупа относительно оси пиноли, E0	7

6.4	Диапазон повторяемости погрешности измерения длины, R0	11

6.5	Погрешность измерения длины со смещением наконечника щупа относительно оси пиноли равным 150 мм, E150	11

6.6	КИМ с двумя пинолями	14

7	Соответствие с характеристиками	15

7.1	Приемочные испытания	15

7.2	Перепроверочные испытания	16

8	Применение	16

8.1	Приемочные испытания	16

8.2	Перепроверочные испытания	17

8.3	Промежуточная проверка	17

9	Обозначения в документации и техническом паспорте	17

Приложение А (информационное) Промежуточная проверка	19

Приложение В (обязательное) Измерительные средства, примнеяемые в качестве аттестованной испытательной длины	22

Приложение С (информационное) Выравнивание измерительных средств	28

Приложение D (обязательное) Математическая адаптация контрольно-измерительных средств с низким уровнем КТР	30

Приложение Е (информационное) Место проведения испытания при зондировании одним щупом	32

Приложение F (информационное) Связь с матричной моделью GPS 	33

Библиография	35

Приложение В.А  (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	36

Введение

Настоящий стандарт является стандартом геометрической характеристик изделий (GPS) и должен рассматриваться как общий стандарт GPS (см. ISO/TR 14638). Он влияет пятое связующее звено цепочки стандартов на размер, расстояние, радиус, угол, форму, ориентацию, месторасположение, биение и базу. Более подробная информация об отношении настоящей части ISO 10360 к другим стандартам и матричной модели GPS приведена в приложении F.

Целью испытаний настоящего стандарта являются:

- проверка погрешности показаний аттестованной испытательной длины, используя зондирующую систему без какого-либо смещения наконечника щупа по оси пиноли;

- проверка погрешности показаний аттестованной испытательной длины, используя зондирующую систему с заданным смещением наконечника щупа по оси пиноли; а также

- проверка повторяемости измерения аттестованной испытательной длины.

Преимущества таких испытаний заключается в том, что измеренный результат имеет прямую прослеживаемость до единицы длины, а также дает информацию о том, как КИМ будет выполнять аналогичные измерения длины.

Раздел 3 настоящего стандарта содержит определения, которые заменяют аналогичные определения в ISO 10360-1:2000.

Пересмотренные определения необходимы, чтобы избежать двусмысленности, которая в противном случае была бы введена в настоящий стандарт. Определение 3.6 фактически заменяет идентичное определение в ISO 10360-1:2000, потому что используемые символы были пересмотрены и расширены для пояснения.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ (GPS)

Приемочные и перепроверочные испытания координатно-измерительных машин (КИМ)

Часть 2

КИМ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает приемочные испытания для проверки работоспособности координатно-измерительной машины (КИМ), используемой для измерения линейных размеров, как указано изготовителем. Также определяет перепроверочные испытания, которые позволяют пользователю периодически перепроверять характеристики КИМ.

Приемочные и перепроверочные испытания, приведенные в настоящем стандарте, применимы только к КИМ, работающим в декартовой системе координат с использованием контактных зондирующих систем любого типа, функционирующих в режиме дискретного точечного зондирования.

Настоящий стандарт не применяется к:

- КИМ, не работающим в декартовой системе координат, однако, стороны могут применить настоящий стандарт по взаимному согласию;

- КИМ с использованием оптического зондирования; однако стороны могут применять настоящий подход к оптическим КИМ по взаимному согласию.

Настоящий стандарт определяет эксплуатационные требования, устанавливаемые изготовителем или пользователем КИМ, порядок проведения приемочных и перепроверочных испытаний, правила подтверждения соответствия и случаи применения приемочных и перепроверочных испытаний.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 10360-1:2000 Geometrical Product Specifications (GPS) – Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) – Part 1: Vocabulary (Геометрические характеристики изделий (GPS). Приемочные и перепроверочные испытания координатно-измерительных машин (КИМ). Часть 1. Словарь).

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

ISO 14253-1:2017 Geometrical product specifications (GPS) – Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment – Part 1: Decision rules for verifying conformity or nonconformity with specifications (Геометрические характеристики изделий (GPS). Контроль обрабатываемых деталей и средств измерения при помощи измерения. Часть 1. Правила принятия решения для доказательства соответствия или несоответствия техническим условиям).

ISO 14660-1:1999* Geometrical Product Specifications (GPS) – Geometrical features – Part 1: General terms and definitions (Геометрические характеристики изделий. Геометрические элементы. Часть 1. Общие термины и определения).

ISO/TS 23165:2006 Geometrical product specifications (GPS) – Guidelines for the evaluation of coordinate measuring machine (CMM) test uncertainty (Геометрические характеристики изделий (GPS). Руководящие указания по оценке погрешности испытаний координатно-измерительных станков (CMM)).

ISO/IEC Guide 99:2007 International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM) (Международный словарь по метрологии. Основные и общие понятия и соответствующие термины (VIM)).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины по ISO 10360-1,                  ISO 14253-1, ISO 14660-1, ISO/TS 23165, ISO/IEC Guide 99, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Смещение наконечника щупа относительно оси пиноли L (ram axis stylus tip offset): Расстояние (перпендикулярно оси пиноли) между наконечником щупа и контрольной точкой

Примечания

1 Контрольная точка определяется производителем. Если контрольная точка, определенная производителем, не известна, пользователь выбирает ее, вблизи монтажа зондирующей системы.

2 Контрольная точка обычно находится внутри зондирующей системы или рядом с ней.

___________

а   L ≈ 0.

Рисунок 1 – Примеры смещения наконечника щупа относительно оси пиноли в случае шарнирной зондирующей системы

3.2 Коэффициент теплового расширения (КТР), α (coefficient of thermal expansion, CTE): Коэффициент линейного теплового расширения материала при 20 °C.

3.3 Материал с нормальным КТР (normal CTE material): Материал с КТР со значением между 8×10-6/°C и 13×10-6/°C.

3.4 Погрешность измерения длины EL (length measurement error): Погрешность показаний при измерении аттестованной испытательной длины посредством КИМ со смещением наконечника щупа относительно оси пиноли, равным L, с использованием одной точки зондирования (или эквивалента) на каждом конце аттестованной испытательной длины.

Примечания

1 В настоящем стандарте указаны L = 0 мм и L = 150 мм (значения по умолчанию).

2 В приложении B приведены требования к стратегиям выбора точек.

3.5 Диапазон повторяемости погрешности измерения длины R0 (repeatability range of the length measurement error): Диапазон (разность наибольшего и наименьшего) трех повторяющихся погрешностей измерения длины, посредством КИМ со смещением наконечника щупа относительно оси пиноли.

3.6 Максимально допустимая погрешность измерения длины EL. MPE (maximum permissible error of length measurement): Предельное значение погрешности измерения длины EL, допускаемое спецификациями.

Примечания

1 В настоящем стандарте указаны L = 0 мм и L = 150 мм (значения по умолчанию).

2 Максимально допустимая погрешность (MPE) в отличие от характеристики максимально допустимого предела (MPL) используется, когда тестовые измерения определяют погрешности; следовательно, проверка спецификации MPE требует использования аттестованных контрольно-измерительных средств.

3 Максимально допустимая погрешность (MPE) может быть выражена с использованием любого из методов, показанных на рисунках 12, 13 и 14 ISO 10360-1:2000.

3.7 Максимально допустимый предел диапазона повторяемости R0. MPL (maximum permissible limit of the repeatability range): Предельное значение диапазона повторяемости погрешности измерения длины, R0, допускаемое спецификациями.

Примечания

1 Максимально допустимый предел (MPL) в отличие от характеристики максимально допустимой погрешности (MPE) используется, когда тестовые измерения не определяют погрешности; следовательно, прверка спецификации MPL не требует использования аттестованных контрольно-измерительных средств.

2 Максимально допустимый предел (MPL)  может быть выражен с использованием любого из методов, показанных на рисунках 12, 13 и 14 ISO 10360-1:2000.

3.8 КИМ с двумя пинолями (dual ram CMM): Состоящий из двух независимых пинолей, и способный выполнять  координатные измерения двумя пинолями в одной системе координат.

Примечания

1 Обычно два пиноли разделяют часть своего диапазона измерения, но это не требуется.

2 Метод установления единой системы координат может потребовать процедуры выравнивания.

3 КИМ с двумя пинолями может сообщать о результатах каждой пиноли в отдельных системах координат; см. симплексный режим функционирования (см. 3.9).

3.9 Симплексный режим функционирования (simplex operating mode): Способ использования КИМ с двумя пинолями, при котором пиноли рассматриваются как отдельные измерительные системы.

Примечание – В симплексном режиме функционирования координатные измерения каждой из пинолей не отображаются в одной системе координат.

3.10 Дуплексный режим функционирования (duplex operating mode): Способ применения КИM с двумя пинолями, при котором координатные измерения каждой из пинолей отображаются в одной системе координат

- Обозначения

В настоящем стандарте применяются обозначения, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 – Обозначения

| Обозначения | Значения |
| --- | --- |
| EL | Погрешность измерения длины |
| R0 | Диапазон повторяемости погрешности измерения длины |
| E L. MPE | Максимально допустимая погрешность измерения длины |
| R 0.MPL | Максимально допустимый предел диапазона повторяемости |

Примечание – Сведения относительно указаний этих обозначений в технической документации, чертежах, паспортах и ​​т. д. приведены в разделе 9.

- Экологические и метрологические требования

Условия окружающей среды

Пределы допустимых условий окружающей среды, таких как температурные условия, влажность воздуха и вибрация на месте установки, которые влияют на измерения, должны быть заданы:

- производителем в случае приемочных испытаний;

- пользователем, в случае перепроверочных испытаний.

В обоих случаях пользователь может свободно выбирать условия окружающей среды, при которых испытания по настоящему стандарту будет проводиться в указанных пределах (как указано в технических характеристиках производителя; см. ISO 10360-1, Поправка 1).

Пользователь несет ответственность за обеспечение окружающей среды, охватывающей КИМ, как указано производителем в техническом паспорте.

Если среда не соответствует спецификациям, тогда проверка максимально допустимых погрешностей E0.MPE, EL.MPE и максимально допустимого предела R0.MPL не требуется.

Режим работы

КИМ должна функционировать с использованием процедур, приведенных в руководстве по эксплуатации производителя при проведении испытаний, указанных в разделе 6.

К конкретным областям в руководстве производителя, которые необходимо соблюдать, относятся, например:

- циклы запуска/прогрева машины;

- настройка системы щупов;

- процедуры чистки наконечника щупа;

- проверка системы зондирования;

- термостабильность системы зондирования перед калибровкой;

- масса системы щупов и/или системы зондирования;

- расположение, тип, количество термодатчиков.

Погрешность измерения длины, EL

Погрешности измерения длины (значения EL) не должны превышать максимально допустимую погрешность измерения длины, EL,MPE, установленной:

- производителем в случае приемочных испытаний;

- пользователем, в случае перепроверочных испытаний.

Погрешности измерения длины (значения EL) и максимально допустимая погрешность измерения длины, EL,MPE, выражаются в микрометрах.

Примечание – Значения по умолчанию для L составляют 0 мм и 150 мм; следовательно, EL = E0 и             EL = E150.

Диапазон повторяемости погрешности измерения длины, R0

Диапазон повторяемости погрешности измерения длины (значения R0) не должен превышать максимально допустимый предел диапазона повторяемости, R0,MPL, установленный:

- производителем в случае приемочные испытания;

- пользователем, в случае повторных проверочных испытаний.

Диапазон повторяемости погрешности измерения длины (значения R0) и максимально допустимый предел диапазона повторяемости, R0,MPL, выражаются в микрометрах.

Влияние нагрузки детали

Погрешность измерения длины при L = 0 (или минимум, необходимый для пробела), E0, не должна превышать максимально допустимую погрешность, E0, MPE, установленной производителем при нагружении КИМ деталью, имеющей вес, не превышающий максимального значения, установленного техническими характеристиками КИМ. Испытание погрешности измерения длины, E0, может проводиться при нагружении нагрузкой любого веса (от нуля до номинальной максимальной нагрузки), выбранной пользователем с учетом следующих условий:

- физический объем нагрузки, применяемой для испытания, должен лежать в пределах измерительной зоны КИМ и нагрузка должна быть свободно стоящей;

- производитель может устанавливать ограничение на максимальную нагрузку на единицу площади (кг/м2) на опорной поверхности КИМ (т.е. стола) и/или на отдельные точки приложения нагрузки (кг/см2); для точечных нагрузок нагрузка на любую определенную точку контакта не должна превышать удвоенную нагрузку на любую другую из точек контакта;

- если производителем не указано иное, нагрузка должна располагаться приблизительно в центре стола КИМ и приблизительно симметрично относительно центра.

Пользователь и производитель должны обеспечить доступность нагрузки.

Пользователь и производитель должны проанализировать способ нагружения стола КИМ, поскольку нагрузка может затруднить доступ к позициям измерения.

- Приемочные и перепроверочные испытания

Общие положения

6.1.1 Приемочные испытания выполняются в соответствии со спецификациями и процедурами производителя, которые соответствуют настоящей части ISO 10360. В частности, если пользователь не предоставляет аттестованную испытательную длину (с учетом ограничений ISO/TS 23165), производитель может выбрать из описанных в Приложении B и D.

Перепроверочные испытания выполняются в соответствии со спецификациями пользователя и процедурами производителя.

Вопросы, связанные с КИM с двумя пинолями, обсуждаются в 6.6.

6.1.2 Настоящий стандарт непосредственно не применяется к КИМ с оптическим зондированием; тем не менее, если по взаимному соглашению стороны применяют этот подход к оптической КИМ, следует рассмотреть дополнительные вопросы, такие как:

- в случае применения двумерных датчиков (без движения пиноли) может использоваться индекс 2D для указания, например E0-2D;

- в случае двумерных систем число и расположение позиций измерения могут быть снижены;

- спецификации для увеличения и освещенности;

- проблемы с материалом и обработкой поверхности, которые влияют на результаты испытаний;

- возможность двустороннего зондирования в зависимости от средств испытаний и системы зондирования (см. приложение B).

Принцип

Принцип метода оценки заключается в использовании аттестованной испытательной длины, прослеживаемой до измерителя, для установления способности измерения КИМ в пределах заявленной максимально допустимой погрешности измерения длины для КИМ с указанным смещением наконечника щупа относительно оси пиноли (оба 0 и 150), E0, MPE и E150, MPE, и в пределах заявленного максимально допустимого предела для диапазона повторяемости, R0, MPL.

Оценка должна проводиться путем сравнения индицируемых значений пяти различных аттестованных испытательных длин, каждая из которых измеряется три раза, относительно их калиброванных значений. Индицируемые значения вычисляют путем измерений длины от точки к точке, на выравнивающее направление (см. приложение C).

Каждое из трех последовательных измерений должно быть организовано следующим образом: если один конец аттестованной испытательной длины обозначен как «A», а другой конец «B», то последовательность измерения будет либо A1 B1, A2 B2, A3 B3 или A1 B1, B2 A2, A3 B3. Другие последовательности, такие как A1 A2 A3, B1 B2 B3, не допускаются. Каждое из трех повторных измерений должно иметь свои собственные уникальные точки измерения. То есть, как правило, B1, B2 и B3 должны быть разными фактическими точками одной и той же целевой точки B. После того как последовательность измерений для нормированной длины началась, никакие дополнительные точки измерения не должны измеряться, кроме тех, которые требуются для измерения ее длины; например, выравнивающие точки не допускаются между измерениями A1 и B3.

Для КИМ без компенсации теплового расширения детали нескорректированное дифференциальное тепловых расширений КИM и аттестованной испытательной длины может привести к значительной погрешности; следовательно, настоящий стандарт требует указания коэффициента теплового расширения (КТР) испытательной длины.

Для КИМ с компенсацией теплового расширения детали эта термическая погрешность значительно уменьшается. Для этих КИМ значительная часть остаточной тепловой погрешности обусловлена ​​неопределенностью коэффициента теплового расширения (КТР) испытательной длины (т.е. приводит к несовершенной коррекции теплового расширения); следовательно, настоящий стандарт требует указания коэффициента теплового расширения (КТР) испытательной длины.

Ошибка измерения длины с нулевым смещением наконечника щупа относительно оси пиноли, E0

6.3.1 Общие положения

Определение E0 должно проводиться с использованием нулевого смещения наконечника щупа относительно оси пиноли или минимальным, насколько это практически возможно. В зависимости от типа КИМ, используемого в качестве испытательной длины, и конкретной измерительной линии, может потребоваться ненулевое смещение наконечника щупа относительно оси пиноли для доступа к измеряемым точкам испытательной длины. В таких ситуациях следует использовать наименьшее возможное смещение наконечника щупа относительно оси пиноли.

Примечание – На рисунке 1 приведены примеры смещений наконечника щупа относительно оси пиноли, включающие некоторые небольшие ненулевые смещения.

Перед началом испытаний, описанных в следующих разделах, рекомендуется выполнить проверку системы зондирования с одним или несколькими щупами, в зависимости от ситуации, описанной в ISO 10360-5, чтобы быстро убедиться, что система зондирования работает в соответствии со спецификациями (см. также приложение E).

6.3.2 Средства измерений

Самая длинная аттестованная испытательная длина для каждой позиции должна составлять не менее 66 % от максимального хода КИМ вдоль линии измерения аттестованной испытательной длины. Следовательно, минимально допустимая длина наибольшей аттестованной испытательной длины, расположенной вдоль пространственной диагонали, должна быть больше, чем минимально допустимая длина наибольшей аттестованной испытательной длины, расположенной вдоль направления оси. Каждая испытательная длина должна значительно отличаться от других по длине. Их длины должны быть гармонично распределены по линии измерения. Пять испытательных длин, используемых в одной позиции, могут отличаться по длине от используемых в другой позиции, например, из-за протяженности ходов КИM вдоль разных линий измерения.

Пример 1 – Примером гармонично распределенных аттестованных испытательных длин по линии измерений равной 1 м являются: равные 100; 200; 400; 600 и 800 мм.

Производитель должен указать верхний и, возможно, нижний пределы КТР испытательной длины. Производитель может аттестовывать КТР испытательной длины. Производитель должен указать максимально допустимую (k = 2) погрешность КТР аттестованной испытательной длины. В случае, когда аттестованная испытательная длина состоит из односторонней длины и короткого концевой длины (см. приложение B), КТР считается равным односторонней длине. По умолчанию для аттестованной испытательной длины используется материал с нормальным КТР, если в спецификациях производителя не указано иное.

Если материал аттестованной испытательной длины не является материалом с нормальным КТР, то соответствующее значение E0,MPE  указывают сноской (*), и должна быть описание КТР аттестованной испытательной  длины.

Пример 2

E0, MPE *

* Контрольно-измерительные средства из суперинвара с КТР не более 0,5 × 10 -6/°C и с расширенной неопределенностью КТР (k = 2) не более 0,3 × 10 -6/°C.

Если в спецификации производителя указано, что аттестованная испытательная длина будет представлять собой нестандартный материал КТР, а КТР составляет менее                        2 × 10-6/°C, выполнить дополнительное измерение, как описано в 6.3.3.3.

Испытательная длина с низким КТР может быть математически скорректирована, чтобы получить видимое поведение испытательной длины с нормальным материалом КТР в соответствии с требованиями приложения D; однако испытательная длина имеет низкий КТР и должна удовлетворять требованиям 6.3.3.3.

Примеры испытательной длины приведены в приложении В.

6.3.3 Проведение испытаний

6.3.3.1 Расположение измерений

Пять различных аттестованных испытательных длин должны быть установлены в каждом из семи различных расположений (местоположений и ориентаций) в зоне измерений КИМ, и каждая длина должна измеряться три раза, в общей сложности 105 измерений. Четыре из семи позиций должны быть пространственными диагоналями, как показано в таблице 2. Пользователь может указать оставшиеся три позиции; положения по умолчанию эти позиции параллельны каждой из осей КИM, как показано в таблице 2.

Таблица 2 – Ориентация в зоне измерения

| Номер позиции | Ориентация в зоне измерения | Обязательно или по умолчанию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вдоль диагонали в пространстве от точки (1, 0, 0) до (0, 1, 1) | Обязательно |
| 2 | Вдоль диагонали в пространстве от точки (1, 0, 0) до (0, 1, 1) | Обязательно |
| 3 | Вдоль диагонали в пространстве от точки (1, 0, 0) до (0, 1, 1) | Обязательно |
| 4 | Вдоль диагонали в пространстве от точки (0, 0, 0) до (1, 1, 1) | Обязательно |
| 5 | Параллельно машине измеряет от точки (0, 1/2, 1/2) до (1, 1/2, 1/2) | По умолчанию |
| 6 | Параллельно машине измеряется от точки (1/2, 0, 1/2) до (1/2, 1, 1/2) | По умолчанию |
| 7 | Параллельно машине измеряется от точки (1/2, 1/2, 0) to (1/2, 1/2, 1) | По умолчанию |
| Примечание – Для спецификаций в этой таблице предполагается, что противоположные углы зоны измерений равны (0, 0, 0) и (1, 1, 1) в координатах (X, Y, Z). |  |  |

Производитель может, по своему усмотрению, указать максимально допустимую погрешность измерения длины с нулевым смещением наконечника щупа относительно оси пиноли для каждой оси КИM, то есть для позиции 5-6-7.

Обозначения должны быть E0X и E0X,MPE, E0Y и E0Y,MPE, а также E0Z и E0Z,MPE.

Для КИМ с большим соотношением длин осей рекомендуется, чтобы производитель и пользователь по взаимному согласию добавили две дополнительные позиции измерения. КИМ с большим соотношением длины осей возникает, когда длина наиболее протяженной оси более чем в три раза превышает длину средней оси. Рекомендуемые позиции, каждая из которых состоит из пяти испытательных длин, каждая из которых измеряется три раза, представляют собой две (от угла к углу) диагонали в плоскости, перпендикулярной к наиболее протяженной оси, т. е. если X - самая длинная ось, то две диагонали в плоскости YZ и расположенной примерно в средней точке оси X.

6.3.3.2 Процедура измерения

Устанавливают и выполняют калибровку зондирующей системы в соответствии со стандартными процедурами производителя (см. 5.2). Калибровка зондирующей системы должна выполняться с использованием предоставленной производителем образцовой сферы (или другого средства, предоставленного производителем для калибровка зондирующей системы при стандартном использовании КИM) и не должны использовать каких-либо других средств. Смещение наконечника щупа относительно оси пиноли должно быть равно нулю (или минимальному значению, чтобы обеспечить зазор) для измерения нормированной длины.

Для каждой из пяти испытательных длин получают три результата измерения. В Приложении B приведена подробная информация о процедуре измерения конкретных типов испытательных длин. Повторяя эти действия для всех семи позиций измерения, получают в всего 105 результатов измерения аттестованных испытательных длин.

Для выравнивания измерительного средства могут потребоваться дополнительные измерения. Рекомендуется, чтобы используемый метод выравнивания соответствовал процедурам, используемым для калибровки измерительных средств.

Производитель должен четко указать в документации систему щупов, которая будет использоваться для определения E0; например, при проверке должен использоваться прямой щуп длиной 20 мм. Если производитель не указывает систему щупов, пользователь может выбрать систему из любых поставляемых с КИM деталей системы щупов.

Примечание – Изменение системы щупов может существенно изменить результаты определения E0.

6.3.3.3 Случай с низким КТР

В случая, когда спецификация производителя для E0, MPE требует α < 2×10-6/°C (является ненормальным КТР), то выполняют дополнительное измерение с нормальным КТР. Обычная нормированная длина материала КТР должна быть больше, чем 0,5 м или на 50 % от наибольшего хода оси КИМ. Измерение проводят в центре зоны измерения КИМ и параллельно одной из осей КИМ. Измерение повторяют трижды. Производитель может откалибровать КТР этой испытательной длины.

Примечания

1 При использовании лазерного интерферометра в качестве испытательной длины, как описано в приложении B, лазерный интерферометр считается материалом с низким КТР и, следовательно, требует измерения испытательной длины с нормальным КТР.

2 При использовании лазерного интерферометра эффективная практика заключается в измерении на КИМ испытательной длины с нормальным КТР, которая была ранее измерена с использованием лазерного интерферометра. Согласованность погрешностей показаний лазерного интерферометра и нормального КТР служит для быстрой проверки корректности выполнения компенсации КТР детали и компенсации показателя преломления.

6.3.4 Вывод результатов испытаний

Для всех 105 измерений и (при необходимости) трех дополнительных измерений, указанных в 6.3.3.3, рассчитывают погрешность измерения длины, E0, путем вычисления разности между указанным значением и аттестованным значением каждой длины (где аттестованное значение принимается как условно истинное значение длины).

КИМ может корректировать указанное значение одиночного измерения нормированной длины, с учетом систематических ошибок или тепловых погрешностей (в том числе тепловое расширение), если КИМ оборудована вспомогательными устройствами для этой цели. Если внешние условия удовлетворяют изложенным в 5.1 ограничениям, то ручная коррекция результатов, полученных с выхода компьютера, для учета температуры или других поправок не допускается.

Примечание – Для некоторых КИM система коррекции требует от пользователя ввода значений КТР и температуры средств испытания, как часть своей автоматической системы термокомпенсации, как описано в эксплуатационной документации. Это допустимо при условии, что именно программное обеспечение КИM выполняет термокомпенсацию. Ручная термокомпенсация пользователем не допускается.

Все погрешности измерения длины наносятся на диаграмму (значения E0), как показано на рисунке (рисунки 12, 13 или 14 ISO 10360-1:2000), который соответствует выраженной форме E0, MPE.

Диапазон повторяемости погрешности измерения длины, R0

Для каждого набора из трех повторных измерений по пункту 6.3 вычисляют диапазон повторяемости, R0, оценив диапазон этих трех повторных измерений длины.

Все значения диапазона повторяемости наносятся на диаграмму (значения R0), как указано на рисунке (рисунки 12, 13 или 14 ISO 10360-1:2000), который соответствует выраженной форме R0, MPL.

Погрешность измерения длины со смещением наконечника щупа относительно оси пиноли равным 150 мм, E150

6.5.1 Средства измерения

Длина наибольшей аттестованной испытательной длины для каждой позиции должна составлять не менее 66 % от наибольшего хода КИМ вдоль линии, проходящей через аттестованную испытательную длину.

Каждая испытательная длина должна значительно отличаться от других по длине. Их длины должны быть гармонично распределены по линии измерения. Как правило, пять испытательных длин, используемых в одной позиции, могут отличаться по своей длине от длины, используемой в другой позиции, например, из-за различий перемещения КИМ вдоль соответствующих линий измерения.

Пример 1 – Пример гармонично распределенных испытательных длин по линии измерения равной 1 м являются: 100; 200; 400; 600 и 800 мм.

По умолчанию для испытательной длины используется материал с нормальным КТР, если в спецификациях производителя не указано иное. Производитель должен указать верхний и, возможно, нижний пределы КТР испытательной длины. Производитель может откалибровать КТР испытательной длины. Производитель должен указать максимально допустимую (k = 2) погрешность КТР испытательной длины.

Если испытательная длина не является нормальным материалом КТР, то соответствующие значения E150, MPE указывают со сноской (*), и должно быть предоставлено описание КТР испытательной длины.

Пример 2

E150, MPE *

* Контрольно-измерительные средства из суперинвара с КТР не более 0,5 × 10-6/°C и с расширенной неопределенностью CTE (k = 2) не более 0,3 × 10-6/°C.

В приложении B приведены примеры аттестованной испытательной длины.

6.5.2 Проведение испытаний

6.5.2.1 Ориентация зондов

Устанавливают и выполняют калибровку зондирующей системы в соответствии со стандартными процедурами производителя (см. 5.2). Калибровка зондирующей системы должны выполняться с использованием предоставленной производителем образцовой сферы (или другого средства, предоставленного производителем для калибровки зондирующей системы при обычном использовании КИM) и не должны использоваться какие-либо другие средства.

Значение смещения наконечника щупа относительно оси пиноли по умолчанию составляет 150 мм (± 15 мм), т.е. E150.

Направление смещения наконечника щупа относительно оси пиноли должно быть ориентировано перпендикулярно линии измерения, определяемой испытательной длиной и направленной вдоль направления оси КИM.

Для каждого измерения пользователь может задавать направление смещения наконечника щупа относительно оси пиноли, которое должно указывать либо в положительном, либо в отрицательном направлении оси, то есть в направлений + X или - X для позиций 1A или 1B, и в любом из направлений + Y или -Y для позиций 2A или 2B (см. рисунок 2). Следовательно, из восьми возможных комбинаций позиций испытательной длины и ориентации зонда пользователь может выбрать любые два для испытания.

6.5.2.2 Возможные позиции измерения и ориентации зондов

Если не указано иное (см. 6.5.2.3, примечание 3), должны быть проверены только две из восьми возможных комбинаций позиций испытательной длины и ориентации зондов.

Пользователь может указать одну или две позиций испытательной длины из четырех позиций, показанных в таблице 3.

Пользователь может указать одну или две ориентации зонда, описанные в 6.5.2.1.

Если указана только одна позиция испытательной длины, то ориентации зонда должны быть диаметрально противоположными, как описано в примечание 4 пунктов 6.5.2.1 и 6.5.2.3.

Если ось пиноли КИM обозначена иначе, чем ось Z, то соответствующие изменения должны быть внесены в позиции и ориентации зондов в Таблице 3.

Таблица 3 – Ориентация в зоне измерений

| Номер позиции | Ориентация в зоне измерений |
| --- | --- |
| 1A | Вдоль диагонали плоскости YZ от точки (1/2, 0, 0) до (1/2, 1, 1) |
| 1B | Вдоль диагонали плоскости YZ от точки (1/2, 1, 1) до (1/2, 1, 0) |
| 2A | Вдоль диагонали плоскости ХZ от точки (0, 1/2, 0) до (1, 1/2, 1) |
| 2B | Вдоль диагонали плоскости ХZ от точки (0, 1/2, 1) до (1, 1/2, 0) |
| Примечание – Для спецификаций в таблице предполагается, что противоположные углы зоны измерений, равны, (0, 0, 0) и (1, 1, 1) в координатах (X, Y, Z). |  |

Примечание – Для очень малых КИМ может потребоваться перевести аттестованную испытательную длину, сохраняя ее ориентированной по диагонали XZ или YZ, чтобы обеспечить достаточный зазор для измерения, например, положение 1А может быть от точки (1, 0, 0) до (1, 1, 1).

6.5.2.3 Измерения

Для каждой комбинации позиции испытательной длины и ориентации зонда пять различных испытательных длин должны быть трижды измерены. Таким образом, для двух выбранных комбинаций должно быть выполнено в общей сложности 30 измерений. Подробная информация о процедуре измерения для конкретных типов длин приведена в приложении В. Для целей выравнивания измерительных средств могут потребоваться дополнительные измерения. Рекомендуется, чтобы используемый метод выравнивания соответствовал процедурам, используемым для аттестации средства (см. приложение C).

Примечания

1 Производители могут задавать значения EL,MPE для других значений смещения наконечника щупа относительно  оси пиноли, L, особенно для больших КИМ, где часто используются большие смещения наконечника щупа. Пользователи со специфическими потребностями измерения могут, по согласованию с производителем, добавить спецификации E L, MPE для конкретных значений L.

2 Для целей спецификации значение смещения наконечника щупа по умолчанию составляет 150 мм (± 15 мм); однако в качестве доказательства соответствия спецификации производитель может по своему усмотрению использовать более длинный щуп.

3 Несмотря на то, что испытываются только две из восьми возможных комбинаций позиций длины и ориентации зондов, дополнительные испытания могут проводиться по взаимному согласию между производителем и пользователем.

4 Часто бывает полезным выбрать одну позицию и проводить определение с обеими (диаметрально противоположными) ориентациями зонда для E150. Разность между двумя погрешностями показаний (измеренными при диаметрально противоположных ориентациях зонда) является мерой эффективного углового вращения, обусловленного с использованием в этой позиции зонда со значением смещения наконечника щупа относительно оси пиноли на 150 мм.

Расположение наконечника щупа в направлении вдоль оси пиноли также должно значительно отличаться от расположения при определении E0. Различие в расположении вдоль оси пиноли должна предпочтительно быть такой же, если это допускается ходом КИM, как смещение наконечника щупа относительно оси пиноли, и может быть в любом направлении (+ или) вдоль оси пиноли. Разные смещения наконечника щупа относительно оси пиноли, приводящие к значительному различию расположения наконечника щупа вдоль оси пиноли показаны в 3.1 на рисунке 1.

Рисунок 2 – Пример двух из четырех возможных позиций аттестованной испытательной длины и двух из четырех возможных ориентаций зондов для определения E150

6.5.3 Вывод результатов испытаний

Для всех 30 измерений вычисляют погрешность измерения длины, E150, как разность между указанным значением и аттестованным значением каждой испытательной длины (где аттестованное значение принимается в качестве истинного значения длины). Инициируемое значение испытательной длины может быть скорректировано с учетом систематических погрешностей или температурных ошибок (включая тепловое расширение), если КИM оборудована вспомогательными устройствам для этой цели. Ручная коррекция результатов, полученных с выхода компьютера, с учетом температурных или иных корректировок не допускается, если условия окружающей среды удовлетворяют условиям 5.1.

Примечание – Для некоторых CMM система термокоррекции требует от пользователя ввода значений КТР и температуры средств испытаний как часть своей автоматической системы термокомпенсации, как описано в ее эксплуатационной документации. Это допустимо при условии, что именно программное обеспечение КИM выполняет термокомпенсацию. Ручная термокомпенсация пользователем не допускается.

Все погрешности измерения длины наносятся на диаграмму (значения E150) на диаграмме, как показано на рисунке (рисунок 12, рисунок 13 или рисунок 14                                      ISO 10360-1:2000), который соответствует выраженной форме E150, MPE.

КИМ с двумя пинолями

6.6.1 Симплексный режим функционирования

Для симплексного режима работы должны быть заданы рабочие характеристики машин с обособленными пинолями. Симплексный режим функционирования задается процедурами в 6.3, 6.4 и 6.5, рассматривая машину с обособленными пинолями аналогично КИМ с одной пинолью. Зона измерения одной пиноли, используемой в симплексном режиме, определяется зоной, доступной для обособленной пиноли с использованием минимальных удлинителей зонда и щупа.

6.6.2 Дуплексный режим функционирования

6.6.2.1 КИМ, используемая в дуплексном режиме функционирования, должна соответствовать процедурам, описанных в пунктах 6.3, 6.4 и 6.5, со следующими изменениями.

6.6.2.2 Перед началом процедуры испытаний рекомендуется установить проверочную сферу в центре зоны измерения и измерить положение сферы с каждой пинолью. Расстояние между двумя измеренными центрами сфер должно быть меньше значения E0,MPE для нулевой измеряемой длины; что позволяет быстро обеспечить надлежащую квалификацию двух щупов.

Разные концы каждой испытательной длины должны измеряться зондированием разных пинолей.

Рекомендуется, чтобы средняя точка каждой испытательной длины находилась вдали от центральной плоскости между двумя пинолями.

6.6.2.3 Некоторые погрешности отдельных пинолей почти равны, когда их расстояния от центральной плоскости симметричны. Это может привести к устранению влияния этих погрешностей при измерении длин в дуплексном режиме функционирования, если концы испытательных длин расположены на равных расстояниях от центральной плоскости. Смещение центральных точек испытательных длин от центральной плоскости уменьшает вероятность взаимного уничтожения симметрических погрешностей. Например, при использовании лазерного интерферометра это может быть легко выполнение, путем установки обеих пинолей приблизительно к центру зоны измерения, и чередованием отводящих движений одной и другой пиноли соответственно на треть и на половину длины хода каждой пиноли с целью обеспечения расстояния в 66 % от наибольшей длины хода, необходимого для требуемых пяти мер длины.

Если лазерный интерферометр используется для получения испытательных длин без контактного зондирования (аналогично B.3.3.4), то ретрорефлектор должен быть закреплен на одной пиноли, а интерферометр – на другой, а лазерный луч определяет линию измерения. Каждая пиноль должна перемещаться к концам требуемых пяти испытательных длин для этой линии измерения. Чтобы выполнить требования пункта B.3 и проверить метрологическую связь между двумя пинолями посредством каждой пиноли для каждой линии измерения следует трижды измерить одну точку на конце короткой меры.

Лазерный интерферометр считается материалом с низким КТР (см. приложение B) и подпадает под требования 6.3.3.3.

С целью избежания неопределенности спецификации значений MPE и MPL для КИМ с двумя пинолями должны содержать одно из следующих указаний «симплексный режим функционирования» или «дуплексный режим функционирования».

- Соответствие с характеристиками

Приемочные испытания

7.1.1 Критерии приемки

Характеристики КИМ, используемой для измерения линейных размеров, подтверждаются, если:

- погрешности измерения длины, измеренные с нулевым смещением наконечника щупа относительно оси пиноли (значения E0), находятся в пределах предельно допустимой погрешности измерения длины, E 0 MPE, как указано изготовителем на соответствующем графике, как показано на рисунках 12, 13 или 14 в ISO 10360-1:2000, с учетом неопределенности согласно ISO 14253-1 и ISO/TS 23165;

- диапазон повторяемости погрешности измерения длины (значения R0) находится в пределах максимально допустимого предела диапазона повторяемости R0,MPL, указанного изготовителем на соответствующем графике, как показано на рисунках 12, 13 или 14 стандарта ISO 10360-1:2000, и с учетом неопределенности в соответствии с ISO 14253-1 и ISO/TS 23165;

- погрешность измерения длины, измеренная со смещением наконечника щупа относительно оси пиноли на 150 мм (значения E150), находится в пределах предельно допустимой погрешности измерения длины E150, MPE, указанной производителем на соответствующей диаграмме, как показано на рисунках 12, 13 или 14 в ISO 10360-1:2000, а также с учетом неопределенности в соответствии с ISO 14253-1 и ISO/TS 23165.

Для КИМ, которые не предназначены для использования со смещенным наконечником щупа относительно оси пиноли, или КИМ, которые нельзя использовать со смещением любой длины L, проверка погрешности измерения длины EL не требуется.

7.1.2 Отклонение данных и повторные измерения

7.1.2.1 Погрешность измерения длины при нулевом смещении наконечника щупа относительно оси пиноли, E0

Не более пяти из 35 наборов (или 36 наборов, если требуется пункт 6.3.3.3) по три измерения в каждом в соответствии с пунктом 6.3 могут содержать одно (и не более одного) из трех значений погрешности измерения длины вне зоны соответствия.

Каждое такое измерение, находящееся вне зоны соответствия (в соответствии с                  ISO 14253-1), должно быть повторно измерено трижды в соответствующей позиции.

Если все значения погрешностей индикации испытательной длины с нулевым смещением наконечника щупа относительно оси пиноли трех повторных измерений находятся в пределах зоны соответствия (см. ISO 14253-1), то работоспособность КИМ проверяется в этой позиции.

7.1.2.2 Диапазон повторяемости погрешности измерения длины R0

Если испытательная длина повторно измеряется в соответствии с пунктом 7.1.2.1, то для определения R0 в этой позиции используется диапазон трех повторных измерений, а три первоначальных измерения отбрасываются.

Дополнительных повторных измерений (кроме тех, которые разрешены пунктом 7.1.2.1) не выполняют.

7.1.2.3 Погрешность измерения длины при смещении наконечника щупа относительно оси пиноли, равном 150 мм, Е150

Не более двух из 10 наборов трех повторных измерений в соответствии с пунктом 6.5 могут содержать одно (и не более одного) из трех значений погрешности измерения длины вне зоны соответствия.

Каждое такое измерение, выходящее за пределы зоны соответствия (в соответствии с ISO 14253-1), должно быть повторно измерено трижды в соответствующей позиции.

Если все значения погрешностей индикации испытательной длины со смещением наконечника щупа относительно оси пиноли, равной 150 мм трех повторных измерений находятся в пределах зоны соответствия (см. ISO 14253-1), то работоспособностьКИМ проверяется в этой позиции.

Перепроверочные испытания

Характеристики КИМ, используемой для измерения линейных размеров, считается перепроверенными, если E0, R0 и E150, описанные в пунктах 6.3, 6.4 и 6.5, не превышают предельно допустимых погрешностей E0,MPE, E150, MPE и предельно допустимого предела R0, MPL, определенного в 7.1.

- Применение

Приемочные испытания

При наличии договорных отношений между производителем и пользователем, описанных в:

- договоре закупки;

- договоре на обслуживание;

- договоре на ремонт;

- договоре на восстановление, или

- договоре на модернизацию,

приемочные испытания, указанные в настоящей части ISO 10360, могут использоваться для проверки эффективности КИМ, используемого для измерения линейных размеров в соответствии со спецификацией для заявленных максимально допустимых погрешностей, E0, MPE, EL, MPE и максимально допустимый предел, R0, MPL, согласованный производителем и пользователем.

Пользователь вправе указывать детальные ограничения, применимые для E0, MPE, R0, MPL и E150, MPE. Если такие указания не указаны, то E0, MPE, R0, MPL и E150,MPE применяются для любого месторасположения и ориентации в зоне измерений КИM.

Перепроверочные испытания

Во внутренней системе обеспечения качества организации проверка эффективности, описанная в настоящем стандарте, может использоваться в качестве перепроверочного испытания  эффективности КИМ, используемой для измерения линейных размеров в соответствии со спецификацией для максимально допустимых погрешностей, E0, MPE, E150, MPE и максимально допустимый предел, R0,MPL, как указано пользователем. Пользователь вправе устанавливать значения и указывать детальные ограничения, применимые к E0, MPE, R0, MPL и E150, MPE.

Примечания

1 Испытатель учитывает неопределенность исптаний в соответствии с ISO 14253-1; соответственно, перепроверочное испытание (где испытателем обычно является пользователь) может иметь зону соответствия, отличную от приемочного испытания.

2 При приемочных испытаниях зона соответствия определяется на основании спецификаций производителя. При переодическом испытании границы могут быть получены из метрологических потребностей пользователя.

Промежуточная проверка

Во внутренней системе обеспечения качества организации может периодически использоваться сокращенная проверка эффективности для демонстрации соответствия КИМ соответствует заданным требованиям к максимальным допустимым погрешностям, E0,MPE, E150,MPE и максимально допустимого предела, R0, MPL. Объем проверки эффективности, описанный в настоящем стандарте, может быть сокращен за счет использования меньшего количества измерений и позиций (см. приложение A).

Примечание – Настоящий стандарт в основном относится к приемочным и перепроверочным испытаниям. Промежуточные проверки часто связаны с обеспечением качества. Дальнейшее обсуждение роли неопределенности измерений, связанных с измерениями КИM содержится в серии ISO/TS 15530.

- Обозначения в документации и техническом паспорте

Обозначения, приведенные в разделе 4 не подходят для использования в документации, чертежах, паспортах и ​​т.д. В таблице 4 приведены соответствующие обозначения, которые также допускаются.

Таблица 4 – Обозначения и соответствующие им обозначения в документации, чертежах, паспортах и ​​т. д.

| Обозначения, используемые в настоящем стандарте | Соответствующие обозначения |
| --- | --- |
| EL | EL |
| R0 | R0 |
| EL, mpe | MPE(EL) |
| R 0, MPL | MPL(R0) |

Приложение А

(информационное)

Промежуточная проверка

А.1 Промежуточная проверка КИМ

Настоятельно рекомендуется регулярно проверять КИМ в период между периодическими испытаниями. Интервал между проверками должен определяться в зависимости от условий окружающей среды и требуемой производительности измерений. КИМ следует проверять сразу же после любого существенного проишествия, способного повлиять на производительность КИМ.

При промежуточном испытании могут также использоваться средства, отличные от тех испытательных длин, которые описаны в Приложении В. Измерения должны производиться непосредственно после проверки работоспособности; следует отметить позиции и ориентацию измерительных средств и в дальнейшем повторить их.

В зависимости от задач измерения, для которых используется КИМ, следует выбрать наиболее подходящие из обычно используемых машин; некоторые примеры приведены ниже:

- специально изготовленный образец для испытаний, который имеет характеристики, представляющие типичные геометрические формы, характеризуемая стабильностью размеров, механической прочностью и не оказывает существенного влияния на неопределенность измерения обработкой поверхности;

- плита на шариковых опорах;

- плита с отверстиями;

- стержень с шарами;

- стержень с отверстиями;

- стержень, кинематически расположенный между фиксированной образцовой сферой и сферой измерительного наконечника КИM;

- круглая деталь(например, кольцо-калибр).

Настоятельно рекомендуется, чтобы КТР материала был аналогичным типичным деталям, измеренным с помощью КИМ.

Метод, содержащий математическую корректировку на средства с низким содержанием КТР, описанный в приложении D, может быть использован в промежуточных испытаниях; однако крайне важно, чтобы температура средств с низким содержанием КТР, используемого для корректировки, измерялась с помощью независимого термометра, который не является частью КИМ.

A.2 Промежуточные испытания и сравнение со спецификациями

A.2.1 Общие положения

В некоторых случаях желательно провести промежуточное испытание таким образом, чтобы результаты можно было сравнить со спецификациями производителя для E0,MPE, R0,MPL и EL,MPE. В таком случае следует использовать испытательную длину, описанную в приложении В, и следовать процедурам измерения, описанным в настоящем стандарте. Для того чтобы свести к минимуму время проведения промежуточного испытания, следует проводить сокращенные процедуры испытания, которые наиболее часто выявляют неполадки КИМ. Например, измерение одной длинной длины в каждой из диагоналей основания, обычно позволяют легче выявляет ошибки КИМ, чем измерение пяти длин вдоль осей КИМ.

Каждая из определенных при промежуточном испытании погрешностей должна быть меньше соответствующей спецификации, например E0, MPE, при условии, что испытание проводится в соответствии с процедурами настоящего стандарта и условия окружающей среды находятся в пределах тех, которые указаны изготовителем.

А.2.2 Промежуточное испытание с использованием средств измеряемых односторонним способом

В случае применения для промежуточного испытания средств измеряемых односторонним способом, когда важно свести к минимуму время испытания и когда желательно провести сравнение со спецификациями производителя, полезна следующая процедура. В этой процедуре измерения короткой концевой меры длины, которые обычно требуются для образования испытательной длины измеряемой односторонним способом, заменяют комбинацией измерения формы одного щупа, PFTU, и соответствующей погрешности показаний размера сферы, PSTU, как описано в ISO 10360-5. Измеренные значения PFTU и PSTU должны быть измерены в ходе промежуточного испытания. Для L = 0 мм или L = 150 мм:

- если односторонняя погрешность больше или равна нулю, то EL приблизительно равна сумме этой погрешности (PFTU + / PSTU|);

- если односторонняя погрешность меньше нуля, то EL приблизительно равна разности этой погрешности (PFTU + | PSTU|).

Этот метод определения погрешности показаний является приближенным к методу, описанному в разделе 6, и может завышать погрешность. Если погрешность показаний в промежуточном испытании превышает соответствующее значение максимально допустимой погрешности, необходимо повторное измерение с использованием процедур, описанных в пункте 6.

Этот метод не рекомендуется применять в случае лазерной интерферометрии без контактного зондирования, измеренного односторонним способом (см. В.3.3.4), поскольку недостаточно информации для регулировки значения диапазона повторяемости (см. ниже). Два результата зондирования, используемые в настоящем методе, должны применяться к щупу, используемому для измерения односторонней длины.

При использовании этого метода для сравнения со спецификациями производителя по диапазону повторяемости, т. е. R0, MPL, рассчитайте значения R0, следующим образом.

Для ступенчатых мер, измеренных односторонним способом (см. B.3.3.1), диапазон повторяемости R0 вычисляется как диапазон трех повторных односторонних измерений длины, умноженный на 1,73. Это также относится к лазерной интерферометрии с контактным зондированием, измеренным односторонним способом (см. В.3.3.3), когда измерительная поверхность представляет собой плоскость.

Примечание 1 – Коэффициент умножения, равный 1,73, компенсирует усреднение трех измеренных точек с каждой стороны при измерении длины и отсутствие измерения короткой концевой меры длины.

Для плит и стержней с шарами, измеренных односторонним способом (см. B.3.3.2), диапазон повторяемости R0 вычисляется как диапазон трех повторных односторонних измерений длины и умножения на 1,41. Это также относится к лазерной интерферометрии с контактным зондированием, измеренным односторонним способом (см. В.3.3.3), когда измерительная поверхность представляет собой сферу, измеренную с пятью точками зондирования.

Примечание 2 – Коэффициент умножения, равный 1,41, компенсирует тот факт, что каждая центральная точка получена из пяти указанных измеренных точек, а также отсутствие измерений короткой концевой меры длины.

Приложение В

(обязательное)

Измерительные средства, применяемые в качестве аттестованной испытательной длины

В.1 Общие положения

В целях обеспечения экономичности и практичности настоящего стандарта предусматривает возможность использования нескольких типов измерительных средств при испытании КИМ при условии, что они соответствующим образом отрегулированы (как описано в настоящем приложении) для получения одного и того же измеряемого значения-аттестованной испытательной длины.

Аттестованная испытательная длина, измеренная в соответствии с процедурами настоящего стандарта, предназначена для выявления трех категорий погрешностей КИМ:

  - геометрические и температурные погрешности КИМ между двумя конечными точками испытательной длины;

  - погрешности размера наконечника щупа;

  - погрешности повторяемости, при зондировании по одной точке на каждом конце аттестованной испытательной длины.

B.2 и B.3 описывают общие измерительные средства, которые могут быть использованы в качестве испытательной длины.

В некоторых случаях эти измерительные средства могут быть недоступны или достаточно длинны, особенно при испытании очень больших КИМ. В этом случае обе стороны могут договориться об использовании других средств для получения аттестованной испытательной длины. Они могут включать в себя состыкованные между собой эталоны длины (т. е. перекрытий от начала до конца), для формирования более длинного измерительного средства, или другие типы лазерных длин, например, полученные путем мультилатерации. В последнем случае учитываются проблемы, связанные с отсутствием контактного зондирования (см. В.3). Во всех таких случаях процедура должна быть задокументирована, и неопределенности, связанные с этими методами, должны быть тщательно обоснованы.

Лазерный интерферометр, который корректируется по показателю преломления воздуха, имеет нулевой КТР (α = 0). Следовательно, если он используется для создания испытательной длины, то он считается материалом с низким содержанием КТР и подпадает под требования 6.3.3.3. Кроме того, если лазер имеет датчик температуры детали (материала), то КТР детали в программном обеспечении лазера должен быть установлен на 0. Если лазер используется на КИМ с температурной компенсацией, то КТР детали в программном обеспечении КИМ устанавливается равным 0.

При применении лазерного интерферомета для получения испытательной длины, КИМ должна быть установлена в точке, характеризуемой заданными координатами, без зондирования поверхности. В этом случае некоторые КИМ не могут достигать заданной позиции. Это не приводит к погрешностям показаний до тех пор, пока КИМ иницирует фактическое расположение. Следовательно, для каждой испытательной длины пространственное расстояние между иницируемыми КИМ координатами точек А и В должно быть вычислено и сравниваться с иницируемым лазерным интерферометром расстоянием. Следует убедиться, что используемые для вычисления погрешности координаты КИМ содержат все компенсации, которые будут учитываться в процессе зондирования.

Некоторые измерительные средства, такие как ступенчатые меры, многошариковые стержни, плиты с шарами и лазерная интерферометры, могут создавать множество длин относительно «эталонного нуля». Например, ступенчатая мера может измерять длину от «А» до «В», от «А» до «С» и т. д. а интерферометр может измерять смещение от начального положения до ряда последующих положений (каждое из которых имеет различную длину). Для обеспечения эквивалентности концевой меры длины, исходное положение, т. е. «ноль», должно переизмеряться при реализации каждой испытательной длины. То есть для каждой из длин от «А» до «В» и длина от «А» до «С» должны иметь каждый свое собственное «А», измеренное заново. Аналогичным образом, при интерферометрии начальное положение должно быть повторно измерено для каждого смещения, используемого для получения аттестованной исптательной длины.

B.2 Двусторонние измерения

B.2.1 Общие положения

Двухсторонние измерения калиброванных мер представляют собой аттестованную испытательную длину. Двустороннее измерение включает зондирование одной точки на каждом конце датчика и приближение этих зондирующих точек с диаметрально противоположных направлений (см. рис. В.1). Внутренние и внешние двусторонние измерения не должны смешиваться на линии измерения. Ниже описаны некоторые возможные  методы двухсторонних измерений.

а) Концевая мера длины    b) Ступенчатая мера      c) Стержень с шарами                  d) Лазер

(измерение по крайним точкам)

Условные обозначения:

PD-направление зондирования

1 – первое положение

2 – второе положение

Рисунок B.1 – Примеры двусторонних измерений, каждый из которых зондируется одной точкой в каждом направлении

В.2.2 Концевые меры длины

Испытательная длина может быть получена посредством аттестованной концевой меры длины, измеряемой двухточечным методом. Рекомендуется, чтобы каждая расположение точка зондирования совпадала с точками аттестации меры. Процедуры выравнивания описаны в приложении С.

B.2.3 Ступенчатый калибр, измеряемый двусторонним способом

Аттестованная испытательная длина может быть получена с использованием аттестованной ступенчатой меры, измеряемой двухточечным методом (см. рисунок B.1). Процедуры выравнивания описаны в приложении С.

B.2.4 Стержень с шарами/ плиты с шарами, измеряемые двухсторонним способом

Аттестованная испытательная длина может быть получена с использованием стержня с шарами/плиты с шарами, длина которой равна длине аттестованного расстояния между центрами сфер и половин аттестованных значений диаметра каждой сферы. Мера измеряет двухточечным двухсторонним способом (идентично концевой мере длины). Процедуры выравнивания описаны в приложении С.

B.2.5 Лазерная интерферометрия с контактным зондированием, двусторонним способом

Аттестованная испытательная длина может быть получена с помощью лазерного интерферометра и концевой мерой длины. Аттестованная испытательная длина представляет собой сумму аттестованной длины концевой меры и перемещения, регистрируемого лазерной интерферометрической системой. Концевая мера измеряется в одной точке в исходном положении. Затем измеряется противоположная грань концевой меры в одной точке во втором положении (см. рисунок B. 1).

B.3 Односторонние измерения (дополняются двухсторонними измерениями)

B.3.1 Общие положения

Для целей настоящего стандарта односторонние измерения – это любые измерения, которые не являются двухсторонними. Они включают в себя измерение ступенчатых мер односторонним способом, межцентровых расстояния плиты и стержней с шарами, а также некоторые методы лазерной интерферометрии (см. рисунок B.2).

Односторонние измерения должны комбинироваться с двухсторонними измерениями для реализации испытательной длины при испытаниях в соответствии с настоящим стандартом.

Испытательная длина может быть реализована с использованием арифметического суммирования аттестованной односторонней длины и аттестованной двухсторонней длины (по умолчанию используется короткая концевая мера) с двухсторонней длиной, измеренной в двухточечном порядке.

a) ступенчатая мера            b) стержень с шарами (вид сверху,         с) плита с шарами (вид сверху,

показывающий пятиточечный                показывающий пятиточечный

образец зондирования для каждой         образец зондирования для

сферы)                                                      каждой сферы)

d) Лазер с односторонним контактным зондированием  е) Лазер с бесконтактным зондированием

Условные обозначения:

PD направление зондирования

RMD направление движения щупа

1 – первая позиция

2 – вторая позиция

Рисунок B.2 – Примеры односторонних измерений

B.3.2 Испытательная длина, реализуемая посредством одностороннего измерения и измерения короткой концевой меры

Для каждой линии измерения при испытаниях (имеется семь линий для определения E0 и до двух линий из возможных четырех линий для определения E150), измеряют короткую (по умолчанию 25 мм) аттестованную концевую меру двухсторонним способом, как описано в B.2.2.

Концевая мера должна быть ориентирована вдоль линии измерения, т. е. ось концевой меры должна быть расположена примерно в том же направлении, что и испытуемая линия измерения. Расположение концевой меры должно быть как можно ближе к испытуемой линии измерения; однако с целью упрощения крепления концевая мера может располагаться вблизи поверхности стола КИМ.

Например, если при испытании линия измерения представляет собой диагональ корпуса КИМ, то концевая мера должна быть ориентирована вдоль направлению диагонали корпуса, но может располагаться «под» диагональю и закрепляться у поверхности стола.

Короткая концевая мера измеряется в общей сложности три раза, а погрешности показаний регистрируются в их хронологическом порядке. В особом случае при определении Е150, когда одна и та же линия измерения выполняется двумя диаметрально ориентированными щупами, три коротких измерения концевой меры измеряются с одной ориентацией щупа, а затем повторяются с противоположной ориентацией зонда.

Для каждой из пяти длин (на каждую измерительную линию) аттестованную однонаправленную длину измеряют три раза и записывают погрешности показаний в хронологическом порядке; подробные сведения о специфических типах односторонних длин описаны в В.3.3.

К каждой из трех односторонних погрешностей показаний суммируют (обычным арифметическим способом) хронологически соответствующие двухсторонние погрешности показаний для вычисления погрешностей показаний испытательных длин. Повторите для всех пяти длин на одну измерительную линию приводит к 15 однонаправленным и трем двунаправленным измерениям короткой концевой меры для каждой линии измерения.

Примечание – На результаты испытаний влияет расположение короткой концевой меры; например, расположение концевой меры вблизи стола КИМ может изменить результаты испытаний из-за особенностей поведения КИМ при полном удлинении пиноли. Предполагаемое представление характеристики КИМ предпочтительным является расположения короткой концевой меры в середине линии измерения. Однако это может вызвать проблемы с закреплением. Это вынуждает испытателя выбирать лучшее компромиссное решение.

Альтернативой короткой концевой мере является измерение двусторонним способом небольшой сферы (по умолчанию 25 мм) следующим образом. Две точки должны быть расположены в противоположных концах диаметра сферы, ориентированного параллельно линии измерения. Две другие точки должны находиться на расстоянии 90° друг от друга, располагаясь на сфере и в плоскости, проходящей через центр сферы и перпендикулярной линии измерения. Диаметр сферы, измеренный таким образом, эквивалентен короткой концевой мере, измеренной двусторонним способом.

Этот альтернативный метод может быть использован по согласованию между пользователем и изготовителем; в противном случае требуется применение короткой концевой меры.

B.3.3 Измерительные средства для односторонних измерений

B.3.3.1 Ступенчатые датчики, измеряемые односторонним способом

Однонаправленное измерение ступенчатым датчиком должно содержать измерительную поверхность, измеренную тремя дискретными точками (в одной и той же точке контакта цели) и усредненные координаты.

Длина определяется по усредненным координатам. Измерение должно производиться односторонним способом (см. рисунок B.2). Процедуры выравнивания описаны в Приложении С.

Усреднение трех точек на каждой измерительной поверхности одностороннего ступенчатого прибора необходимо для того, чтобы при комбинировании с погрешностями блока короткой концевой меры результаты испытаний были эквивалентны результатам, полученным при двухстороннем измерении.

B.3.3.2 Плита и стержень с шарами, измеряемые односторонним способом

Одностороннее измерение измерительного средства с калиброванными сферическими поверхностями, такими как плита или стержень с шарами, состоит из каждой сферы, измеренной с помощью пяти точек зондирования и определенной межцентрового расстояния (методом наименьших квадратов).

Стратегия точечной выборки показана на рисунок2.

B.3.3.3 Лазерная интерферометрия с контактным зондированием, измеренным односторонним способом

Одностороннее измерение может быть выполнено с помощью аттестованного лазерного интерферометра и измерительной поверхности; измерительная поверхность может быть плоскостью или сферой.

Измерение включает в себя интерферометрическое измерение смещения измерительной поверхности, (контактно) зондируемой КИМ. Измерительная поверхность обычно перемещается на каретке или салазках, к которым прикреплен лазерный ретрорефлектор.

В случае, когда измерительная поверхность представляет собой сферу, положение центра сферы измеряется с помощью пяти точек, как описано в B.3.3.2. В случае плоскости поверхность зондируется с тремя точками в каждом положении и усредненными координатами, как описано в В.3.3.1; направление зондирования одинаково как для начального, так и для конечного положения (см. рисунок В. 2).

B.3.3.4 Лазерная интерферометрия без контактного зондирования, измеренная однонаправленным способом

В некоторых случаях (особенно при больших КИМ) может быть удобны замена зондирующей системы ретрорефлектором и измерение перемещения КИМ с помощью лазерной интерферометрии.

Каждое измерение перемещения лазера считается односторонним измерением (см. рисунок B.2).

Для некоторых КИМ, испытанных с помощью лазерной интерферометрии, используемой без контактного зондирования, интерферометрические измерения могут не обеспечить адекватной компенсации геометрических погрешностей КИМ. Следовательно, это приведет к погрешностям показаний, намного превышающую погрешность, чем в случае контактного зондирования. В таких случаях следует использовать нормированную для испытания длину, включающую контактное зондирование, и внешний триггер, активирующий компенсацию погрешностей, может облегчить проблему.

Приложение С

(информационное)

Выравнивание измерительных средств

С.1 Общие положения

Для сравнения измеренной посредством КИМ длины, с аттестованным значением длины, необходимо правильно выровнять длину. Если в свидетельстве о калибровке испытательной длины содержатся инструкции по выравниванию, то эти инструкции следует выполнять до начала измерений длины. При отсутствии инструкций по выравниванию в свидетельстве о калибровке завод-изготовитель может принять решение о процедуре выравнивания.

C.2 Плоскопараллельные меры

Для плоскопараллельных концевых мер может применяться следующая процедура выравнивания.

Ощупывают множество точек на одной поверхности меры и устанавливают базовую плоскость (подгонка по наименьшим квадратам). Направление, перпендикулярное плоскости, является базовым направлением (осью меры). Измеряют одну точку на каждой измерительной поверхности, например на каждой концевой мере, причем каждая точка берется как можно ближе к точкам аттестации меры. Постройте длину от точки до точки, а затем проецируйте эту длину на базовое направление (ось меры). Затем проецируемая длина сравнивается с аттестованным значением меры.

Для концевых мер, которые имеют очень большую длину по отношению к размеру рабочих поверхностей (например, когда нормированная для испытаний длина превышает размер рабочей поверхности более чем в 10 раз), базовое направление может быть установлено с помощью точек на негабаритных поверхностях меры. Например, точки, измеренные на двух длинных сторонах концевой меры длины, могут быть использованы для установления базового направления (оси меры). Этот метод выравнивания следует также использовать для ступенчатых мер, если в сертификате калибровки отсутствует процедура выравнивания.

Одна точка, измеренная на каждой рабочей поверхности, затем используется для построения отрезка длины, которая проецируется на базовое направление. Затем эта проекционная длина сравнивается с аттестованным значением меры.

С.3 Стержень или плита с шарами

Один из методов выравнивания стержня или плиты с шарами при их двухстороннем измерении заключается в обеспечении подвода щупа вдоль оси меры, т. е. линии, проходящей через центры сфер. Калибровочная ось определяется как межцентровая ось между двумя сферами. Благодаря методу выравнивания этот тип аттестованной испытательной длины должен использоваться только на таких КИМ, где перемещение щупа при подводе контролирует компьютер.

Другой метод выравнивания стержня или плиты с шарами, при их измерении двухсторонним способом, состоит в измерении каждой сферы с использованием четырех точек, одна точка находится на сфере, пересекающей ось меры (то есть конечную точку), а остальные три точки расположены на расстоянии 90° друг от друга, расположен на сфере и в плоскости, перпендикулярной оси меры и содержащей центр сферы (т.е. точки на экваторе). Эти три точки служат для выравнивания стержня или плиты с шарами. Смотрите рисунок С.1.

В обоих случаях двухстороннее измерение стержня или плиты с шарами определяет аттестованную испытательную длину, которая состоит из аттестованного межцентрового расстояния и половины аттестованного диаметра каждой сферы.

Рисунок С.1 – Четырехточечная схема зондирования для каждой сферы, используемой для двухстороннего измерения стержня с шарами

Стержни или плиты с шарами, измеренные односторонним способом (от центра сферы к центру), имеют геометрически однозначное расположение центра каждой сферы и поэтому обычно не требуют специальных методов выравнивания.

При применении стержней или плит с шарами необходимо обеспечить, чтобы конфигурация зондирования при испытаниях была как можно ближе к конфигурации зондирования, документированный в свидетельстве о калибровке стандарта, и чтобы она была аналогична конфигурации, показанной на рисунке B.2. Если это не может быть выполнено, то используется конфигурация, приведенная на рисунке 2, и рассматриваются дополнительные погрешности, влияющие на неопределенность испытания.

Для двухстороннего измерения стержня с шарами следует использовать только управляемые компьютером КИМ. Следуйте процедурам выравнивания меры, как правило, сначала определяя ось меры посредством измерения двух сфер, перед проведением двухстороннего измерения.

В случае стержней с несколькими шариками невозможно определить общую измерительную ось. В некоторых случаях аттестуются только центральное расстояние между двумя смежными шарами. Для длин, состоящих из двух несмежных шаров, базовое значение определяется как сумма пространственных расстояний; поэтому следует учитывать дополнительную неопределенность, обусловленную геометрическим расположением промежуточных сфер (см. рисунок С.2).

Рисунок С.2 – Оценка расстояний между шариками для стержня с несколькими шарами

Приложение D

(обязательное)

Математическая адаптация контрольно-измерительных средств с низким уровнем КТР

D.1 Общие положения

В некоторых ситуациях математическая адаптация для учета теплового расширения предпочтительней для облегчения испытаний КИМ.

Рассматривают большие КИМ, которые изготовлены из стали, используется для измерения стальных изделий и не имеет никакого метода для учета теплового расширения деталей. Такие большие КИМ требуют больших нормированных для испытания длин, следовательно, тепловое равновесие длины испытания важно для контрольно измерительных средств с нормальным КТР. Для уменьшения влияния неравновесных тепловых условий может быть использована испытательная длина с малым КТР.

Однако нормированные длины с малым КТР будет иметь большую нескорректированную разницу в тепловом расширении между длиной испытания и (нормальным КТР) КИМ. Следовательно, будут наблюдаться большие погрешности измерения длины, например значения E0, которые не характерны для погрешностей при измерении стальных деталей. Следовательно, может оказаться полезным выполнить математическую адаптацию изготовленных из стали КИМ к низкому КТР применяемого контрольно-измерительного средства.

Для осуществления адаптации требуется, чтобы в начале каждого испытания (E0 и E150) с помощью аттестованного термометра измерялась температура меры испытательной длины с низким КТР. Эта температура используется для вычисления «синтетической длины», эквивалентной длины стальной меры с точно известным КТР, равным                                   α = 11,5 × 10-6/°C. Смысл адаптации заключается в изменении испытательной длины с низким КТР таким образом, чтобы она соответствовала синтетической длине с КТР                       11,5 × 10-6/°C при измеренной температуре. В приведенном выше примере преимущество этой процедуры заключается в том, что стальная КИМ будет измерять «синтетическую стальную» меру и, следовательно, не будет вносить неучтенной погрешности теплового расширения.

Примечание – Математическая адаптация к низкому КТР аттестованной длины выполняется испытателем в соответствии с требованиями D.2. Такая адаптация эквивалентна повторной аттестации контрольно измерительного средства не нарушает запрета на ручную корректировку результатов измерений КИМ, описанного в 6.3.4. и 6.5.3.

D.2 Требования

При применении процедуры математической адаптации для проведения приемочных или перепроверочных испытаний необходимо учитывать несколько моментов:

- математическая адаптация допускается только на КИМ, у которых отсутствует возможность компенсации теплового расширения детали;

- математическая адаптация допускает только контрольно-измерительные средства с КТР не превышающие 2 × 10-6/° или менее;

- фактическое значение КТР контрольно-измерительного средства должно быть указано в его сертификате о калибровке до проведения любых измерений на КИМ;

- математическую адаптацию применяют только для КТР, равного 11,5 × 10-6/°C, и ее применение для каких-либо других синтетических КТР не допускается;

- математическая адаптация может быть выполнена только один раз для определения E0 и только один раз (с новым измерением температуры) для определения E150. В каждом случае измерение температуры должно производиться до начала каждого испытания;

- температура испытательной длины с низким КТР должна измеряться посредством аттестованного термометра и не должна использоваться какая-либо система измерения температуры, поставляемая КИМ;

- адаптация производится с учетом требований к контрольно-измерительным средствам с низким КТР, как описано в 6.3.3.3, включая необходимость применения дополнительной испытательной длины 6.3.3.3.;

- результаты измерения температуры, используемые при адаптации, должны быть получены при измерении температуры находящихся в тепловом равновесии с окружающим воздухом стальной концевой меры, описанной в 6.3.3.3, или эквивалентного ей в тепловом отношении стального образца;

- при применении процедуры математической адаптации результаты испытаний должны быть указаны как КТР испытательной длины, так и его синтетический КТР, например: «КТР испытательной длины составляет 0,5 × 10-6/°С, математически скорректированный до 11,5 × 10-6/° С».

Примечание – Эффекты тепловых градиентов в испытательной длине значительно подавляются при использовании артефакта с низким уровнем КТР, но эти эффекты могут проявляться как погрешности измерения длины при использовании обычного (например, стального) контрольно-измерительного средства.

Приложение Е

(информационное)

Место проведения испытания при зондировании одним щупом

Содержащееся в ISO 10360-2:2001 испытание при зондировании с одним щупом, в настоящем издании не содержится. Оно должно быть размещено в новом издании                         ISO 10360-5, которое заменит ISO 10360-5:2000.

ISO/PAS 12868 был подготовлен таким образом, чтобы обеспечить возможность проведения пробного испытания одним щупом до опубликования нового издания                        ISO 10360-5.

Приложение F

(информационное)

Связь с матричной моделью GPS

F.1 Общие положения

Подробные сведения о матричной модели GPS см. в ISO/ТR 14638.

F.2 Информация о настоящем стандарте и его применении

Настоящий стандарт определяет приемочные испытания, проводимые для проверки соответствия характеристик КИМ, используемой для измерения линейных размеров, характеристикам установленным производителем. Он также определяет перепроверочные испытания, которые дают возможность пользователю периодически перепроверять характеристики КИМ, применяемой для измерения линейных размеров.

F.3 Положение в матричной модели GPS

Настоящий стандарт является общим стандартом GPS, который влияет на звено цепи 5 цепочек стандартов по размеру, расстоянию, радиусу, углу, форме, ориентации, месторасположению, биению и базы в общей матрице GPS, как графически показано на рисунке F.1.

Рисунок F.1 – Положение в матричной модели GPS

F.4 Соответствующие Международные Стандарты

Соответствующие международные стандарты относятся к цепочкам стандартов, указанных на рисунке F.1.

Библиография

[1] ISO 3650 Geometrical Product Specifications (GPS) – Length standards – Gauge blocks (Геометрические характеристики изделий (GPS) – Мера длины - Концевая мера длины).

[2] ISO 10360-3 Geometrical product specifications (GPS) – Acceptance and reverification test for coordinate measuring machines (CMM) – Part 3: CMMs with the axis of a rotary table as the fourth axis (Геометрические характеристики изделий (GPS) – Приемочные и перепроверочные испытания координатно-измерительных машин — КИМ) - Часть 3: КИМ с осью поворотного стола в качестве четвертой оси).

[3] ISO 10360-4 Geometrical product specifications (GPS) – Acceptance and reverification test for coordinate measuring machines (CMM) – Part 4: CMMs used in scanning measuring mode (Геометрические характеристики изделий (GPS) – Приемочные и перепроверочные испытания координатно-измерительных машин — КИМ) - Часть 4: Координатно-измерительные машины, применяемые в режиме сканирования).

[4] ISO 10360-5:2000 Geometrical product specifications (GPS) – Acceptance and reverification test for coordinate measuring machines (CMM) – Part 5: CMMs using multiple-stylus probing systems (Геометрические характеристики изделий (GPS) – Приемочные и перепроверочные испытания координатно-измерительных машин — КИМ) — Часть 5: Координатно-измерительные машины, использующие одно- и многощуповые контактные зондирующие системы).

[5] ISO/TR 14638 Geometrical Product Specifications (GPS) – Masterplan (Геометрические характеристики изделий (GPS) – основная схема).

[6] ISO/TS 15530 (all parts) Geometrical product specifications (GPS) – Coordinate measuring machines (CMM): Technique for determining the uncertainty of measurement (Геометрические характеристики изделий (GPS) — Координатно-измерительные машины (КИM): Методика определения неопределенности измерений).

[7] ISO/TR 16015 Geometrical product specifications (GPS) – Systematic errors and contributions to measurement uncertainty of length measurement due to thermal influences (Геометрические характеристики изделий (GPS)- Систематические ошибки и их составляющие при определении погрешности при измерении длины из-за термических воздействий).

[8] ISO/PAS 12868 Geometrical product specifications (GPS) – Coordinate measuring machines (Геометрические характеристики изделий (GPS) – Координатно-измерительные машины (КИМ): Испытание характеристик КИМ с использованием контактных зондирующих систем с одним щупом).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 14660-1:1999 Geometrical Product Specifications (GPS) – Geometrical features – Part 1: General terms and definitions (Геометрические характеристики изделий. Геометрические элементы. Часть 1. Общие термины и определения). | MOD | ГОСТ 31254-2004 (ИСО 14660-1:1999, ИСО 14660-2:1999) Основные нормы взаимозаменяемости. Геометрические элементы. Общие термины и определения |

УДК 006.86:006.354                                                                      МКС 17.040.30 (IDT)

Ключевые слова: КИМ, испытания. Погрешность, линейные размеры. Приемочные испытания

УДК 006.86:006.354                                                                      МКС 17.040.30 (IDT)

Ключевые слова: КИМ, испытания. Погрешность, линейные размеры. Приемочные испытания

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ерсiнова |

* Действует только для применения настоящего стандарта.