Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Кресла-коляски

Устойчивость к воспламенению невстроенных подушек для сиденья и спинки

Часть 10

ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

СТ РК ISO 16840-10

(ISO 16840-10:2014 Wheelchairs. Resistance to ignition of non-integrated seat and back support cushions. Part 10. Requirements and test methods, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Объединение юридических лиц «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от           «   » ____ 20__года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 16840-10:2014 Wheelchairs. Resistance to ignition of non-integrated seat and back support cushions. Part 10. Requirements and test methods (Кресла-коляски. Устойчивость к воспламенению невстроенных подушек для сиденья и спинки. Часть 10. Требования и методы испытаний).

Международный стандарт ISO 16840-10:2014 разработан подкомитетом SC 1 «Кресла-коляски» технического комитета ISO/TC 173 «Вспомогательные средства для лиц с ограничениями жизнедеятельности».

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном Приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

### 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Введение

Воспламенение и последующее горение кресел-колясок происходят крайне редко, однако могут возникнуть в результате:

—	нахождения вблизи горящего объекта, такого как пожар около кресла-коляски;

—	перегрева любого электрического или электронного устройства кресла-коляски; а также

—	контакта с искрами или пламенем (например, с искрами от сварки, сигаретами или спичками).

Пользователи кресел-колясок находятся в группе особого риска получения травм или гибели от таких источников пожара и образуемого ими дыма, так как они могут быть не способны удалиться от кресла-коляски.

Считается, что кресла-коляски состоят из следующих компонентов:

a)	элементов конструкции, таких как рама, колеса и т.п., которые являются неотъемлемой частью механической целостности кресла-коляски;

b)	устройств поддержания позы, таких как подвесные сиденья, подвесные опоры для спины, опоры для рук. опоры для ног и т. д., которые прикреплены к креслу-коляске и. в первую очередь, предназначены для поддержания позы пользователя кресла-коляски (они также предназначены для перераспределения давления);

c)	устройств для поддержания целостности тканей, таких как подушки для сиденья и опоры спины, которые имеют, в первую очередь, клиническую функцию минимизации рисков повреждения кожных покровов (также они могут быть использованы для контроля и обустройства позы);

d)	силовые компоненты, такие как двигатели, источники питания, блоки управления и т.п., которые необходимы для функционирование питаемых приборов на креслах-колясках.

Каждый из приведенных выше компонентов кресла-коляски имеет различную степень риска, связанную с вероятностью воспламенения и последующего причинения вреда его пользователю. В настоящее время опубликованы или разрабатываются стандарты ИСО. устанавливающие требования и методы испытаний для указанных выше категорий компонентов и предназначенные для оказания помощи производителям в конструировании и покупателям в приобретении кресел-колясок и их компонентов, у которых должен быть баланс между риском воспламенения и функциональными потребностями пользователя кресла-коляски. Целью таких стандартов ИСО является предоставление соответствующей альтернативы стандартам воспламенения мебели, чтобы отразить области применения и цели при использовании кресел-колясок и их оборудования.

В настоящее время разработка стандарта ИСО по устойчивости к воспламенению элементов конструкции кресла-коляски [см. перечисление а)] не начата. К наиболее вероятным источникам воспламенения относят источники тепла, такие как электрообогреватель или домашний огонь, либо источники огня, такие как зажженная спичка или сигарета, упавшая на конструкцию.

ISO 7176-16 прежде всего рассматривает устойчивость к воспламенению компонентов устройств для поддержания позы пользователя кресла-коляски 
[см. перечисление b)). Эти устройства, как правило, включают опоры для рук. подвесные сиденья, подвесные опоры для спины, опоры голени, опоры ступни, боковую поддержку, подголовник и т. п. Наиболее вероятный источник воспламенения — это открытое пламя, попавшее на поверхность компонента или в щели между поверхностями. Данный стандарт описывает устойчивость к источникам огня, эквивалентным зажженной спичке, при контакте с испытуемым образцом, имеющим составные части, покрытые обивкой из композитного материала как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.

Вопросы относительно компонентов, связанных с мощностью кресла-коляски 
[см. перечисление d)). отрегулированы в ISO 7176-14, в котором установлены требования к перегреву электрических компонентов, становящихся причиной воспламенения и пожара.

Устройства для поддержания целостности тканей [см. перечисление с)] рассмотрены в настоящем стандарте, в положениях которого изложены более облегченные требования к устойчивости к воспламенению в отличие от установленных в ISO 7176-16, исходя из того, что приоритетной для данных компонентов является их клиническая функция по сравнению с необходимостью большой устойчивости к воспламенению.

Требования настоящего стандарта установлены на минимальном основном уровне, они менее жесткие по сравнению с требованиями, обязательными для исполнения в некоторых странах. Настоящий стандарт разработан с целью использования материалов, не соответствующих требованиям ISO 7176-16. однако производитель должен обосновать невозможность применения ISO 7176-16. Рекомендуется также использовать материалы, которые минимизируют риск выброса токсичных веществ в результате воспламенения. Выбранные материалы должны соответствовать требованиям биологической совместимости (ISO 10993-1 и ISO 10993-10).

Ежедневное использование кресла-коляски может оказать влияние на устойчивость материала к воспламенению в результате циклической нагрузки, движения материалов, мойки, чистки и т. д. Производители при выборе материалов изделий часто принимают в расчет воздействие данных факторов при оценке риска с целью его минимизации в условиях нормального использования кресла-коляски. Однако несмотря на то. что настоящий стандарт может распространяться на части, бывшие в употреблении и т. п., испытуемые образцы предусматривают наличие новых или неиспользованных частей.

Кроме того, различные устройства, которыми часто пользуется определенная категория пользователей кресел-колясок, также могут повлиять на воспламеняемость материалов, например: домашние кислородные системы, системы подачи лекарственных препаратов, вводимых в легковоспламеняющуюся среду, и т. д. могут превратить инертный материал в легковоспламеняющийся. Грязь и прочие материалы, накапливаемые в кресле-коляске, — также неотъемлемые источники горючего материала. Производители кресел-колясок и их пользователи должны обращать внимание на данные риски, проектировать и соответственно использовать кресла-коляски в соответствии с 
ISO 14971.

Настоящий стандарт описывает испытание комплекта из композитных материалов, используемого в качестве компонента кресла-коляски, так как устойчивость данных материалов по отдельности может значительно отличаться от устойчивости данных материалов, скомплектованных как единое целое. Следовательно, результаты испытаний, представленные в настоящем стандарте, не оказывают существенного влияния на устойчивость к воспламенению любых материалов испытуемых образцов по отдельности.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Кресла-коляски

Устойчивость к воспламенению невстроенных подушек для сиденья и спинки

Часть 10

ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

# Дата введения _____________

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет требования и методы испытаний для оценки устойчивости к воспламенению от эквивалента тлеющей сигареты невстроенных компонентов кресла-коляски, предназначенных для защиты целостности кожных покровов.

При проведении испытаний измеряют исключительно устойчивость к воспламенению от эквивалента тлеющей сигареты, а не возгораемость всего кресла-коляски. Настоящий стандарт дает указания, но не может гарантировать стойкость к воспламенению невстроенных компонентов в сборе укомплектованного кресла-коляски.

Настоящий стандарт не применяется в отношении устойчивости к воспламенению элементов конструкции кресла-коляски, а также устройств поддержания позы пользователя. В настоящем стандарте не рассмотрены изменения устойчивости к воспламенению в результате регулярной мойки или использования.

Настоящий стандарт допускает проведение отдельных испытаний съемных невстроенных компонентов кресла-коляски, которые обычно используются в горизонтальной плоскости (например, подушки для сидений), и тех, которые обычно используются в вертикальной плоскости (например, опора для спины).

Настоящий стандарт описывает испытание композитных материалов в сборе, используемых в съемных невстроенных компонентах. Результаты испытаний в соответствии с настоящим стандартом не дают указаний на воспламенение любых отдельных материалов испытуемого образца.

Примечания:

1 Настоящий стандарт предполагает главным образом рассмотрение съемных подушек, целью которых является защита кожных покровов от повреждений в результате давления, натирания и мацерации.

2 Требования настоящего стандарта установлены на минимальном основном уровне, они менее жесткие по сравнению с требованиями, обязательными в некоторых странах.

Если это целесообразно, производители могут использовать материалы, более устойчивые к воспламенению. Производитель должен обосновать, почему необходимо применять настоящий стандарт ISO 16840, а не ISO 7176-16.

3 Требования по контролю рисков от источников пожара, образованного электрическими и электронными компонентами, включены в ISO 7176-14.

Проект, редакция 1

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходим следующий ссылочный нормативный документ. Для датированной ссылки применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированной ссылки применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 14971:2019 Medical devices. Application of risk management to medical devices (Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям).

ISO 554:1976 Standard atmospheres for conditioning and/or testing. Specifications (Атмосферы стандартные для кондиционирования и (или) испытаний. Технические требования).

EN 1021-1:2014 Furniture. Assessment of the ignitability of upholstered furniture. Part 1. Ignition source smouldering cigarette (Мебель мягкая. Оценка воспламеняемости мягкой мебели. Часть 1. Источник возгорания: тлеющая сигарета).

EN 1021-1:2006* Furniture. Assessment of the ignitability of upholstered furniture. Part 1. Ignition source smouldering cigarette (Мебель мягкая. Оценка воспламеняемости мягкой мебели. Часть 1. Источник возгорания: тлеющая сигарета).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 7176-26 и ISO 8191-1:1987, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Воспламенение (flaming): Возгорание в газообразной фазе с излучением света.

Примечание — Взято из ISO 8191-1:1987, определение 3.2.

3.2 Невстроенный (non-integrated): Снимаемый без использования инструментов.

Примечания

1 Подушки для сиденья или опоры спины, удерживаемые на месте с помощью крюка и застегивания на петли, также считаются невстроенными.

2 Остальные части обивки (такие как мягкое сиденье или тент для опоры спины), прикрепляемые к креслу с помощью крюка и застегивания на петли, считаются устройствами кресла-коляски для поддержания позы согласно ISO 7176-16.

3.3 Прогрессивное тление (progressive smouldering): Экзотермическое окисление, не сопровождающееся горением, то есть спонтанно распространяющееся, независящее от источника возгорания.

Примечания

1 Взято из ISO 8191-1:1987, определение 3.1.

2 Оно гложет сопровождаться или не сопровождаться накаливанием.

4 Принцип

Испытуемые материалы, используемые для устройств невстроенных сидений и опоры спины кресел-колясок. собирают в горизонтальные или вертикальные образцы и подвергают воздействию источника тепла, эквивалентного тлеющей сигарете. Конечное воздействие на испытуемый материал осматривают и измеряют.

_______________

*Действует только для применения настоящего стандарта

5 Охрана здоровья и техника безопасности персонала, проводящего испытания

5.1 Общие положения

Примечание — Следующие требования к испытаниям предусматривают использование процедур, которые могут быть опасны для здоровья, если не принимать соответствующие меры предосторожности.

Данные меры предосторожности приняты согласно ISO 8191-1:1987, раздел 6.

Проверяют, чтобы отсутствовало скрытое тление на образцах перед их утилизацией.

5.2 Ограждения

В целях безопасности испытания должны проводиться в пожаробезопасном вытяжном шкафу. При отсутствии такого шкафа ограждение места испытания должно быть сконструировано таким образом (см. 6.2), чтобы оператор был защищен от выделяемых газов.

5.3 Огнетушители

Следует предусмотреть отвечающие требованиям средства пожаротушения, при этом необходимо учитывать, что во время проведения испытаний возможно быстрое воспламенение некоторых составов. Может быть полезной ручная или стационарная система пожаротушения распыленной водой, которую необходимо направлять на площадь горения. Также поможет наличие других средств, таких как огнетушители (водяные и галоидо-углеводородные), противопожарные одеяла и емкость с водой. В некоторых случаях может быть трудно полностью потушить тление, в связи с чем понадобится полное погружение испытуемых материалов в воду.

6 Устройство

6.1 Установка для проведения испытаний

Установка для проведения испытаний, приведенная в ISO 8191-1:1987, может быть использована в соответствии с описанием.

Примечание — Для проведения как горизонтальных, так и вертикальных испытаний может быть использована рама установки, описанная как рама для опоры спины шириной (450 ± 2) мм и высотой 
(450 ± 2) мм.

6.2 Ограждение места проведения испытания

Ограждение места проведения испытаний должно состоять либо из комнаты площадью более 20 м3 {в которой достаточно кислорода для испытания), либо меньшего огражденного участка со сквозным потоком воздуха. Системы впуска и вытяжки, подающие поток воздуха со скоростью от 0,02 до 0.2 м/с в место расположения установки, подают достаточное количество кислорода, не влияя на характер горения.

Примечание — Ограждение согласно ISO 8191-1:1987, 7.2.

6.3 Таймер

Средство измерения времени (с периодом от 5 до 1000 с) с погрешностью ± 0,1 с.

6.4 Источник тепла

Терморегулируемый источник тепла, состоящий из двух отдельных частей.

a)	Источник тепла, соответствующий следующим требованиям:

—	диаметр 8 мм ± 0,5 мм;

—	длина участка выделения тепла -  75 мм ± 5 мм;

—	теплоотдача 100 Вт ± 20 Вт;

—	ХА-термопара, встроенная в центр источника тепла;

—	минимальная длина проводки - 3 м;

—	термостойкая изоляция проводов;

—	приспособление для удержания источника тепла на месте на протяжении всего испытания, сконструированное таким образом, чтобы избежать ожогов при обращении с источником тепла.

b)	Регулятор температуры, соответствующий следующим требованиям:

—	регулятор температуры с автоматической идентификацией области регулирования или модель, основанная на настройке контролируемых параметров;

—	цикл испытания запускается при достижении температуры 150 °C;

—	значения температуры автоматически следуют за температурой кривой нагрева на рисунке 1 и в таблице 1 во время цикла испытаний.

- заданное значение

- минимальное значение

- максимальное значение

Время (с)

Температура (˚С)

Кривая заданных значений

Рисунок 1 - Диаграмма температуры — времени цикла испытания кривой заданных значений с допустимыми смещениями

Таблица 1 - Таблица заданных значений для испытания

|  | Продолжительность | Начальное заданное значение | Конечное заданное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Уклон | 80 с ± 20 с | 150 °C ± 10 °C | 575 ± 30 °C |
| Горизонтальный участок | 30 с ± 1 с | 575 °C ± 30 °C | 575 °C ± 10 °C |
| Горизонтальный участок | 30 с ± 1 с | 575 °C ± 10 °C | 575 °C ± 10 °C |
| Охлаждение | Варьируется | 575 °C ± 10 °C | 150 °C ± 10 °C |

Примечания

1 В приложении А приведена подробная информация об устройстве, отвечающем этим техническим характеристикам.

2 Данный источник разработан с целью обеспечения теплотворности, приближающейся к теплотворности стабилизированной тлеющей сигареты (ISO 8191-1:1987).

6.5 Среда кондиционирования

Перед проведением процедуры кондиционирования, описанной ниже, все внешние материалы покрытия должны быть вымыты и высушены согласно процедурам, описанным в приложении В.

Среда проведения испытаний с атмосферой, которую в течение периода времени не более 20 ч можно удерживать при температуре (23 ± 2) °С и относительной влажности 
(50 ± 5) %, — в соответствии с ISO 554.

6.6 Среда проведения испытаний

Окружающая среда, при которой можно проводить испытания согласно разделу 7, — это среда с температурой атмосферы в пределах от 10 °С до 30 °С и относительной влажностью от 15 % до 80%.

В зоне установки для проведения испытаний на расстоянии (100 ± 5) мм от источника тепла поток воздуха должен быть не менее 0,02 м/с.

6.7 Испытуемый образец

Образец, состоящий из материалов в сборе, должен быть сделан из покрытия, наполнителя и других компонентов, таких как прослойка, которые могут быть использованы в реальном укомплектованном изделии. Испытуемый образец должен иметь следующие размеры: минимальная ширина 300 мм и максимальная ширина 450 мм, минимальная глубина или длина 300 мм и максимальная глубина или длина 450 мм. Могут быть использованы невстроенные подушки для сидений или опор для спины промышленного производства при условии, что их размеры не менее минимальных и не более максимальных размеров, указанных выше.

Запрещено полагаться на распыляемые огнезадерживающие вещества, за исключением тех. У которых подтверждена продолжительность срока службы комплектующих изделий.

Примечания

1 Если подушка изготовлена для использования только в чехле, то испытуемый образец также должен иметь этот чехол.

2 Если подушка изготовлена для использования только в одном из ряда чехлов, каждый из чехлов должен быть испытан отдельно совместно с данной подушкой.

3 Если подушка изготовлена для использования с/без чехла, то подушка должна быть испытана как в чехле, так и без него.

7 Процедура проведения испытаний

7.1 Подготовка

a)	Определяют съемную подушку сиденья или опоры спинки.

b)	Для испытуемых изделий, предназначенных для использования только в пределах горизонтальной плоскости ± 30°, проводят испытание в горизонтальном положении, а для всех остальных опор — испытание в вертикальном положении. Если изделие предназначено для использования в любой из плоскостей, проводят оба испытания.

c)	Устанавливают испытуемый(ые) образец(ы) на устройстве(ах) для испытания.

d)	Помещают устройство для испытания и образец в кондиционируемую среду как минимум на 16 ч.

e)	Следят за тем, чтобы температура источника тепла была ниже 50 °С.

7.2 Испытание в горизонтальном положении

a)	Устанавливают испытуемый образец в устройство для проведения испытания в горизонтальном направлении (контактной поверхности) в среду проведения испытания.

b)	Устанавливают источник тепла, указанный в пункте 6.4, на расстоянии 50 мм от центра верхней поверхности, по возможности параллельно верхней поверхности испытуемого образца, таким образом, чтобы отсутствовали давление со стороны источника тепла и щель между источником тепла и образцом.

c)	Включают источник тепла и проверяют, чтобы реальная температура источника тепла была (150 ± 30) °С перед началом цикла испытания.

d)	Запускают цикл испытания. Наблюдают за последующим процессом возгорания, регистрируют любые свидетельства прогрессивного тления или воспламенения внутренней части и/или поверхности. Не принимают во внимание любые случаи возгорания, дымления или тления, которые прекращаются в течение 10 с в конце горизонтального участка температурной кривой. Источник тепла должен остыть до температуры 150 °С или до еще более низкой температуры перед тем. как его уберут от образца.

e)	Проверяют, чтобы температура источника тепла была менее 50 °С.

f)	Повторяют процедуры по перечислениям a)—d) еще раз на новом образце или незатронутой зоне того же образца.

7.3 Испытание в вертикальном положении

Выполняют испытание, указанное в 7.2 с соблюдением следующих условий:

a)	устройство для проведения испытания удерживают в вертикальном положении (контактной поверхности);

b)	устанавливают источник тепла, указанный в 6.4, на полпути ± 50 мм поперек испытуемого образца по ширине на расстоянии (0.1 h + 20) мм ± 10 % над самой нижней стороной испытуемого образца, где h — итоговая длина испытуемого образца, выраженная в миллиметрах;

c)	устанавливают источник тепла по прямой в горизонтальной плоскости ± 3° параллельно контактной поверхности испытуемого образца таким образом, чтобы не отсутствовали давление со стороны источника тепла и щель между источником тепла и образцом.

8 Требования

В горизонтальном и вертикальном направлении под воздействием источника тепла, указанного в 6.4, съемные подушки для сиденья или опоры спины, используемые в креслах-колясках, должны не демонстрировать признаков:

a)	возгорания внутренности и/или поверхности в течение испытания или после него, а также

b)	прогрессивного тления в течение (10 ± 1) с после окончания горизонтального участка максимального значения температурной кривой.

9 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать следующую информацию:

a)	заявление о том, что: «Следующие результаты испытаний относятся исключительно к воспламеняемости комбинации материалов при определенных условиях испытания. Они не предназначены в качестве средства оценки полной потенциальной опасности укомплектованного кресла-коляски»;

b)	идентификационные данные и конструкцию испытуемых образцов;

c)	дату составления протокола испытаний;

d)	наименование и адрес, а также статус аккредитации учреждения, проводившего испытания;

e)	наименование и адрес производителя(ей) испытанных образцов;

f)	наименования материалов, краткое описание, номера партии и серийные номера;

g)	фотографии итоговых результатов испытаний;

h)	результаты проведенных испытаний и заявление о том. соответствуют/не соответствуют материалы требованиям настоящего стандарта, за исключением раздела 10;

i)	уникальный идентификационный номер протокола испытания.

10 Разглашение результатов испытания

Производитель(и) обязан(ы) в своих листах спецификации предоставить информацию в порядке и последовательности, указанных в ISO 7176-15:

a)	сведения о соответствии невстроенных подушек для сидений и опоры спины требованиям настоящего стандарта ISO 16840;

b)	рациональное обоснование использования настоящего стандарта, а не 
ISO 7176-16:2012;

c)	вероятность изменения устойчивости к воспламенению при использовании, износе и/или чистке испытуемых образцов,

d)	необходимость принятия мер предосторожности во избежание источников воспламенения, включая огонь, сигареты и т. д.,

e)	воздействие окружающей среды пользователя (такой как кислород, алкоголь и т. п.), которая может увеличить риск воспламенения,

f)	предназначение подушек для использования — с чехлами, или без них. или только с определенным чехлом, а также данные о проведении соответствующего испытания.

Примечание – Результаты данных испытаний не влияют на показатели устойчивости к воспламенению любых материалов испытуемых образцов по отдельности, если не указано иное.

Приложение А

(информационное)

Конструкция источника тепла, имитирующего сигарету

В приложении А предоставлены данные по источнику тепла, который соответствует требованиям настоящего стандарта. Источник тепла состоит из двух основных частей. Источник тепла формируется нагревательным патроном из изолированной проводки, состоящей из стекловолокна, и трубным переходником 90°. Закрепляемым на зажимном приспособлении. Цифровой терморегулятор запускает твердотельное реле и имеет кнопку для запуска цикла испытания. В таблице А.1 приведен список частей, включающий вспомогательное оборудование. На рисунке 1 изображена схема электрических соединений для напряжения сети 230 В. В процессе работы терморегулятора в пределах от 115 до 230 В напряжение сети источника тепла можно легко поменять на другое. Для этой цели необходим другой нагревательный патрон, который обеспечивает необходимое энергопотребление (100 ± 20) Вт в указанном напряжении питающей сети. В таблице A. 2 указаны параметры программирования HotControl С248 компании HotSet company. Некоторые параметры идентифицированы автоматически во время идентификации контролируемой области.

Таблица A.1 - Перечень деталей

| п/п | Элемент | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Терморегулятор | HotSet Hotcontrol C248 |
| 2 | Нагревательный патрон с термодатчиком | HotSet Hotrod HHP 8 мм × 80 мм 250В 100 Вт ХА- термопара |
| 3 | Корпус | 2 Fischer Elektronik KOH6 |
| 4 | Крышка | 2 Fischer Elektronik H6 |
| 5 | Твердотельное реле | Crydom D2425 250 В 16 A |
| 6 | Предохранительная крышка для реле | Crydom D2425 |
| 7 | Коннектор | Hirschmann Ca-6 GD |
| 8 | Коннектор | Hirschmann Ca-6 LS |
| 9 | Модуль подачи электропитания, включающий клеммный блок и главный рубильник | Schorter KM |
| 10 | Клеммный блок для модуля подачи электропитания | Schorter KM |
| 11 | Силовой кабель | 1,8 м |
| 12 | Три клеммных блока |  |
| 13 | Три предохранителя | 2 250В 0,63А F 1 250 В 0,2А Т (с выдержкой) |
| 14 | Кнопка пуска | Нажимная кнопка |
| 15 | Расходные материалы | Кабели, ушки, винты и т. д. |

Нить накала

Термопара

Нагревательный патрон HotRod 8x80 100Dn

Пуск

Терморегулятор

Твердотельное реле

Клемма

Клемма

Клемма

230 В пер.тока

питание от сети пер.тока

Рисунок A.1 - Схема электрических соединений

Таблица A.2 - Параметры для терморегулятора HotSet HotControl C248

| Параметр | Значение | По умолчанию | Параметр | Значение | По умолчанию | Параметр | Значение | По умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sp | 150 |  | sp.cb | 0 |  | sen.s | Off |  |
| manu | Off |  | gp.n | 0 |  | off.a | 0 |  |
| out | 0 |  | gp.nr | 0 |  | off.b | 0–10 |  |
| cur.s | 0 |  | gp.fu | 0 |  | off.c | 0–20 |  |
| cur.t | 20 |  | li.1d | 0 |  | aib.l | 0 |  |
| zone | On |  | li.2d | 0 |  | aib.h | 999 |  |
| li.1 | 5 |  | li.3d | 0 |  | aic.l | 4 |  |
| li.2 | −5 |  | li.4d | 0 |  | aAic.h | 999 |  |
| li.3 | 0 |  | out.h | 100 |  | a1.d1 | 4 |  |
| li.4 | 0 |  | out.c | −100 |  | a1.d2 | 0 |  |

Продолжение таблицы A.2

| Параметр | Значение | По умолчанию | Параметр | Значение | По умолчанию | Параметр | Значение | По умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sp.2 | 575 |  | oul.m | 100 |  | a2.d1 | 8 |  |
| sp.3 | 575 |  | Cool | Off |  | a2.d2 | 0 |  |
| Sp.4 | 150 |  | rel.h | Off |  | a3.d1 | 2 |  |
| rap.t | 425 |  | rel.c | On |  | a3.d2 | 0 |  |
| rap.t | Off |  | sp.to | 0 |  | a4.d1 | 1 |  |
| rap.g | 5 |  | sp.hi | 600 |  | a4.d2 | 0 |  |
| 11 | 60 |  | сur.d | 0 |  | t1.d1 | sp2.a |  |
| t2 | 60 |  | cur.e | 100 |  | t1.d2 | t2 |  |
| t3 | 300 |  | Cels | С |  | t2.d1 | sp3.a |  |
| t4 | 0 |  | Decp | 0,1 |  | t2.d2 | T3 |  |
| aman | Off |  | Dman | out |  | t3.d1 | sp4.a |  |
| tc.al | On |  | Do 0.1 | heat |  | t3.d2 | Off |  |
| tc.ti | 8 |  | Do 0,2 | Off |  | t4.d1 | Off |  |
| appl | 0 |  | Do 0,3 | Off |  | t4.d2 | Off |  |
| h.pb | 11,9 |  | Do 0,4 | Off |  | t.res | run |  |
| h.td | 4 |  | Din.1 | Т1 |  | edit | On |  |
| h.ti | 15 |  | Din.2 | Off |  | iloc | On |  |
| h.ct | 0,2 |  | opt.a | Off |  | s.adr | 0 |  |
| c.pb | 16,6 |  | opt.b | Off |  | s.pro | P562 |  |
| c.td | 4 |  | do.a | Off |  | s.bd | 19,2 |  |
| c.ti | 15 |  | do.b | Off |  | s.par | no |  |
| c.ct | 10 |  | din.a | Off |  | s.sto | 1 |  |
| ide.h | Off |  | din.b | Off |  | c.bas | 32 |  |
| ide.c | Off |  | ao.a | Off |  | c.bd | 250 |  |
| ide.i | Off |  | ao.b | Off |  | c.op | auto |  |
| c.com | Off |  | Sen | nicr |  | m.adr | 1 |  |

Приложение B

(обязательное)

Кондиционирование наружных материалов покрытий посредством процедур мойки и чистки

B.1 Общие положения

Процедуры вымачивания в воде приведены в EN 1021-1:2006, приложение D.

B.2 Реактивы

B.2.1 Вода

Подача воды жесткостью от 8 до 10 dH (от 80 до 100 мг/л СаО).

Если вода имеет жесткость более 10 dH, следует добавить деминерализованную воду до достижения необходимого уровня жесткости. Количество деминерализованной воды, которую следует добавить на 1 л воды жесткостью D >10 dH. составляет (D-9)/9 л.

Пример – К 5 л воды, имеющей жесткость 13,4 dH, необходимо добавить 5 * (13,4 - 9) / 9 = 2,44 л деминерализованной воды, для того, чтобы получить 7,44 л воды жесткостью 9 dH.

Если вода мягче 8 dH, необходимо добавить соль для увеличения жесткости. Следует приготовить два раствора:

Раствор I:

Растворяют 3,91 г кальция хлорида (СаС12-6Н20) в 1 л деминерализованной или дистиллированной воды.

Раствор II:

Растворяют 3,00 г двууглекислого натрия (NaHCO3) в 1 л деминерализованной или дистиллированной воды.

Обьем данных двух растворов, который необходимо добавить в 1 л воды для того, чтобы получить жесткость D(<8 dH), составляет 12,2 (9−D) мл.

Пример – К 10 л воды с жесткостью 7,0 dH, 10 × 12,2 (9 – 7) = 244 мл Раствора I и равное количество раствора II добавляют для получения 10,49 л воды со степенью жесткости 9 dH.

B.2.2 Смачивающий реагент

Любой неионный смачивающий реагент.

Примечание – Точное происхождение этого реагента не критично.

B.3 Устройство

Блюдо с плоским дном соответствующего размера, для того чтобы испытуемые образцы можно было в него погрузить полностью.

B.4 Образцы

Используют подходящие материалы покрытия с целью последующей подготовки испытуемого образца, имеющего размеры, указанные в 6.7.

Примечание – В зависимости от размеров блюда с плоским дном (В. 3) может потребоваться свернуть испытуемый образец.

B.5 Процедура

Используют соотношение веса ткани к весу раствора (масса образца: масса воды), равное 1:20, полностью погружают каждый образец в воду (B.2.1), содержащую 0,5 г/л неионогенного смачивающего реагента (B. 2.2), в блюдо с плоским дном (B.3) с исходной температурой (40 ± 1) °C. Необходимо убедиться в том, чтобы образец оставался полностью погруженным.

Через 30 мин извлекают образец, промывают в воде (B. 2. 1), используя соотношение веса ткани к весу раствора, равное 1:20, в течение 2 мин, а затем высушивают образец, подвесив его вертикально за короткий край, расположенный ближе всего к вырезам, таким образом, чтобы он не соприкасался с другими образцами, материалами или поверхностями. После высыхания его необходимо выдержать в течение не менее 24 ч при температуре 23 °С/50 % RH. Если во время погружения образец свернут, перед полосканием его необходимо развернуть.

Примечание – Время высыхания разных покрытий различное, однако 48 ч при комнатной температуре должно быть достаточно для большинства тканей.

Библиография

[1] ISO 7176–14 Wheelchairs. Part 14. Power and control systems for electrically powered wheelchairs and scooters. Requirements and test methods (Кресла-коляски. Часть 14. Электросистемы и системы управления кресел-колясок с электроприводом и скутеров. Требования и методы испытаний).

[2] ISO 7176–15 Wheelchairs. Part 15. Requirements for information disclosure, documentation  and labelling (Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации).

[3] ISO 7176–16 Wheelchairs. Part 16. Resistance to ignition of postural support devices (Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела).

[4] ISO 7176–26 Wheelchairs. Part 26. Vocabulary (Кресла-коляски. Часть 26. Словарь).

[5] ISO 8191–1:1987 Furniture. Assessment of the ignitability of upholstered furniture. Part 1. Ignition source: smouldering cigarette (Мебель. Оценка воспламеняемости мягкой мебели. Часть 1. Источник возгорания: тлеющая сигарета).

[6] ISO 10993–1 Biological evaluation of medical devices. Part 1. Evaluation and testing within a risk management process (Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в рамках процесса управления рисками).

[7] ISO 10993–10 Biological evaluation of medical devices. Part 10. Tests for irritation and skin sensitization (Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия).

[8] DIEsING P Development of a surrogate replacement for a cigarette for use in flammability testing, In preparation ().

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального (межгосударственного) стандарта ссылочному международному стандарту

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии национального (межгосударственного) стандарта ссылочному международному стандарту

| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального (межгосударственного) стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 1021-1:2014 Furniture. Assessment of the ignitability of upholstered furniture. Part 1. Ignition source smouldering cigarette (Мебель мягкая. Оценка воспламеняемости мягкой мебели. Часть 1. Источник возгорания: тлеющая сигарета) | IDT | СТ РК EN 1021-1-2015 «Мебель. Оценка воспламеняемости мягкой мебели. Часть 1. Источник возгорания тлеющая сигарета» |

Таблица В.А.2 – Сведения о соответствии национального (межгосударственного) стандарта ссылочному международному стандарту другого года издания

| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального (межгосударственного) стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 14971:2019 Medical devices. Application of risk management to medical devices (Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям) | ISO 14971:2007 Medical devices. Application of risk management to medical devices (Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям) | IDT | СТ РК ИСО 14971-2010 «Медицинское оборудование. Использование менеджемента рисков приминительно к медицинскому оборудованию» |

МКС 11.180.10 IDT Ключевые слова: кресла-коляски, воспламенение, подушки для сиденья, требования, оборудование, методы испытаний.

МКС 11.180.10 IDT Ключевые слова: кресла-коляски, воспламенение, подушки для сиденья, требования, оборудование, методы испытаний.

РАЗРАБОТЧИК:

Объединение юридических лиц «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

Исполнительный директор                                                                   Радостовец В.Н.

Директор Департамента технического

регулирования и метрологии                                                               Калдарбек А.А.