Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Тележки для ходьбы

ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

СТ РК ISO 19894

(ISO 19894:2019 Walking trolleys. Requirements and test methods, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ТОО «НТП Kazecotech»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от           «   » ____ 20__года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 19894:2019 Walking trolleys. Requirements and test methods (Тележки для ходьбы. Требования и методы испытаний).

Международный стандарт ISO 19894:2019 разработан техническим комитетом ISO/TC 173 «Вспомогательные средства для лиц с ограничениями жизнедеятельности».

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном Приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

### 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| Введение 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины и определения 4 Общие требования и методы испытаний 5 Материалы 6 Попадание жидкостей 7 Температуры частей, которые вступают в контакт с кожей человека 8 Безопасность подвижных и складных частей 9 Предотвращение ловушек для частей тела человека 10 Механизмы складывания и регулировки 11 Средства подъема и переноса 12 Прочность, крутящий момент, долговечность 13 Внешний вид (Поверхности, углы, края и выступающие части) 14 Стабильность 15 Силы в мягких тканях тела человека 16 Общая структура 17 Эргономические принципы 18 Информация, предоставляемая производителем 19 Упаковка 20 Протокол испытания Приложение А (информационное) Факторы, которые следует учитывать по опасностям, при проектировании изделий Приложение В (информационное) Обоснование Приложение С (информационное) Требования, связанные с окружающей средой и потребителем Библиография Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту | IV 1 1 2 5 8 10 11 12 13 14 15 16 21 21 26 26 29 30 31 31 33 35 38 43 44 |
| --- | --- |

Введение

Некоторым пожилым людям или людям с инвалидностью необходимы вспомогательные средства для ходьбы. Опоры для ходьбы, как определено в ISO 11199-2, можно эффективно использовать, чтобы оказывать помощь такому населению, но опоры излишне крупные для многих таких людей, т.к. опоры спроектированы так, что размещают пользователя внутри каркаса и вероятно несут полный вес пользователя. Ходунки спроектированы, чтобы улучшать стабильность и баланс, в то время пока пользователь расположен снаружи каркаса. Ходунки не несут полный вес тела пользователя во время ходьбы.  Ходунки в значительной степени легче и более компактные, чем ролятор, в то же время они обеспечивают необходимую опору для поддержания стабильности   баланса пользователя. Ходунки могут быть оснащены такими вспомогательными приспособлениями, как сиденья и сумки для покупок. Ходунки не предназначены для того, чтобы перемещаться с пользователем на сиденье, как кресло-коляски, скорее сиденье выполняет функцию сиденья для отдыха с нажатыми тормозами. Дополнительно к требованиям в данном документе, в приложении В даны общие рекомендации.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Тележки для ходьбы

ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

# Дата введения _____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования и методы испытаний для испытания прочности, крутящего момента и долговечности частей, а также стабильности и непрерывной долговечности в целом для тележек.

В настоящем стандарте также представлены требования, связанные с общей безопасностью, механизмами складывания и регулировки, средствами подъема и переноса, эргономикой и информацией, предоставляемой производителем, включая маркировку и оформление надписей.

Требования и испытания основаны на опыте повседневного использования тележек как вспомогательных средств для ходьбы, для максимальной массы пользователя, указанной производителем. В настоящем стандарте рассматриваются тележки, предназначенные для пользователя с массой не менее 35 кг.

Исключены роллаторы, представленные в ISO 11199-2.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходим следующий ссылочный нормативный документ. Для датированной ссылки применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированной ссылки применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 3746:2010 Acoustics. Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure. Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (Акустика. Определение уровней звуковой мощности и уровней звуковой энергии источников шума с помощью давления звука. Метод обследования с помощью охватывающей поверхности измерения над плоскостью отражения).

ISO 8191-1:1987 Furniture. Assessment of the ignitability of upholstered furniture. Part 1: Ignition source: smouldering cigarette (Мебель. Оценка возгораемости мягкой мебели. 
Часть 1. Источник возгорания: тлеющая сигарета).

ISO 8191-2:1988 Furniture. Assessment of ignitability of upholstered furniture. Part 2: Ignition source: match-flame equivalent (Мебель. Оценка возгораемости мягкой мебели. Часть 2. Источник возгорания: эквивалент спичка-пламя).

ISO 9227:2017 Corrosion tests in artificial atmospheres. Salt spray tests (Испытания на коррозию в искусственных атмосферах. Испытания в солевом тумане).

ISO 10993-1:2018 Biological evaluation of medical devices. Part 1. Evaluation and testing within a risk management process (Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 1. Оценка и испытание внутри процесса управления рисками).

Проект, редакция 1

ISO 12100:2010 Safety of machinery. General principles for design. Risk assessment and risk reduction (Безопасность машинного оборудования. Общие принципы конструирования. Оценка рисков и сокращение рисков).

ISO 14155:2020 Clinical investigation of medical devices for human subjects. Good clinical practice (Клиническое испытание медицинских изделий для субъектов-людей. Надлежащая клиническая практика).

ISO 14971:2019 Medical devices. Application of risk management to medical devices (Медицинские изделия. Применение управления рисками к медицинским изделиям).

ISO 22442-1:2015 Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives. Part 1. Application of risk management (Медицинские изделия с использование животных тканей и их производных. Часть 1. Применение управления рисками).

IEC 60601-1:2005 Medical electrical equipment. Part 1. General requirements for basic safety and essential performance (Медицинское электрическое оборудование. Часть 1. Общие требования по базовой безопасности и основным функциональным характеристикам).

IEC 60695-1-10:2016 Fire hazard testing. Part 1-10. Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products. General guidelines (Испытание на пожароопасность. Часть 1-10. Руководство по оценке пожароопасности электротехнических изделий. Общие руководства).

EN 614-1:2006 Safety of machinery. Ergonomic design principles. Part 1. Terminology and general principles (Безопасность машинного оборудования. Принципы эргономического конструирования. Часть 1. Терминология и общие принципы).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Тележка для ходьбы (walking trolley): Конструкция, которую можно перемещать, толкая и/или поднимая, что позволяет человеку улучшать стабильность и баланс во время ходьбы и в положении стоя, с рукоятками, без упоров на предплечья и с четырьмя или более колесами.

Примечание — Все части размещены перед пользователем, чтобы эффективно направлять его/её походку (смотрите рисунок 1).

Пример — Тележки для ходьбы с сиденьем для отдыха и/или сумкой для ношения товаров.

Примечание — Разница между тележкой для ходьбы и роллатором описана на рисунке 1.

| a) Пример роллаторов | b) Пример тележек для ходьбы |
| --- | --- |

Рисунок 1 — Роллаторы и тележки для ходьбы

| a) Пример типа с объединённой рукояткой | b) Пример типа с разделенной рукояткой |
| --- | --- |

Условные обозначения:

1	 - Подлокотник;

2 – Рукоятка;

3	 - Поручень;

4	 - Рычаг тормоза;

5 - Сумка;

6	 - Сиденье для отдыха;

7	 - Ролик.

Рисунок 2 — Типы и названия каждой части

3.2 Масса пользователя (user mass): Масса тела человека, использующего ходунки.

3.3 Максимальная ширина (maximum width): Максимальный наружный размер ходунков, когда ширину регулируют до ее максимального значения, измеренный горизонтально под прямыми углами в направлении перемещения при обычном использовании ходунков.

3.4 Высота рукоятки (handle height): Вертикальное расстояние от самой высокой точки рукоятки до поверхности земли.

3.5 Поручень (handgrip): Часть ходунков, которая, как указано производителем, обычно держится в руке, когда используются ходунки.

3.6 Расстояние захвата (grip distance): Расстояние между передней поверхностью поручня и нижней поверхностью рычага тормоза, измеренное вертикально в центре поручня.

Примечание - Смотрите рисунок 3.

| a) Пример типа с разделенной рукояткой | b) Пример типа с объединённой рукояткой |
| --- | --- |

Условные обозначения:

1 - Расстояние захвата;

2 – Поручень;

3	 - Рычаг тормоза.

Рисунок 3 — Сведения о рукоятке и поручне

3.7 Стояночный тормоз (parking brake): Тормоз для удерживания состояния остановки.

3.8 Рабочий тормоз (running brake): Тормоз для контроля скорости во время ходьбы.

3.9 Ширина колеса (wheel width): Максимальный размер шины колеса, когда ходунки не нагружены.

Примечание - Смотрите рисунок 4.

Условные обозначения:

1 – Шина;

2 - Ширина колеса.

Рисунок 4 — Ширина колеса

3.10 Сиденье для отдыха (resting seat): Сиденье для пользователя, чтобы отдыхать, при необходимости, во время ходьбы.

3.11 Сумка для покупок (shopping bag): Сумка, прикрепленная к ходункам, чтобы переносить купленные товары.

3.12 Испытательная плоскость (test plane): Плоский и жёсткий пол для размещения на нем испытуемого изделия.

4	 Общие требования и методы испытаний

4.1 Анализ рисков

Безопасность ходунков следует оценивать, выявляя опасности и оценивая риски, связанные с ними, с помощью процедур, указанных в ISO 14971 и, в соответствующем случае, ISO 12100.

В случае, когда ходунки, как задумано производителем, должны использоваться вместе с изделием, которое не является медицинским изделием, то изделие должно функционировать безопасным образом, как система.

Примечания

1 В случае определенных инвалидностей, есть возможная необходимость в более высоких уровнях безопасности для используемого оборудования, чтобы противостоять воздействиям этой инвалидности.

2 Для получения более точной информации по опасности, вызывающей риск, обращайтесь к приложению A.

4.2 Предполагаемые рабочие характеристики

Ходунки должны быть достаточно прочными и долговечными, чтобы выдерживать все ожидаемые нагрузки во время целевого использования. Это должно подтверждаться использованием, в соответствующих случаях, ссылок на соответствующую клиническую и научную литературу наряду с требованиями в настоящем документе, расчетами прочности и/или долговечности, соответствующими стандартами на проведение испытаний и их результатов испытаний.

Предполагаемые рабочие характеристики, включая, в соответствующих случаях, прочность, долговечность и стабильность при опрокидывании ходунков должны быть описаны в информации, предоставляемой производителем, в которой изложены их функциональные характеристики, их сферы применения и условия использования.

Информация, предоставляемая производителем, должна включать, в соответствующих случаях, ссылки на соответствующую клиническую и научную литературу, любые расчеты прочности и/или долговечности, соответствие соответствующим стандартам на проведение испытаний и их результаты испытаний.

4.3 Клиническая оценка и испытание

Если управление рисками демонстрирует необходимость в клинической оценке, то клиническую оценку необходимо осуществлять для всех ходунков. Если как часть оценки соответствия изделия клиническая оценка требует проведение клинического испытания, то клиническое испытание должно соответствовать требованиям ISO 14155. Клиническая оценка всегда должна осуществляться до проведения клинического испытания.

4.4 Ходунки, которые можно демонтировать

Если спроектировано так, что ходунки можно демонтировать для хранения или транспортировки, то не должно быть возможности повторной сборки способом, который представляет опасность.

4.5 Крепежные изделия

Крепежные изделия, которые ослаблены или сняты, чтобы осуществить этот демонтаж, не должны быть крепежными изделиями одноразового использования.

Примечание - Для дополнительной информации смотрите EN 12182.

Пример - Крепежные изделия одноразового изделия включат в себя деревянные винты и самонарезные винты. Болты – это примеры крепежных изделий, которые можно использовать более одного раза.

Все несущие нагрузку крепежные изделия должны быть либо самоблокирующими, либо оснащены блокировочным устройством для предотвращения непреднамеренного разъединения.

4.6 Масса пользователя/пределы нагрузки

Должна быть заявлена максимальная масса пользователя. Если максимальная нагрузка другая, то обе должны быть заявлены производителем.

Все изделия с целевым назначением поддерживать лицо, занимающее место/пользователя в положении сидя или лёжа, должны быть способны поддерживать человека с массой тела, как минимум 100 кг.

Максимальная масса пользователя и максимальная нагрузка, как указано производителем, должны использоваться в соответствующих методах испытаний настоящего документа.

Когда для испытания используется нагрузочный блок, то его массу следует учитывать для испытательного значения нагрузки.

4.7 Оборудование

4.7.1 Средства для применения силы с точностью ±5 % и с нормой применения 
менее 1 Н/с.

4.7.2 Средства для измерения силы с точностью ±5 % с шагом 1 Н.

4.7.3 Средства для измерения расстояния в диапазоне от 0 м до 3 м с точностью ±5 мм или ±2 % в зависимости от того, что больше.

4.7.4 Средства для измерения углов с точностью до ±0,5°.

4.7.5 Средства для измерения крутящего момента с точностью ±5 % с шагом 1 Нм в диапазон от 0,5 Нм до 10 Нм.

4.7.6 Средства для измерения уровней шума и частот, калиброванные в соответствии с инструкциями производителя, с помощью акустического калибратора класса 1, как описано в ISO 3746 с точностью ±3 дБ(A).

4.7.7 Твердая горизонтальная и наклоняемая испытательная плоскость достаточного размера для опоры ходунков во время испытания, такая, чтобы целая поверхность находилась между двумя воображаемыми параллельными плоскостями 5 мм в отдалении друг от друга. Можно использовать нерегулируемую испытательную плоскость, если она установлена для корректирования угла.

Примечание - Доска из твердой древесины (например, >600 кг/м3) – это пример используемого материала.

4.7.8 Заглушки для ходунков не меньше половины диаметра колеса и не больше диаметра колеса.

4.7.9 Оборудование, способное моделировать части человеческого тела, используемое в практике (например, испытательные пальцы).

4.7.10 Оборудование для прикладывания нагрузок с незначительным коэффициентом динамики.

Примечание - Незначительная динамическая сила – это малая сила, которая не оказывает большого влияния.

4.7.11 Оборудование для измерения давления воды, масла и воздуха с точностью 
±5 %.

4.7.12 Нагрузочные блоки следующие.

4.7.12.1 Нагрузочный блок сиденья, нагрузочный блок должен быть сделан из металла или твердой древесины без острых краев. Блок должен быть круглым с диаметром 355 мм ± 5 мм или прямоугольным с размерами: 340 × 200 мм ± 5 мм и высотой достаточной для нагрузочного блока, чтобы быть достаточно жёстким, чтобы брать испытательную нагрузку, существенным образом не деформируя.

4.7.12.2 Нагрузочный блок подлокотника, нагрузочная плита должна быть сделана из металла или твердой древесины без острых краев. Форма и размеры показаны на 
рисунке 5.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения:

1 – Нагрузочная поверхность.

Рисунок 5 — Нагрузочный блок подлокотника

Примечание - Нагрузочную поверхность можно покрывать нескользким материалом до 3 мм толщиной, например, пенопластом.

4.7.12.3 Нагрузочный блок сиденья для испытания на стабильность в горизонтальном положении, нагрузочный блок должен быть сделан из металла или твердой древесины без острых краев. Блок должен быть круглым с диаметром 200 мм ± 5 мм и высотой достаточной для нагрузочного блока, чтобы быть достаточно жёстким, чтобы брать испытательную нагрузку, существенным образом не деформируя.

4.8 Условия испытания

a) Испытания должны проводиться при комнатной температуре 21 °C ± 5 °C.

b) Высоту каждой регулируемой части изделия необходимо регулировать до самого неблагоприятного положения, поскольку условие не указано в процедуре испытания.

c) Колеса необходимо регулировать до самого неблагоприятного состояния, поскольку условие не указано в процедуре испытания.

d) Рукоятку необходимо располагать наиболее неблагоприятным образом, поскольку условие не указано в процедуре испытания.

e) Не следует работать с рабочим тормозом и стояночным тормозом, поскольку в процедуре испытания это не указано.

f) Все неисправности, такие как поломка, по каждому испытанию должны быть записаны и должны быть отличны от неисправностей при последующих испытаниях.

5 Материалы

5.1 Общее

Производитель должен, всегда, когда это возможно, использовать материалы, которые можно переработать для дальнейшего использования. В инструкциях по использованию следует указать, какие части можно переработать.

5.2 Огнеопасность

5.2.1 Общее

Производители должны учитывать среды и методы использования, к которым ходунки или любые материалы, которые обычно используются вместе с этими ходунками, будут подвергаться и принять соответствующие меры, чтобы минимизировать любую пожарную опасность.

Производитель должен включить в инструкции по применению предупреждение о безопасных сочетаниях огнестойких и не огнестойких материалов.

Примечание - Для руководства смотрите B.5.2.

5.2.2 Части, обитые материей и формованные изделия

Если производитель утверждает, что части, обитые материей, устойчивы к возгоранию сигаретой, постепенному увеличивающемуся тлеющему возгоранию, и пламенеющее возгорание не должно возникнуть, когда материалы, используемые для обитых материей частей вспомогательного изделия, проходят испытание в соответствии с ISO 8191-1 и ISO 8191-2.

Ели производитель утверждает, что формованные изделия устойчивы к возгоранию от маленького пламени, такого как от спички, постепенного увеличивающегося тлеющего возгорания, и пламенеющее возгорание не должно возникнуть при проведении испытания в соответствии с IEC 60695-1-10.

5.3 Биосовместимость и токсичность

Материалы, которые вступают в контакт с телом человека, должны быть оценены на биосовместимость с помощью руководства в ISO 10993-1.

Оценка также должна учитывать целевое назначение и контакт теми лицами, которые участвуют в уходе за пользователем. Результат оценки должен быть включен в анализ рисков (смотрите 4.1).

Вспомогательные средства должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы сократить до минимума риски, вызываемые веществами, вытекающими из вспомогательного средства. Особое внимание следует уделить веществам, которые являются канцерогенными, мутагенными или токсичными для репродуктивности и другим особо опасным веществам (ООВ).

Оценка должна соответствовать руководству, указанному в приложении C.

5.4 Инфекция и микробиологическая контаминация

5.4.1 Очистка и дезинфекция

Если предполагается, что ходунки должны очищаться и/или дезинфицироваться, то способ и подходящие чистящие или дезинфицирующие материалы должны быть описаны в информации, предоставляемой производителем.

Примечание - Для руководства смотрите B.5.4.1.

Если предполагается, что ходунки должны очищаться автоматическими моющими системами или ручным струйным течением/ промыванием паром, то сведения процедуры, такие как температура, давление, расход и значение pH раствора для очищения/ополаскивания должны быть описаны в инструкциях по использованию. По возможности, ходунки должны быть маркированы соответствующими символами, чтобы представлять способ очищения. Смотрите примеры маркировки и пример испытания ходунков, пригодных к машинной стирке в B.5.4.1.

5.4.2 Устойчивость к температурным изменениям

Если предполагается, что ходунки должны быть нагреты во время процесса дезинфицирования и промывки, то они должны пройти следующее испытание.

Испытуемый образец подвергается максимальной температуре ±2 °C во время процесса промывки и дезинфицирования, как описано производителем, и в последующем охлаждается до температуры 30 °C. Этот цикл меняющихся температур повторяется десять раз.

Для изделий, которые должны дезинфицироваться жаром, можно использовать одну из следующих трех температур и продолжительность подвергания воздействию:

a) температура 90 °C в течение 1 мин;

b) температура 85 °C в течение 3 мин;

c) температура 80 °C в течение 10 мин.

Испытание необходимо проводить до любых испытаний на прочность и/или долговечность изделия.

После испытания изделие должно соответствовать следующим требованиям: покрытие или любая соответствующая маркировка на изделии не должна раскрепляться от основного тонколистового металла, иметь пузыри или любые другие снижающие качество изменения.

5.4.3 Животная ткань

В случае, когда изделие было изготовлено с использованием тканей животного происхождения или их производных, то оценка рисков должна быть осуществлена и задокументирована согласно ISO 22442-1.

Примечание - Для руководства смотрите B.5.4.3.

5.5 Устойчивость к коррозии

Риск коррозии, влияющий на безопасность пользователя или ассистента, должен быть оценен в анализе рисков. Вспомогательные средства, которые, как установлено, подвержены риску коррозии, должны быть достаточно защищены от коррозии, что должно быть подтверждено с помощью испытания в солевом тумане согласно ISO 9227 с продолжительностью испытания 72 ч.

6 Попадание жидкостей

6.1 Попадание жидкостей

6.1.1 Требования

Если жидкость может непреднамеренно попасть в кожух, то должен быть способ, чтобы жидкость могла выйти из кожуха, или жидкость не должна вызывать какую-либо опасность.

Опасности, которые могут быть вызваны попаданием жидкостей в ходунки без электропривода, должны быть оценены в анализе рисков (смотрите 4.1).

Примечание - Опасности могут быть риском возникновения коррозии или роста бактерий.

6.1.2 Метод испытания

Проведите испытание, если есть способ, чтобы жидкость могла выйти из кожуха, используя процедуры как при обычном использовании и обращении с изделием. Если возможно, то наклоняйте изделие в разных направлениях, чтобы это проверить.

7 Температуры частей, которые вступают в контакт с кожей человека

Анализ рисков (смотрите 4.1) должен устанавливать опасности и оценивать риски, связанные с температурой поверхности частей, которые могут вступить в контакт с кожей человека во время предполагаемых условий использования.

Анализ рисков должен учитывать:

a) диапазон температур окружающей среды, которые ожидаются во время целевого использования и возможного предсказуемого неправильного использования;

Примечание - Эти температуры могут включать прямое подвергание солнечному свету, горячей воде, горячему воздуху, крайнему холоду, саунам и т.д.

b) температуры, которые могут возникать вследствие условий единичного нарушения;

c) эргономические данные по приемлемым температурам поверхностей, доступных прикосновению, в IEC 60601-1:2005, таблица 24, адаптированных к использованию ходунков людьми с нечувствительной кожей (т.е. они не могут ощущать тепло) и/или поврежденной кожей в течение 10 мин или больше. В этом случае максимальная температура не должна превышать 41 °C (смотрите таблицу 1 ниже), при измерении методами испытаний в IEC 60601-1:2005.

Если производитель не может соблюдать требование c) не ухудшая предполагаемые рабочие характеристики ходунков, то в каждом вспомогательном средстве должно быть указано предупреждение с указанием того, какие поверхности могут достигать более высокую температуру, чем та, что указана в таблице 1 и описанием мер предосторожностей, необходимых, чтобы противодействовать повышенному риску.

Таблица 1 — Допустимые максимальные температуры для контакта кожи с ходунками (рабочие части)

| Рабочие части ходунков |  | Максимальная температураa °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Металл и жидкости | Стекло, фарфор, стекловидный материал | Формованный материал, пластмасса, резина, древесина |
| Рабочая часть, контактирующая с человеком в течение периода времени “t ” | t < 1 мин | 51 | 56 | 60 |
|  | 1 мин ≤ t < 10 мин | 48 | 48 | 48 |
|  | 10 мин ≤ t | 41 | 41 | 41 |
| a Эти значения температурных пределов применимы для здоровой кожи взрослых, но в температурном ограничении продолжительностью более 10 мин, также были рассмотрены лица с инвалидностью с чувствительной кожей или без чувствительности. Они не применимы, когда крупные участки кожи (10 % от общей поверхности тела или больше) могут контактировать с горячей поверхностью. Они не применимы в случае контакта с кожей свыше 10 % поверхности головы. В случае, когда это необходимо, соответствующие пределы должны быть определены и задокументированы в файле по управлению рисками. |  |  |  |  |

8	 Безопасность подвижных и складных частей

8.1 Сжатие

За исключением случаев, когда целевое назначение ходунков или части ходунков – схватывать, резать, сжимать и т.д., или если целевое назначение не может быть достигнуто без опасности, то такой риск сжимания:

a) любые подвижные части, которые представляют собой угрозу безопасности, должны быть обеспечены оградительными устройствами, которые можно убирать только с использованием инструмента; или

b) просвет между подвергаемыми частями вспомогательного средства, которые перемещаются относительно друг друга должен быть сохранен на всем диапазоне перемещения при менее, чем минимальном значении или более, чем максимальном значении, указанных в Таблице 2.

Следующие измерения должны быть осуществлены до и после любых соответствующих испытаний на прочность, долговечность и удар.

Таблица 2 — Безопасные расстояния между подвижными частями

| Избегать | Безопасные расстояния для взрослых | Безопасные расстояния для детейa |
| --- | --- | --- |
| Ловушки для пальцев | Менее 8 мм или более 25 мм | Менее 4 мм или более 25 мм |
| Ловушки для ступней | Менее 35 мм или более 120 мм | Менее 25 мм или более 120 мм |
| Ловушки для головы | Менее 120 мм или более 300 мм | Менее 60 мм или более 300 мм |
| Ловушки для гениталий | Менее 8 мм или более 75 мм | Менее 8 мм или более 75 мм |
| aТакже включает взрослых с ростом менее 146 см или массой менее 40 кг, или Индексом Массы Тела (ИМТ) менее 17. |  |  |

Для подвижных частей, которые могут привести к сжатию, производители должны учитывать те часть/части тела, которые подвержены риску. Пользователь/группа пользователей должна быть указана, таким образом, чтобы можно было применять правильные безопасные расстояния.

Во избежание опасности, когда части тела могут попасть в ловушку, когда ходунки сложены, необходимо оценить следующее:

— ходунки должны включать в себя средства для защиты пользователя от попадания в ловушку и/или опасностей сжатия; или

— просвет между подвергаемыми частями ходунков, которые перемещаются относительно друг друга, должен быть сохранен на всем диапазоне перемещения при менее, чем минимальном значении или более, чем максимальном значении, указанных в 
таблице 2; или

— если целевое назначение ходунков не может быть соблюдено без опасности, такой как сжатие, то предупреждение и инструкции о том, как безопасно управлять ходунками, должны быть указаны в инструкциях по применению.

Если применяются оградительные устройства, то в конструкции оградительного устройства должны учитываться силы, которые можно применять при обычном использовании.

8.2 Механический износ

Части, подверженные механическому износу, которые вероятно могут привести к угрозе безопасности, должны быть доступны для осмотра, кроме случая, когда предполагается замена при межсервисном интервале, указанном производителем.

9 Предотвращение ловушек для частей тела человека

9.1 Отверстия и зазоры

Отверстия и зазоры между неподвижными частями, которые доступны для пользователя и/или ассистента во время целевого использования ходунков, должны быть указаны в таблице 3.

Эти измерения должны быть осуществлены до и после соответствующих испытаний на прочность, долговечность и удар.

Таблица 3 — Безопасные расстояния между неподвижными частями

| Избегать | Безопасные расстояния для взрослых | Безопасные расстояния для детейa |
| --- | --- | --- |
| Ловушки для пальцев | Менее 8 мм или более 25 мм | Менее 5 мм или более 12 мм |
| Ловушки для ступней | Менее 35 мм или более 100 мм | Менее 25 мм или более 45 мм |
| Ловушки для головы | Менее 120 мм или более 250 мм | Менее 60 мм или более 250 мм |
| Ловушки для гениталий | Менее 8 мм или более 75 мм | Менее 8 мм или более 75 мм |
| a Также включает взрослых с ростом менее 146 см или массой менее 40 кг или ИМТ менее 17. |  |  |

Если целевое назначение ходунков не может быть соблюдено без опасности, вызываемой размером отверстий и зазора между неподвижными частями, то предупреждение и инструкции о том, как безопасно управлять ходунками, должны быть указаны в инструкциях по применению.

Для неподвижных частей, которые могут создавать ловушки, производители должны учитывать те части тела, которые подвержены риску. Пользователь/группа пользователей должна быть указана, таким образом, чтобы можно было применять правильные безопасные расстояния.

Конструкция частей, которые ограничивают отверстие или зазор, должна учитывать силы, которые могут быть применены при обычном использовании.

Примечание - Сила может приводить к расширению отверстия/зазора. Это затем может приводить к неисправности, как указано в таблице 3.

На отверстиях с формой замочной скважины или V-образных отверстиях, нижний предел не должен применяться. При осмотре ходунков на наличие ловушек для частей тела, необходимо учитывать любую гибкость/эластичность смежных частей.

9.2 V-образные отверстия

Риск захвата в V-образных отверстиях должен быть оценен производителем. 
V-образное отверстие должно быть, как минимум, 75 градусов. Это сократит риск попадания пользователя в ловушку головой в любом положении.

10 Механизмы складывания и регулировки

10.1 Общее

Механизмы складывания и регулировки могут создать опасность, если части тела могут попасть в просвет между частями и в ловушку, когда просвет будет закрыт. Смотрите раздел 8 по требованиям по безопасности.

Если ходунки включают в себя механизмы складывания и/или регулировки, то они должны соответствовать 10.2.

Если изделие можно регулировать по высоте, то шаг не должен превышать 25 мм.

10.2 Механизмы блокировки

Механизмы должны быть надежно заблокированы, когда ходунки находятся в любой фиксированной рабочей конфигурации. Они также должны быть надежно заблокированы, когда они сложены, если это представляет риск для пользователя или ассистента. Они должны быть защищены от непреднамеренного высвобождения.

10.3 Функция складывания

10.3.1 Требования

При оснащении функцией складывания, часть функции не должна отменять и не складывать во время использования. Не должно быть поломки, отклонения или деформации после испытания, указанного в 10.3.2.

10.3.2 Испытание на удержание и испытание на прочность механизма складывания

Испытание на удержание и испытание на прочность механизма складывания должны быть следующими:

a) Надежно установите изделие в условии использования на плоской горизонтальной испытательной поверхности.

b) Примените силу 100 Н на изделии в направлении нормального использования и удерживайте силу в течение 10 сек. Повторите это 10 раз. Во время этого раза подтвердите, что тело не сложено. Секция, где следует применять силу, обычно на рукоятке, но если есть секция, которая делает удерживание легче, то также необходимо попытаться применить силу на такую секцию.

c) Проверьте состояние ходунков.

d) Примените силу 100 Н в самом неблагоприятном положении в направлении складывания изделий, согласованную между производителем и учреждением по проведению испытаний. Удерживайте это состояние в течение 10 сек и устраните силу. Повторите эту процедуру 10 раз и подтвердите, что тело не сложено во время этого раза. Точка применения силы и направление должны быть задокументированы в протоколе испытания.

e) Проверьте состояние ходунков.

11 Средства подъема и переноса

11.1 Общее

Производители должны принять к сведению, что государственные или другие требования могут требовать испытательные нагрузки отличные от следующего.

Если ходунки или часть ходунков имеет массу 10 кг или более, и их целевое использование – быть портативными или чтобы с ними обращались согласно инструкциям производителя, то они должны либо:

a) иметь одну или несколько надлежащим образом размещенных рукояток, что позволяет двум или нескольким лицам переносить ходунки или часть, либо должны быть оснащены подходящими управляющими устройствами (например, рукоятки, подъемные рымы);

b) в инструкциях по применению должны быть указаны точки, где ходунки или их часть можно безопасно поднимать, и описаны, как с ними следует обращаться во время подъема, сборки и/или переноса. Если практически, то ходунки или комплектующие части должны быть маркированы для указания того, где их можно безопасно поднимать и/или, как с ними можно обращаться во время сборки и/или переноса.

11.2 Требование

Если ходунки включают в себя рукоятки для переноса или ручки, то они не должны отсоединяться от ходунков, и не должно быть постоянной деформации, трещины или иного свидетельства неисправности при проведении испытания, как указано в 11.3.

После завершения испытания ходунки должны функционировать так, как это предписано производителем.

11.3 Метод испытания

Если ходунки имеют одну рукоятку или ручку, или если ходунки можно легко переносить или поднимать с помощью одной из рукояток или ручек, то определите силу по каждой рукоятке или ручке, когда их переносят или поднимают.

Если ходунки имеют несколько рукояток или ручек, то определите силу по каждой рукоятке или ручке, когда ходунки переносят или поднимают заданным образом.

По каждой рукоятке или ручке определите силу, необходимую, чтобы переносить ходунки заданным образом с допуском ±3 %. Если есть более чем один заданный способ, то определите самую высокую силу.

Во время следующего испытания ходунки не следует поднимать или перемещать. Примените удвоенную силу к каждой рукоятке или ручке, которая определена выше с допуском ±3 %, равномерно распределенную по длине 70 мм ± 5 мм в центре рукоятки или ручки, избегая удара (смотрите рисунок 6).

Сохраняйте силу, как минимум, 60 с.

Устраните силу и ограничители и осмотрите ходунки на наличие повреждения и удовлетворительное функционирование.

Условные обозначения:

1	 - Рукоятка ходунков;

2	 - Ограничители;

3 - Испытательная силу, равномерно распределенная по длине 70 мм ± 5 мм в центре рукоятки.

Рисунок 6 — Испытание рукоятки для переноски (пример)

12 Прочность, крутящий момент, долговечность

12.1 Прочность сиденья для отдыха

12.1.1 Требования

Не должно быть поломки, отклонений или деформации, которые вызывают проблемы для использования после проведения испытания, указанного в 12.1.2.

12.1.2 Испытание на прочность сиденья для отдыха

Испытание на прочность сиденья для отдыха должно быть следующим 
(смотрите рисунок 7).

| a) Круглый нагрузочный блок | b) Прямоугольный нагрузочный блок |
| --- | --- |

Рисунок 7 — Испытание на прочность сиденья для отдыха

a) Установите изделие в неподвижном состоянии на плоской горизонтальной испытательной плоскости. Если оно оснащено стояночным тормозом, то используйте тормоз и удерживайте его. Если оно оснащено сумкой для покупок, то равномерно поместите пенополистирол в сумку на высоту 15 см и затем поместите вес, эквивалентный массе нагрузки, на пенополистирол.

b) Положите нагрузочный блок сиденья на сиденье так, чтобы срединная точка основания нагрузочного блока была вертикально выровнена с центром сиденья для отдыха.

c) Постепенно применяйте силу 1 200 Н, включая массу нагрузочного блока вертикально по нисходящей на центр нагрузочного блока. Если максимальная масса пользователя, указанная для ходунков, отличается от массы пользователя 100 кг, то необходимо применять силу 12 Н на килограмм максимальной массы пользователя ±2 %. Нагрузка должна составлять не менее 420 Н ± 2 %.

d) После сохранения этого состояния в течение 2 мин, устраните вертикальную силу и проверьте состояние ходунков.

12.2 Прочность подлокотника

12.2.1 Требования

Никакая часть изделия не должна иметь трещину или ломаться после испытания.

12.2.2 Испытание на прочность подлокотника

Испытание на прочность подлокотника должно быть следующим 
(смотрите рисунок 8).

a) Установите ходунки в неподвижном состоянии на плоской горизонтальной испытательной плоскости. Если они оснащены стояночным тормозом, то используйте тормоз и удерживайте его.

b) Поместите нагрузочный блок подлокотника, указанный в 4.7.12.2 на подлокотник в самом неблагоприятном положении подлокотника.

c) Установите средства для применения испытательной силы таким образом, чтобы их линия действия пересекала опорную поверхность подлокотника, как показано на рисунке 8 с помощью нагрузочного блока.

Примечание - На рисунке 8 показана конфигурация нагрузочного оборудования в начале испытания. Эта конфигурация изменится, т.к. испытание деформирует ходунки.

d) Прежде чем начать испытание, установите средства, чтобы предотвратить опрокидывание или перемещение ходунков вперед и назад.

e) Испытательную нагрузку можно применять к обоим подлокотникам одновременно или по отдельности.

f) Постепенно применяйте 500 Н нагрузки, включая вес блока на центр блока, как показано на рисунке 8. Если максимальная масса пользователя, указанная для ходунков, отличается от массы пользователя 100 кг, то необходимо применять силу 5 Н на килограмм максимальной массы пользователя 2 %. Нагрузка должна составлять не менее 210 Н 2 %.

g) После сохранения этого состояния в течение одной минуты устраните нагрузку и блок, и проверьте состояние ходунков.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения:

1 - Ось(и) поворота для применения нагрузки.

Рисунок 8 — Испытание на прочность подлокотника

12.3 Крутящий момент рукоятки

12.3.1 Требования

Никакая часть изделия не должна иметь трещину или ломаться после испытания.

12.3.2 Испытание на крутящий момент рукоятки

Испытание на крутящий момент рукоятки должно быть следующее (смотрите рисунок 9):

a) Установите изделие в неподвижном состоянии на плоской горизонтальной испытательной плоскости и зафиксируйте дно 4 колес.

b) Зафиксируйте балку на рукоятке и вдоль нее, как показано на рисунке.

c) Применяйте силу 100 Н на балку на 500 мм вдали от центра рукоятки сзади горизонтально и удерживайте ее.

d) Через 1 мин устраните горизонтальную силу и проверьте, нет ли поломки, отклонения или деформации, которая создает проблемы для использования.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения:

1 - Зафиксировать колеса.

Рисунок 9 — Испытание на крутящий момент рукоятки

12.4 Непрерывная долговечность

12.4.1 Требования

Не должно быть трещин, поломки, отлипания и деформации, которые создают проблемы для использования после испытания. Блокировка для фиксирования не должна быть ослаблена, а механизм складывания не должен быть разблокированным.

12.4.2 Испытание на непрерывную долговечность

Испытание на непрерывную долговечность должно быть следующее (смотрите рисунок 10).

a) Поместите изделие в состоянии использования на испытательное оборудование с барабаном диаметром 250 мм ± 50 мм, у которого есть выступ высотой 10 мм. Зафиксируйте заднее колесо на полу так, чтобы передние колеса были прямо по центру барабана. Оно должно быть зафиксировано, чтобы не препятствовать свободному перемещению вверх и вниз и в то же время предотвращать боковое качание.

Размеры в миллиметрах

1

Условные обозначения:

1	 - Зафиксировать задние колеса;

2	 - Барабан.

Рисунок 10 — Непрерывная долговечность

b) Затем примените силу 100 Н на центре рукоятки. Если изделие оснащено рукояткой разделенного типа, то присоедините левую и правую рукоятки с балкой и применяйте силу, эквивалентную 100 Н, включая вес балки. Если изделие оснащено сумкой для покупок, то поместите пенополистирол равномерно в сумке до высоты 15 см и поместите вес, эквивалентный максимальной массе безопасной рабочей нагрузки, на пенополистирол.

c) В этом состоянии вращайте барабан на скорости от 24 м до 30 м в минуту. Количество циклов должно составлять 60 000.

d) В последующем выполните то же испытание, помещая задние колеса на барабан.

Примечание - И задние, и передние колеса можно испытать одновременно с помощью испытательного оборудования с двойным барабаном.

13 Внешний вид (Поверхности, углы, края и выступающие части)

Не должно быть заусенец, острых краев или выступов на частях ходунков, которые могут испортить одежду или травмировать пользователей.

14 Стабильность

14.1 Требования по статической стабильности на наклоне

Изделие не должно падать.

14.2 Метод испытания на статическую стабильность на наклоне

14.2.1 Испытание на стабильность в направлении вперед

Испытание на стабильность в направлении вперед должно быть выполнено следующим образом (смотрите рисунок 11).

a) Установите изделие в неподвижном состоянии на плоской наклоняемой испытательной плоскости с петлями и ограничителем (должна быть более ½ и менее 2/3 высоты диаметра колеса), как показано на рисунке 11.

b) Сделайте так, чтобы левое и правое передние колеса контактировали с ограничителем. Отрегулируйте левый и правый ролики, чтобы они смотрели назад. Если высоту рукоятки можно регулировать, то ее необходимо отрегулировать до ее самого высокого предела.

Условные обозначения:

1	 - Ограничитель.

Рисунок 11 — Испытание на стабильность в направлении вперед

c) Если изделие оснащено сумкой для покупок, то необходимо применять самое неблагоприятное состояние. Если нагрузка необходима для сумки для покупок, чтобы создать самое неблагоприятное состояние, то равномерно поместите пенополистирол в сумке до высоты 15 см и затем поместите вес, эквивалентный максимальной безопасной рабочей нагрузке, на пенополистирол. Нагрузка не требуется для сиденья для отдыха.

d) В этом состоянии постепенно наклоните испытательную плоскость до 15° и проверьте наличие или отсутствие падения.

14.2.2 Испытание на стабильность в направлении назад

Испытание на стабильность в направлении назад должно быть выполнено следующим образом (смотрите рисунок 12).

a) Установите изделие в неподвижном состоянии на плоской наклоняемой испытательной плоскости с петлями и ограничителем (должна быть более ½ и менее 2/3 высоты диаметра колеса), как показано на рисунке 12. Если изделие оснащено стояночным тормозом, то тормоз не должен быть активирован.

b) Сделайте так, чтобы левое и правое задние колеса контактировали с ограничителем. Отрегулируйте левый и правый ролики, чтобы они смотрели назад. Если изделие оснащено рукояткой, которую можно регулировать по высоте, то ее необходимо отрегулировать до ее самого высокого предела.

c) Если изделие оснащено сумкой для покупок, то необходимо применять самое неблагоприятное состояние. Если нагрузка необходима для сумки для покупок, чтобы создать самое неблагоприятное состояние, то равномерно поместите пенополистирол в сумке до высоты 15 см и затем поместите вес, эквивалентный максимальной безопасной рабочей нагрузке, на пенополистирол. Нагрузка не требуется для сиденья для отдыха.

d) В этом состоянии постепенно наклоните испытательную плоскость до 15° и проверьте наличие или отсутствие падения.

Условные обозначения:

1 – Ограничитель.

Рисунок 12 — Испытание на стабильность в направлении назад

14.2.3 Испытание на боковую стабильность

Испытание на боковую стабильность следует выполнять следующим образом (смотрите рисунок 13).

a) Установите изделие в неподвижном состоянии на плоской наклоняемой испытательной плоскости с петлями и ограничителем, параллельно петлям (должна быть более ½ и менее 2/3 высоты диаметра колеса), как показано на рисунке 13. Если изделие оснащено стояночным тормозом, то используйте тормоз и удерживайте его.

b) Сделайте так, чтобы передние колеса контактировали с ограничителями, регулируя колеса до 90° в направлении пробега внутрь. Отрегулируйте положение изделия так, чтобы линия, соединяющая переднюю ось и заднюю ось, была параллельна петлям. Если задние колеса фиксированного типа, то задние колеса не могут контактировать с ограничителем, т.к. центр колеса переднего колеса и ось заднего колеса установлены на одинаковом расстоянии от ограничителя, R1=R2 на рисунке 13. Если изделие оснащено рукояткой, регулируемой по высоте, то отрегулируйте рукоятку до самого высокого предела.

c) Если изделие оснащено сумкой для покупок, то необходимо применять самое неблагоприятное состояние. Если нагрузка необходима для сумки для покупок, чтобы создать самое неблагоприятное состояние, то равномерно поместите пенополистирол в сумке до высоты 15 см и затем поместите вес, эквивалентный максимальной безопасной рабочей нагрузке, на пенополистирол. Нагрузка не требуется для сиденья для отдыха.

d) В этом состоянии постепенно наклоните испытательную плоскость до 15° и проверьте наличие или отсутствие падения.

e) Проведите то же испытание для других сторон.

Условные обозначения:

1 – Ограничитель.

Рисунок 13 — Испытание на боковую стабильность

14.3 Требования по стабильности и прочности, когда рукоятка нагружена

Изделие не должно падать и иметь поломку или отклонение.

14.4 Испытание на стабильность и испытание на прочность, когда рукоятка нагружена

14.4.1 В случае рукоятки объединенного типа

Испытание изделия с рукояткой объединенного типа должно быть следующее (смотрите рисунок 14 a):

a) Установите испытуемое изделие в неподвижном состоянии на плоской горизонтальной испытательной плоскости.  Если изделие оснащено стояночным тормозом, то не используйте тормоз. Если изделие оснащено сумкой для покупок, то она должна быть пустой.

b) Применяйте вертикальную направленную вниз силу 200 N на 1/4 длины рукоятки с каждого внешнего конца рукоятки [F1 в a) рисунка 14].

c) Сохраняйте это состояние в течение 2 мин и проверьте наличие или отсутствие падения.

d) После этого устраните силу и проверьте состояние ходунков.

e) Проведите то же испытание на другой стороне [F2 в a) рисунка 14].

14.4.2 В случае рукояток разделенного типа

Испытание изделия с рукоятками разделенного типа должно быть следующее.

a) Надежно установите испытуемое изделие на плоской горизонтальной испытательной плоскости. Если изделие оснащено стояночным тормозом, то не используйте тормоз. Если изделие оснащено сумкой для покупок, то она должна быть пустой.

b) Применяйте вертикальную направленную вниз силу 200 Н в центральной точке поручня каждой рукоятки. [F1 в b) рисунка 14]

Примечание - Если не ясен задний конец поручня, то задний конец должен быть точкой 10 мм от реального конца поручня. Если рукоятка – это согнутая труба или согнутая балка, то применяйте силу в 
30 мм от начала прямой части рукоятки.

c) Сохраняйте это состояние в течение 2 мин и проверьте наличие или отсутствие падения.

d) После этого устраните силу 200 Н и проверьте состояние ходунков.

e) Выполните то же испытание на другой стороне [F2 в b) рисунка 14].

| a) Тип объединенной рукоятки | b) Тип разделенной рукоятки |
| --- | --- |
| Рисунок 14 — Испытание на стабильность и прочность, когда рукоятка нагружена |  |

14.5 Требования по стабильности в горизонтальном положении, когда сиденье для отдыха нагружено

Изделие не должно падать.

14.6 Испытание на стабильность в горизонтальном положении, когда сиденье для отдыха нагружено

Испытание на стабильность, когда ходунки находятся в горизонтальном положении, и сиденье для отдыха нагружено, должно быть следующее (смотрите рисунок 15).

a) Установите изделие в неподвижном состоянии на плоской горизонтальной испытательной плоскости. Если изделие оснащено стояночным тормозом, то используйте тормоз и удерживайте его.  Если изделие оснащено сумкой для покупок, то должно применяться самое неблагоприятное состояние.

b) Поместите нагрузочный блок сиденья для испытания на прочность в горизонтальном положении, описанного в 4.7.12.3 в самом неблагоприятном положении для стабильности  на сиденье для отдыха (обычно либо в левом либо в правом углу в переднем конце  или по центру заднего конца  сиденья для отдыха) и поместите по центру блока вес 60 кг, включая вес блока поочередно.

c) Сохраняйте это состояние в течение 1 мин и проверьте наличие или отсутствие падения.

d) Если есть много точек, которые должны быть самыми нестабильными, то испытание должно быть проведено по каждой из этих точек.

Условные обозначения:

1 - Нагрузочный блок сиденья.

Рисунок 15 — Испытание на стабильность в горизонтальном положении

15 Силы в мягких тканях тела человека

Опасности, которые могут быть вызваны силами, применяемыми к мягким тканям тела, должны быть оценены в анализе рисков (смотрите 4.1).

Примечание - Для руководства смотрите приложение B

16 Общая структура

16.1 Структура

Структура ходунков должна быть следующей:

a) Диаметр передних и задних колес должен быть не менее 100 мм.

b) Ширина передних колес должна быть более 22 мм. Если колесо состоит из двойных шин, то размер, измеренный снаружи шин, должен быть более 22 мм.

c) Ходунки должны быть оснащены рабочими тормозами. Тормоз должен быть легким и надежным в управлении, и должна быть возможность контроля как левого, так и правого заднего колеса.

d) Ходунки должны иметь стояночные тормоза. Они должны быть легкими и надежными в управлении, и должна быть возможность фиксировать как левое, так и правое заднее колесо.

e) Если изделие оснащено функцией складывания, то она должна быть легкой и надежной в управлении, часть функции не должна отсоединяться и не складываться во время использования.

f) Если изделие оснащено механизмом регулировки высоты, то должно быть легко регулировать высоту, и не должен легко раскрепляться во время использования. Он должен быть маркирован в максимальным выдвинутом положении.

g) Если изделие оснащено сиденьем для отдыха, то оно не должно легко раскрепляться и не складываться во время использования.

h) Диаметр поручня должен быть не менее 20 мм и не более 50 мм. Это требование не применимо к анатомическому поручню.

i) Если изделие оснащено роликами, то оно должно иметь меры, чтобы не перемещаться свободно.

j) Расположение рукоятки не должно быть горизонтально позади оси задних колес (смотрите рисунок 16).

k) Поручни должны быть надежно зафиксированы к рукоятке.

l) Если изделие оснащено сиденьем для отдыха, то высота поверхности сиденья должна быть не менее 350 мм от земли.

Условные обозначения:

1 – Рукоятка;

2 - Расположение рукоятки перед осью задних колес;

3	 - Ось заднего колеса.

Рисунок 16 — Расположение рукоятки

16.2 Тормоза

16.2.1 Требования рабочих тормозов

Свободная нисходящая сила, когда рабочие тормоза активированы, должна составлять 1/2 или менее силы, когда тормоз не используется.

16.2.2 Испытание на торможение рабочих тормозов

Испытание на торможение рабочих тормозов должно быть следующее (смотрите рисунок 17).

a) Поместите испытуемый объект горизонтально на наклоняемую испытательную плоскость, не используя рабочие тормоза и стояночные тормоза (удерживая тормоза в свободном состоянии). Если изделие оснащено сумкой для покупки, то равномерно поместите пенополистирол в сумку до высоты 15 см и затем поместите вес, эквивалентный массе безопасной рабочей нагрузки, на пенополистирол.

b) Поместите вес массой 6 кг на центр рукоятки, если это рукоятка объединенного типа. Если изделие оснащено рукояткой разделенного типа, то подсоедините левую и правую рукоятки к балке и поместите вес 6 кг (включая вес балки) на центр балки.

c) Отрегулируйте испытательный стенд до 6 градусов, наклоненный вперед и измерьте на рукоятке силу свободного сбегания испытательного объекта с помощью индикатора нагрузки в горизонтальном направлении.

d) Затем удерживайте рабочий тормоз при 40 Н силы торможения и измерьте на рукоятке силу свободного сбегания испытательного объекта.

Условные обозначения:

1 – Индикатор нагрузки.

Рисунок 17 — Испытание на торможение для рабочих тормозов

16.2.3 Требования стояночных тормозов

Колеса не должны вращаться, когда используются стояночные тормоза, и торможение должно быть эффективным даже после испытания.

16.2.4 Испытание на торможение стояночных тормозов

Испытание на торможение стояночных тормозов должно быть следующее (смотрите рисунок 18).

a) Поместите испытуемый объект горизонтально на наклоняемой испытательной плоскости. Примените стояночный тормоз. Если изделие оснащено сумкой для покупок, то равномерно поместите пенополистирол в сумке до высоты 15 см и затем поместите вес, эквивалентный массе нагрузки, на пенополистирол. Если изделие оснащено сиденьем, поместите вес 60 кг на центр сиденья.

b) В этом состоянии отрегулируйте испытательную плоскость, чтобы наклонить изделие на 6 градусов вперед, и убедитесь, что колеса не вращаются.

c) Затем отрегулируйте испытательный стенд, чтобы наклонить изделие на 6 градусов назад и убедитесь, что колеса не вращаются.

d) Верните испытательный стенд в приблизительно горизонтальное положение и проверьте функцию торможения (плавность) и функцию бега.

Рисунок 18 — Испытание на торможение для стояночных тормозов

17 Эргономические принципы

Ходунки может использовать только то лицо, для которого они в основном предназначены, а также ассистент.  Ко всем участвующим лицам должны применяться эргономические принципы, изложенные в EN 614-1.

Ручки, рукоятки и педали должны подходить к функциональной анатомии оператора, в соответствии с целевым назначением, и соответствовать следующим требованиям (в соответствующих случаях ходунки должны быть нагружены максимальной нагрузкой):

a) Поверхность кнопок должна, как минимум, покрывать круг диаметром 15 мм; любое расстояние между кнопками должно быть более 10 мм.

Примечание - Форма кнопок не указана, например, они не должны быть круглыми.

b) Расстояние между любой рукояткой (часть, за которую необходимо ухватиться), требующей рабочую силу более 10 Н, и любой конструкционной частью ходунков должно быть не менее 35 мм.

c) Расстояние между любой передней поверхностью педали (в любом рабочем положении) и любой другой частью ходунков должно иметь вертикальный зазор для пальцев ног не менее 75 мм.

d) Диаметр любых работающих рукояток и/или круглых ручек, требующих рабочую силу более 10 Н, должен составлять от 19 мм до 43 мм.

Примечание - Рукоятки и круглые ручки могут быть любой формы.

e) Для ходунков, работающих из положения стоя, педали должны быть размещены не более чем 300 мм над поверхностью пола.

f) Для ходунков, работающих из положения стоя, органы ручного управления должны быть размещены на высоте от 800 мм до 1 200 мм над поверхностью пола.

g) Для ходунков, работающих из положения сидя, органы управления, которые должны управляться лицом, занимающим место, в то время, когда оно сидит, должны быть в пределах досягаемости лица, занимающего место.

Примечание - Относительно e), f) и g) есть возможность располагать другие рабочие органы управления в альтернативных положениях в зависимости от использования ходунков.

h) Рабочие усилия или крутящие моменты, необходимые для этих частей изделия, которые предназначены для управления пальцами, руками или ступнями, не должны превышать значения в таблице 4.

Таблица 4 — Рабочие усилия

| Управление | Усилие/крутящий момент |
| --- | --- |
| Управление с помощью пальца | 5 Н |
| Управление с помощью руки | 60 Н |
| Управление с помощью ступни | 300 Н |
| Управление путем поворачивания | 1,9 Нм |
| Вращение поверхности сиденья | 60 Н |

18 Информация, предоставляемая производителем

18.1 Общее

Информация, предоставляемая производителем, включает в себя данные в инструкциях по применению и сведения на маркировочном знаке.

Информация, применяемая и предоставляемая с вспомогательным изделием для ходьбы, должна соответствовать EN 1041.

Вспомогательные изделия для ходьбы, входящие в область применения специфического стандарта также должны, в соответствующих случаях, кроме ISO 17966, соответствовать требованиям в соответствии с пунктами, касающимися электрических аспектов изделия.

Любые средства предоставления информации вместе с вспомогательными изделиями для ходьбы должны учитывать предполагаемых пользователей, условия использования и любые аспекты, специфичные отдельному типу вспомогательного изделия, которые необходимы для безопасного и эффективного использования изделия.

Особое внимание следует уделить информации пользователя, в частности инструкциям по эксплуатации и оформлению маркировочных знаков, оформлению и представлению предупреждений.

Дальнейшее руководство по требованиям для лиц с различными типами патологий можно найти в Руководстве ISO/IEC 71 и ISO 218011).  Кроме того, производитель должен предоставить информацию в инструкциях по применению, как указано в 18.2 и 18.3. Она может быть предоставлена в виде отдельных печатных документов или в других формах носителя информации, чтобы удовлетворять потребности отдельных пользователей или их ассистентов.

Дальнейшее руководство по подготовке инструкций можно найти в IEC 82079-1.

18.2 Отличительные знаки или маркировка

Ходунки, которые соответствуют всем требованиям, должны иметь отличительные

______________

1) В процессе подготовки. Этап на момент публикации: ISO/DIS 21801:2019.

знаки и/или маркировочные знаки со следующей информацией на разборчивой части изделия с помощью метода, который не исчезает легко:

a) Название и тип изделия;

b) Максимальная масса пользователя;

c) Название или торговое название и адрес производителя или торговца в соответствии с местным законодательством;

d) Идентификационное название и/или номер модели производителя;

e) Год и месяц изготовления;

f) Положение максимального удлинения регулировки по высоте, маркированное на каждом элементе регулировки;

g) Максимальная безопасная рабочая нагрузка всех вспомогательных средств.

18.3 Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации должно включать следующие аспекты:

a) Указание (или предупреждение), в котором указано: «Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и сохраните руководство после ознакомления»;

b) Предполагаемые пользователи (лица, которые могут ходить самостоятельно);

c) Максимальная масса пользователя;

d) Основные размеры изделия (ширина, глубина, макс. Высота, мин. Высота, когда оно смонтировано, когда оно сложено, соответственно);

e) Указания по техобслуживанию и очистке;

f) Меры предосторожности во избежание коррозии и ухудшения характеристик в результате старения;

g) Меры предосторожности при использовании (мера предосторожности при использовании на наклонах, мера предосторожности при использовании на неровных поверхностях земли, мера предосторожности, чтобы сделать моментальную остановку перед промежутками обочин и ступенек, мера предосторожности при использовании подлокотника и т.д.);

h) Инструкции по сборке, регулировке всех видов, включая тормоза, складывание и раскрытие;

i) Предупреждения и сообщение о мерах предосторожности, связанных с безопасными расстояниями между подвижными и неподвижными частями;

j) Максимальные безопасные рабочие нагрузки для несущих нагрузку вспомогательных средств, таких как корзина, сумка для покупок и т.д.;

k) Название и адрес производителя или торговца в соответствии с местным законодательством.

19 Упаковка

Опасности, которые могут быть вызваны ненадлежащей защитной упаковкой, должны быть оценены в анализе рисков (смотрите 4.1).

Примечание - Для руководства смотрите приложение B.

20 Протокол испытания

Протокол испытания должен, как минимум, содержать следующую информацию:

a) уникальный номер протокола;

b) название, адрес и конкретный аккредитационный номер учреждения, проводящего испытания, в соответствующих случаях;

c) дата выдачи протокола испытания;

d) ссылка на настоящий стандарт;

e) название и адрес производителя ходунков;

f) образец, включая торговую марку производителя или поставщика, модель или тип, серийный номер и любые изменения или соответствующие вспомогательные средства;

g) источник образца;

h) температура окружающей среды, при которой проводилось каждое испытание;

i) точка приложенного испытательного усилия для испытания на удержание и испытания на прочность (смотрите 10.3.2);

j) фотография образца, оснащенного как во время испытания;

k) результаты испытаний, включая отчет о техобслуживании, если есть;

l) заявление о том, соответствовал ли или нет испытуемый образец всем действующим требованиям данного документа, и список всех требований, которым он не соответствовал;

m) любые отклонения от стандартизованной процедуры испытания.

Приложение А

(информационное)

Факторы, которые следует учитывать по опасностям, при проектировании изделий

Опасности и их факторы, которые могут существовать в ходунках, описаны ниже из ISO 14971. Однако не каждую опасность можно здесь рассмотреть, а также следует добавить другие опасности, которые отмечены.

A.1 Опасности и их факторы, которые, как полагается, могут быть во вспомогательных изделиях общего назначения

a) Лица, которые используют вспомогательные изделия – это, во многих случаях, люди пожилого возраста или люди с инвалидностью, и лица, оказывающие помощь, также используют изделия.

b) Опасности, которые возникают в зависимости от обстоятельств, таких как место использования, состояние поверхности земли, пола, температура, влажность и т.д.

c) Загрязняется ли изделие жидкостями человеческого организма.

d) Опасности, возникающие вследствие комбинации других изделий, такие как зазор между рукоятками и каркасами. Опасности, возникшие вследствие несоответствующей комбинации с другими изделиями.

e) Риски, возникающие вследствие несоответствующего дисплея и инструкций, такие как сложные объяснения, неясные объяснения и неясная формулировка.

f) Недостаточная инструкция по обслуживанию и техобслуживанию.

g) Ведомость спецификаций с недостаточной информацией.

h) Недостаточная инструкция для проверки перед использованием.

i) Наличие структуры, которая может травмировать лиц, оказывающих помощь.

j) Возможное предсказуемое неправильное использование на основании прошлого опыта.

k) Непреднамеренное перемещение пользователя или лиц, оказывающих помощь.

l) Риск произвольных изменений пользователями.

m) Недостаточная информация по сроку службы, проверке и обслуживанию изделий.

A.2 Опасности вследствие эргономических факторов различных пользователей

Для различных пользователей, физическое функционирование которых стало ограниченным, таких как люди пожилого возраста или люди с инвалидностью, учитываются следующие эргономические факторы:

a) Непреднамеренное движение ввиду снижения способности двигаться, мышечной силы или физической силы.

b) Непреднамеренное движение, чтобы управлять изделием ввиду снижения физической силы.

c) Непреднамеренное движение ввиду снижения способности сохранять стабильность и избегать падения.

d) Аномальное движение ввиду снижения умственной способности и памяти.

e) Непреднамеренное движение ввиду недостаточного получения информации, вызванного снижением способности распознавать цвета, слуховой способности и способности осязать.

f) Аномальное движение вследствие неправильного расчета, ошибки в оценке ситуации или неосмотрительности.

A.3 Опасности, возникающие вследствие механического повреждения, недостаточного техобслуживания и/или старения

a) Опасности, возникающие вследствие случайного повреждения изделия.

b) Опасности, возникающие вследствие ненадлежащего или недостаточного техобслуживания или недостаточной проверки после техобслуживания.

Приложение B

(информационное)

Обоснование

Нумерация подпунктов в данном приложении соответствует нумерации подпунктов в основном тексте, к которому применяется руководство (например, B.5.2 относится к 5.2 в основном тексте).

B.5.2 Огнеопасность

Учитывая огнеопасность ходунков, производители должны обратить внимание на то, что лица с инвалидностью могут быть подвержены большему риску, чем здоровые люди, поскольку они, возможно, не смогут убежать от огня.

Опасности, которые следует учитывать, включают:

— материалы курящего человека;

— огни и другие обогреватели;

— электростатические разряды.

Особое внимание следует обратить, если ходунки могут использоваться рядом или вместе с огнеопасными веществами.

B.5.4.1	Очистка и дезинфекция

Ходунки должны быть легки в очистке и не должны включать компоненты, которые будут удерживать пыль, жидкость и/или загрязняющий материал, кроме случая, когда предусмотренная функция ходунков должна удерживать такой материал.

Ходунки, которые могут вступать в контакт с жидкостями организма, должны быть спроектированы так, чтобы их можно было повторно дезинфицировать легкодоступными дезинфицирующими средствами без повреждения ходунков.

Пример маркировки для вспомогательных ходунков, пригодных для машинной стирки, с помощью системы автоматической стирки, показан на рисунке B.1.

Рисунок B.1 — Пример маркировки для ходунков, пригодных для машинной стирки

Пример маркировки для ходунков, которые должны очищаться с помощью ручного струйного потока/паровой очистки показан на рисунке B.2.

Рисунок B.2 — Пример маркировки для ходунков, которые должны очищаться с помощью ручного струйного потока/паровой очистки

Вспомогательные ходунки, которые, как указано производителем, пригодны для машинной стирки с помощью системы автоматической стирки, должны нормально функционировать после испытания.

Изменения в процедуре испытания относительно цикла испытаний, температуры, времени и чистящих жидкостей должны рассматриваться в файле по управлению рисками производителя.

Настоящее испытание представляет базовую процедуру для дезинфекции ходунков в стиральной машине.

Соответствие проверяется следующими испытаниями.

a) Если производителем не указано иное, то части и крышки доступа, которые можно разъединить/ открыть, не используя инструмент, должны быть разъединены/открыты следующим образом:

1) Осуществляется предварительная обработка 10 дней при температуре 65 °C ± 2 °C или при максимальном значении номинальной температуры хранения, если она выше.

2) Затем ходунки следует хранить при комнатной температуре в течение не менее 
16 часов.

b) Пятьдесят циклов испытания согласно процедуре, которую производитель описал в инструкциях по применению, или состоящую из:

1) мытья в течение 2 мин водой температуры 70 °C при значении pH 5-8, 0,5 % чистящим и дезинфицирующим раствором, как указано производителем;

2) ополаскивания в течение 20 с водой температуры 85 °C при значении pH 5-8, и 
0,2 % прозрачным раствором для ополаскивания в соответствии с данными производителя;

3) охлаждения в течение 10 мин при температуре окружающей среды 20 °C.

Критерии приемлемости следующие.

a) Ходунки должны функционировать, как указано в целевом назначении, при следующих интервалах времени, немедленно после циклов испытания:

— 5 мин (±1 мин) после циклов испытания;

— 60 мин (±5 мин) после циклов испытания;

— 24 ч (±30 мин) после циклов испытания.

В.5.4.3 Животная ткань

Производители должны быть осведомлены о том, что такие ходунки могут переносить инфекцию и микробную контаминацию, и они должны проверять их на наличие признаков болезни или контаминации. Это особенно важно в случаях, когда есть возможность контакта с поврежденной кожей.

Типичные материалы и подверженные воздействию ходунки:

— кожа (подлокотник);

— овечья шкура (опорные поверхности);

— свиная щетина (щётки).

B.13 Поверхности, углы, края и выступающие части

Должны применяться требования, указанные в EN 1888.

Для руководства по методам испытаний для выступающих частей смотрите 
EN 716-2.

B.17 Эргономические принципы

Лица с инвалидностью, вероятно, страдают от слабости и недостатка контроля в своих конечностях. Для того чтобы облегчить управление определенным компонентом, а также избежать травмоопасных операций, следует учитывать определенные эргономические критерии: рекомендуется минимальный порог для рабочего усилия, прилагаемого пользователем; размер, положение и расстояние между механизмами управления должны быть соответствующими. Пользователь должен получать обратную связь от механизма 
(т.е. светом, щелчком, шумом и т.д.), чтобы убедиться, что он фактически управляется.

B.19 Упаковка

Упаковка ходунков предназначена для того, чтобы обеспечивать соответствующую защиту от повреждения, ухудшения качества или загрязнения во время хранения и транспортировки до места использования. Поэтому следует учитывать различные формы хранения и типы транспортировки, которые могут быть, и проверять эффективность упаковки.

Приложение C

(информационное)

Требования, связанные с окружающей средой и потребителем

C.1 Оценка опасных веществ в ходунках для лиц с инвалидностью. Общие аспекты

В настоящем приложении дано некоторое общее руководство для минимизации опасных химических веществ в ходунках для лиц с инвалидностью.

C.2 Внимание на классы особо опасных химических веществ с точки зрения здоровья человека или окружающей среды (канцерогенные, мутагенные и токсичные для репродукции (вещества, оказывающие канцерогенное и мутагенное влияние и обладающие токсичностью для репродуктивной системы), стойкие, биоаккумулирующие и токсичные/очень стойкие и очень биоаккумулирующие вещества (PBT/vPvB)) и вещества эквивалентной опасности), которые можно обнаружить во всех материалах и изделиях.

C.3 к C.6 содержит рекомендации по текстилю, пластику, металлам и древесине.

C.2 Опасные вещества во всех материалах или изделиях

C.2.1 Особо опасные вещества (SVHC): Европейский подход по химическим веществам

C.2.1.1 Общее

REACH (Регистрация, оценка, разрешение и ограничение химических веществ) требует разрешения для «особо опасных» веществ (другим веществам требуется только регистрация). Это химические вещества CMR, PBTs/vPvBs и вещества, которые как установлено, приводят к серьезным и необратимым эффектам для человека или окружающей среде, эквивалентным эффектам, указанным в каждом конкретном случае. При установлении эти вещества включаются в «перечень веществ-кандидатов», который публикуется и периодически обновляется [10].

C.2.1.2	Химические вещества CMR (вещества, оказывающие канцерогенное и мутагенное влияние и обладающие токсичностью для репродуктивной системы)

Химические вещества CMR могут принадлежать к одной из трех разных категорий. Для канцерогенных веществ это описано следующим образом.

— Категория 1: Вещества, которые как известно, канцерогенны по отношению к человеку. Есть достаточное доказательство для установления причинной взаимосвязи между подверженности человека веществу и развитием рака.

— Категория 2: Вещества, которые следует рассматривать так, как если бы они были канцерогенными по отношению к человеку. Есть достаточное доказательство, чтобы было твердое допущение, что подверженность человека веществу может привести к развитию рака, обычно на основании:

— соответствующих долгосрочных исследованиях на животных,

— другой существенной информации.

— Категория 3: Вещества, которые представляют опасность для человека ввиду возможных канцерогенных эффектов, но в отношении которых имеющаяся информация не достаточна, чтобы осуществлять удовлетворительную оценку. Есть некоторое доказательство из соответствующих исследований на животных, но это недостаточно, чтобы относить вещество к Категории 2.

Для мутагенных веществ и веществ, токсичных для репродуктивной системы категории 1, 2 и 3 описаны аналогичным образом.

Текущая классификация и схема маркировки постепенно заменяется GHS (Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ).

C.2.1.3 Вещества PBT (стойкие, биоаккумулятивные и токсичные) и vPvB (очень стойкие, очень биоаккумулятивные)

Изделие не должно содержать какие-либо вещества PBT и vPvB на основании критериев, перечисленных в Приложении XIII REACH в количествах, превышающих 0,1% (массовая доля). Вещество, которое соответствует определенным данным критериям по стойкости, биоаккумуляции и токсичности является веществом PBT. Вещество, которое соответствует определенным данным критериям по стойкости и биоаккумуляции, является веществом vPvB.

C.2.1.4 Вещества эквивалентной опасности

Поскольку вещества устанавливаются в каждом конкретном случае, то рекомендуется избегать использование веществ, если они раз были включены в перечень кандидатов-веществ в количествах, превышающих 0,1% (массовая доля), до тех пор, пока более низкие уровни не будут гарантированы.

C.2.2 Рекомендации

C.2.2.1 Общее

Рекомендуется, в целях осторожности, устранять любые вещества, описанные выше, когда это возможно, как только это практически осуществимо. В паспортах безопасности веществ, используемых в производстве ходунков, будет указана необходимая информация. Также рекомендуется регулярно проверять «перечень кандидатов-веществ». Смотрите [10].

C.2.2.2 Химические вещества CMR

Рекомендуется избегать химические вещества CMR из всех трех категорий. Пороговое значение 0,1 % (массовая доля) можно использовать здесь как исходную точку. Однако некоторые вещества CMR представляют опасность при более низких уровнях. Поэтому рекомендуется уменьшать уровни веществ CMR, насколько это технически осуществимо, используя подход, основанный на принципе предосторожности.

C.2.2.3 Вещества PBT и vPvB

Изделие не должно содержать какое-либо вещество PBT и vPvB в количествах, превышающих 0,1 % (массовая доля).

C.2.2.4 Вещества эквивалентной опасности

Поскольку вещества устанавливаются в каждом конкретном случае, то рекомендуется избегать использование веществ, если они раз были включены в перечень кандидатов-веществ, [10], в количествах, превышающих 0,1 % (массовая доля), до тех пор, пока более низкие уровни не будут гарантированы.

C.3 Опасные вещества в текстиле

C.3.1 Соответствующие вещества

Для текстиля существует несколько критериев экоэтикетки на европейском и государственном уровнях, которые следует учитывать при установлении требований для текстильных компонентов ходунков для лиц с инвалидностью.

Стандарт Oeko-Tex®2) 100 для конечных продуктов из текстиля получил широкое признание на рынке, представляя последние достижения.

Предельные значения включены для:

—	формальдегида;

—	тяжелых металлов;

—	пестицидов;

—	хлорированных фенолов;

—	фталатов;

—	соединений органического олова;

—	других химических остатков;

—	красителей;

—	хлорированных бензолов и толуолов;

—	биологических активных продуктов;

—	огнестойких продуктов;

—	цветоустойчивости;

—	выброса летучих веществ;

—	запахов.

Ассоциация Oeko-Tex разработала различные критерии для текстильных изделий: для малышей, для изделий с прямым контактом с кожей и без него, и для декоративных материалов.

C.3.2 Рекомендация

Текстильные изделия или компоненты должны соответствовать соответствующим требованиям Oeko-Tex 100. Другие экоэтикетки могут содержать более значительные требования (например, для органического текстиля), и их также следует учитывать.

C.4 Опасные вещества в пластиковых материалах

C.4.1 Соответствующие вещества

Различные государственные и европейские спецификации содержат критерии для пластиковых материалов или компонентов, которые можно взять в качестве основы при установлении требований для пластиковых компонентов ходунков для лиц с инвалидностью. Ключевые критерии включают:

—	вещества, основанные на свинце, кадмии, ртути и их соединениях;

—	галогенизированные органические материалы;

—	фталаты.

C.4.2 Рекомендация

C.4.2.1	Вещества, основанные на свинце, кадмии, ртути и их соединениях или соединениях органического олова

В Европе предел установлен до 100 частей на миллион (ч/мл.) для суммы свинца, кадмия, ртути и шестивалентного хрома в пластиковой упаковке. Рекомендуется соблюдать данный предел для содержания тяжелых металлов в пластиковых материалах, используемых в ходунках для лиц с инвалидностью.

_______________

2) Эта информация дана для удобства пользователей настоящего стандарта и не представляет собой положительного заключения ISO в отношении данного изделия

C.4.2.2 Органические галогенизированные соединения

Органические галогенизированные соединения как огнезащитные средства могут быть добавлены в пластиковые части. Некоторые галогенизированные огнезащитные средства оказывают опасные воздействия на здоровье и окружающую среду, и являются стойкими и биоаккумулятивными. Полиброминированные бифенилы (PBB), полибромированные дифениловые эфиры (PBDE) и хлорпарафины с короткой цепочкой (все органические галогенизированные соединения) могут быть добавлены в пластиковые части. PBB и PBDE относятся к группе бромированных огнезащитных средств и оказывают опасные воздействия на здоровье и окружающую среду. Многие хлорированные парафины являются стойкими и биоаккумулятивными. Рекомендуется избегать использование PBBs, PBDEs или хлорированного парафина.

C.4.2.3 Фталаты

Эти вещества используются как пластификатор в ПВХ и могут иметь репротоксичные воздействия. Поэтому предпочтительно исключать фталаты. Для медицинских изделий на рынке есть альтернативы для фталатов. Однако замены фталатов могут снизить функциональность изделия или при использовании в пакетах для крови могут даже воздействовать на здоровье пациентов. Поэтому рекомендуется, чтобы пластиковые части ходунков для лиц с инвалидностью, не содержали фталаты в количествах, превышающих 0,1 ч./млн., если нет доказательства, что фталаты необходимы по техническим причинами и не могут быть заменены другими пластификаторами, или изделие не может быть изготовлено при использовании других пластиковых материалов.

C.5 Металлы

C.5.1 Соответствующие вещества

Особо важны критерии для металлических покрытий, включая:

—	кадмий;

—	хром;

—	никель;

и их соединения.

Такие покрытия необходимы только в случае, если можно ожидать сильный физический износ, или в случае, если части требуют особо плотных соединений. Для частей, которые должны часто контактировать с кожей, использование таких покрытий следует избегать. Кадмий не следует использовать вообще.

C.5.2 Рекомендации

Металлические части не следует покрывать кадмием, хромом, никелем и их соединениями. В исключительных случаях металлические поверхности можно обрабатывать хромом или никелем, в случае, когда это необходимо, по причинам сильного физического износа или в случае, если части требуют особо плотных соединений. Это исключение не относится к частям, которые должны часто контактировать с кожей, и обработанные части должны подвергаться вторичной переработке.

Примечание - Критерии по другим покрытиям, таким как краски, будут рассматриваться в следующей редакции данного документа.

C.6 Древесина

C.6.1 Соответствующие вещества

Различные государственные и европейские спецификации содержат критерии для формальдегида, раздражающего и канцерогенного вещества, в древесных плитах.

C.6.2 Рекомендации

Одно из двух следующих требований должно быть выполнено:

a) содержание свободного формальдегида, измеренное в соответствии с EN 120, с помощью перфорационного метода, должно быть:

— единственными значениями: ≤8 мг формальдегида /100 г изделия;

— средним значением полугодия: ≤6,5 мг формальдегида /100 г изделия;

b) выброс формальдегида, измеренный в испытательной камере в соответствии с 
EN 717-1, должен быть <0,13 мг формальдегида /м3 воздуха.

Примечание - Критерии для других веществ, содержащихся в покрытиях или консерваторах для древесины, будут рассматриваться в следующей редакции данного документа.

Библиография

[1] ISO/IEC Guide 71 Guide for addressing accessibility in standards (Руководство для рассмотрения доступности в стандартах).

[2] ISO 11199-2 Walking aids manipulated by both arms. Requirements and test methods. Part 2. Rollators (Вспомогательные средства для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 2. Роляторы).

[3] ISO 21801 General guidelines on cognitive accessibility (Общие руководства по когнитивной доступности).

[4] IEC 82079-1 Preparation of instructions for use. Structuring, content and presentation. Part 1. General principles and detailed requirements (Подготовка инструкций по применению. Структурирование, содержание  представление. Часть 1. Общие принципы и детальные требования).

[5] EN 12182 Assistive products for persons with disability. General requirements and test methods (Вспомогательные изделия для лиц с инвалидностью. Общие требования и методы испытаний).

[6] EN 716-2:2008+A1:2013 Furniture. Children’s cots and folding cots for domestic use. Part 2. Test methods (Мебель. Детские кроватки и складывающиеся кровати для домашнего использования. Часть 2. Методы испытаний).

[7] EN 717-1 Wood-based panels. Determination of formaldehyde release. Part 1. Formaldehyde emission by the chamber method (Древесные плиты. Определение высвобождения формальдегида. Часть 1. Выброс формальдегида с помощью камерного метода).

[8] EN 1888 Child care articles. Wheeled child conveyances. Safety requirements and test methods (Средства по уходу за детьми. Средства перевозки детей на колесах. Требования по безопасности и методы испытаний).

[9] EN 120 Wood based panels. Determination of formaldehyde content. Extraction method called the perforator method (Древесные плиты. Определение содержания формальдегида. Экстракционный способ, называемый перфорационным методом).

[10] EUROPEAN CHEMICALs AgENCy(ECHA). Available at: https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table (Европейское Агентство по Химическим Веществам(ECHA). Доступно на: https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).

[11] EUROPEAN DIRECTIVE. (94/62/EC) on packaging and packaging waste. Available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01994L0062-20150526 (Европейская Директива. (94/62/EC) по упаковке и отходам упаковки. Доступно на: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01994L0062-20150526).

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 12100:2010 Safety of machinery. General principles for design. Risk assessment and risk reduction (Безопасность машинного оборудования. Общие принципы конструирования. Оценка рисков и сокращение рисков) | IDT | СТ РК ISO 12100-2014 «Безопасность машин. Общие принципы расчета. Оценка рисков и снижение рисков» |
| ISO 14971:2019 Medical devices. Application of risk management to medical devices (Медицинские изделия. Применение управления рисками к медицинским изделиям) | IDT | СТ РК ИСО 14971-2010 Медицинское оборудование. Использование менеджемента рисков приминительно к медицинскому оборудованию |
| IEC 60695-1-10:2016 Fire hazard testing. Part 1-10. Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products. General guidelines (Испытание на пожароопасность. Часть 1-10. Руководство по оценке пожароопасности электротехнических изделий. Общие руководства) | IDT | СТ РК ІЕС 60695-1-10-2019 Испытания на пожарную опасность. Часть 1-10. Руководство по оценке пожарной опасности электротехнических изделий Общие руководящие указания |

Таблица В.А.2 – Сведения о соответствии стандартов, ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств другого года издания

| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 9227:2017 Corrosion tests in artificial atmospheres. Salt spray tests (Испытания на коррозию в искусственных атмосферах. Испытания в солевом тумане) | ISO 9227:2012 Corrosion tests in artificial atmospheres. Salt spray tests (Испытания на коррозию в искусственных атмосферах. Испытания в солевом тумане) | IDT | СТ РК ISO 9227-2015 Испытания на коррозию в искусственной атмосфере. Испытания в соляном тумане |

МКС 11.180.10 IDT Ключевые слова: тележки для ходьбы, требования, оборудование, эргономика, методы испытаний.

МКС 11.180.10 IDT Ключевые слова: тележки для ходьбы, требования, оборудование, эргономика, методы испытаний.

РАЗРАБОТЧИК:

Объединение юридических лиц «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

Исполнительный директор                                                                   Радостовец В.Н.

Директор Департамента технического

регулирования и метрологии                                                               Калдарбек А.А.