Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

СТЕРИЛЬНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ КАТЕТЕРЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СТ РК ISO 20697

(ISO 20697:2018 Sterile drainage catheters and accessory devices for single use, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН TOO «NavyCo»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 20697:2018 Sterile drainage catheters and accessory devices for single use (Стерильные дренажные катетеры и вспомогательные устройства для одноразового использования)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 84 «Устройства для введения лекарственных средств и катетеры»

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 2 3 4 5 6 7 | Введение Область применения Нормативные ссылки Термины и определения Предполагаемая производительность Общие требования Особые требования Информация предоставленная производителем Приложение А (информационное) Метод испытаний для определения устойчивости к изломам Приложение В (обязательное) Метод испытания на коррозионную стойкость Приложение С (обязательное) Метод испытания на устойчивость к деформации всасыванием Приложение D (обязательное) Метод испытания для определения пиковой растягивающей силы соединений Приложение Е (обязательное) Метод испытания для определения пиковой силы растяжения дренажного катетера Приложение F (обязательное) Метод испытания ударопрочности коллекторного устройства Приложение G (обязательное) Метод испытания для определения скорости потока через дренажный катетер Приложение H (информационное) Метод испытания прочности фиксации Приложение I (обязательное) Метод испытания для определения безопасности Приложение J (обязательное) Метод испытания для определения утечки и/или функции просвета надувания и/или сдувания баллона (дренажный катетер с податливым баллоном) Приложение K (обязательное) Метод испытания для определения размера баллона и надежности сдувания (дренажный катетер с неподатливым баллоном) Приложение L (обязательное) Метод испытания для определения сопротивления надутого баллона тяге Приложение M (обязательное) Метод испытания на устойчивость к утечкам при аспирации или вакууме Библиография Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам |  |
| --- | --- | --- |

Введение

Руководство по переходным периодам для реализации требований настоящего стандарта приведено в ISO/TR 19244.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СТЕРИЛЬНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ КАТЕТЕРЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к стерильным дренажным катетерам для одноразового использования, дренажным системам для ран и накопленной жидкости, хирургическим дренажным катетерам и их компонентам, при помещении катетера в полость тела или рану хирургическим или подкожным путем для дренирования жидкости или воздуха во вне.

Дренажный катетер оставляют для естественного дренирования или подключают к источнику аспирации для более быстрой грануляции тканей.

Настоящий стандарт не распространяется на:

а) аспирационные катетеры;

b) трахеальные катетеры;

c) уретральные катетеры;

Примечание – См. ISO 20696.

d) мочеточниковые стенты, билиарные стенты и прочие стенты;

Примечание – Требования к стентам см. в ISO 14630 и ASTM F1828-97.

e) дренажные катетеры, вводимые в пищеварительный тракт чрескожно, методом гастростомии;

f) нейроаксиальные катетеры, используемые для удаления спинномозговой жидкости;

Примечание – См. ISO 20698.

g) энтеральные катетеры, используемые для удаления растворов или веществ из желудочно-кишечного тракта;

Примечание – См. ISO 20695.

h) покрытия.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы, следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

ISO 10993-1 Biological evaluation of medical devices – Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 1. Оценка и испытание в рамках процесса управления рисками).

ISO 14155 Clinical investigation of medical devices for human subjects – Good clinical practice (Клиническое исследование медицинских устройств на людях. Надлежащая клиническая практика).

ISO 80369-1 Small bore connectors for liquids and gases in healthcare applications — Part 1: General requirements (Соединители с малым отверстием для жидкостей и газов в здравоохранении. Часть 1. Общие требования).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Вспомогательное устройство (accessory device): Устройство, которое используется с дренажной системой (3.6) для доступа и/или дренажа (например, устройство(а) для сбора (3.3)) и, где применимо, прочие аксессуары, такие как источник(и) аспирации (3.16), соединительная трубка(и) (3.4), соединитель(и), троакар(ы), разрезная игла(ы)/канюля(и) или интродьюсер(ы).

3.2 Компонент катетера (catheter component): Часть, которая является неотъемлемой частью дренажного катетера.

Пример – Соединители катетера, фиксирующие устройства, клапан Геймлиха.

3.3 Устройство для сбора жидкости (collection device): Мешок, сильфон или другой переносной контейнер, предназначенный для сбора жидкости.

3.4 Соединительная трубка (connecting tube): Трубка, предназначенная для соединения дренажного катетера и коллекторного устройства (3.3) или коллекторного устройства (3.3) и аспирационного источника (3.15).

3.5 Дренажный катетер (drainage catheter): Трубка, предназначенная для дренирования жидкости или воздуха из полости тела или послеоперационной раны.

3.6 Дренажная система (drainage system): Функциональная сборка дренажной системы, состоящая из дренажного катетера (3.5) и сборного устройства(в) (3.3) и, где применимо, прочих аксессуаров, таких как источник(и) аспирации (3.16), соединительная трубка(и) (3.4), соединитель(и) или троакар(ы).

Примечание – Дренажная система может поставляться либо в готовом к использованию состоянии, либо в состоянии, требующем сборки некоторых компонентов пользователем. Дренаж может быть достигнут либо под действием силы тяжести, за счет отрицательного давления, создаваемого внешним источником энергии, путем манипуляции пользователем, либо путем предварительного пред-опорожнения устройства для сбора (3.3).

3.7 Эффективная длина L1 (effective length): Длина дренажного катетера (3.5) или длина гидратируемых катетеров до и после гидратации, которые могут быть введены в организм.

3.8 Общая длина L2 (overall length): Общая длина от кончика дренажного катетера (3.5) до конца воронки (3.10).

3.9 Эффективная длина стержня L3 (effective shaft length): Длина неперфорированной части дренажного катетера (3.5), исключая наконечник, баллон(ы), воронку(и) (3.10), защитные рукава и/или порт(ы) доступа.

3.10 Воронка (funnel): Воронкообразная проксимальная часть дренажного катетера (3.5), которая может быть соединена с дренажной системой (3.7).

3.11 Средства фиксации (retention means): Физический элемент дренажного катетера (3.5) внутри организма, которая предотвращает перемещение дренажного катетера из организма.

Пример – Шов косичка, сшивание швом косичка, малеко, баллон.

3.12 Риск (risk): Сочетание вероятности причинения вреда и тяжести такого вреда.

[ИСТОЧНИК: ISO 14971:—, 3.18]

3.13 Анализ риска (risk analysis): Систематическое использование доступной информации для выявления опасностей и оценки риска (3.12).

[ИСТОЧНИК: ISO 14971:—, 3.19]

3.14 Оценка риска (risk assessment): Общий процесс, включающий анализ риска (3.12) и измерение риска.

[ИСТОЧНИК: ISO 14971:—, 3.20]

3.15 Документ об управлении рисками (risk management file): Набор записей и других документов, которые создаются в рамках управления рисками.

[ИСТОЧНИК: ISO 14971:—, 3.25]

3.16 Источник аспирации (suction source): Автономное устройство, способное оказывать отрицательное давление на дренажный катетер (3.5) или систему.

Примечание – Источником аспирации может быть сборное устройство (3.3).

3.17 Игла троакара (trocar): Игла, заостренный стержень или любая их комбинация, которая помогает провести дренажный катетер (3.5) через стенку тела.

4 Предполагаемая производительность

Дренажный катетер должен обеспечивать возможность точного и безопасного доступа к назначенному месту. Дренажная система должна демонстрировать способность поддержания дренажа.

Если дренажный катетер имеет фиксирующие механизмы, он также должен демонстрировать способность предотвращения нежелательного смещения. Способ высвобождения ретента должен быть описан в инструкции по применению.

5 Общие требования

5.1 Управление рисками

При проектировании устройства должен применяться установленный процесс управления рисками и проводиться анализ рисков.

Пример – ISO 14971.

Соответствие проверяется путем изучения документа управления рисками. Если проводятся клинические исследования, такие исследования должны документировать измерения, проведенные в условиях, для которых заявлены соответствующие характеристики. Клинические исследования должны соответствовать требованиям        ISO 14155.

5.2 Биосовместимость

Устройство не должно представлять биологической опасности в соответствии с применимым испытанием по ISO 10993-1.

5.3 Обнаруживаемость

Дренажный катетер или, по крайней мере, его эффективная длина должны быть обнаруживаемы с помощью рентгена или других средств (ультразвук, МРТ и т. д.), если того требует оценка риска.

Примечание – Например, ASTM F640 или DIN 13273-7.

5.4 Обработка поверхности

При осмотре нормальным зрением или с коррекцией до нормального зрения на внешней поверхности эффективной длины дренажного катетера не должно быть:

- посторонних веществ;

- дефектов в процессах и поверхности, которые могут представлять неприемлемый риск причинения вреда пациенту.

Если на основании оценки риска это будет сочтено необходимым, проверка должна проводиться при минимальном 2,5-кратном приближении.

5.5 Обозначение размера

5.5.1 Общие сведения

Номинальный размер дренажного катетера должен обозначаться по 5.5.2, 5.5.3 и 5.5.4. Примеры дренажных катетеров приведены на рисунке 1.

5.5.2 Внешний диаметр

Если иное не указано в другой части настоящего стандарта для конкретного типа дренажного катетера, внешний диаметр должен быть выражен как номинальный размер в миллиметрах, округленный в большую сторону до ближайших 0,1 мм. Допуск на данный заявленный размер должен составлять ±1 Fr (± 0,33 мм).

Для устройств, конструкция которых не является круглой, размер должен обозначаться по размеру наибольшей оси. При необходимости производители могут указать дополнительную информацию о профиле устройства, например, размер второй оси для овальной формы.

Примечание – Французский размер (FG, Fr, CH) является номинальным обозначением внешнего размера дренажных катетеров; рассчитывается как трехкратный диаметр (в миллиметрах): Fr = 3 × D (мм).

5.5.3 Эффективная длина

Эффективная длина должна выражаться в миллиметрах для эффективной длины менее 100 мм или в миллиметрах или сантиметрах для эффективной длины 100 мм и более.

Примечание – В настоящем стандарте не указаны допуски на эффективную длину.

1 воронка 				L1 эффективная длина

2 латеральные дренажные отверстия 	L2 общая длина

3 соединение для накачивания 		L3 эффективная длина вала

4 средства фиксации

Рисунок 1 – Примеры дренажных катетеров

5.5.4 Номинальный объем наполнения баллона

Для устройств, включающих баллоны, номинальный объем наполнения баллона должен выражаться в миллилитрах.

5.6 Соединитель

В настоящем стандарте не указан стандартный соединитель для дренажных катетеров и дополнительных устройств. Однако следует избегать риска неправильного подключения. Что должно быть определено изготовителем на основе оценки риска в соответствии с общими требованиями ISO 80369-1.

Примечание – Воронка является соединительной деталью, но не соответствует требованиям             ISO 80369-1.

5.7 Совместимость с МРТ

Если применимо, опасность дренажных катетеров и дополнительных устройств в среде магнитного резонанса должна быть оценена соответствующим методом.

Примечание – Например, ASTM F2052, ASTM F2213, ASTM F2182 и ASTM F2119.

5.8 Стерилизация

Стерильные дренажные катетеры и аксессуары должны соответствовать международным, национальным или региональным стандартам и иметь уровень обеспечения стерильности (SAL) 10-6.

Примечание – Соответствующие методы стерилизации см. в соответствующих частях ISO 17665,    ISO 11135 и ISO 11137 (все части).

6 Особые требования

6.1 Устойчивость к заломам

Во время установки дренажный катетер должен продемонстрировать возможность безопасного доступа к предполагаемому месту. В настоящем стандарте не указаны требования к испытанию на устойчивость от заломов. Клинически значимое значение размещения определяется производителем на основе предполагаемого использования и оценки риска.

Примечание – Метод испытания на устойчивость к залому приведен в приложении А.

6.2 Коррозионная стойкость

Если на открытых металлических компонентах устройства могут появиться видимые признаки коррозии, которая может повлиять на функциональные характеристики, уровень коррозии должен быть оценен с учетом предполагаемого использования и оценки риска, путем испытания дренажного катетера на коррозию, описанного в приложении B.

6.3 Устойчивость к деформации

Дренажный катетер, вспомогательные устройства или любые компоненты, образующие их часть и предназначенные для работы под отрицательным давлением, не должны подвергаться деформации (схлопыванию), достаточной для ухудшения функционирования устройства при максимальном отрицательном давлении, в соответствии с определением производителя.

Соответствие проверяется методом испытания, приведенным в приложении С.

6.4 Пиковая растягивающая сила

6.4.1 Соединения

Минимальная пиковая растягивающая сила внешних соединений между устройствами, рекомендованная изготовителем, должна соответствовать показателям в таблице 1.

Таблица 1 – Пиковая растягивающая сила соединений

| Наименьший наружный диаметр трубчатой части подключаемых устройств, мм | Минимальная пиковая растягивающая сила, Н |
| --- | --- |
| ≥ 2 и ≤ 4 | 5 |
| > 4 | 15 |
| Настоящий стандарт не устанавливает требования к пиковой растягивающей силе для трубок с наружным диаметром менее 2 мм. Эти значения должны определяться производителем на основе оценки риска |  |

Соответствие проверяется с применением метода испытания пиковой растягивающей силы, указанной в приложении D.

6.4.2 Дренажные катетеры и другие вспомогательные устройства

Минимальная пиковая растягивающая сила каждой трубчатой части, каждого соединения между компонентом дренажного катетера и трубкой и каждого соединения между трубчатыми частями должна быть указана в таблице 2.

Таблица 2 – Пиковая растягивающая сила дренажных катетеров и других вспомогательных устройств

| Наименьший наружный диаметр трубчатой части испытательного образца, мм | Минимальная пиковая растягивающая сила, Н |
| --- | --- |
| ≥ 2 и ≤ 4 | 10 |
| > 4 | 20 |
| Настоящий стандарт не устанавливает требования к пиковой растягивающей силе для трубок с наружным диаметром менее 2 мм. Эти значения должны определяться производителем на основе оценки риска |  |

Соответствие проверяется с применением метода испытания пиковой растягивающей силы, в соответствии с приложением Е.

6.5 Ударопрочность

При испытании сборное устройство не должно протекать, а источник аспирации не должен показывать потерю вакуума более 2 %.

Соответствие проверяется методом испытания на ударопрочность, в соответствии с приложением F.

6.6 Скорость потока

Для дренажных катетеров, с заявленной скоростью потока, скорость такого потока для каждого просвета должна составлять минимум 80 % от значения, указанного изготовителем для дренажных катетеров с номинальным наружным диаметром менее      1,0 мм, или минимум 90 % от этого значения, заявленного изготовителем для дренажных катетеров с номинальным наружным диаметром 1,0 мм или более.

Если определяется скорость потока через гидратируемые катетеры, ее следует определять в состояниях после гидратации.

Соответствие проверяется с помощью метода испытания скорости потока, в соответствии с приложением G.

6.7 Сила фиксации

Если дренажный катетер оснащен фиксирующими устройствами, отличными от баллона, он должен демонстрировать способность предотвращения нежелательного смещения. В настоящем стандарте не указаны требования к испытанию на прочность фиксации. Клинически значимое значение фиксации определяется производителем на основе предполагаемого использования и оценки риска.

Примечание – Метод испытания прочности фиксации приведен в приложении Н.

6.8 Безопасность баллона

Если дренажный катетер оснащен баллоном, таковой не должен протекать и не перекрывать боковые дренажные отверстия.

Соответствие проверяется с применением метода испытания на безопасность с использованием баллона, указанного в приложении I.

Изменение профиля на каждом конце не надутого баллона должно иметь плавный переход к стержню. Баллон должен быть способен к примерно симметричному расширению при наполнении водой при температуре окружающей среды до номинального объема наполнения баллона.

6.9 Целостность просвета и поддержание объема надувания дренажного катетера

6.9.1 Общие сведения

При наличии баллона применяются соответствующие требования 6.9.2 и 6.9.3.

6.9.2 Соответствующий баллон

При сдувании баллона процент извлеченной воды не должен быть ниже значения, указанного в таблице 3.

Таблица 3 – Процент восстановления объема баллона

| Емкость баллона, см3 | Минимальный процент восстановленного объема, % |
| --- | --- |
| 5 | 55 |
| 10 | 75 |
| 20 | 80 |
| 30 | 80 |
| Настоящий стандарт не устанавливает требования к баллонам емкостью менее 5 мл. Эти значения должны определяться производителем на основе оценки риска. В промежуточных случаях рекомендуется соблюдать следующее большее значение |  |

Соответствие проверяется с применением метода испытания, указанного в приложении J.

6.9.3 Несоответствующий баллон

Для катетеров диаметром 4,0 мм (12 French) и более, баллон должен проходить по шкале размеров French, не более чем на четыре (4) French больше чем размера в French указанного на этикетке.

В настоящем стандарте не указаны требования к размерам дренажных катетеров менее 4,0 мм (12 French). Такие значения должны определяться производителем на основе оценки риска.

Соответствие проверяется с применением метода испытания, указанного в приложении К.

6.10 Сопротивление надутого баллона тяге

Для дренажных катетеров диаметром от 4,66 до 8,66 мм (от 14 до 26 French) баллон не должен проходить в или через воронкообразный аппарат с просветом размером              28 French (9,33 мм), представляющим выходное отверстие мочевого пузыря и уретру.

В настоящем стандарте не указаны требования к размерам дренажного катетера менее 14 French (4,66 мм). Такие значения должны определяться производителем на основе оценки риска.

Соответствие проверяется методом испытания, указанным в приложении L.

6.11 Отсутствие утечек во время аспирации или вакуума

Дренажный катетер, вспомогательные устройства или любой компонент(ы), входящие в их состав и предназначенные для работы под отрицательным давлением, не должны пропускать воздух во время аспирации при максимальном отрицательном давлении, определенном производителем.

Соответствие проверяется с применением метода испытания, указанного в приложении М.

7 Информация, предоставленная производителем

7.1 Общие сведения

Дополнительно могут использоваться другие системы единиц измерения, кроме указанных.

Маркировка на всех устройствах должна быть прочной и разборчивой. Соответствие проверяют путем осмотра и оцените прочность с помощью соответствующего метода испытания.

Примечание – Соответствующими методами испытаний могут быть ASTM F1842-09 или                    ASTM F2252-13.

При необходимости следует использовать ISO 11607 (все части) и EN 1041, а символы следует наносить в соответствии с ISO 15223-1.

7.2 Маркировка на устройстве и/или упаковке

Примечание – Первичная упаковка часто бывает прозрачной. Следовательно, для целей настоящего подпункта следует учитывать сочетание маркировки изделия, видимой сквозь упаковку, и самой первичной упаковки.

Если таковое невозможно на самом устройстве, то маркировку следует нанести на первичную (индивидуальную) упаковку, вторичную (футляр) упаковку или в инструкцию по применению.

На первичной и/или вторичной упаковке должна быть указана как минимум следующая информация.

а) Любые особые условия хранения или обращения.

b) Указание на то, что изделие предназначено для одноразового использования или для использования одним пациентом. Указание производителя об одноразовом использовании должно быть одинаковым везде где это применимо.

c) При необходимости, указание на то, как можно обнаружить устройство.

d) Если имеется, эффективная емкость улавливающего устройства, выраженная в миллилитрах.

e) Стабильность состояния вакуума любого предварительно-опорожненного источника аспирации, определяемая как дата сохранения не менее 80 % начального отрицательного давления, указанного на этикетке.

Примечание – Такое может быть указано как «использовать до даты», как определено в EN 1041.

f) При необходимости максимальное отрицательное давление в паскалях (Па), которое может выдержать дренажная система или любой ее компонент, поставляемый отдельно (если источник аспирации поставляется вместе с системой, это значение должно быть максимальным рабочим давлением источника аспирации).

g) При необходимости, заявленный производителем номинальный объем наполнения баллона.

7.3 Инструкция по применению

Если предоставляется отдельная инструкция по применению, таковая должна содержать как минимум следующую информацию.

а) Если предполагаемое назначение устройства не очевидно для пользователя, изготовитель должен четко указать таковое. Если к устройству прилагается отдельная инструкция по применению, это требование может быть опущено к первичной упаковке.

b) Если устройство предназначено для подключения к другим устройствам или аксессуарам для работы по назначению, достаточно деталей о его характеристиках для идентификации правильных устройств и получения безопасной комбинации.

c) Любые предупреждения или меры предосторожности, которые необходимо принять.

d) Дата выпуска или редакции инструкции по применению.

e) При необходимости, указание на то, что изделие предназначено для одноразового использования или для использования одним пациентом. Указание производителя об одноразовом использовании должно быть одинаковым везде.

f) При необходимости, метод очистки, дезинфекции или стерилизации, необходимый перед использованием.

g) При необходимости, известные реакции между дренажным катетером и средой магнитно-резонансной томографии (МРТ).

h) При необходимости, описание добавок или покрытий.

i) Любые противопоказания, предупреждения и меры предосторожности, связанные с добавкой или материалом(ми) покрытия.

j) Если дренажный катетер имеет средства фиксации, инструкции по затягиванию и снятию фиксации.

Приложение А

(информационное)

Метод испытаний для определения устойчивости к изломам

А.1 Принцип

Устройство оборачивается вокруг оправки с постепенно уменьшающимся размером до образования перегиба.

А.2 Прибор

А.2.1 Крепление излома, оправка с постепенно уменьшающимся диаметром.

Примечание – Типичное устройство приведено на рисунке А.1.

А.2.2 Калиперы.

А.3 Процедуры

А.3.1 Выбирают образец испытуемого устройства. Каждая трубчатая часть и каждое соединение между трубчатыми частями проверяются индивидуально.

А.3.2 Испытуемые образцы, подлежащие кондиционированию помещаются в соответствующую водную среду при температуре (37 ± 2)°С на клинически приемлемый период времени или минимум на 2 часа. Испытание проводится в соответствии с А.3.3 – А.3.5 сразу после кондиционирования.

А.3.3 Удерживая трубку обеими руками, оборачивают ее на 180° вокруг оправки большого диаметра, чтобы избежать преждевременного перегиба дренажного катетера.

А.3.4 Продолжают постепенно обматывать трубку в меньший диаметр до тех пор, пока в трубке не будет наблюдаться перегиб.

А.3.5 После перегиба трубки измеряют диаметр оправки штангенциркулем или запишите диаметр.

А.4 Протокол испытания

Протокол испытания должен включать следующую информацию:

а) идентификация дренажного катетера;

b) диаметр оправки, выраженный в миллиметрах.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

⌀ диаметр оправки

Примечания

1 Диаметр может быть напечатан на каждом уровне.

2 Устройство, изображенное на рисунке, представляет собой подходящий пример, но не исключает использование устройств других размеров или других конструкций при условии, что формируется простая петля.

Рисунок А.1 – Прибор для испытания труб до перегиба

Приложение B

(обязательное)

Метод испытания на коррозионную стойкость

B.1 Принцип

Устройство погружают в раствор хлорида натрия, затем в кипящую дистиллированную или деионизированную воду, а затем визуально проверяют на наличие коррозии.

B.2 Реагенты

B.2.1 Солевой раствор, включающий раствор хлорида натрия ЧДА в свежеприготовленной дистиллированной или деионизированной воде, (c(NaCl) = 0,15 моль/л).

B.2.2 Дистиллированная или деионизированная вода.

B.3 Прибор

В.3.1 Мензурки из боросиликатного стекла.

B.4 Процедура

В.4.1 Изделие погружается в физиологический раствор (В.2.1) в стакан из боросиликатного стекла (В.3.1) при температуре (22 ± 5) °С на 5 ч.

В.4.2 Вынимают испытуемый образец и погружают его в кипящую дистиллированную или деионизированную воду (В.2.2) на 30 мин.

В.4.3 Дают воде и образцу остыть до (37 ± 2) °С и выдерживают их при данной температуре в течение 48 ч.

В.4.4 Вынимают испытуемый образец и дают ему высохнуть при комнатной температуре.

В.4.5 Разбирают образцы, состоящие из двух или более компонентов, которые должны быть разделены при использовании. Покрытия на металлических компонентах не снимают и не разрезают. Визуально осматривают образец на наличие признаков коррозии.

Примечание – Дополнительное испытание может быть проведено с использованием альтернативной продолжительности и температуры при наличии соответствующего клинического обоснования, основанного на оценке риска.

В.5 Протокол испытания

Протокол испытания должен включать следующую информацию:

а) идентификационные данные устройства;

b) отметка о наличии или отсутствии произошедшей коррозия во время испытания.

Приложение C

(обязательное)

Метод испытания на устойчивость к деформации всасыванием

С.1 Принцип

Дренажный катетер, дополнительные устройства или любой компонент(ы), образующий часть такового, собранные в готовом к использованию состоянии, подвергаются воздействию отрицательного давления, указанного на этикетке. Образец для испытания проверяют, под отрицательным давлением, на наличие признаков деформации.

С.2 Прибор

С.2.1 Водяная баня при температуре (37 ± 2) °С.

С.3 Процедуры

С.3.1 Испытание проводят на готовом к использованию изделии.

В.3.2 Располагают те части дренажного катетера, которые предназначены для введения в организм, в атмосферу с относительной влажностью 100 % или в воду при температуре (37 ± 2)°С (С.2) на срок не менее 15 мин. Размещают другие компоненты при относительной влажности не менее 40 % и температуре (22 ± 2) °C на срок не менее               15 мин.

С.3.3 Испытывают сразу после расположения.

С.3.4 Соединяют неперфорированную часть дренажного катетера и/или дренажного катетера с вспомогательными устройствами и/или их отдельными компонентами (если они поставляются отдельно). Подают в систему максимальное отрицательное давление, определенное производителем, в течение не менее 60 с.

С.3.5 Осматривают испытуемый образец нормальным или скорректированным к нормальному, зрением во время проверки на наличие признаков деформации.

С.4 Протокол испытания

Протокол испытания должен включать следующую информацию:

а) идентификацию дренажного катетера;

b) отметка о наличии или отсутствии произошедшей деформации во время испытания.

Приложение D

(обязательное)

Метод испытания для определения пиковой растягивающей силы соединений

D.1 Принцип

Разъем(ы) собираются в соответствии с инструкциями от производителя. Прикладывают пиковое растягивающее усилие и проверяют собранное соединение на предмет разделения.

D.2 Прибор

D.2.1 Устройство для испытания на растяжение, способное оказывать усилие более 15 N.

D.3 Процедуры

D.3.1 Собирают разъемы в соответствии с инструкциями изготовителя.

D.3.2 Закрепляют собранные соединители в устройстве для испытания на растяжение. При необходимости используют подходящее приспособление, чтобы избежать деформации разъемов.

D.3.3 Прикладывают указанное пиковое растягивающее усилие при скорости испытания 500 мм/мин.

D.3.4 Осматривают собранные соединители на предмет разделения.

D.4 Протокол испытания

Протокол испытания должен включать следующую информацию:

а) идентификацию дренажного катетера;

b) идентичность разъема(ов);

c) указанная приложенная сила, в ньютонах;

d) отметка о наличии или отсутствии произошедшего разъединения соединителей во время испытания.

Приложение Е

(обязательное)

Метод испытания для определения пиковой силы растяжения дренажного катетера

Е.1 Принцип

Испытуемые образцы или общая длина дренажного катетера выбираются таким образом, чтобы испытанию подвергалась каждая трубчатая часть, каждое соединение между компонентом дренажного катетера и трубкой и каждое соединение между трубчатыми частями. К каждому проверяемому образцу прикладывают растягивающую силу до тех пор, пока трубка не сломается или соединение не отделится, или пока не будет приложена заданная сила.

Е.2 Прибор

Е.2.1 Водяная баня при температуре (37 ± 2) °С.

Е.2.2 Устройство для испытания на растяжение, способное оказывать усилие более 20 N.

Е.3 Процедура

Е.3.1 Выбирают образец для испытания из дренажного катетера. Включают в образец для проверки разъем, если он имеется, и соединение между сегментами, например, между трубкой и наконечником, если он имеется. Исключают из испытуемого образца дистальные кончики длиной менее 3 мм.

Е.3.2 Размещают части дренажного катетера, предназначенные для введения в организм, в атмосферу с относительной влажностью 100 % или воду при температуре         (37 ± 2) °С (Е.2.1) на срок не менее 2 ч. Остальные компоненты размещают при относительной влажности не менее 40 % и температуре (22 ± 5) °C на срок не менее 2 часов. Испытывают сразу после такого размещения.

Е.3.3 Закрепите образец в устройстве для испытания на растяжение. Если имеется разъем, используйте подходящее приспособление, чтобы избежать деформации разъема.

Е.3.4 Измерьте расчетную длину испытуемого образца, т. е. расстояние между зажимами устройства для проверки на растяжение или расстояние между соединителем и зажимом, удерживающим другой конец испытуемого образца, в зависимости от обстоятельств.

Е.3.5 Приложите растягивающую деформацию с единичной скоростью деформации 20 мм/мин/мм расчетной длины (см. таблицу Е.1) до тех пор, пока образец не разделится на две или более части, или пока не будет приложена заданная сила.

Таблица Е.1 – Примеры условий для скорости деформации 20 мм/мин/мм

| Калибровочная длина, мм | Скорость испытания, мм/мин |
| --- | --- |
| 10 | 200 |
| 20 | 400 |
| 25 | 500 |

Е.3.6 При испытании дренажного катетера, состоящего из одной трубчатой части, имеющей области разного внешнего диаметра, повторяют действия Е.3.2 – Е.3.5 на образцах каждого диаметра.

Е.3.7 На каждом образце не проводят более одного испытания.

Е.4 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать следующую информацию:

а) идентификацию дренажного катетера;

b) пиковое растягивающее усилие или указанное приложенное усилие в ньютонах;

c) внешний диаметр каждого образца для испытания;

d) и, если применимо, место неисправности.

Приложение F

(обязательное)

Метод испытания ударопрочности коллекторного устройства

F.1 Принцип

Устройство для сбора подвергается свободному падению на твердую поверхность, а затем проверяется на наличие повреждений в виде утечки или потери вакуума.

F.2 Прибор

F.2.1 Поверхность для проведения испытания, должна быть:

- ровной и горизонтальной, чтобы не более двух точек на его поверхности отличались по уровню более чем на 2 мм;

- жесткой, так как не должно быть на ней отклонений более чем на 0,1 мм при статической нагрузке площадью 100 мм2 силой 98 N в любом месте такой поверхности;

- достаточно большой, чтобы испытуемое устройство полностью упало на такую поверхность;

- иметь массу, по крайней мере, в 10 раз превышающую массу самого тяжелого устройства, подлежащего проверке.

F.2.2 Средства измерения вакуума, способные показывать разницу в 2 % от максимального вакуума.

F.2.3 Средства для закупорки впускного/аспирационного порта, где это применимо.

F.3 Процедура

F.3.1 Устройство для сбора

F.3.1.1 Собирают устройство для сбора, как для клинического использования.

F.3.1.2 Наполняют сборочное устройство водой до полной емкости. Отключают сборочное устройство. Закрывают впускной/аспирационный порт, если это применимо.

F.3.1.3 Производят свободное падение при температуре окружающей среды             (22 ± 5) °С, с высоты 700 мм на твердую поверхность (F.2.1). Проверяют наличие утечек нормальным или скорректированным до нормального, зрением.

F.3.2 Источник аспирации

F.3.2.1 Собирают источник аспирации, как для клинического использования. Если устройство не имеет средств самозакрывания впускного/аспирационного порта, подключают средства окклюзии и закройте впускной/аспирационный порт.

F.3.2.2 Необходимо убедиться, что источник аспирации имеет максимальное отрицательное давление, измеряют и записывают значение такого давления.

F.3.2.3 Производят свободное падение при температуре окружающей среды                 (22 ± 5) °С, с высоты 700 мм на твердую поверхность (F.2.1).

F.3.2.4 Измеряют и записывают показатель давления не менее чем через 60 с после удара.

F.4 Протокол испытания

Протокол испытания должен включать следующую информацию:

а) идентификацию испытуемого устройства(в);

b) для источников аспирации, максимальное отрицательное давление в начале испытания и отрицательное давление после испытания, выраженное в кПа;

c) отметка о наличии или отсутствии произошедшей утечки после испытания.

Приложение G

(обязательное)

Метод испытания для определения скорости потока через дренажный катетер

G.1 Принцип

Воде позволяют стекать по дренажному катетеру, и объем такого потока измеряют либо волюметрически, либо гравиметрически.

G.2 Реагент

G.2.1 Дистиллированная или деионизированная вода или другая клинически значимая среда.

G.3 Прибор

G.3.1 Резервуар постоянного уровня, снабженный подающей трубкой и соединителем (при отсутствии подсоединенного испытуемого дренажного катетера), обеспечивающий скорость потока (525 ± 25) мл/мин и имеющий высоту гидростатического напора (1000 ± 5) мм. Пример подходящего устройства показан на рисунке G.1.

G.3.2 Оборудование для сбора и определения массы или объема истечения дренажного катетера с точностью ± 1%.

G.3.3 Таймер для измерения времени сбора.

G.4 Процедуры

G.4.1 Резервуар постоянного уровня (G.3.1) снабжают средой с температурой                (22 ± 5) °С. Подсоединяют испытуемый катетер к соответствующему разъему. Если дренажный катетер оснащен баллоном, то перед испытанием баллон следует надуть до номинального объема. Необходимо убедиться, что выходное отверстие дренажного катетера поддерживается на высоте гидростатического напора (1000 ± 5) мм.

G.4.2 Выпускают воздух из системы, позволив воде на короткое время вытекать через дренажный катетер.

G.4.3 Начинают движение среды через дренажный катетер. Собирают вытекшее за измеренный период времени (не менее 30 с) в подходящий сосуд и определите объем такового с помощью мерного цилиндра или взвешиванием с учетом плотности среды.

G.4.4 Выполняют три вывода для каждого применимого просвета дренажного катетера.

G.5 Выражение результатов

Рассчитывают среднее арифметическое трех выводов и выразите как среднюю скорость потока через дренажный катетер, в миллилитрах в минуту. Округляют рассчитанную среднюю скорость потока до ближайшего целого числа миллилитров в минуту.

G.6 Протокол испытания

Протокол испытания должен включать следующую информацию:

а) идентификацию дренажного катетера и среды, используемой для измерения скорости потока;

б) средняя скорость потока, выраженная в миллилитрах в минуту, для каждого применимого просвета дренажного катетера.

Размеры в миллиметрах

| 1 бак постоянного уровня | 6 соединительный штуцер |
| --- | --- |
| 2 дистиллированная или деионизированная вода | 7 испытуемый дренажный катетер |
| 3 входное отверстие | 8 сборно-измерительный сосуд |
| 4 избыточный поток | 9 надутый баллон, если необходимо. |
| 5 подающая трубка |  |

Рисунок G.1 – Пример аппарата для определения скорости потока воды через дренажный катетер

Приложение H

(информационное)

Метод испытания прочности фиксации

H.1 Принцип

Пиковая растягивающая сила применяется для преодоления фиксирующих средств дренажного катетера.

H.2 Прибор

Н.2.1 Устройство для испытания на растяжение, способное приложить силу для преодоления фиксирующих средств дренажного катетера.

Н.2.2 Крепление пластины, состоящее из жесткого материала с гладкой поверхностью и имеющее следующие конструктивные особенности.

а) Должен быть зазор между внешним диаметром дренажного катетера и внутренним диаметром отверстия пластины. Диаметр отверстия пластины должен быть на 0,33 мм (1 Fr.) больше диаметра испытуемого дренажного катетера.

b) Радиус кривизны (2 ± 0,1) мм для всех кромок, прилегающих к отверстию.

c) Толщина пластины (16 ± 0,5) мм.

d) Подходящее устройство с размерами приведены на рисунке Н.1.

Н.2.3 Водяная баня при температуре (37 ± 2) °С.

H.3 Процедура

Н.3.1 Те части дренажного катетера, которые предназначены для введения в организм, помещают в атмосфере со 100 % относительной влажностью или в воду с температурой (37 ± 2) °С в течение не менее 2 ч. Испытывают сразу после такого размещения.

Н.3.2 Вставляют вал через отверстие приспособления пластины до тех пор, пока средство фиксации не активируется и не коснется, как показано на рисунке Н.1.

Примечание – Средство фиксации подготавливается в соответствии с инструкциями изготовителя.

Н.3.3 Закрепляют образец в устройстве для испытания на растяжение. Если имеется разъем, используйте подходящее приспособление, чтобы избежать деформации разъема.

Н.3.4 Прикладывают растягивающее усилие со скоростью 100 мм/мин до тех пор, пока средство фиксации полностью не протянется через пластину или пока средство удержания не отделится от устройства.

Н.4 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать следующую информацию:

а) идентификацию дренажного катетера;

b) внешний диаметр каждого образца для испытаний;

c) пиковое растягивающее усилие, в Ньютонах;

d) и, если применимо, место неисправности.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

Ø диаметр отверстия пластины

Примечание – Фиксирующие средства, показанные на рисунке, являются примером, и не исключает использование и других конструкций.

Рисунок Н.1 – Крепление пластины

Приложение I

(обязательное)

Метод испытания для определения безопасности баллона

I.1 Принцип

Дренажные катетеры, оснащенные баллонами, могут находиться в установленном положении в течение длительного времени.

Поэтому перед испытанием такие дренажные катетеры погружают на 14 дней в искусственную урину. Такой этап опускается для дренажных катетеров без баллонов и дренажных катетеров, не предназначенных для отвода урины. Баллон дренажного катетера накачивается водой до максимальной заявленной производителем вместимости. К дренажному катетеру прикладывают растягивающую силу и дренажный катетер осматривают визуально на закупорку баллоном боковых дренажных отверстий, если таковые имеются, и утечку из баллона.

I.2 Реагенты

I.2.1 Дистиллированная или деионизированная вода.

I.2.2 Имитированная моча, рН около 6,6, следующего состава с реагентами признанной аналитической чистоты:

- мочевина 25,0 г;

- хлорид натрия 9,0 г;

- динатрий гидроортофосфат безводный 2,5 г;

- дигидроортофосфат калия 2,5 г;

- хлорид аммония 3,0 г;

- креатинин 2,0 г;

- сульфит натрия гидратированный 3,0 г;

- вода дистиллированная до 1,0 л.

ВНИМАНИЕ – Данный раствор может способствовать росту микробов. Существует большая вероятность того, что в конце испытаний, описанных в I.4 и J.3, в растворе будет присутствовать большое количество микроорганизмов. Эти процедуры должен выполнять обученный персонал, соблюдающий соответствующие меры предосторожности при обращении с погруженным дренажным катетером и утилизации загрязненного раствора.

I.3 Прибор

I.3.1 Устройство для подвешивания дренажного катетера, состоящее из пластины из жесткого материала, имеющее следующие особенности конструкции:

а) отверстие диаметром на 1 мм больше номинального размера испытуемого дренажного катетера, с зенковкой на верхней поверхности пластины;

б) зенковка включающая 90° угол достаточного размера для поддержки основания баллона испытуемого дренажного катетера;

в) отсутствие острых кромок на стыке отверстия и зенковки.

Примечание – Для облегчения размещения испытуемого дренажного катетера пластина может состоять из двух половин, симметричных относительно центральной линии отверстия.

I.3.2 Водяная баня или другое устройство, поддерживающее температуру (37 ± 2) °С.

I.3.3 Устройство для прикрепления груза к дренажной воронке или стержню дренажного катетера и ряд грузов, при этом совокупная масса крепежного устройства и каждой массы указана в nаблице I.1.

I.3.4 Секундомер.

Таблица I.1 – Требования к испытаниям под нагрузкой

| Обозначенный размер |  | Минимальная масса |
| --- | --- | --- |
| Наружный диаметр, мм | Эквивалент Шарьераa FG/Ch/Fr | кг |
| 2,7 или менее | 8 или менее | 0,3 |
| 3,3 | 10 | 0,45 |
| 4,0 | 12 | 0,6 |
| 4,7 | 14 | 0,7 |
| от 5,3 до 10,0 | от 16 до 30 | 1,0 |
| _____________ а Эквивалент Шарьера приведен для информации. В промежуточных случаях рекомендуется применять следующее большее значение |  |  |

I.4 Процедура

I.4.1 Накачивают баллон дренажного катетера дистиллированной водой до номинального объема наполнения баллона, указанного производителем.

I.4.2 Погружают дренажный катетер в свежеприготовленную искусственную урину (I.2.2) на водяной бане (I.3.2) с контролируемой температурой (37 ± 2) °С так, чтобы кончик и баллон были полностью погружены.

I.4.3 Оставляют дренажный катетер в моделируемой урине на 14 дней, затем извлекают дренажный катетер, промывают его водопроводной водой и высушите. Дают дренажному катетеру и его содержимому нагреться до температуры (22 ± 5) °C.

I.4.4 Помещают дренажный катетер в подвесное устройство (I.3.1) кончиком вверх, баллоном в зенковку и стержнем, выступающим из отверстия.

Примечание – Чтобы облегчить установку дренажного катетера в цельное подвесное устройство, может оказаться необходимым либо удалить воронки, предварительно перевязав стержень дренажного катетера, либо дренировать баллон, ввести дренажный катетер и затем повторно раздуть баллон.

I.4.5 Выбирают вес (I.3.3), соответствующий испытуемому дренажному катетеру, как указано в таблице I.1.

I.4.6 Поддерживают вес вручную. Прикрепляют груз к стержню или дренажной воронке дренажного катетера и осторожно опускают груз до тех пор, пока он не будет свободно подвешен на дренажном катетере. Оставляют его в этом положении в течение 1 минуты.

I.4.7 Установив груз, визуально осмотрите дренажный катетер через 1 мин. на предмет

а) закупорки баллоном боковых дренажных отверстий, если они имеются, или

b) утечки воды из баллона.

I.5 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать следующую информацию:

а) идентификацию дренажного катетера;

b) закупорены ли баллоном боковые дренажные отверстия;

c) наблюдалась ли утечка из баллона.

Приложение J

(обязательное)

Метод испытания для определения утечки и/или функции просвета надувания и/или сдувания баллона (дренажный катетер с податливым баллоном)

J.1 Принцип

Баллон дренажного катетера и просвет инфляционного катетера наполняют водой и погружают в искусственную урину на 14 дней. Этот этап опускается для дренажных катетеров, которые не предназначены для отвода мочи. Баллону дают стечь под действием силы тяжести и измеряют объем извлеченной жидкости.

J.2 Прибор и реагенты

J.2.1 Зажим или подобное устройство для подвешивания дренажного катетера за кончик.

J.2.2 Соответствующий разъем для подключения к надувной полости устройства.

J.2.3 Водяная баня или другое устройство, поддерживающее температуру (37 ± 2) °С.

J.2.4 Измерительный цилиндр с точностью ± 1 %, размер которого соответствует испытуемому баллону.

J.2.5 Дистиллированная вода.

J.2.6 Имитированная урина, с составом приведенным в I.2.2.

J.3 Процедура

J.3.1 Вводят в баллон дренажного катетера через клапан инфляционной воронки объем дистиллированной воды (J.2.5), указанный в таблице J.1.

J.3.2 Полностью погружают дренажный катетер в свежеприготовленную искусственную урину (J.2.6) на водяной бане (J.2.3), контролируемую при температуре     (37 ± 2) °С, на 14 дней.

J.3.3 Извлекают дренажный катетер из искусственной урины, промывают его водопроводной водой и высушите.

J.3.4 Подвешивают дренажный катетер за кончик с помощью зажима (J.2.1). Вставляют соответствующий соединительный элемент (J.2.2) в клапан надувной воронки и дают содержимому баллона стечь гравиметрически в мерный цилиндр до тех пор, пока поток жидкости не прекратится, или в течение 15 мин, в зависимости от того, какой период короче.

J.3.5 При необходимости доводят температуру жидкости в мерном цилиндре (К.2.4) до (22 ± 5) °С.

J.3.6 Измеряют объем, удаленный из баллона, и рассчитывают восстановленный процент.

Таблица J.1 – Испытуемая емкость баллона

| Обозначенный размер |  | Минимальная масса |
| --- | --- | --- |
| Наружный диаметр, мм | Эквивалент Шарьераa FG/Ch/Fr | Испытуемая вместимость |
| Наружный диаметр, мм | Эквивалент Шарьераa FG/Ch/Fr | Испытуемая вместимость |
| от 2,7 до 3,3 | от 8 до 10 | Номинальная вместимость баллона |
| от 4,0 до 4,7 | от 12 до 14 | 1,2 × вместимость баллона |
| от 5,3 до 10,0 | от 16 до 30 | 1,5 × вместимость баллона |
| Настоящий стандарт не устанавливает требования к емкости для испытания баллонов с внешним диаметром менее 2,7 мм. Эти значения должны определяться производителем на основе оценки риска. _____________ а Эквивалент Шарьера приведен для информации. Примечание – Для значений диаметра, находящихся между двумя линиями, применяется большее значение испытательной мощности |  |  |

J.4 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать следующую информацию:

а) идентификацию дренажного катетера, включая предназначенный размер и вместимость баллона;

b) объем жидкости, возвращенной через клапан, выраженный в процентах от введенного объема.

Приложение К

(обязательное)

Метод испытания для определения размера баллона и надежности сдувания (дренажный катетер с неподатливым баллоном)

К.1 Принцип

Перед надуванием наружный диаметр баллонной части дренажного катетера пропускают через отверстие соответствующего размера в French. Баллон надувают дистиллированной водой и погружают в воду на 7 дней. Затем баллон сдувают и пропускают через соответствующее отверстие большего диаметра (отверстие French размера).

К.2 Прибор и реактивы

К.2.1 Размерная шкала French с допуском ± 0,13 мм.

К.2.2 Дистиллированная вода.

К.2.3 Водяная баня или другое устройство, поддерживающее температуру                  (37 ± 4)  °С.

К.2.4 Шприц с соответствующим разъемом для подсоединения к просвету устройства.

К.2.5 Устройство для измерения силы, способное измерять силу более 4,5 N.

К.3 Процедура

К.3.1 Испытание проводят при температуре (22 ± 5) °С.

К.3.2 Вставляют ненадутый баллонный катетер без смазки через соответствующее отверстие размера French, используя шкалу размеров French (К.2.1), и записывают.

К.3.3 Накачивают баллон дистиллированной водой до номинальной вместимости, определенной изготовителем.

К.3.4 Погружают дренажный катетер в водяную баню (К.2.3) при температуре            (37 ± 4) °С на 7 дней.

К.3.5 Через 7 дней дренажный катетер извлекают из бани и помещают на чистую поверхность.

К.3.6 Полностью сдувают баллон с помощью шприца (К.2.4).

К.3.7 Спущенную баллонную часть дренажного катетера необходимо пропустить через шкалу размеров French. Зписывают наименьшее отверстие размера French, через которое пройдет баллон без тяговой силы более 4,5N (К.3.2).

К.4 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать следующую информацию:

а) идентификацию дренажного катетера, включая определенный размер и емкость баллона;

b) отверстие наименьшего размера French, через которое прошел баллон в K.3.7;

с) запись о любом разрыве или утечке баллона.

Приложение L

(обязательное)

Метод испытания для определения сопротивления надутого баллона тяге

L.1 Принцип

Дренажный катетер помещают в ствол воронки и надувают баллон. Груз прикрепляют и осторожно опускают до тех пор, пока он не будет подвешен на дренажном катетере. После пребывания в таком положении в течение 2 минут груз поднимают на         60 см из подвешенного положения и отпускают, обеспечивая свободное вертикальное падение.

L.2 Прибор

L.2.1 Устройство для подвешивания дренажного катетера, состоящее из пластины из жесткого материала, имеющее следующие особенности конструкции (рисунок L.1):

а) воронка с диаметром отверстия 28 French, представляющая собой выходное отверстие мочевого пузыря и уретру, с зенковкой на верхней поверхности пластины, как показано на рисунке L.2;

b) отсутствие острых кромок в месте соединения крепежного отверстия.

Примечание – Для облегчения размещения испытуемого дренажного катетера пластина может состоять из двух половин, симметричных относительно центральной линии отверстия.

L.2.2 Устройство для крепления груза к дренажной воронке или стержню дренажного катетера (рисунок L.3).

L.2.3 Вес с массой 0,45 кг.

L.3 Процедура

L.3.1 Испытание проводят при температуре (22 ± 5) °С.

L.3.2 Помещают дренажный катетер в подвесное устройство (рисунок L.1) кончиком вверх, баллоном в приспособление и стержнем, выступающим из отверстия (рисунок L.2).

L.3.3 Накачивают баллон 3 – 5 см3 дистиллированной воды (всех размеров) и осторожно потяните баллон.

L.3.4 Выполняют статическое испытание. Вручную поддерживают осторожно опускайте груз до тех пор, пока он не будет свободно подвешен на дренажном катетере (рис. L.3). Позволяют ему оставаться в таком положении в течение 2 минут.

L.3.5 После статического испытания с использованием того же устройства выполняют испытание на ударную силу. Поднимают груз, прикрепленный к воронке дренажного катетера, на 60 см от его подвешенного положения (рис. L.1). Для более коротких дренажных катетеров, где невозможно достичь длины 60 см, между воронкой и грузом необходимо добавить удлинитель, позволяющий достичь этого расстояния. Опускают груз, чтобы обеспечить свободное вертикальное падение, следя за тем, чтобы путь свободного падения проходил как можно ближе к опорной воронке.

L.4 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать следующую информацию:

а) идентификацию дренажного катетера, включая размер French;

b) запись о прохождении баллона через воронку во время статического испытания;

c) запись о прохождении баллона через воронку во время испытания на силу удара;

d) запись о любом разрыве или утечки баллона.

Размеры в миллиметрах

1 воронка дренажного катетера

2 блок блокировки веса

3 штифт замочного блока

Рисунок L.1 – Устройство для подвешивания дренажного катетера

Размеры в миллиметрах

Примечание – Кроме указанных размеров, конструкция удерживающих средств может быть произвольной.

Рисунок L.2 – Ствол воронки

1 воронка дренажного катетера

2 блок блокировки веса

3 штифт замочного блока

Примечание – Удерживающие средства, показанные на рисунке, являются примером, и не исключают использование других конструкций.

Рисунок L.3 – Масса и замочный блок

Приложение М

(обязательное)

Метод испытания на устойчивость к утечкам при аспирации или вакууме

М.1 Принцип

Дренажный катетер, дополнительные устройства или любой компонент(ы), образующий их часть, собранные в готовом к использованию состоянии, подвергаются воздействию отрицательного давления, указанного на этикетке. Образец для испытаний проверяют, помещая под отрицательное давление, на предмет наличия утечек.

М.2 Реагент

М.2.1 Деаэрированная дистиллированная или деионизированная вода.

М.3 Прибор

М.3.1 Система давления с манометром, способная создавать максимальное отрицательное давление, указанное изготовителем.

М.3.2 Средства для закрытия испытуемого образца, например, зажим.

М.3.3 Герметичный соединитель.

М.3.4 Средства обнаружения проникновения воздуха, если испытуемый образец непрозрачен.

М.4 Процедура

М.4.1 Испытание проводят на готовом к использованию изделии.

М.4.2 Подсоединяют дренажный катетер и/или дренажный катетер с вспомогательными устройствами и/или их отдельные компоненты (если они поставляются отдельно) к системе давления.

М.4.3 Заполняют систему деаэрированной дистиллированной или деионизированной водой температурой (22 ± 5) °С и удаляют воздух. Закрывают испытуемый образец.

М.4.4 Подают отрицательное давление и дают системе стабилизироваться в течение 120 с. Поддерживают отрицательное давление еще 120 с. В течение этого периода проверяют узел на предмет утечек (т.е. образования одного или нескольких пузырьков воздуха) и запишите, произошла ли утечка.

М.5 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать следующую информацию:

а) идентификацию дренажного катетера;

b) проверка отрицательным давлением;

c) Запись о наличии или отсутствии утечки комплекта и где она произошла.

Библиография

[1]  ISO 11135, Sterilization of health-care products — Ethylene oxide — Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (Стерилизация медицинских изделий. Окись этилена. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий)

[2]  ISO 11137 (all parts), Sterilization of health care products — Radiation (Стерилизация медицинских изделий. Радиация (все части))

[3]  ISO 11607 (all parts), Packaging for terminally sterilized medical devices (Упаковка для неизлечимо стерилизованных медицинских изделий (все части))

[4]  ISO 14630:2012, Non-active surgical implants — General requirements (Неактивные хирургические имплантаты. Общие требования)

[5]  ISO 14971:2019, Medical devices — Application of risk management to medical devices (Медицинские приборы. Применение управления рисками к медицинским приборам)

[6]  ISO 15223-1, Medical devices — Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied — Part 1: General requirements (Медицинские изделия. Символы, которые должны использоваться на этикетках медицинских изделий, маркировка и предоставляемая информация. Часть. Общие требования)

[7]  ISO 17665 (all parts), Sterilization of health care products — Moist heat (Стерилизация медицинских изделий. Влажное тепло)

[8]  ISO/TR 19244, Guidance on transition periods for standards developed by ISO/TC 84 — Devices for administration of medicinal products and catheters (Руководство по переходным периодам для стандартов, разработанных ISO/TC 84. Устройства для введения лекарственных средств и катетеры)

[9]  ISO 20695, Enteral feeding systems — Design and testing (Системы энтерального питания. Проектирование и испытание)

[10]  ISO 20696, Sterile urethral catheters for single use (Стерильные уретральные катетеры для одноразового использования)

[11]  ISO 20698, Catheter systems for neuraxial application — Sterile and single-use catheters and accessories (Катетерные системы для нейроаксиального применения. Стерильные и одноразовые катетеры и аксессуары)

[12]  EN 556-1:2001, Sterilization of medical devices — Requirements for medical devices to be designated «STERILE» — Part 1: Requirements for terminally sterilized medical devices (Стерилизация медицинских изделий — Требования к медицинским изделиям, которые должны быть обозначены как «СТЕРИЛЬНЫЕ». Часть 1. Требования к окончательно стерилизованным медицинским изделиям)

[13]  EN 1041, Information supplied by the manufacturer of medical devices (Информация, предоставляемая производителем медицинских изделий)

[14]  ASTM F640, Standard test methods for radiopacity for medical use (Стандартные методы определения рентгеноконтрастности для медицинского применения)

[15]  ASTM F1828-97, Standard Specification for Ureteral Stents (Стандартная спецификация для мочеточниковых стентов)

[16]  ASTM F1842, Standard Test Method for Determining Ink or Coating Adhesion on Flexible Substrates for a Membrane Switch or Printed Electronic Device (Стандартный метод определения адгезии чернил или покрытия к гибким подложкам для мембранного переключателя или печатного электронного устройства)

[17]  ASTM F2052, Standard Test Method for Measurement of Magnetically Induced Displacement Force on Medical Devices in the Magnetic Resonance Environment (Стандартный метод испытаний для измерения магнитно-индуцированной силы смещения медицинских устройств в условиях магнитного резонанса)

[18]  ASTM F2119, Standard Test Method for Evaluation of MR Image Artifacts from Passive Implants (Стандартный метод испытания для оценки артефактов МРТ-изображения от пассивных имплантатов)

[19]  ASTM F2182, Standard Test Method for Measurement of Radio Frequency Induced Heating On or Near Passive Implants During Magnetic Resonance Imaging (Стандартный метод испытания для измерения радиочастотного индуцированного нагрева на пассивных имплантатах или вблизи них во время магнитно-резонансной томографии)

[20]  ASTM F2213, Standard Test Method for Measurement of Magnetically Induced Torque on Medical Devices in the Magnetic Resonance Environment (Стандартный метод испытаний для измерения магнитно-индуцированного крутящего момента на медицинских устройствах в условиях магнитного резонанса)

[21] DIN 13273-7, Catheters for medical use — Part 7: Determination of the x-ray attenuation of catheters; Requirements and testing (Катетеры для медицинского применения. Часть 7. Определение ослабления рентгеновского излучения катетеров; Требования и испытание)

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 10993-1 Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation and testing within a risk management process | IDT | ГОСТ ISO 3696-2013 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска |

МКС 11.040.25 (IDT)

Ключевые слова: вспомогательное устройство, компонент катетера, соединительная трубка, дренажная система, воронка, оценка риска, игла троакара

МКС 11.040.25 (IDT)

Ключевые слова: вспомогательное устройство, компонент катетера, соединительная трубка, дренажная система, воронка, оценка риска, игла троакара

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NavyCo»

| Директор TOO «NavyCo» |  | Нуртазин А.А |
| --- | --- | --- |
| Эксперт TOO «NavyCo» |  | Ибраева А.А. |