Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЛАБОРАТОРИИ МЕДИЦИНСКИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ МЕНЕДЖМЕНТА РИСКОВ В МЕДИЦИНСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ

СТ РК ISO 22367-2021

(ISO 22367:2020 Medical laboratories - Application of risk management to medical

laboratories, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № _______ от  «     » __________ 20__года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 22367:2020 Medical laboratories - Application of risk management to medical laboratories (Лаборатории медицинские. Применение управления рисками в медицинских лабораториях).

Междунарощдный стандарт ISO 22367:2020 разработан Техническим комитетом ISO/TC 212 «Клинические лабораторные исследования и диагностические тест-системы in vitro».

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий национальный стандарт, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта не содержаться нормативные ссылки.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международныым стандартам, приведены в дополнительном Приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ ЗРК.

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

1  Область применения

2  Нормативные ссылки

3  Термины и определения

4  Менеджмент риска

4.1 Процесс менеджмента риска

4.2 Ответственность высшего руководства

4.3 Квалификация персонала

4.4 План менеджмента риска

4.4.1 Общее положение

4.4.2 Область применения плана

4.4.3 Содержание плана

4.4.4 Изменения, внесенные в план

4.4.5 Документация менеджмента риска

5 Анализ риска

5.1 Общие положения

5.2 Процесс анализа рынка и ведение документации

5.3 Применение по назначению медицинских лабораторий и предусмотренное

неправильное использование

5.4 Определение характеристик, относящихся к безопасности

5.5 Идентификация опасностей

5.6 Идентификация потенциально опасных ситуаций

5.7 Идентификация прогнозируемого вреда для пациента

5.8 Определение риска (ов) для каждой опасной ситуации

6 Оценивание риска

6.1 Критерии приемлемости риска

6.2 Процесс оценивания риска

7 Управление риском

7.1 Возможности управления риском

7.2 Верификация управления риском

7.3 Роль стандартов в процессе управления риском

7.4 Роль медицинских изделий in vitro в процессе управления риском

7.5 Риски, возникающие вследствие выполнения мер по управлению риском

7.6 Оценивание остаточного риска

8 Анализ соотношения риск/польза

9 Обзор менеджмента риска

9.1 Полнота управления риском

9.2 Оценивание совокупного остаточного риска

9.3 Отчет по менеджменту риска

10 Мониторинг, анализ и управление риском

10.1 Методика контроля

10.2 Внутренние источники информации о рисках

10.3 Внешние источники информации о рисках

10.4 Принятие незамедлительных мер по снижению риска

Приложение A (информационное) Осуществление менеджмента риска в рамках

системы менеджмента качества

Приложение B (информационное) Разработка плана менеджмента риска

Приложение C (информационное) Приемлемость риска

Приложение D (информационное) Идентификация характеристик,

связанных с безопасностью

Приложение E (информационное) Примеры опасностей,

прогнозируемых последовательностей событий и опасных ситуаций

Приложение F (информационное) Несоответствия, потенциально ведущие к

значительным рискам

Приложение G (информационное) Инструменты и методы анализа риска

Приложение H (информационное) Анализ рисков прогнозируемых действий

пользователя

Приложение I (информационное) Методы оценки рисков, включая оценку

вероятности и тяжести причиненного вреда

Приложение J (информационное) Оценивание совокупного остаточного

риска и анализ менеджмента риска

Приложение K (информационное) Анализ соотношения риск/польза

Приложение L (информационное)  Остаточный риск (и)

Библиография

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЛАБОРАТОРИИ МЕДИЦИНСКИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ МЕНЕДЖМЕНТА РИСКОВ В МЕДИЦИНСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт предназначен для медицинских лабораторий, для идентификации  и управления рисками, которым подвержены пациенты, лабораторные медицинские работники и поставщики услуг, связанные с медицинскими лабораторными исследованиями.  Процесс включает процедуры выявления, оценивания, управления рисками, контроля  и мониторинга результативности данного управления.

Требования настоящего стандарта применимы ко всем аспектам исследований и услуг медицинской лаборатории, включая аспекты до и после исследования, исследования, точный перенос результатов анализов в электронную медицинскую карту и другие технические и управленческие процессы, описанные в [3].

Настоящий стандарт не устанавливает уровни допустимого риска.

Настоящий стандарт не может быть использован для принятия клинических решений, принимаемыми медицинскими работниками после исследования.

Настоящий стандарт не применяется к управлению рисками, затрагивающие предприятия медицинских лабораторий, которые рассматриваются в [7], такими как, деловые, экономические, юридические и нормативные риски.

2 Нормативные ссылки

Настоящий стандарт не содержит нормативных ссылок.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Примечание - ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- Онлайн платформа ISO: доступна на http://www.iso.org/obp

- IEC электропедия: доступна на http://www.electropedia.org/

3.1 Польза (benefit):  Влияние или заданный результат процесса (3.19), процедуры (3.17) или использования медицинского устройства на здоровье человека или положительное влияние на ведение пациентов или общественное здоровье

Примечание - Польза включает продление жизни, уменьшение боли (облегчение симптомов), улучшение функции или улучшение самочувствия.

_______________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

3.2 Событие (event): Возникновение или изменение специфического набора условий.

Примечания

1 Взято из [4].

2 Событие может быть единичным или многократным и может иметь несколько причин.

3 Событие может быть определенным или неопределенным.

4 Событие может быть названо терминами «инцидент», «опасное событие» или «несчастный случай».

5 Событие без последствий может также быть названо терминами «угроза возникновения опасного события», «угроза инцидента», «угроза поражения» или «угроза возникновения аварийной ситуации».

3.3 Исследование (examination): Комплекс операций, объектом которых является определение значения или характеристики свойств.

Примечания

1 Взято из [3].

2 В некоторых дисциплинах (например, в микробиологии) исследование представляет собой деятельность, состоящую из нескольких тестов, наблюдений или измерений.

3 Лабораторные исследования, которые определяют значение свойства, называются количественными, те исследования, которые определяют характеристики свойства, называются качественными.

4 Лабораторные исследования часто называют также анализами или тестами.

3.4 Частота (frequency): Количество событий (3.2) или их последствий за определенный период времени.

Примечания

1 Взято из [11].

2 Частота может быть применима к прошлым событиям (3.2) или будущим событиям (3.2), тогда частоту можно рассматривать как меру вероятности  (3.18)

3.5 Вред (harm): Физическая травма или ущерб здоровью людей, имуществу или окружающей среде.

Примечание – Взято из [12].

3.6 Опасность (hazard): Потенциальный источник вреда (3.5)

Примечание – Взято из [11].

3.7 Опасная ситуация (hazardous situation): Обстоятельства, при которых люди, имущество или окружающая среда подвержены одной или нескольким опасностям (3.6)

Примечание – Взято из [12].

3.8 Медицинский работник (healthcare provider): Лицо, которому разрешено оказывать медицинские услуги пациенту.

Пример - Врач, медицинская сестра,  санитар скорой помощи,  стоматолог, инструктор по диабету, лабораторный техник, технический специалист лаборатории, биомедицинский сотрудник лаборатории, медицинский ассистент (фельдшер), медицинский специалист, врач по респираторным заболеваниям.

Примечание – Взято из [5].

3.9 Производитель медицинского изделия для диагностики in vitro (in vitro diagnostic manufacturer IVD manufacturer): Физическое или юридическое лицо, ответственное за проектирование, изготовление, упаковывание и/или маркировку (3.12) медицинского изделия для диагностики in-vitro (3.10),  установку/монтаж или модификацию медицинского изделия для диагностики in-vitro (3.10) перед выпуском его в обращение или вводом в эксплуатацию независимо от того, выполняет ли эти операции вышеупомянутое лицо или третья сторона от его имени.

Примечания

1 Взято из [1].

2 К определению производителя могут применяться положения национальных или региональных правил

3.10 Медицинское изделие для диагностики in vitro (in vitro diagnostic medical device IVD medical device): Медицинское изделие, предназначенное изготовителем для применения при исследованиях in vitro (3.3) образцов, взятых из тела человека единственно или главным образом для получения информации, которая может быть использована для целей диагностики, мониторинга или совместимости, включающее в себя реагенты, калибраторы, контрольные материалы, емкости для сбора и хранения проб и относящиеся к ним инструменты или приборы, или другие предметы.

Примечание - Взято из [5].

3.11 Изделие для диагностики in vitro (information supplied manufacturer labelling): Оборудование или прибор, предназначенный изготовителем для применения как медицинское изделие для диагностики in vitro (3.10)

Примечание - Взято из [5].

3.12 Информация, представляемая изготовителем, маркировка (information supplied by the manufacturer labeling): Письменное, напечатанное или графическое изображение:

-  закрепленное на медицинском изделии для диагностики in vitro (3.10) или на его упаковке или обертке; или

- предоставленное для применения с медицинским изделием для диагностики in vitro (3.10),

связанное с идентификацией, техническим описанием и применением медицинского изделия для диагностики in vitro (3.10), но не включающее в себя транспортные документы.

Пример - Этикетки, инструкции по применению. (3.13).

Примечания

1 Взято из [5].

2 В стандартах IEC документы, предоставленные с медицинским изделием и содержащие важную информацию для ответственной организации или оператора, в частности касающиеся безопасности, именуются «сопровождающие документы».

3 Для медицинских изделий для диагностики in vitro (3.10), каталоги и материалы по безопасности не рассматриваются как маркировка.

3.13 Инструкция по применению, вложение в упаковку (instructions for use): Информация, предоставленная изготовителем (3.12), касающаяся безопасного и правильного применения медицинского изделия для диагностики in vitro (3.10)

Примечания

1 Взято из [5].

2 Эта информация включает в себя указания по применению, обслуживанию, выявлению неисправностей и удалению медицинских изделий для диагностики in vitro (3.10), а также предупреждения и предостережения.

3.14 Применение по назначению, целевое использование (intended use, intended purpose): Объективное намерение изготовителя изделия для диагностики in vitro (3.9) в отношении применения продукта, процесса (3.19) или услуги (3.37), отраженное в спецификациях, инструкциях и информации, предоставленной изготовителем изделия для диагностики in vitro (3.9).

Примечания

1 Взято из [5].

2 Заявление о применении по назначению для маркировки (3.12) может включать в себя два компонента: описание функциональности медицинского изделия для диагностики in vitro (3.10) (например, методика иммунохимического измерения для обнаружения анализируемого образца «х» в сыворотке или плазме) и заявление о предполагаемом медицинском применении результатов исследования (3.3).

3.15 Руководство лаборатории (laboratory management): Лицо (лица), которое руководит и управляет (руководят и управляют) деятельностью лаборатории.

Примечания

1 Взято из [3].

2 Термин «руководство лаборатории» является синонимом термина «высшее руководство» в ISO 9000:2015, 3.1.1.

3.16 Правдоподобность (likelihood): Характеристика возможности и частоты появления события

Примечания

1 Взято из [11].

2 В менеджменте риска термин «правдоподобность» используют как характеристику возможности появления события, которая может быть определенной или неопределенной, измеримой или неизмеримой, объективной или субъективной, иметь качественную или количественную оценку и может быть выражена математически

(как вероятность (3.18) или частота (3.4) за установленный период времени).

3 Английский термин «правдоподобность» не имеет прямого эквивалента в некоторых языках, вместо которого в этом случае применяют термин «вероятность» (3.18). В английском языке термин «вероятность» (3.18) часто применяют как чисто математический термин. Таким образом, в области управления риском в части терминологии термин «вероятность» (3.18) использован в более широком смысле, чем в других языках, кроме английского.

3.17 Процедура (procedure): Установленный способ осуществления деятельности или процесса (3.19)

Примечания

1 Взято из [6].

2 Процедуры могут быть документированными или нет.

3.18 Вероятность (probability): Мера возможности появления события, выражаемая действительным числом из интервала от 0 до 1, где 0 соответствует невозможному, а 1 - достоверному событию.

Примечания

1 Взято из [11].

2 Смотреть  определение правдоподобности (3.16), Примечание 3 к определению.

3.19 Процесс (process): Совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для получения намеченного результата.

Примечания

1 Взято из [6].

2 В зависимости от контекста, «намеченный результат» называется выходом, продукцией или услугой (3.37).

3.20 Возможное предсказуемое неправильное использование (reasonably foreseeable misuse): Использование продукта, процесса (3.19) или услуги (3.37)  или системы не предназначенным поставщиком образом, но что может быть следствием легко предсказуемого поведения человека.

Примечания

1 Взято из [12].

2 Легко предсказуемое поведение человека включает в себя поведение всех типов пользователей (3.42).

3 В контексте безопасности потребителей, термин «возможное предсказуемое использование» все чаще используется в качестве синонима как для термина «предназначенное использование» (3.14).

4 Применяется к использованию результатов исследования (3.3) медицинским работником (3.8) вопреки предполагаемому использованию (3.14), а также к использованию медицинских изделий для диагностики in vitro (3.10) лабораторией вопреки инструкциям по применению (3.13).

5 Неправильное использование включает ненормальное использование, т. е. намеренное использование устройства способом, не предусмотренным производителем.

6 Адаптировано из ISO Guide 63:2012, 2.8, для применения в медицинских лабораториях.

7 Неправильное использование означает неправильное или ненадлежащее выполнение процедуры (3.17) исследования (3.3) или любой процедуры (3.17), критичной для безопасности пациента.

3.21 Запись (record): Документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.

Примечания

1 Взято из [6].

2 Записи могут использоваться, например, для оформления прослеживаемости и представления свидетельств проведения верификации (3.44), предупреждающих действий и корректирующих действий.

3 Записи, как правило, не требуют управления изменениями.

3.22 Остаточный риск (residual risk): Риск (3.23), остающийся после предпринятых мер по уменьшению риска (3.23)

Примечание - Взято из [32].

3.23 Риск (risk): Сочетание вероятности (3.18) нанесения ущерба (3.5) и тяжести (3.38) этого ущерба (3.5).

Примечания

1 Взято из [12].

2 В стандартах, направленных на менеджмент рисков для коммерческого предприятия, таких как ISO 31000, риск определяется как «влияние неопределенности на цели». ISO 14971 и этот документ сохранили определение из Руководства ISO/IEC 51:1999, потому что они внешне ориентированы на риски для безопасности пациентов и других людей.

3.24 Анализ риска (risk analysis): Систематическое использование имеющейся информации для выявления опасностей (3.6) и оценивания величины риска (3.23).

Примечания

1 Взято из [12].

2  Анализ риска включает исследование (3.3) различных последовательностей событий (3.2), которые могут привести к опасным ситуациям (3.7) и причинению вреда (3.5).

3.25 Оценка риска (risk assessment): Полный процесс (3.19), включающий в себя анализ риска (3.24) и оценивание параметров риска (3.28)

Примечание - Взято из [12].

3.26 Контроль рисков (risk control): Процесс (3.19) в которых принимаются решения и реализуются меры, с помощью которых риски (3.23) снижаются или поддерживаются на определенных уровнях.

Примечание - Взято из [32].

3.27 Определение риска (risk estimation): Процесс (3.19), применяемый для присвоения значений вероятности (3.18) наступления вреда (3.5) и тяжести (3.38) этого вреда (3.5).

Примечание - Взято из [32].

3.28 Оценивание риска (risk evaluation): Процесс (3.19), сравнения риска (3.23), который уже определен, с установленными критериями риска для определения допустимости риска (3.23).

Примечание - Взято из [32].

3.29 Менеджмент риска (risk management): Систематическое применение политики, процедур (3.17) и практических методов менеджмента для решения задач анализа, оценивания, управления и мониторинга риска (3.23).

Примечание - Взято из [32].

3.30 Документация по управлению рисками (risk management documentation): Совокупность записей (3.21) и других документов, создаваемых в процессе менеджмента риска (3.29).

Примечание - Взято из [1].

3.31 План менеджмента риска (risk management plan): Документ, определяющий подход, элементы управления и ресурсы, используемые при менеджменте риска (3.23).

Примечание - Взято из [7].

3.32 Политика менеджмента риска (risk management policy): Заявление общих намерений и направлений деятельности организации в отношении менеджмента риска (3.29).

Примечание - Взято из [11].

3.33 Матрица риска (risk matrix): Инструмент классификации и представления риска (3.23) путем ранжирования последствий и правдоподобности 3.16).

Примечание - Взято из [11].

3.34 Мониторинг риска, надзор (risk monitoring, surveillance): Систематические проверки, обследования и определение состояния, проводимые для идентификации изменений требуемого или ожидаемого уровня функционирования риска (3.23).

Примечание - Взято из [11].

3.35 Снижение риска (risk reduction): Действия, предпринятые для уменьшения вероятности (3.18) или отрицательных последствий или того и другого, связанных с риском (3.23).

Примечание - Взято из [35].

3.36 Безопасность (safety): Отсутствие недопустимого риска (3.22).

Примечание - Взято из [32].

3.37 Услуга (service): <лабораторная медицина> деятельность, выполняемая медицинской лабораторией в пользу (3.1) пациентов и медицинскими работниками (3.8), ответственных за уход за этими пациентами.

Примечания

1 Медицинские лабораторные услуги включают организацию запросов на исследование (3.3), подготовку пациентов, идентификацию пациентов, сбор образцов, транспортировку, хранение, обработку и исследование (3.3) клинических образцов, вместе с последующей интерпретацией, отчетностью, в дополнение к факторам безопасности (3.36) и этики в медицинской лабораторной работе.

2 Адаптировано из ISO 15189:2012, Введение.

3.38 Тяжесть (severity): Мера возможных последствий опасности (3.6).

Примечание - Взято из [32].

3.39 Заинтересованная сторона (stakeholder): Лицо, группа или организация, которые могут воздействовать на риск, подвергнуться воздействию или ощущать себя подверженным воздействию риска.

Примечания

1 Взято из [11].

2 Лицо, принимающее решение, также является заинтересованной стороной.

3.40 Уровень развития (state of the art): Развитая стадия технических возможностей в данный момент времени в отношении продуктов, процессов (3.19) и услуг (3.37) на основе соответствующих консолидированных результатов науки, технологий и опыта.

Примечания

1 Взято из [32].

2  Уровень развития техники воплощает то, что в настоящее время и общепринято как передовая практика. Современное состояние техники не обязательно подразумевает наиболее технологичное решение. Описанный здесь уровень     развития техники иногда называют «общепризнанным уровнем техники».

3.41 Ошибка применения (use error): Действие пользователя (3.42) <лабораторной медицины> или бездействие пользователя (3.42) при выполнении лабораторного исследования (3.3) или использовании медицинского изделия для диагностики in vitro (3.10) или выполнении любой задачи в рамках любой процедуры (3.17), которая приводит к другому результату, чем предусмотрено лабораторией или производителем или ожидается пользователем (3.42).

Примечания

1 Взято из [18].

2 Ошибка использования включает неспособность пользователя (3.42) выполнить задачу.

3 Ошибки использования могут быть результатом несоответствия между характеристиками пользователя (3.42), пользовательского интерфейса, задачи или среды использования.

4 Пользователи (3.42) могут знать или не знать о том, что произошла ошибка использования.

5 Неожиданная физиологическая реакция пациента сама по себе не считается ошибкой использования.

6 Неисправность медицинского изделия для диагностики in vitro, которая вызывает неожиданный результат, не считается ошибкой использования.

7 Ошибка использования включает использование результата исследования (3.3) для непреднамеренной целевой группы или для непреднамеренной диагностики, или в целях ведения пациента.

8 Термин был выбран вместо «ошибка пользователя», «ошибка человека» или «ошибка лаборатории», потому что не все причины ошибки частично или исключительно связаны с пользователем (3.42). Ошибки использования часто являются результатом плохо спроектированного интерфейса пользователя (3.42) или процессов (3.19), или неадекватных инструкций по использованию (3.13).

3.42 Пользователь (user): Лицо, ответственное за действие, которое должно привести к желаемому результату

Примечания

1 Хотя такие люди часто являются лабораторным персоналом, который, как ожидается, обучен и компетентен для выполнения действий, этот термин не ограничивается таким персоналом.

2 Использование этого термина не означает, что устройство используется для действия, он используется как общий термин для обозначения любого человека, который играет роль в достижении заданного результата.

3.43 Валидация (validation): Подтверждение, посредством представления объективных свидетельств, что требования, предназначенные для использования или применения (3.14), выполнены.

Примечания

1 Взято из [6].

2 Объективное свидетельство, необходимое для валидации, является результатом испытания или других форм определения, таких как осуществление альтернативных расчетов или анализ документов.

3 Слово «валидирован» используют для обозначения соответствующего статуса.

4 Условия, применяемые при валидации, могут быть реальными или смоделированными.

3.44 Верификация (verification): Подтверждение, посредством представления объективных свидетельств, были выполнены установленные требования.

Примечания

1 Взято из [6].

2 Объективное свидетельство, необходимое для верификации, может быть результатом контроля или других форм определения, таких как осуществление альтернативных расчетов или анализ документов.

3 Деятельность, выполняемая при верификации, называется квалификационным процессом (3.19).

4 Термин «верифицирован» используют для обозначения текущего статуса.

4 Менеджмент риска

4.1 Процесс менеджмента риска

Медицинская лаборатория должна установить, документировать, внедрять и поддерживать в рабочем состоянии непрерывный процесс идентификации опасностей, связанных с исследованием медицинского  изделия и услугами, определения и оценивания сопутствующих рисков, управления данными рисками и мониторинга результативности такого управления. Этот процесс должен включать следующие элементы:

- план менеджмента риска;

- анализ риска;

- оценивание риска;

- управление риском;

- обзор менеджмента риска и;

- мониторинг риска.

Если существует документированная система менеджмента качества, например, описанная в [3], она должна включать менеджмент риска в соответствующие части.

Примечания

1 Приложение A предоставляет дополнительные рекомендации по использованию документированной системы менеджмента качества, такой как требуется в ISO 15189, для систематического рассмотрения вопросов безопасности пациентов, в частности, для обеспечения возможности раннего выявления опасностей и опасных ситуаций для реализации мер по контролю риска.

2 Приложение H к [2] содержит руководство менеджмента рисков для медицинских изделий для диагностики in vitro.

3 Схематическое изображение процесса менеджмента риска показано на Рисунке 1.

4.2 Ответственность высшего руководства

Высшее руководство медицинской лаборатории должно обеспечивать свидетельства своей приверженности процессу менеджмента риска, предоставив адекватные ресурсы и квалифицированный персонал, чтобы гарантировать соответствие этому документу (см. 4.3).

Руководство лаборатории должно:

- разрабатывать и документировать политику установления критериев допустимости риска (см. 6.1);

- утверждать все оценки рисков и отчеты по управлению рисками;

- проводить анализ пригодности процесса менеджмента риска в запланированные промежутки времени для обеспечения постоянной результативности данного процесса и документировать все решения и предпринятые действия.  Настоящий анализ может быть частью анализа системы менеджмента качества.

Примечание - Требуемая документация и записи могут быть включены в документацию, создаваемую системой менеджмента качества лаборатории.

Рисунок 1 - Схематическое представление процесса менеджмента риска

4.3 Квалификация персонала

Персонал, выполняющий задачи по менеджменту риска, должен иметь знания и опыт, обеспечивающие возможность выполнения данных задач. Квалификация персонала должна включать знание рассматриваемых (или подобных) медицинских изделий, опыт их применения, а также владение применяемыми технологиями и методами менеджмента риска. Записи о необходимой квалификации персонала следует поддерживать в рабочем состоянии.

Задачи по менеджменту риска могут решать представители разных функциональных подразделений лаборатории, с учетом имеющихся у них специальных знаний.

Записи о необходимой квалификации персонала следует поддерживать в рабочем состоянии.

4.4 План менеджмента риска

4.4.1 Общее положение

Деятельность по менеджменту риска необходимо планировать. План (ы) менеджмента риска должен соответствовать процессу менеджмента риска, описанному в настоящем документе. Следовательно, медицинская лаборатория должна разработать, задокументировать и внедрить один или несколько планов менеджмента рисков для услуг или                                             исследований,  выполняемых лабораторией.

4.4.2 Область применения плана

Область применения плана или планов должен определяться руководством лаборатории. План менеджмента рисков может быть создан, например, для технических и управленческих процессов, для конкретных аспектов до и после исследования, для одного или нескольких исследований, выполняемых конкретной системой диагностики in vitro, для конкретного исследования, разработанного лабораторией, или для всех исследований, проводимых лабораторией, в ходе которых можно было определить и оценить риски.

Область применения плана и объем необходимых мероприятий по менеджменту рисков должны быть пропорциональны рискам, связанным с исследованиями. Факторы, которые следует учитывать, включают, но не ограничиваются:

а) соответствующие спецификации качества;

b) уровни медицинских решений и критические значения;

c) популяции пациентов;

d) надежность системы измерения и неопределенность измерения;

e) рабочие характеристики (прецизионность, систематическая ошибка, специфичность и т. д.);

f) предварительный контакт с пациентом (например, флеботомия); и

g) клиническое использование результатов исследования (например, скрининговые, диагностические, подтверждающие тесты).

Если не указано и не обосновано иное, планы менеджмента риска для медицинских лабораторных исследований должны включать аспекты до и после исследования, а также процессы, которые определены как представляющие риск для пациентов или других лиц.

4.4.3 Содержание плана

Данный план должен включать как минимум:

а) описание исследований и услуг, любых задействованных медицинских изделий для диагностики in vitro, а также всех соответствующих аспектов до и после обследования в рамках плана;

b) распределение ответственности и полномочий;

c) требования к анализу деятельности по менеджменту риска;

d) критерии допустимости риска, основанные на политике лаборатории по установлению допустимого риска;

e) действия по верификации и мониторингу.

Примечание - Смотрите Приложение C для руководства по факторам приемлемости риска и Приложение B для руководства по установлению критериев приемлемости риска.

4.4.4 Изменения, внесенные в план

В случае существенных изменений, которые могут повлиять на оценку риска, необходимо обновлять план. Все изменения должны быть документально оформлены.

Примечание - Примеры существенных изменений, которые могут повлиять на оценку риска, включают:

а) модификация лабораторного оборудования или инженерных сетей;

b) введение новых политик, процедур или рабочих инструкций;

c) приобретение, закупка или внедрение нового оборудования, включая лабораторные информационные системы;

d) введение новых экзаменов или услуг или изменение уровня предоставления услуг;

e) переход к другому поставщику;

f) разработка внутрифирменных экспертиз;

g) изменение существующих процедур проверки;

h) любые другие изменения, которые могут повлиять на характеристики, связанные с безопасностью пользователя или пациента.

4.4.5 Документация менеджмента риска

Для рассматриваемого медицинского изделия изготовитель должен создать и поддерживать в рабочем состоянии документацию менеджмента риска. В дополнение к требованиям других разделов настоящего стандарта документация менеджмента риска должна обеспечивать возможность прослеживания каждой идентифицированной опасности при:

- анализе риска;

- оценивании риска;

- выполнении и верификации мер по управлению риском; и

- оценивании допустимости любого (ых) остаточного (ых) риска (ов).

Документация менеджмента риска может быть представлена в любой форме или на любом носителе информации.

Для расширения возможностей лаборатории по сбору всей документации, касающейся менеджмента рисков, может быть создан виртуальная документация менеджмента рисков. Этот документ может не включать всех записей и документов, но должен содержать как минимум ссылки или указатели на всю необходимую документацию (например, в контролируемом указателе).

Соответствие требованиям настоящего документа оценивается путем проверки документации менеджмента риска. Все компоненты этого документа должны быть рассмотрены и записаны.

5 Анализ риска

5.1 Общие положения

Область применения анализа риска может быть очень широкой (например, разработка нового изделия, в отношении применения которого у изготовителя мало опыта или данный опыт вообще отсутствует) или ограниченной (например, анализ влияния привносимых изменений на существующую процедуру исследования, в отношении которой в лаборатории уже имеется много информации, для анализа риска, связанного с конкретными процедурными сбоями в процедуре исследования или неисправностью медицинского устройства для диагностики in vitro, либо для анализа конкретных аспектов лабораторного  обследования, такого  как сбор и транспортировка проб или отчет о результатах проверки).

Если процедура исследования включает в себя медицинское изделие для диагностики in vitro, и если производитель для диагностики in vitro следовал процессу менеджмента рисков в соответствии с ISO 14971, лабораторный анализ рисков может начинаться, но не ограничиваться остаточными рисками, раскрытыми производителем IVD.

Если анализ риска или другая соответствующая информация доступна для аналогичной процедуры или услуги проверки, этот анализ или информация могут быть использованы в качестве отправной точки для нового анализа. Степень актуальности зависит от различий между исследованиями или услугами. Возможность использования существующего анализа рисков должна основываться на систематической оценке того, могут ли эти различия:

- существенно повлиять на результаты, характеристики, производительность или результаты;

- вызвать появление новых опасностей;

- приводят к развитию новых опасных ситуаций.

Примечания

1 Некоторые риски, которые могут возникнуть при медицинских лабораторных исследованиях, описаны в Приложениях D, E и F.

2 Некоторые методы анализа рисков описаны в Приложениях G и H.

5.2 Процесс анализа рынка и ведение документации

Анализ риска рассматриваемой исследуемой медицинской процедуры или услуги необходимо проводить в соответствии с  5.3 - 5.8. Деятельность по запланированному анализу риска, а также результаты анализа риска должны быть зарегистрированы (смотреть  4.4.5).

Кроме записей, указанных в 5.3 - 5.8, документация о проведении и результатах анализа рисков должна включать, по крайней мере, следующее:

a) описание и идентификацию объекта (ов) анализа риска (например, исследований и медицинских изделий для диагностики in vitro, включая процессы доставки образцов, выполнения контроля качества и отчетности о результатах);

b) идентификацию лиц, выполнивших анализ риска, их опыт и даты анализа;

c) область применения анализа риска (смотреть  4.4.2);

d) утверждение.

5.3 Применение по назначению медицинских лабораторий и предусмотренное неправильное использование

Для рассматриваемого исследования или услуги, лаборатория должна документировать все случаи предусмотренного применения и обоснованно прогнозируемого неправильного применения.

Примечание - В контексте настоящего стандарта неправильное применение означает непредусмотренное или ненадлежащее применение  исследования, процедуры или любой процедуры, важной для безопасности пациента.

5.4 Определение характеристик, относящихся к безопасности

Для рассматриваемого исследования, лаборатория должна также идентифицировать и документировать все качественные и количественные характеристики, которые могут повлиять на безопасность пациента, и при необходимости указать их предельно допустимые значения.

Пример - Диагностическая специфичность, диагностическая чувствительность, специфичность измерения, прецизионность измерения, погрешность измерения, аналитические помехи, стабильность реагента, стабильность  анализируемого вещества, стерильность (для услуг  венотомии), биологические референтные интервалы.

Примечание - Приложение D, содержит вопросы, определяющие характеристики исследования и медицинских изделий in vitro, способных повлиять на его безопасность.

5.5 Идентификация опасностей

Лаборатория идентифицирует и документирует известные и прогнозируемые опасности, связанные с исследованием и другими критическими процессами, а также их причины (например, возможные режимы отказов и ошибки применения). Опасности как при нормальном применении (то есть при правильном применении и ошибках применения), так и при обоснованно предсказуемом неправильном использовании и условиях неисправности должны быть  рассмотрены.

Для исследований, связанных с использованием медицинского изделия для диагностики in vitro, лаборатория может получить информацию от производителя IVD о потенциальных опасностях, которые были выявлены, но не устранены полностью в процессе управления рисками производителя.

Примечания

1 Наиболее частыми опасностями для пациентов являются неправильные результаты, неверно идентифицированные результаты и запоздалые результаты исследований, проведенных медицинской лабораторией. Примеры возможных опасностей, приведенные в Приложении E, могут быть использованы как руководство при выявлении опасностей для лабораторных работников, обслуживающего персонала и других лиц.

2 Приложение F может использоваться для получения информации о различных этапах, на которых несоответствия могут привести к ошибкам на разных этапах (преданалитическое, аналитическое и постаналитическое) и для различных медицинских лабораторных дисциплин.

3 Источники, которые могут помочь идентифицировать возможные причины опасностей, включают лабораторные исследования жалоб, несоответствий, ошибок использования и инцидентов, а также вовлеченного производителя медицинских изделий in vitro. Производители IVD, которые следуют ISO 14971, должны сообщать пользователям лаборатории о значительных остаточных рисках.

5.6 Идентификация потенциально опасных ситуаций

Необходимо рассматривать обоснованно прогнозируемые последовательности или комбинации событий, приводящие к возникновению опасной ситуации, и регистрировать возникающую(ие) опасную(ые) ситуацию(и). Решение относительно того, какое событие в последовательности событий подвергает пациента возможности причинения вреда (т. е. опасная ситуация), должно приниматься лабораторией в соответствии с анализом риска.

Примечания

1 Источники информации о потенциально опасных ситуациях, связанных с медицинскими лабораторными исследованиями или услугами, включают производителя (-ей) любого используемого медицинского устройства, медицинскую и научную литературу, опыт проведения аналогичных исследований, экспертное медицинское или научное мнение и согласованные позиции медицинских лабораторных ассоциаций.  Смотрите Приложения E и F для руководства по составлению списка опасных ситуаций.

2 Неправильный результат, полученный поставщиком медицинских услуг, может рассматриваться как событие, которое создает опасную ситуацию для пациента, так как последующие медицинские решения и действия, которые могут нанести вред пациенту, выходят за рамки каких-либо разумных средств контроля риска со стороны лаборатории. Примеры других опасных ситуаций приведены в Приложении E.

3 Опасные ситуации могут возникнуть из-за ошибок использования при выполнении лабораторных исследований, либо из-за того, что лабораторный работник решил что-то предпринять, либо что-то не сделал. Смотрите Приложение H для руководства по выявлению и классификации ошибок использования для анализа риска.

5.7 Идентификация прогнозируемого вреда для пациента

Обоснованно прогнозируемый вред, возникающий в результате каждой опасной ситуации, должен быть идентифицирован и классифицирован вместе с тяжестью каждого вреда. Этот процесс и выявленный вред должны быть задокументированы.

Примечание - Источники информации о прогнозируемом вреде, который может быть вызван неправильными или задержанными результатами обследования, включают медицинскую литературу, опыт проведения подобных исследований, экспертное медицинское заключение и согласованные позиции профессиональных медицинских обществ. Обратитесь к Приложению E для получения рекомендаций по составлению списка прогнозируемого вреда для пациента.

5.8 Определение риска (ов) для каждой опасной ситуации

Для каждой идентифицированной опасной ситуации необходимо определять связанный(е) с ней риск(и), используя для этого доступную информацию или данные. Определение риска может быть количественным или качественным и должна быть сосредоточена на всем процессе, а не на отдельных компонентах ситуации.

Примечание - Методы определения риска, в том числе являющиеся следствием систематических отказов, описаны в Приложении I, в котором приведены примеры шкал вероятности и серьезности, основанные на количественном, полуколичественном или качественном уровнях.

Если невозможно оценить правдоподобность причинения вреда, например, в случае дефектов программного обеспечения или других системных ошибок, возможные последствия должны быть перечислены для использования при оценке рисков и управлении рисками.

Примечание - Информацию или данные для оценки рисков можно получить из:

а) результатов внешней оценки качества;

b) соответствующих расследований касательно отказов;

c) ошибки применения и отчетах о несоответствиях;

d) жалоб, полученных от клиентов лаборатории;

e) оценки удобства использования с участием обычных пользователей;

f) опыта проведения аналогичных проверок, включая общедоступные данные об инцидентах;

g) технических характеристик и характеристик надежности медицинских изделий для диагностики in vitro;

h) технической литературы по продукту и информации об остаточных рисках от производителей IVD;

i) медицинской литературы и опубликованных клинических данных;

j) опубликованных стандартов и руководств по медицинской практике;

k) экспертного научного, инженерного или медицинского заключения;

l) научных, технических или клинических оценок эффективности.

6 Оценивание риска

6.1 Критерии приемлемости риска

Лаборатория определяет, утверждает и документирует критерии приемлемости риска для отдельных рисков и совокупного остаточного риска в соответствующем плане менеджмента риска.

Примечание - Установленные критерии приемлемости риска важны для результативности процесса менеджмента риска.

Критерии приемлемости риска должны быть:

- определены в соответствии с политикой лаборатории по определению критериев приемлемости риска;

- основаны на применимых национальных или региональных правилах, применимых стандартах безопасности и соответствующих стандартах медицинской практики;

- принимать во внимание общепринятый уровень техники и известные опасения заинтересованных сторон;

- утверждены директором лаборатории.

Примечание - Нет необходимости применять одни и те же критерии приемлемости риска для всех исследований или услуг, выполняемых лабораторией. Критерии могут различаться в зависимости от предполагаемого использования или других факторов.

Для индивидуальных рисков, критерии приемлемости могут быть задокументированы в матрице, чтобы указать приемлемые или неприемлемые комбинации вероятности возникновения и серьезности вреда.

Примечание - Смотрите руководство по факторам приемлемости риска и примерам в Приложении C.

Такая матрица может быть далее подразделена на зоны, которые указывают, какие риски считаются незначительными, а какие - приемлемыми, если риски минимизированы (т. е. риски сначала уменьшаются, насколько это разумно возможно).

Примечание - Смотрите руководство и примеры в Приложениях B.5 и C для определения конечных точек для снижения риска.

Факторы при установлении критериев приемлемости общего остаточного риска могут включать:

- соблюдение требуемых норм, таких как Национальные правила качества;

- аккредитацию лаборатории по стандартам качества и компетентности;

- участие в известных программах проверки квалификации;

- требуется ли информированное согласие.

Лаборатория должна определить и задокументировать критерии приемлемости для оценки общего остаточного риска.

Примечание - В Приложении J описаны три критерия, которые могут быть основой для оценки приемлемости совокупного остаточного риска:

a) Риск, связанный с процедурой исследования или лабораторными услугами, выгодно отличается от аналогичных процедур исследования или уже используемых лабораторных процессов.

b) Медицинская польза от процедуры исследования или лабораторных услуг перевешивает общий остаточный риск.

c) Общий остаточный риск был снижен, насколько это обоснованно осуществимо, и проверка мер контроля риска показывает, что они эффективны.

6.2 Процесс оценивания риска

Для каждой идентифицированной опасной ситуации, лаборатория должна применять утвержденные критерии приемлемости риска (см. 6.1), чтобы решить, требуется ли снижение риска. Как правило, если риск считается незначительным, тогда риск является приемлемым и дальнейшее снижение риска не требуется.

Если требуется снижение риска, необходимо выполнить действия по контролю риска, описанные в 7.1 - 7.4.

Если уровень риска считается неприемлемым и не может быть снижен до приемлемого уровня, руководство лаборатории должно решить, можно ли начать или продолжить исследование или услугу, о которой идет речь, на основе задокументированного анализа риска и пользы, как описано в Разделе 8.

Если снижение риска не требуется, то требования к управлению рисками в 7.1 - 7.4 не применяются для конкретной оцениваемой опасной ситуации, и лаборатория может перейти к Разделу 9.

7 Управление риском

7.1 Возможности управления риском

Лаборатория должна идентифицировать, внедрять и проверять меры по управлению рисками, которые снижают риск(ы) до приемлемого уровня.

Примечание - Меры по управлению риском могут снизить серьезность вреда, вероятность его возникновения или и то, и другое.

При выборе мер по управлению рисками, приоритет следует отдавать вариантам в следующем предпочтительном порядке:

a) безопасность, присущая проектированию процесса (например, возможность отказа снижается или устраняется);

b) защитные меры в медицинском устройстве для диагностики in vitro (например, сигнализация, обнаружение отказов, отказоустойчивый механизм) или в процедурах проверки, предварительного и постаналитического контроля и обеспечения качества (например, калибровка, действия по контролю качества, включая новый контроль мероприятия, добавленные лабораторией для снижения остаточного риска);

c) информация для персонала по безопасности;

d) обучение.

При реализации варианта b) или c), лаборатория должна выбрать меры по управлению риском, которые снизят его насколько возможно, до определения приемлемости остаточного риска.

Лаборатория может также рассмотреть вопрос о противопоказании использования исследования для конкретной группы пациентов на основе оценки риска (Раздел 6) или анализа риска и пользы (Раздел 8).

Если в ходе анализа, лаборатория определяет, что снижение риска невозможно, лаборатория может провести анализ соотношения риск/польза остаточного риска, чтобы определить, следует ли продолжать разработку или внедрение исследования, или услуги (смотреть Раздел 8).

7.2 Верификация управления риском

Правильное внедрение каждой меры по управлению риском должно быть верифицировано.

Также, необходимо верифицировать эффективность мер по управлению рисками. Верификация результативности может составлять действия по валидации.

7.3 Роль стандартов в процессе управления риском

Соблюдение соответствующих стандартов следует рассматривать как часть анализа вариантов управления рисками.

Применение соответствующих стандартов во время разработки экспертизы или другой процедуры может представлять собой деятельность по контролю риска и может соответствовать требованиям, приведенным в 7.1 - 7.5. Лаборатория должна определить, соответствует ли применение стандарта всем требованиям.

7.4 Роль медицинских изделий in vitro в процессе управления риском

Если в исследовании участвует медицинское устройство для диагностики in vitro, которое было спроектировано, разработано, валидировано и изготовлено в соответствии с признанным стандартом управления рисками, таким как [1], лаборатория должна следовать инструкциям производителя в отношении любых мер по управлению риском, включенных в устройство или предоставленных с ним. Исключения должны быть обоснованы.

Примечание - Настоящая рекомендация предназначена для того, чтобы лаборатории могли полагаться на действия по управлению рисками, выполняемые производителем IVD, что позволяет избежать ненужного дублирования усилий. Это способствует эффективному обмену информацией о рисках между заинтересованными сторонами.

Меры контроля риска, включенные в медицинское изделие для диагностики in vitro или предоставляемые с ним, могут не потребовать дополнительной проверки, если:

- производитель IVD подтверждает, что устройство было спроектировано, разработано, валидировано и изготовлено в соответствии с [1],

- и информация, указанная производителем в маркировке устройства, свидетельствует об эффективности мер по управлению риском.

Лаборатория должна проанализировать меры по управлению риском, включенные в медицинское изделие для диагностики in vitro или предоставляемые с ним, и решить, требует ли эффективность мер дополнительной проверки лабораторией.

Модификации медицинского изделия для диагностики in vitro, которые могут повлиять на меры управления риском, могут потребовать повторной валидации в лаборатории.

7.5 Риски, возникающие вследствие выполнения мер по управлению риском

Эффективность выполнения мер по управлению риском необходимо анализировать с точки зрения:

- возникновения новых опасностей или опасных ситуаций; или же

- влияния выполненных мер по управлению риском на риски, определенные для ранее идентифицированных опасных ситуаций действий.

Любые новые или возросшие риски  необходимо анализировать, оценивать, управлять в соответствии с требованиями, приведенными в 4.4 - 7.4.

Результаты анализа мер по управлению риском следует зарегистрировать в документации менеджмента риска.

7.6 Оценивание остаточного риска

Любой остаточный риск, сохраняющийся после выполнения мер по управлению риском, необходимо оценивать в соответствии с критериями приемлемости (см. 6.1). Результаты данного оценивания должны быть зарегистрированы.

Если остаточный(е) риск(и) согласно установленным критериям оценен(ы) как недопустимый(е), то необходимо применить дополнительные меры по управлению риском (см. 7.1).

Если дальнейшее снижение риска невозможно, лаборатория может провести анализ соотношения риск/польза остаточного риска, чтобы определить, следует ли продолжать разработку или внедрение исследования, или услуги (смотрите 8).

Если остаточные риски оценены как допустимые, то лаборатория должна определить, какую информацию необходимо сообщить предполагаемым получателям, чтобы раскрыть остаточные риски. Копии любых сообщений, раскрывающих остаточные риски, должны храниться в документации по управлению рисками.

Примечание - Руководящие указания по информированию об остаточном риске (рисках) приведены в Приложении L.

8 Анализ соотношения риск/польза

Медицинская лаборатория может провести анализ соответствующих клинических данных, чтобы установить, превышает ли польза при предусмотренном применении медицинского изделия остаточный риск. Этот анализ может быть выполнен на уровне индивидуального остаточного риска или для общего остаточного риска.

Примечание - Клинические данные получены из таких источников, как медицинская литература, клинические исследования, оценки эффективности, опыт побочных эффектов и заключения медицинских экспертов. Смотрите Приложение K для получения дополнительных указаний по проведению анализа соотношения польза/риск.

Если показано, что остаточный риск перевешивается преимуществами, тогда риск можно считать приемлемым. Лаборатория должна определить, какая информация необходима для раскрытия остаточного риска.

Если польза от предусмотренного применения медицинского изделия не превышает остаточный риск, то риск считается недопустимым. Результаты анализа соотношения риск/польза и информация, которая должна быть раскрыта предполагаемым получателям, должны быть зарегистрированы.

9 Обзор менеджмента риска

9.1 Полнота управления риском

Перед сообщением результатов исследований, указанных в плане менеджмента риска, лаборатория должна провести всесторонний анализ всего процесса менеджмента риска. Ответственность за анализ следует указать в плане менеджмента риска (см. 4.4.3 b).

Этот обзор должен как минимум гарантировать, что:

- план менеджмента риска (см. 4.4) был надлежащим образом реализован;

- риск (и) от всех идентифицированных потенциально опасных ситуаций был рассмотрен (см. 5.6);

- общий остаточный риск допустим (см. 9.2); и

- имеются соответствующие методы для получения информации, необходимой для мониторинга рисков (см. 10).

9.2 Оценивание совокупного остаточного риска

После индивидуальной оценки каждой идентифицированной опасной ситуации, связанной с исследованием или услугой, и после того, как идентифицированные меры контроля риска были реализованы и проверены, , лаборатория должна принять решение о допустимости совокупного остаточного риска, с точки зрения критериев, установленных в плане менеджмента риска.

Примечание - Руководящие указания по оцениванию совокупного остаточного риска приведены в Приложении J.

Если совокупный остаточный риск по критериям, установленным в плане менеджмента риска, оценен как недопустимый, то лаборатория может выполнить анализ соотношения риск/польза (см. Раздел 8), чтобы установить, превышает ли польза при предусмотренном применении медицинского изделия совокупный остаточный риск. Если собранные доказательства свидетельствуют о том, что польза от предусмотренного применения медицинского изделия превышает совокупный остаточный риск, то риск считается допустимым. В противном случае совокупный остаточный риск считается недопустимым.

В отношении совокупного остаточного риска, который оценен как допустимый, лаборатория должна решить, какую информацию необходимо включить в эксплуатационные документы для информирования о совокупном остаточном риске.

Результаты оценивания совокупного остаточного риска должны быть зарегистрированы в файле менеджмента риска.

Примечание - Руководящие указания по информированию об остаточном риске(ах) приведены в Приложении L.

9.3 Отчет по менеджменту риска

Результаты всестороннего анализа менеджмента риска должны быть зарегистрированы в отчете по менеджменту риска, который должен свидетельствовать, что:

- план менеджмента риска осуществлен в соответствии с планом;

- результаты подтверждают приемлемость остаточных рисков; и,

- отчет об управлении рисками утвержден руководством лаборатории.

10 Мониторинг, анализ и управление риском

10.1 Методика контроля

Лаборатория должна разработать, документировать и поддерживать в рабочем состоянии систему сбора и анализа информации о рисках, на стадиях производства и постпроизводства.

При разработке системы сбора и анализа информации о рассматриваемом медицинском изделии изготовитель среди прочего должен учитывать:

a) механизмы, с помощью которых можно собирать и обрабатывать информацию, поступающую от лабораторий, медицинских работников, производителей медицинских изделий для диагностики in vitro или других лиц, ответственных за установку/монтаж, применение и поддержание в рабочем состоянии оборудования;

b) новые или пересмотренные правила и стандарты здравоохранения.

Для обеспечения своевременного реагирования на любое выявленное неблагоприятное событие или тенденцию следует установить основанные на риске предупреждения и триггеры действий.

В рамках  мониторинга риска следует также собирать и анализировать общедоступную информацию, чтобы гарантировать, что средства контроля рисков остаются эффективными, а риски остаются приемлемыми. В частности, лаборатория должна определить:

- может ли произойти непредвиденный режим отказа, ошибка использования, опасность, опасная ситуация или вред;

- может ли присутствовать ранее нераспознанная возможность возникновения любого из этих событий; или же

- предполагаемый риск (риски), возникающий в результате опасной ситуации, более неприемлем. При положительном ответе на любой из данных вопросов необходимо:

a) принять незамедлительные меры для снижения рисков для пациентов или оценить пользователей, и по результатам, лаборатория должна предпринять соответствующие действия для устранения рисков (см. 10.4);

b) оценить влияние вышеуказанных факторов на ранее осуществленную деятельность по менеджменту риска и по результатам оценивания начать процесс менеджмента риска заново;

c) провести анализ документации менеджмента риска по рассматриваемому исследованию или услуге; при наличии потенциальной возможности изменения остаточного риска(ов) или его (их) допустимости следует оценить воздействие вышеуказанных факторов на ранее выполненные меры по управлению риском.

Результаты оценивания должны быть зарегистрированы в документации менеджмента риска.

Примечание - Отдельные аспекты мониторинга являются предметом национальных регламентов.

10.2 Внутренние источники информации о рисках

Источники информации о рисках и данных в лаборатории могут включать:

а) исследования по оценке эффективности;

b) данные статистического контроля качества;

c) отчеты об инцидентах;

d) жалобы, несоответствия или корректирующие действия;

e) внутренние аудиты и другие оценки.

10.3 Внешние источники информации о рисках

Источники информации о рисках и данных за пределами лаборатории могут включать:

a) отчеты EQAS (Внешняя служба обеспечения качества);

b) жалобы врача;

c) консультативные уведомления производителя;

d) регулирующие органы;

e) базы данных нежелательных явлений;

f) литературные отчеты;

g) органы по аккредитации (например, аудиты).

Примечание - Отзыв продукта, исправление на месте или уведомление о безопасности от производителя IVD, могут указывать на изменение риска, которое требует немедленных действий со стороны лаборатории.

10.4 Принятие незамедлительных мер по снижению риска

Если результаты исследования лаборатории представляют неприемлемый риск для пациентов, то необходимо предпринять немедленные действия пропорционально рискам. Действия по снижению рисков включают, но не ограничиваются следующим:

а) предупреждение пострадавших медицинских работников об ошибочных результатах;

b) если возможно, повторное проведение исследования и пересмотр отчетов, с целью исправления ошибочных результатов;

c) уведомление медицинских работников об изменениях в диагностической эффективности;

d) обновление и выпуск пересмотренных контрольных диапазонов;

e) приостановление дальнейшего исследования до устранения причины;

f) уведомление производителя IVD о любой клинически значимой неисправности, ошибке использования или недостатках в конструкции или маркировке устройства для диагностики in vitro;

g) сообщать властям о неблагоприятных событиях или серьезных инцидентах, если это необходимо.

Незамедлительные действия могут также включать расследование для определения первопричин и повторной оценки рисков.

Приложение A

(информационное)

Осуществление менеджмента риска в рамках системы менеджмента качества

A.1 Общее руководство

При наличии документированной системы менеджмента качества, например, описанной в 4.2 стандарта ISO 15189:2012, 4.1 стандарта ISO 22367, необходимо, чтобы она включала менеджмент риска.

Риск присущ всем аспектам системы менеджмента качества. Риски присутствуют во всех системах, процессах и функциях. Риск-ориентированное мышление гарантирует, что эти риски выявляются, учитываются и контролируются на протяжении всего процесса разработки и использования системы менеджмента качества.

При использовании мышления, основанного на оценке риска, рассмотрение риска является неотъемлемой частью. Оно становится  превентивным, а не реагирующим при предотвращении или уменьшении нежелательных эффектов, посредством раннего выявления и действий. Предупредительные меры являются неотъемлемой частью, если система менеджмента основана на оценке рисков. Риск-ориентированное мышление - это то, что лаборатории автоматически делают в повседневной жизни.

Не все процессы системы менеджмента качества представляют одинаковый уровень риска с точки зрения их потенциального вреда для пользователей или пациентов. Некоторым нужно более тщательное и формальное планирование и контроль, чем другим. Благодаря рассмотрению риска во всей системе и во всех процессах, безопасность пользователей и пациентов повышается, выходные данные становятся более согласованными, и медицинские работники могут быть уверены, что получат ожидаемый продукт или услугу (смотрите Рисунок A.1).

Рисунок A.1. Блок-схема оценки риска

В настоящем Приложении содержится руководство для медицинских лабораторий, внедривших ISO 15189, которое требует, чтобы менеджмент риска был включен в их систему менеджмента качества. Все ссылки на разделы в ISO 15189 будут указаны таким образом (например, ISO 15189:2012, 4.6); если раздел указан сам по себе (например, 4.4.5), он относится к разделу в этом документе.

A.2 Управление документами и записями

Смотрите ISO 15189:2012, 4.3 и 4.13.

Требования ISO 15189:2012, п. 4.3 к управлению документами  и записями  применяются ко всем лабораторным политикам, процедурам, рабочим инструкциям и другим документам, созданным для процесса менеджмента риска и поддерживаемым как часть документации менеджмента риска (смотрите 4.4.5).

A.3 Управление поставщиками

Смотрите ISO 15189:2012, 4.6.

A.3.1 Общие положения

Необходимая степень контроля со стороны поставщиков зависит от исследования или услуги и связанных с этим рисков для пациентов или лабораторных работников. Степень детализации спецификации, необходимая для обеспечения соответствия приобретенного продукта или услуги, включая услуги справочной лаборатории, требованиям, зависит от характера приобретенного продукта или услуги и выявленных рисков (смотрите Раздел 5).

Оценка рисков, вносимых поставщиками, должна привести к уточнению ролей и обязанностей лаборатории и поставщика. Например, договорные положения могут включать:

- право собственности на спецификации и процесс управления изменениями;

-  обеспечение передачи новой информации, если она доступна;

- определение степени управления рисками, которое должно осуществляться лабораторией и их поставщиком.

Действия по управлению поставщиками генерируют информацию и данные, которые должны быть частью мониторинга рисков, продолжающегося на протяжении всего цикла проверки. Результатом деятельности по управлению рисками может стать принятие мер по управлению рисками, таких как контроль закупок и приемочные действия.

A.3.2 Приобретение

Процедуры выбора и закупки внешних услуг, оборудования, реагентов и расходных материалов требуют идентификации опасностей и оценки рисков, которые могут быть потенциально введены поставщиками, а также должны требовать принятий, основанных на оценке рисков решений относительно выбора и утверждения поставщиков.

При необходимости, предписанные меры контроля риска, вытекающие из процесса менеджмента риска лаборатории (Раздел 7), должны быть включены в требования к закупкам как часть информации о закупках.

Критерии выбора, оценки и переоценки поставщиков приобретенных продуктов, включая медицинские устройства для диагностики in vitro, а также услуг, таких как справочно-информационные и справочные лаборатории и программы внешней оценки качества, должны быть установлены на основе риска, связанного с выявленными опасностями, связанными с приобретаемым оборудованием, продуктами и услугами.

A.3.3 Приемо-сдаточные мероприятия

При разработке критериев приемлемости для закупленных изделий и услуг, следует учитывать результаты деятельности по менеджменту риска. В частности, при разработке критериев для действий по верификации и приемке, идентифицированные опасности и связанные с ними меры контроля риска должны быть приняты во внимание.

A.3.4 Обслуживание

Лабораторное оборудование и медицинские устройства для диагностики in vitro могут потребовать установки, обслуживания и ремонта, выполняемых внутренними или внешними поставщиками.

Если обслуживание является установленным требованием, следует учитывать информацию о деятельности по управлению рисками. Периодическое обслуживание и ремонт как средство обеспечения надлежащего функционирования устройства, могут быть эффективным методом контроля рисков.

Если для процесса проверки необходима определенная мера контроля риска, может также возникнуть необходимость применить ту же (или аналогичную) меру контроля риска к процессу обслуживания.

Если существует опасность для обслуживающего персонала, в руководства по обслуживанию или документацию следует включать четкие инструкции и проводить соответствующее обучение.

A.4 Проектирование и разработка

A.4.1 Общие положения

Настоящий подпункт применяется только к медицинским лабораториям, которые разрабатывают процедуры исследования для собственного использования или изменяют ранее утвержденные процедуры исследования или медицинские устройства для диагностики in vitro. Действия по управлению рисками (например, оценка рисков и контроль рисков) должны быть неотъемлемой частью процесса проектирования и разработки лабораторных исследований.

Примечание - Процедуру исследования, разработанную для собственного использования, часто называют «лабораторным тестом», «LDT» или «внутренним тестом».

Это руководство основано на итеративном процессе проектирования и разработки, описанном в п. 7.3  ISO 13485:2016 (8), в котором проектирование и разработка выполняются в соответствии с этапами, перечисленными ниже. Такого подхода придерживаются большинство производителей IVD, и лаборатории должны учитывать его при разработке исследований для собственных нужд.

- планирование проектирования и разработки;

- входные данные для проектирования и разработки;

- результаты проектирования и разработки;

- анализ проектирования и разработки;

- верификация проектирования и разработки;

- валидация проектирования и разработки;

- переход от стадии проектирования и разработки;

- управление изменениями  проектирования и разработки.

Действия по управлению рисками следует начинать как можно раньше в процессе проектирования и разработки, когда в проект можно включить в элементы безопасности. Для каждой идентифицированной опасности, оценивается риск как в нормальных условиях, так и в условиях отказа (Раздел 5). Лаборатория решает, нужно ли снижение риска (Раздел 6). Результаты этой оценки риска, такие как необходимость в мерах по управлению рисками, затем становятся частью входных данных для проектирования и разработки.

Меры по управлению рисками (Раздел 7) являются частью результатов проектирования и разработки, и их эффективность проверяется во время верификации проектирования и разработки. Настоящий цикл ввода/вывода/верификации проектирования и разработки повторяется и продолжается в течение всего процесса управления проектом до тех пор, пока остаточные риски не будут снижены до приемлемого уровня и могут поддерживаться на приемлемом уровне. Общая эффективность мер контроля риска подтверждается во время валидации проектирования и разработки.

A.4.2 Планирование проектирования и разработки

Планирование проектирования и разработки гарантирует, что действия по менеджменту риска координируются во время проектирования и разработки и продолжаются в течение всего срока службы. Планирование проектирования и разработки должно определять:

- взаимосвязь между соответствующими действиями менеджмента риска и проектами, и разработками;

- требуемые ресурсы для проектирования и разработки, включая экспертные знания для решения потенциальных проблем безопасности.

A.4.3 Входные данные для проектирования и разработки

Входные данные для проектирования и разработки документируются как основа для последующих работ. Входные данные включают адекватное рассмотрение предполагаемого использования и функциональных требований, требований к производительности, безопасности и нормативных требований.

Меры по управлению рисками являются результатом деятельности по управлению рисками, которые становятся исходными данными в процессе проектирования и разработки.

Идентификация опасностей начинается с рассмотрения предполагаемого использования, характеристик, связанных с безопасностью, и среды использования и приводит к составлению предварительного списка известных и прогнозируемых опасностей. Каждая идентифицированная опасность может привести к нескольким видам вреда, и несколько разных опасностей могут привести к одному и тому же вреду. Вероятность возникновения каждого случая вреда и его тяжесть определяются для оценки рисков (смотрите Раздел 5). Каждый риск оценивается по ранее установленным критериям приемлемости, чтобы определить необходимость контроля рисков.

Во время разработки, необходимо тщательно оценивать любые предлагаемые изменения в идентифицированных проектных характеристиках, спецификациях и/или мерах контроля рисков и связанных с ними опасностей в отношении постоянной безопасности и заданных характеристик процедуры проверки до утверждения.

Если процедура исследования предназначена для использования в сочетании с каким-либо оборудованием или медицинским устройством для диагностики in vitro, то следует оценивать опасности и меры контроля риска для каждого компонента в отдельности, а также для системы или комбинации.

При создании входных данных для проектирования и разработки, следует учитывать необходимость принятия мер по управлению риска. Если меры по управлению рисками определены как необходимые, они становятся выходными  данными как часть итеративного цикла.

A.4.4 Результаты проектирования и разработки

Меры управления рисками, выявленные на этапе ввода, оцениваются во время проектирования и разработки и, если это возможно, будут включены в проект в порядке приоритета, указанном в 7.1. Если внутренняя безопасность или дизайн защитных мер неосуществимы, могут потребоваться менее эффективные меры контроля риска, такие как маркировка или обучение. Результат проектирования и разработки включает проектные спецификации для мер по управлению рисками.

Результаты проектирования и разработки обычно бывают трех типов:

- описание характеристик процедуры исследования, в частности тех, которые необходимы для ее безопасного и правильного использования;

- требования к закупке, производству, обращению, распределению и обслуживанию;

- критерии приемки.

Все типы могут содержать информацию, необходимую для безопасного и правильного использования. Меры по управлению риском могут относиться к любой из этих категорий.

A.4.5 Анализ проектирования и разработки

Анализ проектирования и разработки должен проводиться в соответствующих точках, чтобы гарантировать, что процедура исследования соответствует выявленным медицинским потребностям. Анализ должен подтверждать, что любые индивидуальные остаточные риски, а также любой совокупный остаточный риск приемлемы и адекватно раскрыты. Анализ должен подтверждать обоснованность решений касательно соотношения польза/риск. Проверяющие  должны обладать необходимой компетенцией для оценки проектных решений, касающихся приемлемости риска.

Процедуры анализа проекта должны определять задачи анализа рисков, которые следует выполнять на соответствующих этапах проектирования и разработки. Анализ проектирования и разработки должен оценивать:

- были ли идентифицированы все опасности, правильно ли оценен риск и идентифицированы ли потенциальные меры контроля риска;

- эффективность мер управления рисками по отдельным рискам;

- позволила ли деятельность по валидации проекта эффективно оценить общий остаточный риск, связанный с выполнением процедуры проверки предполагаемым пользователем;

- контролировались и проверялись ли какие-либо новые проблемы, связанные с риском, выявленные в процессе передачи проекта.

A.4.6 Верификация проектирования и разработки

Верификация генерирует объективные свидетельства того, что проектировочные требования и требования к выявлению рисков были выполнены, меры по управлению риском реализованы и были эффективными, так что конечный результат соответствует определенным критериям приемлемости.

Процедуры должны определять соответствующие методы верификации и обеспечивать прослеживаемость между идентифицированными опасностями, мерами управления рисками, требованиями к проектированию и разработке, планами испытаний и результатами испытаний. Приложение F содержит пример резюме по управлению рисками в виде таблицы, который также демонстрирует прослеживаемость.

A.4.7 Валидация проектирования и разработки

Валидация подтверждает, что исследование или услуга соответствуют потребностям клиента, предполагаемому использованию и что общий остаточный риск соответствует утвержденным критериям приемлемости. Чтобы обеспечить адекватное применение мер по управлению риском, план валидации должен включать все предполагаемые применения, чтобы дать уверенность в том, что определение общего остаточного риска соответствует ожиданиям. Любое моделируемое тестирование использования должно быть спроектировано так, чтобы обеспечивать аналогичный уровень уверенности. Любые непредвиденные опасности, возникающие в результате валидации, следует оценивать (Разделы 5 и 6) и, при необходимости, контролировать (Раздел 7).

A.4.8 Переход от процесса проектирования и разработки

Во время перехода процедуры от исследований и разработок к лабораторным операциям, лаборатория должна гарантировать, что необходимые меры управления риском были реализованы и будут эффективными в реальной среде использования. Лаборатория также должна гарантировать, что все вновь выявленные проблемы, связанные с риском, решены до того, как процедура исследования будет передана на стадию лабораторных операций.

A.5 Идентификация и управление несоответствиями

Смотреть  ISO 15189:2012, 4.9.

Лаборатория должна иметь документированную процедуру для идентификации и устранения несоответствий требованиям в любом аспекте системы менеджмента качества, включая преаналитический, аналитический и постаналитический процессы. (т. е. с использованием документированного процесса обработки несоответствий). Уровень управления должен быть соизмерим с риском, связанным с несоответствием.

Выявленные несоответствия, включая ошибки использования и инциденты, должны быть классифицированы для обзора, анализа и отчетности. Оценивание риска (Разделы 5 и 6) должно позволить лаборатории классифицировать несоответствия и определять их приоритетность в соответствии с их значимостью, в первую очередь с точки зрения безопасности пациентов и пользователей. Классификация также может включать, но не ограничивается:

- фаза цикла события;

- место проведения мероприятия;

- характеристика события;

- предсказуемость и предотвращение событий.

A.6 Оценивание и исследование жалоб

Смотрите ISO 15189:2012, 4.8.

Процедуры рассмотрения жалоб или других отзывов, полученных от  лечащих врачей, пациентов, лабораторного персонала или других сторон, включает оценивание каждой жалобы, с целью определения, связана ли она с неблагоприятным явлением, известной опасностью, ранее неизвестным риском или изменением уровня  риска. Приоритетность и объем расследований жалоб должны быть соразмерны уровню риска, представляемого событием, на основе оценок риска (Раздел 5 и 6). В таком случае, может потребоваться обзор существующего анализа рисков, чтобы определить, требует ли он обновления.

Деятельность по оценке и расследованию жалоб позволяет получать информацию и данные, которые должны быть частью мониторинга рисков, продолжающегося на протяжении всего срока исследования.

A.7 Корректирующие действия

Смотрите ISO 15189:2012, 4.10.

Исследование первопричины должно включать определение, является ли уровень риска, оцененный в Разделе 5.8, все еще приемлемым, и остается ли первоначальная оценка риска действительной.

Полнота и глубина расследования отказов должны быть соизмеримы с величиной расследуемого несоответствия, события или инцидента и риском, который они представляют для пациента или пользователя.

Процедуры должны включать или ссылаться на метод, который будет использоваться для определения уровня риска, связанного с отказом (Раздел 5), и процесс принятия решения, используемый для определения глубины расследования на основе этого уровня риска.

Результаты корректирующих действий должны быть проанализированы для выявления любых ранее не признанных рисков и для мониторинга эффективности мер контроля рисков. Эту информацию также следует использовать для определения эффективности деятельности по управлению рисками и определения необходимых действий, которые необходимо предпринять для исправления выявленных проблем и предотвращения их повторения.

A.8 Предупреждающие действия

Смотрите ISO 15189:2012, 4.11.

Информацию, полученную в результате лабораторных исследований, необходимо постоянно отслеживать, анализировать и использовать при пересмотре текущих оценок риска и, выполнении новых оценок риска, если применимо.

Дополнительные источники информации, которые следует учитывать, включают:

- информацию о лабораторных исследованиях или медицинских изделиях для диагностики in vitro из схем межлабораторной оценки качества;

- информацию об аналогичных лабораторных исследованиях или медицинских изделиях для диагностики in vitro;

- публичную информацию об отзыве, отчеты о надзорном контроле и т.д.;

- научную литературу, согласованные руководства и медицинские заключения;

- новые или измененные стандарты и правила.

Анализ данных должен продемонстрировать, что решения и меры управления риском, определенные в процессе менеджмента риска, являются приемлемыми.

Если выявлена ситуация или условие, которые могут способствовать возникновению несоответствия и повысить уровень риска, руководство лаборатории должно предпринять действия для предотвращения возникновения несоответствия. План предупреждающих действий должен включать:

- область применения плана;

- описание эффекта конкретного режима отказа, несоответствия, ошибки или инцидента;

- идентификация потенциальных опасностей, связанных с потенциальной ошибкой или несоответствием;

- распределение ответственности за внесение необходимых изменений;

- требование обзора;

- критерии приемлемого разрешения.

A.9 Постоянное улучшение

Смотрите ISO 15189:2012, 4.12.

Руководство лаборатории должно анализировать полученную информацию о лабораторных несоответствиях, ошибках и инцидентах. Эту информацию оценивают на предмет возможной значимости для безопасности пациента и лаборатории, особенно в отношении следующего:

- присутствуют ли ранее нераспознанные опасности;

- будут ли в результате признаны недействительными первоначальные оценки лабораторных несоответствий, ошибок и инцидентов.

Если применимо одно из вышеперечисленных, результаты оценки следует использовать для оценки адекватности процесса корректирующих действий, а план корректирующих действий следует при необходимости изменить.

Кроме того, следует незамедлительно проводить углубленное расследование первопричины любых лабораторных несоответствий, ошибок и инцидентов высокого риска, чтобы предотвратить их повторение.

Примечание - В настоящем контексте, «немедленно» означает без задержки, которая не может быть оправдана.

A.10 Оценивание и аудиты

Смотрите ISO 15189:2012, 4.14.

Аудиты системы менеджмента качества должны включать процесс менеджмента риска, описанный в этом документе.

Аудиторские наблюдения за недостатками системы менеджмента качества должны быть приоритизированы в соответствии с рисками, связанными с несоответствиями, и должны проводиться специальные последующие аудиты, чтобы гарантировать своевременное рассмотрение вопросов с повышенным риском. Наблюдения аудита с более низким уровнем риска могут быть рассмотрены во время следующего планового аудита. При выполнении программы аудита, лаборатория должна учитывать результат деятельности по управлению рисками, чтобы установить приоритеты для процессов высокого риска.

Частота внутреннего аудита конкретных вопросов может быть основана на подходе к управлению рисками, чтобы гарантировать, что на потраченное время будет сосредоточено внимание.

A.11 Помещения и условия окружающей среды

Смотрите ISO 15189:2012, 5.2.

Если рабочая среда, включая помещения, может оказать неблагоприятное влияние на процесс исследования или его результаты и была определена как приводящая к риску для пациентов, то необходимо определить, задокументировать и выполнить меры по управлению риском. Следует периодически оценивать эффективность этих мер.

A.12 Лабораторное оборудование, реагенты и расходные материалы

Смотрите ISO 15189:2012, 5.3.

Пригодность оборудования и частота очистки, обслуживания и калибровки следует проверять и/или подтверждать со ссылкой на риски, связанные с процессами проверки. Рабочие инструкции следует пересматривать и обновлять, чтобы отразить все меры по управлению риском, определенные в соответствии с Разделом 7.

Информация может быть передана персоналу по распределению, обращению и хранению в рамках деятельности по управлению рисками, если методы или условия распределения, обращения или хранения могут вызвать или способствовать возникновению опасности от использования любого реагента или другого продукта (например, температура хранения и контроль влажности, температуры и влажности при транспортировке, необходимость в защитной упаковке).

Лабораторное оборудование, реагенты и расходные материалы следует контролировать соразмерно с их риском.

При рассмотрении периодичности контроля качества, который включает внутренний и внешний контроль, следует применять принцип, основанный на оценке риска, с учетом результатов метода валидации/верификации, стабильности оборудования, метода и среды, а также клинических результатов.

A.13 Управление лабораторной информационной системой

Смотрите ISO 15189:2012, 5.10.

Лабораторные информационные системы должны быть квалифицированы для использования в степени, соизмеримой с рисками, связанными с проводимыми исследованиями и сообщаемыми результатами исследований, а также с целостностью системы и ее данных. Как правило, такие системы являются неотъемлемой частью рабочего процесса лаборатории и могут представлять потенциальные риски преимущественно на этапах до и после обследования пациентов.

Проблемы с потенциальными рисками могут включать:

- способность правильно идентифицировать и отслеживать пациента и весь соответствующий персонал на протяжении всего процесса обследования;

- умение правильно передавать и отображать информацию, доступную для чтения и понимания, в том числе;

- инструкции по передаче от медицинского работника сборщику образцов или лаборатории

- результаты исследований

- проблемы с образцом или исследованием, которые могут повлиять на его интерпретацию

- способность терпеть и/или восстанавливаться после сбоев лабораторной информационной системы;

- целостность и надежность промежуточного программного обеспечения;

- возможность взлома систем, подключенных к Интернету (прямо или косвенно), и изменение или кража данных пациента;

- внимание к кибербезопасности в целом.

A.14 Обеспечение качества результатов исследований

Смотрите ISO 15189:2012, 5.6.

Разработку плана внутреннего контроля качества проводят на основе принципов управления рисками, которая должна включать следующие этапы:

1. Сбор информации о спецификациях качества и требованиях от производителей, пользователей, лабораторий, аккредитационных агентств, литературы;

2. Проведение оценки рисков;

3. Определение меры управления для снижения риска;

4. Разработка плана контроля качества;

5. Мониторинг производительности.

Для выявления потенциальных опасностей и их причин, лаборатория может использовать некоторые инструменты, указанные в Приложении G: картирование процесса, причинно-следственная диаграмма (диаграмма «рыбья кость»), FMEA (анализ видов отказов и их последствий). Лаборатории может быть полезно сопоставить весь процесс тестирования с помощью высокоуровневой карты процесса, определить потенциальные причины вреда на каждом этапе процесса с помощью диаграммы «рыбья кость» и провести FMEA, чтобы оценить эффективны ли приемлемые риски и существующие меры контроля. В этом случае лаборатория должна внедрить план контроля качества, который может включать статистические методы, типы, уровни, частоту и количество образцов контроля качества.

A.15 Управление изменениями

Изменения в лабораторном персонале, процессах и/или услугах могут создавать новые опасности, устранять существующие опасности или изменять уровень риска, связанного с опасностью. Все изменения лабораторных процессов и услуг следует контролировать в соответствии со степенью риска, связанного с процессом или услугой. Все изменения в исследовании или услуге требуют пересмотра соответствующей оценки риска.

Если изменение запланировано или произошло непреднамеренно (например, незапланированное изменение), текущая оценка риска должна быть пересмотрена и при необходимости обновлена. Если изменяется какая-либо отдельная характеристика системы, может потребоваться оценка всей системы. Решение должно основываться на риске, связанном с системой.

Примеры изменений:

- увольнение технического или руководящего персонала;

- замена реагентов (даже номинально идентичного материала от другого поставщика);

- замена лабораторного оборудования на другое;

- совокупный эффект, казалось бы, незначительных изменений в процессе;

- переход от одного поставщика к другому;

- изменение, произведенное поставщиками;

- изменение предполагаемого использования, предполагаемого пользователя или предполагаемой среды использования.

Перед внедрением предлагаемого изменения, важно убедиться, что любой индивидуальный остаточный риск (ы), а также совокупный остаточный риск определены и остаются приемлемыми.

Предлагаемые изменения в утвержденных процедурах исследования или медицинских изделиях для диагностики in vitro оценивают на предмет риска (Разделы 5 и 6) на раннем этапе процесса управления изменениями, чтобы определить, хорошо ли контролируются существующие риски и могут ли они привести к новым рискам. Неприемлемые риски должны быть рассмотрены (Пункты 7 и 8) до принятия решения об утверждении изменения.

Приложение B

(информационное)

Разработка плана менеджмента риска

B.1 Общие положения

План управления рисками может быть отдельным документом или интегрирован в другую документацию, например, в документацию системы менеджмента качества. Он может быть самодостаточным или содержать ссылки на другие документы для выполнения требований, описанных в 4.4 .

Уровень детализации плана должен быть соизмерим со сложностью риска, связанного с процессом, лабораторными услугами или исследованием, и связанных с ним рисков. Требования, указанные в 4.4, являются минимальными требованиями для плана менеджмента риска. Лаборатории могут включать другие элементы, такие как график, инструменты анализа риска или обоснование выбора критериев приемлемости конкретного риска.

B.2 Область применения плана

Область применения определяет и описывает процесс, процедуру исследования или лабораторные услуги, для которых применим каждый элемент плана.

Элементы процесса управления рисками должны охватывать все аспекты медицинских лабораторных исследований или услуг. План должен включать все риски, связанные с услугами, исследованиями и операциями лаборатории, включая риски, выявленные во время проектирования и разработки процедуры исследования, во время выбора и приобретения оборудования и устройств, до прекращения исследования или обслуживания и вывода из эксплуатации любого оборудования. План управления рисками лаборатории может состоять из ряда индивидуальных планов, которые вместе охватывают все услуги, процессы и исследования. Генеральный план высокого уровня должен идентифицировать все индивидуальные планы и области, которые они охватывают, и каждый отдельный план должен иметь четкое изложение его области применения.

B.3 Распределение обязанностей и полномочий

План управления рисками должен определять персонал, ответственный за выполнение конкретных действий по управлению рисками, например, проверяющих, экспертов, независимых специалистов по верификации, лиц с полномочиями по утверждению (смотрите 4.2). Это распределение может быть включено в матрицу распределения ресурсов, определенную для проекта.

B.4 Требования для анализа мер по управлению рисками

План управления рисками является частью системы менеджмента качества, поэтому руководство лаборатории должно пересматривать систему менеджмента качества через запланированные интервалы, чтобы обеспечить ее постоянную пригодность, адекватность, эффективность и поддержку лечения больных. (ISO 15189: 2012, 4.15).

B.5 Критерии приемлемости риска

Политика лаборатории определяет критерии приемлемости риска (смотрите 4.2 и Приложение C). Критерии могут быть общими для аналогичных категорий процедур исследования или лабораторных услуг. Критерии приемлемости риска могут быть частью установленной в лаборатории системы менеджмента качества, на которую можно ссылаться в плане менеджмента риска (например, ISO 15189: 2012, 4.1.2.4).

B.6 Действия по верификации

План управления рисками определяет выполнение двух разных действия по верификации, требуемых данным документом. Проверка эффективности мер по контролю риска может потребовать сбора лабораторных данных, исследований удобства использования и т. д. В плане управления рисками могут быть подробно описаны действия по верификации или со ссылкой на план других действий по верификации.

B.7 Метод или методы получения соответствующей информации для мониторинга рисков

Метод или методы получения информации для мониторинга риска могут быть частью установленных процедур системы менеджмента качества (например, ISO 15189:2012, 4.8–4.12). Лаборатория может установить общие процедуры для сбора информации из различных источников, таких как медицинские работники, операторы приборов, обслуживающий персонал, обучающий персонал, отчеты об инцидентах и отзывы клиентов. Хотя в большинстве случаев достаточно ссылки на процедуры системы менеджмента качества, любые требования, относящиеся к осмотру (например, превентивный надзор, последующие клинические исследования), должны быть непосредственно добавлены в план менеджмента риска.

План управления рисками включает в себя документацию о решениях, основанных на анализе рисков, о том, какой вид надзора подходит для процедуры исследования или лабораторных услуг, например, адекватен ли реактивный надзор или необходимы ли превентивные исследования. Необходимо указать детали таких исследований.

Приложение C

(информационное)

Приемлемость риска

Настоящее руководство адаптировано из ISO 24971:2019.

C.1 Общие положения

Согласно пункту 4.2 настоящего документа, руководство лаборатории должно определить и задокументировать политику определения критериев приемлемости риска (см. 6.1). Эта политика предназначена для обеспечения того, чтобы критерии:

- основывались на действующих национальных или региональных правилах;

- основывались на соответствующих международных стандартах;

- учитывали доступную информацию, такую как общепринятый уровень техники и известные проблемы заинтересованных сторон.

Примечание - Также может быть включена другая соответствующая информация.

Политика может охватывать весь спектр исследований или услуг лаборатории или может принимать различные формы в зависимости от того, похожи ли процедуры исследования или лабораторные услуги, или существенны ли различия между группами процедур исследования или лабораторными услугами.

C.2 Методы определения приемлемости риска

В настоящем документе приемлемый риск не указан. Это решение остается на усмотрение лаборатории. Методы определения приемлемого риска включают, но не ограничиваются следующим:

- использование применимых стандартов, определяющих требования, которые укажут на достижение приемлемости в отношении определенных видов процедур проверки или конкретных рисков;

- сравнение уровней риска, очевидных из других уже используемых процедур исследования;

- оценка данных клинических исследований, особенно для новых технологий или новых предполагаемых применений;

-  учет современного состояния существующих технологий и текущей  медицинской  лабораторной  практики .

В настоящем документе, термин «современный уровень научно-технического развития» используют здесь для обозначения того, что в настоящий момент является общепризнанной надлежащей практикой. Для определения соответствия конкретного медицинского изделия современному уровню научно-технического развития можно использовать разные методы:

- известные стандарты одинаковых или аналогичных процедур исследования;

- лучшие практики для других процедур исследования того же или подобного типа;

- результаты общепризнанных научных исследований.

Современный уровень научно-технического развития необязательно означает использование самого прогрессивного технического решения.

C.3 Рекомендации

Лаборатория должна разработать руководящие принципы для определения критериев приемлемости риска конкретных рассматриваемых процедур исследования или лабораторных услуг, которые будут включены или указаны в плане менеджмента риска в соответствии с требованиями 4.4.

При разработке или сопровождении политики, следует принимать во внимание, следующее (смотрите 6.1):

- применимые нормативные требования в регионах, где медицинская лаборатория работает и предоставляет услуги;

- соответствующие признанные стандарты (предпочтительно международные стандарты) для конкретного исследования или услуги или для их предполагаемого использования, которые могут помочь определить принципы для установления критериев приемлемости риска;

- информацию о современном техническом уровне можно получить из обзора литературы и другой информации об аналогичных процедурах исследования или лабораторных услугах, предоставленных лабораторией, а также услуг конкурирующих лабораторий;

- валидированные и всесторонние опасения основных заинтересованных сторон. Некоторые потенциальные источники информации о перспективах пациентов  и лечащих врачей могут включать в себя средства массовой информации, социальные сети, форумы пациентов, а также внутренние данные отделов, обладающих экспертными знаниями о проблемах заинтересованных сторон.

При определении критериев приемлемости риска, лаборатория должна учитывать вероятность наступления смерти или серьезного ухудшения здоровья из-за неисправности устройства, ухудшения характеристик или производительности, любого несоответствия в маркировке или инструкциях по применению, или нормальных условиях. Если возможны серьезные побочные эффекты, лаборатория должна решить, приемлем ли риск. В любом случае следует снизить риск. При этом, лаборатория может выбрать конечную точку для снижения риска, используя обоснованный процесс принятия решения, такой как:

Приемлемость риска предпочтительно должна основываться на известных стандартах, определяющих современные меры контроля риска для определенных категорий процедур исследования или лабораторных услуг. Основание конечной точки снижения риска на гармонизированных стандартах гарантирует снижение риска до приемлемого уровня.

При отсутствии известных стандартов, следует рассмотреть другие опубликованные руководства или научную литературу. Основание конечной точки снижения риска на опубликованных руководящих принципах или научной литературе помогает обеспечить снижение риска до приемлемого уровня.

В случае отсутствия независимых публикаций, лаборатория должна определить и задокументировать лучшие средства снижения риска и включить в документацию обоснование их выбора. Критерии приемлемости риска должны основываться, среди прочего, на исторических данных, передовой медицинской лабораторной практике и общепризнанном уровне техники.

Если снижение до утвержденного приемлемого уровня не может быть достигнуто, можно провести анализ соотношения риск/польза, чтобы продемонстрировать, что медицинская польза превышает остаточный риск.

Соответствие может быть продемонстрировано путем отражения таких конечных точек в критериях приемлемости риска и документирования решений в файле управления рисками. Если безопасность не может быть продемонстрирована, можно использовать клинические данные, чтобы продемонстрировать, что медицинская польза превышает риск.

Анализ пригодности процесса управления рисками через запланированные интервалы времени в соответствии с требованиями стандарта 4.15 ISO 15189:2012 может продемонстрировать соответствие ранее использовавшихся критериев приемлемости риска или привести к изменениям в политике. Такие изменения также могут привести к пересмотру уместности предыдущих решений о приемлемости риска.

Восприятие риска часто отличается от эмпирически определенных оценок риска. Следовательно, при принятии решения о том, какой риск является приемлемым, следует принимать во внимание восприятие риска широким кругом заинтересованных сторон. Чтобы оправдать ожидания общественного мнения, может потребоваться придать дополнительный вес одним рискам по сравнению с другими. В некоторых случаях единственным вариантом может быть учет того, что выявленные опасения заинтересованных сторон отражают ценности общества и что эти опасения были приняты во внимание при использовании лабораторией перечисленных выше методов.

C.4 Матрица риска

Обычным способом применения критериев приемлемости является указание приемлемых или неприемлемых сочетаний вероятности вреда и серьезности вреда с использованием матрицы, как указано в Таблице I.4 или Таблице I.5. Такие таблицы могут быть специфичными для процедуры исследования и ее конкретного предполагаемого использования или могут относиться к семейству процедур экспертизы, которые имеют схожие характеристики и предполагаемое использование. Их визуальный характер делает диаграммы рисков эффективным средством коммуникации рисков.

Приложение D

(информационное)

Идентификация характеристик, связанных с безопасностью

Настоящее руководство адаптировано из стандарта ISO 14971:2019 и ISO 24971:2019 и было расширено для рассмотрения аспектов медицинских лабораторных исследований и услуг.

D.1 Общие положения

В соответствии с 5.4, лаборатория должна идентифицировать характеристики лабораторных исследований или услуг, которые могут повлиять на безопасность. Рассмотрение этих характеристик является важным шагом в идентификации опасностей, связанных с процедурой исследования или лабораторными услугами, как указано в 5.5.

Полезный способ составить список потенциальных опасностей - задать ряд вопросов, касающихся предполагаемого использования, пользователей, среды использования и любых разумно предсказуемых злоупотреблений, а также разработки исследований, подготовки и использования образцов пациентов, реагентов, оборудования и аксессуаров, а также их окончательная утилизация. Если задать эти вопросы с точки зрения всех вовлеченных лиц (например, пользователей, специалистов по обслуживанию, медицинских работников, пациентов и т. д.), можно получить более полную картину того, где могут быть обнаружены опасности.

Вопросы, указанные в D.3, предназначены для помощи лаборатории в выявлении всех характеристик исследования или лабораторных услуг, которые могут повлиять на безопасность. Список не является исчерпывающим и не отражает все исследования или лабораторные услуги. Медицинской лаборатории рекомендуется добавлять вопросы и пункты для рассмотрения, которые могут иметь отношение к конкретному исследованию или лабораторным услугам, и пропускать вопросы, которые не имеют отношения к делу. Лаборатории также рекомендуется рассматривать каждый вопрос не только отдельно, но и в отношении других.

D.2 Характеристики, относящиеся к безопасности процедур обследования, включая медицинские изделия для диагностики in vitro

D.2.1 Общие положения

В дополнение к химическим, механическим, электрическим и биологическим характеристикам, которые создают риск для медицинского лабораторного персонала, медицинские изделия для диагностики in vitro и медицинские лабораторные исследования имеют рабочие характеристики, которые определяют точность и клиническую применимость результатов исследования. Несоблюдение рабочих характеристик, требуемых для предполагаемого медицинского использования, может привести к опасной ситуации, которую следует оценить с точки зрения риска для определенных групп пациентов.

Следовательно, необходимо оценивать несоблюдение спецификаций, установленных медицинской лабораторией или производителем IVD для любых рабочих характеристик, связанных с безопасностью, чтобы определить, может ли возникнуть опасная ситуация. Инструменты для анализа таких опасностей, е как предварительный анализ безопасности (PHA), анализ дерева отказов (FTA) и анализ характера и последствий отказов (FMEA), описаны в Приложении G.

D.2.2 Функциональные характеристики процедур количественного исследования

Процедуры количественного исследования предназначены для определения количества или концентрации аналита в образце пациента. Результаты обычно представлены в виде шкалы интервалов. Некоторые из аналитических характеристик процедур количественного исследования - это прецизионность  (неточность), правильность (систематическая ошибка), аналитическая специфичность и предел количественного определения. Требования к функциональным характеристикам зависят от предполагаемого медицинского применения. Например, ложно завышенный или ложно заниженный результат может привести к неправильному диагнозу или отсрочке лечения, а последующий вред пациенту может зависеть от концентрации анализируемого вещества и величины систематической ошибки. По этой причине также важно включить правильное определение или проверку биологических референсных интервалов.

D.2.3 Функциональные характеристики процедур качественного исследования

Процедуры качественного исследования предназначены для обнаружения присутствия или отсутствия аналита. Результаты сообщаются как положительные, отрицательные или неубедительные. Функциональные характеристики процедур качественного исследования обычно выражается в терминах диагностической чувствительности, диагностической специфичности и предела обнаружения. Положительный результат, когда анализируемое вещество отсутствует, или отрицательный результат, когда анализируемое вещество присутствует, может привести к неправильному диагнозу или отсрочке лечения и причинить вред пациенту.

D.2.4 Характеристики надежности и достоверности

Если при принятии срочных медицинских решений, например, в условиях неотложной помощи или интенсивной терапии, врачи зависят от результатов IVD-исследования, важны своевременные и точные результаты. Неспособность сообщить медицинскому работнику результат исследования в критической ситуации, может привести к опасной ситуации для пациента.

D.2.5 Дополнительная информация о пациенте

В некоторых случаях, для правильной интерпретации результатов исследования может потребоваться демографическая информация о пациенте, а также соответствующая информация об образце или его исследовании. Идентификация пациента, идентификация образца, тип образца, описание образца, единицы измерения, референсные интервалы, возраст, пол и генетические факторы являются примерами такой информации, которая может вводиться вручную лабораторным аналитиком или автоматически лабораторной компьютерной системой. Если процедура исследования предназначена для сообщения дополнительной информации с результатом исследования, отсутствие связи правильной информации с результатом исследования, может повлиять на правильную интерпретацию результата и привести к опасной ситуации.

D.3 Общие вопросы, касающиеся медицинских изделий для диагностики in vitro и медицинских лабораторных исследований

D.3.1 Каково предусмотренное применение и как следует применять результаты исследований?

Рассматриваемые факторы:

- Какова роль исследования в диагностике, профилактике, мониторинге, лечении или облегчении заболевания?

- Каковы показания к применению (например, предполагаемые группы пациентов)?

- Предназначены ли результаты исследования для принятия важных медицинских решений?

- Соответствуют ли спецификации качества предусмотренному применению и уровню принятия решений?

D.3.2 Предназначено ли медицинское изделие для диагностики in vitro или процедура исследования для использования на месте оказания медицинской помощи?

Факторы, которые следует учитывать, включают обучение операторов POCT (диагностика на месте), соответствие и мониторинг операторов POCT, сравнение результатов с результатами, полученными в центральной лаборатории.

D.3.3 Какие материалы или компоненты используются для проверки, валидации или управления оборудованием, используемым для выполнения исследования?

Факторы, которые следует учитывать, включают обеспечение качества материалов, проверку, контроль качества.

D.3.4 Хранятся ли реагенты в особых условиях для обеспечения стабильности?

Факторы, которые следует учитывать, включают температуру, влажность и сроки хранения.

D.3.5 Предназначено ли оборудование или медицинское изделие для диагностики in vitro для рутинной очистки и дезинфекции в лаборатории?

Факторы, которые следует учитывать, включают типы используемых чистящих или дезинфицирующих средств и любые ограничения на количество циклов очистки. Следует учитывать влияние чистящих и дезинфицирующих средств на работу или надежность оборудования или медицинского изделия для диагностики in vitro.

D.3.6 Правильно ли выполнены измерения?

Факторы, которые следует учитывать, включают измеряемые переменные, а также точность, прослеживаемость и неопределенность результатов измерений.

D.3.7 Требуется ли интерпретация результатов исследования лабораторией или медицинским работником?

Факторы, которые следует учитывать, включают в себя то, представляет ли медицинское изделие для диагностики in vitro выводы на основе входных или полученных данных, используемые алгоритмы и пределы достоверности. Особое внимание следует уделять непреднамеренному применению данных или алгоритма.

D.3.8 Предназначена ли процедура исследования для использования в сочетании с другими исследованиями или медицинскими приборами для диагностики in vitro?

Факторы, которые следует учитывать, включают определение любого другого оборудования, медицинских изделий для диагностики in vitro или принадлежностей, которые могут быть задействованы, а также потенциальных проблем, связанных с такими взаимодействиями.

D.3.9 Предназначены ли результаты исследования для использования медицинским работником вместе с результатами других исследований?

Факторы, которые следует учитывать, включают определение любых других результатов исследования, которые могут быть задействованы, и потенциальных проблем, связанных с их комбинированной интерпретацией.

D.3.10 Имеются ли нежелательные выбросы энергии или веществ, генерируемые системой измерения или процедурой исследования?

Факторы, связанные с энергией, которые следует учитывать, включают шум и вибрацию, тепло, излучение (включая ионизирующее, неионизирующее и ультрафиолетовое/видимое/инфракрасное излучение), контактные температуры, токи утечки, а также электрические или магнитные поля.

Факторы, связанные с веществами, которые следует учитывать, включают вещества, используемые при установке, очистке или тестировании, оказывающие нежелательные физиологические эффекты, если они остаются в системе.

Другие факторы, связанные с веществами, которые следует учитывать, включают выбросы химикатов, продуктов жизнедеятельности и биологических жидкостей.

D.3.11 Чувствительны ли инструменты или медицинское изделие для диагностики in vitro к воздействиям окружающей среды?

Факторы, которые следует учитывать, включают условия эксплуатации, транспортировки и хранения. К ним относятся свет, температура, влажность, вибрация, сброс, восприимчивость к колебаниям в источниках питания и охлаждения, а также электромагнитные помехи.

D.3.12 Существуют ли основные расходные материалы или аксессуары, связанные с процедурой исследования или медицинским изделием для диагностики in vitro?

Факторы, которые следует учитывать, включают спецификации таких расходных материалов или принадлежностей, а также любые ограничения, накладываемые на пользователей при их выборе.

D.3.13 Необходимы ли техническое обслуживание или калибровка медицинского изделия для диагностики in vitro?

Факторы, которые следует учитывать, включают следующую информацию:

- должны ли техническое обслуживание или калибровка выполняться оператором, пользователем или специалистом;

- необходимы ли специальные вещества или оборудование для надлежащего обслуживания, или калибровки?

D.3.14 Входит ли в состав медицинского изделия для диагностики in vitro программное обеспечение?

Факторы, которые следует учитывать, включают вопрос о том , предназначено ли программное обеспечение для установки, проверки, изменения или обмена оператором, пользователем или специалистом.

D.3.15 Имеется ли ограниченный срок хранения компонентов процедуры исследования или медицинского изделия для диагностики in vitro?

Факторы, которые следует учитывать, включают маркировку или индикаторы срока годности и утилизацию таких медицинских изделий по истечении срока годности.

D.3.16 Существуют ли отсроченные или длительные последствия применения медицинского изделия для диагностики in vitro?

Факторы, которые следует учитывать, включают эргономические и кумулятивные эффекты. Примеры могут включать повторяющиеся действия, механическую усталость, ослабление ремней и креплений, эффекты вибрации, износ или потерю этикеток, долговременную деградацию материала.

D.3.17 Чем определяется срок службы компонентов исследования или медицинского изделия для диагностики in vitro?

Факторы, которые следует учитывать, включают старение, разряд батареи и т. д.

D.3.18 Каково предусмотренное применение и как используются результаты исследования?

Факторы, которые следует учитывать, включают: используется ли результат в подтверждении его предполагаемого использования. Например, используется ли он для исследования населения, диагностики пациента или последующего наблюдения.

D.3.19 Предназначено ли медицинское изделие для одноразового или многократного использования?

Следует учитывать следующие факторы: самоуничтожается ли медицинское устройство после использования? Очевидно ли, что устройство использовалось? Каковы возможные последствия повторного использования?

D.3.20 Необходима ли безопасная утилизация расходных материалов или любых отходов?

Факторы, которые следует учитывать, включают  вопрос о том, содержат ли отходы, образующиеся в процессе исследования, технического обслуживания, токсичные или опасные материалы или могут ли они содержать биологические агенты.

D.3.21 Необходим ли безопасный вывод оборудования или медицинского изделия для диагностики in vitro из эксплуатации?

Факторы, которые следует учитывать, включают, содержит ли он токсичный или опасный материал или может быть загрязнен биологически опасными отходами?

D.3.22 Необходимы ли специальное обучение или специальные навыки для монтажа или применения медицинского изделия для диагностики in vitro?

Факторы, которые следует учитывать, включают:

- новизна процедуры исследования или медицинского изделия для диагностики in vitro;

- вероятные навыки и подготовка человека, устанавливающего, использующего или обслуживающего оборудование;

- ввод в эксплуатацию и сдача в лабораторию, а также возможность/вероятность того, что установка будет выполнена людьми без необходимых навыков.

D.3.23 Как информация по безопасному применению будет предоставлена пользователю?

Факторы, которые следует учитывать, включают:

- предоставлена ли соответствующая информация лаборатории производителем IVD?

- предполагает ли предоставление информации участие третьих сторон, таких как установщики, медицинские работники или специалисты здравоохранения, и будет ли это иметь значение для обучения;

- исходя из ожидаемого срока службы устройства, потребуется ли переобучение или переаттестация операторов или обслуживающего персонала.

D.3.24 Будут ли необходимы установление, введение или изменение новых производственных процессов?

Факторы, которые следует учитывать, включают новые технологии или новый масштаб производства.

D.3.25 Зависит ли успешное применение инструментов или медицинского изделия для диагностики in vitro от человеческого фактора, такого как пользовательский интерфейс?

Факторы, которые следует учитывать, включают обучение персонала и оценку компетентности.

D.3.26 Могут ли особенности конструкции пользовательского интерфейса привести к ошибкам применения?

Факторы, которые следует учитывать, - это особенности конструкции пользовательского интерфейса, которые могут способствовать ошибкам применения.

Примеры элементов конструкции  интерфейса включают: элементы управления и индикаторы, используемые символы, эргономические характеристики, физический дизайн и компоновку, иерархию операций, меню для программных устройств, видимость предупреждений, слышимость сигналов тревоги, стандартизацию цветового кодирования. Приложение F и IEC 62366-1 содержат дополнительные рекомендации по оценке удобства использования.

D.3.27 Можно ли использовать медицинское изделие для диагностики in vitro в среде, где отвлекающие факторы могут привести к ошибкам применения?

Факторы, которые следует учитывать, включают:

- последствия ошибки применения;

- сведения о том, являются ли отвлекающие факторы привычными для пользователя;

- вероятность появления редко случающихся отвлекающих факторов.

D.3.28 Имеет ли медицинское изделие для диагностики in vitro соединительные детали или принадлежности?

Факторы, которые следует учитывать, включают возможность неправильных соединений, сходство с соединениями других продуктов, усилие соединения, обратную связь по целостности соединения, а также чрезмерную и недостаточную затяжку.

D.3.29 Имеет ли медицинское изделие для диагностики in vitro управляющий интерфейс?

Рассматриваемые факторы: пространственное распределение элементов управления, их кодирование, группировка, схема пространственного распределения, режимы обратной связи, грубые ошибки, незначительные промахи, дифференциация управления, качество изображений, направление активирования или изменения, дискретность или непрерывность функционирования элементов управления, обратимость настроек или действий.

D.3.30 Имеет ли медицинское изделие для диагностики in vitro функцию отображения информации?

Факторы, которые следует учитывать, включают видимость в различных окружениях, ориентацию, визуальные возможности пользователя, население и перспективы, ясность представленной информации, единицы измерения, цвет.

D.3.31 Проверено ли медицинское изделие для диагностики in vitro на предмет кибер-безопасности?

Факторы, которые следует учитывать, указаны в F.9

D.3.32 Имеет ли прибор или медицинское изделие для диагностики in vitro меню управления?

Рассматриваемые факторы: сложность и число уровней меню, осведомленность пользователя о состоянии меню, расположение настроек, способ перемещения между объектами, число шагов в одном действии, проблемы четкой последовательности действий и запоминания, соотношение важности и доступности функции управления, а также влияние, оказываемое отклонениями от установленных операционных процедур.

D.3.33 Можно ли применять пользовательский интерфейс для инициирования действий пользователя?

Рассматриваемые факторы: возможность инициирования намеренных действий пользователя для входа в управляемый рабочий режим, что увеличивает риски для пациента; осведомленность пользователя в данных обстоятельствах.

D.3.34 Используют ли в медицинском изделии для диагностики in vitro систему сигнализации?

Рассматриваемые факторы: риск подачи ложных сигналов тревоги, несрабатывание системы сигнализации, отсоединение системы сигнализации, ненадежность удаленных систем сигнализации, а также возможность понимания медицинским персоналом принципов работы системы сигнализации.

D.3.35 Каковы способы намеренного неправильного применения медицинского изделия для диагностики in vitro?

Рассматриваемые факторы: неправильное применение переключателей; выход из строя системы сигнализации или элементов, обеспечивающих безопасность применения; пренебрежение рекомендациями изготовителя в отношении технического обслуживания.

D.3.36 Обеспечивает ли медицинское изделие для диагностики in vitro или LIS (лабораторно информационная система), хранение данных, важных для ведения пациента?

Факторы, которые следует учитывать, включают возможность вторжения злоумышленников и последствия изменения, повреждения или удаления данных.

D.3.37 Является ли медицинское изделие для диагностики in vitro мобильным или портативным (например, для использования в местах оказания медицинской помощи)?

Рассматриваемые факторы: необходимые зажимы, рукоятки, колеса, тормоза, механическая устойчивость и прочность медицинского изделия.

D.3.38 Подходят ли образцы для процедуры исследования?

Факторы, которые следует учитывать, включают тип, объем, хранение, транспортировку, обращение и утилизацию.

D.3.39 Обучен ли персонал и проводится ли периодический контроль за использованием оборудования?

Факторы, которые следует учитывать, включают оценку компетентности, обучение и распределение ответственности.

D.3.40 Адекватны ли сроки выполнения работ (TAT) во время операционных процессов?

Факторы, которые следует учитывать, включают правильное определение временных интервалов от флеботомии до сдачи отчета.

D.3.41 Адекватны ли процессы контроля качества для обеспечения качества результатов исследования?

Факторы, которые следует учитывать, включают надлежащее планирование, выполнение и мониторинг внутреннего контроля качества и мониторинг внешней оценки качества.

Приложение E

(информационное)

Примеры опасностей, прогнозируемых последовательностей событий и опасных ситуаций

Е.1 Общие положения

Требование к лаборатории составить перечень известных и прогнозируемых опасностей, связанных с медицинским изделием, как для нормальных условий, так и для условий отказа содержится в 5.3. Требование к лаборатории рассмотреть прогнозируемые последовательности событий, следствием которых может стать возникновение опасной ситуации и причинение вреда, содержится в 5.4. Последовательности событий или других обстоятельств могут привести к созданию опасности в результате какого-либо исходного события, к развитию опасной ситуации и/или к возникновению вреда. Каждое событие в последовательности может произойти с определенной вероятностью, а общая вероятность причинения вреда - это совокупная вероятность всех происходящих событий. Целью управления рисками должно быть предотвращение возникновения опасной ситуации, если это возможно; в противном случае, чтобы свести к минимуму общую вероятность возникновения опасной ситуации.

Рисунок E.1 представляет прогрессию от исходного события до причинения вреда и показывает, как можно оценить общую вероятность причинения вреда путем объединения оценок вероятностей компонентов, в данном случае P1 представляет вероятность возникновения опасной ситуации (например, в случае неисправности прибора или ошибки использования), а P2 вероятность возникновения опасной ситуации, ведущей к причинению вреда. Такой подход позволяет оценить вероятности компонентов квалифицированными экспертами, например, лабораторным персоналом для P1 и медицинскими экспертами для P2. Уровень риска определяется как функция вероятности причинения вреда и тяжести вреда.

В ситуациях, когда P1, или P2 могут быть оценены, а другая вероятность нет, можно следовать консервативному подходу, установив неизвестную вероятность равной 1. Далее риск можно оценить на основе серьезности и консервативной оценки вероятности возникновения вреда.

Хотя количественные вероятности P1 и P2 сложно официально установить в медицинской лаборатории, в качестве источника для этих значений могут использоваться литература или лабораторные данные. В Приложении I изложены качественные подходы к оценке рисков. Тем не менее, прогрессия, приводящая к ущербу, представленная на рисунке, действительна независимо от того, можно ли определить количественные вероятности или нет.

Рисунок E.1 - Схема взаимосвязи между опасностью, последовательностью событий, опасной ситуацией и вредом.

Тонкие стрелки представляют собой элементы анализа риска, а толстые стрелки показывают, как опасность может привести к вреду.

E.2 Идентификация опасностей

Хорошей отправной точкой для составления перечня опасностей является анализ опыта работы с такими же или подобными видами изделий для диагностики in vitro. При анализе следует учитывать собственный опыт лаборатории, а также опыт других лабораторий, нашедший отражение в базе данных нежелательных событий, публикациях и других доступных источниках. Данный вид анализа очень полезен для идентификации и составления перечня типовых  опасных ситуаций и связанных с ними возможных рисков для рассматриваемого изделия. Далее перечень опасных ситуаций и такие вспомогательные средства, как перечень примеров из Таблицы E.1, можно использовать для составления первоначального перечня опасностей.

Следующим шагом является идентификация некоторых последовательностей событий, которые вместе с опасностями могут привести к возникновению опасных ситуаций и причинению вреда. Многие опасности могут никогда не причинить вред и поэтому их можно далее не рассматривать. ,

Однако несмотря на полезность такого подхода, следует признать, что подобный анализ не является совершенным. Многие последовательности событий возможно идентифицировать только при систематическом применении методов анализа риска, описанных в Приложении G. Анализ и идентификация в дальнейшем усложняются из-за необходимости учета многих событий и обстоятельств, подобных приведенным в Таблице E.2. Таким образом, для завершения всестороннего анализа необходимо использовать  несколько методов анализа риска, а иногда и дополнительные методы. Таблица E.3 содержит примеры взаимосвязи между опасностями, последовательностями событий, опасными ситуациями и вредом.

Несмотря на то что составление перечня опасностей, опасных ситуаций и последовательностей событий желательно завершить на ранних стадиях процесса проектирования и разработки, для того чтобы облегчить управление риском, на практике идентификация и составление перечня - это непрерывная деятельность, которая продолжается при применении исследуемых процедур и медицинских устройств IVD. Производители IVD полагаются на отзывы медицинских лабораторий (например, жалобы), чтобы помочь определить причины неисправностей устройств для диагностики in vitro и побочные эффекты (фактические и потенциальные).

Настоящее приложение содержит неполный перечень возможных опасностей, связанных с различными медицинскими изделиями для диагностики in vitro (Таблица E.1), а также перечень инициирующих событий и обстоятельств (Таблица E.2), которые могут привести к возникновению опасных ситуаций, а те, в свою очередь, - к причинению вреда. Таблица E.3 содержит логическую последовательность примеров того, как опасность может развиться в опасную ситуацию, а опасная ситуация - в причинение вреда через последовательность событий или обстоятельств.

Понимание возможности развития опасности в опасную ситуацию является важным для определения вероятности причинения и тяжести вреда. Целью процесса является составление как можно более исчерпывающего перечня опасных ситуаций. Перечни, содержащиеся в таблицах настоящего приложения, могут применяться для содействия в идентификации опасных ситуаций.

Важно подчеркнуть, что именно лаборатория должна определить, какие события в последовательности называются опасностью и опасной ситуацией (т. е. подверженность опасности), чтобы соответствовать выполняемому анализу риска, как показано на Рисунке E.1.

E.3 Опасности для пациента

С точки зрения пациента, результат исследования представляет опасность, если он может привести к (1) несоответствующим медицинским действиям, которые могут привести к травме или смерти, или (2) непринятию соответствующих медицинских мер, которые могли бы предотвратить травму или смерть. Неправильные или запоздалые результаты исследования, а также неверная информация, сопровождающая результат, являются наиболее частой опасностью для пациентов при лабораторных исследованиях. Эти опасности могут быть вызваны ошибкой использования, неисправностью оборудования, ухудшением качества реагента или другой неисправностью, которая может вызвать последовательность событий, ведущих к задержке или ненадлежащей медицинской помощи. Это и есть опасные ситуации для пациента, хотя в целях анализа риска, лаборатория может решить, что опасная ситуация существовала, когда медицинский работник получил неверный результат из лаборатории или вообще его не получил, когда он был необходим для принятия медицинского решения. Лаборатория не контролирует последующие действия медицинского работника.

Для процедур качественного исследования, при которых предоставляется только положительный или отрицательный результат (например, обследование на ВИЧ или беременность), результаты могут быть правильными, неправильными или неубедительными.

Для процедур количественного исследования результат может считаться неправильным, если отличие от правильного значения превышает предел, основанный на клинической применимости. Клиническая значимость неверного результата может зависеть от величины разницы между измеренным значением и правильным значением, а также от физиологического статуса пациента (например, гипогликемический или гипергликемический).

E.4 Идентификация опасностей в условиях отказа

При идентификации IVD-опасностей в условиях отказа следует рассматривать режимы отказов, которые могут привести к несоответствию эксплуатационных характеристик, требуемых для применения медицинского изделия (например, погрешность, прецизионность, специфичность и т.д.), а именно:

- неоднородность внутри одной серии медицинских изделий;

- несовместимость разных серий медицинских изделий;

- непрослеживаемость значений калибратора;

- невозможность замены калибратора;

- неспецифичность (например, факторы, создающие помехи);

- использование остатков проб или реагентов для нового исследования;

- неточность измерений (связанная с прибором);

- нарушение стабильности (при хранении, транспортировании, применении).

При идентификации IVD-опасностей в условиях отказа медицинского изделия следует рассматривать те режимы отказов, которые могут привести к запоздалым результатам при необходимости оказания срочной медицинской помощи, например:

- нестабильность реагентов;

- отказ аппаратного или программного обеспечения;

- ненадлежащее упаковывание.

При идентификации IVD-опасностей в условиях отказа медицинского изделия следует рассматривать те режимы отказов, которые могут привести к выдаче ошибочной информации о пациенте, например:

- ошибочные Ф.И.О. или идентификационный номер пациента;

- ошибочная дата рождения или возраст;

- неправильно указанный пол.

E.5 Идентификация опасностей вследствие ошибки применения

Неправильные результаты могут быть получены при нормальном использовании из-за ошибки применения. Примеры ошибок применения смотрите в Приложении H.

E.6 Опасности при правильном применении

Неправильные результаты могут быть получены даже при правильном применении, когда процедура проверки соответствует установленным заявленным характеристикам и не было ошибок при применении. Ошибочный результат в условиях нормального применения может привести к созданию опасной ситуации в отношении отдельного пациента, например:

- неопределенность измерения: современный уровень научно-технического развития может ограничивать точность определения значения параметра медицинскими изделиями для диагностики in vitro; если критерии функционирования требуют, чтобы не менее 95% результатов находились в границах установленного диапазона значений, основанного на понятии клинической пользы, то до 5% результатов могут выходить за рамки данного диапазона;

- непредвиденное влияние других элементов (факторов, создающих помехи) в основном анализируемом образце: новые лекарственные средства, биохимические метаболиты, гетерофильные антитела и вещества для подготовки проб могут воздействовать на функциональные характеристики процедуры IVD-исследования. Как правило, лаборатория или медицинский работник не осведомлен о присутствии этих влияний.

- гетерогенность аналитического вещества: антитела и другие белки в образцах крови являются смесями разных изоформ; известные функциональные характеристики процедуры IVD-исследования могут быть неприменимы ко всем  пробам пациента.

- недостаточно четкое различие между положительными и отрицательными  пробами: процедуры исследования по качественным признакам демонстрируют типичные ложноположительные и ложноотрицательные оценки, частично обусловленные погрешностями измерения, связанными с определением подходящей границы отсекания, а также факторами, описанными выше (например, неопределенность измерения и связанные с образцом влияния).

E.7 Опасные ситуации

В ходе медицинских лабораторных исследований, когда неправильные и запоздалые результаты считаются опасными для пациентов (смотрите E.3), опасная ситуация возникает, если неверный результат сообщается врачу или критический результат откладывается. Последующие решения и действия врача, которые могут причинить вред пациенту, находятся вне контроля лаборатории.

Примеры опасных ситуаций, создаваемых результатами исследования, включают:

- лицо, осуществляющее уход, наблюдающее за пациентом с диабетом, получает ложно завышенное измерение концентрации глюкозы в крови, когда у пациента действительно наблюдается гипогликемия;

- лаборатория сообщает в реанимацию о ложном нормальном результате исследования на тропонин пациента, у которого возникли боли в груди;

- анализатор крови ошибочно идентифицирует образец из отделения интенсивной терапии как образец другого пациента;

- результаты электролитов у пациента, перенесшего инвазивную операцию на сердце, не были получены, когда это было необходимо во время процедуры.

E.8 Примеры известных и прогнозируемых опасностей

Список в Таблице E.1 может быть использован для помощи в идентификации опасностей, связанных с использованием определенного оборудования или медицинского изделия для диагностики in vitro, которые в конечном итоге могут привести к причинению вреда оператору прибора или пациенту. Приведенный список не полный.

Таблица E.1 - Примеры опасностей

| Опасность | Примеры |
| --- | --- |
|  | Ошибка применения |
|  | - Недостаток внимания |
|  | - Забывчивость |
|  | - Незнание правил |
| Опасности, | - Недостаточность знаний |
| связанные с | - Нарушение установленного порядка |
| ошибками | - Неправильное использование реагентов |
| применения | - Упущение образца |
|  | - Образец со сгустками не обнаружен |
|  | - Неправильный образец |
| Опасности, | - Некорректные измерения |
| связанные с | - Ошибка при передаче данных |
| функционированием | - Неправильное представление образца |
|  | - Неправильные условия перевозки образцов |
|  | - Объем пробы недостаточен для повторного теста |
|  | - Загрязненный образец |

Таблица E.1 (продолжение)

| Опасность | Примеры |  |
| --- | --- | --- |
|  | Передача данных | Предупреждения и меры предосторожности |
|  | -Ненадлежащая сетевая безопасность | -Ненадлежащая информация о (об) |
| Опасности, связанные с информированием | -Ненадлежащая защита от вредоносных программ | -Опасности поражения электрическим током |
|  | -Недостаточная емкость хранилища данных | - Токсичных реагентах |
|  | Результаты | - Необходимом обучении Сервисное и техническое обслуживание |
|  | - Задержка - Неправильный отчет - Особо важные значения не сообщаются | -Ненадлежащие инструкции монтажа -Ненадлежащие спецификации профилактического обслуживания -Ненадлежащие инструкции по поиску и устранению неисправностей и ремонту |

E.9 Примеры инициирующих событий и обстоятельств

Для определения прогнозируемых последовательностей событий часто проанализируйте их причины, а именно, инициирующие события и обстоятельства. В Таблице E.2 приведены примеры инициирующих событий и обстоятельств, разделенных на категории. Несмотря на то, что данный прогноз не является исчерпывающим, он содержит много разных видов инициирующих событий и обстоятельств, которые необходимо принимать во внимание для определения прогнозируемой последовательности событий для процедуры исследования или медицинского изделия для диагностики in vitro.

Таблица E.2 - Примеры инициирующих событий и обстоятельств

| Категория | Примеры инициирующих событий и обстоятельств |
| --- | --- |
| Недостаточно подробные требования | Ненадлежащая спецификация на: - Эксплуатационные параметры - Нормативные требования |
| Лабораторные процессы | Несоответствующий образец: недостаточный объем, гемолизированный, неподходящий контейнер -Внутренний контроль не работает - Недостаточный контроль изменений лабораторных процессов - Недостаточный контроль материалов |
| Транспортировка, хранение и подготовка | - Ненадлежащее упаковывание - Загрязнение или изнашивание - Ненадлежащие условия окружающей среды - Ненадлежащая подготовка образца |
| Фактор реагента/прибора | - Ошибка реагента |
|  | - Приборная сигнализация |
|  | - Остановка прибора |
|  | - Неисправность прибора |
|  | - Недостаточное количество или отсутствие реагентов |

Таблица E.2 (продолжение)

| Категория | Примеры инициирующих событий и обстоятельств |
| --- | --- |
| Факторы окружающей среды Человеческий фактор | Неблагоприятные условия - Физические (тепло, давление, время). - Химические (коррозия, старение материалов, загрязнение). - Недостаточное энергоснабжение. - Недостаточный температурный контроль - Возможные ошибки применения, обусловленные дефектами конструкции, например, недостаточно четкие инструкции по применению или их отсутствие, сложная или недостаточно четкая система управления или неоднозначное или неясное состояние изделия. - Неправильная или нечеткая визуализация установочных параметров, результатов измерений или другой информации - Неправильное представление результатов - Недостаточная видимость, слышимость и тактильность - Ненадлежащее расположение элементов управления действиями или ненадлежащее представление информации о фактическом состоянии. - Применение медицинского изделия неквалифицированным/необученным персоналом - Недостаточное предупреждение о возможной неисправности метода/прибора - Несовместимые или неверные результаты измерений - Несовместимость с расходными материалами/принадлежностями |

E.10 Примеры взаимосвязей между опасностями, прогнозируемыми последовательностями событий, опасными ситуациями и вредом

Таблица E.3 демонстрирует взаимосвязь между опасностями, прогнозируемыми последовательностями событий, опасными ситуациями и вредом в упрощенном виде. Нельзя забывать, что одна опасность может привести к более чем одному вреду и что более одной последовательности событий могут привести к возникновению опасной ситуации. Решение о том, что представляет собой опасная ситуация, необходимо принимать в соответствии с конкретным проводимым анализом. Например, в некоторых обстоятельствах, может быть полезно описать снятие крышки с вывода высокого напряжения как опасную ситуацию; в других обстоятельствах опасную ситуацию можно более эффективно описать как контакт человека с клеммой высокого напряжения.

Таблица E.3 - Взаимосвязь между опасностями, прогнозируемыми последовательностями событий, опасными ситуациями и вредом

| Опасность | Прогнозируемая последовательность событий | Опасная ситуация | Вред |
| --- | --- | --- | --- |
| Ненадлежащий образец | 1) Маленький объем 2)Недостаточное количество образца для считывания в приборе 3) Требуется новый образец | - Пациент получает неверный результат или результата нет -Задержка результата | -Задержка диагностики и лечения -Ошибочный диагноз |

Таблица E.3 (продолжение)

| Опасность | Прогнозируемая последовательность событий | Опасная ситуация | Вред |
| --- | --- | --- | --- |
| Бездействие по отношению к результатам неприемлемого контроля качества | 1) Никаких действий по расследованию причин неприемлемых результатов контроля и принятию мер 2) Образцы пациентов Обработаны 3)Результаты пациентов сообщены | Пациент получает неправильный результат | -Ошибочный диагноз - Летальный исход |
| Ненадлежащее функционирование оборудования | 1) Истечение срока службы батареи анализатора глюкозы POCT 2) Неверный результат анализатора | Пациент с гипогликемией получает ложно завышенный результат глюкозы, что приводит к неправильному введению инсулина. | Летальный исход |
| Образец идентифицирован неверно | Ошибочная идентификация образца одного пациента с идентификационным номером другого пациента |  |  |

Приложение F

(информационное)

Несоответствия, потенциально ведущие к значительным рискам

F.1 Общие положения

Расследование несоответствий в медицинской лаборатории включает оценку потенциальной опасности.

Примеры несоответствий можно использовать в качестве отправных точек для определения опасностей, связанных с основными лабораторными услугами. Несоответствия грубо сгруппированы по специальностям лаборатории и фазам (преданалитическое, аналитическое и постаналитическое. Добавлен также список, связанный с информационной безопасностью (смотрите F.9). Это не полные списки.

F.2 Несоответствия основной медицинской лаборатории

F.2.1 Преданалитическая фаза

- неправильная идентификация пациента;

- неправильная диагностическая информация или ее отсутствие;

- некорректная интерпретация назначения;

- неправильная подготовка пациента;

- несоответствующий контейнер для биоматериала или консервант;

- неправильная маркировка контейнера-сборника;

-неправильная техника флеботомии;

- неправильное перемешивание образца;

- неправильное время взятия биоматериала;

- неправильные условия и сроки транспортирования;

F.2.2 Аналитическая фаза

- противоречивый результат контроля качества;

- процессуальные несоответствия;

- ошибка оборудования или реагента;

- время задержки до завершения (время выполнения работ);

Примечание - Временные задержки могут возникать в течение всего лабораторного цикла:

- недействительный контроль качества оборудования, реагентов, материалов;

- кадровые ошибки (активные, когнитивные, некогнитивные);

- скрытые (системные) ошибки;

- этап верификации/валидации процедур исследования:

- недостаточное или неправильное документирование научных доказательств аналитической или клинической валидности любой процедуры исследования;

- отсутствие проверки или подтверждения процедуры исследования в соответствующей популяции пациентов;

- выбор неподходящих методов исследования;

- использование неправильных или несоответствующих справочных значений;

- неиспользование достаточного количества и разнообразия образцов при верификации или валидации;

- неверно определенная точность, аналитическая чувствительность и специфичность, регистрируемый диапазон/пороговые значения и т.д.;

- неоптимизированные процедуры исследования.

F.2.3 Постаналитическая фаза

- неверный результат;

- неправильная запись результата;

- неоднозначный отчет;

- результат приписывают не тому пациенту;

- отчет отправляют не тому пациенту;

- отсутствует информация об ограничениях в интерпретации результата.

F.3 Несоответствия, связанные с лабораторией анатомической патологии

F.3.1 Преданалитическая фаза

- неполная или неправильная идентификация пациента;

- неправильная или неполная идентификация образца (например, отсутствие или ошибочная маркировка краев или идентификаторов ориентации);

- несоответствие образца, контейнера для образцов и формы запроса;

- неправильный сбор образцов (например, отсутствие консерванта или неудовлетворительные предметные стекла );

-неполная или неверная клиническая информация, предоставленная в форме запроса;

- ненадлежащая проверка при приеме для обеспечения соответствия формы запроса и деталей образца;

- экземпляры с одинаковыми или близкими фамилиями, не разделенные при приеме;

- образцы ткани одного типа, не отделенные при приеме;

- несоблюдение рабочего процесса приема;

- неправильные условия транспортирования образцов в лабораторию.

F.3.2 Аналитическая фаза

- отсутствие эффективного разделения между образцами при вскрытии;

- отсутствие подтверждения совпадения деталей образца и формы запроса до проведения вскрытия;

- одновременное открытие нескольких контейнеров с образцами во время вскрытия;

- ненадлежащее подтверждение соответствия формы запроса, деталей образца и контейнера во время вскрытия;

- зона, обозначенная для вскрытия не обеспечивает соответствующую среду, которая бы исключала отвлекающие факторы и прерывания;

- предварительная маркировка контейнеров лучше, чем маркировка каждого контейнера отдельно при вскрытии;

- одновременное открытие  нескольких контейнеров для переноса ткани;

- случаи, требующие изоляции/прерывания рабочего процесса на микротомии, такие как охлаждение или наклейка бирок, не могут быть эффективно отделены от других случаев;

- предварительная маркировка предметных стекол перед микротомированием ткани;

- срезы тканей не очищены от воды при микротомии;

- зона, отведенная для микротомии не обеспечивает соответствующую среду, которая бы исключала отвлекающие факторы и прерывания;

- использование этикеток предметных стекол (слайдов), которые не выдерживают последующих процессов окрашивания и требуют замены на этапе выдачи;

- невыполнение проверок на этапе выдачи, чтобы убедиться, что крупномасштабный внешний вид блока соответствует аналогичному предметному стеклу у;

- неэффективное разделение образцов ткани одного и того же типа для микроскопии;

- неразделение образцов пациентов с одинаковой или похожей фамилией для микроскопии;

- невыполнение проверок предметных стекол  перед исследованием, с целью убедиться, что данные пациента на предметных стеклах  и в форме запроса совпадают.

F.3.3 Постаналитическая фаза

- подробные сведения о любых существенных несоответствиях, выявленных в ходе процедур, включая предлабораторные проблемы, не включенные в окончательный отчет о проверке;

- несвоевременное представление результатов исследования;

- отсутствие механизма обратной связи и отслеживания противоречивых результатов анатомической патологии.

F.4 Несоответствия, связанные с лабораторией трансфузионной медицины

F.4.1 Преданалитическая фаза

- неспособность отбраковать неправильно маркированный образец;

- неспособность исключить свежезамороженную плазму, приготовленную из единицы, взятой у донора с историей беременности из запаса материалов;

- неспособность исключить аферезные тромбоциты, не прошедшие скрининг на антитела к HLA из запаса материалов;

- неспособность исключить единицы с положительным результатом на трансфузионную трансмиссивную болезнь из аллогенного запаса;

- неспособность исключить единицы, собранные у доноров, не прошедших скрининг на трансфузионную трансмиссивную болезнь из аллогенного запаса;

- неспособность исключить единицы, собранные у доноров, не прошедших скрининг на использование тератогенных препаратов из аллогенного запаса.

F.4.2 Аналитическая фаза

- неправильное определение типа  единицы крови;

- неправильный определение типа образца пациента;

- неспособность предоставить клинически показанную, антиген-отрицательную кровь пациента с известными антителами к эритроцитам;

- неспособность провести перекрестный анализ Кумбса у пациента с обнаруженными антителами к эритроцитам.

F.4.3 Постаналитическая фаза

- неспособность облучить клеточную единицу крови пациента с иммунодефицитом или  иммунокомрометированного больного;

- неспособность промыть кровь пациента с дефицитом IgA;

- выдача единицы крови не тому пациенту;

- выдача единицы крови, зараженной бактериальным возбудителем.

F.5 Несоответствия, связанные с микробиологической лабораторией

F.5.1 Преданалитическая фаза

- неспособность отбраковать неправильно маркированный  образец;

- неспособность отбраковать образец ненадлежащего количества, с потерей состояния равновесия, транспортированного/хранящегося при несоответствующих температурах;

- неспособность отклонить неподходящие типы образцов или источники для тестирования;

- отсутствие инструкций по сбору и транспортировке образцов и неспособность обеспечить соблюдение инструкций;

- неспособность обеспечить однонаправленный рабочий процесс для молекулярного тестирования;

- потерянный образец.

F.5.2 Аналитическая фаза

- неспособность обеспечить надлежащее время полного оборота;

- неспособность свести к минимуму риск перекрестного заражения образцов пациентов;

- отсутствие средств контроля для выявления ингибирования реакций обнаружения патогенов;

- неспособность контролировать надлежащее выполнение реакций окрашивания микробов;

- неспособность обеспечить отсутствие микробных мишеней в питательных средах и реагентах и/или системах для обнаружения микробов;

- неспособность провести контроль качества новых партий и отгрузки реагентов;

- неспособность обнаружить потерю активности диска антибиотика для тестирования чувствительности.

F.5.3 Постаналитическая фаза

- публикация результатов теста на чувствительность к противомикробным препаратам, которые не подходят для данного организма или типа образца (например, CSF);

- неспособность обеспечить своевременную передачу критических результатов тестирования («критический вызов»);

- неспособность обеспечить передачу правильных результатов;

- неспособность свести к минимуму риск неправильного ввода данных или ошибок транскрипции;

- неспособность свести к минимуму  риск неправильной интерпретации лабораторных результатов;

- неспособность своевременно исправить ошибочные результаты и сообщить исправленные результаты.

F.6 Несоответствия, связанные с молекулярной лабораторией

По мере развития технологий и выяснения молекулярного патогенеза заболеваний, разработаны и используются медицинские изделия для диагностики in vitro, основанные на новых технологиях, таких как анализ на основе нуклеиновых кислот. Чем сложнее методы и процедуры, тем выше вероятность неотъемлемых рисков. Например, при тестировании, основанном на (массовом параллельном) секвенировании, IVD представляет собой интегрированную систему, которая состоит из комбинации экстракционного реагента, секвенатора и программного обеспечения (алгоритма и базы данных). Необходимо обеспечить прослеживаемость версии каждого компонента и взаимную совместимость системы.

F.6.1 Преданалитическая фаза

При проведении молекулярного тестирования, важна фоновая информация об образце, в том числе история сбора, обращения и транспортировки.

Перемешивание образца пациента

- недостаточная связь между лабораторией и клиническими пользователями, приводящая к неправильному назначению процедур исследования;

- неспособность отклонить запрос на тестирование с неполной информацией об информированном согласии, генетическом консультировании или конфиденциальности;

- неспособность указать, что информации об образце, относящейся к преданалитическим этапам не достаточно;

- отсутствие мониторов для отслеживания надлежащего обращения с образцами и их транспортировки. Риск, основанный на выборке

- отсутствие информации об источнике материала (FFPE, кровь, моча, стул и др.);

- неполная информация об обращении и/или транспортировке (температура и/или механическое напряжение);

- возможность неправильной идентификации образца пациента (может быть проведен дактилоскопический анализ ДНК).

F.6.2 Аналитическая фаза

Отсутствие/или неполное отслеживание

- отсутствие прослеживаемости версии каждого компонента (реагент для экстракции, реагент для реакции, секвенатор и программное обеспечение (алгоритм и база данных)

- отсутствие взаимной совместимости системы (экстракционный реагент, реакционный реагент, секвенатор и программное обеспечение (алгоритм и база данных)

- недостаточная валидация методов исследования (например, исключение образцов, представляющих мутации/вариации или организмы, которые могут встречаться в образцах пациентов, не оптимизированные анализы или компоненты анализа, такие как праймеры, последовательности олигонуклеотидов или нуклеиновых кислот, недостаточный поиск гомологии и т. д.);

- загрязнение продуктами ПЦР после амплификации;

- помехи от ближнего соседа при мультиплексных анализах;

- недостаточные методы контроля качества, такие как отсутствие адекватных и подходящих контрольных образцов.

F.6.3 Постаналитическая фаза

- неправильное сообщение результатов, такое как ненадлежащая номенклатура мутаций, неправильное описание мутаций или вариантов, которые были протестированы и идентифицированы;

- неспособность использовать обновленное и оптимизированное программное обеспечение с соответствующей базой данных или возможность их отслеживания;

- сообщение «случайных/вторичных результатов» без достаточной проверки результатов  испытаний;

- неверное толкование результатов  испытаний;

- отсутствие информации о рабочих характеристиках и ограничениях в протоколах испытаний;

- неправильное толкование отчетов  лечащими врачами, по причине неясности отчетов;

- выдача неверных результатов пациента;

- несвоевременное представление результатов исследования.

F.7 Несоответствия, связанные с лабораторией химии, гематологии или гемостазиологии

F.7.1 Преданалитическая фаза

- ненадлежащая промывка внутривенных катетеров перед взятием проб;

- при клинической апробации лекарственного средства, неправильное время дозирования и/или сбора;

- неправильно заполненные коагуляционные трубки;

- неспособность обнаружить использование пробирок с истекшим сроком годности.

F.7.2 Аналитическая фаза

- неправильная калибровка;

- неожиданное изменение результатов пациента, не выявленное в материалах контроля качества;

- нераспознанная аналитическая вариация для определений измеряемой величины, выполненная  на нескольких приборах;

- перенос образца, вызывающий ложное изменение последующего результата;

- превышение линейности метода без признаков аналитической ошибки (т. е. сверхдозовый иммунохимический метод);

- загрязнение образцов проб газов крови (примечание: это может произойти при отборе проб или во время анализа);

- нераспознанные проблемы свертывания крови (высокий гематокрит, сгустки, использование неправильной концентрации цитратного антикоагулянта, слишком высокий уровень тромбоцитов в плазме);

- неверный международный индекс чувствительности для преобразования протромбинового индекса в международный нормализованный индекс;

- мониторинг терапевтического диапазона гепарина с помощью АПТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) без поправки на замену партии;

- неправильное геометрическое значение при тестировании коагуляции;

- неверный ссылочный диапазон для текущих партий протромбина и активированного частичного тромбопластинового времени;

- скрытое увеличение количества тромбоцитов фрагментами эритроцитов.

F.7.3 Постаналитическая фаза

- критическое значение не сообщается лицу, осуществляющему уход за больным.

F.8 Несоответствия, связанные с преданалитической фазой

F.8.1 Фаза поступления в лабораторию (как правило, ответственность медицинского работника)

- неполная или неправильная идентификация пациента;

- предоставлена неполная или неверная клиническая информация;

- неправильный сбор проб, например, консерванта;

- плохо подготовленные цитологические мазки;

- неправильная или неполная идентификация образца;

- отсутствие или ошибочная маркировка полей или идентификаторов ориентации;

- несоответствие образца, контейнера для образцов и формы запроса, т.е. образец в неправильно маркированных контейнерах, это может произойти, если контейнеры промаркированы предварительно;

- неправильная транспортировка образцов в лабораторию.

F.8.2 Постлабораторная фаза получения - присоединение образцов Первичная приемка и поступление в медицинскую лабораторию – являются критической зоной риска. Если на этом этапе произойдет перепутывание образца или неправильный ввод данных, любые будущие процессы будут скомпрометированы. Чтобы снизить риски, следует рассмотреть следующее.

- адекватная проверка образца и запрос на предмет несоответствия; две независимые проверки для обеспечения соответствия образца и формы запроса, включая сверку между регистрационным и учетным номером;

- любые несоответствия в маркировке регистрируются и отслеживаются на протяжении всего цикла тестирования с полным контрольным документальным следом и проблемами, выявленными в окончательном отчете, включая информацию об образце, такую как неправильное местоположение, а также информацию о пациенте;

- документирование процедуры минимальных требований к маркировке, и проверка всех образцов на соответствие этим минимальным требованиям;

- образцы, не отвечающие минимальным требованиям к маркировке, регистрируются в Системе лабораторной информации (LIS) и отражаются в итоговом отчете;

- образцы с ненадлежащей/немаркированной этикеткой могут быть повторно промаркированы в лаборатории, но оригинальная этикетка сохраняется;

- образцы из одного и того же типа ткани по возможности не нумеруются последовательно;

- обрабатывается по одному образцу за раз, чтобы свести к минимуму риск смешивания образцов.

F.8.3 Пост-лабораторная фаза получения - ввод данных

- сбой при сканировании формы запроса, привязанной к профилю ввода данных;

- сбой при вводе данных, взятых непосредственно из формы запроса;

- любые расхождения между формой запроса и образцом, зарегистрированным в системе лабораторной информации и управления (LIMS);

- сбой при двухэтапном вводе критически важной информации везде, где это возможно;

- сбой в регулярном аудите процессов ввода данных;

- отсутствие связи между образцами и бланками запросов для обеспечения правильного учета записей о вскрытии.

F.9 Несоответствия, связанные с информационными технологиями

- сбой или повреждение передачи данных;

- нарушение безопасности (т.е. невозможность выйти из терминала, взлом пароля, нарушение безопасности базы данных [вредоносное ПО], незащищенная передача данных за пределы защищенной сети, например, по электронной почте);

- сбой оборудования или программного обеспечения данных (сбой жесткого диска, сбой программного приложения [сбой], программа-вымогатель);

- сбои из-за нарушений кибер-безопасности;

- сбои применения цифрового программного обеспечения в смарт устройствах для предоставления медицинских услуг.

Приложение G

(информационное)

Инструменты и методы анализа риска

G.1 Общие положения

Настоящее приложение содержит указания в отношении некоторых доступных методов анализа рисков. Настоящие методы дополняют друг друга, и может возникнуть ситуация в использовании нескольких из них. Основной принцип анализа риска заключается в поэтапном анализе событий. Следует использовать подробные источники, чтобы руководствоваться применением этих инструментов в конкретном случае.

Предварительный анализ опасностей (Preliminary Hazard Analysis - PHA) - это метод, применяемый на ранних стадиях процесса разработки новой процедуры исследования или лабораторной услуги, внедрения нового изделия для диагностики in vitro или оценивания существенного изменения для идентификации опасностей, опасных ситуаций и событий, которые могут привести к причинению вреда, когда конструкция медицинского изделия известна лишь в общем виде.

Анализ диагностического дерева неисправностей (Fault Tree Analysis - FTA) - это метод, который может быть особенно полезен для обеспечения безопасности на ранних стадиях разработки медицинского изделия в целях идентификации и установления приоритета опасностей и опасных ситуаций, а также для анализа нежелательных событий.

Анализ характера и последствий отказов (Failure Mode and Effect Analysis - FMEA) является методом, пригодным для систематической идентификации влияния и последствий отказов отдельных компонентов; эти методы больше подходят для практически завершенных конструкций.

Отображение процесса - это метод, с помощью которого процесс разбивается на отдельные этапы для анализа. Он используется вместе с FMEA для выполнения FMEA процесса, который может быть особенно полезен для процессов лабораторных исследований, включая преданалитический и пост аналитический аспекты.

G.2 Предварительный анализ опасностей (PHA)

Предварительный анализ опасностей (РНА) - это индуктивный метод анализа, целью которого является идентификация опасностей, действий и событий. Чаще всего данный метод применяется на ранней стадии разработки проекта, когда имеется недостаточно информации о деталях конструкции или производственных процессах; зачастую РНА определяет направление дальнейших исследований. Он может быть полезен при оценивании существующих систем или установлении приоритета опасностей в условиях, когда обстоятельства препятствуют применению другого метода.

При использовании РНА, формулируются перечни  опасных ситуаций и связанных с ними действий с учетом следующих факторов:

- применяемые или изготавливаемые материалы и их реактивность;

- применяемое оборудование;

- производственная среда;

- проектная схема;

- взаимодействие компонентов медицинского изделия или системы.

В завершение определяют вероятность несчастного случая, выполняют оценивание возможной травмы или возможного ущерба здоровью по качественным признакам и идентифицируют применимые восстановительные меры. Полученные результаты можно наглядно представить в виде таблиц или древовидных схем.

Более подробная информация о процедурах РНА приведена в IEC/ISO 31010:2009[14].

G.3 Анализ диагностического дерева неисправностей (FTA)

Метод FTA является в первую очередь средством анализа опасностей, идентифицированных с помощью других методов; его начинают с постулата о нежелательном последствии, называемом также «главное событие». Методом дедукции, начиная с главного события (например, опасная ситуация), идентифицируют возможные причины или характер неисправностей, вызывающие нежелательные последствия (отказы системы). Каждый раз идентификацию выполняют на все более низком функциональном уровне системы. Само по себе FTA является инструментом уменьшения количества отказов, который может помочь снизить вероятность возникновения опасной ситуации (главного события). Этот инструмент полезен для контроля рисков (5.1).

Следующая за этим поэтапная идентификация нежелательного функционирования системы с последовательным понижением уровней приводит к искомому уровню системы, который обычно содержит источник неисправности или является самым низким уровнем, на котором могут применять меры по управлению риском. Это позволяет установить цепочки событий, с наибольшей вероятностью приводящие к заявленному нежелательному последствию (отказу).

Результаты представляются графически - в виде дерева неисправностей. На каждом уровне схемы комбинации видов неисправностей описаны логическими операторами (И, ИЛИ и т.д.). Виды неисправностей, идентифицированные на дереве неисправностей, могут быть связаны с неисправностью аппаратного обеспечения, с человеческим фактором или с любыми другими событиями, ведущими к нежелательным последствиям (отказам). Они не ограничены условиями единичного отказа.

Метод FTA позволяет систематически и в то же время достаточно гибко анализировать разные факторы, в том числе человеческий фактор. Данный метод используют при анализе риска в качестве инструмента определения вероятностей отказов или для идентификации единичных или множественных отказов одного вида, приводящих к развитию опасных ситуаций. Графическое представление в виде дерева неисправностей позволяет легко понять поведение системы и входящих в нее факторов, но если дерево неисправностей становится большим, то его обработка может потребовать применения компьютерных систем, что, впрочем, не представляет сложности.

Более полная информация о процедурах FTA приведена в IEC 61025:2006.

G.4 Анализ характера и последствий отказов (FMEA)

Анализ характера и последствий отказов (FMEA) является методом, с помощью которого систематически идентифицируют и оценивают последствия отдельной неисправности (единичного отказа). Это индуктивный метод, при использовании которого отвечают на вопрос: «Что произойдет, если...?».

Основные области применения FMEA для медицинских лабораторий: Схема FMEA, которая может быть использована при разработке новых анализов (исследований); Система FMEA, которая используется для аналитических систем, состоящих из нескольких компонентов; Процесс FMEA, который используется для процессов исследования; и Приложение FMEA, которое используется для предотвращения ошибок при использовании процедур исследования и медицинских изделий для диагностики in vitro.

Компоненты анализируют последовательно, один за другим, что в основном соответствует условию единичного отказа. Анализ выполняют в режиме «снизу-вверх», т.е. следуя процедуре перехода к очередному, более высокому функциональному уровню медицинского изделия или системы. Анализ видов, последствий и критичности отказов (FMECA) расширяет FMEA, так что каждый идентифицированный режим отказа ранжируется в соответствии с его важностью или критичностью.

FMEA определяет:

- возможные режимы отказа различных частей системы (режим отказа это то, что, по наблюдениям, выходит из строя или работает неправильно);

- влияние этих отказов на систему;

- механизмы отказа;

- как избежать отказов и/или снизить влияние отказов на систему.

Чтобы использовать FMEA для поддержки управления рисками, исследование, система или процесс должны быть известны в некоторых деталях.

Обратите внимание, что в обычном FMEA, оценка вероятности представляет собой вероятность возникновения причины отказа, а не вероятность режима отказа. Предполагается, что возникнут непосредственные и отдаленные последствия аварии.

Выявляемость может рассматриваться только при соблюдении трех условий. Оператору или пользователю необходимо:

- знать, что и как делать;

- успеть отреагировать; и

- предпринять правильные меры.

Метод FMEA может быть также полезен при рассмотрении ошибок применения. Недостатками данного метода являются трудности его применения при наличии избыточной информации, при включении в анализ действий по ремонту и профилактическому техническому обслуживанию медицинского изделия, а также ограничение данного метода условиями единичного отказа.

Более подробная информация о процедурах FMEA приведена в IEC 60812:2006.

G.5 Процесс FMEA

FMEA особенно полезен при принятии решения о внедрении нового процесса в лаборатории. Хотя невозможно предвидеть каждый режим отказа, группа участников лаборатории может сформулировать столь обширный список потенциальных режимов отказа.

Подход начинается с создания диаграммы или блок-схемы процесса с указанием основных этапов процесса. Эта диаграмма показывает логические отношения компонентов и устанавливает структуру, вокруг которой может быть разработан FMEA.Затем следует оценить возможные режимы отказа (часто путем мозгового штурма в командном формате). Режимы отказа определяются как способ, которым процесс может дать сбой, и описываются таким образом, чтобы команда могла определить, каковы будут последствия сбоя. Далее необходимо идентифицировать и перечислить потенциальные последствия каждого режима отказа. Последствиями могут быть «локальные эффекты» (непосредственное последствие отказа, такое как влияние на процесс), «конечные эффекты» (конечное последствие отказа, такое как воздействие на пациента или лабораторного работника), а также «последующие эффекты» (последствия между локальными и конечными эффектами).

Каждому режиму отказа присваивается значение тяжести на основе оценки идентифицированного потенциального воздействия (эффектов). Может использоваться шкала тяжести, например, 1 = незначительная и 10 = большая. Кроме того, также назначается значение возникновения, оценивающее вероятность того, что этот режим отказа действительно произойдет. Следует перечислить потенциальные причины каждого режима отказа, а также вероятность того, что это может произойти.

Важно отметить, что частота возникновения относится к вероятности возникновения причины отказа, а не к вероятности последствий или даже к вероятности отказа. В традиционной методологии FMEA, в отличие от анализа риска, если возникает причина отказа, предполагается, что все последующие события произойдут.

Любое действие или шаг, предпринимаемые для уменьшения вероятности данного сбоя, идентифицируются как текущий контроль. Шкала может быть использована для оценки вероятности того, что эти средства управления вовремя обнаружат идентифицированную причину отказа. Например, при использовании шкалы от 1 до 10, оценка 1 означает, что элемент управления почти наверняка предотвратит отказ, а оценка 10 означает, что вряд ли причина будет обнаружена вовремя.

Показатели тяжести, возникновения и обнаружения суммированы в столбце 9 Таблицы G.1 как «Число приоритета риска» (RPN), которое рассчитывается путем умножения трех отдельных значений. Методология FMEA использует RPN в качестве числового индекса для определения приоритета значимости отказов на основе

- частоты возникновения отказа (причина отказа),

- серьезности потенциальных последствий, и

- способности вовремя обнаруживать сбои и предотвращать их последствия.

Использование RPN иллюстрирует два других различия между FMEA и анализом рисков. В FMEA, обнаруживаемость отказа определяется как отдельный фактор, тогда как в анализе риска, обнаруживаемость опасности включается в оценку вероятности. FMEA также умножает рейтинги по шкалам тяжести, возникновения и обнаружения, что математически неверно, поскольку ранги представляют собой порядковые числа.

Тем не менее, методология FMEA может быть полезным инструментом надежности для снижения частоты отказов.

Как правило, предупреждающие действия должны рассматриваться для любого RPN> 100, если тяжесть, частота возникновения и меры контроля оцениваются по шкале от 1 до 10 для каждого.

После внедрения предложенного нового процесса могут появиться непредвиденные режимы отказа. FMEA следует обновить, чтобы включить в него новые виды отказов, и, используя RPN в качестве руководства, команде может потребоваться определить новые действия для снижения тяжести, возникновения и/или обнаружения до приемлемого уровня.

В Таблице G.1 показан пример неправильной маркировки образца, как указано в столбце 1. В столбце 2 указаны два возможных режима отказа: неспособность проверить нарукавную повязку и отсутствие повязки. Потенциальные последствия для обоих режимов отказа одинаковы - это неправильная идентификация пациента. Таким образом, степень тяжести обоих режимов одинакова и воспринимается как серьезная.

Однако вероятность возникновения каждого режима различна: расследование показывает, что забывание проверить повязку возникает редко, если вообще возникает, поэтому оценивается как 1 (невозможная). С другой стороны, проблемы с компьютером приводят к госпитализации некоторых пациентов без повязок, при этом, с оцененным уровнем возникновения 3.

Процесс проверки повязки не контролируется, поэтому если она возникнет, обнаружить ее невозможно (оценка 10), тогда как у пациента без повязки можно спросить имя. Для контроля отсутствия повязки считается относительно неадекватным, поскольку 80% пациентов без повязок - это пациенты с травмами, которые не могут назвать свое имя, что дает уровень обнаруживаемости 8.

Категория приоритета уровня риска для отсутствия  проверки повязки - 100 (10 × 1 × 10), что ниже порога действия. Ситуация с отсутствующей повязкой имеет категорию приоритета риска 240 (10 × 3 × 8), поэтому перечислены три рекомендуемых действия. Каждое действие также оценивается по тяжести, возникновению и контролю, с полученными номерами категории приоритета риска; все три действия оцениваются как действия с приоритетами риска ниже порогового значения, и на этом анализ останавливается.

Таблица G.1 - Таблица FMEA

| Результаты действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функция процесса (1) | Возможный режим отказа (2) | Возможные последствия отказа (3) | Уровень тяжести (4) | Возможные причины отказа (5) | Частота (6) | Текущие меры контроля (7) | Выявление (8) | Номер приоритета риска (9) | Рекоммендация (10) | Уровень тяжести(11) | Частота (12) | Обнарудживаемость (13) | Номер категории приоритета риска (14) |
| Маркировка образцов | Флеботомист не проверяет повязку | Образец с неправильным названием | 10 | Забывает | 1 | Нет | 10 | 100 | Нет |  |  |  |  |
|  | Отсутствует повязка пациента | Образец с неправильным названием | 10 | Компьютерные проблемы при приеме | 3 | Спросить у пациента его имя | 8 | 240 | Решить проблему приема | 10 | 1 | 8 | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Новая политика: без повязки на руку, без флеботомии | 10 | 3 | 1 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Решить проблему приема и вопросы, связанные с новой политикой в отношении повязок | 10 | 1 | 1 | 10 |

Приложение H

(информационное)

Анализ рисков прогнозируемых действий пользователя

H.1 Категории действий пользователя

Адаптировано из IEC 62366-1:2015

В рамках настоящего стандарта действие или бездействие пользователя могут быть в целом разделены на те, которые являются прогнозируемыми, и те, которые не являются прогнозируемыми. Очевидно, что те действия или бездействие пользователя, которые являются непредсказуемыми, не могут быть рассмотрены в настоящем или любом другом стандарте. В настоящем стандарте описаны процедуры, которые учитывают те действия или бездействие пользователя, которые можно спрогнозировать. Эти прогнозируемые события в дальнейшем могут быть разделены на предусмотренные или непредусмотренные действия, или бездействие пользователя (см. Рисунок H.1).

На Рисунке H.1 предусмотренные действия или бездействие пользователя, которые выполняются при нормальном использовании, могут быть ответом, который предусмотрен изготовителем и ожидается пользователем, т.е. корректным использованием. С другой стороны, предусмотренные действия или бездействие могут привести к ошибке или к срабатыванию дополнительных средств изготовителя по управлению риском, т.е. являться ненормальной эксплуатацией/применением. Это не обязательно означает, что ненормальная  эксплуатация /применение приводят к неблагоприятным последствиям для пациента. Часто клиническим решением пользователь показывает, что такое применение соответствует интересам пациента.

В рамках настоящего стандарта непредусмотренные действия или бездействие также классифицируются как промах или упущение. Промах, упущение или заблуждение - это ошибки эксплуатации/применения. В процессе проектирования с учетом эксплуатационной пригодности, полезно различать эти категории при определении основных причин конкретной ошибки эксплуатации/применения, чтобы облегчить определение тех ошибок, которые могут быть смягчены проектом.

Упущения и промахи - это ошибки, которые возникают из-за отказа в части последовательности действий на этапах исполнения и/или хранения, независимо от того, был ли руководящий ими план достаточным для достижения цели. В то время как промах, вероятно, можно наблюдать как выполнение действия не так, как запланировано (оговорка, описка, неверное действие), термин «упущение» обычно используется для более скрытых видов ошибок, в основном включающих отказ памяти, которые не обязательно обнаруживаются при текущих действиях и могут быть видны только для лица, имеющего опыт в этой области.

Ошибки могут быть определены как недостатки или отказ в процедурах анализа на основании здравого смысла и/или логики в ходе отбора свидетельств того, соответствуют ли действия, проводимые по данной схеме принятия решения, плану или нет (адаптировано из Ссылки [28]).

Рисунок H.1 - Категории прогнозируемых действий пользователя

Примечания

1 На данном рисунке, действия могут быть результатом:

-  выбора пользователем сделать что-то или

- отказа пользователя сделать что-то.

2 Незнание рассматривают в контексте отсутствия знаний о негативных последствиях действий, требующих определенного уровня знаний.

H.2 Примеры ошибок эксплуатации/применения, ненормальной эксплуатации/применения и возможных причин

Следующие примеры ошибок эксплуатации/применения и ненормальной эксплуатации/применения основаны на отчетах о неблагоприятных событиях, собранных несколькими контролирующими органами[24]. Эти примеры являются сокращенным описанием реальных событий и были изменены для освещения разницы между ненормальной эксплуатации/применения и ошибок эксплуатации/применения. Неблагоприятные события классифицируются, как указано ниже, на основании оценки проекта и эксплуатационного документа рассматриваемого медицинского изделия.

Известно, что отличие ошибки эксплуатации/применения от ненормальной эксплуатации/применения не всегда легко определить и поэтому часто требуется детальное исследование, анализ и документирование. Детальное исследование может включать анализ тренда и основных причин в качестве метода классификации событий.

H.2.1 Ошибки эксплуатации/применения

Ниже приведено краткое описание, основанное на реальных событиях, которые были определены на тот момент как пример ошибок эксплуатации/применения:

- пользователь перепутал две кнопки и нажал неверную кнопку;

- пользователь неправильно интерпретировал иконку и выбрал неверную функцию;

- пользователь ввел неправильную комбинацию и произошел отказ в начале  работы устройства;

- пользователь не определил опасное  повышение давления из-за того, что аварийный предел ошибочно был установлен на очень высокое значение, а пользователь излишне надеялся на систему сигнализации;

- пользователь отсоединил  штепсель от розетки, наступив на незащищенный кабель;

- центробежный насос очищен пользователем с использованием спирта. Известно, что он изготавливается из материала, несовместимого со спиртом. Можно спрогнозировать, что спирт может использоваться для чистки насоса, т.к. спирт в готовом состоянии легкодоступен в больнице и нет четких и ясных предупреждений;

- непредусмотренное использование дозатора за пределами калиброванного диапазона;

- анализатор находится под прямыми солнечными лучами, что вызывает повышение температуры реакции выше определенного уровня;

- пользователь сознательно использует сокращение процедур или предварительной подготовки и т.д., тем самым пропуская важные этапы. Это не значит, что сокращения являются опасными;

- пользователь случайно пропускает важные этапы в слишком длинных или сложных процедурах, или предварительной подготовке.

H.2.2 Примеры ненормальной эксплуатации/применения

Лаборатория ответственна за применение всех разумных средств управления риском. Они могут включать информацию о безопасности, которая является одним из элементов в иерархическом подходе к управлению риском. Следуя процедурам ISO 14971, лаборатория использует один или более пунктов из следующих в порядке перечисления:

a) внутреннюю безопасность, обеспечиваемую конструкцией;

b) средства защиты, присутствующие в самом медицинском изделии для диагностики in vitro, или защитные меры, предусмотренные в процессе его изготовления, например аварийную сигнализацию;

c) информацию по безопасности, например предупреждения в инструкции по эксплуатации, отображение контролируемых переменных, обучение и обучающие материалы, техническое обслуживание элементов.

Если, несмотря на то, что лаборатория предоставила валидированную информацию, касающуюся безопасности, пользователь действует противоположно данной информации, касающейся безопасности, некорректная эксплуатация/применение классифицируется как ненормальная эксплуатация/применение.

Ниже приведено краткое описание отчетов о недостатках, взятых из документа рабочей группы по глобальной гармонизации по фиксированию ошибок применения.[24] Эти примеры основаны на реальных событиях, которые были определены на тот момент как примеры ненормальной эксплуатации/применения. В каждом случае было определено, что учтены соответствующие риски, используя соответствующие средства управления риском. Они включают соответствующий проект, соответствующее обучение, информацию, касающуюся безопасности, и описание корректной эксплуатации/применении, установленные лабораторией. Для медицинских изделий для диагностики in vitro в информации, предоставленной производителем, обычно указывается предполагаемое правильное использование.

- Преднамеренное нарушение валидированного, простого определенного в эксплуатационном документе контрольного списка проверки безопасности перед использованием;

- Использование диагностического ультразвукового медицинского изделия для диагностики in vitro до завершения установки, валидации и верификации.

- Продолжение использования медицинского изделия для диагностики in vitro  кроме предписанного интервала профилактического обслуживания, четко определенного в эксплуатационном документе, из-за неспособности лаборатории обеспечить профилактическое обслуживание;

- Лаборатория позволила неподготовленному пользователю использовать медицинское устройство для диагностики in vitro, что может нанести вред пациенту. Устройство работает в соответствии со своими техническими характеристиками.

- Использование поврежденного оборудования или расходных материалов, несмотря на явные доказательства повреждения, что приводит к неверному результату, который привел к травме пациента.

- Использование инструмента IVD с нарушением предупреждений производителя; то есть снятие защитной блокировки или игнорирование сообщения об истечении срока калибровки.

Примечание - Существует разница между преднамеренной и злоумышленной ненормальной эксплуатацией/применением. Как показывают примеры, ненормальная эксплуатация/применение часто хорошо осознается (то есть пользователь допускает определенный риск для ожидаемой пользы для пациента), но он может зайти так далеко, что будет присутствовать явный криминал. Есть различие с ситуацией, когда пользователь недооценивает риски, связанные с его действием/бездействием, так как риски не четко указаны и данное событие может считаться ошибкой эксплуатации/применения.

Приложение I

(информационное)

Методы оценки рисков, включая оценку вероятности и тяжести причиненного вреда

I.1 Общее руководство

Для определения риска можно использовать разные методы. Настоящий стандарт не требует применения конкретного метода определения риска, но он требует проведения процесса определения риска. При наличии необходимых данных предпочтительнее осуществлять количественное определение риска, однако даже в отсутствие этих данных для определения риска достаточно применения качественных методов.

Концепция риска представляет собой сочетание следующих двух составляющих:

- вероятности причинения вреда;

- последствия причиненного вреда, то его тяжести. При определении риска следует рассматривать:

- инициирующее событие или обстоятельство (см. E.8);

- последовательность событий, которая может привести к возникновению опасной ситуации;

- вероятность возникновения такой ситуации; последовательность событий, которые могут привести к причинению вреда;

- вероятность того, что опасная ситуация приведет к причинению вреда;

- характер причиненного вреда.

В зависимости от области применения, возможно рассмотрение только некоторых элементов процесса определения риска. Например, в тех случаях, когда вред минимален или вероятность причинения вреда не может быть определена (смотрите  I.3), нет необходимости идти дальше первичного анализа опасности и ее последствий.

Риск следует определять в выражениях, облегчающих принятие решений по управлению риском, например, используя шкалы и единицы измерения вреда и вероятности причинения вреда, отражающие фактическое применение процесса определения риска. При анализе риска его составляющие, а именно вероятность и тяжесть, следует анализировать отдельно.

Матрицы рисков, основанные на вероятности и серьезности вреда, будут использоваться для ранжирования рисков в примерах этого приложения. Если диаграмму рисков или матрицу рисков используют для градации рисков, то применение диаграммы или матрицы конкретного риска для конкретного случая (с соответствующими разъяснениями) должно быть обосновано.

I.2 Оценка вероятности вреда

В конкретных обстоятельствах при наличии необходимых данных предпочтительным является разделение уровней вероятности риска по количественным характеристикам. Если это невозможно, то изготовитель должен предоставить описание по качественным признакам. Хорошее описание по качественным признакам лучше неточного описания по количественным характеристикам. При разделении уровней вероятности риска по качественным признакам лаборатория может использовать дескрипторы, предназначенные для конкретного медицинского изделия.

Несмотря на то, что фактически вероятность представляет собой непрерывное множество, на практике можно использовать дискретное число уровней. В этом случае изготовитель на основе предполагаемой достоверности определения вероятности риска решает, сколько уровней вероятности необходимо. Чем больше предполагаемая достоверность, тем больше уровней вероятности необходимо использовать. Для облегчения принятия решений следует использовать, как минимум, три уровня вероятности. Уровни могут быть описательными (риск маловероятен на протяжении жизненного цикла медицинского изделия, вероятность возникновения риска - несколько раз на протяжении жизненного цикла изделия, вероятно частое возникновение риска и т.д.). Лаборатории следует четко определить уровни вероятности, для того чтобы не возникало путаницы. Особенно результативным способом является определение числовых значений для дискретных уровней (например, Таблица I.2). Это просто пример, потому что указанная частота будет сильно зависеть от количества выполненных обследований.

Определение вероятности риска включает все обстоятельства и всю последовательность событий, начиная от возникновения первоначальной причины и заканчивая причинением вреда. Рассмотрение вероятности причинения вреда связано с возможностью возникновения опасности.  Таким образом, вероятность причинения вреда должна учитывать уровень и/или степень воздействия. Если нет опасности, то не может быть и вреда. Если существует большая подверженность опасности, вероятность опасной ситуации возрастает. Следовательно, количество исследований, выполненных лабораторией, будет влиять на вероятность возникновения опасности (например, неправильного или отсроченного результата).

Общие подходы к оценке вероятностей включают:

- прогноз на основе актуальных исторических данных;

- прогнозирование вероятностей с использованием аналитических или имитационных методов;

- получение экспериментальных данных;

- оценки надежности;

- лабораторные данные;

- информация наблюдения;

- экспертная оценка.

Все эти подходы можно использовать как по отдельности, так и в комбинации. Там, где возможно, следует использовать несколько подходов, в качестве независимых проверок друг друга и повышения уверенности в результатах. Уверенность повышается, если количественная оценка вероятности происшествия основана на точных и надежных данных. В противном случае должна быть выполнена разумная качественная оценка. В случае, если эти подходы нельзя использовать или их применение является недостаточным, следует положиться на заключение экспертов.

Примеры качественных и полуколичественных определений уровней вероятности приведены в Таблицах I.1 и I.2. Описания носят иллюстративный характер, и лаборатория должна сделать эти определения конкретными и ясными, чтобы гарантировать, что уровни подходят и воспроизводимы для данной оценки риска.

Примеры:

Таблица I.1 - Общая вероятность вреда (качественная)

| Уровень | Определение вероятности | Описание |
| --- | --- | --- |
| 5 | Частая | Вероятность регулярного повторения, предполагается, что будет возникать в лаборатории постоянно |
| 4 | Возможная | Вероятность возможного повторения; предполагается, что будет возникать в лаборатории часто |
| 3 | Эпизодическая | Вероятность возникновения в некоторых случаях, предполагается, что возникнет в лаборатории несколько раз |
| 2 | Отдаленная | Маловероятно, но возможно; предполагается, что возникнет в лаборатории несколько раз |
| 1 | Маловероятная | Крайне маловероятно, ожидается, что возникнет только один или два раза в лаборатории |

Таблица I.2 - Общая вероятность вреда (полуколичественная)

| Уровень | Определение вероятности | Описание |
| --- | --- | --- |
| 5 | Частая | Ежедневно |
| 4 | Возможная | Еженедельно |
| 3 | Эпизодическая | Ежемесячно |
| 2 | Отдаленная | Ежегодно |
| 1 | Маловероятная | Реже одного раза в год |

I.3 Риски, вероятность которых не может быть определена

Вероятность систематических неисправностей оценить сложно. Если точность определения вероятности риска ставится под сомнение, то часто бывает необходимо установить широкий диапазон вероятности риска или установить, что точность определения вероятности риска не хуже некоторой конкретной величины. Можно привести примеры опасностей, когда очень трудно определить вероятность риска:

- отказ программного обеспечения;

- ситуации, связанные с саботажем или вмешательством;

- новые, плохо изученные опасности, такие как присутствие неожиданного инфекционного агента в образце как возбудителя Bovine Spongiform;

- некоторые токсикологические опасности, такие как наличие генотоксичных канцерогенных веществ и сенсибилизаторов, когда бывает невозможно установить пороговую величину воздействия, ниже которой не наступает эффект токсичности.

В отсутствие данных о вероятности причинения вреда невозможно определить величину риска и обычно необходимо оценивать риск только на основании характера вреда. Если можно сделать вывод о том, что опасность имеет незначительные практические последствия, то риск может быть сочтен допустимым и в мерах по управлению риском нет необходимости. Однако для значительных опасностей, которые могли бы причинить вред высокой степени тяжести, не может быть установлен уровень воздействия, соответствующий настолько низкому риску, которым можно было бы пренебречь. В таких случаях, величину риска следует определять исходя из вероятности возникновения наиболее неблагоприятного прогнозируемого варианта. В некоторых случаях удобно по умолчанию установить значение вероятности отказов равным единице и меры по управлению риском основывать на исключении опасности, уменьшая вероятность вреда до допустимого уровня или уменьшая тяжесть вреда.

I.4 Тяжесть вреда

Для разделения тяжести возможного вреда на уровни, лаборатории следует использовать дескрипторы, подходящие для медицинского изделия. Понятие тяжести вреда фактически представляет собой непрерывное множество, однако на практике для облегчения анализа можно использовать дискретное число уровней тяжести. В таких случаях изготовитель сам устанавливает необходимое число уровней тяжести и способ их определения. Уровни могут быть описательными, как указано в примерах Таблицы I.3. В любом случае определение уровней тяжести не должно включать какой-либо элемент вероятности.

Лаборатории необходимо выбрать и обосновать уровни тяжести для конкретного исследования при четко установленных условиях его применения. Лаборатории должны сделать эти определения конкретными и ясными, чтобы гарантировать воспроизводимость их использования.

Таблица I.3 - Уровни тяжести (количественные)

| Оценка | Определение тяжести | Описание |
| --- | --- | --- |
| 5 | Критическая | Опасные для жизни травмы/летальный исход |
| 4 | Серьезная | Необратимые травмы или поражения |
| 3 | Значительная | Кратковременные травмы или повреждения; обратимые после медицинского вмешательства |
| 2 | Умеренная | Временные травмы или повреждения; обратимые без медицинского вмешательства |
| 1 | Пренебрежимо малая | Временный дискомфорт или несущественная травма |

I.5 Определение риска тяжести

Для определения риска можно использовать применение матрицы N х M для описания вероятности и тяжести риска для каждой опасной ситуации.  Каждый элемент матрицы представляет собой подгруппу полного набора возможных рисков. Определяют N уровней вероятности и M уровней тяжести, как в предыдущих примерах в Таблицах  I.1, 1.2 и  I.3. Элементы матрицы образованы пересечением диапазона возможных вероятностей и диапазона возможной тяжести (возможных последствий). Простым примером является матрица 5 x 5, основанная на определениях, взятых из Таблиц I.1 и I.2 и I.3. Лаборатории следует давать определения в соответствии со спецификой конкретного изделия; определения должны быть настолько точными, чтобы можно было обеспечить воспроизводимость их применения. Фактические зоны будут установлены на основе критериев приемлемости риска, определенных в соответствии с 6.1.

Таблица I.4 - Пример матрицы риска с двумя зонами

Таблица I.5 — Пример матрицы риска с тремя зонами

Общая вероятность причинения вреда

|  |  | Невозможная(1) | Отдаленная (2) | Эпизодическая (3) | Возможная (4) | Частая(5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тяжесть вреда | Критическая (5) |  |  |  |  |  |
|  | Серьезная (4) |  |  |  |  |  |
|  | Значительная (3) |  |  |  |  |  |
|  | Умеренная (2) |  |  |  |  |  |
|  | Пренебрежимо малая (1) |  |  |  |  |  |
| Условные обозначения Зеленый цвет = допустимый риск Желтый цвет = допустимый риск, если он снижен настолько, насколько это возможно Красный цвет = недопустимый риск |  |  |  |  |  |  |

I.6 Примеры

I.6.1 Пример оценивания риска

В таблице приведены результаты оценивания риска несоответствий, связанных с запоздалым или ошибочным уведомлением пациента. Решения основываются на критериях приемлемости риска, показанных на диаграмме рисков в Таблице I.5.

Таблица I.6 - Оценка рисков несоответствий, связанных с запоздалым или ошибочным уведомлением пациента

| Несоответствие | Вероятность | Тяжесть | Риск |
| --- | --- | --- | --- |
| Неправильная идентификация пациента | Эпизодическая (3) | Критическая (5) | Недопустимый |
| Неправильный результат испытания | Эпизодическая (3) | Критическая (5) | Недопустимый |
| Отчет отложен (статистика) | Вероятная (4) | Умеренная (2) | Допустим с уменьшением риска |
| Отчет отложен (24 часа) | Вероятная (4) | Умеренная (2) | Допустим с уменьшением риска |
| Отчет потерян | Эпизодическая (3) | Умеренная (2) | Допустим с уменьшением риска |
| Отправлено неверному терапевту | Отдаленная (2) | Умеренная (2) | Допустимый |
| Отправлено неверному врачу (копия) | Отдаленная (2) | Пренебрежимо малая (1) | Допустимый |

I.6.2 Предупреждающие или корректирующие действия

В таблице приведены решения о корректирующих или предупреждающих действиях, основанные на критериях приемлемости риска, показанных на диаграмме рисков в Таблице I.5.

Таблица I.7 - Решения об уменьшении риска

| Несоответствие | Образец взят у другого пациента | Образец взят с использованием неправильного метода | Неправильный метод транспортировки образца | Транспортировка образца задерживается или опаздывает |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предупреждающие или корректирующие действия | Выполнить двойную идентификационную проверку | Выполнить проверку компетентности | Выполнить проверку компетентности | Отслеживание перевозки |
| Тяжесть | Критическая | Критическая | Умеренная Умеренная |  |
| Возникновение |  |  |  |  |
| Частая | Предотвратить | Предотвратить | Предотвратить | Предотвратить |
| Возможная | Предотвратить | Предотвратить | Предотвратить | Предотвратить |

Таблица I.7 (продолжение)

| Несоответствие | Образец взят не у того пациента | Образец взят с использованием неправильной техники | Неправильный метод транспортировки образца | Транспортировка образца задерживается или опаздывает |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эпизодическая | Предотвратить | Предотвратить | Средняя | Предотвратить |
| Отдаленная | Предотвратить | Средняя | Средняя | Контролировать |
| Невозможная | Средняя | Средняя | Низкая | Низкая |

Приложение J

(информационное)

Оценивание совокупного остаточного риска и анализ менеджмента риска

Следующее руководство адаптировано из ISO 14971:2019 и ISO/TR 24971:2019.

J.1 Обзор

Оценивание совокупного остаточного риска означает, что остаточный риск рассматривают во всем его многообразии. После оценки каждой выявленной опасной ситуации, лаборатория должна решить, как оценивать имеющийся остаточный риск с учетом критериев допустимости.

Этот шаг особенно важен для сложных процедур исследования, лабораторных услуг или тех, которые связаны с большим количеством индивидуальных рисков. Оценка может быть использована для определения безопасности процедуры исследования или лабораторных услуг.

Определение общего остаточного риска может быть сложной задачей, которую нельзя решить простым численным сложением всех индивидуальных рисков, поскольку риски основаны на разной вероятности и степени тяжести вреда. Эта трудность возникает также по следующим причинам:

- Доверие к оценкам вероятности может значительно варьироваться. Некоторые вероятности точно известны либо из истории с аналогичными исследованиями или услугами, либо в результате испытания. Вероятности, как правило, являются неточными оценками и могут быть неизвестны вообще, например, вероятность причинения вреда в результате сбоя программного обеспечения. Кроме того, обычно невозможно объединить степень тяжести индивидуального вреда в рамках широких категорий, которые обычно встречаются при анализе риска.

- Критерии приемлемости индивидуальных рисков должны быть такими же, как критерии приемлемости совокупного риска. Критерии, используемые для оценки индивидуальных рисков, обычно основаны на вероятности наступления определенного вреда.

Лаборатории необходимо решить, как оценить остаточный риск в соответствии с критериями приемлемости. Не существует предпочтительного метода оценивания совокупного остаточного риска, и лаборатория несет ответственность за выбор соответствующего метода. Ниже приведены некоторые подходы к оценке совокупного остаточного риска, а также факторы, влияющие на их выбор. И критерии, и методы, связанные с их применением, должны быть указаны в плане управления рисками. Это руководство призвано помочь в установлении таких критериев и методов.

Оценивание совокупного остаточного риска должны проводить лица, обладающие необходимыми знаниями, опытом и полномочиями для выполнения таких задач. Часто желательно привлекать узких специалистов, имеющих знания и опыт работы с конкретным медицинским изделием (смотрите 4.3).

В конечном итоге, оценивание совокупного остаточного риска должно основываться на клинической оценке. Результаты оценивания совокупного остаточного риска и обоснование принятия совокупного остаточного риска должны быть задокументированы в файле менеджмента риска.

J.2 Оценивание совокупного остаточного риска

Совокупный остаточный риск можно оценить только после того, как все меры по управлению рисками будут реализованы и проверены. Это означает, что все идентифицированные опасные ситуации были оценены и что все риски были снижены до приемлемого уровня или были приняты на основе анализа соотношения риск/польза. Примеры исходных данных, критериев приемлемости и методов для выполнения оценивания совокупного остаточного риска представлены ниже. Лаборатория может сравнить рассматриваемую процедуру исследования или лабораторные услуги с аналогичными процедурами исследования или уже используемыми лабораторными услугами. Сопоставленные индивидуальные остаточные риски можно сравнивать с рисками для аналогичных процедур исследования или лабораторных услуг, например, риск за риском с учетом различных контекстов использования.

При таких сравнениях следует проявлять осторожность, чтобы использовать актуальную информацию о нежелательных явлениях для процедур исследования или лабораторных служб. Для того чтобы лаборатория могла сделать выводы о совокупном остаточном риске в отношении медицинских преимуществ, необходимо проанализировать актуальную информацию о предполагаемом использовании и связанных с ним побочных эффектах аналогичных процедур исследования или лабораторных услуг, а также информацию из научной литературы, включая информацию о клиническом опыте. Ключевой вопрос заключается в том, обеспечивает ли рассматриваемая процедура исследования или лабораторная услуга такую же или лучшую безопасность, как процедура исследования или лабораторная услуга, которые могут рассматриваться как имеющие приемлемый совокупный остаточный риск.

a) Лаборатория также может использовать внешних экспертов для предоставления исходных данных о совокупном остаточном риске в отношении медицинских преимуществ от процедуры исследования или лабораторных услуг, находящихся под контролем. Эксперты могут быть по различным дисциплинам, в том числе с клиническим опытом и с теми, кто имеет опыт проведения аналогичных процедур обследования или лабораторных услуг. Они могут помочь лаборатории учесть опасения заинтересованных сторон. Оценка преимуществ для пациента, связанных с использованием процедур исследования или лабораторных услуг, может быть проведена для демонстрации приемлемости общего остаточного риска. Один из подходов может заключаться в том, чтобы по-новому взглянуть на совокупный остаточный риск с помощью лабораторных специалистов, которые не принимали непосредственного участия в разработке проверяемой процедуры исследования или лабораторных услуг. Специалисты лаборатории должны оценить  приемлемость совокупного остаточного риска с учетом таких аспектов, как удобство использования в репрезентативной среде медицинской лаборатории. Затем лабораторные специалисты должны оценить  процедуру исследования или лабораторные услуги в среде медицинской лаборатории, чтобы подтвердить приемлемость.

b) Несмотря на то, что все индивидуальные риски должны быть идентифицированы и приняты до оценивания общего совокупного остаточного риска, некоторые риски могут потребовать дальнейшего анализа. Например, может быть много рисков, которые близки к неприемлемым. Следовательно, приемлемость совокупного остаточного риска может быть подозрительной, и может потребоваться дальнейшее расследование для процедуры исследования или лабораторных услуг и соответствующего файла управления рисками. Другой пример может заключаться в том, что существуют риски, которые взаимозависимы либо в отношении их причин, либо в отношении применяемых мер контроля риска. Эффективность мер контроля риска следует проверять не только индивидуально, но и в сочетании с другими мерами контроля риска. Это также может относиться к мерам контроля рисков, которые предназначены для одновременного противодействия нескольким рискам. Дерево неисправностей или Анализ дерева событий могут быть полезным инструментом для демонстрации таких связей между рисками и используемыми мерами контроля рисков.

c) Другие факторы для оценки совокупного остаточного риска включают следующее:

- Полезную информацию могут предоставить результаты оценки удобства использования или клинический опыт во время проверки конструкции.

- Может быть полезно визуальное представление остаточных рисков. Каждый отдельный остаточный риск может быть отображен в матрице рисков, дающей графическое представление о распределении рисков. Если многие риски находятся в областях с более высокой степенью тяжести или в областях с более высокой вероятностью матрицы рисков, или если кластеры рисков находятся на границе, то распределение рисков может указывать на то, что совокупный остаточный риск может быть неприемлемым, даже если каждый отдельный риск был признан приемлемым.

- При оценивании совокупного остаточного риска, следует принимать во внимание все индивидуальные анализы соотношения риск/польза.

- Если при анализе рисков были выбраны компромиссы между рисками, это может указывать на необходимость более тщательного анализа совокупного остаточного риска. Это случаи, когда одному риску можно было позволить несколько возрасти, чтобы снизить другой. Например, риск для одного человека (пользователя) может увеличиваться, так что риск для другого (пациента) может быть уменьшен. Это называется параллаксом риска. Оценивание может принимать форму анализа соответствующих основных рисков, описания того, почему компромиссный баланс практичен, и объяснения, почему совокупный уровень рисков в компромиссном решении является приемлемым.

Приложение K

(информационное)

Анализ соотношения риск/польза

Следующее руководство адаптировано из ISO 14971:2019, ISO/TR 24971:2019 и MEDDEV 2.7/1.

K.1 Общие положения

Анализ соотношения риск/польза применяется для обоснования остаточного риска после выполнения всех практически осуществимых мер по уменьшению риска. Если после выполнения данных мер риск все еще считается недопустимым, то необходим анализ соотношения риск/польза, для того чтобы установить, действительно ли польза от применения медицинского изделия превышает причиняемый им вред.

Как правило, если всех практически осуществимых мер по управлению риском недостаточно для удовлетворения установленных в плане менеджмента риска критериев допустимости риска, то разработка изделия для диагностики in vitro или исследование должны быть прекращены. Однако в некоторых случаях даже значительные риски могут быть оправданы, если они меньше ожидаемой пользы от применения медицинского изделия. Настоящий стандарт предоставляет лабораториям возможность провести анализ соотношения риск/польза, для того чтобы определить, является ли остаточный риск допустимым с учетом имеющейся пользы от применения медицинского изделия.

Решение относительно соотношения риск/польза принимают главным образом на основании экспертизы, проводимой опытными и компетентными специалистами. Важным соображением в пользу допустимости остаточного риска является возможность достижения ожидаемой клинической эффективности с помощью альтернативных проектных решений или возможных методов лечения, исключающих конкретный остаточный риск или уменьшающих совокупный остаточный риск. При рассмотрении ожидаемой пользы, следует учитывать практическую осуществимость дальнейшего уменьшения риска. В настоящем стандарте описано, как можно идентифицировать риски, для того чтобы получить достоверное количественное определение риска. К сожалению, не существует стандартизованного метода количественного определения ожидаемой пользы от применения медицинского изделия.

K.2 Определение пользы

Польза от результатов лабораторных исследований или услуг связана с вероятностью и степенью улучшения здоровья, ожидаемого от их клинического использования. Пользу можно определить, зная:

- Использование результатов исследования (в том числе на месте)  лечащими врачами;

- Ожидаемый результат пациента от использования результатов обследования;

- Факторы, относящиеся к рискам и пользе при использовании других способов лечения.

Достоверность определения пользы существенно зависит от точного знания вышеперечисленных факторов и включает признание существования следующих возможных последствий и факторов, которые необходимо учитывать:

- сложности сравнения разных по характеру последствий (например, что хуже: боль или потеря подвижности?). Разные последствия могут быть обусловлены разными побочными эффектами при решении одной и той же проблемы;

- трудности учета нестабильных результатов, которые могут возникать как в период выздоровления пациента, так и при длительном воздействии на него.

Из-за трудностей, возникающих ввиду отсутствия точного подхода, в большинстве случаев необходимо использовать упрощенные допущения. Поэтому часто бывает целесообразно сосредоточиться на наиболее вероятных последствиях каждого варианта - как самых благоприятных, так и самых неблагоприятных. Определение клинической пользы может заметно различаться до и после разработки нового исследования, открытия новой лабораторной службы или приобретения нового устройства для диагностики in vitro. При наличии надежных клинических данных, демонстрирующих надлежащие функционирование и клиническую эффективность медицинского изделия, можно достоверно определить клиническую пользу от применения данного изделия. Если клинических данных недостаточно или их качество не внушает доверия, то клиническую пользу определяют с меньшей достоверностью на основе любой доступной соответствующей информации. Однако в отсутствие достоверных клинических данных, вероятность достижения предполагаемого функционирования и ожидаемой клинической эффективности медицинского изделия следует прогнозировать исходя из мер по обеспечению качества, а также на основе сведений о функционировании медицинского изделия in vivo или in vitro.

При наличии значительных рисков и высокой степени недостоверности в определении клинической пользы, необходимо как можно быстрее верифицировать предполагаемое функционирование или клиническую эффективность медицинского изделия с помощью исследований на модели или клинических испытаний. Это важно для подтверждения того, что соотношение риск/польза соответствует ожидаемому результату, а также для предотвращения нежелательного воздействия существенного остаточного риска на пациентов. В ISO 20916 установлены процедуры организации и проведения клинических испытаний медицинских изделий.

K.3 Критерии оценивания соотношения риск/польза

Лица, проводящие оценку соотношения риск/польза, несут ответственность за понимание и учет технических, медицинских, регулирующих, экономических, социальных и политических составляющих принимаемых ими решений по менеджменту риска. К таким решениям можно отнести интерпретацию основополагающих требований, установленных в соответствующих нормативных документах или стандартах и применимых к рассматриваемой продукции в предполагаемых условиях применения. Поскольку данный вид анализа сильно зависит от специфики продукции, то дальнейшие руководящие указания общего свойства невозможны. Вместе с тем, требования безопасности, установленные в стандартах на конкретные изделия или лабораторные исследования, областью применения которых являются конкретные риски, можно считать совместимыми с допустимым уровнем риска, особенно если применение данных стандартов санкционировано действующими регулирующими органами. Необходимо помнить, что для верификации допустимости соотношения между медицинской пользой и остаточным риском может потребоваться проведение клинических испытаний в соответствии с юридически признанной процедурой.

K.4 Сопоставление риска и пользы

Прямое сопоставление риска и пользы возможно только при использовании единой шкалы. В этом случае риск и пользу можно сопоставлять посредством их количественного определения. При непрямом сопоставлении риска и пользы единая шкала неприменима, и данные показатели определяют по качественным признакам. В обоих случаях при сравнении риска и пользы следует:

- изучить литературные источники о возможных опасностях для рассматриваемого класса продукции с точки зрения соотношения риск/польза;

- рассмотреть исследования или медицинские изделия in vitro с высокой степенью потенциального риска применения/высокой клинической эффективностью, обычно основанные на использовании лучшей технологии, обеспечивающей максимальную медицинскую пользу, но не устраняющей полностью риск травмы или поражения. Поэтому для достоверного анализа соотношения риск/польза, необходимо понимание используемой технологии и особенностей ее применения в медицинской практике. Для сопоставления риска и пользы, могут быть использованы выражения, применяемые в аналогичных случаях для других процедур исследования или медицинских изделий in vitro.

- для валидации того, что медицинское изделие удовлетворяет критериям допустимости соотношения риск/польза, часто необходимо провести клинические испытания. Клинические испытания позволяют количественно определить ожидаемую пользу и риски от применения медицинского изделия. В ходе клинических испытаний, можно установить допустимость соотношения риск/польза для пациентов, пользователей и медицинских работников;

- в отношении исследований или медицинских изделий высокого риска применения/высокой клинической эффективности, следует использовать маркировку, предоставляющую соответствующим пользователям, то есть пациентам или медицинским работникам, информацию, необходимую для принятия ими решений в отношении соотношения риск/ польза до применения данных изделий;

- как правило, медицинские изделия высокого риска применения/высокой клинической эффективности, должны удовлетворять дополнительным регулирующим требованиям до введения их в обращение. Необходимо принять это во внимание.

До выпуска новых или усовершенствованных медицинских изделий для диагностики in vitro, требующих проведения анализа соотношения риск/польза, изготовитель должен суммировать доступную информацию, относящуюся к определению соотношения риск/польза, и документировать свои заключения по поводу данного соотношения (с обоснованием при необходимости). Руководящие указания в отношении анализа литературных источников, содержащих необходимые клинические данные, можно найти в GHTF SG5/N2R8 [23].

Приложение L

(информационное)

Остаточный риск (и)

Это руководство адаптировано из ISO 14971:2019 и ISO/TR 24971:2019.

L.1 Общие положения

Остаточный риск - это риск, остающийся после того, как были приняты все меры по контролю риска (которые могут включать информацию для безопасности).

Решение лаборатории относительно информировании об остаточном риске должно быть зарегистрировано в соответствующей документации по управлению рисками.

Информирование об остаточном риске обычно носит описательный характер и может предоставить информацию об остаточных рисках, связанных с использованием процедуры исследования или медицинского устройства для диагностики in vitro. Цель состоит в том, чтобы раскрыть соответствующую информацию, чтобы позволить пользователю, медицинскому работнику и даже, возможно, пациенту принять обоснованное решение, в котором сопоставляются остаточные риски с преимуществами использования процедуры исследования, медицинского устройства для диагностики in vitro или результатов обследования.

L.2 Информирование об остаточном риске

При разработке способа информирования о каждом отдельном или совокупном остаточном риске важно установить, что именно необходимо сообщить и кому предназначена данная информация, для того чтобы довести ее до сведения пользователя, объяснить и помочь пользователю безопасно и результативно применять медицинское изделие. Лаборатории следует рассмотреть остаточный(ые) риск(и), идентифицированный(ые) согласно 7.6 и 9.2, и определить, о чем следует информировать пользователя.

Лаборатория должна рассмотреть:

- необходимую степень детализации информации;

- формулировки, применяемые для обеспечения ясности и доходчивости информации;

- непосредственных получателей информации (пользователей, обслуживающий персонал, монтажников, пациентов);

- используемые средства сообщения/источники информации.

Лаборатория должна определить соответствующие средства и среды для раскрытия остаточного риска.

Эта информация может иметь важное значение в процессе принятия клинического решения. В рамках предполагаемого использования, директор лаборатории, общаясь с клиницистами, решает, в каких клинических условиях результаты исследования или медицинское устройство для диагностики in vitro (например, в пункте оказания медицинской помощи) могут быть использованы для достижения определенной пользы для пациентов.

Например, при измерении уровня глюкозы в неонатальных условиях в пункте оказания медицинской помощи существует риск получения менее точных результатов из-за влияния высокого значения гематокрита. Однако получение немедленного, но менее точного результата измерения глюкозы может быть важным, чтобы предупредить врача о потенциальной гипогликемии, но особенно с низкими значениями, которые врач должен знать.

Библиография

[1] ISO 14971:2019 Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям  (Medical devices - Application of risk management to medical devices).

[2] ISO/TR 24971:2020 Медицинские изделия. Руководство по применению ISO 14971  (Medical devices - Guidance on the application of ISO 14971).

[3] ISO 15189:2012 Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетенции  (Medical laboratories- Requirements for quality and competence).

[4] ISO 15190:2003 Лаборатории медицинские. Требования безопасности (Medical laboratories - Requirements for safety).

[5] ISO 18113-1:2009 Медицинские изделия для диагностики in vitro - Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования (In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labeling) - Part 1: Terms, definitions and general requirements.

[6] ISO 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь (Quality management systems - Fundamentals and vocabulary).

[7] ISO 31000:2009 Менеджмент риска. Принципы и руководство (Risk management - Principles and guidelines).

[8] ISO 13485:2016 Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования (Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes).

[9] ISO 20916:2019 Диагностика in vitro медицинских изделий. Исследование клинических характеристик с использованием образцов, полученных от человека. Надлежащая клиническая практика  (Clinical performance studies for in vitro diagnostic devices (IVDs) using specimens from human subjects - Good study practice (in development by ISO/TC 212/WG 3).

[10] ISO/TS 22367:2008 Медицинские лаборатории. Снижение ошибок за счет управления рисками и постоянного улучшения  (Medical laboratories - Reduction of error through risk management and continual improvement).

[11] ISO Guide 73:2009 Менеджмент рисков. Словарь  (Risk management - Vocabulary).

[12] ISO/IEC Guide 51:2014 Аспекты безопасности. Руководящие указания по включению их в стандарты  (Safety aspects - Guidelines for their inclusion in standards).

[13] ISO/IEC Guide 99:2007 Международный словарь по метрологии. Основные и общие понятия и соответствующие термины (VIM)  (International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms (VIM).

[14] IEC/ISO 31010:2009 Менеджмент рисков. Методы и оценки рисков (Risk management - Risk assessment techniques).

[15] IEC 60601-1:2005 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик (Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance).

[16] IEC 60812:2006 Техника анализа надежности систем. Метод анализа вида и последствий отказа  (Analysis techniques for system reliability - Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA).

[17] EC 61025:2006 Анализ диагностического дерева неисправностей (FTA) (Fault tree analysis (FTA).

[18] IEC 62366-1:2015 Изделия медицинские - Часть 1: Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности (Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical devices).

[19] CLSI C24-A3 2006 Статистический контроль качества для процедур количественных измерений: принципы и определения; Утвержденное руководство, 3-е изд (Statistical Quality Control For Quantitative Measurements Procedures: Principles And Definitions; Approved Guideline, 3rd Ed).

[20] CLSI EP23-A 2011 Лабораторный контроль качества на основе управления рисками; Утвержденное руководство (Laboratory Quality Control Based on Risk Management; Approved Guideline).

[21]  Глобальная Целевая группа по гармонизации. Внедрение принципов управления рисками и деятельности в рамках системы менеджмента   (GHTF/SG3/N15R8; Май 20, 2005). Доступна на: http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg3/technical-docs/ghtf-sg3-n15r8-risk-management-principles-qms-050520.pdf (Global Harmonization Task Force, Implementation of risk management principles and activities within a Quality Management System (GHTF/SG3/N15R8; May 20, 2005) Available at http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/ sg3/technical-docs/ghtf-sg3-n15r8-risk-management-principles-qms-050520.pdf).

[22] Глобальная Целевая группа по гармонизации. Руководство по контролю проектирования для производителей медицинского оборудования. (GHTF/SG3/N99-9; Июнь 29, 1999) Доступна на:  http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg3/technical-docs/ghtf-sg3-n99-9-design-control-990629.pdf  (Global Harmonization Task Force, Design Control Guidance for Medical Device Manufacturers. (GHTF/SG3/N99-9; June 29, 1999) Available at http://www .imdrf.org/docs/ghtf/final/sg3/technical-docs/ghtf-sg3-n99-9-design-control-990629.pdf).

[23] Глобальная Целевая группа по гармонизации. Клиническая оценка. Окончательное руководство (GHTF SG5/N2R8; Май 2007). Доступна на: http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg5/technical-docs/ghtf-sg5-n2r8-2007-clinical-evaluation-070501.pdf  (Global Harmonization Task Force, Clinical Evaluation - Final Guidance (GHTF SG5/N2R8; May 2007). Available at http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg5/technical-docs/ ghtf-sg5-n2r8-2007-clinical-evaluation-070501.pdf).

[24] Глобальная Целевая группа по гармонизации.  Медицинские устройства: Надзор за рынком: Предложение по сообщению об ошибках использования медицинских устройств их производителем или уполномоченным представителем. Доступна на: http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg2/technical-docs/ghtf-sg2-fd-99-7-reporting-guidance-990629.pdf (Global Harmonization Task Force, Medical Devices: Post Market Surveillance: Proposal for Reporting of Use Errors with Medical Devices by their Manufacturer or Authorized Representative (GHTF SG2N31R8: 2003). Available at http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg2/ technical-docs/ghtf-sg2-fd-99-7-reporting-guidance-990629.pdf).

[25] MEDDEV 2.12.1 Изд. 6, Руководство по системе контроля за медицинскими устройствами (Декабрь 2009). Доступна на :http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15506/attachments/1/translations/en/renditions/native  (Rev. 6, Guidelines on a Medical Devices Vigilance System (December 2009). Available at http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15506/attachments/1/translations/en/renditions/native).

[26] MEDDEV2, 7/1 Клиническая оценка: Руководство для производителей и нотифицированных органов согласно Директивам 93/42/EEC и 90/385/EEC (Июнь 2016), доступно на сайте https://www.bsigroup.com/meddev/LocalFiles/en-GB/Documents/Dev-2.7.1-Rev-4.pdf   (Clinical Evaluation: A Guide for Manufacturers and Notified Bodies under Directives 93/42/EEC and 90/385/EEC (June 2016), available online at https://www .bsigroup.com/meddev/LocalFiles/en-GB/Documents/Dev-2.7.1-Rev-4.pdf).

[27] Европейская ассоциация уполномоченных органов по медицинскому оборудованию (Октябрь 13, 2014). Консенсусный документ по толкованию и применению приложений Z в EN ISO 14971:2012. Версия 1.1 (промежуточная консенсусная версия NBMed). Доступна на: http://www.team-nb.org//wp-content/uploads/2015/05/documents2014/NBRG_WG%20RM_Interim_NBmed_Consensus_Version_140812_1_1.pdf   (European Association of Notified Bodies for Medical devices.  (October 13, 2014). Consensus Paper for the Interpretation and Application of Annexes Z in EN ISO 14971:2012. Version 1.1  (Interim NBMed consensus version). Available at http://www.team-     nb.org//wp-content/uploads/2015/05/documents2014/NBRG_WG%20RM_Interim_NBmed_ Consensus_Version_140812_1_1.pdf).

[28]  Cheng Michael Правила использования медицинских устройств. Глобальный обзор и руководящие принципы «Всемирная организация здравоохранения», Женева (2003) (Medical device regulations - Global overview and guiding principles" World Health Organization, Geneva (2003).

[29] Reason J. Человеческая ошибка. Кембридж, Англия: Издательство Кембриджского университета, 1990 (Human Error. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1990).

[30]  Schmidt Mike W Использование и неправильное использование FMEA в анализе рисков. MDDI 2004 (The Use and Misuse of FMEA in Risk Analysis. MDDI 2004).

[31] Stamatis DH, Анализ видов отказов и последствий: FMEA от теории к реализации (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA from Theory to Execution).

[32] Руководство ISO/IEC 63:2012, Руководство по разработке и включению аспектов безопасности в международные стандарты на медицинские изделия (Guide to the development and inclusion of safety aspects in International Standards for medical devices).

[33] CLSI EP18-A2, 2009. Методы управления рисками для выявления и контроля источников лабораторных ошибок; Утвержденное руководство, 2-е изд (Risk Management Techniques to Identify and Control Laboratory Error Sources; Approved Guideline,2nd Ed).

[34] CDC, CMS, Министерство здравоохранения и социальных служб США. IQCP - Индивидуальный план контроля качества: Разработка IQCP - Пошаговое руководство. https://www.cms.gov/Regulations-and-Guidance/Legislation/CLIA/Downloads/IQCP-Workbook .pdf  (US Department of Health and Human Services. IQCP - Individualized Quality Control Plan: Developing an IQCP - A Step-by-Step Guide. https://www.cms.gov/Regulations-and-Guidance/Legislation/CLIA/Downloads/IQCP-Workbook.pdf).

[35]  ISO 22300:2018 Безопасность и устойчивость. Словарь (Security and resilience - Vocabulary).

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, которые являются идентичными или модифицированными международными, региональными стандартами, стандартами иностранных государств

| Обозначение и наименование ссылочного регионального стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 15189:2012 Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетенции | IDT | СТ РК ISO 15189-2015 Лаборатории медицинские. Требования к качеству и компетентности |
| ISO 15190:2003 Лаборатории медицинские. Требования безопасности | MOD | СТ РК ГОСТ Р 52905-2009 (ISO 15190:2003) Лаборатории медицинские. Требования безопасности |
| ISO 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь | IDT | СТ РК ISO 9000-2017 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь |
| ISO 31000:2009 Менеджмент риска. Принципы и руководство | IDT | СТ РК ИСО 31000-2010 Менеджмент риска. Принципы и руководящие указания |
| ISO 13485:2016 Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования | IDT | ГОСТ ISO 13485-2017 Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования |
| ISO Guide 73:2009 Менеджмент рисков. Словарь | IDT | СТ РК ИСО Руководство 73-2010 Менеджмент риска. Словарь |
| IEC/ISO 31010:2009 Менеджмент рисков. Методы и оценки рисков | IDT | СТ РК ИСО/МЭК 31010-2010 Менеджмент риска. Методы оценки риска. Вводится с 1 июля 2021 года СТ РК IEC 31010-2020 Управление рисками. Методы оценки рисков |

УДК 006.83:006.354 МКС 11.100.01 Ключевые слова: медицинские лаборатории, снижение ошибок, менеджмент риска, постоянное улучшение

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора					                          С. Радаев

Ведущий специалист                                                                           А. Мусин