Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Подготовка и управление качеством жидкостей для гемодиализа и связанных с ними методов лечения

Часть 5

КАЧЕСТВО ДИАЛИЗИРУЮЩЕГО РАСТВОРА ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА И СВЯЗАННЫХ С НИМ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ

СТ РК ISO 23500-5

(ISO 23500-5:2019 Preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies — Part 5: Quality of dialysis fluid for haemodialysis and related therapies, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Объединением юридических лиц «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от            «   » ____ 202_года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 23500-5:2019 Preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies — Part 5: Quality of dialysis fluid for haemodialysis and related therapies (Подготовка жидкостей для гемодиализа и сопутствующей терапии и менеджмент качества — Часть 5: Качество жидкости для гемодиализа и сопутствующей терапии).

Международный стандарт ISO 23500-5:2019 разработан подкомитетом технического комитета ISO/TC 150 «Имплантанты в хирургии» SC 2 «Имплантанты сердечно-сосудистые и экстракорпоральные системы».

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Введение

Больные, находящиеся на диализе, подвергаются непосредственному воздействию больших объемов диализирующего раствора, причем мембрана диализатора является единственным барьером против переноса опасных загрязнений из диализирующего раствора в организм больного. Давно известно, что в воде и концентратах, используемых для приготовления диализирующего раствора, могут содержаться опасные загрязнители. Чтобы свести к минимуму эту опасность, ISO 23500-3 и ISO 23500-4 устанавливают требования к качеству воды и концентратов, используемых для приготовления диализирующего раствора. Однако, если диализирующий раствор не будет тщательно подготовлен, он может содержать неприемлемые уровни загрязнений, даже если он приготовлен из воды и концентратов, соответствующих требованиям ISO 23500-3 и                     ISO 23500-4. Кроме того, диализирующий раствор может быть использован в качестве исходного материала для интерактивного приготовления растворов, предназначенных для инфузии больному, например, в такой терапии, как интерактивная гемодиафильтрация. По этим причинам настоящий стандарт по качеству диализирующего раствора был разработан в дополнение к существующим стандартам для воды и концентратов                        ISO 23500-3 и ISO 23500-4 соответственно. Руководящие принципы, помогающие пользователю регулярно выполнять требования настоящего стандарта и ISO 23500-3, можно найти в ISO 23500-1.

В рамках этих Международных стандартов были приведены методы измерений, действующие на момент их подготовки. Можно использовать и другие стандартные методы при условии, что такие методы надлежащим образом прошли валидацию и сопоставимы с приведенными методами. Обоснование разработки настоящего стандарта приведено в приложении A.

Настоящий стандарт отражает добросовестные усилия медицинских работников, пациентов и изготовителей медицинских изделий по разработке рекомендаций по качеству диализирующего раствора. Настоящий стандарт предназначен для медицинских работников, участвующих в управлении работой отделений диализа и рутинном уходе за больными, проходящими лечение в отделениях диализа, поскольку они несут ответственность за конечную подготовку диализирующего раствора. Рекомендации, содержащиеся в настоящем стандарте, не предназначены для нормативного применения.

Настоящий стандарт направлен на то, чтобы помочь защитить больных, находящихся на диализе, от неблагоприятных последствий, возникающих из-за известных химических и микробиологических загрязнителей, которые могут быть обнаружены в неправильно приготовленного диализирующего раствора. Тем не менее, врач, отвечающий за диализ, несет полную ответственность за то, чтобы диализирующий раствор был правильно приготовлен и соответствовал применимым стандартам качества.

Концепции, включенные в настоящий стандарт, не следует считать негибкими или статичными. Требования и рекомендации, отраженные в настоящем стандарте, должны периодически пересматриваться с целью учесть более глубокое понимание роли чистоты диализирующего раствора в лечении пациентов и технологических разработках.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Подготовка и управление качеством жидкостей для гемодиализа и связанных с ними методов лечения

Часть 5

КАЧЕСТВО ДИАЛИЗИРУЮЩЕГО РАСТВОРА ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА И СВЯЗАННЫХ С НИМ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ

# Дата введения 2020 -__-__

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает минимальные требования к качеству диализирующих растворов, используемых для гемодиализа и сопутствующей терапии.

Настоящий стандарт распространяется на диализирующие растворы, используемые для гемодиализа и гемодиафильтрации, в том числе замещающие растворы для гемодиафильтрации и гемофильтрации.

Настоящий стандарт не распространяется на воду и концентраты, используемые для приготовления диализирующих растворов, или оборудование, используемое для их приготовления. Эти области охватывают другие документы по стандартизации.

Системы регенерации диализирующих растворов на основе сорбентов, которые регенерируют и рециркулируют небольшие объемы диализирующего раствора, системы непрерывной заместительной почечной терапии, использующие предварительно упакованные растворы, а также системы и растворы для перитонеального диализа исключены из настоящего стандарта.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

ISO 23500-1:2019 Preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies — Part 1: General requirements (Подготовка жидкостей для гемодиализа и сопутствующей терапии и менеджмент качества — Часть 1: Общие требования).

ISO 23500-3:2019 Preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies — Part 3: Water for haemodialysis and related therapies (Подготовка жидкостей для гемодиализа и сопутствующей терапии и менеджмент качества — Часть 3:  Качество воды для гемодиализа и сопутствующей терапии).

ISO 23500-4:2019 Preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies — Part 4: Concentrates for haemodialysis and related therapies (Подготовка жидкостей для гемодиализа и сопутствующей терапии и менеджмент качества — Часть 4: Концентраты для гемодиализа и сопутствующей терапии).

Проект, редакция 1

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) термины по ISO 23500-1.

4 Требования

4.1 Микробиологические загрязнители в диализирующем растворе

4.1.1 Общие положения

Требования, содержащиеся в настоящем пункте, применяются к образцу диализирующего раствора, взятому на входе в диализатор или в точке реинфузии.

4.1.2 Микробиологические требования к стандартному диализирующему раствору

Стандартный диализирующий раствор должен содержать общее количество жизнеспособных микроорганизмов менее 100 КОЕ/мл (при испытании в соответствии разделом 5) и концентрацию эндотоксинов менее 0,5 ЕЭ/мл (при испытании в соответствии разделом 5).

Уровни для принятия мер с учетом общего количества жизнеспособных микроорганизмов и концентрации эндотоксинов в диализирующем растворе также должны устанавливаться на основе знаний о микробной динамике системы. Как правило, уровни действия устанавливаются на уровне 50 % от максимально допустимых уровней для общего количества жизнеспособных микроорганизмов и эндотоксинов; могут быть установлены и другие уровни.

Если в диализирующем растворе наблюдается количество микроорганизмов, превышающее уровни для принятия мер, для снижения их уровня должны быть незамедлительно приняты корректирующие меры, такие как дезинфекция и повторное испытание.

С присутствием бактерий и эндотоксинов в диализирующем растворе связано вероятное присутствие грибов (дрожжей и нитчатых грибов). После продолжительного обсуждения рабочая группа не вынесла рекомендации по максимальным пределам для таких загрязняющих веществ.

Испытания на рост бактерий и эндотоксины не требуются, если линия дезинфицируемой жидкости аппарата для диализа оснащена бактериальным и эндотоксиновым фильтром соответствующего объема, утвержденным изготовителем и эксплуатируемым и контролируемым в соответствии с инструкциями изготовителя, если только изготовитель не требует таких испытаний в инструкции по эксплуатации.

4.1.3 Микробиологические требования для ультрачистого диализирующего раствора

Ультрачистый диализирующий раствор должен содержать общее количество жизнеспособных микроорганизмов менее 0,1 КОЕ/мл (при испытании в соответствии с разделом 5) и концентрацию эндотоксином менее 0,03 ЕЭ/мл (при испытании в соответствии с разделом 5). Если эти пределы превышены в ультрачистом диализирующем растворе, следует принять корректирующие меры для снижения уровней до приемлемых. Пользователь несет ответственность за наблюдение за бактериологией диализирующего раствора системы после установки. Пользователь обязан установить регулярную процедуру контроля.

Испытания на рост бактерий и эндотоксины не требуются, если линия дезинфицируемой жидкости аппарата для диализа оснащена бактериальным и эндотоксиновым фильтром соответствующего объема, утвержденным изготовителем и эксплуатируемым и контролируемым в соответствии с инструкциями изготовителя, если только изготовитель не требует таких испытаний в инструкции по эксплуатации.

4.1.4 Микробиологические требования к интерактивно подготовленному замещающему раствору

Требования, содержащиеся в настоящем пункте, применяются к интерактивно приготовленному раствору, предназначенному для введения пациенту, по мере ее поступления в кровь больного.

Этот раствор должен быть стерильным и апирогенным.

Замещающий раствор для конвективных методов лечения, таких как гемодиафильтрация и гемофильтрация, может быть получен интерактивно с помощью процесса ультрафильтрации с бактериальными и эндотоксиновыми фильтрами. Этот интерактивный процесс должен пройти валидацию для получения стерильного и апирогенного раствора.

Соответствие интерактивно производимого раствора требованиям настоящего стандарта не может быть продемонстрировано с помощью традиционных процедур испытаний.  По этой причине соответствие настоящему стандарту должно быть обеспечено надлежащей эксплуатацией прошедшей валидацию системы, проверенной в соответствии с инструкциями изготовителя во время установки и подтвержденной пользователем с регулярным графиком контроля и обслуживания. Пользователь должен следовать инструкциям изготовителя по использованию прошедшей валидацию системы, а график контроля и обслуживания пользователя должен быть разработан таким образом, чтобы подтвердить, что вода и концентраты, используемые для приготовления заменяющего раствора, продолжают соответствовать требованиям ISO 23500-3 и                        ISO 23500-4.

4.2 Химические загрязнители в диализирующем растворе

Диализирующий раствор готовят из воды, отвечающей требованиям ISO 23500-3, и кислотосодержащих и бикарбонатных концентратов, отвечающих требованиям                  ISO 23500-4. Воду и концентраты смешивают с использованием отдельных систем подачи диализирующего раствора или центральной системы подачи диализирующего раствора, изготовленной из материалов, которые не вносят химических загрязнений в конечный диализирующий раствор.

Максимальные уровни химических загрязнителей, разрешенные в воде, используемой для приготовления диализирующего раствора и концентратов, приведены в ISO 23500-3, а также приведены в справочном Приложении B к настоящему стандарту (таблицы B.1 и B.2) вместе с методами определения (таблицы B.3). Можно использовать и другие эквивалентные аналитические методы. В тех случаях, когда тестирование отдельных микроэлементов, перечисленных в таблице B.2, отсутствует, можно использовать анализ общего содержания тяжелых металлов с максимально допустимым уровнем не менее 0,1 мг/л.

5	 Испытания на соответствие микробиологическим требованиям

5.1 Отбор проб

В некоторых более новых аппаратах для диализа поток диализирующего раствора прекращается, когда линия отвода отсоединяется от диализатора. В этих случаях аппараты оснащены отверстиями для отбора проб диализирующего раствора, доступ к которым осуществляется с помощью шприца. Пробоотборники можно продезинфицировать спиртом и дать им высохнуть на воздухе. Стерильный шприц следует использовать для аспирации не менее 10 мл диализирующего раствора из пробоотборного отверстия. Использованный шприц выбрасывается, и свежий образец диализирующего раствора отбирают с использованием нового стерильного шприца. Для пробоотборных отверстий, состоящих из простой перегородки, пронизанной иглой, использование второго шприца не требуется. В качестве альтернативы, если позволяет аппарат для диализа, образцы могут быть собраны непосредственно перед диализатором путем отсоединения входного коннектора и асептического сбора «свободного/чистого» образца после того, как диализирующий раствор будет протекать в течение не менее 60 с, если только инструкции изготовителей не указывают иное.

Микробиологический анализ любого образца жидкости должен быть выполнен как можно скорее после отбора с тем, чтобы избежать непредсказуемых изменений в микробной популяции. Если анализы образцов не могут быть выполнены в течение 4 ч после отбора, их необходимо хранить при температуре <10 °С без замораживания до тех пор, пока они не будут готовы к транспортированию в лабораторию для анализа. Следует избегать хранения образцов в течение более 24 ч, а доставка образцов должна осуществляться в соответствии с инструкциями лаборатории.

5.2 Методы культивирования

Точное микробиологическое наблюдение имеет важное значение для определения содержания микроорганизмов в воде для диализа и в диализирующем растворе. Результаты культивирования, полученные с использованием методов, изложенных в настоящем стандарте и обобщенных в таблице 1,  являются лишь относительным показателем бионагрузки и не дают абсолютной меры бактериальной нагрузки.

Общее количество жизнеспособных микроорганизмов (стандартное число в чашке Петри) должно быть получено с использованием обычных процедур микробиологического анализа (чашечного метода, поверхностного метода, метода мембранного фильтра). Использование метода калиброванного цикла недопустимо.

Предпочтительные методы и объемы выборки:

Стандартный диализирующий раствор:

—	поверхностный метод, от 0,1 до 0,3 мл;

—	чашечный метод, как правило 1 мл.

Ультрачистый диализирующий раствор:

—	мембранная фильтрация, от 10 до 1000 мл.

—	Замещающий раствор:

—	стерильность не может быть доказана путем отбора проб.

Разные виды сред и сроки инкубации могут приводить к разным концентрациям колоний и видов восстанавливаемых микроорганизмов.

Сообщалось, что использование агара Reasoner 2A (R2A) приводит к более высокому количеству колоний в образцах воды и диализирующего раствора, чем использование триптического соевого агара (TSA)[6], [7]. В недавней публикации 2016 года [8], авторы указали на отсутствие существенных различий для сравнения бактериальной нагрузки стандартной воды для диализа и стандартного диализирующего раствора, дающей количество колоний на уровне ≥50 КОЕ/мл при анализе с использованием R2A и TSA в условиях, указанных в таблице 1.

Триптоноглюкозный агар (TGEA), инкубированный при температуре от 17 до 23 °C в течение 7 дней в более ранних исследованиях также давал более высокое количество колоний, чем TSA [9]. Малтаис и др. при проведении сравнения этой среды с TSA при количественном определении микробной нагрузки в воде и диализирующем растворе, используемом для стандартного диализа, также продемонстрировали, что доля проб воды, дающих количество колоний ≥50 КОЕ/мл, количественно определяемая с помощью TGEA, инкубированной при температуре от 17 до 23 °С в течение 7 дней, существенно отличалась от доли, установленной с TSA при температуре инкубации от 35 до 37 °С и периода инкубации 48 ч (р = 0,001). Соотношение образцов диализирующего раствора, в которых микробная нагрузка составляла ≥50 КОЕ/мл, не имело существенного отличия при сравнении двух сред и условий инкубирования [8].

Выбранная питательная среда и время инкубации должны основываться на типе анализируемой жидкости, например стандартный диализирующий раствор, вода, используемая для приготовления стандартного диализирующего раствора, ультрачистый диализирующий раствор, вода, используемая для приготовления ультрачистого диализирующего раствора, или раствор, используемый для интерактивной терапии, такой как гемодиафильтрация. Выбранный метод должен основываться на анализе преимуществ, недостатков и чувствительности каждого из предложенных методов. Он также должна обеспечивать безопасность пациентов и учитывать местную практику лабораторной работы, а также возможность выполнения местных нормативных требований и требований компенсации.

Кровяной агар и шоколадный агар не должны использоваться.

Таблица 1 – Методы культивирования

| Питательная среда | Температура инкубации | Инкубационный период |
| --- | --- | --- |
| Триптоноглюкозный агар (TGEA) | От 17 до 23 °С | 7 дней |
| Агар Reasoner 2A (R2A) | От 17 до 23 °С | 7 дней |
| Триптический соевый агар (TSA)a | От 35 до 37 °С | 48 часов |
| a Использование TSA было валидировано только для измерения стандартного диализирующего раствора |  |  |

Другие среды, условия инкубации и время подсчета колоний могут быть использованы при условии, что было продемонстрировано, что такие методы надлежащим образом прошли валидацию и сопоставимы с приведенными методами.

В настоящее время нет требований к регулярному контролю за наличием грибов (т. е. дрожжей и нитчатых грибов), однако если требуется их количественное определение, то в качестве метода получения образца, пригодного для анализа, предлагается мембранная фильтрация. Для культивирования рекомендуется агар Сабуро или агар с солодовым экстрактом (МЕА).

Наличие эндотоксинов определяется с помощью анализа лизата амебоцитов мечехвоста (LAL) или других прошедших валидацию методов.

Соответствие микробиологическим стандартам для ультрачистого диализирующего раствора и замещающего раствора, приготовленного интерактивно с помощью валидированной системы, может быть достигнуто путем выполнения требований и инструкций изготовителя системы доставки диализирующего раствора.

Приложение A

(информационное)

Обоснование разработки и положений настоящего стандарта

А.1 Микробиологические загрязнители в диализирующем растворе

Примечание – Информация в этом пункте предназначена для того, чтобы дать читателю историческую справку о том, как были разработаны микробиологические ограничения для настоящего стандарта.

Пирогенные реакции вызываются липополисахаридами или эндотоксинами, которые связаны с грамотрицательными бактериями. Кроме того, было показано, что грамотрицательные водные бактерии обладают способностью быстро размножаться в различных связанных с больницей жидкостях, включая дистиллированную, деионизированную, обратноосмотическую и умягченную воду, которые в прошлом использовались в качестве питательной воды для систем гемодиализа. Диализирующий раствор, представляющий собой сбалансированный солевой раствор, приготовленный из этой воды, также обеспечивает очень хорошую среду роста для указанных типов бактерий. Несколько исследований показали, что частота возникновения пирогенных реакций может быть напрямую связана с количеством бактерий в диализирующем растворе даже при низких уровнях бактериального загрязнения, пирогенные реакции были зарегистрированы, когда источник эндотоксинов был экзогенным для диализной системы (т. е. присутствовал в муниципальном водоснабжении)[10], [11], [12] и [13].

Несколько исследователей показали, что бактерии, растущие в диализирующем растворе, могут производить продукты, которые пересекают диализные мембраны [14] и [15]. Было также показано, что грамотрицательные бактерии, растущие в диализирующем растворе, продуцируют эндотоксины, которые, в свою очередь, стимулируют выработку антиэндотоксиновых антител у больных, находящихся на диализе [16] и [17]. Эти данные свидетельствуют о том, что эндотоксины действительно пересекают диализные мембраны, либо в целости, либо в виде фрагментов. Использование сильно проницаемых мембран, известных как высокопоточные мембраны, повысило вероятность прохождения эндотоксинов в кровоток. Это утверждение подтверждается рядом исследований. Ванголдер и др. наблюдали повышение концентрации эндотоксинов в плазме крови при диализе на фоне диализирующего раствора, содержащего от 103 КОЕ/мл до 104 КОЕ/мл видов псевдомонад (Pseudomonas) [18]. Исследования in vitro с использованием как радиомеченых липополисахаридов, так и биологических анализов показали, что биологически активные вещества, полученные из бактерий, обнаруженных в диализирующем растворе, могут пересекать различные диализные мембраны [19] - [25]. Кроме того, сообщается, что пациенты, получавшие лечение с использованием высокопоточных мембран, имели более высокие уровни антиэндотоксиновых антител, чем нормальные субъекты или пациенты, получавшие лечение с использованием обычных низкопоточных мембран [26]. Наконец, сообщалось, что использование высокопоточных диализаторов является значительным фактором риска развития пирогенных реакций [27]. Хотя другие исследователи не смогли продемонстрировать перенос эндотоксинов через диализные мембраны [28] и [29], преобладание сообщений в настоящее время поддерживает способность эндотоксинов пересекать по крайней мере некоторые высокопоточные мембраны при некоторых условиях эксплуатации. Кроме того, в исследовании Японского общества диализной терапии (JSDT) смертность в течение года была значительно выше в учреждениях с концентрацией эндотоксинов диализирующего раствору >0,100 ЕЭ/мл [30] и [31]. Поэтому представляется целесообразным установить верхний предел содержания эндотоксинов в воде для диализа и диализирующем растворе. Уровень 2 ЕЭ/мл был выбран AAMI в 2001 году в качестве верхнего предела для эндотоксинов, поскольку эти уровни были легко достигнуты с помощью современных систем очистки воды с использованием обратного осмоса, ультрафильтрации или и того, и другого. В то же время Европейский союз принял решение использовать 0,25 ЕЭ/мл в качестве максимально допустимого уровня эндотоксинов в воде для диализа. При пересмотре стандарта ISO 13959 в 2009 году был включен предел 0,25 ЕЭ/мл для воды для диализа. При разработке настоящего стандарта по качеству диализирующего раствора максимально допустимый уровень эндотоксинов был установлен на уровне 0,5 ЕЭ/мл, проанализированном с помощью анализа лизата амебоцитов мечехвоста.

Этот уровень устанавливается выше, чем для воды для диализа, поскольку как вода, так и концентраты, используемые для приготовления диализирующего раствора, могут вносить эндотоксины.

В дополнение к острому риску пирогенных реакций все больше косвенных доказательств того, что хроническое воздействие низких количеств эндотоксинов может играть определенную роль в некоторых долгосрочных осложнениях гемодиализной терапии. Больные, получавшие ультрафильтрованный диализирующий раствор, демонстрировали снижение концентрации β2-микроглобулинов в сыворотке крови, снижение маркеров воспалительной реакции и окислительного стресса, а также повышенную чувствительность к эритропоэтину. В более долгосрочных исследованиях использование ультрафильтрованного диализирующего раствора было связано со снижением частоты β2-микроглобулин-ассоциированного амилоидоза, лучшим сохранением остаточной функции почек и улучшением нутритивного статуса [14], [17], [25] и [32] - [44].

Эти наблюдения привели к рекомендации использовать для регулярного гемодиализа диализирующий раствор более высокого микробиологического качества, так называемый «ультрачистый» диализирующий раствор[45]. Ультрачистый диализирующий раствор определяется как раствор с бактериальным содержанием менее 0,1 КОЕ/мл и содержанием эндотоксинов менее 0,03 ЕЭ/мл с использованием чувствительных анализов [46]. Это определение в настоящее время широко принято, особенно в Европе, в качестве стандарта для диализирующего раствора, используемого для приготовления замещающего раствора для интерактивной конвективной терапии. При разработке настоящего стандарта была признана целесообразность использования ультрачистого диализирующего раствора, но также было признано, что получение такого уровня чистоты на рутинной основе может быть еще не осуществимо во всех условиях диализа.

Поскольку между отбором проб диализирующего раствора для определения микробиологического загрязнения и получением результатов в зависимости от используемого аналитического метода может пройти до 7 дней, а также поскольку размножение бактерий может быть быстрым, в настоящий стандарт были введены уровни действия для подсчета микроорганизмов. Эти уровни действия позволяют пользователю инициировать корректирующие действия до того, как уровни превысят максимальные значения, установленные настоящим стандартом.

При гемодиализе движение воды происходит из крови в диализирующий раствор, хотя внутри диализатора может происходить движение диализирующего раствора в кровь из-за явления обратной фильтрации, особенно в диализаторах с высокопроницаемыми мембранами [47]. В отличие от этого, гемофильтрация и гемодиафильтрация характеризуются вливанием в кровь больших объемов раствора электролита (от 20 л до более чем 100 л). Все чаще такой раствор готовится интерактиво из ультрачистого диализирующего раствора. Большие объемы раствора, вводимого при гемофильтрации и гемодиафильтрации, а также опасения по поводу переноса эндотоксинов и фрагментов эндотоксинов через высокопоточные мембраны, требуют использования такого раствора для минимизации риска для пациента.

А.2 Химические загрязнители в диализирующем растворе

При разработке настоящего стандарта обсуждалась необходимость включения максимальных уровней содержания химических загрязняющих веществ в диализирующем растворе. Было предложено, чтобы максимально допустимые уровни химических загрязнений в диализирующем растворе были такими же, как и в воде, используемой для приготовления диализирующего раствора, поскольку не было никаких данных, подтверждающих необходимость более низких уровней. Диализирующий раствор готовится из воды и концентратов, соответствующих требованиям ISO 23500-3:2019 и          ISO 23500-4:2019, включая те же требования к максимальным уровням химических загрязнений, которые были предложены для включения в настоящий стандарт. Поскольку вода и концентраты смешиваются с использованием отдельных аппаратов для диализа или центральных систем доставки диализирующего раствора, которые должны быть изготовлены из материалов, не вносящих химических загрязнений в диализирующий раствор, был сделан вывод о том, что включение максимально допустимых уровней химических загрязнений в диализирующем растворе будет избыточным и создаст ненужную нагрузку на отделения диализа.

A.3 Испытания на соответствие микробиологическим требованиям

Первоначальные клинические наблюдения, демонстрирующие связь между уровнем бактерий в диализирующем растворе и пирогенными реакциями, были основаны на культурах, полученных с использованием стандартного агара (SMA), среды, содержащей относительно мало питательных веществ [11]. Позже было рекомендовано использовать триптический соевый агар (TSA) – универсальную среду для выделения и культивирования прихотливых микроорганизмов, поскольку она считалась более подходящей для культивирования диализирующего раствора, содержащего бикарбонат.

Рекомендуемые методы определения микробиологического содержания жидкости приведены в таблице 1. Такие методы дают лишь относительную характеристику бактериальной бионагрузки, а не абсолютную меру. Различные типы сред и инкубационные периоды могут приводить к различным концентрациям колоний и типам извлекаемых микроорганизмов [8], [46] и [48].

В более ранних исследованиях было показано, что использование агара Reasoner 2A (R2A) приводит к более высокому количеству колоний, чем использование триптического соевого агара (TSA) для образцов воды и диализирующего раствора [49]. В более поздней публикации, опубликованной в 2016 году, авторы указали, что не было никаких существенных различий для сравнения бактериальной нагрузки стандартной воды для диализа и стандартного диализирующего раствора, дающей количество колоний                           > 50 КОЕ/мл при анализе с использованием R2A и TSA в условиях, указанных выше [8].

Триптоноглюкозный агар (TGEA), инкубированный при температуре от 17 до 23 °С в течение 7 дней, также давал более высокое количество колоний, чем TSA [6]. Maltais и др. [8] при сравнении этой среды с ТБА также показали, что доля стандартных образцов воды для диализа, дающих количество колоний >50 КОЕ/мл, существенно отличалась от той, что была обнаружена при использовании ТЭА при температуре инкубации от                    35 до 37 °С и времени инкубации 48 часов (Р = 0,001). Пропорции образцов диализирующего раствора, в которых микробная нагрузка составляла ≥50 КОЕ/мл существенно не различались в зависимости от среды (TGEA и TSA) и соответствующих условий инкубации.

Выбранные питательная среда и время инкубации должны основываться на типе анализируемой жидкости, например стандартный диализирующий раствор, вода, используемая для приготовления стандартного диализирующего раствора, ультрачистый диализирующий раствор, вода, используемая для приготовления ультрачистого диализирующего раствора, или раствор, используемый для интерактивной терапии, такой как гемодиафильтрация. Выбранный метод должен основываться на анализе преимуществ, недостатков и чувствительности каждого из предложенных методов. Он также должен обеспечивать безопасность больных, учитывать местную практику лабораторной работы и обеспечивать соблюдение местных нормативных требований и требований компенсации.

Метод мембранной фильтрации применяется, когда желательна или требуется более высокая чувствительность. Использование больших объемов (до 1000 мл) обеспечит большую чувствительность, но улучшенная чувствительность должна быть сбалансирована с повышенным риском загрязнения при сборе и обращении с образцом.

Даже при использовании самых чувствительных методов, соответствие строгим требованиям для приготовленного интерактивно замещающего раствора не может быть продемонстрировано культивированием; это должно быть обеспечено использованием валидированного процесса.

Наличие нетуберкулезных микобактерий было связано с несколькими вспышками инфекции в отделениях диализа [51], [52] и [53].

Извлечение грибков из диализирующего раствора подразумевает потенциальный риск для пациентов, находящихся на диализе [50]. В настоящее время нет требований к регулярному контролю за наличием грибов (т.е. дрожжей и нитчатых грибов), однако, если требуется их указание, мембранная фильтрация является предпочтительным методом получения образца для анализа. В качестве питательной среды следует использовать агар Сабуро или агар с солодовым экстрактом (МЕА).

Рекомендуется температура инкубации от 17 до 23 °С и время инкубации 168 ч                  (7 дней). Другие среды, условия инкубации и время подсчета колоний могут быть использованы при условии, что было продемонстрировано, что такие методы были надлежащим образом валидированы и сопоставимы с приведенными методами.

Приложение В

(информационное)

Справочные таблицы

Таблица B.1 — Максимально допустимые уровни токсичных химических веществ и электролитов диализирующего раствора в воде для диализаa

| Загрязнитель | Максимальная концентрация мг/лb |
| --- | --- |
| Загрязнители с документально подтвержденной токсичностью при гемодиализе |  |
| Алюминий | 0,01 |
| Общий хлор1 | 0,1 |
| Медь | 0,1 |
| Фторид | 0,2 |
| Свинец | 0,005 |
| Нитрат (в виде N) | 2 |
| Сульфат | 100 |
| Цинк | 0,1 |
| Электролиты обычно содержащиеся в диализирующем растворе |  |
| Кальций | 2 (0,05 ммоль/л) |
| Магний | 4 (0,15 ммоль/л) |
| Калий | 8 (0,2 ммоль/л) |
| Натрий | 70 (3,0 ммоль/л) |
| Примечание – Эта таблица взята из ISO 23500-3:2019. - Врач, отвечающий за диализ, несет полную ответственность за обеспечение качества воды, используемой для диализа. - Если не указано иное. 1 При добавлении хлора в воду часть хлора вступает в реакцию с органическими материалами и металлами в воде и недоступна для дезинфекции (потребность воды в хлоре). Оставшийся хлор представляет собой общий хлор, который является суммой свободного хлора (несвязанного) хлора и комбинированного хлора. Прямого метода измерения хлорамина не существует. Он обычно устанавливается путем измерения общей и свободной концентрации хлора и вычисления разности. При использовании тестов на общий хлор в качестве единичного анализа максимальный уровень как хлора, так и хлорамина не должен превышать 0,1 мг/л. Поскольку нет никакого различия между хлором и хлорамином, допустимо предполагать, что весь присутствующий хлор является хлорамином. Примечание – Предельно допустимые уровни загрязняющих веществ, перечисленные в таблицах B.1 и B.2, включают ожидаемую неопределенность, связанную с аналитическими методологиями, перечисленными в таблице B.3 |  |

Таблица B.2 – Максимально допустимые уровни содержания других

микроэлементов в воде для диализа

| Загрязнитель | Максимальная концентрация мг/л |
| --- | --- |
| Сурьма | 0,006 |
| Мышьяк | 0,005 |
| Барий | 0,1 |
| Бериллий | 0,000 4 |
| Кадмий | 0,001 |
| Хром | 0,014 |
| Ртуть | 0,000 2 |
| Селен | 0,09 |
| Серебро | 0,005 |
| Таллий | 0,002 |
| Примечание – Предельно допустимые уровни загрязняющих веществ, перечисленные в таблицах B.1 и B.2, включают ожидаемую неопределенность, связанную с аналитическими методологиями, перечисленными в Таблице B.3. |  |

Химические анализы веществ, перечисленных в таблицах B.1 и B.2, могут быть получены с использованием методов, на которые ссылаются ISO, Американская ассоциация общественного здравоохранения или Агентство по охране окружающей среды США, или других эквивалентных аналитических методов. В тех случаях, когда анализ отдельных микроэлементов, перечисленных в  таблице B.2, отсутствует, можно использовать анализ общего содержания тяжелых металлов с максимально допустимым уровнем не менее 0,1 мг/л.

Таблица B.3 – Аналитические методы испытаний химических  загрязняющих веществ

| Загрязнитель | Аналитический метод |  | Ссылка, номер метода |
| --- | --- | --- | --- |
| Алюминий | Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой или атомно-абсорбционный (электротермический) метод |  | ISO 17294-2:2016 Американская ассоциация общественного здравоохранения, № 3113 |
| Сурьма | Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой или атомно-абсорбционный (платформа) метод |  | ISO 17294-2:2016 Агентство по охране окружающей среды США, № 200.9 |
| Мышьяк | Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой или атомно-абсорбционный (газогидратный) метод |  | ISO 17294-2:2016 Американская ассоциация общественного здравоохранения, № 3114 |
| Барий | Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой или атомно-абсорбционный (электротермический) метод |  | ISO 17294-2:2016 Американская ассоциация общественного здравоохранения, № 3113 |
| Бериллий | Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой или атомно-абсорбционный (платформа) метод |  | ISO 17294-2:2016 Агентство по охране окружающей среды США, № 200.9 |
| Продолжение таблицы В.3 |  |  |  |
| Загрязнитель |  | Аналитический метод | Ссылка, номер метода |
| Кадмий |  | Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой или атомно-абсорбционный (электротермический) метод | ISO 17294-2:2016 Американская ассоциация общественного здравоохранения, № 3113 |
| Кальций |  | Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой или ЭДТА (этилендиаминтетрауксусной кислоты) титриметрический метод или атомноабсорбционный (прямая аспирация) или ионно-специфичный электрод | ISO 17294-2:2016 Американская ассоциация общественного здравоохранения, № 3500-Ca D Американская ассоциация общественного здравоохранения, № 3111B |
| Общий хлор |  | DPD (N-Диэтил-п-фенилендиамин) титриметрический метод определения железа или DPD (N-Диэтил-п- фенилендиамин) колориметрический метод, тиокетон Михлера (TMK/MTK) колориметрический метод | Американская ассоциация общественного здравоохранения, № 4500-Cl F Американская ассоциация общественного здравоохранения, № 4500-Cl G |

| Алюминий | Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой или атомно-абсорбционный (электротермический) метод | ISO 17294-2:2016 Американская ассоциация общественного здравоохранения, № 3113 |
| --- | --- | --- |
| Хром | Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой или атомно-абсорбционный (электротермический) метод | ISO 17294-2:2016 Американская ассоциация общественного здравоохранения, № 3113 |
| Медь | Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой, или атомноабсорбционный (прямая аспирация), или неокупроиновый метод | ISO 17294-2: 2016 Американская ассоциация общественного здравоохранения, № 3111 Американская ассоциация общественного здравоохранения, № 3500-Cu D |
| Фторид | Ионная хроматография или метод с использованием ионоселективного электрода или метод 2-(4- Сульфофенилазо)-1,8-дигидрокси-3,6- нафталиндисульфокислота тринатриевая соль (SPADNS) | ISO 10304-1:2007 ISO 10359-1:1992 Американская ассоциация общественного здравоохранения, № 4500-F- C Американская ассоциация общественного здравоохранения, № 4500-F- D |
| Свинец | Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой или атомно-абсорбционный (электротермический) метод | ISO 17294-2:2016 Американская ассоциация общественного здравоохранения, № 3113 |

| Продолжение таблицы В.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Загрязнитель | Аналитический метод | Ссылка, номер метода |

| Магний | Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой, или атомноабсорбционный (прямая аспирация) метод, ионная хроматография | ISO 17294-2:2016 Американская ассоциация общественного здравоохранения, № 3111 EPA 300.7;1986 |
| --- | --- | --- |
| Ртуть | Беспламенная техника холодного пара (атомная абсорбция) | Американская ассоциация общественного здравоохранения, № 3112 |
| Нитрат | Ионная хроматография или спектрофотометрический метод с использованием сульфосалициловой кислоты или метод восстановления кадмия | ISO 10304-1:2007 ISO 7890-3:1988 Американская ассоциация общественного здравоохранения, № 4500-NO3 E |
| Калий | Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой или атомноабсорбционный (прямая аспирация) или пламенно-фотометрический метод или ионно-специфичный электрод | ISO 17294-2:2016 Американская ассоциация общественного здравоохранения, № 3111 Американская ассоциация общественного здравоохранения, № 3500-K D Американская ассоциация общественного здравоохранения, № 3500-K E |

| Селен | Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой или атомноабсорбционный (газогидратный) метод, или атомно-абсорбционный (электротермический) метод | ISO 17294-2:2016 Американская ассоциация общественного здравоохранения, № 3114 Американская ассоциация общественного здравоохранения, № 3113 |
| --- | --- | --- |
| Серебро | Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой или атомно-абсорбционный (электротермический) метод | ISO 17294-2:2016 Американская ассоциация общественного здравоохранения, № 3113 |
| Натрий | Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой или атомно-абсорбционный (прямая аспирация) или пламенно-фотометрический метод или ионно-специфичный электрод | ISO 17294-2:2016 Американская ассоциация общественного здравоохранения, № 3111 Американская ассоциация общественного здравоохранения, № 3500-Na D |
| Сульфат | Ионная хроматография или турбидиметрический метод | ISO 10304-1:2007 Американская ассоциация общественного здравоохранения, № 4500- SO42- E |
| Таллий | Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой или атомно-абсорбционный (платформа) метод | ISO 17294-2:2016 Агентство по охране окружающей среды США, № 200.9 |

| Окончание таблицы В.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Загрязнитель | Аналитический метод | Ссылка, номер метода |

| Общее содержание тяжелых металлов | Колориметрический метод | Европейская Фармакопея, 2.4.8 Фармакопея США, < 1231 > |
| --- | --- | --- |
| Цинк | Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой или атомно-абсорбционный (прямая аспирация) или дитизонный метод | ISO 17294-2:2016 Американская ассоциация общественного здравоохранения, № 3111 Американская ассоциация общественного здравоохранения, № 3500-Zn D |

Библиография

[1]	ISO 10359-1:1992, Water quality — Determination of fluoride — Part 1: Electrochemical probe method for potable and lightly polluted water.

[2]	ISO 17294-2:2016, Water quality — Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) — Part 2: Determination of selected elements including uranium isotopes.

[3]	ISO 23500-2:2019, Preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies — Part 2: Water treatment equipment for haemodialysis applications and related therapies.

[4]	RICE E.W, BAIRD A.B, EAToN A.D Standard Methods for the Examination of Water and  Wastewater. 23rd Edition, American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, 2017.

[5]	U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Methods for the determination of metals in environmental samples, Supplement 1 (EPA-600-R-94-111). Cincinnati (Ohio) Environmental Monitoring Systems Laboratory.

[6]	VAN DER LINDE K., LIM B.T., RoNDEEL J.M., ANToNISSEN LP, dE JoNg GM. Improved bacteriological surveillance of haemodialysis fluids a comparison between Tryptic soy agar and Reasoner's 2A media. Nephrol. Dial. Transplant. 1999, 14 (10) pp.2433–2437.

[7]	REASoNER D.J., & GELDREICH E.E. A new medium for the enumeration and subculture of bacteria from potable water. Appl. Environ. Microbiol. 1985, 49 pp.1–7.

[8]	MALTAIs JB, MEyER KB, FosTER MC Comparison of techniques for culture of dialysis water and fluid. Hemodial Int. 2017. 21 pp.197–205.

[9]	MAsAKANE I., TsUBAKIHARA Y., AKIBA T., WATANABE Y., ISEKI  K.  Bacteriological  qualities  of dialysis fluid in Japan as of 31 December 2006. Ther. Apher. Dial. 2008, 12 (6) pp.457–463.

[10]	DAWIDs S.G., & VEJLsgAARD R. Bacteriological and clinical evaluation of different dialysate delivery systems. Acta Med. Scand. 1976, 199 (3) pp.151–155.

[11]	FAVERo  M.S.,  PETERsON N.J.,  BoyER  K.M.,  CARsON   LA,  BOND   WW.   Microbial  contamination of renal dialysis systems and associated risks, Trans. Amer. Soc. Artif. Int. Organs. 1974, 20 pp.175–183.

[12]	FAVERo M.S., PETERsON N.J., CARsON L.A., BOND  WW,  HINDMAN  SH.  Gram-negative  water bacteria in hemodialysis systems. Health Lab. Sci. 1975, 12 (4) pp.321–334.

[13]	HINDMAN S.H., CARsON L.A., PETERsON N.J., ScHONBERgER LB, SOLANo JT.  Pyrogenic reactions  during haemodialysis caused by extramural endotoxin. Lancet. 1975, 2 (7938) pp.732–734.

[14]	IzUHARA Y., & MIyATA T. SAITO K. Ishikawa N., Kakuta T., Nangaku M., Yoshida H., Saito A., Kurokawa K., van Ypersele de Strihou C. Ultrapure dialysate decreases plasma pentosidine, a marker of “carbonyl stress,”. Am. J. Kidney Dis. 2004, 43(6) pp.1024–1029.

[15]	JONEs D.M., TOBIN B.M., HARLow G.R., RALsTON A.J. Bacteriological studies of the modified Kiil dialyser. BMJ. 1970, 3 (5715) pp.135–137.

[16]	GAZENFELDT-Gazit E.. Eliahou H.E. Endotoxin antibodies in patients on maintenance hemodialysis. Isr. J. Med. Sci. 1969, 5 pp.1032–1036.

[17]	OUSEPH R., JONEs S., DHANANJAyA N., WARD  R.A.  Use  of  ultrafiltered  dialysate  is  associated with improvements in haemodialysis-associated morbidity in patients treated with reused dialysers. Nephrol. Dial. Transplant. 2007, 22(8) pp.2269–2275.

[18]	VANHOLder     R.,  VAN  HAECKE    E., VEys     N.,  RINgOIR     S.    Endotoxin  transfer  through dialysis membranes small- versus large-pore membranes. Nephrol. Dial. Transplant. 1992,  7 (4) 333–339.

[19]	LAUDE-SHARP M., CAROFF M., SIMARD L., PUSINERI C., KAzATCHKINE M.D., HAEFFNER-CAVAILLoN N. Induction of IL-1 during hemodialysis Transmembrane passage of intact endotoxin (LPS). Kidney Int. 1990, 38 (6) pp.1089–1094.

[20]	EVANs R.C., & HOLMEs C.J. In vitro study of the transfer of cytokine-inducing substances across selected high-flux hemodialysis membranes. Blood Purif. 1991, 9 (2) pp.92–101.

[21]	UREÑA P., HERBELIN A., ZINGRAFF J., LAIR M., MAN NK., DEscAMPs-LATscHA B.,  DRÜEKE  T. Permeability of cellulosic and non-cellulosic membranes to endotoxin subunits and cytokine production during in-vitro haemodialysis. Nephrol. Dial. Transplant. 1992, 7 (1) pp.16–28.

[22]	BOMMER J., BECKER K.P., URBAscHEK R. Potential transfer of endotoxin across  high-flux polysulfone membranes. J. Am. Soc. Nephrol. 1996, 7 (6) pp.883–888.

[23]	ScHINDLER R., CHRIsT-KOHLRAUscH F., FREI U., SHALDON S. Differences in the permeability of high-flux dialyzer membranes for bacterial pyrogens. Clin. Nephrol. 2003, 59 (6) pp.447–454.

[24]	WEBER V., LINsBERgER I., RossMANITH E., WEBER  C, FALKENHAGEN  D.  Pyrogen  transfer  across high- and low-flux hemodialysis membranes. Artif. Organs. 2004, 28 (2) pp.210–217.

[25]	ScHINDLER  R., BECK  W.,  DEPPIscH  R., AUssIEKER  M, WILDE  A, GÖHL  H, FREI U.  Short bacterial DNA fragments Detection in dialysate and induction of cytokines. J. Am. Soc. Nephrol. 2004, 15 (12) pp.3207–3214.

[26]	YAMAgAMI S., ADACHI T., SUGIMURA T., WADA S, KIsHIMoTo T, MAEKAWA M, YosHIMURA R, NIWA  M, TERANO  Y, SHALDON  S.  Detection of endotoxin antibody in long-term dialysis patients. Int. J. Artif. Organs. 1990, 13 (4) pp.205–210.

[27]	TOKARs J.I., ALTER M.J., FAVERo M.S. National surveillance of dialysis associated diseases in the United States, 1993. ASAIO J. 1996, 42 (3) pp.219–229.

[28]	BERNICK J.J., PORT F.K., FAVERo M.S., BRowN D.G. Bacterial and endotoxin permeability of hemodialysis membranes. Kidney Int. 1979, 16(4) pp.491–496.

[29]	BOMMER J., BECKER K.P., URBAscHEK R., RITz E.,  URBAscHEK  B.  No  evidence  for  endotoxin transfer across high-flux polysulfone membranes. Clin. Nephrol. 1987, 27 (6) pp.278–282.

[30]	HAsEgAWA T., NAKAI S., MAsAKANE I., WATANABE  Y.,  ISEKI  K.,  TsUBAKIHARA  Y.,  AKIzAWA  T. Dialysis fluid endotoxin level and mortality in maintenance hemodialysis a nationwide cohort study. Am J Kidney Dis. 2015, 65 (6) pp.899-904.

[31]	KAWANIsHI H., MAsAKANE I., ToMO T. The new standard of fluids for hemodialysis in Japan. Blood Purif. 2009, 27 (Suppl 1) pp.5–10.

[32]	QUELLHORsT E. Methods of hemodialysis. Nieren- Hochdruckkr. 1998, 27 pp.35–41.

[33]	ScHINDLER R., LoNNEMANN G., ScHÄFFER J., SHALDON S., KocH KM., KRAUTzIg S. The effect of ultrafiltered dialysate on the cellular content of interleukin-1 receptor antagonist in patients on chronic hemodialysis. Nephron. 1994, 68 (2) pp.229–233.

[34]	ScHIFFL H., LANG S.M., STRATAKIs D., FISCHER R. Effects of ultrapure dialysis fluid on nutritional status and inflammatory parameters. Nephrol. Dial. Transplant. 2001, 16 (9) pp.1863–1869.

[35]	RAHMATI M.A., HOMEL P., HOENICH  N.A.,  LEVIN  R.,  KAYsEN  GA.,  LEVIN  NW.  The  role  of improved water quality on inflammatory markers in patients undergoing regular dialysis. Int. J. Artif. Organs. 2004, 27 (8) pp.723–727.

[36]	HSU P.-Y., LIN C.-L., YU C. C., CHIEN C.C., HsIAU TG, SUN T.H., HUANg L.M., YANG C.W. Ultrapure dialysate improves iron utilization and erythropoietin response in chronic hemodialysis patients – A prospective cross-over study. J. Nephrol. 2004, 17 (5) pp.693–700.

[37]	ARIzONo  K., NOMURA  K., MoToyAMA  T.,  MATsUOKa  K., MIyAzU   R., TAKEsHITA  H., FUKUI  H.   Use of ultrapure dialysate in reduction of chronic inflammation during hemodialysis. Blood Purif. 2004, 22 (Suppl 2) pp.26–29.

[38]	FURUyA R., KUMAGAI H.,  TAKAHAsHI  M.,  SANO  K.,  HIsHIDA  A.  Ultrapure  dialysate  reduces plasma levels of β2-microglobulin and pentosidine in hemodialysis patients. Blood Purif. 2005, 23 (4) pp.311–316.

[39]	MATsUHAsHI N., & YosHIOKA  T.  Endotoxin-free dialysate improves response to erythropoietin   in hemodialysis patients. Nephron. 2002, 92(3) pp.601–604.

[40]	BAZ M., DURAND C., RAgON A., JABER K., ANDRIEU D., MERzOUK T., PURgUS R., OLMER M., REyNIER  JP., BERLAND  Y.  Using ultrapure water in hemodialysis delays carpal tunnel syndrome. Int. J. Artif. Organs. 1991, 14(11) pp.681–685.

[41]	KLEOPHAs W., HAAsTERT B., BACKUs G., HILgERs P., WEsTHOFf A., vAN ENDERT G. Long-term experience with an ultrapure individual dialysis fluid with a batch type machine. Nephrol. Dial. Transplant. 1998, 13 (12) pp.3118–3125.

[42]	ScHIFFL H., FISCHER R., LANG  S.M., MANGEL  E.  Clinical manifestations of AB-amyloidosis Effects  of biocompatibility and flux. Nephrol. Dial. Transplant. 2000, 15(6) pp.840–845.

[43]	MCKANE  W.,  CHANDNA S.M.,  TATTERSALL  J.E.,  GREENWooD  R.N.,  FARRINgToN  K.   Identical decline of residual renal function in high-flux biocompatible hemodialysis and CAPD. Kidney Int. 2002, 61(1) pp.256–265.

[44]	ScHIFFL  H., LANG S.M., FISCHER  R.   Ultrapure dialysis fluid slows loss of residual renal function in new dialysis patients. Nephrol. Dial. Transplant. 2002, 17 (10) pp.1814–1818.

[45]	EUROPEAN RENAL ASSOCIATION - European Dialysis and Transplant Association, European Best Practice Guidelines for Haemodialysis. (Part I), Section IV Dialysis fluid purity. Nephrol. Dial. Transplant. 2002, 17 (Suppl 7) pp.45–62.

[46]	LEDEBo I., & NysTRAND R. Defining the microbiological quality of dialysis fluid. Artif. Organs. 1999, 23 (1) pp.37–43.

[47]	LEyPOLDT	J.K.,  ScHMIDT	B.,  GURLAND	H.J.	Measurement of backfiltration rates during hemodialysis with highly permeable membranes. Blood Purif. 1991, 9 (2) pp.74–84.

[48]	PAss  T.,  WRIGHT  R., SHARP  B., HARDINg  G.B.  Culture of dialysis fluids on nutrient-rich media   for short periods at elevated temperatures underestimates microbial contamination. Blood Purif. 1996, 14 (2) pp.136–145.

[49]	SITTER T., BERgNER A., ScHIFFL H. Dialysate related cytokine induction and response to recombinant human erythropoietin in haemodialysis patients. Nephrol. Dial. Transplant. 2000, 15 (8) pp.1207–1211.

[50]	KIDD E.E. Bacterial contamination of dialysing fluid of artificial kidney. BMJ. 1964, 1(5387) pp.880–882.

[51]	HAsHEMI SHAHRAKI  A., TRoVATo  A., DROz  S., HAIDARIEH P.,  BORRoNI  E., MIRsAEIDI   M., MANNINO R., HAsHEMzADEH M., MARIOTTINI A., CIRILLo DM., TORTOLI  E.  Mycobacterium  aquaticum  sp. nov., a rapidly growing species isolated from haemodialysis water. Int J Syst Evol Microbiol. 2017, 67(9)pp.3279-3282.

[52]	BOLAN G., REINgOLD A.L., CARsON L.A. Silcox V.A., Woodley C.L., Hayes P.S., Hightower A.W., McFarland L., Brown JW 3rd., Petersen N.J. Infections with Mycobacterium chelonei in patients receiving dialysis and using reprocessed dialyzers. J. Infect. Dis. 1985, 152 (5) pp.1013–1019.

[53]	LowRy P.W., BECK-SAgUE  C.M., BLAND L.A., AgUERO  SM.,  ARDUINo  M.J.,  MINUTH  A.N., MURRAY R.A., SwENsON J.M., JARVIs W.R. Mycobacterium chelonae infection among patients receiving high-flux dialysis in a hemodialysis clinic in California. J. Infect. Dis. 1990, 161(1) pp.85–90.

[54]	ISO 7890-3:1988, Water quality -- Determination of nitrate -- Part 3: Spectrometric method using sulfosalicylic acid.

[55]	EPA 300.7:1986, Quality Criteria for Water.

[56]	EPA 200.9:1994, Determination of Trace Elements by Stabilized Temperature Graphic Furnace Atomic Absorption.

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

Таблица В.А1 – Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 23500-1:2019 Preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies — Part 1: General requirements (Подготовка жидкостей для гемодиализа и сопутствующей терапии и менеджмент качества — Часть 1: Общие требования) | IDT | СТ РК ISO 23500-1* «Подготовка жидкостей для гемодиализа и сопутствующей терапии и менеджмент качества. Часть 1. Общие требования» |
| ISO 23500-3:2019 Preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies — Part 3: Water for haemodialysis and related therapies (Подготовка жидкостей для гемодиализа и сопутствующей терапии и менеджмент качества — Часть 3: Качество воды для гемодиализа и сопутствующей терапии) | MOD | СТ РК 3152-2018 Подготовка и управление качеством жидкостей для гемодиализа и связанных с ними методов лечения. Часть 3. Вода для гемодиализа и связанных с ними методов лечения |
| ISO 23500-4:2019 Preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies — Part 4: Concentrates for haemodialysis and related therapies (Подготовка жидкостей для гемодиализа и сопутствующей терапии и менеджмент качества — Часть 4: Концентраты для гемодиализа и сопутствующей терапии) | IDT | СТ РК ISO 23500-4* Подготовка и управление качеством жидкостей для гемодиализа и связанных с ними методов лечения. Часть 4. Концентраты для гемодиализа и связанных с ними методов лечения |
| * на стадии разработки |  |  |

МКС 11.040.40 IDT Ключевые слова: жидкости для гемодиализа, терапия, менеджмент качества, качество жидкости

МКС 11.040.40 IDT Ключевые слова: жидкости для гемодиализа, терапия, менеджмент качества, качество жидкости

РАЗРАБОТЧИК:

Объединение юридических лиц «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

Исполнительный директор					        Радостовец В.Н.

Директор Департамента технического

регулирования и метрологии					        Калдарбек А.А.