Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Защита от повреждений острыми медицинскими предметами

Требования и методы испытаний

Часть 1

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОСТРЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕДМЕТОВ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СТ РК ISO 23907-1

(ISO 23907-1:2019 Sharps injury protection — Requirements and test methods — Part 1: Single-use sharps containers, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от «   » ____ 202_года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                                        ISO 23907-1:2019 Sharps injury protection — Requirements and test methods — Part 1: Single-use sharps containers (Защита от повреждений острыми медицинскими предметами — Требования и методы испытаний — Часть 1:Контейнеры для сбора острых медицинских предметов одноразового использования).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Перевод с английского языка (en)

В разделе «Нормативные ссылки» и в тексте стандарта ссылочные международные  стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов Республики Казахстан 
«О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

_________________________________________________________________________

Защита от повреждений острыми медицинскими предметами

Требования и методы испытаний

Часть 1

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОСТРЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕДМЕТОВ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

_________________________________________________________________________

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к контейнерам для сбора острых медицинских предметов одноразового использования, предназначенным для сбора острых медицинских отходов со средствами защиты острых частей и без таковых, например, лезвия скальпеля, трокары, иглы для подкожных инъекций и шприцы.

Настоящий стандарт распространяется на контейнеры для сбора острых медицинских предметов одноразового использования, которые поставляются производителем в полной комплектации, и на контейнеры для сбора острых медицинских предметов одноразового использования, которые поставляются 
в разобранном виде для сборки пользователем.

Не распространяется на контейнеры для сбора острых медицинских предметов многократного использования или на внешние контейнеры, используемые для транспортировки контейнеров для сбора острых медицинских предметов одноразового использования.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая его изменения).

ISO 7864:2016 Sterile hypodermic needles for single use (Иглы стерильные для подкожных инъекций одноразового применения).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в целях стандартизации по следующим адресам:

— Интерактивная платформа просмотра ISO доступна по адресу: https://www.iso.org/obp

— Электропедия IEC доступна по адресу: http://www.electropedia.org/

3.1 Отверстие (aperture): Отверстие контейнера для сбора острых медицинских предметов (3.15), в котором острые медицинские предметы сдают на утилизацию.

3.2 Закрывающее устройство (closure feature): Заслонка, пробка, крышка или задвижка, которой закрывается отверстие (3.1).

3.3 Линия наполнения (fill line): Отметка, индикатор или черта  на контейнере, которая показывает объем наполнения (3.4).

3.4 Объем наполнения (fill volume): Используемый объем, определяемый производителем и отмеченный на контейнере линией наполнения (3.3).

3.5 Ручка (handle): Выступающий элемент, выступающая часть, загнутый борт или углубление, предназначенный(ое) для того, чтобы поднять контейнер.

3.6 Встроенный (integrally attached): Присоединенный или подсоединенный 
к контейнеру на постоянной основе.

3.7 Устойчивость к утечке (leak-resistance): Способность контейнера предотвращать вытекание жидкости.

Примечание - См. условия, отраженные в 5.4.

3.8 Разрешенная производителем общая масса (manufacturer’s allowable gross mass): Максимальная масса контейнера и его содержимого в соответствии 
с рекомендацией производителя для безопасного обращения и работы.

Примечание - Масса измеряется в килограммах (кг).

3.9 Приспособление для отсоединения иглы (needle disconnection feature): Приспособление, позволяющее отсоединить острые медицинские предметы (3.15), предназначенные для работы одной рукой.

3.10 Прокол (penetration): Движение иглы через исследуемый образец (3.19) до тех пор, пока игла не выйдет в точке на стороне, противоположной точке входа.

3.11 Сила прокола (penetration force): Сумма силы, применяемая к игле для подкожных инъекций, для достижения прокола (3.10).

Примечания

1 Сила прокола выражается в ньютонах (Н);

2 См. условия, отраженные в 5.3.

3.12 Постоянное закрывающее устройство (permanent closure): Закрывающее устройство (3.2), встроенное (3.6) в контейнер, которое после активации невозможно повторно открыть вручную.

3.13 Карманные коллекторы (pocket collectors): Контейнер для сбора острых медицинских предметов (3.15), объем наполнения (3.4) которого равен 0,6 л или меньше.

Примечание - Основные конструктивные соображения для карманных коллекторов заключаются в предотвращении прокола (3.10) контейнера острым(и) медицинским(и) предметом(ами) (3.15), одновременно с этим обеспечивая  компактный размер, который пользователь можно удобно  носить, например, у себя в кармане. Для обеспечения портативности и малозаметности эти устройства исключены из определенных аспектов требований данного стандарта.

3.14 Вторичный стабилизатор (secondary stabilizer): Приспособление или деталь конструкции, предназначенное(ая) для обеспечения дополнительной стабильности и предотвращения опрокидывания устройства.

3.15 Острые медицинские предметы (sharps): Предметы, которые могут порезать или проткнуть кожу.

Например - Иглы разных видов, шприцы, скальпели, битое стекло, предметные стекла, чашки для культивирования, битые капиллярные трубки, битая жесткая пластмасса, открытые концы стоматологической лигатуры.

3.16 Зона содержания острых медицинских предметов (sharps containment area): Поверхность, которая непосредственно окружает острые медицинские предметы (3.15) 
с целью защиты от прокола контейнера во время использования и в окончательной закрытой конфигурации.

3.17 Контейнер для сбора острых медицинских предметов одноразового использования (single-use sharps container): Контейнер, предназначенный производителем только для однократного наполнения.

3.18 Временное закрывающее устройство (temporary closure): Закрывающее устройство (3.2), встроенное (3.6) в контейнер, которое после активации для закрывания можно повторно открыть, не сломав его.

3.19 Образец для испытания (test specimen): Часть контейнера.

Примечание - См. условия, отраженные в 5.3.2.1.

3.20 Общий объем контейнера (total volume of the container): Полное воздушное пространство в закрытом контейнере.

4 Требования

4.1 Общие положения

Принципы оценки риска, а также человеческие факторы необходимо учитывать в процессе разработки контейнеров для сбора острых медицинских предметов одноразового использования, например, с применением соответствующих требований ISO 14971.

Основным преобладающим цветом является желтым,  за исключением случаев, когда иное предусмотрено местным законодательством.

Видимость уровня наполнения является одной из целей конструирования контейнеров.

Дополнительное разъяснение обоснования настоящего стандарта приводится 
в Приложении A.

4.2 Конструкция

4.2.1 Устойчивость контейнера

Контейнер не должен переворачиваться при проведении испытания в соответствии 
с 5.1.

К контейнерам, рекомендованным для использования вместе с настенным креплением, и карманным коллекторам не применимо требование, указанное в 5.1. Требование применяется к контейнерам, предназначенным для использования 
на горизонтальной поверхности. Контейнеры для сбора острых медицинских предметов, предназначенные для использования вместе с вторичным стабилизатором, проходят испытание вместе с таким устройством.

Контейнеры для сбора острых медицинских предметов (за исключением карманных коллекторов), оснащенные приспособлением для отсоединения иглы, имеют элемент, посредством которого процедура отсоединения выполняется одной рукой.

4.2.2 Прочность ручек

Все контейнеры для сбора острых медицинских предметов, за исключением карманных коллекторов, оснащаются одной или несколькими ручками

При проведении испытания в соответствии с 5.2 ручка/ переносное приспособление не ломается и не отделяется в ходе испытания. Положение ручки (ручек), углублений для пальцев, выступающих частей или загнутых бортов не должно мешать нормальной эксплуатации контейнера.

Углубления для пальцев, при наличии, размещаются выше линии наполнения. Данное требование не применимо к карманным коллекторам.

4.2.3 Отверстие и закрывающее устройство

4.2.3.1 Общие положения

Контейнеры для сбора острых медицинских предметов одноразового использования оснащаются встроенными закрывающими устройствами. Карманные коллекторы, предназначенные только для одного изделия, исключены из требований, касающихся присоединения закрывающего устройства. Отверстие должно быть сконструировано таким образом, чтобы свести к минимуму риск случайного повреждения острыми медицинскими предметами при размещении острых медицинских предметов в контейнер.

Должен иметься индикатор или механизм, желательно визуальный, который должен обеспечивать четкое различие между срабатыванием постоянного и временного закрывающего устройства.

4.2.3.2 Требования к отверстию

Должна иметься возможность помещать острые медицинские предметы в контейнер для  острых медицинских предметов, не используя при этом вторую руку для манипулирования отверстием. Отверстие контейнеров, предназначенное для установки в зонах общественного пользования, сконструировано таким образом, чтобы ограничить введение кисти в контейнер и удаления его содержимого.

Отверстие должно быть сконструировано таким образом, чтобы предотвращать риск переполнения.

4.2.3.3 Требования к закрывающему устройству

Закрывающие устройства должны закрываться в отсутствии риска повреждения пользователя острыми медицинскими предметами.

После активации постоянного закрывающего устройства его нельзя открыть вручную. Все контейнеры, в том числе карманные коллекторы, оснащаются временным закрывающим устройством и постоянным закрывающее устройство.

После активации временного закрывающего устройства на закрытие его можно повторно открыть одной рукой в отсутствии риска повреждения пользователя острыми медицинскими предметами и для него может потребоваться вторичный стабилизатор.

4.2.4 Устойчивость к проколу

При проведении испытания в соответствии с 5.3 сила, требуемая для прокола образца для испытания,  составляет не менее 16 Н, а среднее значение составляет 18 Н или больше.

4.2.5 Устойчивость к повреждению или течи после падения с высоты

При проведении испытания в соответствии с 5.4 должны отсутствовать признаки течи или повреждения зоны содержания острыми медицинскими предметами.

Как минимум через пять минут после каждого падения с высоты проводят визуальную проверку следующих аспектов:

— должно отсутствовать повреждение, ставящее под угрозу безопасную эксплуатацию;

— постоянное закрывающее устройство контейнеров остается нетронутым;

— ручки, при наличии, остаются функциональными.

4.2.6 Устойчивость к повреждению или течи после опрокидывания

При проведении испытания в соответствии с 5.5 должен отсутствовать признак повреждения зоны содержания острыми медицинскими предметами. Как минимум через пять минут после каждого опрокидывания проводят визуальную проверку следующих аспектов:

— должен отсутствовать признак того, что  эксплуатационные характеристики или функция контейнера поставлены(а) под угрозу;

— временное закрывающее устройство контейнера остается нетронутым.

4.2.7 Индикатор линии наполнения

Линия наполнения определяется конструкцией контейнера с учетом риска выхода острых медицинских предметов за линию наполнения и она находится на уровне не более 85 % от общего объема контейнера.

Линия наполнения контейнера помогает предотвратить его переполнение и является важной мерой обеспечения безопасности контейнера для острых медицинских предметов.

Должна иметься возможность обеспечить, чтобы острые медицинские предметы 
не выходили за пределы линии наполнения. Это можно обеспечить визуально или механически.

5	Методы испытаний

5.1 Устойчивость контейнера

5.1.1 Один контейнер заполняют до линии наполнения материалом плотностью (0,20 ± 0,01) кг/л или шприцами объемом ≤2 мл. Постоянное или временное закрывающее устройство не запирают и не закрывают.

5.1.2 Контейнер ставят на основание в самое неудобное положение, в котором оно может опрокинуться, на поверхность с углом наклона не менее 15°. Обеспечивают, чтобы контейнер не скользил по наклонности, прежде чем опрокинуться.

Соответствие проверяют в соответствии с 4.2.1.

5.2 Прочность ручки (ручек)

5.2.1 Один контейнер заполняют массой, эквивалентной 150 % от разрешенной производителем общей массы.

5.2.2 Постоянное закрывающее устройство закрывают и запирают, как если бы контейнер для  острых медицинских предметов был готов к окончательной утилизации.

5.2.3 Контейнер подвешивают с неподвижной опоры за ручку (ручки) в специально предусмотренной(ых) для этой цели точке(ах) для переноса на 1 час при температуре 
(23 ± 5) °C.

Если на контейнере имеется несколько специально предусмотренных точек 
для переноса, они все проходят проверку.

5.2.4 Контейнер снимают с опоры и проверяют ручку(и) на целостность 
и на признаки отсоединения ручки (ручек) от контейнера.

Соответствие проверяют в соответствии с требованиями, отраженными в  4.2.2.

5.3 Устойчивость к проколу

5.3.1 Аппаратура

5.3.1.1 Тензометр с датчиком нагрузки, способным измерять силу, применяемую 
к игле, протыкающей образец для испытания, и средством записи силы, необходимой 
для прокола только одной поверхности образца для испытания, когда игла вдавливается 
в другую поверхность.

Средство для измерения прокола размещается на кусочке алюминиевой фольги 
в плотном контакте с образцом для испытания с подсоединенными проводами так, чтобы отметчик явлений отражал, когда игла протыкает образец для испытания и касается фольги: регистрирующее устройство используется для записи применяемой силы.

Методы испытаний, отличающиеся от тех, которые описаны, могут использоваться при условии, что они прошли валидацию на предмет соответствия требованиям стандартного метода. В спорных случаях описанный метод является стандартным методом.

5.3.1.2 Иглы для подкожных инъекций номинального размера 0,8 м × 25 м должны отвечать требованиям стандарта ISO 7864.

5.3.1.3 Опора образца для испытания имеет дырку диаметром 6 м по центру и глубину, обеспечивающую появление на поверхности игл.

5.3.1.4 Иглодержатель, который принимает иглу для подкожного введения 
(см. 5.3.1.2), так, чтобы он смотрел вертикально вниз.

5.3.2 Процедура

5.3.2.1 Всю внешнюю поверхность контейнера разрезают на 24 кусочка примерно одинаковой площади. Измеряют толщину каждого из 24 кусочков, чтобы определить самый тонкий кусочек; выполняют испытание на прокол на самом тонком кусочке из этих 24 образцов для испытания. В случае, когда слишком маленькие размеры контейнеры не позволяют получить 24 образцов, используют несколько контейнеров.

5.3.2.2 Образцы для испытания выдерживают при температуре (23 ± 2) °C в течение не менее 2 часов и выполняют испытание при точно такой же температуре.

5.3.2.3 Иглу для подкожных инъекций (см. 5.3.1.2) вставляют в иглодержатель 
(см. 5.3.1.4). Образец для испытания размещают по центру опоры образца для испытания внутренней стороной поверхности контейнера вверх (5.3.1.3). Запрещено деформировать образцы для испытания, пытаясь распрямить какие-либо  изгибы.

5.3.2.4 Иглу опускают вертикально (90° ± 5°) к образцу для испытания со скоростью (100 ± 10) мм/мин. Игле дают пройти через образец для испытания и записывают силу прокола.

5.3.2.5 Процедуру, описанную в 5.3.2.3 и 5.3.2.4, повторяют для каждого из оставшихся образцов для испытания, используя новую иглу для подкожных инъекций, чтобы проткнуть каждый образец для испытания.

Соответствие проверяют в соответствии с требованиями, отраженными в  4.2.4.

5.4  Устойчивость к повреждению и течи после падения с высоты

5.4.1 Аппаратура

5.4.1.1 Средство удерживания контейнера для  острых медицинских предметов, прежде чем отпустить его в указанном направлении до падения с высоты.

5.4.1.2 Средство отпускания контейнера для  острых медицинских предметов такое, чтобы его падению не мешала какая-либо часть аппаратуры, прежде чем он стукнется об ударную поверхность.

5.4.1.3 Ударная поверхность, горизонтальная и плоская, достаточно тяжелая чтобы оставаться неподвижной, и достаточно жесткая, чтобы не становиться эластичной 
в условиях испытания. Ударная поверхность должна быть

a) плоской, чтобы разница уровня между двумя точками на ее поверхности 
не превышала 2 мм;

b) жесткой, чтобы она не деформировалась более, чем на 0,1 м, когда площадь 
в 100 мм2 нагружается статически 10 кг в любом месте на поверхности, и;

c) достаточно большой, чтобы обеспечить, чтобы контейнер для  острых медицинских предметов полностью падал на поверхность.

Например -  Бетонный пол толщиной не менее 150 мм подходит при условии, что он отвечает приведенным выше требованиям.

5.4.2 Процедура

5.4.2.1 Контейнер для  острых медицинских предметов выдерживают 
при температуре (23 ± 5) °C в течение не менее 2 ч и выполняют испытание при точно такой же температуре.

В случаях, когда перевозка контейнеров в условиях / при воздействии низкой температуры вызывает беспокойство, используются дополнительные значения температуры испытания / выдерживания в соответствии с требованиями Международных стандартов.

Примечание - Контейнеры для сбора острых медицинских предметов одноразового использования  обычно помещают во внешние транспортные контейнеры для утилизации; они разработаны в соответствии с конкретными требованиями к погрузке и транспортировке, как, например, правила ООН и правила ADR.

5.4.2.2  Контейнер для  острых медицинских предметов наполняют объемом воды при температуре (23 ± 5) °C, эквивалентным 1 % от объема, отмеряемого линией наполнения контейнера. Кроме этого контейнер для  острых медицинских предметов наполняют массовой долей гранул из полиэтилена/ полипропилена, равняющейся 100% 
от разрешенной производителем общей массы.

Контейнеры для сбора острых медицинских предметов, которые предназначены для использования с абсорбирующим материалом (т.е.  гигроскопическая прокладка /саше) для усиления устойчивости к течи, проходят это испытание с этим материалом, помещенным в контейнер. Отверстие закрывают и намертво запечатывают 
для окончательного удаления. Контейнер оставляют на 1 ч.

5.4.2.3 Испытание проводят с высоты (1 ± 0,02) м, измеряемой в качестве расстояния от самой нижней точки на контейнере для  острых медицинских предметов до самой ближайшей точки на ударной поверхности (см. 5.4.1.3).

5.4.2.4 Процедуру для всех контейнеров емкостью более 12 л от общего объема выполняют следующим образом.  Этапы a) - d) выполняют  для каждого из следующих направлений: основание, боковая стенка, прилегающая боковая стенка:

a) контейнер устанавливают на необходимую высоту и в необходимом направлении для падения с ударом;

b) контейнер отпускают. Запрещено мешать падению контейнера или  ограничивать движение контейнера после, как он ударится об ударную поверхность;

c) контейнер для  острых медицинских предметов проверяют на целостность 
и признаки течи / увлажнения внешней поверхности контейнера и(или) увлажнения ударной поверхности;

d) процедуру повторяют в другом направлении (как описано выше), используя новый контейнер для каждого испытания.

5.4.2.5 Процедуру для всех контейнеров для сбора острых медицинских предметов одноразового использования емкостью 12 л или менее от общего объема выполняют следующим образом.

Этапы a) - d) выполняют  для каждого из следующих направлений: основание, боковая стенка, прилегающая боковая стенка, верх, нижний угол в случае прямоугольного основания или нижний край в случае круглого основания и верхний угол (площадь низкого сопротивления, закрывающее устройство или зажимное средство):

a) контейнер устанавливают на необходимую высоту и в необходимом направлении для падения с ударом;

b) контейнер отпускают. Запрещено мешать падению контейнера или  ограничивать движение контейнера после, как он ударится об ударную поверхность;

c) контейнер для  острых медицинских предметов проверяют на целостность и признаки течи / увлажнения внешней поверхности контейнера и(или) увлажнения ударной поверхности;

d) процедуру повторяют в другом направлении (как описано выше), используя новый контейнер для каждого испытания.

Соответствие проверяют в соответствии с требованиями, отраженными в  4.2.5.

5.5 Устойчивость к проливанию при опрокидывании

5.5.1 Аппаратура

Ударная поверхность должна быть, как указано в 5.4.1.3.

5.5.2 Процедура

5.5.2.1 Один контейнер для  острых медицинских предметов выдерживают при температуре (23 ± 5) °C в течение не менее 2 ч и выполняют испытание при точно такой же температуре.

5.5.2.2 Один контейнер наполняют шприцами объемом 2 мл (без игл) до линии наполнения.

5.5.2.3 Активируют временное закрывающее устройство контейнера и выполняют этапы a)- d):

a) контейнер для  острых медицинских предметов ставят на ударную поверхность предусмотренным для этой цели основанием (см. 5.4.1.3);

b) применяют увеличивающуюся силу в подходящей точке выше центра тяжести (или в верхнем краю) так, чтобы контейнер для  острых медицинских предметов двигался вокруг противоположного нижнего край до достижения центра равновесия. Затем контейнеру дают потерять равновесие в отсутствии толчка так, чтобы он свободно упал напротив места, где применялась сила;

c) контейнер для  острых медицинских предметов оставляют на 5 минут на том месте, где он упал;

d) Контейнер проверяют на целостность и признаки течи. Соответствие проверяют в соответствии с требованиями, отраженными в  4.2.6.

5.5.2.4 В случае квадратных или прямоугольных контейнеров процедуру, описанную в 5.5.2.3, повторяют с использованием нового контейнера для каждого теста с тем, чтобы проверить эффект падения контейнера на каждую из 4 сторон. В случае цилиндрических контейнеров процедуру, описанную в 5.5.2.3, повторяют с использованием нового контейнера для каждого испытания, применяя силу в точках при (90 ± 5) °C на расстоянии друг от друга по окружности контейнера.

6 Этикетирование и маркировка

Маркировка и этикетка на контейнере, которые имеют важное значение для безопасного использования, должны быть видимыми и читабельными.

На маркировке или этикетке на контейнере должна быть указана следующая информация:

— четкое обозначение линии наполнения (см. 4.2.7);

— слово « DANGER» (ОПАСНОСТЬ) или эквивалентное выражение на языке страны использования контейнера;

— обозначение конкретного вида использования (если применимо) контейнера (например, химиотерапия, биологическая опасность);

— указание о том, что  контейнер одноразовый;

— обозначение общего объема и(или) объема наполнения;

— наименование и адрес производителя. В случаях, разрешенных местным законодательством, торговая марка, логотип или адрес вебсайта могут быть достаточными для идентификации производителя при условии, что можно установить прослеживаемость. Фактическое наименование юридического лица, которое может стоять перед названием конкретного подразделения юридического лица или после него, может быть достаточным;

— идентификация серии или партии;

— ссылка на контейнер коммерческого характера (например, код изделия, номер повторного заказа, номер модели);

— информация об упаковке;

— предупреждение «не заполнять выше линии наполнения и не заталкивать в контейнер острые медицинские предметы»;

— «Использовать вместе с вторичным стабилизатором», когда контейнер предназначен для использования вместе с вторичным стабилизатором.

Примечание - Могут применяться специальные местные, национальные или региональные требования.

В случае контейнеров с объемом наполнения 0,6 л или менее по причине ограниченного места, приведенные выше сведения, указываемые на этикетке, 
в разрешенных случаях могут быть отражены в инструкции по эксплуатации. Рекомендация по использованию вторичного стабилизатора, если применимо, включается в инструкции по эксплуатации контейнера.

7 Инструкции по эксплуатации

В инструкции по эксплуатации приводятся рекомендации производителя 
по целевому использованию контейнера.

Чертежи, пиктограммы или иные графические средства могут использоваться,  где применимо. В инструкции по эксплуатации указывается следующее в применимых случаях:

— инструкции по правильной и надежной сборке контейнера перед эксплуатацией и требуемые стабилизирующие устройства;

— правильный метод размещения острых медицинских предметов в контейнер;

— правильное наполнение контейнера до линии наполнения, в том числе конкретные инструкции во избежание переполнения;

— правильное, проверяемое  закрывающее устройство контейнера, когда содержимое достигает линии наполнения;

— правильная процедура для поднятия контейнера и обращения с ним, когда он наполнен (только до линии наполнения) и закрыт в соответствии инструкциями производителя;

— какие-либо другие предупреждения или меры предосторожности, которые производитель считает целесообразными с тем, чтобы помочь пользователю обеспечить безопасную эксплуатацию контейнера;

— разрешенная производителем общая масса в кг.

Если от пользователя требуется отсоединить иглу, производители рекомендуют, 
в каких случаях требуется использовать вторичный стабилизатор.

Приложение А

(информационное)

Дополнительное разъяснение обоснования настоящего стандарта

A.1 Общие положения

В данном приложении отражается дополнительное разъяснение обоснования настоящего стандарта.

A.2 Выбор иглы

Эксплуатационные характеристики «устойчивости к проколу» зависят от выбора иглы. Использование иглы, указанной в предыдущей редакции настоящего стандарта, обеспечивает последовательность при последующих редакциях этого стандарта. Различия в иглах также могут повлиять на эксплуатационные характеристики «устойчивости к проколу» и в обязанности испытательных центров входит выбор иглы, обеспечивающей высокоточность испытания.

A.3 Метод испытания на прокол

В 5.3 описывается метод по умолчанию и аппаратура для проведения испытания «устойчивость к проколу». Изменения в этом испытании необходимо проверить на соответствие методу по умолчанию для обеспечения воспроизводимости и сопоставимых результатов.

A.4 Конструкционный материал

Существуют разные конструкции контейнеров для  острых медицинских предметов, в производстве которых используются разнообразные материалы, например, пластмасса, картон, а также гибридные материалы и т.д., а также технологии изготовления. Настоящим стандартом не исключаются какие-либо виды материалов и(или) конструкций и ко всем видам применимы одни и те же требования.

A.5 Цвет

В большинстве стран желтый цвет принят за преобладающий цвет для контейнеров для сбора острых медицинских предметов. В целях поддержки стандартизации этот цвет следует принять в случаях, разрешенных местным законодательством.

A.6 Максимальная допустимая общая масса

Масса содержимого, используемая в испытаниях на «прочность ручки» и «устойчивость к повреждению и течи после падения с высоты», должна быть определена с учетом целевого использования контейнера и тем самым определяется в соответствии с максимально разрешенной общей массой, указанной производителем.

A.7  Карманные коллекторы

Карманные коллекторы отличаются от других видов контейнеров для  острых медицинских предметов в том смысле, что они в основном сконструированы с целью быть переносными и портативными во время использования. К карманным коллекторам тем самым применимы испытания, описанные в настоящем стандарте, с внесением изменением, так, например, им не нужна ручка.

A.8 Временное закрывающее устройство

Временное закрывающее устройство является важной мерой обеспечения безопасности контейнера для  острых медицинских предметов, которая обеспечивает барьер для того, чтобы содержимое контейнера случайно не пролилось. Обычно оно активируется, когда контейнер не используется или когда контейнер перемещают между использованием. Любое устройство, которое обеспечивает эту меру, может быть описано, как временное закрывающее устройство и подлежит испытанию на «устойчивость 
к проливанию при опрокидывании» в соответствии с процедурой, описанной в 5.5.

A.9 Постоянное закрывающее устройство

Постоянное закрывающее устройство описывается, как окончательное закрывающее устройство, которое нельзя повторно открыть и которое активируется в конце использования контейнера. Оно обеспечивает безопасность и устойчивость  к течи, требуемые при транспортировке использованного контейнера в пункт утилизации, 
и к нему применимо испытание «устойчивость к повреждению и течи после падения 
с высоты» в соответствии с процедурой, описанной в 5.4.

Библиография

[1] ISO 14971, Medical devices — Application of risk management to medical devices (Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям).

[2] BS 7320, Specification for sharps containers (Спецификации на контейнеры для сбора острых медицинских предметов).

[3] OSHA. 1030, Occupational Safety and Health Standards, Subpart. Toxic and Hazardous Substances, Bloodborne Pathogens, (OSHA 29 CFR 1910.1030). Federal register, 1991 (Стандарты охраны труда и техники безопасности стандарт, Подраздел. Токсичные и опасные вещества, переносимые с кровью патогенные микроорганизмы, (Закон о технике безопасности и гигиене труда 29 Свод федеральных нормативных актов 1910.1030). Федеральный реестр, 1991).

[4] NIOSH. Publication No. 97-111, Selecting, Evaluating, and Using Sharps Disposal Containers, January 1998 (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене. Издание № 97-111, Выбор, оценка и использование одноразовых контейнеров для сбора острых медицинских предметов, январь 1998).

[5] NF X30-500, Packaging for medical care waste — Boxes and small collectors for perforating waste — Specifications and tests (Упаковки для отходов санитарных медицинских средств. Короткие и миниколлекторы для перфорированных отходов. Технические требования и испытания).

[6] NF X30-505, Packaging for medical care waste — Health care waste — Draft standard relative to plastic barrels and jerrycans for health care waste and infection risks (Упаковки для отходов санитарных медицинских средств. Отходы санитарных медицинских средств. Проект стандарта для пластмассовых бочек и канистр для отходов санитарных медицинских средств и   риски инфицирования).

[7] NF X30-511 Packaging for medical care waste — Additional and/or alternative characteristics and requirements for sharps containers (Упаковки для отходов санитарных медицинских средств. Дополнительные и(или) альтернативные характеристики и требования для контейнеров для сбора острых медицинских предметов).

МКС 11.040.99 (IDT)

Ключевые слова: контейнеры для хранения, острые медицинские предметы одноразового использования

МКС 11.040.99 (IDT)

Ключевые слова: контейнеры для хранения, острые медицинские предметы одноразового использования

РАЗРАБОТЧИК:

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

| Исполнительный Директор |  | Н. Радостовец |
| --- | --- | --- |
| Директор департамента технического регулирования и метрологии |  | А. Калдарбек |