Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Защита от повреждений острыми медицинскими предметами

Требования и методы испытаний

Часть 2

МНОГОРАЗОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ОСТРЫХ ПРЕДМЕТОВ

СТ РК ISO 23907-2

(ISO 23907-2:2019 Sharps injury protection — Requirements and test methods — 
Part 2:Reusable sharps cotainers, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от «   » ____ 202_года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                                        ISO 23907-2:2019 Sharps injury protection — Requirements and test methods — 
Part 2:Reusable sharps cotainers (Защита от повреждений острыми медицинскими предметами — Требования и методы испытаний — Часть 2: Контейнеры для сбора острых медицинских предметов многоразового использования).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Перевод с английского языка (en)

В разделе «Нормативные ссылки» и в тексте стандарта ссылочные международные  стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов Республики Казахстан 
«О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Введение

Контейнеры для сбора острых медицинских предметов многоразового использования предназначены для сбора и утилизации острых медицинских предметов, например, лезвия скальпеля, трокары, иглы для подкожных инъекций и шприцы. Они поставляются в широком диапазоне размеров и могут производиться из самых разнообразных материалов. Настоящий стандарт не устанавливает диапазон размеров контейнеров или материалов, выбираемых для производства контейнеров.

Контейнеры для сбора острых медицинских предметов могут быть одноразового или многоразового использования. Настоящий стандарт применим к контейнерам для сбора острых медицинских предметов многоразового использования.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

_________________________________________________________________________

Защита от повреждений острыми медицинскими предметами

Требования и методы испытаний

Часть 2

МНОГОРАЗОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ОСТРЫХ ПРЕДМЕТОВ

_________________________________________________________________________

Дата введения____________

1 Область применения

В настоящем стандарте отражены требования к контейнерам для сбора острых медицинских предметов многоразового использования, предназначенным для сбора острых медицинских отходов со средствами защиты острых частей и без таковых, например, лезвия скальпеля, трокары, иглы для подкожных инъекций и шприцы.

Настоящий стандарт распространяется на контейнеры для сбора острых медицинских предметов, которые поставляются производителем в полной комплектации, и на контейнеры для сбора острых медицинских предметов, которые поставляются в разобранном виде для сборки пользователем.

Он  не распространяется на контейнеры для сбора острых медицинских предметов одноразового использования (для таких контейнеров см. ISO 23907-1).

В настоящем стандарте отражены функциональность конструкции для обеспечения безопасности пользователя, испытания на имитацию срока эксплуатации, очистку и обеззараживание, микробиологическую валидацию, мониторинг качества и на эксплуатационные показатели.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая его изменения).

ISO 7864:2016 Sterile hypodermic needles for single use (Иглы стерильные для подкожных инъекций одноразового применения).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в целях стандартизации по следующим адресам:

— Интерактивная платформа просмотра ISO доступна по адресу: https://www.iso.org/obp

— Электропедия IEC доступна по адресу: http://www.electropedia.org/

3.1 Отверстие (aperture): Отверстие контейнера для сбора острых медицинских предметов (3.21), в котором острые медицинские предметы сдают на утилизацию.

3.2 Чистый (clean): Визуальное отсутствие грязи, инородных веществ и органических веществ.

3.3 Закрывающее устройство (closure feature): Заслонка, пробка, крышка или задвижка, которой закрывается отверстие (3.1).

3.4 Обеззараживание (decontamination): Использование физических, химических или термических средств для удаления загрязнений и инактивирования или уничтожения патогенных микроорганизмов до степени, когда они больше не могут передавать инфекционное заболевание и контейнер становится безопасным для обращения и использования.

Примечание - См. 4.5.

3.5 Линия наполнения (fill line): Отметка, индикатор или черта  на контейнере, которая показывает объем наполнения (3.6).

3.6 Объем наполнения (fill volume): Используемый объем, определяемый производителем и отмеченный на контейнере линией наполнения (3.5)

3.7 Ручка (handle): Выступающий элемент, выступающая часть, загнутый борт или углубление, предназначенный(ое) для того, чтобы поднять контейнер.

3.8 Встроенный (integrally attached): Присоединенный или подсоединенный к контейнеру на постоянной основе.

3.9 Устойчивость к утечке (leak-resistance): Способность контейнера предотвращать вытекание жидкости.

Примечание - См. 6.4.2.2.

3.10 Срок эксплуатации (lifespan): Максимальное количество раз использования и(или) циклов обработки, прошедшее валидацию у производителя.

3.11 Разрешенная производителем общая масса (manufacturer's allowable gross mass): Максимальная масса контейнера и его содержимого в соответствии с рекомендацией производителя для безопасного обращения и работы.

Примечание - Масса измеряется в килограммах (кг).

3.12 Приспособление для отсоединения иглы (needle disconnection feature): Приспособление, позволяющее отсоединить острые медицинские предметы (3.15), предназначенные для работы одной рукой.

3.13 Прокол (penetration): Движение иглы через исследуемый образец (3.25) до тех пор, пока игла не выйдет в точке на стороне, противоположной точке входа.

3.14 Сила прокола (penetration force): Сумма силы, применяемая к игле для подкожных инъекций, для достижения прокола (3.13).

Примечание - Сила прокола выражается в Ньютонах.

3.15 Постоянное закрывающее устройство (permanent closure): Закрывающее устройство (3.3), встроенное (3.8) в контейнер, которое после активации невозможно повторно открыть вручную.

3.16 Карманные коллекторы (pocket collectors): Контейнер для сбора острых медицинских предметов, объем наполнения (3.6) которого равен или меньше 0,6 л.

Примечание - Основные конструктивные соображения для карманных коллекторов заключаются в предотвращении прокола контейнера острым(и) медицинским(и) предметом(ами), одновременно с этим обеспечивая  компактный размер, который пользователь можно удобно  носить, например, у себя в кармане. Для обеспечения портативности и малозаметности эти устройства исключены из определенных аспектов требований данного стандарта.

3.17 Представительные острые медицинские предметы (representative sharps): Представительные количества неиспользованных игл для шприцо объемом от 1 мл до 60 мл в соотношении 70%  устройств с защитой, в которых предохранительный механизм приведен в действие, и 30 % игл для шприцов без предохранительного механизма.

3.18 Обработка (processing): Прошедшие валидацию методы, используемые для того, чтобы сделать ранее использованный контейнер для сбора острых медицинских предметов многоразового использования безопасным для обращения и последующего использования.

3.19 Контейнер для сбора острых медицинских предметов многократного пользования (reusable sharps container): Контейнер, предназначенный или предусмотренный производителем для использования, опорожнения, обработки (3.18) и последующего повторного использования.

3.20 Вторичный стабилизатор (secondary stabilizer): Приспособление или деталь конструкции, предназначенное(ая) для обеспечения дополнительной стабильности и предотвращения опрокидывания устройства.

3.21 Острые медицинские предметы (sharps): Предметы, которые могут порезать или проткнуть кожу.

Например - Иглы разных видов, шприцы, скальпели, битое стекло, предметные стекла, чашки для культивирования, битые капиллярные трубки, битая жесткая пластмасса, открытые концы стоматологической лигатуры.

3.22 Зона содержания острых медицинских предметов (sharps containment arear): Поверхность, которая непосредственно окружает острые медицинские предметы (3.21) с целью защиты контейнера от прокола во время использования и в окончательной закрытой конфигурации.

3.23 Имитация срока эксплуатации (lifespan simulation): Приведение контейнера многоразового использования к требуемым техническим условиям посредством повторного воздействия циклов представительных условий процессов транспортировки и обеззараживания (3.4) для отражения срока эксплуатации(3.10) контейнера, указанного производителем.

3.24 Временное закрывающее устройство (temporary closure): Закрывающее устройство (3.3), встроенное (3.8) в контейнер, которое после активации для закрывания можно повторно открыть, не сломав его.

3.25 Образец для испытания (test specimen): Полученная часть контейнера.

Примечание - См. 6.3.2.1.

3.26 Общий объем контейнера (total volume of the container): Полное воздушное пространство в закрытом контейнере.

4	Требования и рекомендации

4.1 Общие положения

Принципы оценки риска, а также человеческие факторы необходимо учитывать 
в процессе разработки контейнеров для сбора острых медицинских предметов во избежание ненадлежащего использования, как, например, неправильная сборка и переполнение.

Примечание - Стандарт ISO 14971 применим в случаях, когда контейнеры включены в категорию медицинских изделий.

Основным преобладающим цветом является желтым,  за исключением случаев, когда иное предусмотрено местным законодательством.

Видимость уровня наполнения является одной из целей конструирования контейнеров.

При проведении оценки в соответствии с Пунктом 6 контейнер не должен иметь признаков разрыва, течи или ухудшения качества, которые могли бы отрицательно повлиять на его безопасное использование или функциональность.

4.2 Конструирование и конструкция

4.2.1 Общие положения

Материалы, используемые в конструкции контейнеров для сбора острых медицинских предметов многоразового использования, разрабатывают и производят в форме, в полном объеме обеспечивающей функциональность, безопасность и сохранение эстетического вида изделия в течение всего его ожидаемого срока эксплуатации.

4.2.2 Стабильность контейнера

Контейнер не должен переворачиваться при проведении испытания в соответствии 
с 6.1.

Требование применяется к контейнерам, предназначенным для использования на горизонтальной поверхности. Контейнеры для сбора острых медицинских предметов, предназначенные для использования вместе с вторичным стабилизатором, проходят испытание вместе с вторичным стабилизатором.

Контейнеры для сбора острых медицинских предметов, оснащенные приспособлением для отсоединения иглы, имеют элемент, посредством которого процедура отсоединения выполняется одной рукой.

К карманным коллекторам не применимо требование о наличии приспособления для отсоединения иглы.

4.2.3 Прочность ручек

Все контейнеры для сбора острых медицинских предметов оснащаются одной или несколькими ручками. В случае, когда ручка(и) предусмотрена(ы) конструкцией, она(и) должна(ы) отвечать требованиям 4.2.3.

К карманным коллекторам не применимо требование о наличии ручки (ручек).

При проведении испытания в соответствии с 6.2 ручка/ переносное приспособление не ломается и не отделяется в ходе испытания. Положение ручки (ручек), углублений для пальцев, выступающих частей или загнутых бортов не должно мешать нормальной эксплуатации контейнера.

Углубления для пальцев, при наличии, размещаются выше линии наполнения.

4.2.4 Отверстие и закрывающее устройство

4.2.4.1 Общие положения

Контейнеры для сбора острых медицинских предметов многоразового использования оснащаются встроенными закрывающими устройствами. Отверстие должно быть сконструировано таким образом, чтобы свести к минимуму риск случайного повреждения острыми медицинскими предметами при размещении острых медицинских предметов в контейнер. Должен иметься индикатор или механизм (желательно визуальный), который должен обеспечивать четкое различие между срабатыванием постоянного и временного закрывающего устройства.

Требования, касающиеся присоединения закрывающего устройства, не применимы к карманным коллекторам, предназначенным только для одного изделия.

4.2.4.2 Требования и рекомендации по отверстию

Должна иметься возможность помещать острые медицинские предметы в контейнер для  острых медицинских предметов, не используя при этом вторую руку для манипулирования отверстием. Отверстие контейнеров, предназначенное для установки в зонах общественного пользования, сконструировано таким образом, чтобы ограничить введение кисти в контейнер и удаления его содержимого.

Отверстие должно быть сконструировано таким образом, чтобы предотвращать риск переполнения.

4.2.4.3 Требования и рекомендации по закрывающему устройству

Закрывающие устройства должны закрываться в отсутствии риска повреждения пользователя острыми медицинскими предметами.

После активации постоянного закрывающего устройства его нельзя открыть вручную. Все контейнеры, в том числе карманные коллекторы, оснащаются временным закрывающим устройством и постоянным закрывающее устройство.

После активации временного закрывающего устройства на закрытие его можно повторно открыть одной рукой в отсутствии риска повреждения пользователя острыми медицинскими предметами и без необходимости придерживать корпус контейнера.

Для повторного открытия временного закрывающего устройства может потребоваться использование вторичного стабилизатора с целью снижения риска.

4.2.5 Устойчивость к проколу

При проведении испытания в соответствии с 6.3 сила, требуемая для прокола образца для испытания,  составляет не менее 20 Н или больше.

4.2.6 Устойчивость к повреждению или течи после падения с высоты

При проведении испытания в соответствии с 6.4 должны отсутствовать признаки течи или повреждения зоны содержания острыми медицинскими предметами.

Как минимум через пять минут после каждого падения с высоты проводят визуальную проверку следующих аспектов:

— должно отсутствовать повреждение, ставящее под угрозу безопасность эксплуатации;

— постоянное закрывающее устройство контейнеров остается нетронутым;

— ручки, при наличии, остаются функциональными.

4.2.7 Устойчивость к повреждению или течи после опрокидывания

При проведении испытания в соответствии с 6.5 должен отсутствовать признак повреждения зоны хранения острыми медицинскими предметами. Как минимум через пять минут после каждого опрокидывания проводят визуальную проверку следующих аспектов:

— должен отсутствовать признак того, что  эксплуатационные характеристики или функция контейнера поставлены(а) под угрозу;

— временное закрывающее устройство контейнера остается нетронутым.

4.2.8 Линия наполнения

Линия наполнения определяется конструкцией контейнера с учетом риска выхода острых медицинских предметов за линию наполнения и она находится на уровне не более 85 % от общего объема контейнера.

Должна иметься возможность обеспечить, чтобы острые медицинские предметы не выходили за пределы линии наполнения. Это можно обеспечить визуально или механически.

Примечание - Линия наполнения контейнера помогает предотвратить его переполнение и является важной мерой обеспечения безопасности контейнера для острых медицинских предметов.

4.3 Закрывающее устройство

Контейнеры для сбора острых медицинских предметов многоразового использования, которые закрыты в постоянном режиме (например, заблокированы), можно открывать только с использованием неручного механизма.

4.4 Мониторинг многоразового использования

На каждом контейнере многоразового использования имеется идентификатор изделия в качестве средства мониторинга количества раз использования, например, номер партии, штриховой код или серийный номер КУП.

Категорически запрещено выпускать на рынок  контейнер многоразового использования после выработки им своего срока эксплуатации за исключением случаев повторного испытания в соответствии с настоящим стандартом.

4.5 Очистка и обеззараживание

4.5.1 Процесс очистки и обеззараживания

Процесс очистки и обеззараживания должен быть:

a) предназначен для того, чтобы сделать контейнер чистым, т.е. эстетический вид и визуальное отсутствие грязи, инородных веществ и органических веществ, и обеззараженным до уровня, на котором обращение с ним и его повторное использование будут безопасными;

Примечание - Эффективного обеззараживания в целом можно достичь с использованием физических, химических или термальных средств по отдельности или в комбинации.

b) автоматизированным в отсутствии ручного открывания, опорожнения или очистки контейнеров до самого завершения процесса обеззараживания;

c) может обрабатывать все виды и размеров каждой модели контейнера многоразового использования, поставляемых производителем;

d) до ввода в эксплуатацию  прошел микробиологическую валидацию компетентной третьей стороны для подтверждения отсутствия извлечения микроорганизмов с площади, на которую нанесена суспензия репрезентативных патогенных микроорганизмов в цельной крови в концентрации 104/мл для экспериментального заражения и которая была высушена. Образец протокола см. Приложение A;

e) проходит параметрический и непрерывный мониторинг для подтверждения того, что каждый контейнер прошел обеззараживание в соответствии с параметрами, установленными процессом валидации;

f) разработан таким образом, что оператор будет оповещен (например, срабатывание сигнализации, отключение аппаратуры и т.д.), если процесс не соответствует параметрам, прошедшим валидацию, до ввода аппаратуры в эксплуатацию (см. 4.5.2);

g) разработан таким образом, чтобы обеспечивать защиту операторов и работников от получения повреждения  острыми медицинскими предметами и воздействия на них опасных отходов;

h) сопровождаться программой гарантии качества после промывания с целью обеспечить, что каждый контейнер

1) полностью функциональный в соответствии с первоначальными спецификациями производителя,

2) приемлем с точки зрения эстетики, т.е. визуально чистый и визуальное отсутствие внешних потертостей и царапин, а также неприятных запахов, и

3) имеет целые и читабельные этикетки, в том числе этикетка/ механизм для определения количества раз использования контейнера.

4.5.2 Микробиологическая валидация

Микробиологическая валидация процесса обеззараживания и установления параметров обеззараживания до ввода в эксплуатацию аппаратуры считается целесообразной пользователями контейнеров для сбора острых медицинских предметов многоразового использования.

Валидация

a) устанавливает параметры, требуемые для достижения уровня обеззараживания, указанного в 4.5.1, d);

b) суспендирует представительные патогенные микроорганизмы в отходы (например, кровь) для имитации самых неблагоприятных вариантов развития событий;

c) нанесенная суспензия сохнет на воздухе в течение 30 минут для затруднения удаления;

d) подтверждает, что через 30 минут количество жизнеспособных микроорганизмов в высушенной на воздухе суспензии эквивалентно количеству жизнеспособных микроорганизмов в свеженанесенной суспензии репрезентативных патогенных микроорганизмов в концентрации 104/мл для экспериментального заражения;

e) использует места отбора проб внутри контейнеров, которые в целом испачканы и(или) которые сложно очистить и;

f) повторяется в случае изменения какого-либо рабочего параметра (например, конструкция аппаратуры, химикаты/ время / температура).

Примечание - Образец протокола приготовления суспензии и микробиологической валидации см. Приложение A.

5	Имитация использования в течение срока эксплуатации перед испытанием

5.1 Общие положения

Имитация срока эксплуатации проводится на достаточном количестве контейнеров для сбора острых медицинских предметов многоразового использования на предмет соответствия требованиям, отраженным в Пункте 6.

Примечание - Испытание с имитацией срока эксплуатации, т.е. испытание на прочность во вращающемся барабане (см. 5.3), транспортировку (см. 5.4) и обработку (см. 5.5), разработано для имитации внешних воздействий при использовании в течение срока эксплуатации на закрывающие устройства и поверхности контейнера, а также на материалы, и после завершения испытания эти же самые контейнеры проходят испытания в соответствии с Пунктом 6.

5.2 Выдерживание

Перед испытанием с имитацией срока эксплуатации, указанным в 5.3 и 5.4, контейнеры для сбора острых медицинских предметов многоразового использования выдерживают при температуре окружающей среды (23 ± 2) °C в течение не менее 2 ч.

Если перерыв в испытания с обработкой составляет более 4 часов, выдерживание при температуре (23 ± 2) °C в течение не менее 2 ч следует обеспечить перед началом следующей сессии испытаний с имитацией.

5.3 Испытание контейнера с острыми медицинскими предметами на прочность во вращающемся барабане с имитацией срока эксплуатации

Испытание на прочность во вращающемся барабане с имитацией срока эксплуатации выполняют следующим образом.

a) Контейнеры наполняют до объема наполнения представительными острыми медицинскими предметами.

b) Активируют постоянное закрывающее устройство контейнера для сбора острых медицинских предметов.

c) Контейнеры крепят в подходящем аппарате и вращают их по самой длинной оси с частотой вращения 60 об/мин в течение 5 минут в случае контейнеров, предусмотренных производителем для 100  раз использования и в течение еще 5 дополнительных минут на каждые 100 раз (или их часть) дополнительных количеств раз использования, предусмотренных производителем.

d) Переходят к испытанием с имитацией транспортировки в соответствии с требованиями, отраженными в 5.4.

Острые медицинские предметы, используемые в 5.3 и 5.4, представляют риск получения повреждения рабочими и поэтому обращаться с ними и утилизировать их следует соответствующим образом.

5.4 Испытания с имитацией транспортировки

Испытания с имитацией транспортировки в течение срока эксплуатации выполняют следующим образом.

a) Используют наполненные контейнеры, указанные в  5.3.

b) Контейнеры размещают на вибрирующую платформу с вертикальной или ротационной удвоенной амплитудой (с полным размахом смещения) 25,4 мм (1,0 дюйм). Контейнеры закрепляют в горизонтальном положении для предотвращения их падения с платформы, но их не закрепляют в вертикальном положении, чтобы они могли двигаться в вертикальном положении, подпрыгивать и вращаться.

c) Вибрацию проводят на частоте, при которой контейнеры поднимаются с вибрирующей платформы настолько, чтобы между нижней частью любой упаковки и платформой мог пройти кусочек материала толщиной примерно 1,6 мм(0,063 дюйма) (например, стальная лента или картон).

d) Контейнеры приводят в вибрацию в течение 1 часа на каждые 100 раз использования, предусмотренные производителем, и дополнительно в течение еще 1 часа на каждые 100 дополнительных раз (или часть) повторного использования,  предусмотренных производителем.

e) Контейнеры опорожняют от острых медицинских предметов.

f) Переходят к испытанию с имитацией обработки, как описано в 5.5.

Острые медицинские предметы, использованные в 5.3 и 5.4 , представляют риск получения повреждения рабочими и поэтому обращаться с ними и утилизировать их следует соответствующим образом.

5.5 Испытания с имитацией обработки

Испытания с имитацией обработки в течение срока эксплуатации выполняют следующим образом.

a) Производитель определяет максимальное (n) количество раз повторного использования контейнера(ов) для сбора острых медицинских предметов.

b) Используют опорожненные контейнеры из 5.4 и активируют их закрывающие устройства.

c) Контейнеры повергают процедурам открытия,  опорожнения, обеззараживания, которые предусмотрены производителем.

d) Этапы b) - d) повторяют (n) раз.

e) Эти контейнеры используют для испытаний, описанных в Пункте 6.

6	Методы испытания

6.1 Стабильность контейнера

6.1.1 Один контейнер наполняют до линии наполнения материалом плотностью (0,20 ± 0,01) кг/л или шприцами объемом ≤2 мл. Постоянные или временные закрывающие устройства не блокируют и не закрывают.

6.1.2 Контейнер ставят в самое неудобное положения, в котором он может опрокинуться, на поверхность с углом наклона не менее 15°. Обеспечивают, чтобы контейнер не скользил по наклонности, прежде чем опрокинуться.

Соответствие проверяют в соответствии с 4.2.2.

Примечание - К контейнерам, сконструированным для использования только вместе с настенным креплением и карманные коллекторы не применимы требования к стабильности контейнера.

6.2 Прочность ручки (ручек)

6.2.1 Один контейнер заполняют массой, эквивалентной 150 % от разрешенной производителем общей массы.

6.2.2 Постоянное закрывающее устройство закрывают и запирают, как если бы контейнер для  острых медицинских предметов был готов к окончательной утилизации.

6.2.3 Контейнер подвешивают с неподвижной опоры за ручку (ручки) в специально  предусмотренной(ых) для этой цели точке(ах) для переноса на 1 час при температуре 
(23 ± 2) °C.

Если на контейнере имеется несколько специально предусмотренных точек для переноса, они все проходят проверку.

6.2.4 Контейнер снимают с опоры и проверяют ручку(и) на целостность и на признаки отсоединения ручки (ручек) от контейнера.

Соответствие проверяют в соответствии с требованиями, отраженными в 4.2.3.

6.3 Устойчивость к проколу

6.3.1 Аппаратура

6.3.1.1 Тензометр с датчиком нагрузки, способным измерять силу, применяемую к игле, протыкающей образец для испытания, и средством записи силы, необходимой для прокола только одной поверхности образца для испытания, когда игла вдавливается в другую поверхность.

Средство для измерения прокола размещается на кусочке алюминиевой фольги в плотном контакте с образцом для испытания с подсоединенными проводами так, чтобы отметчик явлений отражал, когда игла протыкает образец для испытания и касается фольги: регистрирующее устройство используется для записи применяемой силы. Методы испытаний, отличающиеся от тех, которые описаны, могут использоваться при условии, что они прошли валидацию на предмет соответствия требованиям стандартного метода. В спорных случаях описанный метод является стандартным методом.

6.3.1.2 Иглы для подкожных инъекций номинального размера 0,8 м × 25 м должны отвечать требованиям стандарта ISO 7864.

6.3.1.3 Опора образца для испытания имеет дырку диаметром 6 м по центру и глубину, обеспечивающую появление на поверхности игл.

6.3.1.4 Иглодержатель,  который принимает иглу для подкожного введения (6.3.1.2), так, чтобы он смотрел вертикально вниз.

6.3.2 Процедура

6.3.2.1 Всю внешнюю поверхность контейнера разрезают на 24 кусочка примерно одинаковой площади. Измеряют толщину каждого из 24 кусочков, чтобы определить самый тонкий кусочек; выполняют испытание на прокол на самом тонком кусочке из этих 24 образцов для испытания. В случае, когда слишком маленькие размеры контейнеры не позволяют получить 24 образца, используют несколько контейнеров.

6.3.2.2	Образцы для испытания выдерживают при температуре (23 ± 2) °C в течение не менее 2 часов и выполняют испытание при точно такой же температуре.

6.3.2.3	Иглу для подкожных инъекций (6.3.1.2) вставляют в иглодержатель (6.3.1.4). Образец для испытания размещают по центру опоры образца для испытания внутренней стороной поверхности контейнера вверх (6.3.1.3). Запрещено деформировать образцы для испытания, пытаясь распрямить какие-либо  изгибы.

6.3.2.4	Иглу опускают вертикально (90° ± 5°) к образцу для испытания со скоростью 100 мм/мин ( ± 10 мм/мин). Игле дают пройти через образец для испытания и записывают силу прокола.

6.3.2.5	Процедуру, описанную в 6.3.2.3 и 6.3.2.4,  повторяют для каждого из оставшихся образцов для испытания, используя новую иглу для подкожных инъекций, чтобы проткнуть каждый образец для испытания.

Соответствие проверяют в соответствии с требованиями, отраженными в 4.2.5.

6.4 Устойчивость к повреждению и течи после падения с высоты

6.4.1 Аппаратура

6.4.1.1 Средство удерживания контейнера для  острых медицинских предметов, прежде чем отпустить его в указанном направлении до падения с высоты.

6.4.1.2	Средство отпускания контейнера для  острых медицинских предметов такое, чтобы его падению не мешала какая-либо часть аппаратуры, прежде чем он стукнется об ударную поверхность.

6.4.1.3	Ударная поверхность, горизонтальная и плоская, достаточно тяжелая чтобы оставаться неподвижной, и достаточно жесткая, чтобы не становиться эластичной в условиях испытания. Ударная поверхность должна быть:

a) плоской, чтобы разница уровня между двумя точками на ее поверхности не превышала 2 мм;

b) жесткой, чтобы она не деформировалась более, чем на 0,1 м, когда площадь в 100 мм2 нагружается статически 10 кг в любом месте на поверхности, и;

c) достаточно большой, чтобы обеспечить, чтобы контейнер для  острых медицинских предметов полностью падал на поверхность.

Например - Бетонный пол толщиной не менее 150 мм подходит при условии, что он отвечает приведенным выше требованиям, отраженным в 6.4.1.3.

6.4.2 Процедура

6.4.2.1 Контейнер для  острых медицинских предметов выдерживают при температуре (23 ± 5) °C в течение не менее 2 ч и выполняют испытание при точно такой же температуре.

В случаях, когда перевозка контейнеров в условиях / при воздействии низкой температуры вызывает беспокойство, могут потребоваться дополнительные значения температуры испытания/ выдерживания.

Примечание - Контейнеры для сбора острых медицинских предметов многоразового использования обычно помещают во внешние транспортные контейнеры для утилизации; они разработаны в соответствии с конкретными требованиями к погрузке и транспортировке, как, например, правила ООН и правила ADR.

6.4.2.2	Контейнер для  острых медицинских предметов наполняют объемом воды при температуре (23 ± 5) °C, эквивалентным 1 % от объема, отмеряемого линией наполнения контейнера. Кроме этого контейнер для  острых медицинских предметов наполняют массовой долей гранул из полиэтилена/ полипропилена, равняющейся 100% от разрешенной производителем общей массы.

Контейнеры для сбора острых медицинских предметов, которые предназначены для использования с абсорбирующим материалом (т.е.  гигроскопическая прокладка /саше) для усиления устойчивости к течи, проходят это испытание с этим материалом, помещенным в контейнер. Отверстие закрывают и намертво запечатывают для окончательного удаления. Контейнер оставляют на 1 ч.

Испытание проводят с высоты (1 ± 0,02) м, измеряемой в качестве расстояния от самой нижней точки на контейнере для  острых медицинских предметов до самой ближайшей точки на ударной поверхности (6.4.1.3).

6.4.2.4 Процедуру для всех контейнеров выполняют следующим образом.

Этапы a) - d) выполняют  для каждого из следующих направлений: основание, боковая стенка, прилегающая боковая стенка, верх, нижний угол в случае прямоугольного основания или нижний край в случае круглого основания и верхний угол (площадь низкого сопротивления, закрывающее устройство или зажимное средство).

a) Контейнер устанавливают на необходимую высоту и в необходимом направлении для падения с ударом.

b) Контейнер отпускают. Запрещено мешать падению контейнера или  ограничивать движение контейнера после, как он ударится об ударную поверхность.

c) Контейнер для  острых медицинских предметов проверяют на целостность и признаки течи/ увлажнения внешней поверхности контейнера и(или) увлажнения ударной поверхности.

d) Процедуру повторяют в другом направлении (как описано выше), используя новый контейнер для каждого испытания.

Соответствие проверяют в соответствии с требованиями, отраженными в 4.2.6.

6.5 Устойчивость к проливанию при опрокидывании

6.5.1 Аппаратура

Ударная поверхность должна быть, как указано в 6.4.1.3.

6.5.2 Процедура

6.5.2.1	Один контейнер для  острых медицинских предметов выдерживают при температуре (23 ± 5) °C в течение не менее 2 ч и выполняют испытание при точно такой же температуре.

6.5.2.2	Один контейнер наполняют шприцами объемом 2 мл (без игл) до линии наполнения.

6.5.2.3 Активируют временное закрывающее устройство контейнера и выполняют следующие этапы.

a) Контейнер для  острых медицинских предметов ставят на ударную поверхность предусмотренным для этой цели основанием (6.4.1.3).

b) Применяют увеличивающуюся силу в подходящей точке выше центра тяжести (или в верхнем краю) так, чтобы контейнер для  острых медицинских предметов двигался вокруг противоположного нижнего край до достижения центра равновесия. Затем контейнеру дают потерять равновесие в отсутствии толчка так, чтобы он свободно упал напротив места, где применялась сила.

c) Контейнер для  острых медицинских предметов оставляют на 5 минут на том месте, где он упал.

d) Контейнер проверяют на целостность и признаки течи. Соответствие проверяют в соответствии с требованиями, отраженными в 4.2.7.

6.5.2.4 В случае квадратных или прямоугольных контейнеров процедуру, описанную в 6.5.2.3,  повторяют с использованием нового контейнера для каждого теста с тем, чтобы проверить эффект падения контейнера на каждую из 4 сторон. В случае цилиндрических контейнеров процедуру, описанную в  6.5.2.3, повторяют с использованием нового контейнера для каждого теста, применяя силу в точках при (90 ± 5)° на расстоянии друг от друга по окружности контейнера.

7	Мониторинг качества: гарантия качества после обеззараживания

Для обеспечения соблюдения надлежащей производственной практики и соблюдения требований для пользователей, на предприятии по обработке контейнеров для острых медицинских изделий многоразового использования  должны иметься  процедуры и средства контроля производственной практики для обеспечения следующего.

a) Контейнер

1) прошел процедуру обеззараживание в соответствии с параметрами, определенными при валидации аппарата;

2) визуально чистый, т.е. отсутствуют посторонние вещества, органические вещества и гряз;

3) на контейнере нет внешних потертостей, истираний, царапин, а также неприятных запахов;

4) полностью функциональный;

5) этикетки целые и читабельные, и;

6) способ определения применения контейнера целый и функциональный.

b) Персонал, проводящий гарантию качества после промывки и санацию

1) работает под контролем;

2) прошел обучение по вопросам соответствующих процедур и личной гигиены;

3) прошел вакцинацию от вируса гепатита B и других болезней, представляющих собой угрозу заражения на рабочем месте, и;

4) использует СИЗ, установленные с учетом риска процедуры.

c) Продукция, руководства и проверки

1) вся продукция, необходимая для достижения вышеуказанных критериев, легкодоступная и имеется в запасе в достаточных объемах;

2) все критерии для достижения вышеуказанного четко указаны и(или) изображены в легкодоступных руководствах и(или) на легкодоступных плакатах;

3) проводятся периодические и регулярные проверки для обеспечения того, что прошедшие обработку контейнеры отвечают требованиям критериев, отраженных в a).

8	Этикетирование и маркировка и инструкции по эксплуатации

8.1 Этикетирование и маркировка

Маркировка и этикетка на контейнере, которые имеют важное значение для безопасного использования, должны быть видимыми и читабельными.

На маркировке или этикетке на контейнере должна быть указана следующая информация:

a) четкое обозначение линии наполнения;

b) слово «DANGER» (ОПАСНОСТЬ) или эквивалентное выражение на языке страны использования контейнера;

c) обозначение конкретного вида использования (если применимо) контейнера (например, химиотерапия, биологическая опасность), в том числе соответствующий символ опасности (для такой страны);

d) выражение «ДЛЯ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» или аналогичное выражение;

e) обозначение размера контейнера, т.е. общего объема и(или) объема наполнения;

f) наименование и адрес производителя. В случаях, разрешенных местным законодательством, торговая марка, логотип или адрес вебсайта могут быть достаточными для идентификации производителя. Фактическое наименование юридического лица, которое может стоять перед названием конкретного подразделения юридического лица или после него, может быть достаточным;

g) идентификация серии или партии;

h) ссылка на контейнер коммерческого характера (например, код изделия, номер повторного заказа, номер модели);

i)	предупреждение:

1) «не заполнять выше линии наполнения»;

2) «не заталкивать в контейнер острые медицинские предметы»;

3) «Использовать только вместе с вторичным стабилизатором», когда контейнер предназначен для использования вместе с вторичным стабилизатором.

j)	 контейнеры, отвечающие требованиям ООН к упаковке, должны иметь соответствующую информацию на этикетке;

k) в случае контейнеров, для которых требуется сборка, должны иметься четко отображенные инструкции по сборке или пиктограммы.

8.2 Инструкции по эксплуатации

В инструкции по эксплуатации приводятся рекомендации производителя по целевому использованию контейнера. Чертежи, пиктограммы или иные графические средства могут использоваться,  где применимо.

В инструкции по эксплуатации указывается следующее в применимых случаях:

a) инструкции по правильной и надежной сборке контейнера перед эксплуатацией и требуемые стабилизирующие устройства;

b) правильный метод размещения острых медицинских предметов в контейнер;

c) правильное наполнение контейнера до линии наполнения, в том числе конкретные инструкции во избежание переполнения;

d) правильное, проверяемое  закрывающее устройство контейнера, когда содержимое достигает линии наполнения;

e) правильная процедура для поднятия контейнера и обращения с ним, когда он наполнен (только до линии наполнения) и закрыт в соответствии инструкциями производителя;

f) разрешенная производителем общая масса в кг;

g) какие-либо другие предупреждения или меры предосторожности, которые производитель считает целесообразными с тем, чтобы помочь пользователю обеспечить безопасную эксплуатацию контейнера;

h) если контейнеры оснащены системой для отсоединения иглы и отсоединение иглы требуется в клинических условиях, отсоединение выполняется одной рукой и производители рекомендуют, в каких случаях требуется использовать вторичный стабилизатор во время процедуры отсоединения иглы;

i) если от пользователей требуется использовать контейнер на горизонтальной поверхности, производители рекомендуют, в каких случаях требуется использовать вторичный стабилизатор;

j) информация об упаковке, если применимо (например, программа обратной почтовой отправки).

Приложение А

(информационное)

Микробиологическая валидация

А.1 Общие положения

Ниже приводится пример процесса, подходящего для валидации микробиологической эффективности процесса обеззараживания и установления параметров валидации для мониторинга во время автоматизированной обработки.

А.2 Валидация отбора с поверхности образца суспензии для экспериментального заражения с концентрацией 4-Log

А.2.1 Общие сведения

Для валидации обеззараживания требуется, чтобы после обеззараживания с поверхности, на которую нанесена суспензия с патогенными микроорганизмами в концентрации 104/мл, не извлекалось никаких микроорганизмов. Тем не менее, в соответствии с процедурой требуется, чтобы суспензия для экспериментального заражения сохла на воздухе в течение 30 минут, что затрудняет удаление. Тем самым, концентрация выше 104/мл потребуется для компенсации снижения выживаемости по причине высушивания.

Суспензию для экспериментального заражения готовят следующим образом.

А.2.2 Подсчет микроорганизмов при нанесении в концентрации 104/ мл

a) Готовят суспензию в концентрации 105/мл Staphylococcus aureus и суспензию в концентрации 105/мл Enterococcus faecalis после ночного роста каждого микроорганизма.

b) Обе суспензии смешивают и разводят в соотношении 1/10 в стерильной лошадиной крови для получения суспензии в концентрации 104/ мл.

c) Выполняют разведение и высеивание на чашки для подтверждения концентрации суспензии на уровне 104/ мл.

d) Стерильный ватный аппликатор погружают в с суспензию (см. A.2.2 c) и наносят на 100 см2 площади контейнера прокручивающим движением в двух противоположных направлениях.

e) Сразу же слегка увлажните стельный ватный аппликатор и нанесите на все 100 см2 площади контейнера, как указано в A.2.2 d).

f) Аппликатор промывают в 2 мл стерильного физиологического раствора, быстро вращая его.

g) Готовят 10-кратные разведения раствора, указанного в A.2.2 f) и на чашки высеивают по 0,1 мл каждого разведения на агаре с лошадиной кровью.

h) Чашки инкубируют всю ночь и подсчитывают колониеобразующие единицы (КОЕ) на чашках с раздельными КОЕ.

i)	 Вычисляют количество микроорганизмов, вымытых из аппликатора, как указано в A.2.2 e).

А.2.3 Приготовление суспензии для экспериментального заражения

a) Используя ½ разведений суспензии обоих микроорганизмов с концентрацией 105/ мл в лошадиной крови, каждое из них наносят на площади по 100 см2, как указано в A.2.2 d), дают высохнуть на воздухе в течение 30 минут.

b) Шаги A.2.2 e) - A.2.2 i) повторяют для каждой высохшей площади.

c) Суспензия, дающая количество микроорганизмов, равное значению, указанному 
в A.2.2 i), является суспензией для экспериментального заражения, используемой для  A.3.

А.3 Микробиологическая валидация процесса обеззараживания

А.3.1 Материалы

a) Стерильный изотонический раствор хлорида натрия (физиологический раствор);

b) стерильная дефибринированная животная кровь;

c) жидкая питательная среда, подходящая для роста представительных патогенных микроорганизмов, например,

d) бульон на основе гидролизатов казеина и соевых бобов;

e) стерильные чашки для агара с животной кровью;

f) автоматическая пипетка со стерильными наконечниками объемом 0,1 мл;

g) стерильные ватные палочки;

h) стерильные пипетки объемом 1 мл;

i)	 треугольный проволочный распределитель для равномерного распределения аликвот на чашки с агаром;

j)	 инкубатор с рабочей температурой (37,0 ± 2,0) °C;

k) горелка (газовая горелка Бунзена или горелка с канистрой) для стерилизации распределителя между использованиями.

А.3.2 Приготовление суспензии для экспериментального заражения

a) В пробирки с жидкой питательной средой засевают Staphylococcus aureus и Enterococcus faecalis и инкубируют при температуре (37 ± 2) °C  всю ночь.

b) Соединяют эти две суспензии с патогенными микроорганизмами и тщательно перемешивают.

Примечание - Концентрацию проверяют в соответствии со стандартами плотности по МакФарланду, если доступны.

c) Суспензию для экспериментального заражения разводят в дефибринированной животной крови до плотности, требуемой в соответствии с A.2.3 c).

А.3.3 Подтверждение плотности суспензии для экспериментального заражения (и положительного контроля)

a) Выполняют последовательное разведение суспензии для экспериментального заражения A.3.2 c) с использованием стерильного физиологического раствора, чтобы получить четыре последовательных десятикратных разведения.

b) Аликвоты по 0,1 окончательных двух разведений переносят пипеткой на чашки с кровяным агаром.

c) С использованием проволочного распределителя и его стерилизацией и охлаждением между использованиями аликвоты наносят равномерно на поверхность чашек.

d) Чашки инкубируют всю ночь при температуре (37 ± 2) °C.

e) Выбирают чашку с раздельными КОЕ, подсчитывают КОЕ и умножают на коэффициент разбавления и объем аликвот для вычисления плотность в КОЕ/мл.

f) Соответствие проверяют в соответствии с A.2.3 b).

А.3.4 Валидация процесса обеззараживания

a) Наугад выбирают три контейнера для сбора острых медицинских предметов, которые недавно прошли обработку.

b) В каждом контейнере выбирают три участка, которые обычно пачкаются и(или) которые тяжело очистить.

c) Стерильный ватный аппликатор погружают в суспензию для экспериментального заражения, и прокручивающим движением в двух противоположных направлениях наносят равномерный слой на площадь примерными размерами 10 см × 10 cм на каждом участке испытания каждого контейнера.

d) Если выбранный участок меньше 100 см2, суспензию для экспериментального заражения распределяют по всему участку.

e) Участкам с нанесенным экспериментальным заражением дают высохнуть при  комнатной температуре в течение 30 минут (для увеличения адгезии).

f) На трех исследуемых контейнерах проводят процедуру обеззараживания.

g) После завершения процесса обеззараживания каждый участок с нанесенным экспериментальным заражением на каждом контейнере вытирают стерильным ватным аппликатором  прокручивающим движением в двух противоположных направлениях.

h) Посев штрихом делают девятью аппликаторами непосредственно на отдельных маркированных чашках с кровяным агаром.

i)	 Чашки инкубируют всю ночь при температуре (37 ± 2) °C.

j) 	Чашки визуально проверяют и записывают присутствие или отсутствие колоний S. aureus or E. faecalis.

А.3.5 Выражение результатов

Если экспериментальное заражение отвечает требованию 4-log концентрации, указанному в A.2.3 c), выявление микроорганизмов экспериментального заражения 
не ожидается.

В Таблице A.1 приводится пример матрицы мониторинга результатов 
по контейнерам.

Таблица A.1 — Образец отчета об испытаниях

|  |  | Организмы, присутствующие на каждом контейнере (Да/ Нет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S. aureus |  |  | E. faecalis |  |  |
|  |  | Участок 1 | Участок 2 | Участок 3 | Участок 1 | Участок 2 | Участок 3 |
| Контейнер после обработки | Контейнер 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контейнер 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контейнер 3 |  |  |  |  |  |  |
| Плотность экспериментального заражения отвечает требованиям A.2.3 b)? |  | Да/ Нет |  |  |  |  |  |
| Положительный контроль |  | (Присутствуют и S. aureus и E. faecalis) Да/ Нет |  |  |  |  |  |

А.3.6 Оценка результатов

Процесс обеззараживания считается эффективным, если соблюдаются все три условия, указанные ниже:

a) концентрация суспензии для экспериментального заражения отвечает требованиям A.2.3 c);

b) положительный контроль, указанный в A.3.3 e), демонстрирует рост микроорганизмов по каждому из микроорганизмов экспериментального заражения;

c) после обработки ни на одном из участков невозможно извлечь микроорганизмы экспериментального заражения.

Библиография

[1] ISO 23907-1, Sharps injury protection — Requirements and test methods — Part 1: Single-use sharps containers (Защита от повреждений острыми медицинскими предметами  — Требования и методы испытаний. Часть 1. Контейнеры для сбора острых медицинских предметов одноразового использования).

[2] ISO 14971, Medical devices — Application of risk management to medical devices (Медицинские изделия. Применение менеджмента риска к медицинским изделиямs).

[3] OSHA Blood-borne Pathogens Standard 1910.1030. US Department Labor, Occupational Safety and Health Administration. Jan 18, 2001 (Закон о технике безопасности и гигиене труда. Стандарт на переносимые с кровью патогенные микроорганизмы 1910.1030. Министерство труда США, Управление США по охране труда и промышленной гигиене. 18 января 2001).

[4] PUBLICATIONs NUMBER NIOSH 97-111, Selecting, Evaluating, and Using Sharps Disposal Containers, January 1998 (Публикация № NIOSH 97-111, Выбор, оценка и использование контейнеров для сбора острых медицинских предметов одноразового использования, январь 1998).

[5] CAN/CGSB-43.125-2016: Packaging of Category A and Category B infectious substances (Class 6.2) and clinical, (bio) medical or regulated medical waste (Упаковка для заразных веществ категории А и категории B (Класс 6.2) и клинических, (био)медицинских или регулируемых медицинских отходов).

[6]  Directives 2010/32/EU of 10 May 2010 implementing the Framework Agreement on prevention from sharp injuries in the hospital and healthcare sector concluded by HOSPEEM and EPSU (Директивы 2010/32/EU от 10 мая 2010 О внедрении рамочного соглашения о предотвращении повреждений острыми медицинскими предметами в больницах и секторе, заключенных между Европейской ассоциацией больниц и работодателей сектора здравоохранения (HOSPEEM) и Европейской федерацией профсоюзов общественного обслуживания (ЕФПОО)).

МКС 11.040.99 (IDT)

Ключевые слова: многоразовые контейнеры для хранения, острые медицинские предметы

МКС 11.040.99 (IDT)

Ключевые слова: многоразовые контейнеры для хранения, острые медицинские предметы

РАЗРАБОТЧИК:

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

| Исполнительный Директор |  | Н. Радостовец |
| --- | --- | --- |
| Директор департамента технического регулирования и метрологии |  | А. Калдарбек |