Пояснительная записка к проекту СТ РК ISO 7886-1 «Стерильные шприцы для подкожных инъекций, для однократного использования. Часть 1. Шприцы для ручного использования»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Целью разработки проекта стандарта является установление требований к шприцам для подкожных инъекций, предназначенных изначально для использования на человеке, и содержат требования к рабочим характеристикам и проводимым испытаниям. Данный стандарт позволяет более широкие вариации конструкции для того, чтобы не ограничивать инновации и методы упаковки.

В данном документе представлены общие требования в виде руководств по конструкции и разработке для производителей. Определенные пределы требуемых значений, сложившиеся за время долгосрочного использования продукции и подтвержденные на практике, были учтены в данном документе.

Материалы, которые должны использоваться в конструкции и для смазки стерильных шприцов для однократного использования не установлены строго, так как их выбор будет зависеть в определенной степени от конструкции, производственного процесса и выбранного метода стерилизации, которые используются определенным производителем. Материалы шприца должны быть совместимыми с жидкостями для инъекций. Если это не выполняется полностью, следует обратить внимание пользователя на исключения, указанные в маркировке на потребительской упаковке шприца.

Устанавливать универсальный метод испытаний на совместимость невозможно, так как достаточно достоверным может быть только испытание на основе отдельной жидкости для инъекций в определенном шприце.

Производители фармацевтических продуктов используют растворители в препаратах для инъекций. Изготовители фармацевтических препаратов для инъекций используют при их изготовлении растворители. Эти растворители должны быть испытаны изготовителем инъекционных препаратов на возможную несовместимость с материалами, используемыми при производстве шприцев. В случае несовместимости с некоторыми материалами инъекционная жидкость должна быть соответствующим образом маркирована. Известно, что проведение испытаний на совместимость всех жидкостей для инъекций со всеми шприцами практически невозможно, в связи с чем руководящим органам и торговым организациям настоятельно рекомендуется обратить внимание на эту проблему и принять необходимые меры по оказанию помощи изготовителям.

Ожидается, что производители будут использовать подход, основанный на оценке рисков, а также подход эргономичного инжиниринга при разработке конструкции и производстве шприцов.

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2020 год, утвержденный Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 39-од от 27 января 2020 года.

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации является стерильные шприцы для подкожных инъекций, для однократного использования.

Шприцы должны быть произведены и стерилизованы в соответствии с установленными национальными или международными кодексами надлежащих производственных практик для устройств медицинского назначения.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

В настоящем стандарте реализованы нормы Рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04 сентября 2017 года № 17 «Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение соответствия медицинских изделий Общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий», Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации» от 28 августа 2018 года № ҚР ДСМ-8.

Действующие технические регламенты, устанавливающие требования безопасности данной продукции отсутствуют. Положения проекта стандарта не противоречат действующим в Республике Казахстан нормативным правовым актам.

По данному объекту стандартизации проведен анализ на дублирование с действующим межгосударственным стандартом ГОСТ 26103-84 «Материалы электроизоляционные на основе слюдяных бумаг. Общие технические условия» в виде сравнительной таблицы.

Сравнительная таблица

| ГОСТ ISO 7886-1-2011 Шприцы инъекционные однократного применения стерильные. Часть 1. Шприцы для ручного использования | Проект СТ РК ISO 7886-1 «Стерильные шприцы для подкожных инъекций, для однократного использования. Часть 1. Шприцы для ручного использования» |
| --- | --- |
| Общие положения |  |
| Отсутствует раздел | Раздел 5 Стандарт определяет общие требования к шприцам для производителей: а) Шприцы не должны иметь дефектов, влияющих на внешний вид, безопасность и рабочие характеристики в рамках их предназначенного использования. Шприцы со встроенной или добавленной защитой от повреждений острыми предметами должны соответствовать требованиям ISO 23908. - Фланцы цилиндра шприца должны быть достаточного размера, подходящей формы и жесткости для предназначенного использования. Требования к разработке фланцев цилиндра должны быть определены посредством анализа рисков и подтверждены посредством испытаний эргономики. - Материалы должны быть такими, чтобы шприцы, при условиях их нормального использования, не продуцировали значительных количеств токсических веществ, и должны соответствовать требованиям применимых национальных нормативов или стандартов касательно отсутствия возгораемых материалов и аномальной токсичности. - Материалы, используемые в конструкции стенок цилиндра шприца, должны иметь достаточную прозрачность для обеспечения точной и безошибочной дозировки жидкостей. - Настоящий стандарт не определяет список материалов, которые должны использоваться при производстве и смазке стерильных шприцов с иглой или без, предназначенных для однократного применения, так как их выбор будет зависеть в определенной степени от конструкции, производственного процесса и выбранного метода стерилизации, которые используются определенным производителем. b) Конструкция и проверка упаковки должны учитывать, в каких условиях будет происходить конечное применение шприца, условия транспортировки и хранения, а также установленный срок годности. |
| Смазка |  |
| Раздел 8 Если на внутренней поверхности цилиндра шприца, включая поршень, нанесена смазка, она не должна быть заметна в виде капель при наблюдении нормальным или скорректированным до нормального зрением. Приемлемой смазкой для трехдетальных шприцев является полидиметилсилоксан, соответствующий национальной или европейской фармакопее. Количество смазки не должно превышать 0,25 мг на квадратный сантиметр внутренней поверхности цилиндра шприца. Приемлемой смазкой для двухдетальных шприцев являются амидные добавки (амиды жирных кислот, например эруковой или олеиновой). Количество смазки не должно превышать 0,6% массы цилиндра. Допускаются и более низкие концентрации. | Раздел 7 Когда уплотнительная насадка находится в полностью введенном положении, количество смазки должно быть таким, чтобы не доставать до люэровского канала насадки для иглы. Для смазочных материалов, применяемых на внутреннюю поверхность шприца, количество материала не должно превышать 0,25 мг/см2 от области внутренней поверхности шприца, контактирующего с жидкостью для инъекций. Количество и распределение смазочного материала должно быть таким, чтобы минимизировать его видимость. Примечание 1: Допустимым смазочным материалом является силикон, соответствующий требованиям национальной или Европейской фармакопеи, а также требованиям стандарта ISO 10993-1. Для смазочных материалов, встроенных в формулировку полимера, количество смазочного материала не должно превышать 0,6 % (по массе) от массы компонента, но также следует обратить внимание на то, что в некоторых национальных стандартах может присутствовать требование предельной максимальной концентрации. Примечание 2: Если смазочный материал встроен в формулировку полимера, видимые частицы могут проявиться на поверхности цилиндра шприца, при движении и царапании его уплотнительной насадкой. Примечание 3: Примером допустимого смазочного материала, встроенного в формулировку полимера, являются жирные кислотные амиды эруковой и/или олеиновой кислоты, соответствующие требованиям стандарта ISO 10993-1. Примечание 4: См. Приложение F для методики испытаний количества силиконового масла.6.2 Область применения плана. |
| Шкала |  |
| В 10.1 требования как в проекте национального стандарта, за исключением дополнения (приведено в национальном стандарте) | Дополняется следующим: 9.1.5 Рекомендуется, длина коротких линий градуировки любой шкалы должна быть равна половине длины длинных линий. Если используются другие конфигурации длин линий градуировки, их следует проверить на эргономичность согласно требованиям стандарта IEC 62366. |
| Цилиндр. Размеры |  |
| В разделе 11 требования как в проекте национального стандарта за исключением дополнения (приведено в национальном стандарте) | Раздел 10 дополняется следующим: Максимальная вместимость должна определяться оценкой рисков с учетом, например, удаления пузырьков воздуха и риска передозировки. Конфигурации упоров для пальцев, которые не отвечают данным требованиям, рекомендуется проверить посредством оценки рисков согласно требованиям ISO 14971, а также на эргономичность согласно IEC 62366. |
| Уплотнительная насадка/шток-поршень |  |
| Раздел 12: Длина выступания штока и конфигурация упора для его передвижения должны позволять приводить его в действие без затруднений. Когда линия отсчета поршня совпадает с нулевой линией градуировки цилиндра, предпочтительны следующие минимальные значения длины выступания штока из цилиндра, от поверхности упора для пальцев до верха стержня штока: a) 8 мм - для шприцев номинальным объемом до 2 мл (шприц 2 мл в данную позицию не входит); b) 9 мм - для шприцев номинальным объемом от 2 до 5 мл (шприц 5 мл в данную позицию не входит); c) 12,5 мм - для шприцев номинальным объемом 5 мл и больше. | Раздел 11 дополняется следующим: Длина выступания штока и конфигурация упора для его передвижения должны позволять приводить его в действие без затруднений. Когда линия отсчета поршня совпадает с нулевой линией градуировки цилиндра, предпочтительны следующие минимальные значения длины выступания штока из цилиндра, от поверхности упора для пальцев до верха стержня штока, как показано на Рисунке 3, должна составлять не менее 8 мм. |
| 6. Наконечник |  |
| 13.1 Коническое соединение Конический наконечник шприца должен соответствовать ISO 594-1. Если шприц имеет замковое соединение, наконечник должен соответствовать ISO 594-2 | 12.1 Коническое соединение Конический наконечник шприца должен соответствовать ISO 80369-7. Если шприц имеет замковое соединение, наконечник должен соответствовать ISO 80369-7. |
| Рабочие характеристики |  |
| Подразделы отсутствуют | 13.3 Усилие, требуемое для движения поршня Рекомендуется измерять усилие, требуемое для движения поршня. Предполагаемая методика проведения испытаний и критерии для усилий, требуемых для движения поршня, представлены в Приложении E. 13.4 Крепление уплотнительной насадки/плунжера в цилиндре Когда шприц заполнен водой до номинальной вместимости и располагается вертикально сначала одним концом вверх, а потом другим, поршень не должен двигаться под воздействием собственной массы и массы содержащейся воды. |
| Упаковка |  |
| 15.1 Потребительская упаковка Каждый шприц должен быть герметично упакован в потребительскую упаковку. Материалы упаковки не должны вызывать ухудшение характеристик содержимого. Материал и конструкция упаковки должны гарантировать: a) поддержание стерильности содержимого при хранении в условиях сухих, чистых и хорошо проветриваемых помещений; b) минимальный риск загрязнения содержимого во время вскрытия и извлечения из упаковки c) надежную защиту содержимого при обычных условиях транспортирования и хранения; d) невозможность повторного запечатывания вскрытой упаковки: факт вскрытия упаковки должен быть очевиден. 15.2 Групповая упаковка Шприцы в потребительской упаковке допускается укладывать в групповую упаковку. Групповая упаковка должна обладать достаточной жесткостью для предохранения содержимого при погрузке/разгрузке, транспортировании и хранении. 15.3 Транспортная упаковка Шприцы в групповой упаковке (при ее наличии) могут быть уложены в транспортную упаковку для хранения и транспортирования. | 14 Упаковка 14.1 Единичная упаковка и запечатанные шприцы 14.1.1 Единичная упаковка Шприц вместе с иглой, если она прилагается, должен быть индивидуально запечатан в единичной упаковке. Игла может быть упакована в собственную упаковку внутри единичной упаковки. Материалы и конструкция единичных упаковок должны не иметь вредного воздействия на содержимое, и должны обеспечивать следующее: a) Поддержание стерильности содержимого в условиях сухого и чистого хранения с достаточной вентиляцией; b) Минимизацию риска заражения содержимого во время открывания и извлечения из упаковки; c) Достаточную защиту содержимого во время нормального обращения, транспортировки и хранения; d) Однажды открытая упаковка не должна с легкостью запечатываться обратно, и должно быть очевидно, что упаковка открывалась. 14.1.2 Запечатанные шприцы Шприц поставляется с колпачком для иглы и колпачком для плунжера. Материалы и конструкция шприца должны обеспечивать следующее: a) Поддержание стерильности внутренних поверхностей шприца (например, внешней поверхности иглы, выступающей части плунжера и его упора, пути прохождения жидкости в шприце и игле, если таковая имеется) в условиях сухого и чистого хранения с достаточной вентиляцией; b) Минимизацию риска заражения содержимого во время открывания упаковки; c) Достаточную защиту содержимого во время нормального обращения, транспортировки и хранения. Шприц или шприц в сборе могут содержать средства индикации того, что они уже открывались ранее. 14.2 Групповая упаковка Материалы и конструкция групповой упаковки должны обеспечивать следующее: a) Минимизацию риска заражения содержимого во время открывания упаковки; b) Достаточную защиту шприца во время нормального обращения, транспортировки и хранения; c) После того, как упаковка была открыта, это должно быть очевидно. 14.3 Потребительская упаковка Набор единичных упаковок, запечатанных шприцов или набор групповых упаковок упаковываются в потребительскую упаковку. Система упаковки должна предоставлять физическую защиту и целостность системы стерильного барьера во время нормального обращения, транспортировки и хранения в течение срока годности, т.е. до окончания срока годности. |
| Маркировка |  |
| 16.1 Потребительская упаковка Маркировка потребительской упаковки должна содержать, по крайней мере, следующую информацию: a) описание содержимого, включая номинальную вместимость шприцев и тип наконечника; b) слово "СТЕРИЛЬНО" или соответствующий символ; c) слова "ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ" или эквивалентные (кроме надписи "выбрасывать после применения"), или соответствующий символ; d) если необходимо, предупреждение о несовместимости с растворителем, например "Не использовать с паральдегидом" (см. замечание о совместимости во введении); е) код партии, с указанием слова "ПАРТИЯ" или соответствующий символ; f) предупреждение о необходимости проверки целостности потребительской упаковки перед употреблением или соответствующий символ; g) торговую марку, торговое наименование или логотип изготовителя или поставщика; i) слова "годен до ..." (месяц и две последние цифры года) или соответствующий символ. 16.2 Групповая упаковка Маркировка групповой упаковки (при наличии) должна содержать, по крайней мере, следующую информацию: a) описание содержимого, включая номинальную вместимость, тип наконечника и число шприцев b) слово "СТЕРИЛЬНО" или соответствующий символ; c) слова "ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ" или эквивалентные (кроме надписи "выбрасывать после применения"); может быть также указан символ, приведенный в приложении Н; d) предупреждение о необходимости проверки целостности каждой потребительской упаковки перед употреблением или соответствующий символ; e) код партии, с указанием слова "ПАРТИЯ" или соответствующий символ; f) дату [год и месяц стерилизации (дата стерилизации может быть включена в код партии в виде нескольких первых цифр)]; g) слова "годен до ..." (месяц и две последние цифры года) или соответствующий символ; h) наименование и адрес изготовителя или поставщика; i) информацию о погрузке/разгрузке, хранении и транспортировании. 16.3 Транспортная упаковка Транспортная упаковка (при наличии) должна иметь маркировку, содержащую, по крайней мере, следующую информацию: a) описание содержимого согласно 16.2, перечисление а); b) код партии, с предшествующим словом "ПАРТИЯ" или соответствующий символ; c) слово "СТЕРИЛЬНО" или соответствующий символ; d) дату стерилизации согласно 16.2, перечисление f); e) наименование и адрес изготовителя или поставщика; f) информацию о погрузке/разгрузке, хранении и транспортировании. 16.4 Оберточный материал для транспортировки Если транспортная упаковка не используется, то шприцы в групповой упаковке оборачивают оберточным материалом, и информация согласно 16.3 должна быть указана на оберточном материале либо видна через него. | 15 Маркировка 15.1 Общие положения Шприц должен сопровождаться информацией, достаточной для его безопасного использования, с учетом обучения и знаний потенциальных пользователей. Информация должна включать в себя идентификацию производителя. 15.2 Шприцы 15.2.1 Общая информация Цилиндры шприцов должны иметь маркировку со следующей информацией: a) подходящую градуированную шкалу в соответствии с требованиями Раздела 8 и 9; b) полную градуированную вместимость в миллилитрах. 15.2.2 Дополнительная маркировка для запечатанных шприцов. Шприц или шприц в сборе должны дополнительно иметь маркировку со следующей информацией: a) слова “Для однократного применения” или их эквивалент, например, обозначение “Не использовать повторно” (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.4.2); термин “одноразовый” использоваться не должен; b) имя и/или зарегистрированную торговую марку производителя и, где применимо, контактные данные уполномоченного представителя. Следует предоставлять предупреждение о проверке целостности печатей на запечатанном шприце перед использованием. Вся информация, находящаяся на шприце, должна быть нанесена в таком месте, чтобы как можно менее взаимодействовать с показаниями градуированной шкалы. 15.3 Единичная упаковка Единичная упаковка должна иметь маркировку со следующей информацией: a) слово «СТЕРИЛЬНО» или его эквивалент, например, обозначение «Стерильно» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.2.1);b) слова «Для однократного применения» или их эквивалент, например, обозначение «Не использовать повторно» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.4.2); термин «одноразовый» использоваться не должен; c) идентификационный справочный номер кода или номера партии, после символа «Номер партии» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.1.5), или после слова «ПАРТИЯ»; d) внешний диаметр и длина иглы в миллиметрах, если игла прилагается; также может быть указан размер калибра иглы. Также должно присутствовать предупреждение о том, что необходимо проверить целостность единичной упаковки перед началом применения; например, при помощи обозначения «Не использовать, если упаковка нарушена». См. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.2.8. Также могут использоваться обозначения для выбранного метода стерилизации. См. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номера обозначений с 5.2.2 по 5.2.5. Единичная упаковка также должна содержать следующую информацию, за исключением случаев, когда такая информация нанесена на продукт и видна сквозь упаковку: e) идентификацию содержимого, включая вместимость шприца; f) наименование и/или торговую марку и адрес производителя и/или его уполномоченного представителя; g) слова «ГОДЕН ДО» или их эквивалент, например, обозначение «Использовать до» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.1.4). 15.4 Групповая упаковка 15.4.1 Общая информация Маркировка групповой упаковки (при наличии) должна содержать, по крайней мере, следующую информацию: a) слова «Для однократного применения» или их эквивалент, например, обозначение «Не использовать повторно» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.4.2); термин «одноразовый» использоваться не должен; b) наименование и/или торговую марку и адрес производителя и/или его уполномоченного представителя, за исключением случаев, когда такая информация нанесена на продукт и видна сквозь упаковку; c) идентификационный справочный номер кода или номера партии, после символа «Номер партии» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.1.5), или после слова «ПАРТИЯ». d) внешний диаметр и длина иглы в миллиметрах, если игла прилагается; также может быть указан размер калибра иглы;e) идентификацию содержимого, включая вместимость шприца, за исключением случаев, когда такая информация видна сквозь упаковку. f) слова «ГОДЕН ДО» или их эквивалент, например, обозначение «Использовать до» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.1.4). 15.4.2 Групповая упаковка для запечатанных . шприцов. Групповая упаковка для запечатанных шприцов должна иметь маркировку со следующей информацией: a) слова «Шприцы со стерильной внутренней поверхностью» или их эквивалент, например, обозначение «Стерильный путь жидкости» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.2.9); b) присутствовать предупреждение о том, что необходимо проверить целостность запечатанных шприцов перед началом применения, за исключением случаев, когда такое предупреждение размещено на самом шприце. 15.5 Потребительская упаковка Потребительская упаковка должна иметь маркировку со следующей информацией: a) слово «СТЕРИЛЬНО» или его эквивалент, например, обозначение «Стерильно» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.2.9); b) для запечатанных шприцов – слова «Шприцы со стерильной внутренней поверхностью» или их эквивалент, например, обозначение «Стерильный путь жидкости» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.2.9); c) слова «Для однократного применения» или их эквивалент, например, обозначение «Не использовать повторно» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.4.2); термин «одноразовый» использоваться не должен; d) идентификационный справочный номер кода или номера партии, после символа «Номер партии» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.1.5), или после слова «ПАРТИЯ». e) наименование и/или торговую марку и адрес производителя и/или его уполномоченного представителя; f) описание содержимого; g) слова «ГОДЕН ДО» или их эквивалент, например, обозначение «Использовать до» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.1.4). Предупреждение о том, что необходимо проверить целостность единичной упаковки перед началом применения; например, при помощи обозначения «Не использовать, если упаковка нарушена» См. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.2.8. Также могут использоваться обозначения для выбранного метода стерилизации. См. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номера обозначений с 5.2.2 по 5.2.5. 15.6 Контейнер для хранения Если потребительская упаковка доставляется в контейнере для хранения, он должен иметь маркировку, содержащую как минимум следующую информацию: a) идентификацию содержимого, включая вместимость шприца; b) идентификационный справочный номер кода или номера партии, после символа «Номер партии» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.1.5), или после слова «ПАРТИЯ»; c) слово «СТЕРИЛЬНО» или его эквивалент, например, обозначение «Стерильно» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.2.1); d) наименование и/или торговую марку и адрес производителя и, где применимо, его уполномоченного представителя; e) информацию касательно обращения, хранения и транспортировки содержимого. f) слова «ГОДЕН ДО» или их эквивалент, например, обозначение «Использовать до» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.1.4). Также могут использоваться обозначения для выбранного метода стерилизации. См. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номера обозначений с 5.2.2 по 5.2.5. Также может использоваться обозначения для хранения контейнера в сухом месте, недоступном для прямых солнечных лучей. См. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номера обозначений 5.3.2 и 5.3.4. |
| Приложение В |  |
| В.2.1 Контрольная стальная коническая втулка, соответствующая ISO 594-1. В.2.4 Свежая кипяченая вода, охлажденная до температуры (20±5)°С. | B.2.1 Набор трубок с подходящей конической насадкой, в соответствии с требованиями стандарта ISO 80369-7. B.2.4 Дистиллированная вода при температуре от 18 °C до 28 °C. |
| Приложение С |  |
| С.2.1 Весы, пригодные для определения разницы массы в 0,2 г или менее с точностью до 7 мг. С.2.2 Дистиллированная или деионизированная вода, чистоты степени 3 согласно ISO 3696. | С.2.1 Весы, пригодные для определения разницы массы в 1 мг или точнее. С.2.2 Дистиллированная вода при температуре от 18 °C до 28 °C. |
| Приложение Д |  |
| D.2.4 Вода. D.4 Протокол испытаний Протокол испытаний должен содержать, по крайней мере, следующую информацию: a) обозначение и номинальную вместимость шприца; b) наблюдалась ли утечка за поршнем или уплотнением (уплотнениями); c) дату проведения испытаний. | D.2.4 Дистиллированная вода при температуре от 18 °C до 28 °C. D.4 Протокол испытаний Протокол испытаний должен содержать, по крайней мере, следующую информацию: a) обозначение и номинальную вместимость шприца; b) наблюдалась ли утечка за поршнем или уплотнением (уплотнениями); c) дату проведения испытаний. Номер сертификата или другой уникальный идентификатор: - название плана, по которому выдаётся сертификат; - название и адрес органа по сертификации; - название и адрес поставщика услуг (владельца сертификата); - заявление о соответствии, в том числе: - область применения сертификации; - описание услуги. Название и уникальное обозначение услуг: - стандарт(-ы) и другой(-ие) нормативный(-ые) документ(-ы) (включая даты публикации), требования которого подтверждается для выполнения услуги; - способы предоставления услуг (например, онлайн, от человека к человеку, физические сайты); - географическое положение предоставления услуги, если применимо; - если применимо, ссылка на статус аккредитации или признания органа по сертификации; - дата истечения срока действия сертификата (при необходимости); - дата выдачи сертификата; - средства проверки подлинности сертификата. |
| По наличию дополнительных Приложений |  |
| Приложение Е (рекомендуемое). Руководящие указания по материалам Приложение F (рекомендуемое). Примеры методов испытаний на совместимость шприцев и жидкостей для инъекций | Приложение F Методика испытания качества силикона |
| Метод определения усилия, требуемого для движения штока-поршня |  |
| G.2.2 Открытый резервуар с трубками внутренним диаметром (2,7±0,1) мм для соединения с испытуемым шприцем. G.2.3 Вода. G.3.4 Запускают машину для испытаний таким образом, чтобы она вытягивала шток-поршень шприца со скоростью (100±5) мм/мин до линии номинальной вместимости, всасывая при этом в шприц воду из резервуара. G.3.5 Вытягивание штока-поршня шприца проводят до совпадения линии отсчета с линией номинальной вместимости. В момент совпадения останавливают ход штока-поршня и переустанавливают регистрирующее устройство на ноль. Выжидают 30 с. Запускают испытательную машину в обратном направлении и возвращают шток-поршень в первоначальное положение, вытесняя при этом воду из шприца в резервуар. | E.2.2 Резервуар, открытый для атмосферного давления. E.2.3 Открытый резервуар с трубками внутренним диаметром (2,7±0,1) мм и (500 ± 5) мм длиной достаточной гибкости для соединения, как показано на Рисунке E.1, к испытуемому шприцу посредством люэровского разъема к адаптеру с насечками, и к выходной игле посредством люэровского коннектора к адаптеру с насечками. Примечание: Например, допустимыми материалами гибких трубок для данного применения являются Tygon®1 и полиэтилен. Заполните шприц водой (E.2.4) E.3.4 Отрегулируйте относительное положение шприца и резервуара таким образом, чтобы уровень воды в резервуаре был приблизительно на уровне средней точки цилиндра шприца (см. Рисунок E.1). E.3.5 Удалите воду до уровня, когда линия отсчета поршня сравняется с отметкой номинальной вместимости на шприце. E.3.6 Подождите 30 с. E.3.7 Запустите испытательный аппарат (E.2.1) на скорости (100 ± 5) мм/мин, и остановите аппарат, когда останется не более 10 % номинальной вместимости. E.3.8 Измерьте и запишите усилия, требуемые для начала движения поршня, а также для обеспечения его движения. E.4 Протокол испытаний E.4.1 Из показаний о движении поршня и приложенных усилий (см. Рисунок E.2) определите следующее: a) Усилие (Fs), требуемое для начала шток-поршня в движение; b) Среднее усилие (F) обратного движения шток-поршня; c) Максимальное усилие (Fmax) обратного движения шток-поршня. |

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Потенциальными пользователями стандарта являются все медицинские учреждения, где проводят подкожных инъекции шприцами для однократного применения.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Уведомление о разработке первой редакции и текст проекта национального стандарта были опубликованы и размещены на сайте РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» (НОС).

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, организациям и ассоциациям.

Полученные замечания и предложения проанализированы, учтены разработчиком и отражены в сводке отзывов.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт разработан на основе международного стандарта 
ISO 7886-1:2017 Sterile hypodermic syringes for single use – Part 1: Syringes for manual use ISO (Стерильные шприцы для подкожных инъекций, для однократного использования. Часть 1. Шприцы для ручного использования).

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, 12/1

Тел./факс: +7 7172 689 601, 689 602

e-mail:  mail@agmp.kz

Срок начала разработки проекта стандарта – Август 2020 года;

Срок утверждения проекта стандарта – Ноябрь 2020 года.

Исполнительный директор					Н. Радостовец