НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

_________________________________________________________________________

СТЕРИЛЬНЫЕ ШПРИЦЫ ДЛЯ ПОДКОЖНЫХ ИНЪЕКЦИЙ, ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Часть 1

Шприцы для ручного применения

_________________________________________________________________________

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования и методики испытаний для проверки конструкции пустых стерильных шприцов для подкожных инъекций, для однократного применения, с иглой или без, выполненных из пластика или других материалов, предназначенных для использования сразу же после заполнения.

Шприцы предназначены в основном для использования на людях.

Стерильные шприцы, описанные в данном документе, предназначены для использования немедленно после заполнения, и не предназначены для содержания лекарственных средств в течение длительных периодов времени.

Настоящий стандарт исключает шприцы для инсулина (см. стандарт ISO 8537), стеклянные шприцы для однократного применения, шприцы для использования с механическими шприцевыми насосами, шприцы, заполненные производителем, и шприцы, предназначенные для хранения после заполнения (например, в виде набора для заполнения фармацевтом).

Шприцы для подкожных инъекций без иглы, указанные в настоящем стандарте предназначены для использования с подкожными иглами, описанными в ISO 7864.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая его изменения).

ISO 15223-1:2016 Medical devices — Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied — Part 1: General requirements (Изделия медицинские. Символы, приме-няемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования)

ISO 23908 Sharps injury protection — Requirements and test methods — Sharps protection features for single-use hypodermic needles, introducers for catheters and needles used for blood sampling (Защита от повреждений, наносимых острыми частями. Требования и методы испытаний. Устройства защиты от уколов одноразовыми иглами для подкожных инъекций, устройствами для введения катетеров и иглами, используемыми для забора крови)

ISO 80369-7 Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications — 
Part 7: Connectors for intravascular or hypodermic applications (Соединители с небольшим 
____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

внутренним диаметром для жидкостей и газов, применяемые в медицине. Часть 7. Соединители внутрисосудистого и подкожного применения)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения с энциклопедии IEC Electropedia по ссылке http://www.electropedia.org/, платформы онлайн-поиска ISO по ссылке https://www.iso.org/obp3.1, а также  следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 Номинальная вместимость (nominal capacity): Вместимость шприца, обозначенная изготовителем.

Пример- 1 мл, 5 мл, 50 мл.

3.2 Градуированная вместимость (graduated capacity): Объем воды при температуре от 18 °C до 28 °C, вытесненный из шприца при пересечении линией отсчета на поршне определенного интервала или интервалов шкалы.

3.3 Полная градуированная вместимость (total graduated capacity): Вместимость шприца, соответствующая линии градуировки, наиболее удаленной от нулевой линии градуировки.

3.4 Максимальная вместимость (maximum usable capacity): Вместимость шприца, соответствующая наиболее удаленному функциональному положению поршня при оттягивании назад.

3.5 Линия отсчета (fiducial line): Линия, определяющая конец уплотнительной насадки, находящейся в перпендикулярном контакте с цилиндром шприца, и соответствует нулевой отметке на цилиндре шприца при крайнем введенном положении поршня.

3.6 Единичная упаковка (unit packaging): Упаковка, входящая в прямой контакт с устройством, и поддерживающая стерильность продукта.

3.7 Потребительская упаковка (user packaging): Упаковка, разработанная для содержания одной или более единичных упаковок, или запечатанных шприцов.

Примечание 1: Запечатанные шприцы могут упаковываться в групповые упаковки.

3.8 Двухкомпонентный шприц (two-piece syringe): Комплект шприца, состоящий из цилиндра и поршня, при этом плунжер и уплотнительная насадка выполнены из одного материала.

3.9 Трехкомпонентный шприц (three-piece syringe): Комплект шприца, состоящий из цилиндра и поршня, при этом плунжер и уплотнительная насадка представляют собой компоненты из разных материалов.

3.10 Колпачок насадки для иглы (nozzle cap): Защитный элемент, предназначенный для физической защиты насадки для иглы перед использованием.

3.11 Уплотнительная насадка (plunger stopper): Компонент, соединенный с вводимым концом плунжера, и закрывающий открытый край цилиндра шприца.

3.12 Запечатанный шприц (self-contained syringe): Шприц с защитными колпачками [например, колпачок плунжера и колпачок насадки для иглы или колпачок для иглы (3.17)], предназначенный для поддержания стерильности внутренних поверхностей шприца.

3.13 «Мертвое» пространство (dead space): Остаточный объем жидкости, остающейся в шприце после того, как уплотнительная насадка (3.11) достигла крайнего введенного положения.

3.14 Групповая упаковка (multiple unit pack): Большое количество шприцов, упакованные в упаковку с одной печатью, которая поддерживает стерильность продукта.

3.15 Поршень (piston): Собранный компонент, состоящий из плунжера и уплотнительной насадки (3.11).

3.16 Фланцы цилиндра (barrel flanges): Фланцы, выступающие из цилиндра (также называемые упорами для пальцев), предназначенные для предоставления пользователю эргономических средств для удержания шприца во время инъекции

3.17 Колпачок или щит иглы (needle cap or shield): Защита, предназначенная для физической защиты иглы перед использованием

3.18 Плунжер (Punger): Компонент устройства, двигающий уплотнительную насадку (3.11) для введения лекарственного препарата

4 Номенклатура

Наименования, используемые для обозначения составных частей инъекционных шприцев однократного применения, приведены на Рисунке 1.

Обозначения:

1- колпачок наконечника (при наличии);

2- колпачок насадки;

3- отверстие насадки для иглы;

4- насадка для иглы;

5- цилиндр;

6- уплотнительная насадка (только 3-х компонентная);

7- уплотнители фланцы цилиндра (упоры для пальцев);

8- Шток;

9- нажимной упор;

10- колпачок штока;

11- фланцы цилиндра (упоры для пальцев);

12- нулевая линия градуировки;

13- номинальная вместимость;

14- линии градуировки;

15- нулевая линия градуировки;

16- трубка иглы;

17- переходник.

Примечание: Данный рисунок является иллюстрацией элементов шприца в сборе. Шток-поршень может представлять собой одно целое, либо состоять из отдельных деталей, а также может иметь более одного уплотнителя.

Рисунок 1 - Схематическое изображение шприца инъекционного однократного применения

5 Общие положения

Общие требования считаются исходными требованиями к разработке для производителей.

а) Шприцы не должны иметь дефектов, влияющих на внешний вид, безопасность и рабочие характеристики в рамках их предназначенного использования. Шприцы со встроенной или добавленной защитой от повреждений острыми предметами должны соответствовать требованиям ISO 23908.

- Фланцы цилиндра шприца должны быть достаточного размера, подходящей формы и жесткости для предназначенного использования. Требования к разработке фланцев цилиндра должны быть определены посредством анализа рисков и подтверждены посредством испытаний эргономики.

- Материалы должны быть такими, чтобы шприцы, при условиях их нормального использования, не продуцировали значительных количеств токсических веществ, и должны соответствовать требованиям применимых национальных нормативов или стандартов касательно отсутствия возгораемых материалов и аномальной токсичности.

- Материалы, используемые в конструкции стенок цилиндра шприца, должны иметь достаточную прозрачность для обеспечения точной и безошибочной дозировки жидкостей.

- Настоящий стандарт не определяет список материалов, которые должны использоваться при производстве и смазке стерильных шприцов с иглой или без, предназначенных для однократного применения, так как их выбор будет зависеть в определенной степени от конструкции, производственного процесса и выбранного метода стерилизации, которые используются определенным производителем.

b) Конструкция и проверка упаковки должны учитывать, в каких условиях будет происходить конечное применение шприца, условия транспортировки и хранения, а также установленный срок годности.

6 Чистота

6.1 Общая информация

Поверхность шприца, контактирующая с инъекционной жидкостью, при нормальном применении должна быть чистой и не должна иметь посторонних частиц и веществ.

Примечание: Соответствие данному требованию будет определяться при визуальном осмотре (нормальным или скорректированным до нормального зрение), без увеличения.

6.2 Пределы кислотности или щелочности

Уровень рН экстракта, приготовленного в соответствии с приложением А, должен соответствовать рН контрольной жидкости в пределах одной единицы при измерении лабораторным рН-метром со стандартным электродом.

6.3 Предельное содержание экстрагируемых металлов

Воздействие дистиллированной воды на экстракт шприца, приготовленный в соответствии с приложением А, должен содержать не более 5 мг/л суммарного количества свинца, олова, цинка и железа при испытании общепринятым микроаналитическим методом, например, по методу атомной абсорбции, или по методу массовой спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (inductively coupled plasma mass spectrometry method, ICP) и с содержанием кадмия в экстракте должно быть не более 0,1 мг/л.

7 Смазка

Когда уплотнительная насадка находится в полностью введенном положении, количество смазки должно быть таким, чтобы не доставать до люэровского канала насадки для иглы.

Для смазочных материалов, применяемых на внутреннюю поверхность шприца, количество материала не должно превышать 0,25 мг/см2 от области внутренней поверхности шприца, контактирующего с жидкостью для инъекций.

Количество и распределение смазочного материала должно быть таким, чтобы минимизировать его видимость.

Примечание 1: Допустимым смазочным материалом является силикон, соответствующий требованиям национальной или Европейской фармакопеи, а также требованиям стандарта ISO 10993-1.

Для смазочных материалов, встроенных в формулировку полимера, количество смазочного материала не должно превышать 0,6 % (по массе) от массы компонента, но также следует обратить внимание на то, что в некоторых национальных стандартах может присутствовать требование предельной максимальной концентрации.

Примечание 2: Если смазочный материал встроен в формулировку полимера, видимые частицы могут проявиться на поверхности цилиндра шприца, при движении и царапании его уплотнительной насадкой.

Примечание 3: Примером допустимого смазочного материала, встроенного в формулировку полимера, являются жирные кислотные амиды эруковой и/или олеиновой кислоты, соответствующие требованиям стандарта ISO 10993-1.

Примечание 4: См. Приложение F для методики испытаний количества силиконового масла.6.2 Область применения плана.

8 Допуски на градуировку вместимости

Допуски на градуировку вместимости должны соответствовать значениям, указанным в Таблице 1.

Таблица 1 - Допуски на вместимость, значение «мертвого» пространства, размеры шкалы и значение усилия при испытаниях

| Номинальная вместимость шприца V мл | Допуски для любой градуированной вместимости |  | Максимальное «мертвое» пространство мл | Минимальная общая длина шкалы до отметки номинальной вместимости мм | Интервал шкалы мл | Шаг нумерации между градуированными линиями мл | Усилия для испытания на наличие протечек (см. Приложение D) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Менее половины номинальной вместимости | Равно или более половины номинальной вместимости |  |  |  |  | Боковое (±5 %) Н | Осевое давление (калибр) (±5 %) кПа |
| V < 2 | ±(1,5 % от V + 2 % от вытеснен-ного объема) | ±5 % от вытесненного объема | 0,07 | 57 | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 300 |
| 2 ≤ V < 5 | ±(1,5 % от V + 2 % от вытеснен-ного объема) | ±5 % от вытесненного объема | 0,07 | 27 | 0,2 | 1 | 1,0 | 300 |
| 5 ≤ V < 10 | ±(1,5 % от V + 2 % от вытеснен-ного объема) | ±4 % от вытесненного объема | 0,075 | 36 | 0,5 | 1 | 2,0 | 300 |
| 10 ≤ V < 20 | ±(1,5 % от V + 2 % от вытеснен-ного объема) | ±4 % от вытесненного объема | 0,10 | 44 | 1,0 | 5 | 2,0 | 300 |
| 20 ≤ V < 30 | ±(1,5 % от V + 2 % от вытесненного объема) | ±4 % от вытесненного объема | 0,15 | 52 | 2,0 | 10 | 3,0 | 200 |
| 30 ≤ V < 50 | ±(1,5 % от V + 2 % от вытесненного объема) | ±4 % от вытесненного объема | 0,17 | 67 | 2,0 | 10 | 3,0 | 200 |
| V ≥ 50 | ±(1,5 % от V + 2 % от вытесненного объема) | ±4 % от вытесненного объема | 0,20 | 75 | 5,0 | 10 | 3,0 | 200 |
| Примечание: Вытесненный объем означает весь объем жидкости, выступивший после доведения уплотнителя до физического предела, который должен совпадать с нулевой отметкой на шкале. Пример 1: Для шприца объемом 3 мл, при заполнении до отметки 1 мл (менее половины вместимости), требуемый допуск составит ±(1,5 % × 3 мл + 2 % × 1 мл) = 0,065 мл. Пример 2: Для шприца объемом 3 мл, при заполнении до отметки 2 мл (более половины вместимости), требуемый допуск составит ±(5 % × 2 мл) = 0,100мл. |  |  |  |  |  |  |  |  |

9	Градуировка шкалы

9.1 Шкала

9.1.1 Шкала шприца должна быть градуирована делениями в соответствии с Таблицей 1. Единица вместимости должна быть указана на цилиндре шприца.

Примечание: Интервалы шкал могут быть меньше, чем интервалы, представленные в Таблице 1.

Если для определенного вида применения требуется другой тип шкалы, она может варьироваться; данное требование не устанавливает требования предоставления дополнительных отметок градуировки на шкале или в качестве добавления к шкале. Любые вариации шкал и градуировки рекомендуется проверить посредством анализа рисков, как указано в стандарте ISO 14971, а также на эргономичность, согласно 
IEC 62366.

9.1.2 Полная градуированная вместимость может быть равна или превышать номинальную вместимость. Если шкала продолжена за пределы номинальной вместимости, то ее градуировка должна отличаться от основной шкалы шприца. Существуют следующие способы отличия:

a) обведение кружком цифры на шкале у линии номинальной вместимости;

b) применение меньших по размеру цифр у дополнительных линий градуировки;

c) применение более коротких дополнительных градуировочных линий;

d) применение пунктирных вертикальных линий на дополнительном участке шкалы.

9.1.3 Линии градуировки должны иметь одинаковую толщину. Они должны находиться в плоскостях, расположенных перпендикулярно к оси цилиндра.

9.1.4 Линии градуировки должны быть равноудалены друг от друга вдоль продольной оси между нулевой отметкой и отметкой, соответствующей полной градуированной вместимости.

9.1.5 При вертикальном положении шприца концы линий градуировки равной длины должны быть строго вертикальны один под другим.

Рекомендуется, длина коротких линий градуировки любой шкалы должна быть равна половине длины длинных линий. Если используются другие конфигурации длин линий градуировки, их следует проверить на эргономичность согласно требованиям стандарта IEC 62366.

Примеры шкал и нумерации линий градуировки представлены на Рисунке 2.

Примечание 1: Вертикальные линии шкалы можно опустить.

Примечание 2: Рисунок выполнен не в масштабе.

Рисунок 2 — Примеры градуировки шкалы

9.2 Цифровые обозначения шкалы

9.2.1 Линии градуировки должны иметь цифровые обозначения, соответствующие значениям вместимостей, указанным в таблице 1. Кроме того, линия, соответствующая номинальной вместимости, или линии, соответствующие номинальной вместимости и полной градуированной вместимости, если они различаются, должны быть также обозначены цифрами.

Примеры цифрового обозначения шкалы приведены на Рисунке 2.

9.2.2 При вертикальном положении шприца, когда конический наконечник направлен вверх, а шкала находится на уровне глаз, цифры на шкале должны располагаться вертикально и таким образом, чтобы пересекаться с продолжением линий, к которым они относятся. Цифры должны находиться рядом с линиями градуировки, к которым они относятся, но не должны касаться их.

9.3 Общая длина шкалы

Общая длина шкалы должна быть равна значениям, указанным в Таблице 1.

9.4 Расположение шкалы

Когда уплотнительная насадка на плунжере введена полностью, линия нулевой градуировки на шкале должна совпадать с линией отсчета на уплотнительной насадке, для того, чтобы получить значения допусков градуированной вместимости, приведенных в Таблице 1.

10 Цилиндр

10.1 Размеры

Максимальная вместимость должна определяться оценкой рисков с учетом, например, удаления пузырьков воздуха и риска передозировки.

10.2 Упоры для пальцев

Открытый конец цилиндра должен иметь упоры для пальцев, обеспечивающие шприцу устойчивость и удерживающие его от скатывания и оборота вокруг собственной оси больше чем на 180° при размещении его шкалой вверх на плоской поверхности, расположенной под углом 10° к горизонтали. Упоры для пальцев не должны иметь заусенцев и острых краев.

Конфигурации упоров для пальцев, которые не отвечают данным требованиям, рекомендуется проверить посредством оценки рисков согласно требованиям ISO 14971, а также на эргономичность согласно IEC 62366.

11 Уплотнительная насадка/шток-поршень

11.1 Конструкция

При испытаниях согласно Приложению B, поршень не должен отделяться от штока при всасывании. Длина штока должна быть достаточной для передвижения поршня по всей длине цилиндра, однако возможность полного выпадения штока из цилиндра не допускается.

Длина выступания штока и конфигурация упора для его передвижения должны позволять приводить его в действие без затруднений. Когда линия отсчета поршня совпадает с нулевой линией градуировки цилиндра, предпочтительны следующие минимальные значения длины выступания штока из цилиндра, от поверхности упора для пальцев до верха стержня штока, как показано на Рисунке 3, должна составлять не менее 8 мм.

Обозначение:

- минимум 8 мм

Рисунок 3 — Минимальная длина между фланцами цилиндра и упором плунжера

12 Наконечник

12.1 Коническое соединение

Конический наконечник шприца должен соответствовать ISO 80369-7. Если шприц имеет замковое соединение, наконечник должен соответствовать ISO 80369-7.

12.2 Положение наконечника на конце цилиндра

12.2.1 Для шприцев, имеющих номинальную вместимость до 5 мл, наконечник шприца должен быть расположен по центру, т.е. соосно с цилиндром.

12.2.2 Для шприцев, имеющих номинальную вместимость 5 мл и более, наконечник шприца может быть расположен как по центру, так и эксцентрично.

12.2.3 Если наконечник шприца эксцентричен, он должен располагаться под осью цилиндра, когда шприц лежит на плоской поверхности шкалой вверх; расстояние между осью наконечника и ближайшей точкой внутренней поверхности цилиндра не должно превышать 4,5 мм.

12.3 Отверстие наконечника

Диаметр центрального отверстия наконечника должен быть не менее 1,2 мм.

13 Рабочие характеристики

13.1 «Мертвое» пространство

«Мертвое» пространство должно быть минимизировано для снижения количества отходов и передачи инфекционных агентов.

Объем жидкости, содержащейся в цилиндре и наконечнике при утопленном до упора поршне при испытании согласно Приложению С, должен быть в соответствии с Таблицей 1.

13.2 Испытание на водо- и воздухонепроницаемость поршня

При испытании согласно приложению D не должно быть утечки воды через поршневое уплотнение (поршневые уплотнения). Наличие маленьких капель между уплотнителями допускается.

При испытании согласно приложению В не должно быть утечки воздуха через поршневое уплотнение (поршневые уплотнения), и не должно наблюдаться падение показания манометра.

13.3 Усилие, требуемое для движения поршня

Рекомендуется измерять усилие, требуемое для движения поршня. Предполагаемая методика проведения испытаний и критерии для усилий, требуемых для движения поршня, представлены в Приложении E.

13.4 Крепление уплотнительной насадки/плунжера в цилиндре

Когда шприц заполнен водой до номинальной вместимости и располагается вертикально сначала одним концом вверх, а потом другим, поршень не должен двигаться под воздействием собственной массы и массы содержащейся воды.

14 Упаковка

14.1 Единичная упаковка и запечатанные шприцы

14.1.1 Единичная упаковка

Шприц вместе с иглой, если она прилагается, должен быть индивидуально запечатан в единичной упаковке.

Игла может быть упакована в собственную упаковку внутри единичной упаковки.

Материалы и конструкция единичных упаковок должны не иметь вредного воздействия на содержимое, и должны обеспечивать следующее:

a) Поддержание стерильности содержимого в условиях сухого и чистого хранения с достаточной вентиляцией;

b) Минимизацию риска заражения содержимого во время открывания и извлечения из упаковки;

c) Достаточную защиту содержимого во время нормального обращения, транспортировки и хранения;

d) Однажды открытая упаковка не должна с легкостью запечатываться обратно, и должно быть очевидно, что упаковка открывалась.

14.1.2 Запечатанные шприцы

Шприц поставляется с колпачком для иглы и колпачком для плунжера.

Материалы и конструкция шприца должны обеспечивать следующее:

a) Поддержание стерильности внутренних поверхностей шприца (например, внешней поверхности иглы, выступающей части плунжера и его упора, пути прохождения жидкости в шприце и игле, если таковая имеется) в условиях сухого и чистого хранения с достаточной вентиляцией;

b) Минимизацию риска заражения содержимого во время открывания упаковки;

c) Достаточную защиту содержимого во время нормального обращения, транспортировки и хранения.

Шприц или шприц в сборе могут содержать средства индикации того, что они уже открывались ранее.

14.2 Групповая упаковка

Материалы и конструкция групповой упаковки должны обеспечивать следующее:

a) Минимизацию риска заражения содержимого во время открывания упаковки;

b) Достаточную защиту шприца во время нормального обращения, транспортировки и хранения;

c) После того, как упаковка была открыта, это должно быть очевидно.

14.3 Потребительская упаковка

Набор единичных упаковок, запечатанных шприцов или набор групповых упаковок упаковываются в потребительскую упаковку.

Система упаковки должна предоставлять физическую защиту и целостность системы стерильного барьера во время нормального обращения, транспортировки и хранения в течение срока годности, т.е. до окончания срока годности.

15 Маркировка

15.1 Общие положения

Шприц должен сопровождаться информацией, достаточной для его безопасного использования, с учетом обучения и знаний потенциальных пользователей. Информация должна включать в себя идентификацию производителя.

15.2 Шприцы

15.2.1 Общая информация

Цилиндры шприцов должны иметь маркировку со следующей информацией:

a) подходящую градуированную шкалу в соответствии с требованиями Раздела 8 и 9;

b) полную градуированную вместимость в миллилитрах.

15.2.2 Дополнительная маркировка для запечатанных шприцов

Шприц или шприц в сборе должны дополнительно иметь маркировку со следующей информацией:

a) слова «Для однократного применения» или их эквивалент, например, обозначение «Не использовать повторно» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.4.2); термин «одноразовый» использоваться не должен;

b) имя и/или зарегистрированную торговую марку производителя и, где применимо, контактные данные уполномоченного представителя.

Следует предоставлять предупреждение о проверке целостности печатей на запечатанном шприце перед использованием. Вся информация, находящаяся на шприце, должна быть нанесена в таком месте, чтобы как можно менее взаимодействовать с показаниями градуированной шкалы.

15.3 Единичная упаковка

Единичная упаковка должна иметь маркировку со следующей информацией:

a) слово «СТЕРИЛЬНО» или его эквивалент, например, обозначение «Стерильно» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.2.1);

b) слова «Для однократного применения» или их эквивалент, например, обозначение «Не использовать повторно» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.4.2); термин «одноразовый» использоваться не должен;

c) идентификационный справочный номер кода или номера партии, после символа «Номер партии» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.1.5), или после слова «ПАРТИЯ»;

d) внешний диаметр и длина иглы в миллиметрах, если игла прилагается; также может быть указан размер калибра иглы.

Также должно присутствовать предупреждение о том, что необходимо проверить целостность единичной упаковки перед началом применения; например, при помощи обозначения «Не использовать, если упаковка нарушена». См. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.2.8.

Также могут использоваться обозначения для выбранного метода стерилизации. См. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номера обозначений с 5.2.2 по 5.2.5.

Единичная упаковка также должна содержать следующую информацию, за исключением случаев, когда такая информация нанесена на продукт и видна сквозь упаковку:

e) идентификацию содержимого, включая вместимость шприца;

f) наименование и/или торговую марку и адрес производителя и/или его уполномоченного представителя;

g) слова «ГОДЕН ДО» или их эквивалент, например, обозначение «Использовать до» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.1.4).

15.4 Групповая упаковка

15.4.1 Общая информация

Маркировка групповой упаковки (при наличии) должна содержать, по крайней мере, следующую информацию:

a) слова «Для однократного применения» или их эквивалент, например, обозначение «Не использовать повторно» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.4.2); термин «одноразовый» использоваться не должен;

b) наименование и/или торговую марку и адрес производителя и/или его уполномоченного представителя, за исключением случаев, когда такая информация нанесена на продукт и видна сквозь упаковку;

c) идентификационный справочный номер кода или номера партии, после символа «Номер партии» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.1.5), или после слова «ПАРТИЯ».

d) внешний диаметр и длина иглы в миллиметрах, если игла прилагается; также может быть указан размер калибра иглы;

e) идентификацию содержимого, включая вместимость шприца, за исключением случаев, когда такая информация видна сквозь упаковку.

f) слова «ГОДЕН ДО» или их эквивалент, например, обозначение «Использовать до» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.1.4).

15.4.2 Групповая упаковка для запечатанных шприцов

Групповая упаковка для запечатанных шприцов должна иметь маркировку со следующей информацией:

a) слова «Шприцы со стерильной внутренней поверхностью» или их эквивалент, например, обозначение «Стерильный путь жидкости» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.2.9);

b) присутствовать предупреждение о том, что необходимо проверить целостность запечатанных шприцов перед началом применения, за исключением случаев, когда такое предупреждение размещено на самом шприце.

15.5 Потребительская упаковка

Потребительская упаковка должна иметь маркировку со следующей информацией:

a) слово «СТЕРИЛЬНО» или его эквивалент, например, обозначение «Стерильно» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.2.9);

b) для запечатанных шприцов – слова «Шприцы со стерильной внутренней поверхностью» или их эквивалент, например, обозначение «Стерильный путь жидкости» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.2.9);

c) слова «Для однократного применения» или их эквивалент, например, обозначение «Не использовать повторно» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.4.2); термин «одноразовый» использоваться не должен;

d) идентификационный справочный номер кода или номера партии, после символа «Номер партии» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.1.5), или после слова «ПАРТИЯ».

e) наименование и/или торговую марку и адрес производителя и/или его уполномоченного представителя;

f) описание содержимого;

g) слова «ГОДЕН ДО» или их эквивалент, например, обозначение «Использовать до» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.1.4).

Предупреждение о том, что необходимо проверить целостность единичной упаковки перед началом применения; например, при помощи обозначения «Не использовать, если упаковка нарушена» См. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.2.8.

Также могут использоваться обозначения для выбранного метода стерилизации. См. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номера обозначений с 5.2.2 по 5.2.5.

15.6 Контейнер для хранения

Если потребительская упаковка доставляется в контейнере для хранения, он должен иметь маркировку, содержащую как минимум следующую информацию:

a) идентификацию содержимого, включая вместимость шприца;

b) идентификационный справочный номер кода или номера партии, после символа «Номер партии» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.1.5), или после слова «ПАРТИЯ»;

c) слово «СТЕРИЛЬНО» или его эквивалент, например, обозначение «Стерильно» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.2.1);

d) наименование и/или торговую марку и адрес производителя и, где применимо, его уполномоченного представителя;

e) информацию касательно обращения, хранения и транспортировки содержимого.

f) слова «ГОДЕН ДО» или их эквивалент, например, обозначение «Использовать до» (см. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номер обозначения 5.1.4).

Также могут использоваться обозначения для выбранного метода стерилизации. См. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номера обозначений с 5.2.2 по 5.2.5.

Также может использоваться обозначения для хранения контейнера в сухом месте, недоступном для прямых солнечных лучей. См. ISO 15223-1:2016, Таблица 1, номера обозначений 5.3.2 и 5.3.4.

15.7 Упаковка для транспортировки

Если контейнеры для хранения не используются, но потребительская упаковка заворачивается для транспортировки, информация, требуемая в пункте 15.6, должна быть либо нанесена на транспортировочную упаковку, либо видна через нее.

Приложение A

(обязательное)

Методика приготовления экстрактов

A.1 Методика приготовления

Шприц заполняют водой для экстрагирования растворимых компонентов.

A.2 Оборудование и реактивы

A.2.1 Дистиллированная вода.

A.2.2 Набор лабораторной посуды из боросиликатного стекла.

A.3 Методика

A.3.1 Три шприца заполняют водой (А.2.1) до номинальной вместимости.

A.3.2 Вытесняют пузырьки воздуха и выдерживают шприцы при температуре от 
37 °C до 40 °C в течение от 8 часов до 8 часов и 15 минут.

A.3.3 Выливают содержимое шприцев в сосуд из боросиликатного стекла (A.2.2).

A.3.4 Подготавливают порцию контрольной жидкости из неиспользованной воды (А.2.1).

Приложение B

(обязательное)

Испытание воздухонепроницаемости поршня и наконечника шприца при всасывании и отделение поршня от штока

B.1 Методика испытаний

Наконечник шприца соединяют с контрольной конической втулкой и частично заполняют шприц водой. Через наконечник прилагают вакуумметрическое давление и проверяют шприц на утечку в поршне и уплотнении (уплотнениях), а также определяют, отделяется поршень от штока или нет.

B.2 Оборудование и реактивы

B.2.1 Набор трубок с подходящей конической насадкой, в соответствии с требованиями стандарта ISO 80369-7.

B.2.2 Опора и устройство, зажимающее шток шприца в фиксированном положении.

B.2.3 Оборудование для создания, контроля и измерения вакуума, состоящее из генератора вакуума, манометра и системы вакуум-герметичных клапанов, возможно применение различных конфигураций данного оборудования, с положением шприца вверх или вниз (пример приведен на Рисунке B.1).

B.2.4 Дистиллированная вода при температуре от 18 °C до 28 °C.

B.3 Испытание

B.3.1 Набирают в шприц объем воды (В.2.4) не менее чем 25% его номинальной вместимости.

B.3.2 Переместите плунжер с уплотнительной насадкой до совпадения линии отсчета с линией номинальной градуированной вместимости, и зафиксируйте (B.2.2) плунжер в данном положении.

B.3.3 Соединяют наконечник шприца с контрольной стальной втулкой (В.2.1).

B.3.4 Создайте вакуум.

B.3.5 Проводят регулировку утечки воздуха таким образом, чтобы получить постепенное увеличение разряжения, доводя показания манометра до 88 кПа*.

Примечание: 1 кПа = 7,5 мм рт. ст.

B.3.6 Проверяют шприц на воздухонепроницаемость уплотнения (уплотнений) поршня.

B.3.7 Изолируйте систему со шприцом и манометром при помощи вакуум-герметичного клапана.

B.3.8 Наблюдают показания манометра в течение 60 с; и регистрируют уменьшение показаний.

B.3.9 Проверяют шприц для определения, отделился или нет поршень от штока.

B.4 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать, по крайней мере, следующую информацию:

a) обозначение и номинальную вместимость шприца;

b) наблюдалась или нет утечка на поршне или уплотнении (уплотнениях);

c) изменение, если оно было, показаний манометра;

d) имело ли место отделение поршня от штока или нет;

e) дату проведения испытаний.

Обозначения:

1 - вакуумный насос;

2 - бутылка-ловушка;

3 - регулятор малого истечения;

4 - линия градуировки номинальной вместимости;

5 - зажим;

6 - вакуумный клапан;

7 - контрольный конический наконечник, соответствующий ISO 80369-7;

8 - вода до уровня менее 25% номинальной вместимости;

9 - шприц;

10 – манометр.

Рисунок B.1 — Аппаратура для испытаний при всасывании

Приложение C

(обязательное)

Метод определения «мертвого» пространства

C.1 Методика испытания

Взвешивают шприц до заполнения водой и после заполнения и последующего слива воды. «Мертвое» пространство определяют по массе оставшейся в шприце воды.

C.2 Аппаратное обеспечение и реагенты

С.2.1 Весы, пригодные для определения разницы массы в 1 мг или точнее.

С.2.2 Дистиллированная вода при температуре от 18 °C до 28 °C.

C.3 Методика

C.3.1 Взвешивают на весах (С.2.1) пустой шприц.

C.3.2 Заполняют шприц водой (С.2.2) до номинальной вместимости, тщательно удаляя все пузырьки воздуха и обеспечивая совпадение уровня мениска воды с концом отверстия наконечника.

C.3.3 Вытесняют воду, вдвигая полностью шток, и вытирают насухо наружную поверхность шприца.

C.3.4 Повторно взвешивают шприц (C.2.1).

C.4 Расчет результатов

Определяют массу воды, оставшуюся в шприце, в граммах, вычитанием массы пустого шприца из массы шприца после слива воды. Регистрируют значение "мертвого" пространства, в мл, принимая плотность воды, равной 1000 кг/м3.

C.5 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать, по крайней мере, следующую информацию:

a) обозначение и номинальную вместимость шприца;

b) «мертвое» пространство, выраженное в миллилитрах;

c) дату испытаний.

Приложение D

(обязательное)

Методика испытания на наличие протечек жидкостей уплотнительной насадки шприца под давлением

D.1 Методика испытаний

Шприц заполняется водой, отверстие насадки для иглы запечатывается, плунжер помещается в самое нижнее положение относительно цилиндра, и применяется усилие для того, чтобы вызвать протечки через уплотнительную насадку плунжера.

D.2 Аппаратура и реактивы

D.2.1 Устройство для закрытия или закупоривания наконечника шприца.

Примечание: Такое устройство может представлять собой стальную коническую втулку, соответствующую ISO 80369-7, с подходящим уплотнением или пробкой.

D.2.2 Устройство для приложения бокового усилия к штоку шприца в диапазоне от 0,25 до 3 Н.

D.2.3 Устройство для приложения аксиального усилия к штоку шприца, позволяющее создавать давление в диапазоне от 200 до 300 кПа.

D.2.4 Дистиллированная вода при температуре от 18 °C до 28 °C.

D.3 Методика

D.3.1 Набирают в шприц объем воды (D.2.4), превышающий номинальную вместимость шприца.

D.3.2 Удаляют пузырьки воздуха и регулируют объем воды в шприце до номинального значения.

D.3.3 Закупоривают (D.2.1) наконечник шприца.

D.3.4 Прикладывают боковое усилие (D.2.2) на упор штока, направленное под прямым углом к нему, и раскачивают шток в радиальном направлении вокруг уплотнения (уплотнений) поршня с усилием, указанным в Таблице 1. Максимально отклоняют шток от его осевого положения.

D.3.5 К шприцу прикладывают такое осевое усилие (D.2.3), чтобы при взаимодействии поршня и цилиндра создавалось давление, указанное в Таблице 1, создавалось между поршнем и цилиндром. Поддерживайте такое давление от 30 с до 35 с.

D.3.6 Проверяют шприц на утечку воды за уплотнением (уплотнениями) поршня.

D.4 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать, по крайней мере, следующую информацию:

a) обозначение и номинальную вместимость шприца;

b) наблюдалась ли утечка за поршнем или уплотнением (уплотнениями);

c) дату проведения испытаний. Номер сертификата или другой уникальный идентификатор:

- название плана, по которому выдаётся сертификат;

- название и адрес органа по сертификации;

- название и адрес поставщика услуг (владельца сертификата);

- заявление о соответствии, в том числе:

- область применения сертификации;

- описание услуги. Название и уникальное обозначение услуг:

- стандарт(-ы) и другой(-ие) нормативный(-ые) документ(-ы) (включая даты публикации), требования которого подтверждается для выполнения услуги;

- способы предоставления услуг (например, онлайн, от человека к человеку, физические сайты);

- географическое положение предоставления услуги, если применимо;

- если применимо, ссылка на статус аккредитации или признания органа по сертификации;

- дата истечения срока действия сертификата (при необходимости);

- дата выдачи сертификата;

- средства проверки подлинности сертификата.

Приложение E

(информативное)

Метод определения усилия, требуемого для движения штока-поршня

E.1 Методика

Машина для механических испытаний, используется для передвижения штока-поршня, сопровождаемого всасыванием и вытеснением воды, с регистрацией применяемых усилий.

E.2 Аппаратура и реактивы

E.2.1 Машина для механических испытаний, приведенный на Рисунке E.1, способная проводить измерение и непрерывную регистрацию усилий и перемещений с точностью 1% полной шкалы измерений, и имеющая устройства для закрепления испытуемого шприца.

Обозначения:

1- уровень воды отрегулирован так, чтобы совпадать с линией градуировки 50% номинальной вместимости шприца;

2- игла [1,2 мм (18 G) и приблизительно 40 мм длиной];

3-трубка [(2,7 ± 0,1) мм внутреннего диаметра и (500 ± 5) мм в длину, с люэровскими адаптерами обоих типов на каждом конце)].

Рисунок E.1 — Аппаратура для определения усилия, требуемого для приведения шприца в действие.

E.2.2 Резервуар, открытый для атмосферного давления.

E.2.3 Открытый резервуар с трубками внутренним диаметром (2,7±0,1) мм и (500 ± 5) мм длиной достаточной гибкости для соединения, как показано на Рисунке E.1, к испытуемому шприцу посредством люэровского разъема к адаптеру с насечками, и к выходной игле посредством люэровского коннектора к адаптеру с насечками.

Примечание: Например, допустимыми материалами гибких трубок для данного применения являются Tygon®1) и полиэтилен.

E.2.4 Дистиллированная вода

E.3 Испытание

E.3.1 Вынимают шприц из упаковки. Сдвигают шток-поршень шприца таким образом, чтобы линия отсчета сравнялась с линией градуировки полной вместимости, и затем возвращают его в положение, при котором линия отсчета совпадает с нулевой линией.

E.3.2 Добавьте в резервуар воду (E.2.4) при температуре (23 ± 5) °C и удалите весь воздух из трубок. Поддерживайте температуру воды и шприца на этом уровне.

E.3.3 Соединяют наконечник шприца с трубкой резервуара (Е.2.2). Добавляют в резервуар воды (Е.2.4) выше уровня номинальной вместимости, закрепите шприц в испытательном аппарате, как показано на Рисунке E.1, и прикрепите упор поршня к подвижной головке механического испытательного аппарата (E.2.1).

Заполните шприц водой (E.2.4)

E.3.4 Отрегулируйте относительное положение шприца и резервуара таким образом, чтобы уровень воды в резервуаре был приблизительно на уровне средней точки цилиндра шприца (см. Рисунок E.1).

E.3.5 Удалите воду до уровня, когда линия отсчета поршня сравняется с отметкой номинальной вместимости на шприце.

Примечание: Присутствие воздуха в наконечнике шприца не оказывает влияния на результаты испытаний.

E.3.6 Подождите 30 с.

E.3.7 Запустите испытательный аппарат (E.2.1) на скорости (100 ± 5) мм/мин, и остановите аппарат, когда останется не более 10 % номинальной вместимости.

E.3.8 Измерьте и запишите усилия, требуемые для начала движения поршня, а также для обеспечения его движения.

E.4 Протокол испытаний

E.4.1 Из показаний о движении поршня и приложенных усилий (см. Рисунок E.2) определите следующее:

__________________________

1)Tygon® представляет собой торговое наименование продукта, поставляемого U.S. Plastic Corp.®. Данная информация представлена для удобства пользователей данного документа, и не представляет собой индоссамент указанного продукта организацией ISO. Могут использоваться эквивалентные продукты, если показано, что они дают такие же результаты.

E.4 Протокол испытаний

E.4.1 Из показаний о движении поршня и приложенных усилий (см. Рисунок E.2) определите следующее:

a) Усилие (Fs), требуемое для начала шток-поршня в движение;

b) Среднее усилие (F) обратного движения шток-поршня;

c) Максимальное усилие (Fmax) обратного движения шток-поршня.

E.4.2 Значения усилий, требуемых для движения поршня, приведены в Таблице E.1.

Таблица E.1 — Предлагаемые значения усилий, требуемых для приведения шток-поршня в действие

| Номинальная вместимость шприца (V) мл | Начальное усилие (Fs) Н максимум | Среднее усилие (F) Н максимум | Максимальное усилие (Fmax) Н |
| --- | --- | --- | --- |
| V < 2 | 10 | 5 | < (2,0 × измеренное значение F) или (измеренное значение F + 1,5 Н), выбирается большее |
| 2 ≤ V < 50 | 25 | 10 | < (2,0 × измеренное значение F) или (измеренное значение F + 1,5 Н), выбирается большее |
| 50 ≤ V | 30 | 15 | < (2,0 × измеренное значение F) или (измеренное значение F + 1,5 Н), выбирается большее |

Обозначения:

X- Путь хода шток-поршня;

Y-Усилие во время хода шток-поршня, Н

Рисунок E.2 — Примеры графика усилий, требуемых для приведения штока-поршня в действие

E.5 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать, по крайней мере, следующую информацию:

a) обозначение и номинальную вместимость шприца;

b) усилие (Fs), требуемое для приведения шток-поршня в движение, Н;

c) среднее усилие (F) обратного движения шток-поршня, Н;

d) максимальное усилие (Fmax) обратного движения шток-поршня, Н;

e) дату проведения испытания.

Приложение F

(информативное)

Методика испытания качества силикона

F.1 Методика

Шприц заполняется указанным количеством метил изобутил кетона (methyl isobutylketone, MIBK) для растворения силикона, нанесенного на внутреннюю часть цилиндра. Раствор метил изобутил кетона собирается в стеклянную испытательную трубку и представляет собой испытуемый раствор. После получения кривой калибровки, количество силикона в испытуемом растворе определяется при помощи атомно-абсорбционного спектрофотометра.

F.2 Аппаратура и реактивы

F.2.1 Силиконовое масло, применяемое на шприце.

F.2.2 4-метил- 2-пентанон (метил изобутил кетон), подходящего качества.

F.2.3 Измерительная колба.

F.2.4 Пипетка.

F.2.5 Атомно-абсорбционный спектрофотометр.

F.2.6 Подходящие весы.

F.3 Испытание

F.3.1 Приготовление стандартного раствора

Нужно приготовить следующие стандартные растворы:

- Стандартный раствор силикона с концентрацией 10 мг/мл: Взвесьте 1,0 г силиконового масла (F.2.1), с использованием точных электронных весов (F.2.6), и поместите его в мерный стакан объемом 100 мл. Добавьте 20 мл метил изобутил кетона для полного растворения силиконового масла, и поместите раствор в мерную колбу объемом 100 мл.

Промойте стакан трижды с использованием 20 мл метил изобутил кетона, и смешайте раствор промывки с силиконовым маслом в мерной колбе. Заполните мерную колбу при помощи метил изобутил кетона до отметки в 100 мл. Закройте колбу пробкой и тщательно перемешайте раствор, переворачивая колбу.

b) Стандартный раствор силикона с концентрацией 0,1 мг/мл: Наберите ровно 1 мл стандартного раствора силикона с концентрацией 10 мг/мл при помощи пипетки (F.2.4), и поместите их в мерную колбу объемом 100 мл. Заполните мерную колбу при помощи метил изобутил кетона до отметки в 100 мл. Закройте колбу пробкой и тщательно перемешайте раствор, переворачивая колбу.

c) Стандартный раствор силикона с концентрацией 0,2 мг/мл: Наберите ровно 2 мл стандартного раствора силикона с концентрацией 10 мг/мл при помощи пипетки (F.2.4), и поместите их в мерную колбу объемом 100 мл. Заполните мерную колбу при помощи метил изобутил кетона до отметки в 100 мл. Закройте колбу пробкой и тщательно перемешайте раствор, переворачивая колбу.

d) Стандартный раствор силикона с концентрацией 0,5 мг/мл: Наберите ровно 5 мл стандартного раствора силикона с концентрацией 10 мг/мл при помощи пипетки (F.2.4), и поместите их в мерную колбу объемом 100 мл. Заполните мерную колбу при помощи метил изобутил кетона до отметки в 100 мл. Закройте колбу пробкой и тщательно перемешайте раствор, переворачивая колбу.

e) Стандартный раствор силикона с концентрацией 0,7 мг/мл: Наберите ровно 7 мл стандартного раствора силикона с концентрацией 10 мг/мл при помощи пипетки (F.2.4), и поместите их в мерную колбу объемом 100 мл. Заполните мерную колбу при помощи метил изобутил кетона до отметки в 100 мл. Закройте колбу пробкой и тщательно перемешайте раствор, переворачивая колбу.

f) Стандартный раствор силикона с концентрацией 1,0 мг/мл: Наберите ровно 10 мл стандартного раствора силикона с концентрацией 10 мг/мл при помощи пипетки (F.2.4), и поместите их в мерную колбу объемом 100 мл. Заполните мерную колбу при помощи метил изобутил кетона до отметки в 100 мл. Закройте колбу пробкой и тщательно перемешайте раствор, переворачивая колбу.

F.3.2 Приготовление испытуемого раствора

Испытуемый раствор должен быть приготовлен с использованием следующих процедур:

a) Извлеките требуемое количество метил изобутил кетона (см. Таблицу F.1) в шприц и тяните поршень до тех пор, пока линия отсчета не сравняется с линией номинального объема.

b) Закройте насадку для иглы на шприце при помощи пробки (например, при помощи металлического колпачка) и переверните шприц на 1 минуту.

c) Извлеките раствор метил изобутил кетона в стеклянную испытательную трубку; полученный раствор является испытательным раствором.

d) Используйте крышку или охладите раствор, если требуется, для предотвращения потерь метил изобутил кетона по причине летучести.

Таблица F.1 — Количество раствора метил изобутил кетона для получения пробы для испытаний

| Номинальная вместимость шприца | Извлекаемый объем |
| --- | --- |
| 50 мл | 20 мл на шприц |
| 30 мл | 15 мл на шприц |
| 20 мл | 10 мл на шприц |
| 10 мл | 4 мл на шприц |
| 5 мл | 2 мл на шприц |
| 2,5 мл | 2 мл на шприц |
| 1 мл, 0,5 мл | 5 мл на шприц a |
| a Если вместимость шприца составляет менее 1 мл, промойте цилиндр изнутри и заполните мерную колбу метил изобутил кетоном до объема в 5 мл. |  |

F.3.3 Настройка устройства для проведения испытания

Устройства для проведения испытания должны быть настроены посредством следующих шагов.

a) Включите атомно-абсорбционный спектрофотометр (F.2.5), компьютер, систему циркуляции холодной воды и компрессор.

b) Настройте лампу, ток в лампе и высоту горелки, согласно приведенному в Таблице F.2.

Таблица F.2 — Условия проведения анализа

| Пункт | Технические требования |
| --- | --- |
| Головка горелки | Высокотемпературная горелка |
| Горючий газ | Ацетилен |
| Вспомогательный газ | Оксид азота |
| Лампа с полым катодом | Элемент: Силикон |
| Линия проведения анализа | 251,6 нм |
| Ток лампы | 10 мА |
| Высота горелки | 10 мм |
| Ширина щели | 0,4 нм |

F.3.4 Измерительные процедуры

Измерения должны проводиться согласно следующих процедур:

a) Для получения кривой калибровки проводится измерение стандартных растворов метил изобутил кетона [с концентрацией (0,1~1,0) мг/мл] и холостого раствора метил изобутил кетона при помощи атомно-абсорбционного спектрофотометра (F.2.5). Коэффициент корреляции должен быть более 0,995. Если этот параметр не достигнут, требуется повторить измерения или приготовление стандартных растворов. Каждый раз при смене стандартного раствора следует выполнить сброс настроек посредством подачи достаточного количества раствора метил изобутил кетона для промывки канала подачи.

b) После получения кривой калибровки проводится измерение испытуемого раствора. Если значение абсорбции выходит за пределы кривой калибровки, растворите испытуемую пробу для получения значений, не выходящих за пределы кривой калибровки, и повторите измерение для пробы. Каждый раз при смене пробы следует выполнить сброс настроек посредством подачи достаточного количества раствора метил изобутил кетона для промывки канала подачи.

F.3.5 Предлагаемый критерий соответствия

Предлагаемый критерий соответствия представляет собой следующее: количество силикона должно быть менее 0,25 мг/см2 внутренней поверхности шприца, входящей в контакт с жидкостью для инъекции. Подробнее см. в Разделе 7.

F.4 Протокол испытаний

Отчет об испытаниях должен содержать как минимум следующую информацию:

a) Тип и номинальную вместимость шприца;

b) Содержание силикона;

c) Результат испытания (пройдено или не пройдено);

d) Дату проведения испытания- орган по сертификации (имя, адрес, контактные данные).

- Номер лицензии.

- Ссылка на лицензионный договор.

- Лицензиат (имя, адрес, контактные данные).

- Иллюстрация знака соответствия.

- Таблица с указанием:

- Обозначение услуги;

- Номер сертификата;

- Стандарт(-ы) и/или другой(-ие) нормативный(-ые) документ(-ы);

- Конкретные правила плана сертификации (если применимо).

- Дата выдачи.

Библиография

[1] ISO 384 Laboratory glassware. Principles of design and construction of volumetric glassware (Лабораторная стеклянная посуда. Принципы разработки и конструкции мерной стеклянной посуды)

[2] ISO 7864 Sterile hypodermic needles for single use (Стерильные иглы для подкожных инъекций, для однократного применения)

[3] ISO 8537 Sterile single-use syringes, with or without needle, for insulin (Стерильные шприцы для однократного применения, с иглой или без, для инсулина)

[4] ISO 8601 Data elements and interchange formats - Information interchange -Representation of dates and times (Элементы данных взаимозаменяемые форматы. Обмен информацией. Представление дат и времени

[5] ISO 10993-1 Biological evaluation of medical devices. Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (Оценка биологического воздействия устройств медицинского назначения. Часть 1: Оценка и испытания в процессе управления рисками).

[6] ISO 11607-1 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems (Упаковка устройств медицинского назначения после конечной стерилизации. Часть 1: Требования к материалам, системам стерильного барьера и упаковочным системам).

[7] ISO 11607-2, Packaging for terminally sterilized medical devices Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes (Упаковка устройств медицинского назначения после конечной стерилизации. Часть 2: Требования валидации к процессам формовки, запечатывания и сборки).

[8] ISO 14971, Medical devices. Application of risk management to medical devices (Устройства медицинского назначения. Применение управления рисками к устройствам медицинского назначения)

[9] ISO 15223-2, Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling, and information to be supplied - Part 2: Symbol development, selection and validation Устройства медицинского назначения (Обозначения, используемые в маркировке устройств медицинского назначения, и предоставляемая информация. Часть 2: Разработка, выбор и валидация обозначений)

[10] IEC 62366-1, Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical devices (Устройства медицинского назначения. Часть 1. Применение эргономичного проектирования к устройствам медицинского назначения)

[11] ISO 80369-20 Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications-Part 20: Common test methods (Малогабаритные коннекторы для жидкостей и газов, используемые в медицинских целях. Часть 20. Общие методики проведения испытаний)

МКС 11.040.20 (IDT)

Ключевые слова: шприцы инъекционные однократного применения стерильные, размеры, обозначения, цветовое кодирование, испытания, упаковка, маркировка.

МКС 11.040.20 (IDT)

Ключевые слова: шприцы инъекционные однократного применения стерильные, размеры, обозначения, цветовое кодирование, испытания, упаковка, маркировка.

РАЗРАБОТЧИК:

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

| Исполнительный Директор |  | Н. Радостовец |
| --- | --- | --- |
| Директор департамента технического регулирования и метрологии |  | А. Калдарбек |