Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

Стерильные шприцы для подкожных инъекций для одноразового использования

Часть 1

ШПРИЦЫ ДЛЯ РУЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СТ РК ISO 7886-1

(ISO 7886-1:2017 Sterile hypodermic syringes for single use — Part 1: Syringes for manual use, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН TOO «NavyCo»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 7886-1:2017 Sterile hypodermic syringes for single use – Part 1: Syringes for manual use (Стерильные шприцы для подкожных инъекций для одноразового использования. Часть 1. Шприцы для ручного применения)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 84 «Устройства для введения лекарственных средств и катетеры»

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Введение Область применения Нормативные ссылки Термины и определения Номенклатура Общие требования Посторонние вещества Смазка Допуски на градуировку вместимости Градуировка шкалы Цилиндр Плунжерная пробка/плунжерный узел Насадка Производительность Упаковка Информация, предоставленная производителем Приложение А (обязательное) Метод приготовления экстрактов Приложение В (обязательное) Испытание воздухонепроницаемости поршня и наконечника шприца при всасывании и отделение поршня от штока Приложение С (обязательное) Метод определения «мертвого» пространства Приложение D (обязательное) Испытание поршня шприца на герметичность под давлением Приложение Е (информационное) Метод испытания для определения усилий, необходимых для приведения в действие поршня Приложение F (информационное) Метод определения количества силикона Библиография Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам |  |
| --- | --- | --- |

Введение

Настоящий стандарт распространяется на шприцы для подкожных инъекций, предназначенные в первую очередь для использования человеком, и устанавливает требования к производительности и тестированию. Это позволяет более широко варьировать дизайн, чтобы не ограничивать инновации и методы упаковки. Его внешний вид и компоновка соответствуют другим соответствующим стандартам, которые в большей степени ориентированы на производительность по сравнению с предписаниями по дизайну. В настоящем стандарте представлены общие требования в качестве руководства по проектированию для производителей. Были сохранены некоторые ограничения для требований, которые основаны на исторических данных, но подтверждаются на практике в течение многих лет. Материалы, которые будут использоваться для изготовления и смазки стерильных шприцев одноразового использования, не указаны, поскольку их выбор будет в некоторой степени зависеть от конструкции, процесса изготовления и метода стерилизации, используемого отдельными производителями. Материалы, из которых изготовлен шприц, должны быть совместимы с жидкостями для инъекций. Если это не так, следует обратить внимание пользователя на исключение с помощью маркировки на единичной упаковке. Практически невозможно определить универсально приемлемый метод проверки на несовместимость, поскольку единственным окончательным тестом является то, что конкретная жидкость для инъекций совместима с конкретным шприцем.

Производители фармацевтических препаратов используют растворители в препаратах для инъекций. Такие растворители должны быть протестированы производителем препарата для инъекций на предмет возможной несовместимости с материалами, часто используемыми в конструкции шприца. При выявлении несовместимости жидкость для инъекций должна быть соответствующим образом маркирована. Признается невозможность тестирования какой-либо одной жидкости для инъекций всеми имеющимися шприцами, и настоятельно рекомендуется, чтобы регулирующие органы и соответствующие торговые ассоциации осознали проблему и приняли соответствующие меры для оказания помощи производителям препаратов для инъекций.

Шприцы должны изготавливаться и стерилизоваться в соответствии с признанными национальными или международными кодексами надлежащей производственной практики для медицинских изделий.

Планы отбора проб для проверки, выбранные для серии ISO 7886, предназначены для проверки конструкции с высоким уровнем достоверности. Планы отбора проб для проверки не заменяют более общих требований к производственным системам качества, которые содержатся в стандартах на системы качества, например, серии ISO 9000 и       ISO 13485.

Ожидается, что производители будут придерживаться подхода, основанного на оценке рисков, и использовать технологию удобства использования при проектировании, разработке и производстве шприцев.

Руководство по переходным периодам для внедрения требований ISO 7886 (все части) приведено в ISO/TR 19244.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Стерильные шприцы для подкожных инъекций для одноразового использования

Часть 1

ШПРИЦЫ ДЛЯ РУЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к стерильным шприцам для подкожных инъекций для одноразового использования, изготовленным из полимерных материалов, и предназначенным для использования сразу же после заполнения.

Стандарт не распространяется на инсулиновые шприцы, шприцы из стекла, шприцы со встроенными иглами, шприцы для использования с механическим нагнетателем и шприцы, предварительно заполненные инъекционным раствором.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы, следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 15223-1:2016 Medical devices — Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied — Part 1: General requirements (Изделия медицинские. Символы, используемые на этикетках и ярлыках медицинских изделий, и предлагаемая информация. Часть 1. Общие требования).

ISO 23908, Sharps injury protection — Requirements and test methods — Sharps protection features for single-use hypodermic needles, introducers for catheters and needles used for blood sampling (Защита от травм острыми предметами. Требования и методы испытаний. Средства защиты от острых предметов для одноразовых игл для подкожных инъекций, интродьюсеров для катетеров и игл, используемых для отбора проб крови).

ISO 80369-7, Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications — Part 7: Connectors for intravascular or hypodermic applications (Соединители малого диаметра для жидкостей и газов в здравоохранении. Часть 7. Соединители для внутрисосудистых или подкожных применений).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Номинальная вместимость (nominal capacity): Вместимость шприца, обозначенная изготовителем.

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

Примечание 1 – Например, вместимость 1 мл, 5 мл, 50 мл.

3.2 Градуированная вместимость (graduated capacity): Объем воды
при температуре (20 ± 5) °C (или, в тропических странах, (27 ± 5) °C), вытесненный из шприца при пересечении линией отсчета на поршне определенного интервала или интервалов шкалы.

3.3 Полная градуированная вместимость (total graduated capacity):
Вместимость шприца, соответствующая линии градуировки, наиболее удаленной от нулевой линии градуировки.

3.4 Максимальная вместимость (maximum usable capacity): Вместимость шприца, соответствующая наиболее удаленному положению поршня при оттягивании назад.

3.5 Линия отсчета (fiducial line): Линия, определяющая конец поршня и
предназначенная для определения вместимости, соответствующей какому-либо показанию шкалы шприца.

3.6 Единичная упаковка (unit packaging): Упаковка, которая имеет непосредственный контакт с устройством и сохраняет стерильность продукта.

3.7 Пользовательская упаковка (user packaging): Упаковка, предназначенная для размещения одной или нескольких единичных упаковок или автономных шприцевых блоков.

Примечание – Автономные шприцевые блоки могут быть упакованы в несколько упаковок.

3.8 Двухкомпонентный шприц (two-piece syringe): Шприцевый узел состоит из цилиндра и поршня, тогда как плунжер и пробка плунжера образуют один компонент, изготовленный из одного и того же материала.

3.9 Трехкомпонентный шприц (three-piece syringe): Шприц в сборе включает цилиндр и поршень, тогда как поршень и пробка плунжера представляют собой два отдельных компонента, изготовленных из разных материалов.

3.10 Крышка сопла (nozzle cap): Оболочка, предназначенная для физической защиты насадки перед использованием.

3.11 Плунжерный стопор (plunger stopper): Компонент, соединенный с передним концом плунжера и герметизирующий открытый конец цилиндра шприца.

3.12 Автономный шприц (self-contained syringe): Шприц с защитными колпачками (т.е. колпачок поршня и колпачок сопла или колпачок иглы (3.17)), предназначенные для поддержания стерильности внутренней части шприца.

3.13 Мертвый космос (dead space): Остаточный объем жидкости, остающийся в шприце, когда стопор плунжера (3.11) полностью нажат.

3.14 Упаковка из нескольких единиц (multiple unit pack): Несколько шприцев упакованы в одинарный шов, что обеспечивает стерильность продукта.

3.15 Поршень (piston): сборная часть плунжера и стопора плунжера (3.11).

3.16 Фланцы ствола (barrel flanges): Фланцы, выступающие из цилиндра (также называемые захватами для пальцев), чтобы предоставить пользователю эргономичные средства захвата шприца во время инъекции.

3.17 Колпачок или щиток иглы (needle cap or shield): Оболочка, предназначенная для физической защиты иглы перед использованием.

3.18 Поршень (plunger): Компонент устройства, который продвигает стопор плунжера (3.11) для подачи лекарственного препарата.

4 Номенклатура

Наименования, используемые для обозначения составных частей
инъекционных шприцев однократного применения, приведены на рисунке 1.

1 – колпачок для иглы или защитная пленка (если используется); 2 – колпачок сопла; 3 – просвет сопла; 4 – сопла; 5 – бочонков; 6 – плунжерная пробка (только из 3 частей); 7 – уплотнений; 8 – плунжер; 9 – кнопочный; 10  – колпачок плунжера; 11 – бочкообразных фланцев (пальцевые захваты); 12 –  доверительная линия; 13 – номинальная мощность; 14 – градуировочных линий; 15 –  нулевая линия; 16 –  игольчатая трубка; 17 – ступица.

Примечание – Данный рисунок является иллюстрацией элементов шприца в сборе. Шток-поршень может представлять собой одно целое, либо состоять из отдельных деталей, а
также может иметь более одного уплотнителя.

Рисунок 1 – Схематическое изображение шприца инъекционного однократного применения

5 Общие требования

Общие требования считаются исходными данными для проектирования производителями.

а) Шприцы не должны иметь дефектов, влияющих на внешний вид, безопасность и эксплуатационные характеристики при использовании по назначению. Шприцы со встроенной или дополнительной защитой от острых предметов должны соответствовать ISO 23908.

- Фланцы корпуса шприца должны иметь размер, форму и прочность, соответствующие назначению. Конструктивные требования к фланцам корпуса должны быть определены с помощью анализа рисков и подтверждены с помощью тестирования на пригодность к эксплуатации.

- Материалы не должны вызывать выделения из шприцев при нормальном использовании значительных количеств токсичных веществ и должны позволять им удовлетворять соответствующим национальным требованиям или нормативным актам в отношении отсутствия пирогенных материалов и аномальной токсичности.

- Материалы, используемые при изготовлении стенки корпуса шприца, должны быть достаточно прозрачными, чтобы можно было без труда считывать дозировки.

- В стандарте не указаны материалы, которые будут использоваться для изготовления и смазки стерильных шприцев с иглами или без них для одноразового использования, поскольку их выбор будет в некоторой степени зависеть от конкретной конструкции шприца производителя, процесса изготовления и метода стерилизации.

б) Дизайн и валидация упаковки должны учитывать конечное использование шприца, условия хранения и транспортировки, а также определенный срок годности.

6 Посторонние вещества

6.1 Общие положения

Поверхности шприца, контактирующие с жидкостями для инъекций при нормальном использовании, должны быть свободны от частиц и посторонних веществ.

Примечание – Соответствие этому требованию будет определено путем осмотра человеком с нормальным зрением (или зрением с коррекцией до нормального) без увеличения.

6.2 Предельные значения кислотности или щелочности

Воздействие дистиллированной воды на готовый шприц-продукт не должно изменять его значение рН более чем на одну единицу.

Соответствие этому требованию должно быть продемонстрировано путем приготовления растворов, описанных в приложении А. Результаты должны показывать, что значение рН жидкости для оценки шприца находится в пределах одной единицы рН от значения рН контрольной жидкости.

Значение рН обоих растворов может быть определено с помощью лабораторного потенциометрического рН-метра с использованием электрода общего назначения.

6.3 Предельные значения для извлекаемых металлов

Воздействие дистиллированной воды на готовый шприц-продукт не должно приводить к изменению содержания металлов в нем более чем на 5 мг/кг свинца, олова, цинка и железа; содержание кадмия должно составлять менее 0,1 мг/кг.

Соответствие этому требованию должно быть продемонстрировано путем приготовления растворов, описанных в приложении А, и их тестирования с использованием признанного микроаналитического метода, например, методом атомной абсорбции или методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP).

7 Смазка

Когда пробка плунжера полностью вставлена, количество смазки, наливаемой в цилиндр, не должно достигать канала Люэра форсунки.

Для смазочных материалов, наносимых на внутреннюю поверхность шприца, количество наносимой смазки не должно превышать 0,25 мг/см площади внутренней поверхности шприца, контактирующей с жидкостью для инъекций.

Количество и распределение наносимой смазки должны быть оптимизированы таким образом, чтобы свести к минимуму видимость смазки.

Примечание – Приемлемой смазкой является силикон, соответствующий требованиям национальной или европейской фармакопеи и ISO 10993-1.

Для смазочных материалов, входящих в состав полимера, количество смазочного материала не должно превышать 0,6 % (по массе) от массы компонента, но следует обратить внимание на тот факт, что в некоторых национальных нормативных актах может быть указана более низкая максимальная концентрация.

Примечания

1 Если в состав полимера включена смазка, то могут появиться видимые частицы, когда смазка оседает на поверхности корпуса шприца и пробка плунжера соскребает ее.

2 Примером приемлемых смазочных материалов, включенных в состав полимера, являются амиды жирных кислот эруковой и/или олеиновой кислот, соответствующие ISO 10993-1.

3 Метод определения количества силиконового масла приведен в приложении F.

8 Допуски на градуировку вместимости

Допуски на градуировку вместимости должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1 – Допуски на вместимость, значение «мертвого» пространства,
размеры шкалы и значение усилия при испытаниях

| Номинальная вместимость шприца V, мл | Допуски на градуированную вместимость |  | Максимальное «мертвое» лространство, мл | Общая длина шкалы до отметки номинальной вместимости, мм | Деление шкалы, мл | Вместимость между линиями градуировки с числами, мл | Усилие при испытаниях на герметичность (см. приложение D) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Меньше половины номинальной вместимости | Равно или больше половины номинальной вместимости |  |  |  |  | Боковое усилие (±5 %), Н | Аксиальное давление (±5 %), кПа |
| V < 2 | ±(1,5 % от V+2 % слитого объема) | ±5 % слитого объема | 0,07 | 57 | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 300 |
| 2 ≤ V < 5 | ±(1,5 % от V+2 % слитого объема) | ±5 % слитого объема) | 0,07 | 27 | 0,2 | 1 | 1,0 | 300 |
| 5 ≤ V < 10 | ±(1,5 % от V+1 % слитого объема)) | ±4 % слитого объема) | 0,075 | 36 | 0,5 | 1 | 2,0 | 300 |
| 10 ≤ V < 20 | ±(1,5 % от V+1 % слитого объема) | ±4 % слитого объема) | 0,10 | 44 | 1,0 | 5 | 2,0 | 300 |
| 20 ≤ V < 30 | ±(1,5 % от V+1 % слитого объема) | ±4 % слитого объема) | 0,15 | 52 | 2,0 | 10 | 3,0 | 200 |
| 30 ≤ V< 50 | ±(1,5 % от V + 1 % слитого объема) | ±4 % слитого объема) | 0,17 | 67 | 2,0 | 10 | 3,0 | 200 |
| V ≥ 50 | ±(1,5 % от V+1 % слитого объема) | ±4 % слитого объема) | 0,20 | 75 | 5,0 | 10 | 3,0 | 200 |
| Примечание – Вытесненный объем означает, что вся жидкость, вытесненная с помощью уплотнения, доведена до физического предела, который был рассчитан таким образом, чтобы совпадать с нулевой отметкой шкалы. Примеры 1 Для шприца объемом 3 мл, при заполнении до градуировки 1 мл (менее 1/2 емкости), требуемый допуск составит ±(1,5 % × 3 мл + 2 % × 1 мл) = 0,065 мл 2 Для шприца объемом 3 мл, при заполнении до градуировки 2 мл (более 1/2 емкости), требуемый допуск составит ±(5 % × 2 мл) = 0,100 мл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9 Градуировка шкалы

9.1 Шкала

9.1.1 Шприц должен иметь либо только одну шкалу, либо более одной идентичной шкалы, которые должны быть градуированы и пронумерованы, по крайней мере, с интервалами, указанными в таблице 1. Единица измерения объема должна быть указана на бочке.

Примечание – Интервал масштабирования может быть меньше (тоньше), чем интервал масштабирования, указанный в таблице 1.

При необходимости для конкретного применения шкала может изменяться, и это требование не исключает предоставления дополнительных градуировочных отметок внутри шкалы или в качестве дополнений к шкале. Любое изменение шкалы или градации рекомендуется оценивать на предмет риска в соответствии с ISO 14971 и на предмет удобства использования в соответствии с IEC 62366.

9.1.2 Общая градуированная вместимость может быть равна номинальной вместимости или превышать ее. Если весы увеличены сверх номинальной вместимости, увеличенная часть должна отличаться от остальной части весов.

Примерами средств дифференциации являются следующие:

а) обводящий номер шкалы линии номинальной мощности;

б) использование чисел меньшего масштаба для дополнительных градуировочных линий;

c) использование более коротких градуировочных линий для дополнительных градуировочных линий;

d) используя пунктирную линию для дополнительной вертикальной линии дополнительной длины шкалы.

9.1.3 Градуировочные линии должны быть одинаковой толщины. Они должны располагаться в плоскостях под прямым углом к оси ствола.

9.1.4 Градуировочные линии должны располагаться на равном расстоянии вдоль продольной оси между нулевой градуировочной линией и линией общей градуированной вместимости.

9.1.5 Когда шприц удерживается вертикально, концы всех градуировочных линий одинаковой длины должны находиться вертикально друг под другом.

Рекомендуется, чтобы длина коротких градуировочных линий на каждой шкале составляла примерно половину длины длинных линий. Если используются различные конфигурации градуировочных линий, это может быть передано на оценку удобства использования в соответствии с IEC 62366.

Примеры градуировки шкалы шприцев показаны на рисунке 2.

Примечание – Вертикальная линия шкалы может отсутствовать.

Рисунок 2 – Примеры градуировки шкалы

9.2 Цифровые обозначения шкалы

9.2.1 Линии градуировки должны иметь цифровые обозначения, соответ ствующие значениям вместимостей, указанным в таблице 1. Кроме того, линия, соответствующая номинальной вместимости, или линии, соответствующие номи нальной вместимости и полной градуированной вместимости, если они различа ются, должны быть также обозначены цифрами.

Примеры цифрового обозначения шкалы приведены на рисунке 2.

9.2.2 При вертикальном положении шприца, когда конический наконечник направлен вверх, а шкала находится на уровне глаз, цифры на шкале должны рас полагаться вертикально и таким образом, чтобы пересекаться с продолжением линий, к которым они относятся. Цифры должны находиться рядом с линиями градуировки, к которым они относятся, но не должны касаться их.

9.3 Общая длина шкалы

Общая длина шкалы должна быть равна значениям, указанным в таблице 1.

9.4 Расположение шкалы

Когда плунжерная пробка вставлена полностью, нулевая градуировочная линия шкалы должна совпадать с опорной линией на плунжерной пробке, чтобы обеспечить допуск по градуированной емкости, указанный в таблице 1.

10 Цилиндр

10.1 Размеры

Длина цилиндра должна быть такой, чтобы общая вместимость шприца была на      10 % больше номинальной вместимости.

10.2 Фланцы корпуса

Открытый конец бочки должен быть снабжен фланцами для бочки. Фланцы корпуса должны иметь размер, форму и прочность, соответствующие назначению, и обеспечивать надежное удержание шприца во время использования. Конструкция шприца, такая как фланцы корпуса, должна быть такой, чтобы шприц не поворачивался более чем на 180°, когда он помещен на плоскую поверхность под углом 10° к горизонтали. Фланцы корпуса не должны иметь выступов и острых краев.

Конфигурации захвата для пальцев, которые не соответствуют этим требованиям, рекомендуется оценить на предмет риска в соответствии с ISO 14971 и удобства использования в соответствии с IEC 62366.

11 Плунжерная пробка/плунжерный узел

11.1 Проектирование

При испытании в соответствии с приложением В пробка плунжера не должна отсоединяться от плунжера.

Длина плунжера должна быть достаточной для того, чтобы пробка плунжера могла проходить по всей длине цилиндра, но не должно быть возможности легко полностью извлечь поршень из цилиндра.

Выступ плунжера и конфигурация нажимной кнопки должны быть такими, чтобы обеспечивать беспрепятственное управление плунжером. Если исходная линия стопора плунжера совпадает с линией нулевой градуировки, минимальная длина плунжера от поверхности фланцев корпуса ближе к кнопке, как показано на рисунке 3, должна составлять не менее 8 мм.

1 минимум 8 мм

Рисунок 3 – Минимальная длина между фланцами корпуса и кнопкой плунжера

12 Насадка

12.1 Конический фитинг

Наружный конический фитинг насадки шприца должен соответствовать                    ISO 80369-7.

Если шприц оснащен запирающим устройством, то оно должно соответствовать         ISO 80369-7.

12.2 Положение насадки на конце ствола

12.2.1 На шприцах номинальной емкостью менее 5 мл сопло шприца должно располагаться по центру, т.е. оно должно быть соосно цилиндру.

12.2.2 На шприцах номинальной емкостью 5 мл и более сопло шприца должно располагаться либо по центру, либо эксцентрично.

12.2.3 Если насадка шприца эксцентрична, то ее ось должна находиться вертикально ниже оси цилиндра, когда шприц лежит на плоской поверхности шкалой вверх. Расстояние между осью сопла и ближайшей точкой на внутренней поверхности канала ствола должно составлять не более 4,5 мм.

12.3 Просвет сопла

Просвет сопла должен иметь диаметр не менее 1,2 мм.

13 Производительность

13.1 Мертвое пространство

Мертвое пространство должно быть сведено к минимуму, чтобы уменьшить количество отходов и передачу инфекционных агентов.

При испытании в соответствии с приложением С максимальный объем жидкости, содержащейся в баллоне и форсунке, когда плунжерная пробка полностью вставлена, должен соответствовать показанному в таблице 1.

13.2 Отсутствие утечки воздуха и жидкости за пробку плунжера

При испытании в соответствии с приложением D не должно быть утечки воды за пробку плунжера или уплотнение (уплотнения). Небольшие капли между уплотнениями не считаются неисправностью.

При испытании в соответствии с приложением В не должно быть утечки воздуха через пробку плунжера или уплотнение (уплотнения) и не должно быть падения показаний манометра.

13.3 Усилие для приведения в действие поршня

Рекомендуется измерить усилие, с которым приводится в действие поршень. Предлагаемый метод испытания и критерии эффективности в отношении усилий, требуемых для перемещения плунжерной пробки, приведены в приложении Е.

13.4 Установка плунжерной пробки/плунжера в цилиндр

Когда шприц наполнен водой до номинальной емкости и удерживается вертикально сначала одним концом, а затем другим концом вверх, поршень не должен перемещаться из-за его собственной массы и содержащейся в нем воды.

14 Упаковка

14.1 Единичная упаковка и автономные шприцы

14.1.1 Единичная упаковка

Шприц вместе с иглой, если они входят в комплект поставки, должны быть запечатаны индивидуально в единичную упаковку.

Игла может быть упакована в отдельную упаковку внутри единичной упаковки.

Материалы и дизайн единичной упаковки не должны оказывать вредного воздействия на содержимое и должны обеспечивать следующее:

а) поддержание стерильности содержимого в сухих, чистых и надлежащим образом проветриваемых условиях хранения;

б) минимальный риск загрязнения содержимого при вскрытии и извлечении из упаковки; в) надлежащая защита содержимого при обычном обращении, транспортировке и хранении;

d) что после вскрытия упаковку нелегко запечатать повторно, и должно быть очевидно, что упаковка была вскрыта.

14.1.2 Автономные шприцевые установки

Шприц должен быть снабжен колпачком для иглы и плунжерным колпачком.

Материалы и конструкция шприцевого узла должны обеспечивать следующее:

а) поддержание стерильности внутренней части шприцевого узла (например, внешней поверхности иглы, выступающей части поршня и его кнопки, а также канала подачи жидкости в шприц и иглу, если они установлены) в сухих, чистых и надлежащим образом проветриваемых условиях;

б) минимальный риск загрязнения содержимого при вскрытии устройства;

c) надлежащая защита содержимого при обычном обращении, транспортировке и хранении.

Шприц или шприцевой узел могут быть снабжены средством, указывающим на то, что узел, возможно, был открыт ранее.

14.2 Упаковка из нескольких блоков

Материалы и конструкция многоэлементной упаковки должны обеспечивать следующее:

а) минимальный риск загрязнения шприца при вскрытии упаковки;

b) надлежащая защита шприцевых блоков при обычном обращении, транспортировке и хранении;

c) что после вскрытия должно быть очевидно, что многократная упаковка была вскрыта.

14.3 Пользовательская упаковка

Некоторое количество единичных упаковок, шприц-блоков или несколько упаковок из нескольких единиц должны быть упакованы в потребительскую упаковку.

Система упаковки должна обеспечивать физическую защиту и целостность стерильной барьерной системы при обычном обращении, транспортировке и хранении в течение срока годности, т.е. до истечения срока годности.

15 Информация, предоставленная производителем

15.1 Общие положения

К шприцу должна прилагаться информация, достаточная для его безопасного использования, с учетом подготовки и знаний потенциальных пользователей. Информация должна включать в себя идентификационные данные производителя.

15.2 Шприцы

15.2.1 Общие положения

На контейнерах со шприцами должна быть нанесена следующая информация:

а) соответствующая градуированная шкала в соответствии с разделами 8 и 9;

б) общая градуированная емкость в миллилитрах.

15.2.2 Дополнительная маркировка для автономных шприцевых блоков

На шприц или блок дополнительно должна быть нанесена следующая информация:

а) слова «Для одноразового использования» или эквивалент, такой как символ «Не использовать повторно» (см. ISO 15223-1:2016, таблица 1, условный номер 5.4.2); термин «одноразовый» не должен использоваться;

б) название и/или зарегистрированный товарный знак производителя и, где применимо, ссылка на его уполномоченного представителя.

Может быть выдано предупреждение о необходимости проверки целостности уплотнений автономного шприцевого блока перед использованием. Вся информация, отображаемая на корпусе, должна быть нанесена таким образом, чтобы как можно меньше мешать показаниям градуированной шкалы.

15.3 Единичная упаковка

На единичной упаковке должна быть нанесена следующая информация:

а) слово «СТЕРИЛЬНЫЙ» или эквивалент, такой как обозначение «Стерильный» (см. ISO 15223-1:2016, таблица 1, номер обозначения 5.2.1);

b) слова «Для одноразового использования» или эквивалент, такой как символ «Не использовать повторно» (см. ISO 15223-1:2016, таблица 1, условный номер 5.4.2); термин «одноразовый» не должен использоваться;

c) идентификационная ссылка на код партии или номер лота, предваряемая символом «Код партии» (см. ISO 15223-1:2016, таблица 1, условный номер 5.1.5), или словом «ПАРТИЯ»;

d) внешний диаметр и длина иглы в миллиметрах, если указаны; также может быть указан калибр иглы.

Может быть выдано предупреждение о необходимости проверки целостности упаковки перед использованием; например, с использованием символа «Не использовать, если упаковка повреждена». См. ISO 15223-1:2016, таблица 1, условный номер 5.2.8.

Также могут использоваться символы, указывающие на метод стерилизации. См. ISO 15223-1:2016, таблица 1, условные обозначения с 5.2.2 по 5.2.5.

На единичной упаковке также должна быть нанесена следующая информация, за исключением случаев, когда продукт содержит эту информацию и виден через единичную упаковку:

e) идентичность содержимого, включая вместимость шприца;

f) название и/или товарный знак и адрес производителя и/или его уполномоченного представителя;

g) слова «EXP» или эквивалент, такой как символ, обозначающий «Срок годности» (см. ISO 15223-1:2016, таблица 1, условный номер 5.1.4).

15.4 Пакеты с несколькими единицами измерения

15.4.1 Общие положения

На упаковках из нескольких единиц для шприцев должна быть нанесена следующая информация:

а) слова «Для одноразового использования» или эквивалент, такой как символ «Не использовать повторно» (см. ISO 15223-1:2016, таблица 1, условный номер 5.4.2); термин «одноразовый» не должен использоваться;

б) название и/или товарный знак и адрес производителя и/или его уполномоченного представителя, за исключением случаев, когда продукт содержит эту информацию и виден через упаковку из нескольких единиц;

c) идентификационная ссылка на код партии или номер лота с префиксом «Код партии» (см. ISO 15223-1:2016, таблица 1, условный номер 5.1.5); или слово «ПАРТИЯ».

d) внешний диаметр и длина иглы в миллиметрах, если указаны; также может быть указан калибр иглы;

e) идентификация содержимого, включая вместимость используемого шприца, за исключением случаев, когда информация видна на упаковке из нескольких единиц.

f) слова «EXP» или эквивалент, такой как символ, обозначающий «Срок годности» (см. ISO 15223-1:2016, таблица 1, условный номер 5.1.4).

15.4.2 Упаковки по несколько штук с автономными шприцами

На упаковках из нескольких единиц для автономных шприцев должна быть нанесена следующая информация:

а) слова «Внутренняя часть шприца стерильна» или эквивалент, такой как обозначение «Пути прохождения стерильной жидкости» (см. ISO 15223-1:2016, таблица 1, условный номер 5.2.9);

б) предупреждение о необходимости проверки целостности уплотнений автономных шприцевых блоков перед использованием, если только это предупреждение не указано на шприцевом блоке.

15.5 Пользовательская упаковка

На пользовательской упаковке должна быть нанесена следующая информация:

а) идентичность содержимого, включая вместимость шприца;

b) идентификационная ссылка на код партии или номер лота с префиксом «Код партии» (см. ISO 15223-1:2016, таблица 1, условный номер 5.1.5); или слово «ПАРТИЯ»;

c) слово «СТЕРИЛЬНЫЙ» или эквивалент, такой как обозначение «Стерильный» (см. ISO 15223-1:2016, таблица 1, номер обозначения 5.2.1);

d) название и адрес производителя и, где применимо, ссылка на его уполномоченного представителя;

e) информация по обращению с содержимым, его хранению и транспортировке.

f) слово «EXP» или эквивалент, такой как символ, обозначающий «Срок годности» (см. ISO 15223-1:2016, таблица 1, условный номер 5.1.4).

Также могут использоваться символы, указывающие на метод стерилизации. Смотрите ISO 15223-1:2016, таблица 1, условные обозначения с 5.2.2 по 5.2.5.

Может быть дано указание хранить контейнер для хранения вдали от солнечного света и в сухом месте. Смотрите ISO 15223-1:2016, таблица 1, условные обозначения 5.3.2 и 5.3.4.

15.7 Транспортировочная упаковка

Если контейнер для хранения не используется, но пользовательские контейнеры упакованы для транспортировки, информация, требуемая в соответствии с пунктом 15.6, должна быть либо нанесена на упаковку, либо видна сквозь упаковку.

Приложение А

(обязательное)

Метод приготовления экстрактов

A.1 Принцип

Шприц наполняют водой для извлечения растворимых компонентов.

A.2 Устройство и реагенты

A.2.1 Дистиллированная вода.

A.2.2 Выбор лабораторной посуды из боросиликатного стекла.

А.3 Методика

A.3.1 Наполняют водой по крайней мере три шприца до номинальной емкости (A.2.1).

A.3.2 Удаляют пузырьки воздуха и выдерживайте шприцы при температуре от 37 °C до 40 °C в течение от 8 до 8 ч и 15 мин.

A.3.3 Извлекают содержимое и смешайте его в емкости из боросиликатного стекла (A.2.2).

A.3.4 Подготавливают контрольную жидкость, зарезервировав часть неиспользованной воды (A.2.1).

Приложение В

(обязательное)

Испытание воздухонепроницаемости поршня и наконечника шприца при всасывании и отделение поршня от штока

В.1 Методика испытаний

Наконечник шприца соединяют с контрольной конической втулкой и час тично заполняют шприц водой. Через наконечник прилагают вакуум метрическое давление и проверяют шприц на утечку в поршне и уплотнении (уплотнениях), а также определяют, отделяется поршень от штока или нет.

В.2 Оборудование и реактивы

В.2.1 Контрольная стальная коническая втулка, соответствующая ISO 594-1.

В.2.2 Опора и устройство, зажимающее шток шприца в фиксированном положении.

В.2.3 Оборудование для образования, контроля и измерения вакуума, показанное на рисунке В.1, состоящее из вакуумного насоса с устройством для регулирования утечки воздуха, манометра и вакуумного клапана.

В.2.4 Свежая кипяченая вода, охлажденная до температуры (20 ± 5) °C.

В.3 Испытание

В.3.1 Набирают в шприц объем воды (В.2.4) не менее чем 25 % его номинальной вместимости.

В.3.2 Располагая шприц наконечником вверх, вытягивают шток в осевом направлении, пока линия отсчета не дойдет до линии номинальной вместимости, после чего зажимают (В.2.2) шток в этом положении, как показано нарисунке В. 1.

В.3.3 Соединяют наконечник шприца с контрольной стальной втулкой (В. 2.1).

В.3.4 Располагают испытательное оборудование (В.2.3) как показано на рисунке В.1. Включают вакуумный насос при открытом регуляторе малого ис течения.

В.3.5 Проводят регулировку утечки воздуха таким образом, чтобы получить постепенное увеличение разряжения, доводя показания маномегра до 88 кПа

В.3.6 Проверяют шприц на воздухонепроницаемость уплотнения (уплот нений) поршня.

В.3.7 Изолируют участок «шприц - манометр» с помощью вакуумного клапана.

В.3.8 Наблюдают показания манометра в течение (605) с и регистрируют уменьшение показаний.

В.3.9 Проверяют шприц для определения, отделился или нет поршень от штока.

В.4 Протокол испытании

Протокол испытаний должен содержать, по крайней мере, следую щую информацию:

a) обозначение и номинальную вместимость шприца;

b) наблюдалась или нет утечка на поршне или уплотнении (уплотнениях);

c) изменение, если оно было, показаний манометра;

d) имело ли место отделение поршня от штока или нет;

e) дату проведения испытаний.

1 – вакуумный насос; 2 – бутылка-ловушка; 3 – регулятор малого истечения; 4 – линия гра дуировки номинальной вместимости; 5 – зажим; 6 – вакуумный клапан; 7 – контрольный ко нический наконечник, соответствующий ISO 594-1; 8 – вода до уровня менее 25 % номинальной вместимости; 9 – шприц; 10 – манометр

Рисунок ВЛ – Аппаратура для испытаний при всасывании

Приложение С

(обязательное)

Метод определения «мертвого» пространства

С.1 Методика испытания

Взвешивают шприц до заполнения водой и после заполнения и последую щего слива воды. «Мертвое» пространство определяют по массе оставшейся в шприце воды.

С.2 Аппаратура и реактивы

С.2.1 Весы, пригодные для определения разницы массы в 0,2 г или менее с точностью до 7 мг.

С.2.2 Дистиллированная или деионизированная вода, чистоты степени 3 со гласно ISO 3696.

С.3 Методика

С.3.1 Взвешивают на весах (С.2.1) пустой шприц.

С.3.2 Заполняют шприц водой (С.2.2) до номинальной вместимости, тща тельно удаляя все пузырьки воздуха и обеспечивая совпадение уровня мениска во ды с концом отверстия наконечника.

С.3.3 Вытесняют воду, вдвигая полностью шток, и вытирают насухо наруж ную поверхность шприца.

С.3.4 Повторно взвешивают шприц.

С.4 Расчет результатов

Определяют массу воды, оставшуюся в шприце, в граммах, вычитанием мас сы пустого шприца из массы шприца после слива воды. Регистрируют значение «мертвого» пространства, в мл, принимая плотность воды, равной 1000 кг/м.

С.5 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать, по крайней мере, следующую информацию:

a) обозначение и номинальную вместимость шприца;

b) «мертвое» пространство, выраженное в миллилитрах;

c) дату испытаний.

Приложение D

(обязательное)

Испытание поршня шприца на герметичность под давлением

D.1 Методика испытаний

Заполняют шприц водой, закрывают наконечник шприца, прикладывают боковое усилие на упор штока, пытаясь вызвать утечку на уплотнении (уплотнениях) поршня.

Примечание – Такое устройство может представлять собой стальную коническую втулку, соответствующую ISO 594-1, с подходящим уплотнением или пробкой.

D.2 Аппаратура и реактивы

D.2.1 Устройство для закрытия или закупоривания наконечника шприца.

D.2.2 Устройство для приложения бокового усилия к штоку шприца в диапазоне от 0,25 до 3 Н.

D.2.3 Устройство для приложения аксиального усилия к штоку шпри ца, позволяющее создавать давление в диапазоне от 200 до 300 кПа.

D.2.4 Вода.

D.3 Методика

D.3.1 Набирают в шприц объем воды (D.2.4), превышающий номинальную вместимость шприца.

D.3.2 Удаляют пузырьки воздуха и регулируют объем воды в шприце до номинального значения.

D.3.3 Закупоривают (D.2.1) наконечник шприца.

D.3.4 Прикладывают боковое усилие (D.2.2) на упор штока, направленное под прямым углом к нему, и раскачивают шток в радиальном направлении вокруг уплотнения (уплотнений) поршня с усилием, указанным в таблице I.

Максимально отклоняют шток от его осевого положения.

D.3.5 К шприцу прикладывают такое осевое усилие (D.2.3), чтобы при взаимодействии поршня и цилиндра создавалось давление, указанное в табли це 1.

Выдерживают это давление в течение (30 *5) с.

D.3.6 Проверяют шприц на утечку воды за уплотнением (уплотнениями) поршня.

D.4 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать, по крайней мере, следующую информацию:

a) обозначение и номинальную вместимость шприца;

b) наблюдалась ли утечка за поршнем или уплотнением (уплотнениями);

c) дату проведения испытаний.

Приложение Е

(информационное)

Метод испытания для определения усилий, необходимых для приведения в действие поршня

E.1 Принцип

Механическая испытательная машина используется для удаления воды из шприца и одновременной регистрации усилия, необходимого для перемещения поршня.

E.2 Приборы и реагенты

E.2.1 Механическая испытательная машина, как показано на рисунке E.1, способная прикрепляться к испытуемому шприцу и нажимать на поршень шприца с постоянной линейной скоростью, одновременно измеряя и регистрируя усилие, необходимое для перемещения поршня, с точностью до 1 % от показаний в натуральную величину.

1 уровень воды отрегулирован таким образом, чтобы он соответствовал градуировочной отметке на уровне 50% от номинальной емкости шприца

2 иглы (1,2 мм (18 г) и длиной приблизительно 40 мм)

3 трубки ((2,7 ± 0,1) мм в диаметре и (500 ± 5) мм в длину с переходниками Люэра на каждом конце))

Рисунок E.1 – Устройство для определения усилий, приводящих в действие поршень

E.2.2 Резервуар, открытый для доступа в атмосферу.

E.2.3 Трубка, (2,7 ± 0,1) мм в поперечнике и (500 ± 5) мм в длину и достаточная гибкость для подсоединения ее, как показано на рисунке E.1, к шприцу для отбора проб через переходник с внутренней резьбой и к выходной игле через переходник с наружной резьбой.

Примечание – Tygon ® 1) и полиэтилен являются некоторыми примерами приемлемо гибких трубчатых материалов для данного применения.

E.2.4 Дистиллированная вода.

E.3 Процедура

E.3.1 Извлекают шприц из упаковки. Перемещают поршень шприца один раз до тех пор, пока контрольная линия не достигнет линии градуировки общей градуированной емкости, а затем возвращают его так, чтобы контрольная линия достигла нулевой линии градуировки.

E.3.2 Добавляют в резервуар воду (E.2.4) при температуре (23 ± 5)°C и вытесняют весь воздух из трубки. Поддерживают воду и шприц при этой температуре.

E.3.3 Подсоединяют насадку шприца к трубке резервуара (E.2.2). Наполняют шприц водой (E.2.4) до объема, превышающего номинальный, устанавливают шприц в испытательное приспособление, как показано на рисунке E.1, и прикрепляют кнопку нажатия шприца к приводной головке машины для механических испытаний (E.2.1).

E.3.4 Регулируют взаимное расположение шприца и резервуара таким образом, чтобы уровень воды в резервуаре находился примерно на одном уровне с серединой корпуса шприца (см. рисунок E.1).

E.3.5 Удаляют воду до тех пор, пока опорная линия поршня не окажется на отметке номинальной емкости шприца.

Примечание – Наличие воздуха в насадке шприца не повлияет на результат теста.

E.3.6 Ждут 30 секунд.

E.3.7 Запускают испытательную машину (E.2.1) со скоростью (100 ± 5) мм/мин и остановите машину не более чем на 10 % от номинального объема.

E.3.8 Измеряют и записывают усилия, необходимые для начала перемещения поршня и поддержания его хода.

E.4 Результаты расчетов

E.4.1 На основании записи хода плунжера и приложенного усилия (см. рисунок E.2) определите следующее:

a) усилие, требуемое (Fs) для начала перемещения плунжера;

b) среднее усилие (F) во время перемещения плунжера;

c) максимальное усилие (Fmax) во время перемещения плунжера.

E.4.2 Значения усилий, необходимых для приведения в действие плунжера, приведены в таблице E.1.

Таблица E.1 – Предлагаемые значения усилий, необходимых для приведения в действие плунжера

| Номинальная вместимость шприца (V) мл | Начальное усилие (Fs) N макс. | Среднее усилие (F) N макс. | Максимальное усилие (Fmax) N |
| --- | --- | --- | --- |
| V < 2 | 10 | 5 | < (2,0 × измеренный F) или (измеренный F + 1,5 N), в зависимости от того, что больше |
| 2 ≤ V < 50 | 25 | 10 | < (2,0 × измеренный F) или (измеренный F + 1,5 N), в зависимости от того, что больше |
| 50 ≤ V | 30 | 15 | < (2,0 × измеренный F) или (измеренный F + 1,5 N), в зависимости от того, что больше |

Условные обозначения

X – ход плунжерной пробки

Y – Усилие при перемещении плунжера, в N

Рисунок E.2 – Примеры графиков усилий, необходимых для приведения в действие плунжера

E.5 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать, по крайней мере, следующую информацию:

а) идентификационный номер и номинальную емкость шприца;

b) усилие (F), необходимое для начала перемещения плунжера, в Н; с

c) среднее усилие (F) во время перемещения плунжера, в N;

d) максимальное усилие (Fmax) во время перемещения плунжера, в N;

e) дата испытания.

Приложение F

(информационное)

Метод определения количества силикона

F.1 Принцип

Шприц наполняют заданным количеством метилизобутилкетона (MIBK) для растворения силикона, нанесенного внутри цилиндра. Раствор MIBK собирают в стеклянную пробирку в качестве образца раствора. После получения калибровочной кривой количество силикона в образце раствора определяется с помощью атомно-абсорбционного спектрофотометра.

F.2 Приборы и реагенты

F.2.1 Силиконовое масло, нанесенное на шприц.

F.2.2 4-метил-2-пентанон (метилизобутилкетон: MIBK), соответствующей марки или выше.

F.2.3 Мерная колба.

F.2.4 Переносная пипетка.

F.2.5 Атомно-абсорбционный спектрофотометр.

F.2.6 Соответствующий аналитический баланс.

F.3 Процедуры испытаний

F.3.1 Приготовление стандартного раствора

Должны быть подготовлены следующие стандартные решения:

a) стандартный раствор силикона 10 мг/мл: Взвешивают 1,0 г силиконового масла (F.2.1) с помощью прецизионных электронных весов (F.2.6) и переливают его в мензурку объемом 100 мл. Добавляют 20 мл MIBK для полного растворения силиконового масла и переливают раствор в мерную колбу емкостью 100 мл.

Трижды промывают мензурку 20 мл MIBK и смешивают промытую MIBK с силиконовым маслом в мерной колбе. Наполняют мерную колбу MIBK точно до объема 100 мл и закрывают колбу пробкой. Тщательно перемешивают раствор путем переворачивания.

б) стандартный раствор силикона 0,1 мг/мл: Набирают ровно 1 мл стандартного раствора силикона 10 мг/мл с помощью переносной пипетки (F.2.4) и переливают его в мерную колбу емкостью 100 мл. Наполняют мерную колбу MIBK точно до объема 100 мл. Закрывают колбу пробкой и тщательно перемешивают раствор путем переворачивания.

c) стандартный раствор силикона 0,2 мг/мл: Набирают ровно 2 мл стандартного раствора силикона 10 мг/мл с помощью пипетки для переноса (F.2.4) и переливают его в мерную колбу емкостью 100 мл. Наполняют мерную колбу MIBK точно до объема 100 мл. Закрывают колбу пробкой и тщательно перемешивают раствор путем переворачивания.

d) стандартный раствор силикона 0,5 мг/мл: Набирают ровно 5 мл стандартного раствора силикона 10 мг/мл с помощью пипетки для переноса (F.2.4) и переливают его в мерную колбу емкостью 100 мл. Наполняют мерную колбу MIBK точно до объема 100 мл. Закрывают колбу пробкой и тщательно перемешивают раствор путем переворачивания.

e) стандартный раствор силикона 0,7 мг/мл: Набирают ровно 7 мл стандартного раствора силикона 10 мг/мл с помощью переносной пипетки (F.2.4) и переливают его в мерную колбу емкостью 100 мл. Наполняют мерную колбу MIBK точно до объема 100 мл. Закрывают колбу пробкой и тщательно перемешивают раствор путем переворачивания.

f) стандартный раствор силикона 1,0 мг/мл: Набирают ровно 10 мл стандартного раствора силикона 10 мг/мл с помощью переносной пипетки (F.2.4) и переливают его в мерную колбу емкостью 100 мл. Наполняют мерную колбу MIBK точно до объема 100 мл. Закрывают колбу пробкой и тщательно перемешивают раствор путем переворачивания.

F.3.2 Приготовление тестируемого раствора

Испытуемый раствор должен быть приготовлен с использованием следующих процедур:

a) Набирают заданное количество MIBK (см. таблицу F.1) в шприц и тянут поршень до тех пор, пока пробка поршня не выровняется с линией номинального объема.

б) Закрывают наконечник шприца пробкой (например, металлической заглушкой) и переворачивают шприц на 1 минуту.

c) Переливают раствор MIBK в стеклянную пробирку в качестве тестирующего раствора.

d) При необходимости накрывают раствор крышкой или охлаждают его, чтобы предотвратить улетучивание MIBK.

Таблица F.1 – Количество раствора MIBK для тестируемого образца

| Номинальный объем шприца | Объем вывода средств |
| --- | --- |
| 50 мл | 20 мл/шприц |
| 30 мл | 15 мл/шприц |
| 20 мл | 10 мл/шприц |
| 10 мл | 4 мл/шприц |
| 5 мл | 2 мл/шприц |
| 2,5 мл | 2 мл/шприц |
| 1 мл, 0,5 мл | 5мл/шприц |
| а Если емкость шприца меньше 1 мл, промойте внутреннюю часть корпуса и наполните мерную колбу MIBK до объема 5 мл. |  |

F.3.3 Настройка испытательного устройства

Испытательные устройства должны быть настроены в соответствии с этими шагами.

а) Включают атомно-абсорбционный спектрофотометр (F.2.5), ПК, систему циркуляции холодной воды и компрессор.

b) Устанавливают лампу, ток лампы и высоту горелки, как указано в таблице F.2.

Таблица F.1 – Количество раствора MIBK для тестируемого образца

| Номинальный объем шприца | Объем вывода средств |
| --- | --- |
| 50 мл | 20 мл/шприц |
| 30 мл | 15 мл/шприц |
| 20 мл | 10 мл/шприц |
| 10 мл | 4 мл/шприц |
| 5 мл | 2 мл/шприц |
| 2,5 мл | 2 мл/шприц |
| 1 мл, 0,5 мл | 5 мл/шприц |
| Примечание – Если емкость шприца составляет менее 1 мл, промыть внутренний ствол и заполнить измерительную колбу MIBK до объема 5 мл |  |

F.3.3 Настройка испытательного устройства

Испытательные устройства должны быть настроены в соответствии с этими шагами.

а) Включают атомно-абсорбционный спектрофотометр (F.2.5), ПК, систему циркуляции холодной воды и компрессор.

b) Устанавливают лампу, ток лампы и высоту горелки, как указано в таблице F.2.

Таблица F.2 – Аналитические условия

| Элемент | Сертификат |
| --- | --- |
| Голова горелки | Высокая температурная горелка |
| Легковоспламеняющийся газ | Ацетилен |
| Поддержка газа | Оксид азота |
| Полая катодная лампа | Элемент: силикон |
| Линия анализа | 251,6 nm |
| Лампа ток | 10 mA |
| Высота горелки | 10 мм |
| Ширина щели | 0,1 nm |

F.3.4 Процедуры измерения

Измерение должно проводиться в соответствии со следующими процедурами:

а) Измеряют стандартные растворы силиконового MIBK ((0,1~1,0) мг/мл) и чистый раствор MIBK с помощью атомно-абсорбционного спектрофотометра (F.2.5) для получения калибровочной кривой. Коэффициент корреляции должен быть больше 0,995. Если это не выполняется, требуется повторное измерение или повторное приготовление стандартных растворов. При каждой замене стандартного раствора должна выполняться автоматическая регулировка нуля путем поглощения достаточного количества раствора MIBK для промывки проточного канала.

б) Как только будет получена калибровочная кривая, отмерьте тестируемый раствор. Если значение поглощения превышает диапазон калибровочной кривой, разбавьте тестируемый образец, чтобы он находился в пределах этого диапазона, и повторно измерьте образец. При каждой замене пробы должна выполняться автоматическая регулировка нуля путем поглощения достаточного количества раствора MIBK для промывки проточного канала.

F.3.5 Предлагаемый критерий соответствия

Предлагаемый критерий заключается в том, что количество силикона должно составлять менее 0,25 мг/см2 внутренней поверхности шприца, контактирующей с жидкостью для инъекций. См. раздел 7.

F.4 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать, по крайней мере, следующую информацию:

а) идентификация и номинальная вместимость шприца;

б) количество содержащегося силикона;

c) статус теста (пройден или не пройден);

d) дата тестирования.

Библиография

[1]  ISO 384, Laboratory glassware — Principles of design and construction of volumetric glassware (Лабораторная посуда. Принципы проектирования и изготовления объемной стеклянной посуды)

[2]  ISO 7864, Sterile hypodermic needles for single use (Стерильные иглы для подкожных инъекций одноразового использования)

[3]  ISO 8537, Sterile single-use syringes, with or without needle, for insulin (Стерильные одноразовые шприцы с иглой или без иглы для инсулина)

[4]  ISO 8601, Data elements and interchange formats — Information interchange — Representation of dates and times (Элементы данных и форматы обмена. Обмен информацией. Представление дат и времени)

[5]  ISO 10993-1, Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 1. Оценка и тестирование в рамках процесса управления рисками)

[6]  ISO 11607-1, Packaging for terminally sterilized medical devices — Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems (Упаковка окончательно стерилизованных медицинских изделий. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам)

[7]  ISO 11607-2, Packaging for terminally sterilized medical devices — Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes (Упаковка для окончательно стерилизованных медицинских изделий. Часть 2. Требования к валидации процессов формования, запечатывания и сборки)

[8]  ISO 14971, Medical devices — Application of risk management to medical devices (Медицинские изделия. Применение управления рисками к медицинским изделиям)

[9]  ISO 15223-2, Medical devices — Symbols to be used with medical device labels, labelling, and information to be supplied — Part 2: Symbol development, selection and validation (Медицинские изделия. Символы, используемые на этикетках медицинских изделий, маркировке и предоставляемой информации. Часть 2. Разработка символов, выбор и валидация)

[10]  IEC 62366-1, Medical devices — Part 1: Application of usability engineering to medical devices (Медицинские устройства. Часть 1. Применение технологий юзабилити к медицинским устройствам)

[11]  ISO 80369-20, Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications — Part 20: Common test methods (Соединители малого диаметра для жидкостей и газов в здравоохранении. Часть 20. Общие методы испытаний)

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов, ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств другого года издания

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств документа | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 15223-1:2016 Medical devices — Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied — Part 1: General requirements | СТ РК ИСО 15223-1-2009 Изделия медицинские. Символы, используемые на этикетках и ярлыках медицинских изделий, и предлагаемая информация. Часть 1. Общие требования | - | Изделия медицинские. Символы, используемые на этикетках и ярлыках медицинских изделий, и предлагаемая информация. Часть 1. Общие требования |

МКС 11.040.25 (IDT)

Ключевые слова: инъекционные шприцы, предел кислотности, предел щелочности, поршень, испытание

МКС 11.040.25 (IDT)

Ключевые слова: инъекционные шприцы, предел кислотности, предел щелочности, поршень, испытание

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NavyCo»

| Директор TOO «NavyCo» |  | Нуртазин А.А |
| --- | --- | --- |
| Эксперт TOO «NavyCo» |  | Ибраева А.А. |