Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

Стерильные шприцы для подкожных инъекций для одноразового использования

Часть 2

ШПРИЦЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СО ШПРИЦЕВЫМИ НАСОСАМИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

СТ РК ISO 7886-2

(ISO 7886-2:2020 Sterile hypodermic syringes for single use — Part 2: Syringes for use with power-driven syringe pumps, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН TOO «NavyCo»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 7886-2:2020 Sterile hypodermic syringes for single use — Part 2: Syringes for use with power-driven syringe pumps (Стерильные шприцы для подкожных инъекций для одноразового использования. Часть 2. Шприцы для использования со шприцевыми насосами с механическим приводом)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 84 «Устройства для введения лекарственных средств и катетеры»

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Введение Область применения Нормативные ссылки Термины и определения Номенклатура Общие требования Предельные значения кислотности или щелочности Предельные значения для извлекаемых металлов Смазка Допуски на градуировку вместимости Градуировка шкалы Конструкция шприца Поршень/плунжерный узел Насадка Производительность Упаковка Информация, предоставленная производителем Приложение А (обязательное) Кратковременная точность потока Приложение В (информационное) Усилие накачки Приложение С (обязательное) Определение соответствия шприца требованиям Библиография Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам |  |
| --- | --- | --- |

Введение

0.1 Общие положения

В ходе разработки настоящего стандарта установлено, что абсолютный критерий производительности достигается за счет сочетания шприцевого насоса с механическим приводом и шприца, работающего как целостная система. Зависимость одного элемента системы от производительности другого является ключевым фактором. Производителю одного из этих компонентов важно поддерживать связь с производителем другого при рассмотрении изменений в конструкции, чтобы обеспечить удовлетворительную работу системы. Изготовитель шприца должен предоставить информацию о допусках и соотношениях между размерами шприца, указанными в настоящем стандарте, и о рабочих характеристиках, таких как усилие, с которым перемещается поршень, и возможные отклонения.

При выборе скоростей для определения точности расхода было признано, что низкие скорости являются наихудшими и приводят к большим колебаниям; однако выбор скоростей менее 1 мл/ч был признан нецелесообразным из-за ограничений погрешности метода гравиметрических испытаний (из-за таких факторов, как стабилизация баланса и трудности измерения микроколичеств жидкости с использованием весов, предназначенных для статических измерений).

Время запуска и перемещение через парковочное положение могут влиять на усилие насоса и при необходимости должны быть исключены.

Характеристики привода шприца и измерительного оборудования могут влиять на погрешность метода тестирования; поэтому рекомендуется обеспечить соответствующий уровень точности оборудования и провести валидацию метода тестирования.

0.2 Критерии проектирования

Использование шприцев, которые изначально были сконструированы и использовались в качестве устройств с ручным управлением в шприцевых насосах, теперь делает желательным достижение гораздо более жестких допусков по размерам шприца, чем обычно требуется для ручного использования.

Объем инвестиций всех производителей шприцев во всем мире в формовочное и производственное оборудование таков, что такие изменения, как изменение диаметра кнопок или внутреннего диаметра цилиндра (ID), в значительной степени недоступны для шприцевой промышленности.

Жесткая высота шприца никогда не рассматривалась как особенно важный параметр. Его допуски относительно невелики. Размер жесткой высоты зависит не только от общей длины штока плунжера и корпуса, но и от толщины фланцев поршня и корпуса. Толщина поршня, в силу его относительно несложного производственного процесса, может значительно варьироваться. Поскольку все эти компоненты изготавливаются в многополостных пресс-формах из многих пресс-форм по всему миру, совокупный экстремальный допуск от полости к полости, от формы к форме и от места к месту является таким, что эти ранее некритичные размеры не могут быть мгновенно увеличены.

0.3 Идентификация шприца

Важно, чтобы при установке шприца на шприцевой насос насос был правильно запрограммирован для удовлетворительной работы с установленным конкретным шприцем.

Учитывая последствия неправильной идентификации шприца насосом, признается необходимость в автоматической системе. Уже используемые методы, такие как механическое определение наружного диаметра шприца, считаются неосуществимыми в долгосрочной перспективе для уменьшения ошибок при идентификации шприца. Это связано с перекрывающимися диапазонами диаметров шприцев, выпускаемых разными производителями. Также необходимо признать тот факт, что стандартизация диаметров цилиндров шприцев (IDS) в масштабах всей отрасли не является реалистичным вариантом.

Описание средств, с помощью которых шприцевой насос мог бы автоматически распознавать модель шприца и использовать ее с целью получения такой информации, как внутренний диаметр ци линдра. усилие перемещения поршня и параметры тревожного сигнала окклюзии, предположительно должно войти в следующее издание настоящего стандарта. Возможный метод идентификации шприца и его номинального объема будет заключаться в распознавании маркирующего кода на цилиндре, нано симого одновременно со шкалой шприца, и в использовании его для автоматического программирова ния шприцевого насоса. Рекомендуется разработать подобную систему в максимально сжатые сроки.

0.4 Скорость инфузии и выбор размера шприца

Скорости потока, установленные в настоящем стандарте, предназначены для тестирования шприцев и не являются рекомендациями для клинической практики.

Поскольку точность расхода зависит от линейного перемещения плунжера/привода насоса, шприцы меньшего размера, как правило, имеют более высокое разрешение, а также более высокую точность расхода при меньших скоростях.

Руководство по переходным периодам для выполнения требований настоящего стандарта приведено в ISO/TR 19244.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Стерильные шприцы для подкожных инъекций для одноразового использования

Часть 2

ШПРИЦЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СО ШПРИЦЕВЫМИ НАСОСАМИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к стерильным шприцам для подкожных инъекций для одноразового использования номинального объема 1 мл и выше, изготовленным из пластмассовых материалов и предназначенным для использования со шприцевыми насосами с механическим приводом.

Настоящий стандарт не распространяется на шприцы с функцией автоматического отключения шприца (ISO 7886-3), шприцы [2] для использования с инсулином (ISO 8537), одноразовые шприцы из стекла, шприцы, предварительно заполненные для инъекции [3] производителем и шприцы, поставляемые вместе с инъекцией в виде набора для наполнения фармацевтом. В настоящем стандарте не рассматривается совместимость с жидкостями для впрыска.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы, следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 3696 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля).

ISO 7886-1:2017 Sterile hypodermic syringes for single use — Part 1: Syringes for manual use (Стерильные шприцы для подкожных инъекций для одноразового использования. Часть 1. Шприцы для ручного применения).

ISO 80369-7 Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications — Part 7: Connectors for intravascular or hypodermic applications (Соединители с малым отверстием для жидкостей и газов в медицине. Часть 7. Соединители для внутрисосудистого или подкожного введения).

ISO/IEC Guide 99 International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM) (Международный словарь метрологии. Основные и обобщающие понятия и связанные с ними термины (VIM)).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 7886-1 и ISO/IEC Guide 99, а также следующий термин с соответствующим определением:

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

3.1 Парковочное положение (parking position): Расположение в бочке, в котором устанавливается плунжерная пробка перед открытием упаковки.

4 Номенклатура

Применяются требования по ISO 7886-1:2017 (раздел 4).

5 Общие требования

Применяются требования по ISO 7886-1:2017 (раздел 5).

6 Предельные значения кислотности или щелочности

Применяются требования по ISO 7886-1:2017 (6.2).

7 Предельные значения для извлекаемых металлов

Применяются требования по ISO 7886-1:2017 (6.3).

8 Смазка

Применяются требования по ISO 7886-1:2017 (раздел 7).

9 Допуски на градуировку вместимости

Применяются требования по ISO 7886-1:2017 (раздел 8).

10 Градуировка шкалы

Применяются требования по ISO 7886-1:2017 (раздел 9).

11 Конструкция шприца

Критические размеры для установки шприца в шприцевой насос должны быть указаны так, как показано на рисунке 1, и должны соответствовать приведенным в таблице 1.

Таблица 1 – Размеры шприца, имеющие решающее значение для точности объема и расхода

| Номинальный объем, V мл | Размер шприца |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Погрешность А. ± % | В min, мм | Сmах, мм | D min. мм | Е min. мм | Fmax. мм |
| 1 ≤ V < 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 |
| 2 ≤ V < 5 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 |
| 5 ≤ V < 10 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 |
| 10 ≤ V < 20 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 |
| 20 ≤ V < 30 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 4 |
| 30 ≤ V < 50 | 0,5 | 4 | 3,5 | 10 | 2 | 4 |
| V ≥ 2 | 0,5 | 4 | 3,5 | 10 | 2 | 4 |

Размеры в миллиметрах

a) Вид сбоку

b) Вид сверху

Условные обозначения:

А – средний внутренний диаметр цилиндра по охватываемому объему

B – расстояние выступа фланцев корпуса от внешней поверхности корпуса

C – толщина фланцев корпуса

D – расстояние от поверхности фланцев корпуса ближе к кнопке до поверхности кнопки дальше от фланцев корпуса, когда опорная линия поршня совпадает с нулевой линией шкалы

E – выступ кнопки за пределы внешнего размера ребер плунжера

F – общая толщина кнопки (включая ребра жесткости и т.д., если таковые имеются)

G – наружный диаметр цилиндра, измеренный на расстоянии 10 мм от нижней стороны фланцев цилиндра

H – жесткая высота (C + D)

J – диаметр кнопки

K – фиксатор люэра

Рисунок 1 – Обозначение размеров

Все прочие требования к размерам и конструкции шприца должны соответствовать указанным в ISO 7886-1.

Упор штока должен иметь конструкцию, которая не препятствует установке шприца в механизм привода шприцевого насоса, предназначенного для приема плоского упора штока, и работе встроенно го датчика обнаружения шприца. Фланцы корпуса (см. рис. 1 а)) не должны быть заостренными.

Посадка пробки плунжера на плунжере должна быть такой, чтобы относительное осевое перемещение между ними было сведено к минимуму, чтобы уменьшить возможность свободного потока или сифонирования.

12 Поршень/плунжерный узел

12.1 Проектирование

Применяются требования по ISO 7886-1:2017 (11.1).

12.2 Установка плунжерной пробки/плунжера в цилиндр

Применяются требования по ISO 7886-1:2017 (13.4).

13 Насадка

13.1 Конический фитинг

Наружный конический фитинг насадки шприца должен соответствовать ISO 80369-7 и иметь запирающий фитинг в соответствии с ISO 80369-7.

13.2 Просвет сопла

Применяются требования по ISO 7886-1:2017 (12.3).

14 Производительность

14.1 Мертвое пространство

Применяются требования по ISO 7886-1:2017 (13.1).

14.2 Отсутствие утечки воздуха и жидкости за пробку плунжера

Применяются требования по ISO 7886-1:2017 (13.2).

14.3 Кратковременная ошибка расхода

При испытании, приведенном в приложении А, скорость потока, время запуска (время исключения) и период анализа должны соответствовать показанным в таблице 2.

Таблица 2 – Технические характеристики расхода

| Номинальный объем шприца, V см3 | Скорость потока, см3/ч | Время запуска, мин | Период анализа, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ≤ V < 2 | 1 | 10 | 50 минус парковочное место |
| 2 ≤ V < 10 | 1 | 30 | 60 минус парковочное место |
| 10 ≤ V | 5 | 30 | 60 минус парковочное место |

Максимально допустимая погрешность в расходе при измерении в двух временных интервалах наблюдения должна быть такой, как показано в таблице 3.

Таблица 3 – Максимально допустимая погрешность расхода

| Интервал наблюдение, мин | Номинальный объем шприца, V см3 | Максимальная погрешность в скорости потока, % |
| --- | --- | --- |
| 2 | Все номинальные объемы шприцов | ± 5 |
| 5 | 1 ≤ V < 10 | ± 5 |
|  | 10 ≤ V | ± 4 |
| Примечание – Допустимая погрешность в отношении объема, выдаваемого из шприца, по ISO 7886-1:2017 (таблица 1) использовалась в качестве основы для расчета допустимой погрешности расхода для 5-минутного интервала |  |  |

14.4 Усилие насоса

Изготовителям шприцев следует провести характеристику усилия накачки и предоставить производителям насосов шприцы, которые рекомендованы для использования в насосах. Скорости потока, используемые для измерения усилия насоса, приведены в таблице 4, а подробные сведения о методе, используемом для проверки каждой номинальной емкости шприца, приведены в приложении В.

Изготовителям насосов также следует провести тестирование, установленное в приложении В, чтобы убедиться в правильности программирования программного обеспечения. Эти данные должны быть переданы производителям насосов и шприцев, чтобы обеспечить правильную характеристику регионального продукта для данного рынка.

Таблица 4 – Рекомендуемые значения расхода для усилий насоса

| Номинальный объем шприца, V см3 | Скорость потока, см3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Низкий | Средний | Высокий |
| 1 ≤ V < 2 | 0,5 | 2 | 5 |
| 2 ≤ V < 5 | 1 | 5 | 10 |
| 5 ≤ V < 10 | 5 | 10 | 25 |
| 10 ≤ V < 20 | 5 | 10 | 50 |
| 20 ≤ V < 30 | 0,5 | 25 | 50 |
| 30 ≤ V < 50 | 0,5 | 25 | 50 |
| V ≥ 50 | 1 | 50 | 100 |
| Примечание – Показатели расхода приведены для тестирования шприцев, а не в качестве рекомендаций для клинической практики |  |  |  |

14.5 Соответствие требованиям к шприцам

При испытании, приведенном в приложении С, максимальное вытеснение жидкости должно находиться в пределах заданных значений, указанных в таблице 5.

Таблица 5 – Максимально допустимый объем вытесняемой жидкости в зависимости от давления

| Номинальный объем шприца, V см3 | Испытательное давление, кПаа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≥ 7 | ≥ 40 | ≥ 70 | ≥ 90 | ≥ 133 |
|  | Максимальный объем вытеснения, см3 |  |  |  |  |
| 1 ≤ V < 2 | н/д | н/д | н/д | 0,03 | 0,04 |
| 2 ≤ V < 5 | н/д | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,13 |
| 5 ≤ V < 10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
| 10 ≤ V < 20 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
| 20 ≤ V < 30 | 0,10 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 0,90 |
| 30 ≤ V < 50 | 0,10 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 0,90 |
| V ≥ 50 | 0,40 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,10 |
| ________ а 1 кПа = ~7,5 мм рт.ст. = ~0,145 фунт-фут/дюйм2 (psi) |  |  |  |  |  |

15 Упаковка

15.1 Единичная упаковка и автономные шприцы

15.1.1 Единичная упаковка

Применяются требования по ISO 7886-1:2017 (14.1.1).

15.1.2 Автономные шприцевые установки

Применяются требования по ISO 7886-1:2017 (14.1.2).

15.2 Упаковка из нескольких блоков

Применяются требования по ISO 7886-1:2017 (14.2).

15.3 Пользовательская упаковка

Применяются требования по ISO 7886-1:2017 (14.3).

16 Информация, предоставленная производителем

16.1 Общие положения

Применяются требования по ISO 7886-1:2017 (15.1).

16.2 Шприцы

16.2.1 Общие положения

Применяются требования по ISO 7886-1:2017 (15.2.1).

На корпусе шприца также приводят следующую информацию:

а) название или логотип производителя;

б) идентификация модели, если производитель предлагает более одного шприца одинаковой номинальной емкости.

16.2.2 Дополнительная маркировка для автономных шприцевых блоков

Применяются требования по ISO 7886-1:2017 (15.2.2).

16.3 Единичная упаковка

Применяются требования по ISO 7886-1:2017 (15.3).

На единичной упаковке также должна быть нанесена следующая информация:

а) надпись «Подходит для использования со шприцевыми насосами с механическим приводом» или эквивалентную;

б) идентификация модели, если производитель предлагает более одного изделия одинаковой номинальной емкости.

16.4 Пакеты с несколькими единицами измерения

16.4.1 Общие положения

Применяются требования по ISO 7886-1:2017 (15.4.1).

На упаковках из нескольких единиц также должна быть нанесена следующая информация:

а) надпись «Подходит для использования со шприцевыми насосами с механическим приводом» или эквивалентную;

б) идентификация модели, если производитель предлагает более одного изделия одинаковой номинальной емкости.

16.4.2 Упаковки по несколько штук с автономными шприцами

Применяются требования по ISO 7886-1:2017 (15.4.2).

На упаковках из нескольких единиц с автономными шприцами также должна быть нанесена следующая информация:

а) надпись «Подходит для использования со шприцевыми насосами с механическим приводом» или эквивалентную;

б) идентификация модели, если производитель предлагает более одного изделия одинаковой номинальной емкости.

16.5 Пользовательская упаковка

Применяются требования по ISO 7886-1:2017 (15.5).

На пользовательской упаковке также должна быть нанесена следующая информация:

а) надпись «Подходит для использования со шприцевыми насосами с механическим приводом» или эквивалентную;

б) идентификация модели, если производитель предлагает более одного изделия одинаковой номинальной емкости.

16.6 Контейнер для хранения

Применяются требования по ISO 7886-1:2017 (15.6).

На контейнере для хранения также должна быть нанесена следующая информация:

а) надпись «Подходит для использования со шприцевыми насосами с механическим приводом» или эквивалент.

16.7 Транспортировочная упаковка

Если контейнер для хранения не используется, но пользовательские контейнеры упакованы для транспортировки, информация согласно 16.6, должна быть либо нанесена на упаковку, либо видна сквозь упаковку.

Приложение А

(обязательное)

Кратковременная точность потока

A.1 Принцип

Точность расхода шприца достигается путем определения расхода эталонного привода шприца и оценки собранных данных с использованием анализа временного интервала наблюдения.

A.2 Общие требования

A.2.1 Испытания проводят при постоянной температуре от 17 °C до 27 °C. Во время тестирования допустимый диапазон температур составляет ± 1 °C. Относительная влажность должна составлять от 45 % до 80 %, чтобы предотвратить испарение. Термометр должен иметь разрешающую способность 0,2 °C или выше, а гигрометр должен иметь разрешающую способность 1 %. Оба этих прибора должны быть откалиброваны.

A.2.2 Перед испытанием уравновешивают шприц, дистиллированную воду и прибор при выбранной температуре испытания не менее чем за 2 часа.

Неопределенность может быть определена с помощью процедуры, описанной в Руководстве по калибровке EURAMET 19 [5] и руководстве ISO/IEC 98-3.

A.3 Устройство

A.3.1 Привод для шприца, способный принимать шприцы номинальной емкости, указанной в таблице 2, и обеспечивающий надлежащее крепление цилиндра и кнопки (с обеих сторон) в соответствии с размерами этих компонентов, указанными в таблице 1.

A.3.2 Дистиллированная вода III класса в соответствии с ISO 3696.

A.3.3 Гравиметрическое испытательное устройство, как показано на рисунке A.1. Все используемые приборы должны быть откалиброваны. Балансировочные характеристики следует выбирать в соответствии с определяемым расходом. Рекомендуется использовать весы с разрешающей способностью не менее 0,01 мг.

A.3.4 Может быть применимо альтернативное оборудование для измерения расхода жидкости через удлинитель, такое как датчики расхода. Рекомендуется, чтобы точность альтернативного оборудования была эквивалентна или выше, чем у гравиметрического испытательного прибора.

A.3.5 Для измерения температуры воды перед наполнением шприца в конце теста следует использовать калиброванный термометр с разрешением, равным или превышающим 0,1 °C. Среднее значение следует использовать для определения плотности жидкости, используемой в формуле (A.1).

A.4 Процедура

A.4.1 Измеряют температуру дистиллированной воды и наполняют шприц до уровня, превышающего его номинальную емкость. Переворачивают шприц так, чтобы просвет сопла был самым верхним, и нажимают на поршень, чтобы удалить все пузырьки воздуха из шприца. Прикрепляют удлинитель и иглу диаметром 1,2 мм (18 г).

A.4.2 Устанавливают шприц в привод шприца (A.3.1), как показано на рисунке A.1.

Условные обозначения

1 испытуемый шприц

2 привод для эталонного шприца (см. A.3.1)

3 трубки диаметром ~1,02 мм (±0,1 мм) и длиной 1 120 мм [0,04” × 44”] с переходниками Luer для мужчин и женщин на каждом конце. Тигон и полиэтилен являются некоторыми примерами приемлемого гибкого трубчатого материала для данного применения.

4 иглы (1,2 мм (18 г) и длина приблизительно 40 мм)

5 электронные весы

6 цифровой компьютер

7 уровень жидкости

Рисунок A.1 – Гравиметрическое испытательное устройство для определения расхода

A.4.3 Заправляют линию, вращая привод шприца с достаточно высокой скоростью, пока не появятся капли воды

A.4.3 Заправляют линию, вращая привод шприца с достаточно высокой скоростью до тех пор, пока на конце иглы не начнут устойчиво появляться капли воды, а опорная линия поршня не окажется на отметке номинальной емкости шприца. Выключают драйвер.

A.4.4 Наливают в мензурку на поддоне для взвешивания небольшой объем дистиллированной воды (A.3.2) и вливают достаточное количество бесцветного густого жидкого парафина, чтобы образовался слой, минимизирующий потери при испарении. Для минимизации потерь на испарение также можно использовать конденсатоотводчик, прикрепленный к балансировочной плите.

Подвешивают иглу над мензуркой (без механического контакта с весами) и располагают кончик иглы так, чтобы он находился ниже слоя парафина, но непосредственно внутри слоя воды, не касаясь какой-либо части мензурки.

При необходимости следует определить скорость испарения и использовать ее для исправления ошибки в расходе.

A.4.5 Весам стабилизируют в течение 5 мин.

Электронные весы, показанные на рисунке A.1, должны быть установлены на антивибрационном креплении и защищены от ударов, вибрации и сквозняков. Во время испытаний следует контролировать температуру и влажность, как указано в A.2.2.

A.4.6 Устанавливают в приводе-испытателе скорость потока в соответствии с таблицей 2. Устанавливают интервал выборки компьютера равным 30 сек.

A.4.7 Включают драйвер и начинают испытательный период с этого момента. Испытание проводят в течение периода, достаточного для включения времени запуска и периода анализа в соответствии с таблицей 2.

A.4.8 Рассчитывают фактический объемный расход Qi в миллилитрах в час с последовательными интервалами в 30 сек. в течение периода тестирования, используя формулу (A.1).

Qi = 60(mi-mi-1)t                                                     (А.1)

где

i – это 1, 2, ..., t/ts;

mi-1 – начальная масса, выраженная в граммах (с поправкой на потери при испарении и плавучесть);

m1 – это конечная масса, выраженная в граммах (с поправкой на потери при испарении и плавучесть).;

t – период анализа, выраженный в минутах;

ρ – плотность воды при температуре испытания, определенная в соответствии с формулой Танаки.

Условные обозначения

X – время (мин)

Y – скорость потока (мл/ч)

1 – время запуска

2 – период анализа расхода

3 – установленная скорость потока

Рисунок A.2 – Пример типичного периода анализа расхода

A.4.9 Время запуска, которое следует исключить, должно соответствовать таблице 2. Это дает время тестовой системе, включая привод шприца, пройти достаточное расстояние для достижения устойчивого состояния.

A.4.10 Не учитывают ту часть хода, которая относится к прохождению поршня через парковочное положение.

A.5 Расчет результатов

A.5.1 Анализ временного интервала наблюдения в 1, 2 и 5 минут

A.5.1.1 Выполняют процедуру по A.4, при расходе, указанном в таблице 2.

A.5.1.2 Определяют максимальную погрешность Ep(max) и минимальную погрешность Ep(min) в процентах от расхода за период анализа, который исключает время запуска.

A.5.1.3 Рассчитывают Ep(max и Ep(min) для 2-минутного и 5-минутного интервала наблюдения, используя формулу (A.3) и (A.4) соответственно, за период анализа, tw (мин).

Вычисляют Ep(max и Ep(min), используя следующий алгоритм.

Для интервалов наблюдения продолжительностью tw = 2 мин и 5 мин в течение периода анализа t существует широкий максимум из n интервалов наблюдения, как приведено в формуле (A.2):

n = (t-tw)ts+1,                                                   (А.2)

где

n – максимальное количество смотровых окон;

ts – продолжительность интервала наблюдения, выраженная в минутах;

tw – интервал выборки, выраженный в минутах (0,5 мин).

Ep(max и Ep(min)  процентная погрешность в пределах интервала наблюдения tw продолжительность периода в минутах задается по формуле (A.3):

,                                            (А.3)

где

mi – масса ith пробы, выраженная в граммах, за период анализа t (с поправкой на испарение - поправка на потерю массы и плавучесть);

qv – заданный расход, выраженный в миллилитрах в час;

,                                     (А.4)

где

ts – интервал выборки, выраженный в минутах;

tw – продолжительность интервала наблюдения, выраженная в минутах;

,                                               (А.5)

где

ρ – это плотность воды.

A.6 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать, по крайней мере, следующую информацию для каждой из двух испытанных скоростей потока:

a) идентичность и объем шприца;

b) ссылка на настоящий стандарт, например, ISO 7886-2:2020;

c) анализ интервала наблюдения: максимальная и минимальная погрешность в скорости потока при 2-минутном и 5-минутном интервалах наблюдения;

d) температура испытания и относительная влажность;

e) любые отклонения от процедуры;

f) любые наблюдаемые необычные особенности;

g) дата проведения испытания.

Примечание – Необязательно, включите график расхода, такой как рисунок A.2.

Приложение В

(информационное)

Усилие накачки

B.1 Принцип

Для удаления воды используется механическая испытательная машина, в то время как регистрируется усилие, необходимое для перемещения поршня.

B.2 Устройство

B.2.1 Согласно приложению A, с датчиком усилия для регистрации усилия с точностью 1 % от показаний полной шкалы.

B.3 Процедура

Наполняют шприц до номинального объема и устанавливают в устройство.

Запускают устройство с соответствующей скоростью потока в соответствии с таблицей 4.

После запуска испытательной машины измеряют усилие, необходимое для перемещения поршня вдоль цилиндра.

Записывают точки данных с интервалом в 2 с или чаще.

Выдавливают воду в течение 2 ч или до тех пор, пока шприц не опустеет, в зависимости от того, что меньше.

Наносят на график/записыват усилия, необходимые для перемещения поршня.

B.4 Расчет результатов

Запуск (см. рисунок В.1) позволяет тестовой системе, включая привод шприца, пройти достаточное расстояние для достижения устойчивого состояния. Рекомендуется исключить время запуска из характеристики силы.

При необходимости следует исключить часть следа, относящуюся к прохождению поршня через парковочное положение.

Определите среднее усилие, минимальное усилие, максимальное усилие, необходимое для перемещения поршня вдоль цилиндра для каждого образца при каждом расходе.

Условные обозначения

X – оставшийся объем в шприце (мл)

Y – усилие накачки (N)

1 – время запуска

2 – период анализа

3 – положение на стоянке

Рисунок B.1 – Пример типичного периода анализа усилия насос

B.5 Отчет об испытании

Протокол испытания должен содержать, по крайней мере, следующую информацию:

a) идентичность и объемный размер шприца;

b) ссылка на настоящий стандарт, например, ISO 7886-2:2020;

c) среднее, минимальное и максимальное усилия, необходимые для поддержания движения поршня, выраженные в ньютонах (N);

d) при необходимости исключить время запуска и парковочное место;

e) графики усилий насоса;

f) любые отклонения от процедуры;

g) любые наблюдаемые необычные особенности;

h) дата проведения испытания.

Приложение С

(обязательное)

Определение соответствия шприца требованиям

C.1 Принцип

Податливость шприца (т.е. величина, на которую изменяется номинальная вместимость шприца при приложении внутреннего гидравлического давления) измеряется путем регистрации объема жидкости, введенной в полный шприц для создания заданного гидравлического давления внутри шприца.

C.2 Устройство

C.2.1 Испытательное устройство, как показано на рисунке C.1. Используют стеклянный шприц для измерения давления с внутренним диаметром 0,01 мм и номинальной емкостью 2,5 мл. Используют линейный энкодер с разрешением 0,0001 мм или лучше.

C.2.2 Дистиллированная вода

Условные обозначения

| 1 линейный энкодер 2 жестких шприца для нагнетания давления с точными градуировками 3 манометр давления 4 тестовый шприц | 5 удлинительный комплект, подсоединенный к трехходовому запорному крану 6 мензурка 7 удлинительный комплект, подсоединенный к трехходовому запорному крану 8 крепежный зажим |
| --- | --- |

Рисунок C.1 – Устройство для определения податливости шприца

C.3 Процедура

C.3.1 Наполняют водой как испытательный шприц, так и шприц для повышения давления до номинальной емкости (C.2.2). Из системы должен быть удален весь воздух.

C.3.2 Присоединяют запорный кран как к тестовому шприцу, так и к шприцу для нагнетания давления, затем подсоединяют оба шприца к манометру (C.2.1).

C.3.3 Присоединяют открытый конец каждого запорного крана к набору удлинителей. Прикрепляют шприц для заправки к дистальному концу удлинителя, подсоединенного к тестовому шприцу. Продувают систему, используя заправочный шприц.

C.3.4 Подсоединяют испытательный шприц к испытательному устройству (C.2.1) и жестко зажимают поршень так, чтобы он не мог перемещаться внутри цилиндра.

C.3.5 Определяют соответствие системы требованиям, повернув запорный кран таким образом, чтобы предотвратить попадание жидкости в испытательный шприц. Медленно нажимают на поршень шприца для повышения давления, чтобы достичь целевого испытательного давления в системе в соответствии с таблицей 5.

C.3.6 Необходимо обратить внимание на максимальное линейное смещение (измеренное линейным датчиком) в шприце для повышения давления для достижения каждого из испытательных давлений. Преобразовывают значения линейного перемещения в значения объема, V, умножив площадь поперечного сечения шприца с жестким давлением (например, стеклянного) на смещение поршня, D, используя следующее уравнение, V = π · R2 · D.

C.3.7 В качестве альтернативы C.3.6 необходимо обратить внимание на максимальный объем, вытесняемый в шприц для придания давления для достижения каждого из испытательных давлений.

C.3.8 Возвращают поршень шприца для повышения давления в номинальное положение, необходимо убедиться, что показания манометра возвращаются к нулю. Устанавливают запорный кран на тестовом шприце в открытое положение. Медленно нажимают на поршень шприца для повышения давления, чтобы достичь целевого давления, указанного в таблице 5, и либо используют линейный датчик для вычисления объема, либо используют объем, перемещенный в шприце для повышения давления.

C.3.9 Повторяют C.3.8.

C.3.10 Записывают соответствие шприца требованиям при каждом испытательном давлении путем вычитания объемов, указанных в C.3.8, из C.3.6 или C.3.7.

C.4 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать, по крайней мере, следующую информацию:

а) идентичность и объемный размер шприца;

б) ссылка на настоящий стандарт, например, ISO 7886-2:2020;

c) объемы, указанные в C.3.6 или C.3.7, C.3.8 и C.3.10 для каждого испытательного давления;

d) любые отклонения от процедуры;

e) любые наблюдаемые необычные особенности;

f) дата проведения испытания.

Библиография

[1]  ISO/TR 19244, Guidance on transition periods for standards developed by ISO/TC 84 — Devices for administration of medicinal products and catheters (Руководство по переходным периодам для стандартов, разработанных ISO/TC 84. Устройства для введения лекарственных средств и катетеры)

[2]  ISO 7886-3, Sterile hypodermic syringes for single use — Part 3: Auto-disable syringes for fixed- dose immunization (Стерильные шприцы для подкожных инъекций одноразового использования. Часть 3. Автоматически отключаемые шприцы для иммунизации фиксированными дозами)

[3]  ISO 8537, Sterile single-use syringes, with or without needle, for insulin (Стерильные одноразовые шприцы для инсулина, с иглой или без нее)

[4]  EURAMET Calibration Guide No. 19, Guidelines on the determination of uncertainty in gravimetric volume calibration (Руководство по определению погрешности при калибровке гравиметрического объема)

[5]  ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995) (Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности в измерениях (GUM: 1995))

[6]  Tanaka M., Girard G., Davis R., Peuto A., Bignell N., Recommended table for the density of water between 0 °C and 40 °C based on recent experimental reports. Metrologia, 2001, volume 38, Number 4 (Рекомендуемая таблица плотности воды в диапазоне от 0°C до 40°C основана на последних отчетах об экспериментах. Метрология, 2001, том 38, номер 4)

[7]  IEC 60601-2-24, Medical electrical equipment — Part 2-24: Particular requirements for safety of infusion pumps and controllers (Медицинское электрооборудование. Часть 2-24. Особые требования к безопасности инфузионных насосов и контроллеров)

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 3696 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods | IDT | ГОСТ ISO 3696-2013 Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля |
| ISO 7886-1:2017 Sterile hypodermic syringes for single use — Part 1: Syringes for manual use | IDT | СТ РК ISO 7886-1* Стерильные шприцы для подкожных инъекций для одноразового использования. Часть 1. Шприцы для ручного применения |
| ______________ *На стадии разработки |  |  |

МКС 11.040.25 (IDT)

Ключевые слова: инъекционные шприцы, предел кислотности, предел щелочности, поршень, испытание

МКС 11.040.25 (IDT)

Ключевые слова: инъекционные шприцы, конструкция шприца, плунжерный узел, поршень, усилие насоса, испытание

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NavyCo»

| Директор TOO «NavyCo» |  | Нуртазин А.А |
| --- | --- | --- |
| Эксперт TOO «NavyCo» |  | Ибраева А.А. |