Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Экстракорпоральные системы для очистки крови

Часть 1

ГЕМОДИАЛИЗАТОРЫ, ГЕМОДИАФИЛЬТРЫ, ГЕМОФИЛЬТРЫ И ГЕМОКОНЦЕНТРАТОРЫ

СТ РК ISO 8637-1

(ISO 8637-1:2017 Extracorporeal systems for blood purification — Part 1: Haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters and haemoconcentrators, IDT)

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»  (АГМП)

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от            «   » ____ 202_года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту  ISO 8637-1:2017 Extracorporeal systems for blood purification — Part 1: Haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters and haemoconcentrators (Экстракорпоральные системы для очистки крови.

Часть 1. Гемодиализаторы, гемодиафильтры, гемофильтры и гемоконцентраторы).

Международный стандарт ISO 8637-1:2017 разработан подкомитетом SC 2 «Имплантанты сердечно-сосудистые и экстракорпоральные системы» техническиого комитета ISO/TC 150 «Имплантанты в хирургии».

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылка, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национального (межгосударственных) стандарта ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном 
приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Введение

Настоящий стандарт распространяется на устройства, предназначенные для гемодиализа, гемодиафильтрации, гемофильтрации и гемоконцентрации у людей. Приведенные в настоящем стандарте требования к устройствам способствуют обеспечению их безопасной и эффективной эксплуатации.

Установлено, что нецелесообразно определять свойства конструкционных материалов указанных устройств. Поэтому настоящий стандарт требует, чтобы материалы, из которых изготавливаются устройства, были испытаны и информация по методам этих испытаний и полученным результатам предоставлялась по запросу. 
В настоящем стандарте не определяются и не устанавливаются предельные значения эксплуатационных характеристик устройств, поскольку подобные ограничения не требуются для квалифицированного пользователя и сузят альтернативу выбора аналогичного устройства для специфического применения.

Размеры отверстий для крови и отверстий для диализирующего раствора или фильтрата указаны для обеспечения совместимости устройства с экстракорпоральной проводящей магистралью, указанной в ISO 8637-2. Конструкция и размеры были выбраны таким образом, чтобы свести к минимуму риск утечки крови и попадания воздуха.

Настоящий стандарт отражает консенсус врачей, производителей и других заинтересованных сторон относительно устройств, которые одобрены для клинического использования. Соответствие данному стандарту является добровольным и не заменяет каких-либо национальных правил.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Экстракорпоральные системы для очистки крови

Часть 1

ГЕМОДИАЛИЗАТОРЫ, ГЕМОДИАФИЛЬТРЫ, ГЕМОФИЛЬТРЫ И ГЕМОКОНЦЕНТРАТОРЫ

# Дата введения 2020 -__-__

1 Область применения

Предупреждение – Иные требования могут быть применимы к изделию(ям), входящим(и) в область применения настоящего стандарта.

Настоящий стандарт устанавливает требования к гемодиализаторам, гемодиафильтрам, гемофильтрам и гемоконцентраторам, далее по тексту совместно именуются, как «устройство»,  для применения на людях.

Настоящий стандарт не распространяется на следующее:

- экстракорпоральные проводящие магистрали;

- плазмафильтры;

- гемоперфузионные устройства;

- устройства сосудистого доступа;

- перфузионные насосы;

- мониторы измерения давления для экстракорпоральной проводящей магистрали;

- устройства обнаружения воздуха;

- системы приготовления, поддержания и контроля диализирующего раствора;

- системы или оборудование, предназначенные(ое) для проведения гемодиализа, гемодиафильтрации, гемофильтрации или гемоконцентрации;

- процедуры и оборудование для переработки.

Примечание – Требования к экстракорпоральной проводящей магистрали  для гемодиализаторов, гемодиафильтров и гемофильтрам отражены в ISO 8637-2.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходим следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочных документов по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочных документов по стандартизации (включая все его изменения):

ISO 10993-1:2018 Biological evaluation of medical devices. Part 1. Evaluation and testing within a risk management process (Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в рамках процесса менеджмента риска).

ISO 10993-4:2017 Biological evaluation of medical devices. Part 4. Selection of tests for interactions with blood  (Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Выбор исследований для изделий, взаимодействующих с кровью).

Проект, редакция 1

ISO 10993-7:2008 Biological evaluation of medical devices. Part 7. Ethylene oxide sterilization residuals (Оценка биологического действия медицинских изделий – Часть 7: Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации).

ISO 10993-11:2017 Biological evaluation of medical devices.  Part 11. Tests for systemic toxicity (Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия).

ISO 80369-7:2016 Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications. Part 7. Connectors for intravascular or hypodermic applications (Отводы (соединения) трубок малого диаметра для жидкостей и газов, применимых в сфере здравоохранения. Часть 7. Соединение для внутрисосудистого или подкожного применения).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Полость по крови (blood compartment): Часть гемодиализатора (3.12), гемодиафильтра (3.10), гемофильтра (3.14) или гемоконцентратора (3.9), через которую должна транспортироваться кровь).

Примечание – В случае изделий из полых волокон в полость по крови входят объем полых волокон и объем коллекторов.

3.2 Клиренс (клиренс): Объем раствора, из которого растворенное вещество полностью удаляется за единицу времени.

3.3  Конвекция (convection): Перенос растворенных веществ через полупроницаемую мембрану вместе с отфильтрованным раствором, обусловленный градиентом давления или разностью давления через мембрану.

3.4 Диализирующий раствор (dialysis fluid): Водный раствор, содержащий электролиты и обычно буфер и глюкозу, предназначенный для обмена растворенными веществами с кровью во время гемодиализа (3.13) или гемодиафильтрации (3.11).

Примечания

1 Термин «диализирующий раствор» используется в тексте настоящего стандарта в значении раствора (приготовленного из воды и концентратов для диализа), который подается в гемодиализатор или гемодиафильтр через систему подачи диализирующего раствора. Такие выражения, как «диализат», «раствор для диализа» или «жидкость для диализа» могут использоваться вместо выражения «диализирующий раствор».

2 Диализирующий раствор, поступающий в гемодиализатор или гемодиафильтр, называется «свежий диализирующий раствор», а раствор, выходящий из гемодиализатора или гемодиафильтра, называется «отработанный диализирующий раствор.

3 В диализирующий раствор не входят заранее упакованные парентеральные растворы, используемые в некоторых видах заместительной почечной терапии, как, например, гемодиафильтрация и гемофильтрация.

3.5 Полость диализирующего раствора (dialysis fluid compartment): Часть гемодиализатора (3.12) или гемодиафильтра (3.10), через который должен транспортироваться диализирующий раствор (3.4).

3.6  Диффузия (diffusion): Перенос растворенных веществ через полупроницаемую мембрану, обусловленный концентрационным градиентом.

3.7 Фильтрат (filtrate): Жидкость, удаленная из крови через полупроницаемую мембрану в полость диализирующего раствора или фильтрата в гемодиализаторе (3.12), гемодиафильтре (3.10), гемофильтре (3.14) или гемоконцентраторе (3.9), из-за градиента давления (в том числе из-за действия как гидростатического, так и онкотического давления) через полупроницаемую мембрану.

3.8 Гемоконцентрация (haemoconcentration): Процесс, когда  вода плазмы крови и электролиты удаляются из разведенной крови через полупроницаемую мембрану.

3.9 Гемоконцентратор (haemoconcentrator): Устройство, предназначенное для проведения гемоконцентрации (3.8).

3.10 Гемодиафильтр (haemodiafilter): Устройство, предназначенное для проведения гемодиафильтрации (3.11).

3.11 Гемодиафильтрация (haemodiafiltration): Форма заместительной почечной терапии, когда токсичные растворенные вещества удаляются из крови посредством комбинации диффузии и повышенной конвекции через высокоплотную или высокопроницаемую мембрану.

Примечание – Диффузионное удаление растворенного вещества достигается с использованием потока диализирующего раствора в качестве гемодиализа. Более эффективное конвекционное удаление растворенного вещества достигается при добавлении ультрафильтрации на уровне, превышающем уровень, который необходим для достижения желаемой потери в массе; жидкостный баланс обеспечивается путем инфузии замещающего раствора в кровопроводящую магистраль перед гемодиафильтром (гемодиафильтрация перед разведением) или после гемодиафильтра (гемодиафильтрация после разведения) или их комбинации  (гемодиафильтрация смешанного разведения).

3.12 Гемодиализатор (haemodialyser): Устройство, предназначенное для проведения гемодиализа (3.13).

3.13 Гемодиализ (haemodialysis): Форма заместительной почечной терапии, при которой токсичные растворенные вещества из крови удаляются, прежде всего, посредством диффузии через полупроницаемую мембрану, содержащуюся в гемодиализаторе, в котором кровь течет с одной стороны мембраны, а диализирующий раствор с другой.

Примечание – Удаление жидкости, достаточное для достижения желаемой потери в массе, достигается посредством градиента гидростатического давления через мембрану. Такое удаление жидкости обеспечивает определенное дополнительное удаление растворенных веществ в частности по высокомолекулярным соединениям.

3.14 Гемофильтр (haemofilter): Устройство, предназначенное для проведения гемофильтрации (3.15).

3.15 Гемофильтрация (haemofiltration): Форма заместительной почечной терапии, при которой токсичные растворенные вещества из крови удаляются посредством конвекции.

Примечания

1 Конвекционный транспорт достигается посредством ультрафильтрации через высокоплотную мембрану. Жидкостный баланс обеспечивается путем инфузии замещающего раствора в кровь перед гемофильтром (гемофильтрация перед разведением) или после гемофильтра (гемофильтрация после разведения) или их комбинации (гемофильтрация смешанного разведения).

2 При гемофильтрации отсутствует поток  диализирующего раствора.

3.16 Маркировка (labelling): Письменный, печатный, графический или электронный материал, который нанесен на медицинское изделие или на какую-либо тару или упаковку медицинского изделия или который сопровождает медицинское изделие и относится к идентификации, техническому описанию и использованию такого медицинского изделия, но за исключением грузовых документов.

3.17 Коэффициент просеивания (sieving coefficient): Соотношение концентрации растворенного вещества в фильтрате к одновременной концентрации того же самого растворенного вещества в плазме крови.

3.18 Трансмембранное давление (transmembrane pressure):

ТМД

pтм

Означает давление, оказываемое через полупроницаемую мембрану.

Примечание – Из практических соображений среднее TMP обычно выражается, как:

- разница между средним арифметическим давления на входе и на выходе полости по крови и полости диализирующего раствора гемодиализатора или гемодиафильтра;

- разница между средним арифметическим давления на входе и на выходе полости по крови и давления фильтрата гемодиафильтра или гемоконцентратора.

3.19 Коэффициент ультрафильтрации (ultrafiltration coefficient): Проницаемость мембраны для воды в целом выражается в миллиметрах в час на миллиметр ртутного столбика.

4  Требования

4.1 Биологическая безопасность

Части устройства, которые предназначены для прямого или опосредованного контакта с кровью проходят оценку на отсутствие биологических опасностей в соответствии с 5.2. Если на устройстве имеется маркировка о возможности повторного применения, испытание проводится после повторной обработки в соответствии с инструкциями по применению от производителя.

Обращается внимание на необходимость установить существование в стране производства изделия и, если применимо, в странах реализации изделия национальных нормативов или национальных стандартов, которыми регулируется проведение испытаний на токсикологию и биосовместимость.

4.2 Стерильность

Кровяная линия устройства должна быть стерильная. Соблюдение требования подтверждается  в соответствии с 5.3.

4.3 Апирогенность

Кровяная линия устройства должна быть апирогенной. Соблюдение требования подтверждается  в соответствии с 5.4.

4.4 Механические характеристики

4.4.1 Целостность конструкции

Устройство должно выдерживать положительное давление в 1,5 раза выше рекомендованного производителем значения максимального давления выше атмосферного давления и отрицательное давление не более 700 мм рт.ст. (93,3 кПа) ниже атмосферного давления при проведении испытания в соответствии с 5.5.1.

Примечание – Данное требование относится к целостности внешнего корпуса устройства.

4.4.2 Целостность полости по крови

При проведении на полости по крови прошедшей валидацию процедуры испытания, выполненной в условиях транансмембранного давления, которое в 1,5 раза выше максимального рекомендованного производителем значения транансмембранного давления, полость по крови не дает течи. Проверка соответствия данному требованию проводится в соответствии с 5.5.2.

4.4.3 Отверстия полости по крови в гемодиализаторах, гемодиафильтрах, гемофильтрах и гемоконцентраторах

За исключением случаев, когда гемодиализатор, гемодиафильтр или гемофильтр и экстракорпоральная проводящая магистраль сконструированы как целостная система, размеры отверстий для крови должны иметь значения, приведенные на рисунке 1. Проверка соответствия данному требованию проводится в соответствии с 5.5.3.

Окончание рисунка 1

Условные обозначения

| Символ | Название | Размер в мм | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| α | Угол резьбы | 15° | — |
| β | Угол резьбы | 15° | — |
| γ | Конусность размера | 6:100 | — |
| E | Длина резьбы | 10 или более | — |
| F | Длина суженной части | 9 или более | — |
| Gа | Шаг резьбы | 8 | Надстрочная «a» в Ga означает двухходовая резьба. |
| H | Внутренний диаметр | 13 или более | — |
| J | Внешний диаметр | 11 +0,3 -0,2 | Измененная верхняя граница допуска для приладки разных компонентов и материалов. |
| K | Ширина вершины резьбы | 1,1 ±0,25 | Пересмотренные размер и допустимые отклонения, исходя из существующей технологии производства. |
| P | диаметр конуса внешний исходная плоскость «Квадрат А» | 6 ±0,03 | Этот размер измеряется как проекция на лицевую поверхность. См. рисунок 1 (C). |

Рисунок 1 — Размеры основных фитингов впускных и  выпускных отверстий для крови

4.4.4 Отверстия полости диализирующего раствора в гемодиализаторах, гемодиафильтрах, гемофильтрах и гемоконцентраторах

За исключением случаев, когда гемодиализатор или гемодиафильтр и проводящая магистраль диализирующего раствора сконструированы как целостная система, размеры  отверстий полости диализирующего раствора должны иметь значения, приведенные на рисунке 2. Проверка соответствия данному требованию проводится в соответствии с 5.5.4.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 необходимые длина и диаметр для использования гнездовых контакт-деталей проводящей магистрали диализирующего раствора.

Рисунок 2 — Размеры основных фитингов впускных и выпускных отверстий диализирующего раствора

4.4.5 Отверстия полости фильтрата в гемофильтре

За исключением случаев, когда гемофильтр и проводящая магистраль фильтрата сконструированы как целостная система, размеры  отверстий для фильтрата в гемофильтрах должны соответствовать значениям, указанным на рисунке 2, или требования замочной фурнитуры Луера в ISO 80369-7. Проверка соответствия данному требованию проводится в соответствии с 5.5.5.

4.4.6 Отверстия полости по крови и полости фильтрата в гемоконцентраторе

Отверстия для крови и фильтрата в гемоконцентраторах обеспечивают надежное подключение к системе для внутривенных инфузий, которая должна использоваться вместе с устройством. Проверка соответствия данному требованию проводится в соответствии с 5.5.6.

4.5 Рабочие характеристики

4.5.1 Клиренс растворенного вещества в гемодиализаторах и гемодиафильтрах

Клиренс мочевины, креатинина, фосфата и витамина B12 определяют в соответствии с 5.6.1. Значения скорости подачи крови и диализирующего раствора охватывают указанные производителем диапазоны.

Примечание – В приложении приводятся результаты по коэффициенту площади массообмена мочевины (KoA).

4.5.2  Коэффициент просеивания для гемодиафильтров, гемофильтров и гемоконцентраторов

Для гемодиафильтров и гемофильтров коэффициент просеивания по альбумину, инулину и β2-микроглобулину или миоглобину определяют в соответствии с 5.6.2.

Для гемоконцентраторов коэффициент просеивания по альбумину определяют в соответствии с 5.6.2

4.5.3 Коэффициент ультрафильтрации

Коэффициент ультрафильтрации определяют в соответствии с 5.6.3. Испытания проводят по указанному производителем диапазону значений трансмембранного давления и кровотока.

4.5.4 Объем полости по крови

Объем полости по крови  определяют в соответствии с 5.6.4

Если объем полости по крови стабильный или постоянный по клиническому диапазону значений давления, проведение однократного измерения будет достаточным. Если объем полости по крови изменяется в зависимости от давления, устанавливают объем полости по крови по клиническому диапазону значений давления.

4.5.5 Понижение давления в полости по крови

Понижение давления в полости по крови определяют в соответствии с 5.6.5.

4.6 Срок годности

Биологическую безопасность, стерильность, эксплуатационные показатели и механическую целостность изделия  необходимо подтвердить после хранения в течение периода времени, соответствующего сроку годности. Соответствие устанавливают в соответствии с 5.7.

5 Методы испытаний

5.1 Общие положения

Рабочие характеристики, указанные в 4.5, определяют до начала реализации нового вида устройства и они проходят повторную оценку после изменений в устройстве, которые могли изменить его эксплуатационные характеристики. Если на маркировке изделий указана возможность многократного применения, устройства проходят испытания на клиренс и коэффициент ультрафильтрации после  повторной обработки в соответствии с инструкциями производителя для описания воздействия рекомендованного чистящего средства и обеззараживающего средства на эксплуатационные характеристики мембраны.

Образец устройства выбирают наугад из партии производителя и на нем проводят все применимые шаги по контролю качества, а также стерилизацию, если применимо. Их подготавливают в соответствии с рекомендациями производителя, как если бы они использовались для клинической процедуры.

Измерения проводят in vitro при температуре (37 ± 1) °C. В случае, когда взаимоотношение между переменными нелинейное, проводят достаточные определения с тем, чтобы обеспечить интерполирование между частными значениями. Методики измерения, приведенные в настоящем документе, являются эталонными испытаниями. Могут использоваться и другие методы испытаний при условии, что они прошли валидацию, по результатам которой установлено, что они точные и воспроизводимые.

Отраженные системы испытаний не указывают все необходимые подробные данные практичного испытательного аппарата. В конструктивном исполнении и конструкции фактических систем для проведения испытаний и создания фактических систем для проведения испытаний также учитываются многие факторы, обуславливающие погрешности измерений, в том числе помимо прочего погрешности измерения давления из-за влияния высоты статического давления и снижения динамического давления; времени стабилизации параметра; неконтролируемых изменений температуры при непостоянных значениях скорости подачи; pH; разложения исследуемых веществ под воздействием тепла, света и времени; дегазирования испытательных жидкостей; захваченного воздуха; и загрязнения системы инородным веществом, водорослями и бактериями.

Примечание – В разделе 5 отражены испытания, которые являются типовыми испытаниями, как, например, те, которые описаны в 5.5.1, 5.5.3, 5.5.4, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 и 5.6.4, и проводятся до начала реализации нового устройства или при внесении изменений в устройство или процессы по его производству. Остальные испытания являются испытаниями контроля качества, как, например, те,  которые описаны в 5.3, 5.4 и 5.5.2, и их повторно проводят на постоянной основе в соответствии с требованиями системы управления качеством.

5.2 Биологическая безопасность

Оценку биологической безопасности гемодиализаторов, гемодиафильтров, гемофильтров и гемоконцентраторов, которые предназначены для прямого или опосредованного контакта с кровью пациента, проводят на образцах каждого нового вида устройства до начала его реализации или после внесения какого-либо изменения в материалы конструкции такого вида устройства или какого-либо изменения в способ стерилизации. Если на маркировке изделия указана возможность многократного применения, результаты испытания должны продемонстрировать безопасность устройства перед первым использованием и после повторной обработки в соответствии с инструкциями производителя. Испытания проводят в соответствии с ISO 10993-1,                ISO 10993-4, ISO 10993-7 или ISO 10993-11, в зависимости от того, что применимо.

5.3 Стерильность

Соответствие требованиям, отраженным в 4.2, подтверждается при проверке записей с целью продемонстрировать, что устройство прошло прошедший валидацию процесс стерилизации.

5.4 Апирогенность

Соответствие требованиям, отраженным в 4.3, подтверждается в соответствии с ISO 10993-11.

5.5 Механические характеристики

5.5.1 Целостность конструкции

5.5.1.1 Общие положения

Требования, отраженные в 4.4.1, подтверждаются при проведении следующих методов испытаний.

5.5.1.2 Испытание на положительное давление

Устройство полностью заполняют дегазированной водой при температуре 
(37 ± 1) °C. Герметизируют все отверстия кроме отверстия, через которое нагнетается давление.  Применяют положительное давление воздуха в 1,5 раза выше рекомендованного производителем максимального значения и герметизируют прибор. Через 10  минут записывают давление и визуально проверяют устройство на течь.

В качестве альтернативы можно применить постоянное давление воздуха (в 1,5 выше рекомендованного производителем максимального значения), а устройство погружают в воду, чтобы провести испытание на утечку воздуха.

5.5.1.3 Испытание на отрицательное давление

Устройство полностью заполняют дегазированной водой при температуре 
(37 ± 1) °C. Герметизируют все отверстия кроме отверстия, через которое нагнетается давление.  Устройство подвергают воздействию давления ниже атмосферного в 1,5 раза ниже рекомендованного производителем максимального значения за исключением случав, когда значение давления ниже атмосферного превышает  700 мм рт.ст. или оно не указано. В этом случае оказывают воздействие давлением ниже атмосферного на уровне 700 мм рт.ст. (93,3 кПа) или самое высокое доступное отрицательное давление в случае возвышенности.

Аппарат герметизируют и через 10 минут записывают давление и визуально проверяют устройство на течь.

5.5.2 Целостность полости по крови

Соблюдение требований определяют при изучении записей о подтверждении корректности процедуры испытания.

5.5.3 Отверстия полости по крови в гемодиализаторах, гемодиафильтрах, гемофильтрах и гемоконцентраторах

Соответствие требованиям, отраженным в 4.4.3, определяют при помощи осмотра. См. рисунок 1 и рисунок 3.

5.5.4 Отверстия полости диализирующего раствора в гемодиализаторах, гемодиафильтрах, гемофильтрах и гемоконцентраторах

Соответствие требованиям, отраженным в 4.4.4 определяют при помощи осмотра. См. рисунок 2.

5.5.5 Отверстия полости фильтрата в гемофильтре

Соответствие требованиям, отраженным в 4.4.5 определяют при помощи осмотра и они должны отвечать требованиям  рисунка 2 или требованиям ISO 80369-7.

5.5.6 Отверстия полости по крови и полости фильтрата в гемоконцентраторе

Соответствие требованиям, отраженным в 4.4.6,  определяют при помощи осмотра. Нефиксирующие соединения не должны отходить при осевом усилии в 15 Н. В случае фиксирующих соединений используется метод испытания для мелкокалиберных соединений.

Условные обозначения

| Символ | Название | Размеры | Допустимое отклонение | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | внешний конус |  |  |  |
| 2 | внутренний конус |  |  |  |
| γ | конусность размера | 6:100 |  |  |
| P | диаметр внешнего конуса | 6 мм | ±0,03; |  |
| S | диаметр контрконуса | 6,33 мм | +0,075 -0,0 | Гнездовые контакт-детали, выполненные из мягких или полужестких материалов, не обязательно должны выполнять требования к размерам, но должны соблюдать функциональные требования. |
| Q | внахлест | 5 мм или более 7,26 мм или менее |  | Исходя их значений P |
| E | длина внутреннего конуса конусности | 10 или более |  |  |
| F | длина конусности | 9 или более |  |  |

Рисунок 3 — Эталонные значения для измерения длины активного зацепления впускных и выпускных отверстий для крови внешнего конуса

5.6 Рабочие характеристики

5.6.1 Клиренс

5.6.1.1 Общие положения

Соответствие требованиям, отраженным в 4.5.1, определяют в указанном выше порядке.

5.6.1.2 Контрольные растворы

Полость по крови перфузируют диализирующим раствором, физиологическим раствором, физиологическим раствором с фосфатным буфером или водой, содержащей одно или несколько исследуемых веществ, перечисленных в таблице 1.

Полость диализирующего раствора в гемодиализаторах и гемодиафильтрах перфузируют диализирующим раствором, физиологическим раствором, физиологическим раствором с фосфатным буфером или водой.

Примечание – Растворы, используемые для перфузирования полостей по крови и полостей диализирующеего раствора, должны иметь одинаковую ионную силу.

Таблица 1 — Эталонные концентрации исследуемых растворов

| Растворенное вещество | Молярная концентрация |
| --- | --- |
| Мочевина, ммоль/л | 15 - 35 |
| Креатинин, мкмоль/л | 500 - 1 000 |
| Фосфат, ммоль/л | 1 - 5, скорректирован до pH 7,4 ± 0,1 |
| Витамин B12, мкмоль/л | 15 - 40 |
| Примечание – Концентрации растворенных веществ будут меняться в зависимости от процедуры испытания. Перечисленные растворы даются исключительно в качестве отправной точки. |  |

5.6.1.3 Процедура испытания на клиренс

Исследуемую проводящую магистраль устанавливают, как показано на рисунке 4. Устанавливают стабильные условия (температура, поток и давление) для кровотока и потока фильтрата и обеспечивают, чтобы весь воздух был удален из гемодиализатора или гемодиафильтра. Образцы для испытаний отбирают после достижения стабильного состояния на уровне выше установленного диапазона значений скорости кровотока и потока диализирующего раствора. Скорость ультрафильтрации указывают по каждому состоянию. Выполняют анализ образцов и клиренс вычисляют в соответствии с формулой (1).

Примечания

1 Несмотря на то, что на рисунке 4 показан поток, поступающий в полость по крови в нижней части гемодиализатора или гемодиафильтра, испытание также можно проводить, когда поток поступает в полость по крови в верхней части гемодиализатора или гемодиафильтра, при условии, что потоки через полость по крови и полость диализирующего раствора остается в состоянии против течения. Испытание также можно выполнять на гемодиализаторе или гемодиафильтре в горизонтальном положении при условии, что конфигурация продемонстрировала результаты, эквивалентные тем, которые были получены на гемодиализаторе или гемодиафильтре в вертикальном положении.

2 Практический способ подтверждения надежности измерения заключается в мониторинге погрешности баланса массы.

Условные обозначения:

1 – Контроль давления

2	– Гемодиализатор или гемодиафильтр

3 – Система подачи диализирующего раствора с контроллером ультрафильтрации

4 – Отработка

5 – Емкость с исследуемым раствором

6 – Перфузионный насос

PBI – Давление крови, на входе

PBO – Давление крови, на выходе

PDI – Давление диализирующего раствора, на входе

PDO – Давление диализирующего раствора, на выходе

Рисунок 4 — Схема разомкнутой системы для измерения клиренса в гемодиализаторе или гемодиафильтре

5.6.1.4 	Уравнение для вычисления клиренса

Клиренс для гемодиализа и гемодиафильтрации, K, вычисляют с использованием формулы (1).

К=(CBI-CBOCBI)qRI+cBOCBIqF                                                                                    (1)

В формуле необходимо использовать те же самые единицы измерения, что и для

CBI и СBO где

CBI – концентрация растворенного вещества на стороне впускного отверстия для крови в гемодиализаторе или гемодиафильтре;

СBO – концентрация растворенного вещества на стороне выпускного отверстия для крови в гемодиализаторе или гемодиафильтре;

qBI – скорость кровотока на впускном отверстии устройства;

qF – скорость потока фильтрата (скорость ультрафильтрации).

5.6.2 Коэффициент просеивания для гемодиафильтров, гемофильтров и гемоконцентраторов

5.6.2.1 Общие положения

Соответствие требованиям, отраженным в 4.5.2, определяют в соответствии с испытанием, описанным ниже.

5.6.2.2 Исследуемый раствор

Исследуемая жидкость должна быть антикоагулированной человеческой или бычьей плазмой крови с содержанием протеина на уровне (60 ± 5) г/л   или антикоагулированной цельной кровью с содержанием гематокрита на уровне 
(32 ± 3)  %  и  белков плазмы крови на уровне (60 ± 5) г/л.

Полость по крови перфузируют исследуемой жидкостью, содержащей одно или несколько веществ, перечисленных в 4.5.2.

5.6.2.3 Процедура испытания на коэффициент просеивания

Исследуемую проводящую магистраль устанавливают, как показано на рисунке 5. Устанавливают стабильные условия (температура, поток и давление) для кровотока и потока фильтрата и обеспечивают, чтобы весь воздух был удален из гемодиафильтра, гемофильтра или гемодиализатора. Скорость ультрафильтрации корректируют для охвата указанного производителем диапазона значений. Для испытания отбирают парные образцы кровотока и потока фильтрата. Коэффициент просеивания вычисляют в соответствии с формулой (2).

Примечание – Несмотря на то, что на рисунке 5 показан поток, поступающий в полость по крови в нижней части гемодиафильтра, гемофильтра или гемоконцентратора, испытание также можно проводить, когда поток поступает в полость по крови в верхней части гемодиафильтра, гемофильтра или гемоконцентратора. Испытание также можно выполнять на гемодиафильтре, гемофильтре или  гемоконцентраторе  в горизонтальном положении при условии, что конфигурация продемонстрировала результаты, эквивалентные тем, которые были получены на  гемодиафильтре, гемофильтре или гемоконцентраторе в вертикальном положении.

5.6.2.4  Уравнение для вычисления коэффициента просеивания

Коэффициент просеивания, S, вычисляют с использованием формулы (2):

S=2CFCBI +CBO                                                                       (2)

где  S– Коэффициент просеивания;

СBI – Концентрация растворенного вещества на стороне впускного отверстия для крови в гемодиафильтре, гемофильтре или гемоконцентраторе;

СBO – Концентрация растворенного вещества на стороне выпускного отверстия для крови в гемодиафильтре, гемофильтре или гемоконцентраторе;

CF – Концентрация растворенного вещества на стороне фильтрата в гемодиафильтре, гемофильтре или гемоконцентраторе.

Условные обозначения:

1 – Контроль давления;

2 – Гемодиализатор, гемодиафильтр, гемофильтр или гемоконцентратор;

3 – Насос фильтрата;

4 – Фильтрат;

5 – Емкость с исследуемым раствором;

6 – Перфузионный насос;

7 – Отработка;

PBO – давление крови, на выходе;

PBI – давление крови, на входе;

PF – давление фильтрата.

Рисунок 5 — Схема системы для измерения ультрафильтрации или коэффициентов просеивания гемодиализатора, гемодиафильтра, гемофильтра или гемоконцентратора

5.6.3 Коэффициент ультрафильтрации

5.6.3.1  Исследуемый раствор

Исследуемый раствор для гемодиализаторов, гемодиафильтров и  гемофильтров представляет собой антикоагулированную бычью или человеческую кровь с содержанием гематокрита на уровне (32 ± 3) % и содержанием протеина на уровне 
(60 ± 5) г/л. Для гемоконцентраторов можно использовать исследуемый раствор в виде антикоагулированной бычьей или человеческой крови с содержанием гематокрита на уровне  (25 ± 3) % и содержанием протеина на уровне (50 ± 5) г/л.

Запрещено использовать какую-либо жидкость для перфузирования полости диализирующего раствора или фильтрата.

5.6.3.2 Процедура испытания на коэффициент ультрафильтрации

Исследуемую проводящую магистраль устанавливают, как показано на рисунке 5. Устанавливают стабильные условия (температура, поток и давление) для кровотока и потока фильтрата и обеспечивают, чтобы весь воздух был удален из гемодиафильтра, гемофильтра или гемоконцентратора. Измеряют скорость ультрафильтрационного потока по указанному производителем диапазону значений. Коэффициент ультрафильтрации вычисляют, как наклонную линии регрессии между скоростью фильтрационного потока и трансмембранным давлением, учитывая онкотическое давление.

Примечание – Взаимоотношение между скоростью фильтрационного потока и трансмембранным давлением может отклоняться от линейности при высоких значениях трансмембранного давления и достигать постоянного значения, несмотря на повышающееся трансмембранное давление. Таким образом, пологий участок кривой отражает максимальную скорость фильтрационного потока по устройству.

5.6.4 Объем полости по крови

В случае устройств из полых волокон объем полости по крови можно вычислить с использованием размеров и количества волокон в жгуте. Если известно, что размеры мембраны в значительной степени изменяются после намокания, используют следующий альтернативный метод.

В качестве альтернативы объем  полости по крови заполняют жидкостью, которую можно легко убрать, но которая не проходит через мембрану. Измеряют объем, необходимый для заполнения полости по крови.

Если объем полости по крови в устройстве меняется в зависимости от давления, выполняют следующие измерения по указанному диапазону значений трансмембранного давления, соответствующие ожидаемым значениям давления в клинических условиях

5.6.5 Понижение давления в полости по крови

5.6.5.1  Общие положения

Соответствие требованиям, отраженным в 4.5.5, определяют в соответствии с испытанием, описанным ниже.

5.6.5.2 Исследуемые жидкости

Полость по крови заполняют исследуемым раствором в виде антикоагулированной бычьей или человеческой крови с содержанием гематокрита на уровне (32 ± 3) % и с содержанием протеина на уровне (60 ± 5) г/л.

Полость диализирующего раствора или фильтрата заполняют нормальным диализирующим раствором или физиологическим раствором.

5.6.5.3 	Процедура испытания на снижение давления

Устанавливают скорость кровотока. Считывают значения давления на входе и выходе полости по крови. Определяют снижение давления. Процедуру повторяют по указанному производителем диапазону значений скорости кровотока.

В случае пластинчатого диализатора также необходимо установить скорость потока раствора и определить давление и скорость кровотока.

5.7 Срок годности

Соответствие требованиям, отраженным в 4.6, можно обеспечить посредством ускоренного или интерактивного испытания на биологическую безопасность, стерильность, эксплуатационные данные и механическую целостность устройства после хранения в течение периода времени, соответствующего сроку годности.

6 Маркировка

  - Маркировка на устройстве

В маркировке устройства содержатся следующие сведения:

- наименование производителя;

- патентованное название устройства;

- установленный производителем идентификационный код изделия (например, номер по каталогу или номер модели)

- обозначение номера партии, лота или серийного номера;

- направление кровотока и потока диализирующего раствора, если применимо (цветное кодирование  может использоваться для проведения различия между входным отверстием и выпускным отверстием устройства);

- максимальное трансмембранное давление;

- срок годности, указывается в формате «мм/гггг, гггг/мм или гггг-мм-чч»; где гггг отражает год, мм – месяц, а чч - число;

- способ стерилизации;

- заявление об однократном применении, если применимо.

Примечание – В случае существования символов, указанных в ISO 7000 и(или) ISO 15223-1, они могут использоваться в качестве альтернативы.

6.2 Маркировка на индивидуальной таре

На индивидуальной таре отображаются как минимум следующие сведения:

- наименование и адрес производителя;

- патентованное название устройства;

- установленный производителем идентификационный код изделия (например,  номер по каталогу или номер модели);

- обозначение номера партии, лота или серийного номера;

- срок годности, указывается в формате «мм/гггг, гггг/мм или гггг-мм-чч»; где гггг отражает год, мм – месяц, а чч - число;

- способ стерилизации;

- заявление об однократном применении, если применимо;

- заявление о стерильности и апирогенности; существуют три варианта:

1)	все содержимое упаковки стерильное;

2)	стерильные линии для жидкости (крови и диализирующего раствора);

3)	стерильная только кровяная линия;

i)	заявление «Перед применением ознакомьтесь с инструкцией»;

j)	если применимо, заявление о том, что устройство должно использоваться на

аппарате для диализа, в котором имеется функция контроля ультрафильтрации.

Примечание – В случае существования символов, указанных в ISO 7000 и(или)  ISO 15223-1, они

могут использоваться в качестве альтернативы.

6.3 Маркировка на внешней таре

На внешней таре, в которую упаковано несколько устройств, отображаются как

минимум следующие сведения:

- наименование и адрес производителя;

- наименование и адрес дистрибьютора, если они отличаются от сведений,  приведенных в,  если применимо, и в соответствии с национальными требованиями;

- патентованное название устройства, описание содержимого и количество устройств, упакованных в тару;

- установленный производителем идентификационный код изделия (например, номер по каталогу или номер модели);

- обозначение номера партии, лота или серийного номера;

- заявление о стерильности и апирогенности;

- инструкции и предупреждения касательно обращения и хранения;

- срок годности, указывается в формате «мм/гггг, гггг/мм или гггг-мм-чч»; где гггг отражает год, мм – месяц, а чч - число;

- заявление «если коробка повреждена, внимательно проверьте ее содержимое, не используйте, если тара изделия повреждена».

Примечание – В случае существования символов, указанных в ISO 7000 и(или) ISO 15223-1, они могут использоваться в качестве альтернативы.

6.4 Сведения, отражаемые в сопровождающей документации

Сопровождающую документацию помещают во внешнюю тару, в которой осуществляется доставка изделий. В состав сопровождающей документации входят техническое описание изделия и Инструкции по применению в форме буклета или листовки. Как минимум один такой буклет или одна такая листовка помещается в каждую наружную тару.

Указываются как минимум следующие сведения:

- наименование  и адрес производителя;

- патентованное название устройства;

- инструкции по применению:

- заявление о необходимости соблюдать инструкции производителя

аппарата (если они предоставлены) для направления вспомогательного устройства;

- размещение соединения экстракорпоральной проводящей магистрали и

при необходимости размещение соединений трубок для диализирующего раствора;

- рекомендованные процедуры по заправке, промыванию и прекращению

для гемодиализа, гемодиафильтрации, гемофильтрации или гемоконцентрации;

- направление кровотока и потока диализирующего раствора, если

применимо;

- стандартная схема соединений;

- необходимость антикоагуляции и заявление о необходимости соблюдения

указания лечащего врача;

- подробные сведения о требуемом вспомогательном оборудовании;

- предостережения и предупреждения:

- ограничения по давлению, при наличии;

- ограничения по скорости потока диализирующего раствора, при наличии,

(применимо только к гемодиализаторам и гемодиафильтрам);

- ограничения по скорости кровотока, при наличии;

- инструкции по промыванию и заправке устройства в соответствии с

рекомендациями перед применением;

- необходимость в каком-либо специальном оборудовании;

- перечень известных побочных реакций;

- перечень общих и специфических противопоказаний, например,

«Не рекомендовано для применения в педиатрии» и «Не использовать в системах подачи недеаэрированного диализирующего раствора»;

- соответствующие предупреждения и противопоказания во избежание

ухудшения эксплуатационных качеств, если устройство используется в условиях  скоростей потоков, давления, которые ниже определенных значений, или в определенных положениях (горизонтальное, вертикальное);

е) установленный производителем идентификационный код изделия (например, номер по каталогу или номер модели);

f) заявление о стерильности и апирогенности; существуют три варианта;

1) все содержимое упаковки стерильное;

2) стерильные линии для жидкости (крови и диализирующего раствора);

3) стерильная только кровяная линия;

g) способ стерилизации;

h) заявление об однократном или многократном применении; если на маркировке указано многократное применение, то указывается заявление, из которого можно получить данные в пользу многократного применения (если требуется национальными или региональными регламентами, данные в пользу повторного применения включаются во вкладыш в упаковку);

i) включают технические характеристики устройства или дают ссылку на них. В технические характеристики устройства входят площадь поверхности мембраны, клиренсы, коэффициент просеивания (если устройство предназначено для конвекционной терапии), коэффициент ультрафильтрации (kuf), сведения о взаимоотношении между скоростью ультрафильтрации и трансмембранным давлением, если устройство предназначено для конвекционной терапии, снижение давления со стороны крови и объем полости по крови в устройстве;

Примечание – В технические характеристики входят следующие сведения или дается ссылка на них:

—	заявление, при необходимости, что результаты in vitro могут отличаться от результатов in vivo с указанием оценки значения разницы, если она известна;

—	заявление, при необходимости, что эксплуатационные качества могут меняться в период наблюдения;

—	методы испытаний, используемые для определения рабочих характеристик.

- в инструкцию по повторной обработке гемодиализатора, если это указано на

маркировке, помимо прочего входит следующее:

- инструкции по разборке, очистке и сборке коллектора и кольцевого уплотнения;

- рекомендованные вещества и процедуры очистки и повторной обработки;

- способ определения химического остатка перед применением;

- инструкции по проведению проверки технических характеристик, необходимой перед повторным использованием гемодиализатора;

- предупреждение относительно использования какого-либо вещества или процесса, которые, как известно, оказывают отрицательное воздействие на гемодиализатор;

- если на маркировке указана возможность повторного применения, заявление о том, что гемодиализатор подлежит повторному применению для одного и того же пациента;

- заявление, если применимо, о влиянии повторного применения гемодиализатора на эксплуатационные качества гемодиализатора;

- патентованное название и, если применимо, фирменное наименование мембраны;

Примечание – В патентованном названии мембраны должно быть указано полное химическое название материала мембраны.

l) общее описание устройства; в такие сведения входят конкретные характеристики, например, значения скорости фильтрации, при которых требуются специальные устройства контроля, или неблагоприятное воздействие пузырьков в диализирующем растворе;

m) соединения, рекомендованные для отверстий для диализирующего раствора и(или) соединения для фильтрации;

n) если соединения для полости по крови отличаются от тех, которые указаны на рисунке 1 и рисунке 3, указывается вид соединений для трубок для крови, которые совместимы с устройством;

o) родовые наименования материалов конструкции устройства, предназначенные для прямого или косвенного контакта с кровью;

Примечание – В случае существования символов, указанных в ISO 7000 и(или) ISO 15223-1, они могут использоваться в качестве альтернативы

p) заявление «Не использовать устройство, если упаковка повреждена или отсутствуют предохранительные наконечники».

Библиография

[1]   ISO 7000 Graphical symbols for use on equipment — Registered symbols (Графические символы для использования на оборудовании. Зарегистрированные символы).

[2] ISO 8637-2 (Extracorporeal systems for blood purification — Part 2: Extracorporeal blood circuit for haemodialysers, haemodiafilters and haemofilters (Экстракорпоральные системы для очистки крови. Часть 2: Экстракорпоральная кровяная проводящая магистраль для гемодиализаторов, гемодиафильтров и гемофильтров).

[3] ISO 11135-1 Sterilization of health-care products — Ethylene oxide — Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (Стерилизация медицинской продукции. Этиленоксид. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий).

[4] ISO 11137-1 Sterilization of health care products — Radiation — Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (Стерилизация медицинской продукции. Радиация. Часть 1: Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий).

[5] ISO 11137-2 Sterilization of health care products — Radiation — Part 2: Establishing the sterilization (dose  Стерилизация медицинской продукции. Радиация. Часть 2: Установление стерилизующей дозы).

[6] ISO 11137-3 Sterilization of health care products — Radiation — Part 3: Guidance on dosimetric aspects of development, validation and routine control. (Стерилизация медицинской продукции. Радиация. Часть 3: Руководство по вопросам дозиметрии).

[7]	ISO 13485 Medical devices — Quality management systems — Requirements for regulatory purposes (Медицинские изделия. Системы менеджмента качества. Требования для целей нормативного регулирования).

[8]	ISO 14937  Sterilization of health care products — General requirements for characterization of a sterilizing agent and the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (Стерилизация медицинской продукции. Общие требования к определению характеристик стерилизующего агента и к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий)

[9]	ISO 15223-1 Medical devices — Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied — Part 1: General requirements (Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.).

[10]	ISO 15223-2 Medical devices — Symbols to be used with medical device labels, labelling, and information to be supplied — Part 2: Symbol development, selection and validation (Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 2. Разработка, выбор и валидация символов).

[11]	ISO 17665-1 Sterilization of health care products — Moist heat — Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (Стерилизация медицинской продукции. Влажное тепло. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий).

[12]	ISO/TS 17665-2 Sterilization of health care products — Moist heat — Part 2: Guidance on the application of ISO 17665-1 (Стерилизация медицинской продукции. Влажное тепло. Часть 2. Руководство по применению стандарта ISO 17665-1).

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

Таблица В.А1 – Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 10993-11:2017 Biological evaluation of medical devices — Part 11: Tests for systemic toxicity | IDT | СТ РК ISO 10993-16-2018 Изделия медицинские Оценка биологического действия медицинских изделий Часть 16. Токсикокинетические исследования продуктов разложения и выщелачиваемых веществ общие положения |
| ISO 10993-7:2008 Biological evaluation of medical devices — Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals | IDT | ГОСТ ISO 10993-7-2011 Изделия медицинские Оценка биологического действия медицинских изделий Часть 7. Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации |
| ISO 10993-4:2017 Biological evaluation of medical devices — Part 4: Selection of tests for interactions with blood | IDT | СТ РК ISO 10993-4-2018 Изделия медицинские Оценка биологического действия медицинских изделий Часть 4 Исследование изделий, взаимодействующих с кровью |
| ISO 10993-1:2018 Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation and testing within a risk management process | IDT | ГОСТ ISO 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования |

МКС 11.040.40 IDT Ключевые слова: гемодиализаторы, гемодиафильтры, гемофильтры, гемоконцентраторы, процедура испытания, раствор

МКС 11.040.40 IDT Ключевые слова: гемодиализаторы, гемодиафильтры, гемофильтры, гемоконцентраторы, процедура испытания, раствор

РАЗРАБОТЧИК:

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»  (АГМП)

Исполнительный директор					        Радостовец Н.В.

Директор департамента технического

регулирования метрологии					        Калдарбек А.А.