Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Экстракорпоральные системы для очистки крови

Часть 3

ПЛАЗМОФИЛЬТРЫ

СТ РК ISO 8637-3

(ISO 8637-3:2018 Extracorporeal systems for blood purification — Part 3:

Plasmafilters, IDT)

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»  (АГМП)

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от            «   » ____ 202_года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту  ISO 8637-3:2018 Extracorporeal systems for blood purification — Part 3: Plasmafilters  (Экстракорпоральные системы для очистки крови. Часть 3. Плазмафильтры).

Международный стандарт ISO 8637-3:2018 разработан подкомитетом SC 2 «Имплантанты сердечно-сосудистые и экстракорпоральные системы» техническиого комитета ISO/TC 150 «Имплантанты в хирургии».

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылка, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национального (межгосударственных) стандарта ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном 
приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Введение

Установлено, что нецелесообразно определять свойства конструкционных материалов. Поэтому настоящий стандарт требует, чтобы использовавшиеся материалы были испытаны и информация по методам этих испытаний и полученным результатам предоставлялась по запросу. В настоящем стандарте не определяются и не устанавливаются предельные значения рабочих характеристик устройств, поскольку подобные ограничения не требуются для квалифицированного пользователя и сузят альтернативу выбора аналогичного устройства для специфического применения.

Если плазмофильтр используется с эксрокорпоральной проводящей магистралью, размеры отверстий для крови и отверстий для фильтрата указаны для обеспечения совместимости устройства с экстракорпоральной проводящей магистралью, указанной в ISO 8637-2. Конструкция и размеры выбраны таким образом, чтобы свести к минимуму риск утечки крови и попадания воздуха.

Настоящий стандарт отражает консенсус врачей, производителей и других заинтересованных сторон относительно устройств, которые одобрены для клинического использования.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Экстракорпоральные системы для очистки крови

Часть 3

ПЛАЗМАФИЛЬТРЫ

# Дата введения 2020 -__-__

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования и критерии приемки (в том числе методы испытаний) по параметрам безопасности для плазмофильтров. В него включены только те требования, которые относятся к плазмофильтрам.

Настоящий стандарта устанавливает требования для стерильных плазмофильтров однократного применения, предназначенных для использования на людях.

В настоящем стандарте не рассматриваются вопросы токсичности. Эти вопросы рассмотрены в соответствующих частях ISO 10993.

Настоящий стандарт не распространяется на экстракорпоральные проводящие магистрали, которые могут использоваться для устройств сосудистого доступа в плазмоферезе, оксигенаторов или активных медицинских устройств. В настоящем стандарте не рассматривается замещающая жидкость.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочных документов по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочных документов по стандартизации (включая все его изменения):

ISO 8637-1:2017 Extracorporeal systems for blood purification — Part 1: Haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters and haemoconcentrators (Экстракорпоральные системы для очистки крови — Часть 1: Гемодиализаторы, гемодиафильтры, гемофильтры и гемоконцентраторы).

ISO 10993-1:2018 Biological evaluation of medical devices. Part 1. Evaluation and testing within a risk management process (Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в рамках процесса менеджмента риска).

ISO 10993-4:2017 Biological evaluation of medical devices. Part 4. Selection of tests for interactions with blood  (Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Выбор исследований для изделий, взаимодействующих с кровью).

ISO 10993-7:2008 Biological evaluation of medical devices. Part 7. Ethylene oxide sterilization residuals (Оценка биологического действия медицинских изделий – Часть 7: Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации).

ISO 10993-11:2017 Biological evaluation of medical devices.  Part 11. Tests for systemic toxicity (Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия).

Проект, редакция 1

ISO 80369-7:2016 Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications. Part 7. Connectors for intravascular or hypodermic applications (Отводы (соединения) трубок малого диаметра для жидкостей и газов, применимых в сфере здравоохранения. Часть 7. Соединение для внутрисосудистого или подкожного применения).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Полость по крови (blood compartment): Часть плазмофильтра, через которую должна проходить кровь.

3.2 Полость по фильтрату (filtrate compartment): Часть плазмофильтра, через которую проходит фильтрат.

3.3. Скорость фильтрации (filtration rate): Скорость, с которой жидкость удаляется из полости по крови (3.1) через полупроницаемую мембрану в полость по фильтрату (3.2) в плазмофильтре.

3.4 Плазмоферез (plasmapheresis); Плазмосепарация (plasma separation): Сепарация части цельной плазмы крови от сформировавшихся компонентов крови при помощи полупроницаемой мембраны.

Примечание – Плазмоферез также можно проводить с использованием дифференциального центрифугирования, но этот метод не рассматривается в настоящем стандарте.

3.5 Плазмофильтр (plasmafilter): Устройство, предназначенное для проведения мембранного плазмофереза (3.4).

3.6 Коэффициент просеивания (sieving coefficient): Соотношение концентрации растворенного вещества в фильтрате к одновременной концентрации того же самого растворенного вещества в крови.

3.7 трансмембранное давление (transmembrane pressure);

ТМД (TMP): pTM означает давление, оказываемое через полупроницаемую мембрану.

Примечание – Трансмембранное давление дается по формуле (1):

PTM=PBI+PBO2PF                                                               (1)

PBI – давление на входе полости по крови;

PBO – давление на выходе полости по крови;

PBF – давление на входе полости по фильтрату.

4 Требования

4.1 Биологическая безопасность

Части устройства, которые имеют прямой или опосредованный контакт с кровью в процессе своего целевого клинического применения, должны иметь биологическую совместимость в части своего целевого клинического применения.

Части устройства, которые предназначены для прямого или опосредованного контакта с кровью проходят оценку на отсутствие биологических опасностей в соответствии с 5.2.

Обращается внимание на необходимость установить существование в стране производства изделия и, если применимо, в странах реализации изделия национальных нормативов или национальных стандартов, которыми регулируется проведение испытаний на токсикологию и биосовместимость.

Соблюдение требования подтверждается  в соответствии с  5.2.

4.2 Стерильность

Кровяная линия и линия фильтрата в устройстве должны быть стерильными. Соблюдение требования подтверждается  в соответствии с 5.3.

4.3 Апирогенность

Кровяная линия и линия фильтрата в устройстве должны быть апирогенными. Соблюдение требования подтверждается  в соответствии с 5.4

4.4 Механические характеристики

4.4.1 Целостность конструкции

При проведении испытания в соответствии с 5.5.1 плазмофильтры не должны давать течь.

Примечание – Данное требование относится к внешней целостности устройства.

4.4.2 Целостность полости по крови

При проведении испытания в соответствии с 5.5.2, полость по крови не должна давать течь.

4.4.3 Соединения и отверстия

4.4.3.1 Отверстия полости по крови

За исключением случаев, когда плазмофильтр и экстракорпоральная кровопроводящая магистраль сконструированы, как интегральная система, размеры отверстий для крови должны быть, как указано на рисунке 1. Соответствие данному требованию подтверждается в соответствии с  5.5.3.

Условные обозначения

| Символ | Название | Размер в мм | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| α | Угол резьбы | 15° | — |
| β | Угол резьбы | 15° | — |
| γ | Размер конусности | 6:100 | — |
| E | Длина резьбы | 10 или более | — |
| F | Длина зоны конусности | 9 или более | — |
| Ga | Шаг резьбы | 8 | Надстрочная «a» в Ga означает двухходовая резьба. |
| Окончание рисунка 1 |  |  |  |
| Символ | Название | Размер в мм | Комментарии |
| H | Внутренний диаметр | 13 или более | — |
| J | Внешний диаметр | 11 +0,3 -0,2 | Измененная верхняя граница допуска для приладки разных компонентов и материалов. |
| K | Ширина вершины резьбы | 1,1 ±0,25 | Пересмотренные размер и допустимые отклонения, исходя из существующей технологии производства. |
| P | диаметр конуса внешний исходная плоскость «Квадрат А» | 6 ±0,03 | Этот размер измеряется как проекция на лицевую поверхность. См. Рисунок 1 (C). |

Рисунок 1 — Размеры основных фитингов впускных и  выпускных отверстий для крови

4.4.3.2 Соединение с полостью по фильтрату плазмы

Отверстия для фильтрата в плазмофильтрах должны обеспечивать надежное соединение с трубками, которые используются вместе с устройством, за исключением случаев, когда плазмофильтры и их экстракорпоральные проводящие магистрали выполнены как целостная система.

Размеры отверстий для фильтрата должны быть 6 %  зажимным конусом (фитинг с фиксатором Люэра) в соответствии с требованиями стандарта ISO 80369-7 или впускными и выпускными отверстиями для диализирующего раствора 
в соответствии с ISO 8637-1.

Соответствие данному требованию подтверждается в соответствии с  5.6.

Соединения, выполненные из полужестких материалов, не должны отходить при применении осевого усилия в 15 Н в течение 15 секунд.

4.4.4 Объем полости по крови

При проведении измерения в соответствии с 5.5.4 объем полости по крови плазмофильтров должна находиться в диапазоне значений, указанных производителем [см.  6.2 h)].

4.4.5 Снижение давления в полости по крови

При проведении измерения в соответствии с 5.7.2 снижение давления через полость по крови в плазмофильтре должно находиться в диапазоне значений, указанных производителем [см.  6.2 h)].

4.5  Рабочие характеристики

4.5.1 Скорость фильтрации

При проведении измерения в соответствии с 5.8.1.2 скорость фильтрации должна находиться в диапазоне значений, указанных производителем r [см.  6.4 i)].

4.5.2 Коэффициент просеивания

При проведении измерения в соответствии с 5.8.2.2 коэффициент просеивания по альбумину, иммуноглобулину M (IgM) и бета-липопротеину или эквивалентным показателям должен находиться в диапазоне значений, указанных производителем [см.  6.4 i)].

4.5.3 Гемолитические характеристики

Устройство не вызывает гемолиз, который представляет собой угрозу для безопасности пациентов, при испытании в максимальных условиях эксплуатации. Испытание проводится в соответствии с 5.8.3.2.

4.6 Срок годности

Биологическая безопасность, стерильность, эксплуатационные показатели и конструкционная целостность устройства должны быть доказаны после хранения в течение периода времени, соответствующего сроку годности. Соответствие должно быть установлено в соответствии с  5.9.

5 Методы испытаний

5.1  Общие положения

Рабочие характеристики, указанные в 4.3, определяют до начала реализации нового вида устройства и они проходят повторную оценку после изменений в устройстве, которые могли изменить его эксплуатационные характеристики.

Образец устройств выбирают наугад из партии производителя и на нем проводят все применимые шаги по контролю качества, а также стерилизацию, если применимо. Их подготавливают в соответствии с рекомендациями производителя, как если бы они использовались для клинической процедуры.

Измерения проводят in vitro при температуре (37 ± 1) °C. В случае, когда взаимоотношение между переменными нелинейное, проводят достаточные определения с тем, чтобы обеспечить интерполирование между частными значениями. Методики измерения, приведенные в настоящем стандарте, являются эталонными испытаниями. Могут использоваться и другие методы испытаний при условии, что они прошли валидацию, по результатам которой установлено, что они точные и воспроизводимые.

Отраженные системы испытаний не указывают все необходимые подробные данные практичного испытательного аппарата. В конструктивном исполнении и конструкции фактических систем для проведения испытаний и создания фактических систем для проведения испытаний также учитываются многие факторы, обуславливающие погрешности измерений, в том числе помимо прочего погрешности измерения давления из-за влияния высоты статического давления и снижения динамического давления; времени стабилизации параметра; неконтролируемых изменений температуры при непостоянных значениях скорости подачи; pH; разложения исследуемых веществ под воздействием тепла, света и времени; дегазирования испытательных жидкостей; захваченного воздуха; и загрязнения системы инородным веществом, водорослями и бактериями.

Приведенные ниже методы испытаний являются эталонными испытаниями. Могут использоваться и другие методы испытаний при условии, что установлено, что они точные и воспроизводимые.

Примечание – В разделе 5 описаны испытания, которые являются типовыми испытаниями и проводятся до начала реализации нового устройства или при внесении изменений в устройство или процессы по его производству (см. 5.8).

Остальные испытания являются испытаниями контроля качества, которые повторно проводят на постоянной основе с целью гарантировать, что устройство отвечает требованиям (см. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5.1, 5.5.2).

5.2 Биологическая безопасность

Оценку биологической безопасности плазмофильтров проводят на образцах каждого нового вида устройства до начала его реализации или после внесения какого-либо изменения в материалы конструкции такого вида устройства или какого-либо изменения в способ стерилизации. Испытания проводят в соответствии с ISO 10993-1, ISO 10993-4, ISO 10993-7 или ISO 10993-11 в зависимости от того, что применимо.

5.3 Стерильность

Соответствие требованиям, отраженным в 4.2 , подтверждается при проверке записей с целью продемонстрировать, что устройство прошло прошедший валидацию процесс стерилизации.

5.4 Апирогенность

Соответствие требованиям, отраженным в 4.3, подтверждается в соответствии с ISO 10993-11.

5.5 Механические характеристики

5.5.1 Целостность конструкции

Устройство должно выдерживать положительное давление в 1,5 раза выше рекомендованного производителем значения максимального давления выше атмосферного давления и отрицательное давление не более 700 мм рт.ст. (93,3 кПа) ниже атмосферного давления при проведении испытания в соответствии с 5.5.2.

Примечание – Данное требование относится к целостности внешнего корпуса устройства.

Исследуемое устройство заполняют водой и подвергают воздействию давления в 1,5 раза выше рекомендованного производителем максимального значения. Давление поддерживают в течение 10 минут и затем визуально проверяют на появление воды.

5.5.2 Целостность полости по крови

Фильтр устанавливают в вертикальное положение. Перекрывают расположенные в нижней части отверстия для фильтрата и крови. Мембрану смачивают водой и заполняют полость по фильтрату, если применимо. Полость по крови в течение 
10 минут подвергают воздействию давления воздуха в 1,5 раза выше указанного производителем максимального значения трансмембранного давления. Если через открытое отверстие для фильтрата в полость по фильтрату не попадают пузырьки, полость по крови неповреждена.

5.5.3 Отверстия полости по крови

Соответствие требованиям, отраженным в 4.4.3.1, определяют путем проведения проверки. Если используется нефиксирующее соединение, соединение не должно отходить при применении осевого усилия в 15 Н в течение 15 секунд.

5.5.4 Объем полости по крови

Объем полости, содержащей кровь, вычисляют по геометрическим данным (объем коллекторов, размеры волокон и количество волокон). Соответствие проверяют путем проверки документации производителя.

Примечание – Объем вычисляют в соответствии с описанной выше процедурой, так как может возникнуть затруднение вычислить жидкость, которая не будет фильтроваться через мембрану плазмофильтра.

5.6 Отверстие для фильтрата плазмы

Соответствие требованиям, отраженным в 4.4.3.2, определяет путем визуальной проверки.

5.7 Снижение давления

5.7.1 Исследуемый раствор

Исследуемая жидкость представляет собой антикоагулированную бычью или человеческую кровь с содержанием гематокрита на уровне (32 ± 3) % и содержанием протеина на уровне  (60 ± 5) г/л с поддержанием этих показателей во время процедуры испытания.

5.7.2 Процедура испытания на снижение давления

Полость по фильтрату заполняют физиологическим раствором или плазмой, а полость по крови заполняют исследуемой жидкостью. Измеряют снижение давления через полость по крови по указанному производителем диапазону значений скорости крови.

5.8 Рабочие характеристики

5.8.1 Скорость фильтрации

5.8.1.1 Исследуемый раствор

Исследуемая жидкость представляет собой антикоагулированную бычью или человеческую кровь с содержанием гематокрита на уровне (32 ± 3) % и содержанием белка на уровне  (60 ± 5) г/л с поддержанием этих показателей во время процедуры испытания.

5.8.1.2 Процедура испытания на скорость фильтрации

Исследуемую проводящую магистраль устанавливают, как показано на рисунке 2. Следят за тем, чтобы пусковое давление не превышало максимальное трансмембранное давление, указанное производителем [см.  6.1 h)]. Проводят замеры скорости потока плазмы, когда исследуемая жидкость циркулирует через полость по крови в исследуемом устройстве и в последовательности замеров от минимального до максимального трансмембранного давления  при каждом значении скорости кровотока, указанном производителем [см.  6.4 d) 1)].

5.8.2 Коэффициент просеивания

5.8.2.1 Исследуемый раствор

Исследуемая жидкость представляет собой антикоагулированную бычью или человеческую кровь  с содержанием белка на уровне (60 ± 5) г/л и с содержанием одного или более следующих веществ или эквивалентными показателями:

a) альбумин (присутствует в виде альбумина плазмы);

b) иммуноглобулин M (IgM);

c) β-липопротеин.

Примечание – В дальнейшем можно использовать вещества/ показатели или цельную кровь.

Условные обозначения:

1 – насос плазмы;

2 – камера;

3 – исследуемое устройство;

4 –  перфузионный насос;

5 –    исследуемая жидкость при температуре (37 ± 1) °C;

PBI – давление крови на входе в исследуемое устройство;

PBO –  давление крови на входе в исследуемое устройство;

PF –давление фильтрата на выходе из исследуемого устройства.

Рисунок 2 — Схематическое изображение исследуемой проводящей магистрали для определения скорости фильтрации и коэффициента просеивания

5.8.2.2 Процедура испытания на коэффициент просеивания

Исследуемую проводящую магистраль устанавливают, как показано на 
рисунке 2. Устанавливают стабильные условия (температура, поток и давление) и обеспечивают, чтобы весь воздух был удален из линии крови. Замеряют содержание белка в исследуемой жидкости и записывают это значение. Скорость потока жидкости устанавливают на максимальное значение скорости кровотока, указанное производителем [см.  6.4 d) 2)], а скорость фильтрации на уровне не менее 20 % от скорости потока исследуемой жидкости. Если по причинам, связанным с устройством, невозможно установить указанную скорость потока исследуемой жидкости, то используют максимально возможную скорость и записывают использовавшуюся скорость.

Образцы для испытаний отбирают после достижения стабильного состояния (обычно через 30 минут после контакта с кровью). Измеряют концентрацию белка в фильтрате. Измерения должны быть проведены во второй точке времени (обычно через 90 минут после контакта с кровью), чтобы оценить засорение мембраны.

Вычисляют коэффициент просеивания, S, с использования формулы (2):

S=CFCBI                                                        (2)

где   СF – концентрация растворенного вещества в фильтрате;

CBI –  концентрация растворенного вещества на входе в исследуемом устройстве.

5.8.3 Гемолитические характеристики

5.8.3.1Исследуемый раствор

Исследуемая жидкость представляет собой антикоагулированную бычью или человеческую кровь с содержанием гематокрита на уровне (32 ± 3) % и содержанием белка на уровне  (60 ± 5) г/л с поддержанием этих показателей во время процедуры испытания.

5.8.3.2 Процедура испытания на гемолитические характеристики

Исследуемую жидкость циркулируют в течение 30 минут с использованием максимального трансмембранного давления и минимальной скорости кровотока, которые указаны производителем.

В течение этого периода визуально проверяют фильтрат на присутствие крови. Измеряют свободный гемоглобин в крови и  фильтрате в начале и в конце процедуры. Изменение в уровне должно находиться в пределах спецификаций производителя.

Примечание – Указанные выше условия, отражают максимальные условия, при которых работает устройство.

5.9 Срок годности

Соответствие требованиям, отраженным в 4.6 , можно обеспечить посредством ускоренного или интерактивного испытания на биологическую безопасность, стерильность, эксплуатационные данные и механическую целостность устройства после хранения в течение периода времени, соответствующего сроку годности.

6 Маркировка

6.1 Маркировка на устройстве

В маркировке устройства содержатся следующие сведения:

a)	наименование производителя;

b)	патентованное название устройства;

c)	установленный производителем идентификационный код изделия (например, номер по каталогу или номер модели);

d)	обозначение номера партии, лота или серийного номера;

e)	направление кровотока и потока жидкости фильтрата, если применимо (цветное кодирование  может использоваться для проведения различия между входным отверстием и выпускным отверстием устройства);

f)	максимальное трансмембранное давление;

g)	срок годности, указывается в формате «мм/гггг, гггг/мм или гггг-мм-чч»; где гггг отражает год, мм – месяц, а чч - число;

h)	способ стерилизации;

i)	заявление об однократном применении, if appropriate;

j)	предупреждение о том, что устройство предназначено для использования только в плазмосепарации.

В случае существования символов, указанных в ISO 7000 и(или) ISO 15223-1, они могут использоваться в качестве альтернативы.

6.2 Маркировка на индивидуальной таре

На индивидуальной таре отображаются как минимум следующие сведения:

a)	наименование и адрес производителя;

b)	патентованное название устройства;

c)	установленный производителем идентификационный код изделия (например, номер по каталогу или номер модели);

d)	обозначение номера партии, лота или серийного номера;

e)	срок годности, указывается в формате «мм/гггг, гггг/мм или гггг-мм-чч»; где гггг отражает год, мм – месяц, а чч - число;

f)	способ стерилизации;

g)	заявление об однократном применении;

h)	заявление о стерильности и апирогенности; существуют два варианта:

1)	все содержимое упаковки стерильное;

2)	стерильные линии для жидкости (крови и диализирующего раствора);

i)	заявление «Перед применением ознакомьтесь с инструкцией»;

В инструкции по применению включено заявление или включен символ 
«Не использовать устройство, если упаковка повреждена». Если предохранительные колпачки используются для стерильной защиты, то должно быть включено заявление «Не использовать устройство, если отсутствуют предохранительные колпачки».

j)	заявление о том, что устройство должно использоваться на аппарате, предназначенном для фильтрации плазмы.

В случае существования символов, указанных в ISO 7000 и(или) ISO 15223-1, они могут использоваться в качестве альтернативы.

6.3 Маркировка на внешней таре

На внешней таре, в которую упаковано несколько устройств, отображаются как минимум следующие сведения:

a)	наименование и адрес производителя;

b)	наименование и адрес дистрибьютора, если они отличаются от сведений,  приведенных в а), если применимо, и в соответствии с национальными требованиями;

c)	патентованное название устройства, описание содержимого и количество устройств, упакованных в тару;

d)		установленный производителем идентификационный код изделия (например, номер по каталогу или номер модели);

e)	обозначение номера партии, лота или серийного номера;

f)	заявление о стерильности и апирогенности;

g)	инструкции и предупреждения касательно обращения и хранения;

h)	срок годности, указывается в формате «мм/гггг, гггг/мм или гггг-мм-чч»; 
где гггг отражает год, мм – месяц, а чч - число;

i)	заявление «если коробка повреждена, внимательно проверьте ее содержимое, не используйте, если тара изделия повреждена».

В случае существования символов, указанных в ISO 7000 и(или) ISO 15223-1, они могут использоваться в качестве альтернативы.

6.4 Сведения, отражаемые в сопровождающей документации

Сопровождающую документацию помещают во внешнюю тару, в которой осуществляется доставка изделий. В состав сопровождающей документации входят техническое описание изделия и Инструкции по применению в форме буклета или листовки. Как минимум один такой буклет или одна такая листовка помещается в каждую наружную тару.

Указываются как минимум следующие сведения:

a) наименование и адрес производителя;

b) патентованное название устройства;

c) инструкции по применению:

1)	заявление о необходимости соблюдать инструкции производителя аппарата (если они предоставлены) для направления вспомогательного устройства;

2)	размещение соединения экстракорпоральной проводящей магистрали;

3)	рекомендованные процедуры по заправке, промыванию и прекращению ;

4)	направление кровотока, если применимо

5)	стандартная схема соединений;

6)	необходимость антикоагуляции и заявление о необходимости соблюдения указания лечащего врача;

7)	подробные сведения о требуемом вспомогательном оборудовании;

d) предостережения и предупреждения:

1)	ограничения по давлению, при наличии;

2)	ограничения по скорости кровотока, при наличии;

3)	инструкции по промыванию и заправке устройства в соответствии 
с рекомендациями перед применением;

4)	необходимость в каком-либо специальном оборудовании;

5)	перечень известных побочных реакций;

6)	перечень общих и специфических противопоказаний, например, 
«Не рекомендовано для применения в педиатрии»;

7)	соответствующие предупреждения и противопоказания во избежание ухудшения эксплуатационных качеств, если устройство используется в условиях  скоростей потоков, давления, которые ниже определенных значений, или 
в определенных положениях (горизонтальное, вертикальное);

8)	предупреждение «Не используйте изделие, если коробка повреждена». Если предохранительные колпачки используются для стерильной защиты, то должно быть включено заявление «Не использовать устройство, если отсутствуют предохранительные колпачки».

e) установленный производителем идентификационный код изделия (например, номер по каталогу или номер модели);

f) заявление о стерильности и апирогенности; существуют два варианта:

1) все содержимое упаковки стерильное;

2) стерильные линии для жидкости (крови и диализирующего раствора);

g) способ стерилизации;

h) заявление об однократном применении;

i) включают технические характеристики устройства или дают ссылку на них.

В технические характеристики устройства входят площадь поверхности мембраны, характеристики фильтрации, коэффициент просеивания [один или несколько из альбумина, иммуноглобулина M (IgM) и β-липопротеина], снижение давления со стороны крови и объем полости крови в устройстве;

В технические характеристики входят следующие сведения или дается ссылка на них:

– заявление, при необходимости, что результаты in vitro могут отличаться от результатов in vivo с указанием оценки значения разницы, если она известна;

– заявление, при необходимости, что эксплуатационные качества могут меняться в период наблюдения;

- методы испытаний, используемые для определения рабочих характеристик.

j)	патентованное название и, если применимо, фирменное наименование мембраны;

Примечание – В патентованном названии мембраны должно быть указано полное химическое название материала мембраны.

k)	общее описание устройства;

l)	соединения, рекомендованные для отверстий для жидкости фильтрата и(или) для отверстия фильтрации;

m)	если соединения для полости по крови отличаются от тех, которые указаны на  рисунке 1, указывается вид соединений для трубок для крови, которые совместимы с устройством;

n)	родовые наименования материалов конструкции устройства, предназначенные для прямого или косвенного контакта с кровью.

В случае существования символов, указанных в ISO 7000 и(или) ISO 15223-1, они могут использоваться в качестве альтернативы.

Библиография

[1]   ISO 7000 Graphical symbols for use on equipment — Registered symbols (Графические символы для использования на оборудовании. Зарегистрированные символы).

[2]	ISO 8637-1 Extracorporeal systems for blood purification — Part 1: Haemodialysers, haemodiafilters and haemofilters (Экстракорпоральные системы для очистки крови. Часть 1. Гемодиализаторы, гемодиафильтры и гемофильтры).

[3] ISO 11135-1 Sterilization of health-care products — Ethylene oxide — Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (Стерилизация медицинской продукции. Этиленоксид. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий).

[4] ISO/TS 11135-2 Sterilization of health care products — Ethylene oxide — Part 2: Guidance on the application of ISO 11135-1 (Стерилизация медицинской продукции. Этиленоксид. Часть 2. Руководство по применению стандарта ISO 11135-1).

[5] ISO 11137-1 Sterilization of health care products — Radiation — Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (Стерилизация медицинской продукции. Радиация. Часть 1: Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий).

[6] ISO 11137-2 Sterilization of health care products — Radiation — Part 2: Establishing the sterilization (dose  Стерилизация медицинской продукции. Радиация. Часть 2: Установление стерилизующей дозы).

[7] ISO 11137-3 Sterilization of health care products — Radiation — Part 3: Guidance on dosimetric aspects of development, validation and routine control. (Стерилизация медицинской продукции. Радиация. Часть 3: Руководство по вопросам дозиметрии).

[8]	ISO 13485 Medical devices — Quality management systems — Requirements for regulatory purposes (Медицинские изделия. Системы менеджмента качества. Требования для целей нормативного регулирования).

[9]	ISO 14937  Sterilization of health care products — General requirements for characterization of a sterilizing agent and the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (Стерилизация медицинской продукции. Общие требования к определению характеристик стерилизующего агента и к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий)

[10]	ISO 15223-1 Medical devices — Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied — Part 1: General requirements (Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.).

[11]	ISO 15223-2 Medical devices — Symbols to be used with medical device labels, labelling, and information to be supplied — Part 2: Symbol development, selection and validation (Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 2. Разработка, выбор и валидация символов).

[12]	ISO 17665-1 Sterilization of health care products — Moist heat — Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (Стерилизация медицинской продукции. Влажное тепло. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий).

[13]	ISO/TS 17665-2 Sterilization of health care products — Moist heat — Part 2: Guidance on the application of ISO 17665-1 (Стерилизация медицинской продукции. Влажное тепло. Часть 2. Руководство по применению стандарта ISO 17665-1).

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

Таблица В.А1 – Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 8637-1:2017 Extracorporeal systems for blood purification — Part 1: Haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters and haemoconcentrators | IDT | СТ РК ISO 8637-1* Экстракорпоральные системы для очистки крови. Часть 1. Гемодиализаторы, гемодиафильтры, гемофильтры и гемоконцентраторы |
| ISO 10993-11:2017 Biological evaluation of medical devices — Part 11: Tests for systemic toxicity | IDT | СТ РК ISO 10993-16-2018 Изделия медицинские Оценка биологического действия медицинских изделий Часть 16. Токсикокинетические исследования продуктов разложения и выщелачиваемых веществ общие положения |
| ISO 10993-7:2008 Biological evaluation of medical devices — Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals | IDT | ГОСТ ISO 10993-7-2011 Изделия медицинские Оценка биологического действия медицинских изделий Часть 7. Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации |
| ISO 10993-4:2017 Biological evaluation of medical devices — Part 4: Selection of tests for interactions with blood | IDT | СТ РК ISO 10993-4-2018 Изделия медицинские Оценка биологического действия медицинских изделий Часть 4 Исследование изделий, взаимодействующих с кровью |
| ISO 10993-1:2018 Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation and testing within a risk management process | IDT | ГОСТ ISO 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования |

* на стадии разработки

МКС 11.040.40 IDT Ключевые слова: гемодиализаторы, гемодиафильтры, гемофильтры, гемоконцентраторы, процедура испытания, раствор

МКС 11.040.40 IDT Ключевые слова: гемодиализаторы, гемодиафильтры, гемофильтры, гемоконцентраторы, процедура испытания, раствор

РАЗРАБОТЧИК:

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»  (АГМП)

Исполнительный директор				       Радостовец Н.В

Директор департамента технического

регулирования метрологии				        Калдарбек А.А.