НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

_________________________________________________________________________

КАЧЕСТВО ВОЗДУХА

Определение и установление характеристик работы системы автоматического измерения

_________________________________________________________________________

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт содержит определения и устанавливает методы определения функциональных характеристик идентифицированной автоматической системы для измерения качества воздуха. Испытания проводятся в стабильных лабораторных условиях или в условиях эксплуатации. Автоматическая измерительная система рассматривается как черный ящик, работающий в соответствии с заданными операциями.

Данный стандарт применяется к измерительным системам, для которых доступна следующая информация:

- описание автоматической измерительной системы, обеспечивающей результат измерения в физической единице измеряемой величины;

- 	инструкции по эксплуатации автоматической измерительной системы, включая, при необходимости, инструкции по стандартному порядку регулировки, проверки и калибровки;

- техническое задание для программы испытаний с указанием требований заказчика и условий испытаний.

Стандарт применяется к измерительным системам, для которых возможно применение нескольких эталонный материалов с принятыми значениями и известной неопределенностью для измеряемой величины в пределах области применения.

Настоящий стандарт не определяет количество автоматических измерительных систем, подлежащих испытанию.

Примечания:

- Количество автоматических измерительных систем указывается заказчиком в техническом задании.

2. Список функциональных характеристик в данном документе ограничен. Дополнительные характеристики, если это необходимо, могут быть указаны заказчиком в техническом задании.

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения по VIM, а также следующие термины с соответствующими определениями.

2.1 Основные термины

2.1.1 Измерительная система (measuring system): Полный комплект измерительных приборов и другого оборудования с инструкциями по эксплуатации для выполнения _____________________________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

заданных измерений качества воздуха.

Примечания:

- Взято из 4.5. VIM: 1993.

- В целом, измерительная система включает в себя различные этапы процесса измерения, такие как отбор пробы, аналитическое количественное определение и т. д.

2.1.2 Автоматизированная измерительная система, АИС (automatic measuring system, AMS): Измерительная система, взаимодействующая с исследуемым воздухом, возвращающая выходной сигнал, пропорциональный физической единице измеряемой величины, в автоматическом режиме.

Примечание: Исследуемый воздух включает, например, атмосферный воздух и выбросы.

2.1.3 Автоматическая измерительная система непрерывного действия: (continuous automatic measuring system): Автоматическая измерительная система, обеспечивающая непрерывный сигнал при постоянном взаимодействии с исследуемой массой воздуха.

2.1.4 Автоматическая измерительная система прерывистого действия (discontinuous automatic measuring system): Автоматическая измерительная система, обеспечивающая серию дискретных сигналов.

Примечание: Каждый дискретный сигнал соответствует времени усреднения для работы в условиях эксплуатации, указанному в техническом задании.

    - Регулировка (автоматическая измерительная система) ((adjustment (automatic measuring system)): операция автоматической измерительной системы, по приведению автоматической измерительной системы в рабочее состояние, пригодное для ее использования.

Примечания:

- Взято из 4.30.VIM: 1993.

- Регулировка может быть автоматической, полуавтоматической или ручной.

2.1.6 Первичный результат измерения (primary result of measurement): Результат измерения, произведенный автоматической измерительной системой, измеряющей измеряемое значение в течение кратчайшего периода времени, в течение которого действительные измерения могут быть получены и использованы автоматической измерительной системой для вычисления результата измерения в течение указанного периода усреднения для обычных операций в условиях эксплуатации автоматической измерительной системы.

Примечание: Для автоматических измерительных систем непрерывного действия первичные результаты измерений обычно получают за периоды времени от 1 с до 100 с, тогда как типичное время усреднения составляет 1 ч при измерениях атмосферного воздуха и 30 мин при измерениях выбросов. Для автоматических измерительных систем прерывистого действия основной результат измерения обычно получается за цикл длительностью в несколько минут.

2.1.7 Интервал времени для первичного результата измерения (time interval for the primary measurement result): Кратчайший период времени, в течение которого действительные измерения могут быть получены и использованы автоматической измерительной системой для расчета результата измерения за указанный период усреднения во время обычного функционирования автоматической измерительной системы.

    - Время усреднения (averaging time): Минимальный интервал времени, равный указанному кратному времени отклика.

Примечание: См. 6.3.1.

    - Время усреднения для работы в условиях эксплуатации (averaging time for field operation: Временной интервал, используемый автоматической измерительной системой для получения обычных результатов измерений при обычной (или предусмотренной) работе в условиях эксплуатации.

Примечания:

- Примерами времени усреднения для работы в условиях эксплуатации являются полчаса для измерений выбросов и один час для измерений окружающего воздуха.

- Время усреднения для работы в условиях эксплуатации может быть слишком большим для использования во время лабораторных испытаний. Таким образом, время усреднения для лабораторных испытаний (2.1.10) определено и установлено.

2.1.10 Время усреднения для лабораторных испытаний (averaging time for laboratory test): Временной интервал, используемый для лабораторных испытаний и заданный таким образом, что

- продолжительность испытания ограничена, чтобы минимизировать возможный эффект дрейфа во время испытания, а также стоимость испытания;

- все условия и воздействия могут рассматриваться как равные при постоянных лабораторных условиях (например, незначительные эффекты дрейфа);

- число первичных результатов измерений, собранных за время усреднения, равно количеству первичных результатов измерений, собранных за предполагаемое время усреднения при обычной работе  в условиях эксплуатации.

Примечание: См. 6.4.1.

    - Измеряемая величина (measurd): Определенное количество, подлежащее измерению [VIM: 1993, 2.6].

Примечание: В области качества воздуха измеряемой величиной является, например, массовая концентрация твердых частиц или SO2 в воздухе.

    - Мешающий компонент мешающее вещество (interferent interfering substance): Вещество, присутствующее в исследуемой воздушной массе, кроме измеряемой величины, которое влияет на отклик системы

2.1.13 Влияющая величина (influence quantity): Величина, которая не является измеряемой величиной, но которая влияет на результат измерения (VIM: 1993, 2.7), либо величина влияния мешающего компонента (т.е. концентрация вещества в исследуемом воздухе, которая не является измеряемой величиной), либо величина внешнего воздействия (т.е. величина, которая не является ни измеряемой величиной, ни концентрацией вещества в исследуемой воздушной массе)

Пример: Примеры включают в себя:

- наличие мешающих газов в основном составе отработанных газов (величина влияния мешающего компонента);

- температура окружающего воздуха (величина внешнего воздействия);

- атмосферное давление (величина внешнего воздействия); и

- давление образца газа (величина внешнего воздействия).

2.1.14 Эталонный материал, ЭМ (reference material, RM): Материал или вещество, для которого одно или несколько свойств являются достаточно однородными и точно установленными для использования при калибровке и/или валидации измерительной системы

Примечания:

1.Взято из 6.13 VIM: 1993, и 3.1 ISO 11095: 1996.

2. Эталонный материал может быть чистым или смешанным газом, жидким или твердым.

2.1.15 Сертифицированный эталонный материал (certified reference material): Эталонный материал, сопровождаемый сертификатом, одно или несколько значений свойств которого сертифицированы с помощью процедуры, которая устанавливает прослеживаемость для точной реализации единицы, в которой выражены значения свойств, и для которой каждое сертифицированное значение сопровождается неопределенностью при заявленном уровне доверительной вероятности

[VIM:1993, 6.14]

2.1.16 Основное состояние (basic state): Определённое состояние автоматической измерительной системы для использования в качестве основы для оценки фактических состояний автоматической измерительной системы.

Примечания:

1. Заимствовано из раздела 2 ISO 11843-1: 1997.

2.Использование нулевого эталонного газа может установить основное состояние. Очень часто в области качества воздуха «нулевой эталонный газ» просто называют «нулевым газом».

2.1.17 Уровень калибровки (span level): Уровень концентрации в верхнем диапазоне испытаний.

Примечание: Обычно уровень калибровки составляет 80% от предполагаемого верхнего предела измерения.

2.1.18 Калибровка (calibration): Набор операций, которые устанавливают при определенных условиях взаимосвязь между выходными данными автоматической измерительной системы и соответствующим значением, заданным соответствующей эталоном.

Примечания:

1. Взято из 6.11 VIM: 1993, и раздела 4 ISO 11095: 1996.

2. Результат калибровки позволяет либо присвоить значения измеряемых величин показаниям, либо определить поправки по отношению к показаниям.

3. Калибровка может также обеспечивать другие метрологические свойства, такие как влияние влияющих величин.

4. Результат калибровки должен быть зафиксирован в документе, иногда называемом сертификатом калибровки или протоколом калибровки.

5. Калибровка, как определено здесь, отличается от простой проверки, то есть проверки без какой-либо регулировки того, что автоматическая измерительная система все еще работает в указанном диапазоне. Это также отличается от обычной корректировки.

6. Подходящим эталоном может служить эталонный материал (в случае автоматических систем измерения качества окружающей воздушной среды) или стандартный эталонный метод (в случае автоматических систем измерения выбросов).

2.1.19 Расширенная неопределенность (expanded uncertainty): Величина, определяющая интервал относительно результата измерения, который, как можно ожидать, будет охватывать большую часть распределения значений, которые могут быть с достаточным основанием отнесены к измеряемой величине.

[GUM:1995, 2.3.5]

Примечание: Часть можно рассматривать как вероятность покрытия или уровень доверительной вероятности интервала.

2.1.20 Линейность (linearity): Максимальное отклонение между линейной калибровочной кривой и истинным значением измеряемой величины, которое на практике оценивается как максимальное несоответствие в пределах диапазона измерения.

Примечание: См. 2.2.9.

2.1.21 Эффект памяти: Влияние предыдущих значений измеряемой величины на текущие результаты измерений.

2.1.22 Параллельные измерения (memory effect): Измерения различными измерительными системами с отбором одного и того же воздуха за один и тот же период времени.

2.2 Функциональные характеристики

2.2.1 Время спада (fall time): По определению, время, необходимое для прохождения выходным сигналом от 90 % до 10 % от исходного выходного сигнала, создаваемого эталонным материалом, подаваемым в автоматическую измерительную систему, когда подача этого эталонного материала резко прекращается для установки автоматической измерительной системы в основное состояние.

Примечание: Для приборов, в которых при приближении к конечному выходному сигналу возникают переходные колебания, 10% начального выходного сигнала считается достигнутым, когда колебания в окрестности конечного выходного сигнала падают до уровня менее 10% от исходного выходного сигнала.

2.2.2 Время запаздывания (lag time): По определению, время, необходимое для того, чтобы выходной сигнал достиг 10% от окончательного изменения выходного сигнала, когда первоначально в основном состоянии при подаче эталонного материала в автоматическую измерительную систему применяется пошаговая функция.

2.2.3 Время нарастания сигнала (rise time): По определению, время, необходимое для прохождения выходным сигналом от 10 % до 90 % конечного изменения выходного сигнала при резкой подаче эталонного материала в автоматическую измерительную систему первоначально в основном состоянии.

Примечание: Для приборов, в которых при приближении к окончательному выходному сигналу возникают переходные колебания, 90% окончательного изменения считается достигнутым, когда колебания падают до менее чем 10% окончательного изменения выходного сигнала.

2.2.4 Время отклика (response time): Временной интервал между моментом, когда воздействие подвергается заданному резкому изменению, и моментом, когда получается отклик и остается в указанных пределах около его окончательного стабильного значения (VIM: 1993, 5.17), определяемого как сумма времени запаздывания и времени нарастания в режиме нарастания, а также сумма времени запаздывания и времени спада в режиме спада.

2.2.5 Повторяемость (repeatability): Способность автоматической измерительной системы обеспечивать близко сходные показания при многократных измерениях одной и той же измеряемой величины при одинаковых условиях измерения.

Примечания:

- Взято из 5.27 VIM: 1993.

- Эти условия включают в себя:

- одна и та же методика измерения;

- одно и то же измерительное оборудование, используемое в одинаковых условиях;

- одно и то же расположение;

- повторение в течение короткого периода времени.

3. Повторяемость может быть выражена количественно в терминах дисперсионных характеристик результатов измерений автоматической измерительной системы.

4.Условия повторяемости, выбранные в этом Международном стандарте, указаны в Разделе 6.  Эти спецификации предназначены для предоставления пользователю оценки максимальной разницы, которая может быть найдена между двумя полученными результатами измерений, с 95% статистической достоверностью:

- от одной и той же автоматической измерительной системы;

- эксплуатируемой в соответствии с одними и теми же инструкциями по эксплуатации;

- в одном и том же месте измерения и в условиях, преобладающих в этом месте (в лаборатории или в месте эксплуатации);

- в течение достаточно короткого периода времени, чтобы не быть чувствительным к эффектам дрейфа;

- в разное время в течение периода автоматической работы.

2.2.6 Воспроизводимость (reproducibility): Близость согласованности между результатами измерений одной и той же величины, выполненных в измененных условиях измерения.

Примечания:

- Взято из 3.7 VIM: 1993.

- Измененные условия могут включать в себя измерительную систему, но не методику выполнения измерений.

- Воспроизводимость может быть выражена количественно в терминах дисперсионных характеристик результатов измерений автоматической измерительной системы.

- Условия воспроизводимости, выбранные в настоящем Международном стандарте, указаны в Разделе 6. Эти спецификации предназначены для предоставления пользователю оценки максимальной разницы, которая с 95% статистической достоверностью может быть найдена между двумя полученными результатами измерений:

- от двух автоматических измерительных систем, соответствующих одной спецификации;

- эксплуатируемой в соответствии с одними и теми же инструкциями по эксплуатации, и каждой системой, откалиброванной со своим собственным эталоном;

- в одном и том же месте измерения и в условиях, преобладающих в этом месте (в лаборатории или в месте эксплуатации);

- с помощью параллельных измерений в течение одного и того же периода времени;

- в разное время в течение периода автономной работы.

2.2.7 Доступность (vailability): Доля общего времени, в течение которого автоматическая измерительная система работает и для которой имеются действительные данные измерений.

2.2.8 Дрейф (drift): Изменение во времени метрологической характеристики (обычно выходной величины) измерительной системы.

Примечание: Взято из 5.16 VIM: 1993.

2.2.9 Несоответствие (lack of fit): Систематическое отклонение в пределах области применения между принятым значением эталонного материала, примененного к измерительной системе, и соответствующим результатом измерения, произведенным измерительной системой

Примечания:

- Несоответствие может являться функцией результата измерения.

- Поскольку смещение считается слишком специфичным и слишком сложным, чтобы его можно было определить экспериментально, в данном документе используется концепция несоответствия.

- См. 2.1.20.

2.2.10 Предел обнаружения (limit of detection): Минимальное значение измеряемой величины, для которой измерительная система с указанной вероятностью не находится в основном состоянии

Примечание: Предел обнаружения, также называемый возможностью обнаружения, определяется исходя из соответствующего основного состояния. Но он может отличаться от нуля, например, для измерения кислорода, а также при использовании газовых хроматографов.

2.2.11 Период работы в автоматическом режиме (period of unattended operation): Максимально допустимый интервал времени, в течение которого функциональные характеристики остаются в заданном диапазоне без внешнего обслуживания, например, пополнения, калибровки, настройки

3 Обозначения и сокращения

| A | доступность |
| --- | --- |
| Ai | точка пересечения функции регрессии, применяемой в испытании на дрейф, при допустимом значении измеряемой величины для каждого эталонного материала RMi |
| Bi | дрейф при допустимом значении измеряемой величины в эталонном материале RMi |
| Ci | допустимое значение измеряемой величины (концентрации) в эталонном материале RMi |
| C0 | допустимое значение измеряемой величины (концентрации) в эталонном материале RM0 в основном состоянии |
| Ei | остаточное значение (несоответствие), представляющее разность между допустимым значением Ci RMi и средним значением Yi результатов измерения, полученных измерительной системой для этого эталонного материала |
| Ei,rel | относительная величина остаточного значения Ei (относительное несоответствие) |
| IS | мешающее вещество в образце, примененном к измерительной системе |
| k | показатель концентрации мешающего вещества; показатель уровня величины влияния |
| m | количество повторений |
| P | количество эталонных материалов |
| PI | величина внешнего воздействия на измерительную систему |
| r 0,95 | предел повторяемости при доверительной вероятности 95% |
| Ri | коэффициент корреляции |
| RM | эталонный материал |
| RMi | i-тый эталонный материал с допустимым значением Ci измеряемой величины с известной неопределенностью |
| RM0 | эталонный материал для основного состояния, имеющий принятое значение C0 измеряемой величины с известной неопределенностью |
| S0 | среднеквадратическое отклонение, связанное со средним Y0 |
| S adj,i | среднеквадратическое отклонение, представляющее дисперсию метода |
| SP | среднеквадратическое отклонение парных измерений |
| Sr | среднеквадратическое отклонение повторяемости |
| Sr,cal | среднеквадратическое отклонение повторяемости метода калибровки |
| T | время |
| tav | время усреднения |
| t av,min | минимальное время усреднения |
| tfall | время спада |
| tlag | время запаздывания |
| tresp | время отклика |
| trise | время нарастания |
| twait | время ожидания |
| T v1·0,95 | распределение Стьюдента при доверительной вероятности 95%, двустороннее, число степеней свободы |
| X PI,0 | нормальное значение величины внешнего воздействия, применяемого к автоматической измерительной системе |
| X PI,k | k-тое значение величины внешнего воздействия, применяемой к автоматической измерительной системе |
| X IS,k | k-тая концентрация мешающего вещества в образце, подаваемом в автоматическую измерительную систему |
| Y | результат измерения; выходной сигнал |
| YD | предел обнаружения |
| Yi, j | j-тый результат измерения, полученный автоматической измерительной системой путем измерения измеряемой величины в RMi за время усреднения |
| Yi, j,k | j-тый результат измерения, полученный автоматической системой измерения k путем измерения измеряемой величины в RMi за время усреднения |
| Yi ( X PI,0 ) | результат измерения, полученный автоматической измерительной системой путем измерения RMi за время усреднения, при этом величина внешнего воздействия устанавливается на нормальное значение X PI,0 |
| Yi ( X PI,k ) | Результат измерения, полученный автоматической измерительной системой путем измерения RMi за время усреднения с величиной внешнего воздействия, установленной на X PI,k |
| Yi ( X IS,0 ) | результат измерения, полученный с помощью автоматической измерительной системы путем измерения RMi в течение времени усреднения в отсутствие мешающего вещества |
| Yi ( X IS,k ) | результат измерения, полученный автоматической измерительной системой путем измерения RMi в течение времени усреднения с концентрацией Xk мешающего вещества |
| Y∩ | среднее значение результатов измерений Y0, j, полученных автоматической измерительной системой путем измерения измеряемой величины в RM0 для основного состояния |
| Yi | среднее значение результатов измерений Yi, j |
| α i,k | коэффициент чувствительности мешающего вещества при показателе концентрации k с измеряемой величиной в концентрации Ci |
| βi,k | коэффициент чувствительности величины внешнего воздействия при показателе концентрации k с измеряемой величиной в концентрации Ci |
| Г | точка пересечения функции регрессии, применяемой при испытании на несоответствие |
| ∆ | наклон функции регрессии, применяемой при испытании на несоответствие |

4 Техническое задание программы испытаний

Для выполнения программы испытаний в соответствии с настоящим Международным стандартом техническое задание является ключевым элементом, который должен быть согласован до начала выполнения программы испытаний между заказчиком и лабораторией, выполняющей такую программу испытаний. В нем указываются требования заказчика и соответствующие условия испытаний. Оно должно включать, по крайней мере:

- перечень функциональных характеристик, которые должны быть определены, а также связанные с ними показатели в области качества данных;

- диапазон измерения, в котором должна быть испытана измерительная система;

- время усреднения для работы в условиях эксплуатации, в течение которого должны быть получены измерения при нормальной (или предусмотренной) эксплуатации;

- время усреднения для лабораторных испытаний, в течение которого должны быть получены результаты измерений в стабильных лабораторных условиях;

- количество укомплектованных автоматических измерительных систем, подлежащих испытаниям и обеспечивающих – для целей испытаний – сигнал, соответствующий результатам первичных измерений (как определено в п. 2.1.6).

Время усреднения для работы в условиях эксплуатации - это время, используемое автоматической измерительной системой для получения результатов стандартных измерений при нормальных (или предусматриваемых) операциях, например, полчаса для измерений выбросов в атмосферу и один час для измерений окружающей воздушной среды. Это время усреднения для работы в условиях эксплуатации может быть слишком длительным для использования во время лабораторных испытаний. Поэтому выбирается время усреднения для лабораторных испытаний.

Рекомендуется выбирать время усреднения для лабораторных испытаний следующим образом:

a) продолжительность испытания, не предназначенного для определения дрейфа, ограничивается с целью минимизации возможного эффекта дрейфа во время этого испытания;

b) число (см. п. 6.4.1) первичных результатов измерений, собранных за время усреднения результатов испытаний, равно числу первичных результатов измерений, собранных за время усреднения результатов в условиях эксплуатации;

c) критерий, приведенный в пункте 6.3.3, выполняется.

Все условия и воздействия во время испытания должны находиться под контролем и считаться постоянными в стабильных лабораторных условиях. Если это не будет достигнуто, пункты a), b) и c) должны быть пересмотрены, так же, как и аппаратура регулирования.

Примечания:

- Большинство функциональных характеристик определяется в стабильных лабораторных условиях, поддерживаемых во время испытаний. Некоторые функциональные характеристики могут быть также определены в условиях эксплуатации, как указано в следующих параграфах.

- Техническое задание может определять – в соответствии с целями программы испытаний – более строгие требования, чем те, которые указаны в настоящем Международном стандарте, например, для времени ожидания в пункте 6.3.3, равного шестикратному времени отклика вместо указанного значения четырехкратного времени отклика.

- Количество укомплектованных автоматических измерительных систем, подлежащих испытанию, определяется целями программы испытания. Некоторые схемы сертификации указывают в своем техническом задании, что испытываются две идентичные автоматические измерительные системы. Для других применений в техническом задании указывается программа испытаний для данной автоматической измерительной системы, например, определение/проверка специфических функциональных характеристик автоматической измерительной системы с учетом нормативного периодического измерения или ее установки в условиях эксплуатации.

В техническом задании заказчик (операторы и/или регулирующие органы) может потребовать, чтобы лаборатория, выполняющая программу испытаний, была аккредитована в соответствии со стандартом ISO/IEC 17025 для настоящего Международного стандарта, с тем чтобы быть уверенным – без проведения аудита самой лаборатории – в том, что программа испытаний выполняется в соответствии с настоящим Международным стандартом в рамках признанной системы менеджмента качества. Такой подход часто выбирается и рекомендуется для схем сертификации автоматических измерительных систем.

Наименования, используемые для обозначения составных частей инъекционных шприцев однократного применения, приведены на рисунке 1.

5 Функциональные характеристики

5.1 Основные требования

До начала испытаний должны иметься в наличии следующие элементы:

- информация, описывающая и определяющая различные части автоматической измерительной системы, подлежащей испытанию (см. п. 2.1.2);

- инструкции по эксплуатации автоматической измерительной системы, включая, при необходимости, инструкцию по стандартному порядку регулировки, проверки и калибровки;

- техническое задание на программу испытаний с указанием требований заказчика и соответствующих условий испытаний, указанных в Пункте 5;

- укомплектованная автоматическая измерительная(ие) система(ы), подлежащая(ие) испытанию, как указано в техническом задании. Такая измерительная система(ы) должна обеспечивать выходной сигнал, соответствующий времени усреднения для работы в условиях эксплуатации при нормальных (или предусматриваемых) операциях, а также – для целей испытания – сигнал, соответствующий первичным результатам измерений (как определено в п. 2.1.6).

5.2 Функциональные характеристики в лабораторных условиях

Настоящий Международный стандарт предусматривает методики для определения следующих функциональных характеристик в лабораторных условиях в соответствии с требованиями технического задания:

- время запаздывания tlag, время нарастания trise, время спада tfall, время отклика tresp, минимальное время усреднения tav, мин;

- среднеквадратическое отклонение повторяемости sr;

- несоответствие Ei;

- предел обнаружения YD;

- среднеквадратическое отклонение повторяемости метода калибровки, указанное в техническом задании sr,cal;

- дрейф Bi;

- коэффициенты чувствительности αi,k величин мешающего компонента;

- коэффициенты чувствительности βi,k величин внешнего воздействия

5.3 Функциональные характеристики в условиях эксплуатации

Данный Международный стандарт предусматривает процедуры определения следующих функциональных характеристик в условиях эксплуатации, как это требуется в техническом задании:

- среднеквадратическое отклонение парных измерений SP;

- дрейф Bi;

- доступность A.

6	Методы испытания

6.1	Общие требования

Должна быть проверена пригодность оборудования для проведения испытаний. Должны быть определены характеристики оборудования для проведения испытаний, особенно время отклика и повторяемость, и они должны отвечать требованиям, предъявляемым к испытаниям. В противном случае либо должны быть изменены требования к испытаниям при условии их принятия клиентом, либо испытания не должны проводиться.

Если в настоящем стандарте не указано иное, расширенная неопределенность эталонного материала, выраженная с доверительной вероятностью 95%, должна составлять менее 10% от его концентрации.

Примечание 1: Расширенная неопределенность в 10% от исходного материала определяет интервал около исходного значения [(1-10 %) ˟С; (1+10 %)].

При проведении всех испытаний автоматическая измерительная система должна эксплуатироваться и регулироваться в соответствии с техническими условиями инструкций по эксплуатации. Автоматической измерительной системе следует дать выйти на рабочий режим, как указано в инструкциях по эксплуатации. Измерительная система должна быть испытана в условиях, указанных в техническом задании.

В программе испытаний первым шагом должно быть определение времени отклика испытываемой автоматической измерительной системы.

Индикация автоматической измерительной системы не должна блокироваться вблизи основного состояния. В качестве альтернативы пороговое значение должно быть смещено на постоянную величину, которая вычитается из показаний. Отрицательные значения не должны исключаться (динамический ноль). Для методов хроматографии предел обнаружения не может быть определен путем применения нулевых образцов. В этом случае, а также для автоматической измерительной системы, не обладающей какой-либо мобильностью в районе нуля, C0 (допустимое значение измеряемой величины в эталонном материале RM0 для основного состояния) может быть задано как низкая концентрация.

За исключением испытаний, предусмотренных пунктами 6.7 и 6.8, должны поддерживаться конкретные величины воздействия, рассматриваемые в техническом задании, с тем чтобы их влияние на функциональные характеристики во время испытаний не было значительным.

Если в техническом задании не указано иное, то должны быть представлены все данные, кроме случаев, когда были выявлены неисправности или нарушения, возникшие в процессе работы. В таких случаях, например, при поломке или выгорании какого-либо компонента в протоколе испытания должна быть сделана соответствующая запись.

Автоматическая измерительная система подвергается требуемому испытанию только в том случае, если регулировка выполнена в заданном диапазоне работы, включая основное состояние. Любая калибровка, включенная в регулировку, должна выполняться в соответствии с инструкциями по эксплуатации испытываемой автоматической измерительной системы.

Примечание 2: Калибровка в основном состоянии, указанном в техническом задании, является очень важным этапом в методике не только в отношении основного состояния, но и при оценке предела обнаружения.

6.2 Требования к испытательной лаборатории

Лаборатории, выполняющие программу испытаний в соответствии с настоящим стандартом, должны иметь испытательное оборудование, удовлетворяющее требованиям настоящего стандарта и технического задания, соответственно для каждой функциональной характеристики, включенной в программу испытаний.

6.3 Время отклика и минимальное время усреднения в стабильных лабораторных условиях

6.3.1 Автоматическая измерительная система непрерывного действия

Для установления времени отклика, времени запаздывания, времени нарастания и времени спада на вход автоматической измерительной системы непрерывного действия необходимо подавать измеряемую величину в соответствии со ступенчатой функцией. Если в техническом задании не указано иное, то ступенька, производимая испытательной установкой, должна иметь время нарастания (от 10% до 90% ступенчатого изменения) менее 10% от времени усреднения, которое должно применяться во время испытаний. Ступенчатое изменение, производимое испытательной установкой, должно соответствовать, по крайней мере, 60% диапазона измерений (см. Рис. 1). Если время нарастания и время спада отличаются, то при расчете времени отклика следует учитывать большее время.

Для приборов, в которых при приближении к окончательному выходному сигналу возникают переходные колебания, окончательный выходной сигнал считается достигнутым, когда колебания снижаются до менее чем 10% от ступеньки входного воздействия.

Примечание: Существенная разница между временем нарастания и временем спада указывает на эффекты памяти, т.е. зависимость результата измерения от значений измеряемой величины при предыдущем измерении(ях).

6.3.2 Автоматическая измерительная система прерывистого действия

Минимальное время усреднения автоматической измерительной системы прерывистого действия определяется максимальной продолжительностью, соответствующей времени выборки, времени заполнения, времени накопления и времени анализа, в зависимости от метода измерения.

Обозначения:

Ci- значение измеряемой величины в RMi;

Yi- выходной сигнал, полученный при измерении измеряемой величины в RMi;

tlag- время запаздывания;

trise- время нарастания;

tfall- время спада;

tresp- время отклика;

Рисунок 1 — Иллюстрация временных характеристик автоматической измерительной системы; Изменение выходного сигнала Y (выход) после изменения эталонного значения C (вход) как функции времени t

6.3.3 Время ожидания и минимальное время усреднения

Во время лабораторных испытаний при каждом применении эталонного материала RMi к автоматической измерительной системе измерения не должны проводиться сразу же после начала такого применения. Оператор должен выждать пока время ожидания для лабораторных испытаний не будет равно, по крайней мере, четырехкратному времени отклика автоматической измерительной системы, если в техническом задании не указано иное (см. Рис. 2).

Рисунок 2 — Иллюстрация времени ожидания twait после изменения эталонного значения C (вход), где tresp - время отклика, а t1, t2 и t3 - время начала первого, второго и третьего измерения

Минимальное время усреднения должно быть равно времени отклика, если только в техническом задании не указано большее время.

Время усреднения для лабораторных испытаний должно быть больше или равно минимальному времени усреднения.

6.4 Повторяемость, несоответствие и предел обнаружения в стационарных лабораторных условиях

6.4.1 Минимальные требования к испытательному оборудованию и измерениям

Лаборатория должна предоставить следующие эталонные материалы для измерений измеряемой величины с помощью автоматической измерительной системой, подлежащей испытанию:

- эталонный материал RM0 для проверки основного состояния, имеющий допустимое значение C0 измеряемой величины (например, нулевая концентрация CO для измерений CO или 20,9 % концентрация O2 для измерений O2);

- набор из не менее чем четырех эталонных материалов RM1 - RM4 с допустимыми значениями измеряемой величины C1 - C4, приблизительно равномерно распределенными по диапазону измерений, в котором должна быть испытана автоматическая измерительная система.

Неопределенность эталонного материала должна соответствовать требованиям к испытаниям, указанным в техническом задании.

Во время лабораторных испытаний при каждом применении эталонного материала RMi к автоматической измерительной системе измерения измеряемой величины производятся не сразу после начала такого применения: оператор должен выждать время ожидания для лабораторных испытаний, равное четырехкратному времени отклика автоматической измерительной системы, если в техническом задании не указано иное.

Измерения должны производиться в течение времени усреднения для лабораторных испытаний, а результаты измерений должны быть взяты для расчета среднего отклика Yi автоматической измерительной системы для каждого RMi:

- для автоматических измерительных систем непрерывного действия отклик Yi является средним значением не менее 30 (если в техническом задании не указано иное) первичных результатов измерений, собранных за время усреднения для лабораторных испытаний с помощью автоматической измерительной системы;

- для автоматических измерительных систем непрерывного действия отклик Yi является средним значением всех первичных результатов измерений, полученных этой измерительной системой для циклов, происходящих в течение времени усреднения для лабораторных испытаний.

После каждого применения RMi к автоматической измерительной системе не обязательно возвращаться в базовое состояние, так как каждое применение RMi к автоматической измерительной системе должно начинаться со времени ожидания, в течение которого автоматическая измерительная система и испытательное оборудование, обеспечивающее этот RMi, стабилизируются, как указано в настоящем Международном стандарте.

6.4.2	Требования к определению повторяемости в стабильных лабораторных условиях

Для каждого принятого значения Ci выполняется не менее 10 последовательных измерений, обеспечивающих результаты измерения Yi, j, полученные за время усреднения для лабораторных испытаний, указанное в п. 6.4.1.

Концентрация испытательного газа, подаваемого испытательным оборудованием, не должна изменяться в течение испытательного периода более чем на 25% от установленного критерия испытания или от ожидаемой повторяемости.

Примечание: Это требование может быть проверено только с помощью другого анализатора надлежащего качества, так как результат проверки сочетает в себе поведение испытательного оборудования и анализатора.

Общая продолжительность, необходимая для проведения этих испытаний, должна быть достаточно короткой, чтобы не быть чувствительной к воздействию дрейфа. Если эксперименты проводятся в течение нескольких дней, то они должны проводиться несколько дней подряд. Если обнаруживается или подозревается наличие эффекта дрейфа, то методика, изложенная в пункте 6.6, для количественной оценки этого дрейфа применяется и оценивается в рамках технического задания.

Если в ходе этих испытаний выполняются внутренние проверки или регулировки в основном состоянии или уровне калибровки, то повторяемость включает влияние вариативности этих регулировок. Если это влияние метода регулировки, указанного в инструкциях по эксплуатации, должно быть выявлено, то должен быть проведен специальный эксперимент (см. 6.5).

6.4.3 Требования к определению несоответствия в стабильных лабораторных условиях

Испытание должно проводиться как минимум с пятью различными эталонными материалами, включая основное состояние. Для каждого RM с допустимым значением Ci выполняется не менее 10 последовательных измерений. На каждом уровне по 10 результатам измерений вычисляется среднее значение Yi. Остаточные значения Ei (несоответствие) определяются в соответствии с Уравнением (1):

Ei=Ci –Yi										(1)

Примечание: Требование о проведении не менее 10 измерений ограничивает эффект повторяемости.

Если ожидаемая неопределенность среднего значения Yi превышает 25% критерия несоответствия, указанного в техническом задании, то количество измерений, выполненных для каждого RM, соответственно увеличивается.

Концентрация испытательного газа, подаваемого испытательным оборудованием, не должна изменяться в течение периода испытаний более, чем на 25% от установленного критерия испытания на несоответствие (т.е. максимальное отклонение от номинальной величины составляет 0,5 %, если критерий равен 2 %). Основной состав испытуемого газа должен быть таким же, как и основной состав эталонного газа, используемого для калибровки. Неопределенность в соотношениях применяемых концентраций должна быть менее 0,5% по отношению друг к другу.

Общая продолжительность, необходимая для проведения этих испытаний, должна быть достаточно короткой, чтобы не быть чувствительной к воздействию дрейфа. Если эксперименты проводятся в течение нескольких дней, то они должны проводиться несколько дней подряд. Если обнаруживается или подозревается наличие эффекта дрейфа, то для количественной оценки этого дрейфа должна быть применена методика, изложенная в пункте.

Если в ходе этих испытаний выполняются внутренние проверки или регулировки в основном состоянии или уровне калибровки, то повторяемость включает влияние вариативности этих регулировок. Если это влияние метода регулировки, указанного в инструкциях по эксплуатации, должно быть выявлено, то должен быть проведен дополнительный эксперимент (см. 6.5).

Остаточные значения должны быть нанесены на график в сравнении с допустимыми значениями измеряемой величины в RM. Такой график является мощным инструментом для обнаружения отклонений, которые могут быть вызваны несоответствием, но эти отклонения могут быть вызваны регулировкой, предложенной производителем. Таким образом, если RM, используемый для настройки прибора, отличается от RM, используемого лабораторией для проведения испытания на несоответствие, то анализатор может дать отклик, отличный от того, что дается при использовании второго материала RM, отклонение из-за неопределенности, связанной с концентрацией обоих RM.

Метод определения несоответствия следует выбирать в зависимости от того, используется ли функция линейной регрессии для получения конечного результата.

Если влияние несоответствия определяется независимо от проблемы отклонения из-за неточной регулировки, необходимо выполнить следующий расчет:

Функция линейной регрессии вычисляется в виде следующего уравнения (2):

Y i, j= Yi, j=Г+∆˟Ci									(2)

где

c i – допустимое значение измеряемой величины (концентрации) эталонного материала RMi, с i = от 1 до p

p- количество эталонных материалов RMi

Yi, j- j-тый отдельный отклик автоматической измерительной системы при концентрации Ci, с j =от 1 до m

Г- точка пересечения функции регрессии

∆- наклон функции регрессии

m- количество повторений при концентрации Ci

Для регрессии учитываются все точки измерения (включая ноль). Коэффициенты линейной регрессии вычисляются по уравнениям 3 и 4:

(3)

Г=Y-∆˟C										(4)

где

C- среднее значение величин Ci;

Ȳ- среднее значение величин Yi, j ;

Остаточная величина среднего значения Ei при уровень) рассчитывается согласно Уравнению (5):

(5)

среднее значение величин Y i, j при концентрации Ci

Каждая относительная погрешность Ei,rel рассчитывается по уравнению (6), и сравнивается с требованием стандарта:

(6)

Каждое относительное остаточное значение сравнивается с требованием стандарта. Если одно или несколько относительных остаточных значений не соответствуют критерию, то анализатор не проходит испытание на несоответствие.

6.4.4	Требования к пределу обнаружения в стабильных лабораторных условиях

Для допустимого значения C0 выполняется не менее 10 последовательных измерений каждое в течение времени усреднения для лабораторных испытаний. По 10 результатам измерения рассчитывается среднее Y0 и связанное с ним стандартное отклонение s0.

Концентрация испытательного газа, подаваемого испытательным оборудованием в основном состоянии, не должна изменяться в течение периода для испытаний более чем на 25% от критерия для предела обнаружения.

Общая продолжительность, необходимая для проведения этих испытаний, должна быть достаточно короткой, чтобы не быть чувствительной к воздействию дрейфа. Если эксперименты должны проводиться в течение нескольких дней, то они должны проводиться в дни, следующие друг за другом. Если обнаруживается или подозревается наличие эффекта дрейфа, то для количественной оценки этого дрейфа должна быть применена методика, изложенная в пункте 6.6.

Если в ходе этих испытаний выполняются внутренние проверки или регулировки в основном состоянии или уровне калибровки, то повторяемость включает влияние вариативности этих регулировок. Если это влияние метода регулировки, указанного в инструкциях по эксплуатации, должно быть выявлено, то должен быть проведен эксперимент в соответствии с п. 6.5.

6.4.5 Комбинированные методики проведения испытаний и соответствующие результаты

6.4.5.1 Общие положения

Методики проведения испытаний, представленные в настоящем разделе, являются справочными в качестве возможных комбинированных методик, при определении трех функциональных характеристик, указанных в пунктах 6.4.2, 6.4.3 и 6.4.4.

6.4.5.2 Эксперименты

Эксперименты предназначены для одновременного определения в стабильных лабораторных условиях повторяемости, несоответствия и предела обнаружения.

Эталонные материалы RMi применяются в автоматической измерительной системе со следующей последовательностью допустимых значений Ci измеряемой величины (концентрации):

- C0 = 0 % от диапазона испытаний;

- C3 = 80 % от диапазона испытаний;

- C2 = 60 % от диапазона испытаний;

- C4 = 95 % от диапазона испытаний;

- C1 = 40 % от диапазона испытаний;

- C0 = 0% от диапазона испытаний.

Для каждого из первых пяти значений концентрации (C0, C3, C2, C4, C1) проводится 10 последовательных измерений. Продолжительность каждого измерения - это время усреднения для лабораторных испытаний. Во время последнего внесения образца при концентрации C0 выполняются три дополнительных измерения.

| i = | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C = | C0, j | C3, j | C2, j | C4, j | C1, j | C0, j |
| Y = | Y0, j | Y3, j | Y2, j | Y4, j | Y1, j | Y0, j |
| j = | от 1 до 10 | от 1 до 10 | от 1 до 10 | от 1 до 10 | от 1 до 10 | от 11 до 13 |

Рисунок 3 — Иллюстрация экспериментов комбинированных испытаний; последовательность принятых значений C RMi и результатов измерения Y

Последний этап при C0 предоставляет дополнительную информацию относительно возможного влияния дрейфа и более расширенную информацию о критическом основном состоянии.

6.4.5.3 Повторяемость в стационарных лабораторных условиях

Для каждого допустимого значения Ci (i = от 1 до 4) среднеквадратическое отклонение повторяемости sr и предел повторяемости при доверительной вероятности 95% (заданный как интервал ± r0,95) должны быть определены из доступных 10 результатов измерений Yi, j (j = от 1 до 10).

Пример приведен в Приложении А.

6.4.5.4 Несоответствие в стабильных лабораторных условиях

Для каждого допустимого значения Ci (i = от 1 до 4) рассчитывается среднее значение Yi и по результатам измерения Yi, j определяются остаточные значения Ei с помощью уравнения 1.

Максимальное отклонение, равное наибольшему Ei, указывает на максимальное несоответствие.

Строится график остаточных значений Ei в зависимости от допустимых значений Ci в абсолютных значениях или предпочтительно в относительных значениях Ei/Ci в зависимости от Ci.

Форма графика предоставляет информацию о типе несоответствия.

Примеры приведены в Приложении А.

6.4.5.5 Предел обнаружения в стабильных лабораторных условиях

Среднее значение Y0 и соответствующее среднеквадратическое отклонение s0 рассчитываются по результатам измерения Y0, j.

В этом эксперименте модельным уравнением является Y = C, где Y - результат измерения, полученный автоматической измерительной системой, а C - допустимое значение измеряемой величины в RM. С тем же уровнем доверительной вероятности предел обнаруженя Y D, 0,95, оценивается уравнением 7:

(7)

где

Y0  - среднее значение Y0, j ; j = от 1 до 13;

tv, 0,9 -критерий Стьюдента при доверительной вероятности 95 %, двусторонний, число степеней свободы v = n - 1;

n- количество измерений для определения s0.

Примечания:

- Предел обнаружения может быть также определен стандартом ISO 11843-2 и не существенно отличаться от результата, полученного по указанной выше упрощенной процедуре, при условии, что повторяемость калибровки остается незначительной.

- Различные факторы могут привести к более высокому пределу обнаружения в условиях эксплуатации из-за, например, мешающих факторов, повторяемости калибровки.

    - Анализ результатов

Если в техническом задании не указано иное, то должны быть представлены все данные, кроме случаев, когда были выявлены неисправности или нарушения, возникшие в процессе работы. В таких случаях, например, при поломке или выгорании какого-либо компонента в протоколе испытания должна быть сделана соответствующая запись.

6.5 Повторяемость метода калибровки, указанного в техническом задании, в стабильных лабораторных условиях

Выполняется метод калибровки, указанный в техническом задании. Затем в автоматическую измерительную систему вносятся эталонные материалы RM0 и RM4. Оператор должен выждать пока время ожидания не будет равно, по крайней мере, четырехкратному времени отклика автоматической измерительной системы, если в техническом задании не указано иное. Результаты измерений Y0, j и Y 4, j получаются за время усреднения, указанное в п. 6.4.1.

Эта операция повторяется10 раз.

Средние значения Y0 и Y4  рассчитываются по результатам измерений Y0, j и Y 4,
 j (j = от 1 до 10).

Для обоих допустимых значений C0 и C4 вычисляются остаточные значения по уравнению 1.

Ei представляет собой несоответствие результатов измерения из-за метода регулировки, предложенного инструкциями по эксплуатации.

Среднеквадратическое отклонение s adj,i совокупности Y i,j представляет собой дисперсию, вызванную многократным применением метода калибровки, указанного в техническом задании.

Строится график остаточных значений в зависимости от допустимых значений C0 и C4.

Концентрация испытательного газа, подаваемого испытательным оборудованием, не должна изменяться в течение периода испытаний более, чем на 25% от соответствующего допустимого значения RM.

6.6 Дрейф в стабильных лабораторных условиях

Выполняется ряд около 10 повторных измерений, равномерно распределенных за определенный период времени и при концентрациях, указанных в техническом задании. В лабораторных условиях рекомендуется определять дрейф в течение короткого периода времени. В условиях эксплуатации рекомендуется определять дрейф в течение длительного периода времени, как указано в пункте 6.10. Автоматические регулировки должны производиться в соответствии с техническим заданием и представляться в протоколе.

Допустимый дрейф, указанный в техническом задании, должен соответствовать продолжительности, превышающей продолжительность, требуемую для отдельных испытаний.

Концентрация испытательного газа, подаваемого стендовыми установками, не должна изменяться в течение испытательного периода более чем на 25 % от заданного значения для дрейфа.

Для каждой концентрации Ci отклик Yi,j измерительной системы выражается уравнением 8:

(8)

(9)

(10)

где

n -количество измерений;

tj, j-тый интервал времени

Рассчитывается для каждой концентрации Ci, дрейфа Bi а коэффициент корреляции Ri, определяется с помощью уравнения 11:

(11)

6.7 Коэффициенты чувствительности величин воздействия мешающих компонентов в стабильных лабораторных условиях

6.7.1 Общие положения

Мешающее воздействие выражается коэффициентом чувствительности αi,k мешающего вещества (см. уравнение 12):

(12)

где

Yi ( X IS,0 )- результат измерения, полученный автоматической измерительной системой путем измерения RMi за время усреднения при отсутствии мешающегося вещества;

Yi ( X IS,k )- результат измерения, полученный автоматической измерительной системой путем измерения RMi  за время усреднения с концентрацией X IS,k мешающего вещества;

k- номер концентрации мешающего вещества;

X IS,k- k-тая концентрация мешающего вещества в образце, примененном в автоматической измерительной системе.

Примечания:

- Может возникнуть эффект охлаждения (из-за конденсации). В этом случае линейная интерполяция невозможна, и необходимо проведение испытаний, как минимум, при C0 и C4.

- Влажность образца воздуха может быть влияющей величиной.

6.7.2 Порядок проведения испытания

Сначала применяют образец измеряемого вещества в концентрации Ci к автоматической измерительной системе. Результат измерения составляет Yi,0.

Затем применяют образец измеряемого вещества в той же концентрации Ci и мешающего вещества в концентрации Xk к автоматической измерительной системе. Результат измерения Yi,k.

Примечания:

- Концентрации для проведения испытаний указаны в техническом задании (см. 5.1) в связи с будущими условиями использования автоматической измерительной системы. Как правило, средние концентрации указываются для измеряемой величины и высоких, но реалистичных концентраций для мешающих компонентов.

- Коэффициенты чувствительности могут отличаться в зависимости от концентрации, указанной для измеряемой величины. Может быть проведено несколько определений, например, при C0 и C4.

Концентрация газа для испытаний, подаваемого испытательным оборудованием, не должна изменяться в течение периода испытаний более, чем на 25% повторяемости. Концентрация влияющей величины мешающего компонента, подаваемого испытательным оборудованием, не должна изменяться в течение периода испытания более чем на 10% от количества мешающего компонента.

Испытываемый газ должен иметь неопределенность в отношении концентрации влияющей величины мешающего компонента ниже 5 %.

  - Чувствительность к величинам внешних воздействий в стабильных лабораторных условиях

    - Общие положения

Влияющая величина - это величина, которая не является ни измеряемой величиной, ни концентрацией вещества в исследуемой воздушной массе, но которая влияет на результат измерения.

Каждая влияющая величина должна рассматриваться в ходе испытаний в соответствии с требованиями технического задания с целью оценки ее влияния на результат измерения автоматической измерительной системы:

- скорость потока образца, давление, температура;

- температура окружающего воздуха;

- влажность окружающего воздуха;

- напряжение и частота сети электроснабжения, отключение электроэнергии;

- вибрации;

- удары;

- электростатический разряд, электромагнитные помехи и т.д.

Колебания величины внешнего воздействия вызывают колебания отклика автоматической измерительной системы. Это влияние выражается коэффициентом чувствительности величины внешнего воздействия, заданным уравнением 13:

(13)

Yi ( X PI,0 )- результат измерения, полученный автоматической измерительной системой путем измерения RMi за время усреднения, при величине внешнего воздействия установленной на нормальное значение X PI,0;

Yi ( X PI,k )	результат измерения, полученный автоматической измерительной системой путем измерения RMi за время усреднения, при величине внешнего воздействия установленной на значение X PI,k;

X PI,k- k-тое значение величины внешнего воздействия, применяемого к автоматической измерительной системе;

k- это номер уровня величины внешнего воздействия.

Примечания:

- Для нескольких величин внешнего воздействия, данные, которые подлежат определению могут быть только качественной информацией, например, для вибрации, оборудование по-прежнему функционирует или по-прежнему отвечает функциональным критериям.

- Для нескольких величин внешнего воздействия может быть указана ссылка на действующие стандарты IEC.

    - Порядок проведения испытания

Сначала к автоматической измерительной системе применяется образец концентрации Ci. Величина внешнего воздействия устанавливается на нормальное значение X PI,0.

Все остальные величины внешнего воздействия устанавливаются на их нормальные значения.

Результатом измерения является Yi ( X PI,0 ).

Затем к автоматической измерительной системе применяется образец той же концентрации Ci. Величина внешнего воздействия устанавливается на значение X PI,k.

Все остальные величины внешнего воздействия устанавливаются на их нормальные значения.

Результатом измерения является Yi ( X PI,k ).

Примечания:

- Концентрации для проведения испытаний указаны в техническом задании (см. 5.1) в связи с будущими условиями использования автоматической измерительной системы. В целом, для измеряемой величины указываются средние концентрации и высокие, но реалистичные изменения для величины внешнего воздействия.

- Коэффициенты чувствительности могут варьироваться в зависимости от значений, указанных для измеряемой величины. Может быть проведено несколько определений, например, при C0 и C4.

При прохождении через измерительную систему образцы никогда не должны подвергаться каким-либо изменениям, например, следует избегать конденсации водяного пара.

Концентрация газа для испытаний, подаваемого испытательным оборудованием, не должна изменяться в течение периода испытаний более, чем на 25% от указанной повторяемости. Значение величины внешнего воздействия, обеспечиваемого испытательным оборудованием, не должно меняться в течение периода испытаний более, чем на 10% от диапазона изменения величины внешнего воздействия.

6.9 Среднеквадратическое отклонение парных измерений в условиях эксплуатации

6.9.1 Минимальные требования к испытательному оборудованию и к проведению измерений

Парные измерения проводятся в условиях эксплуатации для получения меры воспроизводимости.

Результаты измерений затем используются для расчета средней величины отклика Yi за время усреднения для автоматической системы измерения в условиях эксплуатации:

- для автоматической измерительной системы непрерывного действия отклик Yi является средним значением не менее 30 (если в техническом задании не указано иное) первичных результатов измерений, собранных в течение заданного времени усреднения для работы в условиях эксплуатации;

- для автоматической измерительной системы прерывистого действия отклик Yi является средним значением всех первичных результатов измерения, выдаваемых этой измерительной системой для циклов, произошедших в течение времени усреднения при испытаниях в условиях эксплуатации.

6.9.2 Порядок проведения испытания

Дисперсия в условиях эксплуатации, получаемая в результате различий парных измерений, обеспечивает оценку максимальной разности, которая может быть найдена с 95% статистической достоверностью между двумя полученными результатами измерений:

- от двух автоматических измерительных систем, соответствующих одной спецификации;

- эксплуатируемых в соответствии с одними и теми же установленными инструкциями по эксплуатации, и каждой системой, откалиброванной со своим собственным эталоном;

- в том же месте измерения и в условиях эксплуатации, преобладающих в этом месте;

- с помощью параллельных измерений в течение одного и того же периода времени;

- распределенных в течение периода автономной работы (если в техническом задании не указано иное).

Примечание: Такая дисперсия усредняет возможные изменения в течение периода автономной работы. В качестве альтернативы в техническом задании можно указать, что эта дисперсия в условиях эксплуатации должна определяться в разные периоды времени, особенно в начале и в конце периода автономной работы.

Обе автоматизированные измерительные системы регулируются так, чтобы в начале испытания считывались одинаковые показания. В противном случае составляющая смещения включается в результат. Для каждого периода, получаются по крайней мере 10 пар результатов измерения Y i, j,1 (система 1) и Y i, j,2 (система 2) в течение времени усреднения для работы в условиях эксплуатации, как указано в п. 6.4.1.

Если в ходе этих испытаний выполняются внутренние проверки или регулировки в основном состоянии или уровне калибровки, то среднеквадратическое отклонение включает влияние вариативности этих регулировок. Если влияние метода регулировки, указанного в инструкциях по эксплуатации, должно быть выявлено, то должен быть проведен специальный эксперимент (см. 6.10).

Среднеквадратическое отклонение парных измерений рассчитывается в соответствии с уравнением 14.

(14)

  - Дрейф в условиях эксплуатации

Выполняется не менее 10 повторных измерений эталонного материала в начале и в конце периода автономной работы, по крайней мере, при C0 и C4. В условиях эксплуатации рекомендуется определять дрейф в течение длительного периода. В лабораторных условиях рекомендуется определять дрейф в течение короткого периода, как указано в п. 6.6. Автоматические регулировки должны производиться в соответствии с техническим заданием и представляться в протоколе.

Концентрация эталонного материала должна иметь неопределенность менее 25% от указанного критерия испытаний для дрейфа.

Для каждой концентрации Ci, отклик Yi,j измерительной системы определяется уравнением 8.

Для каждой концентрации Ci, дрейф Bi, рассчитывается в соответствии с 
уравнением 9  и параметром Ri, определяемым уравнением 11.

- Доступность в условиях эксплуатации

Во время испытания в полевых условиях регистрируется любой период времени, в течение которого автоматическая измерительная система не работает, и любой период времени, в течение которого автоматическая измерительная система выдает недействительные результаты измерений.

Из этих данных вычислите доступность A как долю общего времени, в течение которого работала автоматическая измерительная система и для которой имеются достоверные данные измерений.

7 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать, по крайней мере, следующую информацию:

- полное техническое задание программы испытаний;

- ссылку на этот Международный стандарт (ISO 9169:2006);

- описание и определение исследуемой автоматической измерительной системы;

- инструкцию по эксплуатации исследуемой автоматической измерительной системы;

- описание испытательного оборудования, включая его эксплуатационные характеристики, определенные или проверенные для данной программы испытаний;

- описание проведенных испытаний для определения требуемых функциональных характеристик исследуемой автоматической измерительной системы;

- условия испытаний, не оговоренные в техническом задании, и обоснование принимаемых решений;

- результаты испытаний и определение требуемых функциональных характеристик исследуемой автоматической измерительной системы;

- концентрации, для которых были определены функциональные характеристики, поскольку функциональные характеристики могут зависеть от уровня концентрации.

Приложение А

(справочное)

Примеры

A.1 Общие положения

Следующие результаты испытаний были получены в соответствии с этим Международным стандартом в ходе лабораторных испытаний на автоматической измерительной системе непрерывного действия. Они представлены в настоящем справочном приложении для иллюстрации определения некоторых функциональных характеристик, указанных в настоящем стандарте.

A.2 Повторяемость и предел обнаружения

В таблицах А.1 и А.2 приведены результаты измерений, полученные для трех эталонных материалов, повторенные десять раз (n = 10). Среднее и среднеквадратическое отклонения затем рассчитываются для каждого RM (допустимые значения C0, C1 и C7). Затем вычисляется повторяемость для трех RM, а также предел обнаружения.

Таблица А.1 — Результаты измерений, полученные для трех эталонных материалов

| Ci мг/м3 | Yi,1 мг/м3 | Yi,2 мг/м3 | Yi,3 мг/м3 | Yi,4 мг/м3 | Yi,5 мг/м3 | Yi,6 мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
| 77,57 | 78,81 | 78,82 | 78,31 | 78,31 | 77,80 | 77,80 |
| 352,12 | 348,3 | 348,5 | 349,1 | 349,3 | 349,0 | 348,5 |

Таблица А.2 — Результаты измерений, полученные для трех эталонных материалов

| Ci | Yi,7 | Yi,8 | Yi,9 | Yi,10 | Yi | si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мг/м3 | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3 |
| 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,067 | 0,008 2 |
| 77,57 | 78,52 | 78,13 | 78,64 | 78,59 | 78,373 | 0,373 3 |
| 352,12 | 348,7 | 348,6 | 349,0 | 348,5 | 348,75 | 0,327 4 |

Повторяемость при C0 : 0,008 2 мг/м3

Повторяемость при C1 : 0,373 3 мг/м3

Повторяемость при C7: 0,327 4 мг/м3

Предел обнаружения: 0,099 9 мг/м3

A.3 Несоответствие

Для показателя несоответствия в таблице А.3 приведено среднее значение повторных измерений по сравнению с допустимыми эталонными значениями. Остаточные значения рассчитываются как в абсолютных, так и в относительных величинах. Относительные остаточные значения представлены на графике по сравнению с концентрациями на
рисунке А.1.

Таблица А.3 — Результаты испытаний на несоответствие

| Ci мг/м3 | Yi мг/м3 | Ei мг/м3 | Ei,rel % |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,06 | -0,06 | -0,02 |
| 47,29 | 49,43 | -2,14 | -0,54 |
| 77,57 | 80,37 | -2,80 | -0,70 |
| 134,2 | 138,95 | -4,75 | -1,19 |
| 214,33 | 216,46 | -2,13 | -0,53 |
| 249,75 | 249,3 | 0,45 | 0,11 |
| 302,13 | 300,88 | 1,25 | 0,31 |
| 352,12 | 349,12 | 3,00 | 0,75 |
| 400,06 | 395,34 | 4,72 | 1,18 |

Рисунок А.1 — Относительные остаточные значения Ei,rel в зависимости от концентраций Ci

Максимальное отклонение (остаточное значение) составляет 1,2 % от диапазона. Несоответствие для C3 и C8 присутствует, если критерий несоответствия составляет менее 1%. Если критерий равен 2%, то несоответствие отсутствует.

A.4 Дрейф

В таблицах А.4 и А.5 приведены результаты испытаний дрейфа, результаты расчетов приведены на рисунках А.2 (для C0) и А.3 (для C4), которые показывают графический тренд и линейную регрессию, определенную на основании результатов

Таблица А.4 — Результаты испытания дрейфа

| n | t | Y0,j | Y4,j | (t -t)2 | t Y0,j | t Y4,j | t 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0,80 | 210,29 | 25 600 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2 | 20 | 0,82 | 209,78 | 19 600 | 16,4 | 4 195,6 | 400 |
| 3 | 40 | 0,81 | 210,79 | 14 400 | 32,4 | 8 431,6 | 1 600 |
| 4 | 60 | 0,83 | 210,29 | 10 000 | 49,8 | 12 617,4 | 3 600 |
| 5 | 80 | 0,84 | 209,79 | 6 400 | 67,2 | 16 783,2 | 6 400 |
| 6 | 100 | 0,85 | 209,78 | 3 600 | 85,0 | 20 978,0 | 10 000 |
| 7 | 120 | 1,01 | 211,79 | 1 600 | 121,2 | 25 414,8 | 14 400 |
| 8 | 140 | 0,80 | 211,29 | 400 | 112,0 | 29 580,6 | 19 600 |
| 9 | 160 | 0,91 | 212,29 | 0 | 145,6 | 33 966,4 | 25 600 |
| 10 | 180 | 0,85 | 210,28 | 400 | 153,0 | 37 850,4 | 32 400 |
| 11 | 200 | 1,00 | 211,79 | 1 600 | 200,0 | 42 358,0 | 40 000 |
| 12 | 220 | 0,91 | 209,78 | 3 600 | 200,2 | 46 151,6 | 48 400 |
| 13 | 240 | 0,95 | 211,28 | 6 400 | 228,0 | 50 707,2 | 57 600 |
| 14 | 260 | 1,03 | 209,28 | 10 000 | 267,8 | 54 412,8 | 67 600 |
| 15 | 280 | 1,09 | 210,28 | 14 400 | 305,2 | 58 878,4 | 78 400 |
| 16 | 300 | 1,01 | 209,78 | 19 600 | 303,0 | 62 934,0 | 90 000 |
| 17 | 320 | 1,11 | 210,29 | 25 600 | 355,5 | 67 292,8 | 102 400 |
| Сумма | 2 720 | 15,62 | 3 578,85 | 163 200 | 2 642,3 | 572 552,8 | 598 400 |

Таблица А.5 — Результаты испытания дрейфа

Рисунок А.2 — Результат испытания дрейфа при концентрации С0

Рисунок А.3 — Результат испытания дрейфа при концентрации C4

Библиография

[1] VIM, International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology BIPM/IEC/IFCC/ ISO/IUPAC/ IUPAP/OIML (Международный словарь основных и общих терминов в метрологии1993 г)

[2] GUM, Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement BIPM/IEC/IFCC/ISO/ IUPAC/IUPAP/OIML (Руководство по представлению неопределенности при измерениях, 1993 год, исправлено и переиздано в 1995 году)

[3] ISO 11095:1996, Linear calibration using reference materials (Линейная калибровка с использованием эталонных материалов)

[4] ISO 11843-1: 1997, Capability of detection — Part 1: Terms and definitions (Способность обнаружения - Часть 1: Термины и определения)

[5] ISO 11843-2, Capability of detection — Part 2: Methodology in the linear calibration case (Способность обнаружения - Часть 2: Методика для случая линейной калибровки)

[6] ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий)

МКС 13.040.01 (IDT)

Ключевые слова: качество воздуха, выбросы, оценка, характеристики, методика выполнения измерений, влияющие величины

МКС 13.040.01 (IDT)

Ключевые слова: качество воздуха, выбросы, оценка, характеристики, методика выполнения измерений, влияющие величины

РАЗРАБОТЧИК:

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

| Исполнительный Директор |  | Н. Радостовец |
| --- | --- | --- |
| Директор департамента технического регулирования и метрологии |  | А. Калдарбек |