Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Угли каменные

ИСПЫТАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИЛАТОМЕТРА ОДИБЕРА-АРНУ

СТ РК ISO/DIS 349

(ISO/DIS 349:2019 Hard coal — Audibert-Arnu dilatometer test, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от «   » ____ 202_года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO/DIS 349:2019 Hard coal — Audibert-Arnu dilatometer test (Угли каменные. Испытание с применением дилатометра Одибера-Арну).

Международный стандарт ISO/DIS 349:2019 разработан подкомитетом ПК  5 «Методы анализа» технического комитета ISO/TC 27 «Твердые минеральные топлива».

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ ЗРК и технического регламента Республики Казахстан «Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки», утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2010 года № 731.

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Введение

Дилатометр Одибера-Арну используется для определения свойств коксования каменного угля или смесей каменного угля в лабораторном масштабе.

В принципе, испытание не предназначено и не может использоваться для определения давления, оказываемого твердыми углями на стенки промышленных печей для карбонизации.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Угли каменные

ИСПЫТАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИЛАТОМЕТРА ОДИБЕРА- АРНУ

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения дилатометрических показателей, характеризующих вспучиваемость каменных углей при нагревании в стандартных условиях.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

ISO 1953:2015 Hard coal — Size analysis by sieving (Каменный уголь. Гранулометрический ситовый анализ).

ISO 1213-2:2016 Solid mineral fuels — Vocabulary — Part 2: Terms relating to sampling, testing and analysis (Топливо твердое минеральное. Словарь. Часть 2. Термины, относящиеся к отбору проб, испытанию и анализу).

ISO 18283:2006 Hard coal and coke — Manual sampling (Уголь каменный и кокс. Ручной отбор проб).

ISO 13909-4:2016 Hard coal and coke — Mechanical sampling — Part 4: Coal — Preparation of test samples (Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 4. Уголь. Подготовка проб для испытаний).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 1213-2, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Температура размягчения

Температура начального сжатия (temperature of initial contraction): Температура, при которой поршень опускается на 0,5 мм.

Примечание – См. температуру TI на рисунке 1.

3.2 Температура максимального сжатия (temperature of maximum contraction): Температура, при которой поршень достигает самого нижнего положения.

Примечание – См. температуру TII на рисунке 1.

3.3 Температура максимального расширения (temperature of maximum dilatation): Температура, при которой поршень достигает своего самого высокого положения.

Проект, редакция 1

Примечание – См. температуру TIII на рисунке 1.

3.4 Максимальное сжатие (maximum contraction): Максимальное движение поршня дилатометра вниз, измеренное от нулевой точки.

Примечания

1 Максимальное сжатие выражено в процентах от исходной длины

2 См. a на рисунке 1.

3.5 Максимальное расширение (дилатация) (maximum dilatation): Максимальное смещение поршня дилатометра вверх после сжатия, измеренное от нулевой точки.

Примечания

1 Максимальное расширение выражено в процентах от исходной длины

2 См. b на рисунке 1. Значение может быть, как положительным, так и отрицательным.

3.6 Повторяемость (repeatability): Максимально допустимая разница между двумя определениями, которые проводятся в одной и той же лаборатории, одним и тем же специалистом, с одним и тем же аппаратом на испытательных образцах, приготовленных из одного и того же испытательного образца и испытанных одновременно в двух разных ретортах в течение одного цикла нагрева или по отдельности в одном и том же цикле реторта во время разных циклов нагрева

3.7 Воспроизводимость (reproducibility): Максимально допустимая разница между средними значениями двух определений, которые проводятся в каждой из двух лабораторий, на репрезентативных порциях, взятых из одного и того же образца брутто, после последней стадии подготовки образца

4 Сущность метода

При этом угольный стержень, изготовленный из измельченного угля и спрессованный под давлением, помещают в точно калиброванную узкую трубку и закрывают калиброванным стальным поршнем, который проходит в отверстие трубки.

Устройство в том числе трубку, угольный стержень и поршень нагревают с постоянной и определенной скоростью.

Систематически снимая показания перемещения поршня под влиянием температуры и выражая отмеченные перемещения в процентах от первоначальной длины угольного стержня, можно вычертить кривые дилатации, показанные на рисунке 1.

Рисунок 1 – Смещение поршня температурой

Следующие элементы характерны для смещения профиля на рисунке 1                                  (см. примечание ниже):

Y смещение поршня (или дилатация) в процентах

T1 температура, при которой поршень смещается на 0,5 мм1: температура размягчения или температура начального сжатия.

T2 температура, при которой поршень достигает самого нижнего положения: температура максимального сжатия.

T3 температура, при которой поршень достигает своего самого высокого положения: температура максимального расширения.

a максимальное сжатие длины стержня, %.

b максимальное расширение длины стержня, %.

Типы кривых дилатации представлены в приложении A.

Примечание – Основные факторы, влияющие на результаты этого эмпирического испытания:

a) ухудшение качества угля в результате плохого хранения или неправильной сушки;

b) отклонение от допустимых пределов:

1) внутренние размеры трубки дилатометра,

2) зазор между трубкой и поршнем,

3) масса поршня,

4) размеры формы;

c) отклонение от установленных средней скорости и характера нагревания;

d) отклонение от технических требований к подготовке пробы относительно максимального размера частиц угля или длины стержня после утрамбовывания.

5 Аппаратура

5.1 Установка для изготовления угольного стержня

5.1.1 Форма, полированная внутри, с приспособлениями; см. рисунок 2.

5.1.2 Калибр, см. рисунок 2.

5.1.3 Выталкивающий поршень, пример которого показан на рисунке 3.

5.1.3 Пресс, пример которого показан на рисунке 4.

5.2 Диламометр и вспомогательные приспособления

5.2.1 Трубки и поршни дилатометра, см. рисунок 5.

5.3 Прочая аппаратура

5.3.1 Электрическая печь, как показано на рисунке 6, состоит из металлического блока, устойчивого к окислению и имеющего высокую температуру плавления. В качестве материала может быть использована алюминиевая бронза. Металлический блок должен иметь не менее двух отверстий диаметром 15 мм, глубиной 350 мм, в которые вставляются трубки дилатометра, и одно отверстие глубиной 350 мм, в которое вставляется прибор, измеряющий температуру. Блок нагревается с помощью изолированной проволочной обмотки. Система управления позволяет поддерживать любую скорость нагревания до 5 °С/мин в диапазоне температур 300–550 °С.

Конструкция печи должна обеспечивать одинаковые температурные условия в трубках дилатометра, помещенных в отверстия в стандартном положении.

Для проверки этого печь нагревают со скоростью 5 °С/мин. При температуре около 450 °С проверяют часть трубки дилатометра, помещенную в печь и равную 180 мм, сравнивая показания обычного и контрольного температурно-измерительных устройств.

1) Или одно деление, если шкала откалибрована в процентах от стандартной длины стержня.

Расхождение между показаниями контрольного прибора и средней температурой, показанной обычным температурно-измерительным прибором, не должно превышать:

±2 °C в нижних 120 мм,

±5 °C от 120 до 180 мм

Эту проверку не следует смешивать с последующей калибровкой температурно-измерительного устройства; она предполагает измерение только температурных изменений вдоль трубки.

Печь следует оборудовать регулируемой шкалой для каждого отверстия. Шкалу предпочтительно наносить на зеркале, по которому перемещается указательная стрелка поршня. Шкала должна быть длиной не менее 180 мм и иметь калибровку в миллиметрах или процентах стандартной длины угольного стержня (60±0,25, см. 5.1).

При необходимости аппарат можно снабдить автоматическим регулятором нагревания и устройством для автоматической записи кривой.

5.3.2 Температурно-измерительное устройство, состоящее из термопары с точностью измерения до 1 °С.

5.3.3 Приспособления для чистки, включающие следующее:

5.3.3.1 Сверло диаметром около 7,8 мм;

5.3.3.2 Латунная проволочная щетка, диаметр которой должен немного превышать 8 мм;

5.3.3.3 Развертка, состоящая из стального стержня полукруглой формы, диаметром                        7,95 мм. Общая длина приспособления для чистки – 400 мм.

5.4 Калибровка прибора

Калибровка прибора производится путем сравнения температуры в трубке дилатометра в каждом отверстии с температурой, указанной устройством измерения температуры в его стандартном положении. Калибровку проводят на требуемую скорость нагревания при помощи термопары (диаметр проволоки приблизительно равен 0,6 мм); которая касается стенки трубки на высоте 30 мм от дна трубки. В процессе испытания корректируют показания температур по разности, получаемой во время калибровки.

5.5 Контроль

5.5.1 Диламометр

Для контроля износа трубки и поршня после 100 определений, проведенных в одной трубке, сравнить результаты последующих четырех определений в этой трубке с полученными в новой трубке. Для этой цели провести испытание четырех проб углей.

Износ следует определить, как отношение разности показателей расширения (дилатации) в процентах, полученного в старой и новой трубках, к «относительной длине» угольного стержня в новой трубке. Относительную длину выражать как отношение длины угольного стержня в конце опыта в новой трубке к его первоначальной длине.

Значения, полученные таким образом на четырех пробах угля, усреднить. Если полученное среднее значение более 3,5 %, независимо от знака старую трубку отбраковать                               (см. приложение B). Если значение не превышает 3,5 %, старую трубку можно использовать еще при проведении 25 определений.

5.5.2 Форма

Необходимо периодически проверять износ трамбовочной формы с помощью манометра, который также можно использовать для проверки новых форм. Износ формы периодически контролируют калибром:

a) на нем будут видны два штриха, форма слишком мала и ее следует расширить;

b) будет виден один штрих – форма удовлетворительная;

c) не будет видно штрихов – форма износилась, ее следует заменить новой.

6 Отбор и подготовка пробы

Поскольку некоторые виды каменного угля очень подвержены окислению, необходимо свести к минимуму контакт с воздухом после уменьшения валовой пробы.

Поэтому пробы для испытания после сокращения хранят в атмосфере азота, не содержащего кислород.

Необходимо следить за тем, чтобы отобранная проба была представительной, а именно подготовлен и разделен в соответствии с ISO 13909-4.

Подходящее соотношение между массой испытуемой пробы и максимальным размером частиц представлено в таблице 1. Данные этой таблицы взяты из таблицы 3 в ISO 18283:

Таблица 1 – Соотношение между массой испытуемой пробы и максимальным размером частиц

| Максимальный размер частиц, мм | Минимальная масса пробы для испытания, г |
| --- | --- |
| 5 | 250 |
| 4 | 1 500 |
| 3 | 800 |
| 2 | 250 |
| 1,5 | 175 |

Максимальный размер частиц необходимо измельчить до 1,5 мм. Часть пробы перемещивают и берут от 50 до 100 г. Пробу необходимо измельчить, чтобы пропустить через сито с сеткой 0,212 мм. Обе операции дробления должны контролироваться таким образом, чтобы получался минимум мелких частиц (см. примечание). Еще раз перемешать и провести определение на пробе массой 10,0 г. Смочить эту пробу в 1 мл воды и тщательно перемешать до получения водно-угольной пасты. Слишком интенсивное перемешивание может вызвать затруднения при удалении стержня из формы. По этой же причине необходимо, чтобы подготовка стержня производилась без перерыва.

Примечание – Слишком тонкое измельчение угля отрицательно сказывается на результате определения и приводит к снижению %D. Образец должен быть тщательно измельчен, чтобы пройти через сито с размером ячеек 0,212 мм (70 меш) с минимальным количеством мелких частиц .

7 Проведение испытания

7.1 Подготовка угольного стержня

Форму необходимо поместить на ее опору с большим отверстием вверх и установить  воронку на форму. Увлажненный уголь поместить в воронку и слегка утрамбовать его в форму не перемещая воронку, с помощью шплинта для забивки. Форму необходимо поместить под трамбовку грузом, чтобы утрамбовать образец, опуская поршень три или четыре раза до наполнения формы утрамбованным углем до верхней расширенной части. Повторить это три или четыре раза, пока форма не заполнится.

Для того чтобы извлечь угольный стержень из формы, необходимо снять подставку и воронку. Поместить направляющую выталкивателя в конце формы, соответствующей меньшему диаметру стержня. Поместить направляющую трубку на другой конец формы, а емкость в направляющую трубку. Затем вставить поршень эжектора в направляющую и нажать угольный стержень на сосуд с помощью пресса (см. примечание).

Затем отрегулировать длину стержня до (60±0,25) мм, в случае необходимости отрезая толстый конец тонким лезвием.

Примечание – При работе с углями, которые трудно удалить из формы, рекомендуется время от времени извлекать поршень выталкивателя и очищать его , при этом одновременно очищать внутреннюю поверхность формы.

7.2 Определение расширения (дилатация)

Уголь необходимо нагреть в течение минуты до температуры 3 °C.

Осторожно вставьит стержень толстым концом вперед в трубку дилатометра и очень осторожно надавить на него поршнем.

Поместить трубку и содержимое в одно из отверстий металлического блока, когда температура печи составляет 330 °C. Поместить в любое отверстие в блоке, которое не используется пустой трубой в комплекте с ее поршнем. Если в исключительных случаях Т1 составляет менее 350 °C, то загрузка печи должна производиться при температуре на 20 °C ниже Т1.

После того, как заряженная трубка дилатометра была вставлена в печь, необходимо дождаться, пока указатель индикатора поршня достигнет положения равновесия, перед регулировкой нуля на шкале. Это положение должно быть достигнуто примерно через 5 минут.

Сразу же после того, как трубка дилатометра и поршневой узел помещены в печь, температура начинает падать, и нагрев должен регулироваться таким образом, чтобы восстановить температуру 330 °C в конце 7-10 мин.

После достижения 340 °C повышение температуры должно быть очень устойчивым, поминутным и равным указанной скорости, с допуском ±3 % от указанного повышения температуры в течение 5-минутного периода (см. примечание).

В течение каждого 5-минутного периода специалист должен регулировать скорость нагрева, чтобы исправить любое отклонение, наблюдавшееся в предыдущем периоде, во избежание накопления ошибок.

Если кривая не записывается автоматически, отмечают время, положение поршня и температуру через интервалы не более 5 °С. В диапазоне критических температур для определения точной формы кривой следует нанести достаточное количество точек.

После достижения максимального расширения нагревание продолжать в течение еще                      5 мин, затем нагревание прекратить и поршень немедленно удалить во избежание его застревания. Проводят повторное отдельное испытание.

Примечание – Указанный допуск (±3 % от указанного увеличения температуры в течение пятиминутного периода) трудно достижим, если в показания прибора, применяемого для измерения температуры, надо вводить поправки на 1 °С. В этом случае рекомендуется допуск, равный ±1 °С за пятиминутный период.

7.3 Очистка трубы и поршня

Испытания следует проводить при тщательно очищенных поршней и трубке дилатометра. Рекомендуется следующий метод очистки:

7.3.1 Трубка и пробка

Снять пробку, раздробить полукокс и сверлом (5.3.3.1) удаляют его в возможно большем количестве. Завершить очистку реторты с помощью щетки из латунной проволоки (5.3.3.2) и развертки (5.3.3.3), если необходимо. Очистить конец пробки очень тонкой наждачной бумагой, стараясь, насколько это возможно, не истирать металл.

7.3.2 Поршень

Поршень вместе с основанием очищают очень тонкой наждачной бумагой, следя за тем, чтобы не закруглить края, и проверяют скольжение поршня в трубке.

8 Выражение результатов

Вычисляют наблюдаемые изменения длины в процентах от начальной длины стержня.

9 Прецизионность определения

Таблица 2 – Прецизионность по Дилатации

|  | Максимально допустимое расхождение между результатами |  |
| --- | --- | --- |
|  | Та же лаборатория (Сходимость) | Разные лаборатории (Воспроизводимость) |
| Дилатация |  |  |
|  | Где b это максимальная дилатация, выраженная в процентах | (см. 92) |

9.1 Повторяемость

Максимально допустимая разница между двумя определениями, которые проводятся в одной и той же лаборатории одним и тем же оператором с одним и тем же устройством на испытательных образцах, приготовленных из одного и того же испытательного образца и испытанных одновременно в двух разных ретортах в течение одного цикла нагрева или по отдельности в той же реторте во время разных циклов нагрева. Она не должна превышать значения, указанные в таблице 2.

Примечание – Это заявление о точности, по-видимому, было просто введено в ISO 349:1975 из Рекомендации ISO R349 в 1972 году. Другими словами, оно, скорее всего, не было получено из ILS.

9.2 Воспроизводимость

Расхождения между результатами определений, проведенных в двух различных лабораториях на представительных навесках, взятых из той же пробы, не должны превышать значений, указанных в таблице 2.

Никакие значения для воспроизводимости не могут быть указаны для определений, проведенных в разных лабораториях, поскольку нет достаточных доказательств, на которых можно основывать такие значения.

10 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать следующие данные:

a) Ссылку на СТ РК ISO/DIS 349;

b) Идентификацию образца;

c) Дату определения;

d) скорость нагрева;

e) кривую изменений длины в процентах, в зависимости от температуры по стандартной относительной шкале;

f) скорректированные температуры T1, T2 и T3 округленные с точностью до 5 °C;

g) значение контракции (а) в процентах, округленное до целого числа;

h) значение дилатации (b) в процентах, округленное:

1) до целого числа – при отрицательной дилатации;

2) с точностью до 5 % - при положительной дилатации до 100 % включительно;

3) с точностью до 10 % - при положительной дилатации свыше 100 %.

Приложение A

(информационное)

Типы кривых дилатации

a) Положительная дилатация

b) Отрицательная дилатация

c) Только сжатие

d) Сжатие отмечено при температуре 500 °C

Условные обозначения

X температура

Y смещение (%)

Приложение B

(обязательное)

Для контроля износа трубки и поршня после 100 определений, проведенных в одной трубке, сравнивают результаты последующих четырех определений в этой трубке с полученными в новой трубке. Результаты контролируют следующим образом:

Если 	bo это дилатация со старой трубкой, и

bn это дилатация с новой трубкой,

рассчитать соотношение:

Затем, если среднее значение x для четырех углей с учетом знака больше 3,5 независимо от знака, старая трубка должна быть отклонена.

Примеры

1

| Уголь | bo | bn | bo - bn | x |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 100 | 113 | - 13 | - 6,1 |
| B | 13 | 17 | - 4 | - 3,4 |
| C | 61 | 59 | 2 | 1,3 |
| D | 45 | 55 | - 10 | - 6,4 |

Среднее значение x = - 3,6

Следовательно, старая трубка должна быть отклонена.

2

| Уголь | bo | bn | bo - bn | x |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E | 54 | 56 | - 2 | - 1,3 |
| F | 81 | 80 | 1 | 0,6 |
| G | 109 | 117 | - 8 | - 3,7 |
| H | 40 | 44 | - 4 | - 2,8 |

Среднее значение x = - 1,8

Поэтому старая трубка может использоваться для дальнейших 25 определений, после чего она должна быть повторно осмотрена.

Размеры в миллиметрах

Рисунок 2 – Форма и вспомогательные приспособления

Размеры в миллиметрах

Рисунок 3 – Поршень

Размеры в миллиметрах

Эти размеры могут быть увеличены до 230 и 84 мм соответственно.

Рисунок 4 – Приспособление для выталкивания угольного стержня-пресс

Размеры в миллиметрах

| Зазор между трубкой и поршнем должен составлять 0,2 ± 0,05 мм. Собранный дилатометр. | Основание сварено или привинчено герметично при температуре до 550 °С |
| --- | --- |

Материал: Хромоникелевая сталь

Рисунок 5 – Дилатометрическая трубка и поршень

Размеры в миллиметрах

Рисунок 6 – Пример подходящей электрической цепи

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

Таблица В.А1 – Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 1213-2:2016 Solid mineral fuels — Vocabulary — Part 2: Terms relating to sampling, testing and analysis (Топливо твердое минеральное. Словарь. Часть 2. Термины, относящиеся к отбору проб, испытанию и анализу) | IDT | СТ РК ИСО 1213-2-2008 Топливо твердое минеральное. Термины и определения. Часть 2. Отбор проб, испытание и анализ |
| ISO 18283:2006 Hard coal and coke — Manual sampling (Уголь каменный и кокс. Ручной отбор проб) | IDT | СТ РК ИСО 18283-2008 Уголь каменный и кокс. Ручной отбор проб |
| ISO 13909-4:2016 Hard coal and coke — Mechanical sampling — Part 4: Coal — Preparation of test samples (Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 4. Уголь. Подготовка проб для испытаний) | IDT | СТ РК ИСО 13909-4-2008 Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 4. Уголь. Подготовка проб для испытаний. |

МКС 73.040 IDT Ключевые слова: Угли каменные, испытание с применением дилатометра Одибера-Арну, уголь, сущность метода

МКС 73.040 IDT Ключевые слова: Угли каменные, испытание с применением дилатометра Одибера-Арну, уголь, сущность метода

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора						И. Хамитов

Начальник

Центра стандартизации						А. Кудайбергенова

Заместитель Начальника

Центра стандартизации						Е. Кулешова

Специалист

Центра стандартизации						А. Абишева