Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УГОЛЬ И КОКС

Определение химического состава золы

Инструментальные методы

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации № 6 «Уголь и продукты его переработки» на базе ТОО «Научно-исследовательский центр «Уголь»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от __________ 2021 г. №______

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан 
«О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ ЗРК и технического регламента Республики Казахстан «Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки», утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2010 года № 731

- 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

УГОЛЬ И КОКС

Определение химического состава золы

Инструментальные методы

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на уголь и кокс и устанавливает порядок определения химического состава золы инструментальными методами:

- спектрометрическим – содержание массовых долей оксидов: диоксида кремния (SiO2), оксида алюминия (Al2O3), оксида магния (MgO), оксида кальция (CaO), оксида калия (K2O), оксида натрия (Na2O), оксида фосфора (P2O5), диоксида титана (TiO2), триоксида серы (SO3), смешанного оксида марганца (Mn3O4), оксида железа (Fe2O3) в золе угля и кокса;

- фотометрическим – содержание массовой доли оксида железа (Fe2O3) в золе угля и кокса.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации.

СТ РК 1381-2012 Угли и продукты их переработки. Отбор проб со склада.

ГОСТ 199-78 Реактивы. Натрий уксуснокислый 3- водный. Технические условия.

ГОСТ ISO 1171-2012 Топливо твердое минеральное. Определение зольности.

ГОСТ ISO 1213-2-2018 Топливо твердое минеральное. Словарь. Часть 2. Термины, относящиеся к отбору проб, испытанию и анализу.

ГОСТ ISO 3310-1-2002 Сита контрольные. Часть 1. Сита контрольные из металлической проволочной ткани. Технические требования и испытания.

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия.

ГОСТ 4461-77 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия.

ГОСТ 5456-79 Реактивы. Гидроксиламина гидрохлорид. Технические условия.

ГОСТ  6709-72  Вода дистиллированная. Технические  условия.

ГОСТ 9815-75 Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы. Метод отбора пластовых проб.

ГОСТ  10484-78  Реактивы. Кислота фтористоводородная. Технические  условия.

ГОСТ 10538-87 Топливо твердое. Методы определения химического состава золы.

ГОСТ 10742-71 Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и угольные брикеты. Методы отбора и подготовки проб для лабораторных испытаний.

Проект, редакция 1

ГОСТ ISO 13909-2-2018 Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 2. Уголь. Отбор проб из движущихся потоков.

ГОСТ ISO 13909-3-2018 Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 3. Уголь. Отбор проб от стационарных партий.

ГОСТ ISO 13909-4-2018 Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 4. Уголь. Подготовка проб для испытаний.

ГОСТ ISO 13909-5-2018 Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 5. Кокс. Отбор проб из движущихся потоков.

ГОСТ ISO 13909-6-2018 Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 6. Кокс. Подготовка проб для испытаний.

ГОСТ ISO 14180-2018 Топливо твердое минеральное. Отбор пластовых проб.

ГОСТ ISO 18283-2014 Уголь каменный и кокс. Ручной отбор проб

ГОСТ 23083-78 Кокс каменноугольный, пековый и термоантрацит. Методы отбора и подготовки проб для испытаний.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ГОСТ ISO 1213-2.

4 Отбор и подготовка проб

4.1 Отбор проб по СТ РК 1381, ГОСТ 9815, ГОСТ 10742, ГОСТ ISO 13909-2, ГОСТ ISO 13909-3, ГОСТ ISO 13909-5, ГОСТ ISO 14180, ГОСТ ISO 18283, ГОСТ 23083.

4.2 Подготовка проб по ГОСТ 10742, ГОСТ ISO 13909-4, ГОСТ ISO 13909-6, ГОСТ 23083.

4.3 Уголь или кокс, используемый для испытания, измельчают до размера частиц, проходящих через сито с размером отверстий 212 мкм (0,212 мм).

4.4 Подготовленную аналитическую пробу озоляют по ГОСТ ISO 1171.

4.5 Золу растирают фарфоровым пестиком в фарфоровой ступке и прокаливают в муфельной печи при температуре (800±15) ºС в течение (30±10) мин.

5 Определение содержания оксидов в угле и коксе спектрометрическим методом

5.1 Сущность метода

Метод основан на предварительном озолении аналитической пробы угля или кокса, разложении в кислотах и определении содержания оксидов в растворе с использованием спектрометра.

5.2 Реактивы и материалы

5.2.1 Азот с чистотой 99,5 %.

5.2.2 Сжатый воздух.

5.2.3 Аргон с чистотой 99,995 %.

5.2.4 Кислота серная по ГОСТ 4204, х.ч. раствор 1:1.

5.2.5 Кислота азотная по ГОСТ 4461, х.ч. концентрированная.

5.2.6 Кислота фтористоводородная по ГОСТ 10484, х.ч. концентрированная.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Фтористоводородная кислота является чрезвычайно агрессивным химическим веществом, при работе с которой следует соблюдать осторожность. Растворяет стекло, поэтому хранится в пластмассовой таре.

5.2.7 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

5.2.8 Стандартные образцы состава растворов элементов (одно- и/или многокомпонентные).

5.3 Аппаратура и средства измерений

5.3.1 Атомно-эмиссионный спектрометр с диапазоном волн от 165 до 800 нм.

5.3.2 Воздушный компрессор с выходным давлением для азота в диапазоне от 275 до 825 кПа, для аргона – от 550 до 825 кПа, для сжатого воздуха – от 550 до 825 кПа.

5.3.3 Охладитель с рециркуляцией (или аналогичным охлаждающим блоком) со следующими метрологическими характеристиками:

- мощность охлаждения при 20 оС – 2000 Вт;

- стабильность задаваемой температуры ±1 оС;

- скорость потока, создаваемого насосом в диапазоне от 8,0 до 20,0 л/мин;

- давление охлаждающей воды в диапазоне от 310 до 550 кПа.

5.3.4 Персональный компьютер (далее – ПК), с установленной программой обработки и выдачи результатов испытаний в электронном и бумажном виде.

5.3.5 Печь муфельная, способная поддерживать температуру (800±15) ºС.

5.3.6 Сито с размерами отверстий 212 мкм (0,212 мм) в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 3310-1.

5.3.7 Фарфоровая ступка с пестиком.

5.3.8 Тигель из стеклоуглерода вместимостью 50 см3.

5.3.9 Весы с точностью взвешивания до ±0,0002 г.

5.3.10 Водяная баня  или электрическая плитка с терморегулятором до (90±10) ºС.

5.3.11 Пластмассовый стаканчик вместимостью 10 см3.

5.3.12 Цилиндр по ГОСТ 25336 вместимостью 25 см3.

5.3.13 Мерная колба по ГОСТ 25336 вместимостью 50 см3, 100 см3 и 250 см3.

5.3.14 Пипетки по ГОСТ 29227 вместимостью 2 см3, 5 см3 и 10 см3.

5.4 Проведение испытания

5.4.1 Отбор и подготовка проб по разделу 4.

5.4.2 Подготовка к работе и градуировка спектрометра осуществляется в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора до начала испытания проб.

Градуировку проводят с использованием стандартных образцов путем построения градуировочного графика (кривой) по одной или нескольким точкам. Построение градуировочного графика (кривой) выполняется в автоматическом режиме в соответствии с программным обеспечением спектрометра.

5.4.3 Взвешивают навеску золы массой (0,4000±0,0002) г, помещают в тигель из стеклоуглерода.

5.4.4 Приливают пипеткой 3 см3 раствор 1:1 серной кислоты, затем пластмассовым стаканчиком 10 см3 концентрированной фтористоводородной кислоты и выпаривают на водяной бане при температуре (90±10) ºС в течение (40±5) мин.

5.4.5 По истечении указанного времени приливают 1 см3 концентрированной азотной кислоты и продолжают выпаривание до образования влажных солей.

5.4.6 Тигель охлаждают до комнатной температуры, приливают цилиндром 25 см3  дистиллированной  воды и нагревают на водяной бане при температуре (90±10) ºС  в течение (30±5) мин до растворения осадка.

5.4.7 Переносят содержимое тигля в мерную колбу вместимостью 50 см3 и доводят до метки 1 %-ным раствором азотной кислоты (раствор А).

5.4.8 Отбирают пипеткой 2,5 см3  полученного раствора А,  переносят в мерную колбу на 50 см3 и доводят до метки 1 %-ным раствором азотной кислоты.

5.4.9 Полученный окрашенный раствор анализируют на спектрометре по отношению к холостому раствору, проведенному через весь ход анализа.

5.4.10 При анализе пробы золы выполняют два параллельных определения (используют две навески).

5.5 Обработка результатов

5.5.1 Программное обеспечение спектрометра автоматически рассчитывает полученные значения массовых долей оксидов и выводит на экран монитора ПК, соединенного со спектрометром.

5.5.2 Результаты испытаний представляют собой средние арифметические значения двух параллельных определений.    Показатели выражаются в процентах и округляются до 0,01 %.

5.5.3 Из полученных данных формируют Протокол испытаний (см. раздел 7).

5.6 Прецизионность

5.6.1 Повторяемость

Расхождения между результатами двух определений, проведенных в одной лаборатории, одним исполнителем, с использованием одной и той же аппаратуры, на представительных пробах угля или кокса, отобранных от одного и того же материала, не должны отличаться более чем на величину предела повторяемости, указанную в таблице 1.

Таблица 1 – Максимально допустимые расхождения между результатами

В процентах

| Наименование и обозначение показателя | Массовая доля показателя | Предел |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | повторяемости, r | воспроизводимости, R |
| Массовая доля диоксида кремния (SiO2) | менее 10 более 10 | 0,3 0,5 | 0,5 2,0 |
| Массовая доля оксида алюминия (Al2O3) | менее 10 более 10 | 0,2 0,5 | 0,5 2,0 |
| Массовая доля оксида магния (MgO) | менее 10 более 10 | 0,2 0,3 | 0,4 1,0 |
| Массовая доля оксида кальция (CaO) | менее 10 более 10 | 0,2 0,5 | 0,5 2,0 |
| Массовая доля оксида калия (K2O) | менее 1,0 более 1,0 | 0,1 0,2 | 0,2 0,5 |
| Массовая доля оксида натрия (Na2O) | менее 1,0 более 1,0 | 0,1 0,2 | 0,2 0,5 |
| Массовая доля оксида фосфора (P2O5) | менее 1,0 более 1,0 | 0,05 0,2 | 0,1 0,5 |
| Массовая доля диоксида титана (TiO2) | менее 10 более 10 | 0,1 0,2 | 0,2 0,5 |
| Массовая доля триоксида серы (SO3) | менее 10 более 10 | 0,2 0,3 | 0,3 0,5 |
| Массовая доля оксида марганца (Mn3O4) | менее 5 более 5 | 0,2 0,3 | 0,3 0,5 |
| Массовая доля оксида железа в золе (Fe2O3) | менее 10 более 10 | 0,2 0,5 | 0,5 2,0 |

5.6.2 Воспроизводимость

Расхождения между результатами двух определений, проведенных в двух разных лабораториях, на представительных пробах угля или кокса, отобранных от одного и того же материала, не должны отличаться более чем на величину предела воспроизводимости, указанную в таблице 1.

5.6.3 При возникновении разногласий в оценке результатов испытаний определения оксидов в золе угля или кокса спектрометрическим методом анализы должны выполняться стандартным методом по ГОСТ 10538.

6 Определение содержания оксида железа в угле и коксе фотометрическим методом

6.1 Сущность метода

Метод основан на предварительном озолении аналитической пробы угля и кокса, разложении в кислотах и определении содержания оксида железа в растворе с использованием фотометра.

6.2 Реактивы

6.2.1 Кислота серная по ГОСТ 4204, х.ч раствор 1:1.

6.2.2 Кислота азотная по ГОСТ 4461, х.ч. концентрированная.

6.2.3 Кислота фтористоводородная по ГОСТ 10484, х.ч. концентрированная.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Фтористоводородная кислота является чрезвычайно агрессивным химическим веществом, при работе с которой следует соблюдать осторожность. Растворяет стекло, поэтому хранится в пластмассовой таре.

6.2.4 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

6.2.5 Гидроксиламин солянокислый по ГОСТ 5456, раствор с массовой долей 10 %.

6.2.6 Орто-фенантролин, раствор с массовой долей 0,1 %.

6.2.7 Натрий уксуснокислый по ГОСТ 199, раствор с массовой долей 25 %.

6.2.8 Стандартный образец состава золы угля или кокса.

6.2.9 Стандартный образец состава раствора ионов железа (III).

6.3 Аппаратура и средства измерений

6.3.1 Фотометр фотоэлектрический с диапазоном длин волн от 315 до 990 нм, с пределом допускаемой основной абсолютной погрешности установки длины волны 3 нм.

6.3.2 Печь муфельная, способная поддерживать температуру (800±15) ºС.

6.3.3 Сито с размерами отверстий 212 мкм (0,212 мм) в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 3310-1.

6.3.4 Фарфоровая ступка с пестиком.

6.3.5 Тигель из стеклоуглерода вместимостью 50 см3

6.3.6 Весы с точностью взвешивания до ±0,0002 г.

6.3.7 Водяная баня  или электрическая плитка с терморегулятором до (90±10) ºС.

6.3.9 Пластмассовый стаканчик вместимостью 10 см3.

6.3.10 Цилиндр по ГОСТ 25336 вместимостью 25 см3.

6.3.11 Мерные колбы по ГОСТ 25336 вместимостью 50 см3,100 см3 и 250 см3.

6.3.12 Пипетки по ГОСТ 29227 вместимостью 2 см3, 5 см3 и 10 см3.

6.4 Построение градуировочного графика

6.4.1 Для построения градуировочного графика из основного градуировочного раствора готовят образцы для градуировки. Состав и количество образцов для градуировки приведены в таблице 2. Основной градуировочный раствор готовят из стандартного образца состава раствора ионов железа (III) согласно инструкции к применению.

Таблица 2 – Состав и количество образцов для градуировки

| Номер градуировочного образца | Массовая доля оксида железа (Fe2O3) в золе, % | Аликвотная часть основного градуировочного раствора, помещаемого в мерную колбу вместимостью 100 см3, см3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 4,5×k | 1,0 |
| 3 | 8,9×k | 2,0 |
| 4 | 11,2×k | 2,5 |
| 5 | 13,4×k | 3,0 |
| 6 | 22,3×k | 5,0 |

Примечание – k – коэффициент, равный отношению фактической концентрации стандартного образца к 1,00 (значение k должно быть от 0,95 до 1,05)

6.4.2 В 6 мерных колб вместимостью 100 см3 вносят в соответствии с таблицей 2 основной градуировочный раствор. Приливают пипеткой по 5 см3 раствора гидроксиламина солянокислого и оставляют раствор на 10 мин.

6.4.3 Приливают пипеткой 10 см3 раствора орто-фенантролина, 10 см3 раствора уксуснокислого натрия и доводят  до метки дистиллированной водой.

6.4.4 Полученный окрашенный раствор оставляют на 20 мин и затем фотометрируют при длине волны 510 нм в кювете с толщиной поглощающего слоя 10 мм. Каждый градуировочный раствор фотометрируют 3 раза, за результат принимают среднеарифметическое значение трех определений. Раствором сравнения является градуировочный раствор № 1.

6.4.5 При построении градуировочного графика на оси абсцисс откладывают известные массовые доли оксида железа (Fe2O3), а по оси координат – соответствующие им измеренные значения оптической плотности.

6.5 Проведение испытания

6.5.1 Отбор и подготовка проб по разделу 4.

6.5.2 Подготовка к работе фотометра осуществляется в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора до начала испытания проб.

6.5.3 Проводят испытания по 5.4.3–5.4.6.

Переносят содержимое в мерную колбу вместимостью 250 см3 и доводят до метки дистиллированной водой (раствор А).

6.5.4 Отбирают пипеткой 10 см3  полученного раствора А,  переносят в мерную колбу на 50 см3 и доводят до метки дистиллированной водой (раствор В).

6.5.5 Отбирают пипеткой 10 см3  полученного раствора В, переносят в мерную колбу на 100 см3, приливают пипеткой 5 см3 10 %-ного раствора  гидроксиламина  солянокислого и оставляют раствор на 10 мин. Затем приливают пипеткой 10 см3 0,1 %-ного раствора орто-фенантролина, 10 см3 25 %-ного раствора уксуснокислого натрия и доводят до метки дистиллированной водой.

6.5.6 Полученный окрашенный раствор оставляют на 20 мин и затем измеряют оптическую плотность при длине волны 510 нм в кювете с толщиной поглощающего слоя 10 мм по отношению к холостому раствору, проведённому с дистиллированной водой через весь ход анализа.

6.5.7 При анализе пробы золы угля или кокса выполняют два параллельных определения (используют две навески).

6.6 Обработка результатов

6.6.1 По измеренному значению оптической плотности раствора находят по предварительно построенному градуировочному графику (6.4) массовую долю оксида железа (Fe2O3) в золе по формуле:

Х=С, 			     			   (1)

где Х – массовая доля оксида железа (Fe2O3) в золе, %;

С– массовая доля оксида железа (Fe2O3) в золе, найденная по градуировочному графику, %.

6.6.2 Если массовая доля оксида железа в золе угля превышает 23,0 %,  допускается отобрать 5 см3 раствора В в колбу вместимостью 100 см3 и далее проводят проверку согласно 6.5.  Полученный результат массовой доли оксида железа  в пробе золы угля или кокса, найденный по градуировочному графику, умножают на два.

6.6.3 За результат анализа принимают среднеарифметическое результатов двух параллельных определений.

6.6.4 Из полученных данных формируют Протокол испытаний (см раздел 7).

6.7 Прецизионность

6.7.1 Повторяемость

Расхождения между результатами двух определений, проведенных в одной лаборатории, одним исполнителем, с использованием одной и той же аппаратуры, на представительных пробах угля, отобранных от одного и того же материала, не должны отличаться более чем на величину предела повторяемости, указанную в таблице 3.

6.7.2 Воспроизводимость

Расхождения между результатами двух определений, проведенных в двух разных лабораториях, на представительных пробах угля, отобранных от одного и того же материала, не должны отличаться более чем на величину предела воспроизводимости, указанную в   таблице 2.

6.7.3 При возникновении разногласий в оценке результатов испытаний определения содержания массовой доли оксида железа (Fe2O3) в пробах золы угля фотометрическим методом анализы должны выполняться стандартным методом по ГОСТ 10538.

Таблица 3 – Максимально допустимые расхождения между результатами

В процентах

| Наименование и обозначение показателя | Массовая доля показателя | Предел |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | повторяемости, r | воспроизводимости, R |
| Массовая доля оксида железа в золе (Fe2O3) | менее 10 более 10 | 0,2 0,5 | 0,5 2,0 |

7 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

a) идентификация анализируемой пробы;

б) дата испытания;

в) сведения об отборе проб;

г) ссылка на настоящий стандарт;

д) результаты испытаний с указанием состояния топлива.

МКС 75.160.10

Ключевые слова: уголь, кокс, химический состава золы, инструментальные методы, спектрометр, фотометр, содержание оксидов

МКС 75.160.10

Ключевые слова: уголь, кокс, химический состава золы, инструментальные методы, спектрометр, фотометр, содержание оксидов

РАЗРАБОТЧИК

ТОО «Научно-исследовательский центр «Уголь»

Генеральный директор							      Е.Б. Альшеров

Руководитель разработки

Технический директор 							        О.М. Кабачек

Исполнитель

Начальник отдела стандартизации                                                               А.С. Никифорова

6