Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ КАТИОННЫХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (КПАВ) В ПРОБАХ ПИТЬЕВЫХ, ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД ФЛУОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ НА АНАЛИЗАТОРЕ ФЛЮОРАТ-02

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Водного Кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ КАТИОННЫХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (КПАВ) В ПРОБАХ ПИТЬЕВЫХ, ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД ФЛУОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ НА АНАЛИЗАТОРЕ ФЛЮОРАТ-02

# Дата введения __ - ___ - _____

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методику выполнения измерений массовой концентрации катионных поверхностно-активных веществ в пробах различных типах вод, включая питьевые, природные (поверхностные и грунтовые), сточные флуориметрическим методом на анализаторе жидкости типа «Флюорат-02» модификации «Флюо-рат-02-2М».

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК ГОСТ Р 51592-2003 Вода. Общие требования к отбору проб.

СТ РК ГОСТ Р 51593-2003 Вода питьевая. Отбор проб.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 2603-79 Реактивы. Ацетон. Технические условия.

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия.

ГОСТ 4199-76 Реактивы. Натрий тетраборнокислый 10-водный. Технические условия.

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия.

ГОСТ 4919.1-2016 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

3 Характеристики погрешности измерений и ее составляющих

Настоящий стандарт обеспечивает получение результатов измерений с погрешностью, не превышающей значений, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

В относительных процентах

| Диапазон измерений, мг/дм3 | Показатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повторяемости, σr | внутрилабораторной прецизионности, σRл | правильности, δс | точности*, ±δЛ |
| Питьевые воды |  |  |  |  |
| От 0,01 до 0,1 включ. | 9 | 13 | 12 | 27 |
| Св. 0,1 ≤ 1,0 ≤ | 7 | 10 | 12 | 23 |
| Св. 1,0 ≤ 2,0 ≤ | 5 | 7 | 10 | 17 |
| Природные и сточные воды |  |  |  |  |
| От 0,01 до 0,1 включ. | 10 | 14 | 11 | 30 |
| Св. 0,1 ≤ 1,0 ≤ | 8 | 11 | 12 | 25 |
| Св. 1,0 ≤ 2,0 ≤ | 6 | 9 | 8 | 19 |
| * Соответствует расширенной неопределенности U результата анализа для уровня доверия, Р = 0,95 и k = 2. |  |  |  |  |

4 Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы, растворы и материалы

4.1 Средства измерений

4.1.1 Анализатор жидкости «Флюорат-02» модификации «Флюорат-02-2М».

4.1.2 Весы лабораторные типа XP Analytical, модификации ХР 204.

4.1.3 Дозатор пипеточный с переменными объемами доз одноканальный типа ДПА, ДПОП-1-100-1000.

4.1.4 Пипетки 1-2-2-1(2, 5, 10) по ГОСТ 29227.

4.1.5 Колба мерная 2-50(100, 200, 500) - 2 по ГОСТ 1770.

4.1.6 МСО № 1289:2006 состава цетилпиридиния хлористого.

4.2 Реактивы и растворы

4.2.1 Ацетон, ч.д.а, по ГОСТ 2603.

4.2.2 Хлороформ квалификацией не ниже х.ч., по технической документации изготовителя.

4.2.3 Эозин, ч.д.а., по технической документации изготовителя.

4.2.4 Соляная кислота, х.ч., по ГОСТ 3118.

4.2.5 Натрия гидроксид, х.ч., по ГОСТ 4328.

4.2.6 Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 18300.

4.2.7 Натрий тетраборнокислый, 10-водный, ч.д.а, по ГОСТ 4199.

4.2.8 Вода, дистиллированная по ГОСТ 6709.

4.3 Вспомогательное оборудование, материалы

4.3.1 Воронка ВД-1-100 ХС по ГОСТ 25336.

4.3.2 Воронки лабораторные по ГОСТ 25336.

4.3.3 Колбы Кн-1-100 ТС по ГОСТ 25336.

4.3.4 Пробирки П3-10 ХС по ГОСТ 25336.

4.3.5 Стакан В-1-100(250) ТХС по ГОСТ 25336.

4.3.6 Бумага индикаторная универсальная по ГОСТ 4919.1.

4.3.7 Фильтры обеззоленные «синяя лента», по технической документации изготовителя.

4.3.8 Допускается применять другие средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы, обеспечивающие точность измерений контролируемых элементов.

5 Сущность метода

Флуориметрический метод измерения основан на экстракции хлороформом из анализируемой пробы ионных пар КПАВ с красителем и определении массовой концентрации по интенсивности флуоресценции полученного экстракта на анализаторе жидкости.

6 Требования безопасности, охраны окружающей среды

6.1 При выполнении измерений необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, действующие в Республике Казахстан, а также общие требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007, пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и требования действующих в лаборатории инструкций безопасности и охране труда.

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать норм по ГОСТ 12.1.005.

6.2 Для обеспечения экологической безопасности отработанные реагенты и остатки проб собирают и обезвреживают согласно действующим документам по стандартизации.

7 Требования к квалификации персонала, выполняющего измерения

К выполнению измерений допускаются лица, имеющие квалификацию лаборанта химического анализа не ниже 3 разряда согласно штатному расписанию.

8 Условия измерений

8.1 Температура в помещении должна быть от 10 до 35 ºС;

8.2 Относительная влажность воздуха при плюс 25 ºС от 30  до 80 %.

9 Подготовка к выполнению измерений

9.1 Приготовление растворов реактивов

9.1.1 Раствор гидроксида натрия с массовой концентрацией 50 г/дм3

В коническую колбу помещают от 50 до 60 см3 воды и медленно, тщательно перемешивая, добавляют 5 г гидроксида натрия. После растворения объем доводят до                              100 см3.

Раствор хранят в полиэтиленовой посуде в течении 3 месяцев.

9.1.2 Раствор соляной кислоты объемной долей 5 %

К 95 см3 дистиллированной воды и медленно, при перемешивании, приливают                          5 см3 соляной кислоты. Срок хранения не ограничен.

9.1.3 Раствор красителя массовой концентрацией 100 мг/дм3

10,0 мг эозина растворяют, объем раствора доводят при перемешивании до метки дистиллированной водой в мерной колбе вместимостью 100 см3. Раствор отфильтровывают.

Раствор устойчив в течение 2 месяцев при хранении в склянке в темноте.

9.1.4 Приготовление боратного буферного раствора

3,8 г тетрабората натрия, растворяют в дистиллированной воде, доводят до метки в мерной колбе вместимостью 200 см3.

Срок хранения раствора – 2 месяца в сосуде из полиэтилена.

9.1.5 Раствор КПАВ массовой концентрацией (97-100) мг/дм3 – АС-00

Раствор готовят в соответствии с приложением А.

9.1.6 Градуировочный раствор массовой концентрацией 1 мг/дм3 – АС-01

Раствор АС-00 готовят путем разбавления в 10 раз АС-00 в соответствии с приложением А.

Раствор используют в день приготовления.

9.2 Подготовка химической посуды

9.2.1 Первоначальная отмывка посуды производится горячим этиловым спиртом, а затем посуду многократно ополаскивается водопроводной водой, а затем дистиллированной водой.

9.2.2 При первоначальной отмывке особое внимание следует уделять очистке шлифованных поверхностей крана и пробки делительных воронок. Запрещается смазывать шлифы и краны делительной воронки всеми видами смазок. Если смазка присутствует, то её обязательно удаляют. Для этого её сначала снимают механически фильтровальной бум агой, затем носик воронки и кран замачивают на несколько часов в хлороформе. После промывания воронки этанолом ополаскивают всю поверхность несколько раз водопроводной водой, а затем несколько раз большим количеством дистиллированной воды.

9.2.3 Нельзя использовать для мытья посуды соды, щелочи, все виды синтетических моющих средств, хромовую смесь.

9.3 Подготовка анализатора к измерениям и его градуировка

9.3.1 Подготовку анализатора жидкости проводят в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя.

9.3.2 Установление градуировочной характеристики

9.3.2.1 Приготовление экстракта градуировочного раствора

В делительную воронку вместимостью 50 см3 помещают 5 см3 градуировочного раствора КПАВ (по 9.1.6), добавляют 0,5 см3 раствора красителя (по 9.1.3), добавляют                         2 см3 боратного буферного раствора (по 9.1.4), приливают 5 см3 хлороформа и проводят экстракцию в течение не менее 60 с.

После разделения фаз отбирают 4 см3 нижнего слоя, смешивают в пробирке с пришлифованной пробкой с 1 см3 ацетона, далее от 2,5 до 3 см3 помещают в кювету анализатора (раствор 2).

9.3.2.2 Приготовление экстракта холостой пробы

Экстракт холостой пробы готовят, используя вместо градуировочного раствора КПАВ дистиллированную воду.

В делительную воронку вместимостью 50 см3 помещают 5 см3 дистиллированной воды, добавляют 0,5 см3 раствора красителя (по 9.1.3), добавляют 2 см3 боратного буферного раствора (по 9.1.4), приливают 5 см3 хлороформа и проводят экстракцию в течение не менее 1 мин.

После разделения фаз отбирают 4 см3 нижнего слоя, смешивают в пробирке с пришлифованной пробкой с 1 см3 ацетона, далее от 2,5 до 3 см3 помещают в кювету анализатора (раствор 1).

Примечания

1 Недопустимо попадание капель воды в пробирку, т.к. это приводит к помутнению раствора после добавления ацетона.

2 Во избежание быстрого падения сигнала люминесценции во времени рекомендуется промыть хлороформ боратным буферным раствором (по 9.1.4). Для этого в делительную воронку помещают 50 см3 хлороформа, 10 см3 боратного буферного раствора и встряхивают в течение 60 с. После разделения слоев нижний слой (хлороформ) сливают и используют в дальнейшем для выполнения анализа.

9.3.2.3 Градуировку анализатора проводят перед проведением измерений и осуществляют путем измерения сигналов флуоресценции растворов, приготовленных по 9.3.2.1 и 9.3.2.2. Измерение рекомендуется проводить через несколько минут после добавления ацетона к хлороформному экстракту.

При градуировке анализатора и всех дальнейших измерениях в канале возбуждения используют светофильтр №14, а в канале возбуждения светофильтр № 17.

В меню «Градуировка» устанавливают С0=0 и в строке С1 устанавливают концентрацию раствора, приготовленного по 9.1.6. Значение параметра «J0» устанавливают по раствору №1, а «J1» - по раствору №2. При этом значение параметров «С2» - «С6» и «J2» - «J6» должны быть равны нулю.

9.4 Отбор, транспортировка и хранение проб

Отбор пробы воды проводят по СТ РК ГОСТ Р 51592, СТ РК ГОСТ Р 51593 и ГОСТ 17.1.5.05.

Для хранения и транспортировки проб используют только стеклянные бутыли с навинчивающейся или пришлифованной пробкой.

10 Выполнение измерений

10.1 Используя универсальную индикаторную бумагу, определяют рН пробы анализируемой воды. рН должен быть в пределах от 5 до 10 ед. Если рН пробы отличается от указанного значения, его корректируют добавлением раствора гидроксида натрия, приготовленного по 10.1.1 или раствора соляной кислоты, приготовленного по 10.1.2.

10.2 Пробу воды объемом 5 см3 (при ожидаемой концентрации КПАВ не менее             0,1 мг/дм3) или 20 см3 (при ожидаемой концентрации КПАВ менее 0,1 мг/дм3) помещают в делительную воронку вместимостью 50 см3, добавляют 0,5 см3 раствора красителя                    (по 9.1.3), добавляют 2 см3 боратного буферного раствора (по 9.1.4), приливают 5 см3 хлороформа и проводят экстракцию в течение не менее 60 с.

10.3 После разделения фаз отбирают 4 см3 нижнего слоя, смешивают в про-бирке с пришлифованной пробкой с 1 см3 ацетона, далее от 2,5 до 3 см3 смеси помещают в кювету анализатора заполнив ее до определенного уровня и производят измерение флуоресценции в режиме «Измерение».

11 Обработка результатов измерений

11.1 Массовую концентрацию КПАВ в пробе Х, мг/дм3 вычисляют по формуле 1:

X=Xизм∙Q 						(1)

где Xизм – измеренная массовая концентрация КПАВ в экстракте (по 10.2), мг/дм3;

Q – коэффициент концентрирования при экстракции, равный соотношению объемов конечного экстракта (5 см3) и пробы воды, взятом на анализ: при объеме пробы воды 5 см3 – Q = 1; при 20 см3 – Q = 0,25.

11.2 За результат измерения массовой концентрации КПАВ Х принимают среднее арифметическое значение двух параллельных определений и в образце пробы, если выполняется следующая формула (2):

200 ×X1-X2X1+X2≤r 					(2)

где Х1 и Х2 – результаты параллельных определений массовой концентрации КПАВ в пробе, мг/дм3;

r – значение предела повторяемости КПАВ в относительных процентах, приведенное в таблице 2.

Таблица 2

В относительных процентах

| Диапазон измерений, мг/дм3 | Предел |  | Критический диапазон |
| --- | --- | --- | --- |
|  | повторяемости, r | внутрилабораторной прецизионности, |  |
| Питьевые воды |  |  |  |
| От 0,01 до 0,1 включ. | 25 | 35 | 30 |
| Св. 0,1 ≤ 1,0 ≤ | 19 | 27 | 23 |
| Св. 1,0 ≤ 2,0 ≤ | 14 | 20 | 17 |
| Природные и сточные воды |  |  |  |
| От 0,01 до 0,1 включ. | 28 | 40 | 33 |
| Св. 0,1 ≤ 1,0 ≤ | 22 | 31 | 26 |
| Св. 1,0 ≤ 2,0 ≤ | 17 | 24 | 20 |

11.3 Если формула (2) не выполняется, проводят дополнительное определений. За результат измерения принимают среднее арифметическое значение результатов всех определений, если выполняется формула (3):

300×Xmax-Xmini=1nXi≤CR0,95 (3)					(3)

где, Xmax, Xmin – максимальное и минимальное значения из полученных n результатов единичных определений, мг/дм3;

CR0,95 (3) =3,3 × σr– значение критического диапазона для уровня вероятности P = 0,95 и числа определений равного 3, в относительных процентах, приведенное в таблице 1.

11.4 Если формула (3) не выполняется, тогда за окончательный результат измерения принимают медиану трех определений. Для этого полученные результаты измерений располагают по возрастанию и срединное значение полученного ряда принимают за результат измерения.

Кроме того, целесообразно выяснить причины появления неприемлемых результатов параллельных определений.

11.5 Расхождение между результатами измерений, полученных в условиях внутрилабораторной прецизионности не должно превышать предела внутрилабораторной прецизионности , приведенного в таблице 2.

12 Контроль качества результатов измерений в лаборатории

12.1 Контроль качества результатов измерений в лаборатории предусматривает:

-	оперативный контроль процедуры измерения (на основе оценки погрешности отдельно взятой контрольной процедуры);

-	контроль стабильности результатов измерений (на основе контроля стабильности среднеквадратического отклонения повторяемости, среднеквадратического отклонения внутрилабораторной прецизионности, погрешности).

12.2 Периодичность оперативного контроля процедуры измерений, а также реализуемые процедуры контроля стабильности выполняемых измерений регламентированы в документе по контролю качества результатов измерений, получаемых в лаборатории.

12.3 Контроль проводят с использованием образцов контроля (ГСО) соответствующего диапазону определяемого содержания путём сравнения результата отдельно взятой контрольной процедуры КК с нормативом контроля К.

12.4 Результат контрольной процедуры вычисляют по формуле (4):

KK=X-XK					(4)

где, XK − содержание КПАВ в образце, приготовленном по 8.1.6, мг/дм3;

X − результат определения КПАВ, мг/дм3.

12.5 Норматив контроля К рассчитывают по формуле:

K=0,01 ×0,5 ×δЛ∙XK					(5)

где δЛ − значение характеристики погрешности в соответствии с таблицей 1.

12.6 Процедуру измерений признают удовлетворительной, если выполняется формула (6):

KK≤K						(6)

При невыполнении формулы (6) измерения повторяют. В случае если формула (6) снова не выполняется, процесс анализа приостанавливают, выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их устранению.

13 Оформление результатов анализа

Результат измерения X-∙КПАВ, мг/дм3, в документах, предусматривающих его использование, представляют в виде (7):

X-±0,01×δЛ∙X-,мгдм3, при P=0,95 				(7)

или (8)

X-±0,01×U∙X-,мгдм3, при P=0,95 и k=2				(8)

где, U – значение расширенной неопределенности результата измерений X-, мг/дм3, при P =0,95; для уровня доверия, примерно, Р = 0,95 и коэффициента охвата k = 2, мг/дм3.

Значения расширенной неопределенности U, %, соответствуют показателю точности δЛ, % относительных, согласно таблице 1.

МКС 13.060.60, 13.280 Ключевые слова: качество воды, массовая концентрация, питьевая вода, природные, поверхностные, грунтовые воды, сточные воды, флуориметрический метод

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | А. Шамбетова |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента стандартизации | А. Сопбеков |
| Эксперт по стандартизации | А. Абдуалиева |