Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений

Республики Казахстан

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИТАМИНА В6 (ПИРИДОКСИНА) В

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВКАХ

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции

Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием  на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ____________ года № ______

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан                «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня 2000 года

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИТАМИНА В6 (ПИРИДОКСИНА) В

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВКАХ

Дата введения _______

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод контроля витамина В6 (пиридоксина) в биологически активных добавках к пище (далее - БАД).

Методика предназначена для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства и оборота БАД, а также для организаций и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы                    Республики Казахстан, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор и контроль за безопасностью и эффективностью БАД в соответствии с ТР ТС 021/2011.

Методика применяется на этапах экспертизы и регистрации БАД, при разработке и производстве БАД, их ввозе, хранении, транспортировке и реализации на территории Республики Казахстан, при разработке нормативной и технической документации, регламентирующей вопросы обращения БАД.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

СТ РК 2.4-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.

СТ РК 2.18-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Методики выполнения измерений. Порядок разработки, метрологической аттестации, регистрации и применения.

СТ РК 2.21-2007 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений.

СТ РК 2.30-2007 ГСП РК. Порядок проведения метрологической аттестации средств измерений.

СТ РК 2.75-2009 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок аттестации испытательного оборудования.

ГОСТ OIML R 76-1-2011. Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

ГОСТ 12.1.001-89 Система стандартов безопасности труда. Ультразвук. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.007-76.  Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

ГОСТ 1770-74. Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия.

ГОСТ 4198-75 Реактивы. Калий фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия.

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия.

ГОСТ 5817-77 Реактивы. Кислота винная. Технические условия.

ГОСТ 6552-80 Реактивы. Кислота ортофосфорная. Технические условия.

ГОСТ 6709-72. Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия.

ГОСТ 9245-79 Потенциометры постоянного тока измерительные. Общие технические условия.

ГОСТ 12026-76. Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 29227-91. Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ EN 14663-2014 Продукция пищевая. Определение витамина В6 (включая гликозилированные формы) методом высокоэффективной жидкостной хроматографиию.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационным каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) термины по [1], 
СТ РК 2.1 и СТ РК 2.18.

4 Требования к показателям точности измерений

Настоящий стандарт обеспечивает определение массовой концентрации пиридоксина методом высокоэффективной жидкостной хроматографией (далее - ВЭЖХ) с метрологическими характеристиками (при доверительной вероятности Р = 0,95), приведенные в таблице 1.

Таблица 1 - Метрологические характеристики метода ВЭЖХ при определении

пиридоксина при доверительной вероятности Р = 0,95

| Диапазон измерений, мкг/см3 | Предел обнаружения, мкг/см3 | Правильность, % | Воспроизводимость, % | Относительная сходимость, % | Границы относительной погрешности, ± δ, % | Норматив оперативного контроля погрешности, Кд, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01-0,2 | 0,005 | 98,6 | 2 | 5 | 15 | 20 |

5 Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам, реактивам

5.1 При выполнении измерений применяют следующие средства измерений, вспомогательное оборудование, материалы и реактивы:

5.1.1 Средства измерений:

- Система для ВЭЖХ с спектрофлуориметрическим детектором с монохроматорами на линии возбуждения и эмиссии (или набором соответствующих фильтров в интервале длин волн от 220-650 нм);

- хроматографическая аналитическая колонка из нержавеющей стали, длиной 150 мм и 250 мм, внутренним диаметром 4 мм и 4,6 мм по [2];

- весы лабораторные  высокого или специального класса точности с наибольшим пределом взвешивания 210 г, с пределом допускаемой погрешности  не более ± 0,1 мг по ГОСТ OIML R 76-1..

- рН-метр со стеклянным и хлорсеребряным электродами (или комбинированным стеклянным электродом) с диапазоном измерений от 0 до 14 ед.рН, погрешность измерений ±0,01 ед.рН по ГОСТ 9245;

- спектрофотометр, обеспечивающий измерения при длинах волн от 200 до 900 нм с допускаемой  абсолютной погрешностью измерения коэффициента пропускания не более 1 %;

- пипетки градуированные по ГОСТ 29227 2-го класса точности, вместимостью                    1, 5 см3;

- цилиндры   мерные  по  ГОСТ  1770 2-го  класса точности,  вместимостью  2-25-1, 2-50-1, 2-100-1, 2-200-1 см3;

- колбы   мерные   вместимостью   2-100-2, 2-500-2, 2-1000-2 см3 2 класс точности по ГОСТ 1770.

Все средства измерений, применяемые при измерении должны быть допущены к применению в Республики Казахстан по результатам испытаний для целей утверждения типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с                   СТ РК 2.30, быть поверены в порядке, установленном  СТ РК 2.4.

Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с СТ РК 2.75.

5.1.2 Вспомогательные устройства:

- колбы конические  по ГОСТ 25336 вместимостью  100 см3;

- ступки и пестики фарфоровые по  ГОСТ 9147;

- ванна ультразвуковая лабораторная по [3];

- баня водяная лабораторная по [4];

- бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026;

- сорбент обращеннофазовый зернением 5 мкм или другой сорбент, аналогичный по свойствам, с эффективностью по пиридоксину не ниже 8 000 теоретических тарелок.

5.1.3 Реактивы и материалы

- Ацетонитрил (квалификации «для ВЭЖХ»), с массовой долей  ≥ 99,9 % по [5].

- Гептилсульфонат натрия  (С7Н15NaO3S),  с массовой долей  ≥ 99,8 %

- Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

- Кислота ортофосфорная по ГОСТ 6552, х.ч.

- Кислота винная по ГОСТ 5817.

- Полисорбат (Твин)-80 (C64H26O124) [6].

- Калий фосфорнокислый однозамещенный по ГОСТ 4198, х.ч.

- Кислота соляная по ГОСТ 3118, х.ч.

- Натрия гидроокись по ГОСТ 4328, х.ч.

- Пиридоксина гидрохлорид (Витамин В6) массовой долей основного вещества не менее 99,0 %.

Примечание - Допускается использование других средств измерений, вспомогательного оборудования, реактивов и материалов с метрологическими и техническими характеристиками не ниже указанных.

6 Метод измерений

В биологически активных добавках витамин В6 содержится в основном в виде пиридоксина гидрохлорида, действующим началом которого выступает пиридоксин (витамин В6). Пиридоксин определяют методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в обращеннофазовом ион-парном варианте в изократическом режиме со спектрофлуориметрическим детектированием. Массовую концентрацию пиридоксина определяют по площади (высоте) пика при соответствующих пиридоксину длинах волн флуориметрического детектирования после введения в хроматографическую систему анализируемых проб и градуировочных растворов.

7 Требования безопасности и охраны окружающей среды

7.1. При подготовке и выполнении измерений необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007.

7.2. При работе с оборудованием необходимо соблюдать правила электробезопасности по  ГОСТ 12.1.019.

7.3. Организация обучения по безопасности труда проводится в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

7.4. Помещение, где проводят работы с реактивами, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

7.6 При подготовке проб необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с ультразвуковой баней по ГОСТ 12.1.001.

7.5 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

8 Требования к квалификации оператора

8.1 К выполнению измерений и обработке их результатов допускают лиц, имеющих квалификацию инженера или техника-химика, владеющих методом хроматографического анализа, знающих конструкцию, принцип действия и правила эксплуатации данного оборудования.

8.2 К выполнению работ по пробоподготовке допускают лиц, имеющих квалификацию техника-химика или лаборанта-химика, обученных методике подготовки пробы для хроматографического анализа.

9 Условия выполнения измерений

9.1 Выполнение измерений проводят при следующих условиях окружающей среды:

- температура воздуха 					(25 ± 5) ºС;

- атмосферное давление 					(84,0 - 106,7) кПа;

- влажность воздуха при температуре 25 ºС, 	            не более 80 % при 25 оС;

9.2 Параметры электрической сети должны выдерживаться в соответствии с паспортом на соответствующую модификацию жидкостного хроматографа.

10 Подготовка к выполнению измерений

10.1 Условие выполнения измерений и подготовки проб

Для предотвращения разрушения пиридоксина под действием света подготовку проб и приготовление стандартных растворов пиридоксина проводят в посуде темного стекла, либо, обернув колбочки темной бумагой.

10.2 Приготовление растворов

10.2.1 Приготовление раствора соляной кислоты с молярной концентрацией 0,1М.

К дистиллированной воде добавляют 4 см3 концентрированной соляной кислоты                    ( = 1,19 г/см3), объем доводят до 500 см3.

10.2.2 Раствор фосфорной кислоты с массовой долей 30 %

41,3 г 85 %-ной фосфорной кислоты ( = 1,698 г/см3) растворяют в дистиллированной воде, доводят объем до 100 см3.

10.2.3 Приготовление 0,03 М калий фосфатный буфер, pH 3,0

4,08 г дигидроортофосфата калия растворяют в 500 см3 дистиллированной воды, доводят pH потенциометрически с помощью раствора фосфорной кислоты с массовой долей 30 % до значения 3,0 и объем доводят до 1000 см3.

10.2.4 Экстрагирующая смесь для гидролиза капсул с содержимым на жировой основе

40 г винной кислоты растворяют в 800 см3 дистиллированной воды, добавляют 1 г полисорбата (Твина)-80, объем доводят до 1000 см3.

10.2.5 Подвижная фаза для ВЭЖХ

В мерную колбу вместимостью 500 см3 добавляют 100-150 см3 0,03 М калий фосфатного буфера, 20 см3 ацетонитрила, 326 мг гептилсульфоната натрия и доводят объем до метки фосфатным буфером. Раствор тщательно перемешивают и дегазируют в ультразвуковой ванне в течение 10 мин.

10.3 Приготовление градуировочных растворов пиридоксина

10.3.1 Приготовление стандартного раствора пиридоксина гидрохлорида с концентрацией пиридоксина 500 мкг/см3.

Точную навеску 61 мг пиридоксина гидрохлорида количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, растворяют в 0,1 М растворе соляной кислоты и доводят объем этим же раствором до метки. Содержимое колбы тщательно перемешивают. Концентрацию пиридоксина уточняют спектрофотометрически по коэффициенту молярной экстинкции, равным 7 000 M-1.см-1 в 0,1 М растворе едкого натра при длине волны 308 нм [7] или проводят определение концентрации пиридоксина по ГОСТ EN 14663 (п.4.19.4). Данный раствор можно хранить в холодильнике в течение 3 мес.

10.3.2 Градуировочные растворы пиридоксина готовят непосредственно перед определением.

После введения в колбу вместимостью 100 см3 аликвоты 1 см3 приготовленного стандартного раствора объем доводят дистиллированной водой в мерной колбе до 100 см3 и получают раствор с концентрацией 5 мкг/см3. Для приготовления градуировочных растворов в мерные колбы вместимостью 100 см3 помещают аликвоты раствора пиридоксина с концентрацией 5 мкг/см3 (0,2; 0,6; 1,0; 2,0; 4,0 см3) и доводят объемы до метки дистиллированной водой.

10.4 Подготовка жидкостного хроматографа к работе

Включение и порядок подготовки жидкостного хроматографа к работе проводят в соответствии с инструкцией по эксплуатации данного прибора.

10.5 Условия хроматографического анализа

Эффективность системы ВЭЖХ должна обеспечивать разделение пика пиридоксина от пиков всех других веществ пробы до базовой линии.

10.6 Установление градуировочной характеристики

Градуировку хроматографа проводят путем построения градуировочных графиков по серии градуировочных растворов стандартных растворов пиридоксина, приготовлены по п.10.3.

Аналитический сигнал (площадь в мм2 или высота пика в мм) фиксируют при длине волны возбуждения 290 нм, эмиссии 395 нм. Ориентировочное время удерживания на хроматографической колонке 15,0-15,6 мин.

Градуировочный график строят в координатах «аналитический сигнал» -«концентрация пиридоксина в градуировочном растворе, мкг/см3». Для каждого анализируемого раствора проводят два параллельных измерения и находят среднее арифметическое.

Различие между измеренными значениями аналитических сигналов и времени удержания не должно превышать 5 % от средних значений. Линейные участки градуировочного графика должны соответствовать всему диапазону определяемых концентраций пиридоксина. Коэффициент градуировочного графика (kгр) определяют как среднее арифметическое значение коэффициентов ki, вычисляемых по формуле (1):

|  | (1) |
| --- | --- |

где Сi -  массовая концентрация пиридоксина в градуировочном растворе, мкг/см3;

Si  - площадь (высота) аналитического сигнала.

10.7 Подготовка проб к анализу

Подготовка проб проводится непосредственно перед анализом.

10.7.1 Таблетки или драже

Взвешивают не менее 10 таблеток (драже) и определяют вес одной (одного) таблетки (драже), затем материал тщательно растирают в фарфоровой ступке. Точную навеску анализируемого материала m, г (0,2-1,5 г) помещают в плоскодонную колбу вместимостью               100 см3, добавляют 50 см3 0,1 М соляной кислоты, тщательно перемешивают и кипятят на водяной бане в течение 20 мин.

10.7.2 Капсулы с порошкообразным содержимым

3-5 желатиновых капсул с порошкообразным содержимым помещают в кислоты и кипятят на водяной бане в течение 20 мин, периодически помешивая.

10.7.3 Капсулы с содержимым на жировой основе

3-5 капсул с содержимым на жировой основе помещают в плоскодонную колб вместимостью 100 см3, добавляют 50 см3 экстрагирующей смеси и кипятят на водяной бане 30 минут, перемешивая через каждые 5 мин. Затем пробы охлаждают до комнатной температуры, помещают в ультразвуковую ванну на 5 мин, доводят экстрагирующей смесью объем до 50 см3 и фильтруют через бумажный фильтр.

При необходимости гидролизаты фильтруют через бумажный фильтр.

11 Выполнение измерений

11.1 Количественное определение пиридоксина (витамина В6)

Количественное определение пиридоксина проводят методом абсолютной калибровки, определяя градуировочный коэффициент. Для определения градуировочного коэффициента готовят серию калибровочных растворов (не менее 5) с концентрациями пиридоксина в интервале от 0,01 до 0,200 мкг/см3.

11.2 Измерение концентрации пиридоксина в экстракте пробы

11.2.1 Перед определением гидролизаты разводят дистиллированной водой в мерных колбах до концентрации, сопоставимой с концентрацией пиридоксина в растворах для построения градуировочного графика (0,03-0,05 мкг/см3).

11.2.2 Полученные из экстрактов растворы анализируют дважды с помощью хроматографической системы, вводя на колонку с помощью крана-дозатора (петля 0,1 см3).

11.2.3 Идентификацию пиков проводят, сопоставляя времена удерживания и спекральное отношение с временами удерживния и спектральными отношениями стандартного раствора пиридоксина (таблица 2).

Таблица 2 - Идентификация пиков пиридоксина

| Витамин | Время удерживания, мин | Условия детектирования (1) | Условия детектирования (2) | Соотношение аналитических сигналов (1:2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пиридоксин | 15,0-15,6 | возб=290 нм эмисс=395 нм | возб=305 нм эмисс=410 нм | 1,11 |

12 Вычисление результата измерений

Вычисление проводят с использованием градуировочной зависимости, либо соответствующего программного обеспечения, либо в соответствии с нижеприведенными формулами (2) - (4).

12.1 Концентрацию пиридоксина в растворе пробы (Спр, мкг/см3) определяют по формуле (2):

|  | (2) |
| --- | --- |

где Snp - площадь (высота) пика пиридоксина в растворе пробы;

kгр - коэффициент градуировочного графика.

12.2 Содержание пиридоксина в 1 таблетке (драже) (мг) вычисляют по формуле (3):

|  | (3) |
| --- | --- |

где Sпр - площадь (высота) пика пиридоксина в пробе;

kгр - коэффициент градуировочного графика;

V - первоначальный объем гидролизата, см3;

Kразв - конечное разведение гидролизата;

m - навеска таблеток, взятая на анализ;

М - масса таблетки;

1000 - коэффициент пересчета мкг в мг.

12.3 Содержание пиридоксина в 1 капсуле (мг) вычисляют по формуле (4) :

|  | (4) |
| --- | --- |

где Sпр - площадь (высота) пика пиридоксина в пробе;

kгр - коэффициент градуировочного графика;

V - первоначальный объем гидролизата, см3;

Kразв - конечное разведение гидролизата;

n – количество капсул, взятых на анализ;

1000 - коэффициент пересчета мкг в мг.

13 Форма представления результатов измерений

За окончательный результат определения концентрации пиридоксина в растворе пробы принимают среднее арифметическое результатов параллельных измерений, допускаемое относительное расхождение между которыми не должно превышать 5 % от среднего значения.

14 Контроль точности результатов измерений

Для контроля погрешности результатов измерений массовой концентрации пиридоксина с помощью ВЭЖХ используют метод добавок в гидролизат.

Производят измерение концентрации пиридоксина в гидролизате пробы                                      (Спр, мкг/см3), а затем с введенной в него добавкой (Сд, мкг/см3), который также анализируют (С’, мкг/см3). Величину добавки выбирают таким образом, чтобы концентрация пиридоксина в гидролизате увеличилась на 50-150 %. Для добавки используют градуировочные растворы пиридоксина.

Результаты контроля считают удовлетворительными, если выполняется условие по формуле (5):

|  | (5) |
| --- | --- |

где Кд - норматив оперативного контроля погрешности;

Сд - расчётное значение величины добавки, мкг/см3.

При превышении норматива оперативного контроля погрешности эксперимент повторяют, выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 г. № 53-II.

[2] ТУ 3614-012-49299217-2013 Колонка препаративная стальная хроматографическая.

[3] ТУ 9451-009-55307168-2007 Ванна ультразвуковая.

[4] ТУ 10-23-103-88 Бани водяные лабораторные. Технические условия.

[5] ТУ 20.14.43-017-29483781-2018 Ацетонитрил, химически чистый, сухой, особо чистый, для газовой хроматографии, УФ-спектроскопии, преперативной, изократической и градиентной ВЭЖХ.

[6] ТУ 6-14-938-79 ТВИН-80 Неочищенный.

[7] Биохем. Д., 27. 1824 (1933) «Спецификация на идентичность и чистоту некоторых пищевых добавок (Пищевая и сельскохозяйственная организация (FAO). Пища и Пищевые добавки (Объединённый комитет экспертов по пищевым добавкам (38  JECFA). Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций»                    Рим – 1988, стр. 228.

УДК 543:544:5.006.354                                                                              МКС 67.050

Ключевые слова:  витамин В6 (пиридоксин),  высокоэффективная жидкостная хроматография

УДК 543:544:5.006.354                                                                              МКС 67.050

Ключевые слова:  витамин В6 (пиридоксин),  высокоэффективная жидкостная хроматография

Разработчик: Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель генерального директора РГП «КазИнМетр» | Д. Шарипов |
| --- | --- |
| Начальник Управления законодательной метрологии, международного сотрудничества и повышения квалификации | А. Есенкулов |
| Эксперт 1 категории Южно-Казахстанского филиала РГП «КазИнМетр» | М. Кудайбергенов |