НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН____

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

СТ РК

Издание официальное

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерство торговли и интеграции

Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 18 ноября 2019 года № 426-од.

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня 2000 года, Закона Республики Казахстан «О стандартизации» № 183-VI от 5 октября 2018 года.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

«Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Дата введения 2021-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методику определения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны концентраций индантрона, кристаллина и окиси цинка, фотометрическим измерением.

Методические указания предназначены для применения работниками санитарно-эпидемиологических станций и санитарных лабораторий промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов системы здравоохранения и других заинтересованных предприятий.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гироскопическая. Технические условия.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия.

ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

ГОСТ 12.1.016-79 «ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ»;

ГОСТ 19908-90 Тигли, чашки, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла Общие технические условия.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие требования. Методы испытаний.

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

Примечание - при пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения в соответствии с [1] и СТ РК 2.1.

4 Общие сведения и сущность методов

4.1 Индантрон (кубовый синий 0; 6,15-дигидро-5,9,14,18-антразинтстрон) - порошок темно-синего цвета, нерастворим в воде, плохо растворяется в органических растворителях, хорошо растворяется в серной кислоте. Т пл. 350 °С. В воздухе может находиться в виде аэрозоля. Индантрон практически не токсичен при введении в желудок. Не обладает кожно-резорбтивным и местным раздражающим действием. ПДК индантрона - 5 мг/куб. м.

Метод определения концентрации индантрона основан на фотометрическом измерении оптической плотности раствора индантрона в концентрированной серной кислоте при 752  нм.

Отбор проб проводят с концентрированием на фильтр.

4.2 Кристаллин - минеральное удобрение. Представляет собой порошок белого цвета. Плотность 17,2 г/куб. см. Хорошо растворяется в воде. В воздухе содержится в виде пыли.

ПДК кристаллина в воздухе - 5 мг/куб. м.

Метод основан на реакции взаимодействия входящих в состав кристаллина гидрофосфата и дигидрофосфата аммония с молибдатом аммония и последующем фотометрическом измерении оптической плотности окрашенного продукта реакции при 640 нм.

Отбор проб проводят с концентрированием на фильтр.

4.3 Окись цинка (оксид цинка) - белый рыхлый порошок, плотность 5,47 г/куб. см, возгорается при 1800 °С. Не растворяется в воде, спирте и аммиаке, растворяется в кислотах и щелочах. В воздухе может находиться в виде аэрозоля.

Относится к высокоопасным веществам (II класс опасности). Вызывает заболевание, протекающее по типу инфекционного катара дыхательных путей ("литейная лихорадка").

ПДК окиси цинка в воздухе - 0,5 мг/куб. м.

Метод  основан  на  реакции  взаимодействия  иона  тетрароданоцинката

2-[Zn(SCN)] с катионом родамина "С" и последующем фотометрическом измерении 4 оптической  плотности  окрашенного ионного ассоциата при 610 нм. Отбор проб проводят с концентрированием на фильтр.

5 Метрологические показатели

5.1 Метрологические показатели определения концентраций индантрона:

- Нижний предел измерения содержания индантрона - 2 мкг в фотометрируемом объеме раствора.

- Нижний предел измерения вещества в воздухе - 2,5 мг/куб. м (при отборе 4 л воздуха).

- Диапазон измеряемых концентраций от 2,5 мг/куб. м до 25 мг/куб. м.

- Измерению не мешают 2 аминоантрахинон, индантрон В (изомер индантрона).

- Суммарная погрешность измерения не превышает 20%.

- Время выполнения измерения, включая отбор проб, 60 минут.

5.2 Метрологические показатели определения концентраций кристаллина:

- Нижний предел измерения содержания кристаллина в анализируемом объеме раствора - 5 мкг.

- Нижний предел измерения кристаллина в воздухе - 2,5 мг/куб. м (при отборе 20 л воздуха).

- Диапазон измеряемых концентраций от 2,5 мг/куб. м до 50 мг/куб. м.

- Определению мешают неорганические соединения фосфора, мышьяка и кремния.

- Суммарная погрешность измерения не превышает 25 %.

- Время выполнения измерения, включая отбор проб, 1,5 часа.

5.3 Метрологические показатели определения концентраций оксида цинка:

- Нижний предел измерения содержания окиси цинка - 1 мкг в анализируемом объеме раствора.

- Нижний предел измерения окиси цинка в воздухе - 0,25 мг/куб. м (при отборе 8 л воздуха).

- Диапазон измеряемых концентраций окиси цинка от 0,25 до 2,5 мг/куб. м.

- Измерению не мешают свинец, алюминий, никель, кобальт, марганец, молибден, ванадий. Влияние железа (III) и меди устраняется в процессе анализа.

- Суммарная погрешность измерения не превышает 25 %.

- Время выполнения измерения, включая отбор проб, 1,5 часа.

6 Приборы, аппаратура и посуда

6.1 При определении концентраций индантрона:

Спектрофотометр.

Аспирационное устройство.

Фильтродержатели, ТУ 95.72.05-77.

Колбы мерные, ГОСТ 1770-74, вместимостью 25 и 100 мл.

Пипетки, ГОСТ 20292-74, вместимостью 1, 2, 5 и 10 мл.

Стаканы химические, ГОСТ 25336-82, вместимостью 50 мл.

Палочки стеклянные.

6.2 При определении концентраций кристаллина:

Спектрофотометр.

Аспирационное устройство.

Фильтродержатели, ТУ 95.72.05-77.

Фильтры АФА-ХА-20.

Пробирки колориметрические высотой 120 мм, вместимостью 15 мл.

Пипетки, ГОСТ 20292-74, вместимостью 0,1; 1; 2; 5 мл.

Химические стаканы, ГОСТ 25336-82, вместимостью 50 мл.

Мерные колбы. ГОСТ 1770-74, вместимостью 100 и 250 мл.

6.3 При определении концентраций оксида цинка:

Спектрофотометр или фотоэлектроколориметр.

Аспирационное устройство.

Фильтродержатели, ТУ 95.72.05-7.

Баня водяная, ТУ 64-1-2850-76.

Чашки фарфоровые, ГОСТ 91-47-80.

Колбы мерные, ГОСТ 1770-74, вместимостью 100 и 1000 мл.

Пипетки, ГОСТ 20292-74, вместимостью 1, 2, 5 и 10 мл.

Пробирки, ГОСТ 10515-75, высотой 120 мм и диаметром 15 мл.

Стаканы химические, ГОСТ 25336-82, вместимостью 50 мл, вместимостью 25 мл.

Воронки стеклянные, ГОСТ 8613-75, диаметром 56 мм.

7 Реактивы, растворы и материалы

7.1 При определении концентраций индантрона:

Индантрон, СТП-3Т-25-77.

Кислота серная, ГОСТ 4204-77, ч., концентрированная.

Стандартный раствор N 1 с концентрацией индантрона 1 мг/мл готовят растворением 0,1 г вещества в 100 мл концентрированной серной кислоты. Раствор устойчив в течение суток.

Стандартный раствор N 2 с концентрацией 10 мкг/мл готовят соответствующим разбавлением стандартного раствора N 1 серной кислотой. Фильтры АФА-ВП-10 или АФА-ВП-20.

7.2 При определении концентраций кристаллина:

Калий фосфорнокислый двузамещенный, ГОСТ 2499-75, х.ч.

Серная кислота, ГОСТ 4204-74, х.ч., 10 н раствор.

Аммоний молибденовокислый, ГОСТ 3765-78, х.ч.

18,8 г молибдата аммония помещают в мерную колбу вместимостью 250 мл, доливают до половины водой и взбалтывают до полного растворения, затем постепенно приливают 80 мл 10-процентного раствора серной кислоты и доводят объем раствора до метки водой. Раствор устойчив более 1 месяца.

Аскорбиновая кислота, ГОСТ 4815-76, х.ч., 1-процентный раствор (свежеприготовленный).

Стандартный раствор N 1 с концентрацией 100 мкг/мл фосфора готовят растворением 0,0735 г двузамещенного фосфорнокислого калия в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 мл. Раствор устойчив 1 месяц.

Стандартный раствор N 2 с концентрацией 10 мкг/мл фосфора готовят разбавлением стандартного раствора N 1 в 10 раз дистиллированной водой. Раствор устойчив в течение двух недель.

7.3 При определении концентраций оксида цинка:

Цинк металлический, гранулированный, ГОСТ 3640-79, в.ч.

Соляная кислота, ГОСТ 3118-77, х.ч., раствор 1:1.

Гидроксиламин солянокислый, ГОСТ 5456-79, ч.д.а., 20-процентный раствор, свежеприготовленный (хранят в банках из темного стекла).

Тиомочевина, ГОСТ 6344-73, ч.д.а., 10-процентный раствор, 10 г реактива растворяют в 50 мл горячей дистиллированной воды, после охлаждения доводят объем до 100 мл дистиллированной водой.

Калий роданистый, ГОСТ 4139-75, ч.д.а., 20-процентный раствор.

Родамин "С", ТУ РУ 856-53, ч., 0,02-процентный раствор.

Натрий уксуснокислый 3-водный, ГОСТ 199-78, ч.д.а., 15-процентный раствор.

Кислота уксусная, ГОСТ 61-75, х.ч., ледяная.

Ацетатный буферный раствор с рН 5,0. К 197 мл 15-процентного раствора ацетата натрия приливают 3 мл концентрированной уксусной кислоты.

Стандартный раствор N 1 с концентрацией цинка 1 мг/мл готовят растворением 1 г цинка в 10 мл соляной кислоты (1:1) при нагревании, раствор охлаждают до 20 °С, переносят в мерную колбу на 1 л и разбавляют до метки дистиллированной водой. Раствор устойчив более года.

Стандартные растворы N 2 и N 3 с концентрациями 100 мкг/мл (устойчив 1 месяц) и 10 мкг/мл (применяют свежеприготовленным) готовят путем соответствующего разбавления стандартного раствора N 1 дистиллированной водой.

Фильтры АФА-ВП-20 и беззольные, "синяя лента".

Допускается использование других аналогичных типов приборов, аппаратуры, посуды а также реактивы, растворы и материалы.

8 Требования безопасности и охраны окружающей среды

8.1 При определении концентраций необходимо соблюдать требования техники безопасности, при работе с реактивами соблюдать требования по [2].

8.2 При работе с оборудованием необходимо соблюдать правила электробезопасности по [3].

8.3 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по [4].

8.4 Организация обучения работающих безопасности труда проводится по [5].

9 Требования к квалификации оператора

К определению концентраций и обработке их результатов допускают специалиста, имеющего высшее или среднее специальное образование, или опыт работы в лаборатории, прошедшего соответствующий инструктаж, освоившего метод определения концентраций.

10 Условия выполнения измерения

Выполнение измерений проводят при следующих условиях окружающей среды:

- температура воздуха 						(20 ± 5) ºС;

- атмосферное давление 						(84,0 - 106,7) кПа;

- влажность воздуха при температуре (20 ± 5)  ºС, 	не более 80 %;

11 Отбор пробы воздуха

11.1 При определении концентраций индантрона:

- Воздух с объемным расходом 1 л/мин. аспирируют через фильтр. Для измерения 1/2 ПДК следует отобрать 4 л воздуха. Срок хранения отобранных проб 1 месяц.

11.2 При определении концентраций кристаллина:

Воздух с объемным расходом 5 л/мин. аспирируют через фильтр АФА-ХА-20. Для измерения 1/2 ПДК следует отобрать 20 л воздуха. Срок хранения проб две недели.

11.3 При определении концентраций оксида цинка:

Воздух с объемным расходом 2 л/мин. аспирируют через фильтр АФА-ВП-20, для измерения 1/2 ПДК окиси цинка следует отобрать 8 л воздуха. Срок хранения отобранных проб не ограничен.

12 Подготовка к измерению

12.1 При определении концентраций индантрона:

- Градуировочные растворы (используют свежеприготовленными) готовят согласно таблице 1.

Таблица 1 - ШКАЛА ГРАДУИРОВОЧНЫХ РАСТВОРОВ

| № стандарта | Стандартный раствор № 2, мл | Концентрированная серная кислота, мл | Содержание индантрона в анализируемом растворе, мкг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 25,0 | 0 |
| 2 | 1,0 | 24,0 | 10 |
| 3 | 2,0 | 23,0 | 20 |
| 4 | 3,0 | 22,0 | 30 |
| 5 | 4,0 | 21,0 | 40 |
| 6 | 5,0 | 20,0 | 50 |
| 7 | 10,0 | 15,0 | 100 |

Подготовленные градуировочные растворы перемешивают и измеряют оптическую плотность на спектрофотометре при длине волны 752 нм. Измерение проводят в кюветах с толщиной поглощающего слоя 1 см по отношению к раствору сравнения, не содержащему определяемого вещества (раствор N 1 по таблице). Строят градуировочный график: на ось ординат наносят значения оптических плотностей градуировочных растворов, на ось абсцисс - соответствующие им величины содержания индантрона в градуировочном растворе (мкг).

Проверка градуировочного графика проводится в случае использования новой партии реактивов или 1 раз в квартал.

12.2 При определении концентраций кристаллина:

Градуировочные растворы готовят согласно таблице 2. В пробирки с градуировочными растворами добавляют по 0,1 мл раствора молибдата аммония, через 10 минут по 0,1 мл 1-процентного раствора аскорбиновой кислоты и через 60 минут измеряют оптическую плотность при длине волны 640 нм. Измерение проводят в кюветах с толщиной слоя 10 мм по отношению к раствору сравнения, не содержащему определяемого вещества. (Стандарт N 1 по таблице 2) Окраска раствора устойчива 2 часа.

### Таблица 2 - ШКАЛА ГРАДУИРОВОЧНЫХ РАСТВОРОВ

| № стандарта | Стандартный раствор № 2, мл | Дистиллированная вода, мл | Содержание фосфора в анализируемом растворе, мкг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 5,0 | 0 |
| 2 | 0,05 | 4,95 | 0,5 |
| 3 | 0,1 | 4,9 | 1,0 |
| 4 | 0,2 | 4,8 | 2,0 |
| 5 | 0,4 | 4,6 | 4,0 |
| 6 | 0,6 | 4,4 | 6,0 |
| 7 | 0,8 | 4,2 | 8,0 |
| 8 | 1,0 | 4,0 | 10,0 |

Строят градуировочный график: на ось ординат наносят значения оптических плотностей градуировочных растворов, на ось абсцисс - соответствующие им величины содержания фосфора в градуировочном растворе (мкг).

Проверка градуировочного графика проводится в случае использования новой партии реактивов, но не реже 1 раза в квартал.

12.3 При определении концентраций оксида цинка:

Для построения градуировочного графика готовят градуировочные растворы (устойчивы 2 часа) согласно таблице 3.

### Таблица 3 - ШКАЛА ГРАДУИРОВОЧНЫХ РАСТВОРОВ

| № стандарта | Стандартный раствор № 3, мл | Дистиллированная вода, мл | Содержание цинка в анализируемом растворе, мкг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 5,0 | 0 |
| 2 | 0,1 | 4,9 | 1 |
| 3 | 0,2 | 4,8 | 2 |
| 4 | 0,3 | 4,7 | 3 |
| 5 | 0,5 | 4,5 | 5 |
| 6 | 0,7 | 4,3 | 7 |
| 7 | 1,0 | 4,0 | 10 |

Все градуировочные растворы доводят до pH 3-4, добавляя по каплям 0,1 н раствор серной кислоты. Затем прибавляют по 1 мл раствора гидроксиламина, через 2 мин. - по 1 мл ацетатного буфера, по 1 мл раствора тиомочевины и по 1 мл раствора родамина калия. После добавления каждого реактива растворы тщательно перемешивают. Доводят объем до 10 мл дистиллированной водой, приливают 2 мл раствора родамина "С", перемешивают и через 10 - 15 мин. измеряют оптическую плотность растворов на спектрофотометре при длине волны 610 нм (или на спектрофотоэлектроколориметре с использованием красного светофильтра). Измерение проводят в кюветах с толщиной поглощающего слоя 10 мм по отношению к раствору сравнения, не содержащему цинка. Строят градуировочный график, на ось ординат наносят значения оптических плотностей градуировочных растворов, на ось абсцисс - соответствующие им величины содержания цинка в градуировочном растворе (мкг).

Проверка градуировочного графика проводится в случае использования новой партии реактивов, но не реже 1 раза в квартал.

13 Проведение измерения

13.1 При определении концентраций индантрона:

- Фильтр с отобранной пробой переносят в химический стакан вместимостью 50 мл, заливают 10 - 15 мл концентрированной серной кислоты и оставляют на 20 минут для растворения, периодически встряхивая. Полученный раствор переносят в мерную колбу вместимостью 25 мл. Фильтр отжимают стеклянной палочкой, объем доводят до метки серной кислотой. Оптическую плотность анализируемого раствора пробы измеряют аналогично градуировочным растворам по сравнению с контролем, который готовят одновременно и аналогично пробе. Количественное определение содержания индантрона в мкг в анализируемой пробе проводят по предварительно построенному градуировочному графику.

13.2 При определении концентраций кристаллина:

Фильтр с отобранной пробой помещают в химический стакан вместимостью 50 мл, приливают 10 мл дистиллированной воды порциями по 5 мл, после каждого промывания фильтр отжимают стеклянной палочкой, раствор сливают в химический стакан.

1 мл пробы вносят в колориметрическую пробирку, добавляют 4 мл дистиллированной воды, 0,1 мл раствора молибдата аммония, через 10 минут прибавляют 0,1 мл 1-процентного раствора аскорбиновой кислоты, раствор перемешивают. Через 60 минут измеряют оптическую плотность полученного раствора аналогично градуировочным растворам по сравнению с контролем, который готовят одновременно и аналогично пробе.

13.3 При определении концентраций оксида цинка:

Фильтр с отобранной пробой помещают в стакан и дважды промывают горячим раствором соляной кислоты 1:1 (по 5 мл). Промывные жидкости объединяют и выпаривают досуха в фарфоровой чашке на водяной бане. Сухой остаток растворяют в 10 мл воды.

Аликвотную часть раствора (5 мл) помещают в пробирку и устанавливают рН раствора 3-4, добавляя по каплям 0,1 н раствор серной кислоты (по индикаторной бумаге). Приливают 1 мл раствора гидроксиламина, через 2 мин. - 1 мл раствора ацетатного буфера, 1 мл раствора тиомочевины и 1 мл раствора родамина калия. После добавления каждого реактива раствор тщательно перемешивают. Доводят объем до 10 мл дистиллированной водой, приливают 2 мл раствора родамина "С", перемешивают пробы анализируемого раствора аналогично градуировочным растворам по сравнению с контролем, который готовят одновременно и аналогично пробе.

Количественное определение цинка во взятой аликвоте проводят по предварительно построенному градуировочному графику.

14 Расчет концентрации

14.1 При определении концентраций индантрона:

Концентрацию вещества в воздухе в мг/куб. м (С) вычисляют по формуле 1.

С = (а х в) / (б х V),	                                                (1)

где:

а - количество вещества в анализируемом объеме раствора пробы, найденное по градуировочному графику, мкг;

в - общий объем раствора пробы, мл;

б - объем раствора пробы, взятый для анализа, мл;

V - объем воздуха, отобранный для анализа и приведенный к стандартным условиям, л (см. Приложение А).

14.2 При определении концентраций кристаллина:

Концентрацию кристаллина в воздухе в мг/куб. м (С) вычисляют по формуле 2.

### С = (а х в х к) / (б х V),                                          (2)

где:

а - количество фосфора в анализируемом объеме раствора пробы, найденное по градуировочному графику, мкг;

в - общий объем раствора пробы, мл;

к - коэффициент пересчета фосфора на кристаллин, равный 9,94;

б - объем раствора пробы, взятый для анализа, мл;

V - объем воздуха, отобранный для анализа и приведенный к стандартным условиям, л (см. Приложение А).

14.3 При определении концентраций оксида цинка:

Концентрацию окиси цинка в воздухе в мкг/куб. м (С) вычисляют по формуле 3.

### С = (а х в х К) / (б х V),                                         (3)

где:

а - количество цинка в анализируемом объеме раствора пробы, найденное по градуировочному графику, мкг;

в - общий объем раствора пробы, мл;

б - объем раствора пробы, взятый для анализа, мл;

К - коэффициент пересчета цинка на окись цинка, равный 1,24;

V - объем воздуха в литрах, отобранный для анализа и приведенный к стандартным условиям (см. Приложение А).

14 Оформление концентрации

Результат концентрации регистрируют в протоколе произвольной формы.

Приложение А

(справочное)

Приведение объема воздуха к стандартным условиям

Приведение объема воздуха к стандартным условиям при температуре (273+20) К (20 С) и атмосферном давлении 101,33 кПа (760 мм рт. ст.):

;                                             (А.1)

где

Vt – объем воздуха, отобранный для анализа, л (дм3);

Р – барометрическое давление, кПа (101,33 кПа = 760 мм рт. ст.);

t – температура воздуха в месте отбора пробы, С.

Для удобства расчета V20 следует пользоваться таблицей коэффициентов в Приложении Б. Для приведения объёма воздуха к стандартным условиям надо умножить Vt на соответствующий коэффициент.

Приложение Б

(справочное)

Таблица Б.1 Коэффициент для приведения объема воздуха к стандартным условиям

| Давление Р, кПа/мм рт. ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t °С | 97,33/ 730 | 97,86/ 734 | 98,4/ 738 | 98,93/ 742 | 99,46/ 746 | 100/ 750 | 100,53/ 754 | 101,06/ 758 | 101,33/760 | 101,86/764 |
| –30 | 1,1582 | 1,1646 | 1,1709 | 1,1772 | 1,1836 | 1,1899 | 1,1963 | 1,2026 | 1,2058 | 1,2122 |
| –26 | 1,1393 | 1,1456 | 1,1519 | 1,1581 | 1,1644 | 1,1705 | 1,1768 | 1,1831 | 1,1862 | 1,1925 |
| –22 | 1,1212 | 1,1274 | 1,1336 | 1,1396 | 1,1458 | 1,1519 | 1,1581 | 1,1643 | 1,1673 | 1,1735 |
| –18 | 1,1036 | 1,1097 | 1,1158 | 1,1218 | 1,1278 | 1,1338 | 1,1399 | 1,1460 | 1,1490 | 1,1551 |
| –14 | 1,0866 | 1,0926 | 1,0986 | 1,1045 | 1,1105 | 1,1164 | 1,1224 | 1,1284 | 1,1313 | 1,1373 |
| –10 | 1,0701 | 1,0760 | 1,0819 | 1,0877 | 1,0986 | 1,0994 | 1,1053 | 1,1112 | 1,1141 | 1,1200 |
| –6 | 1,0540 | 1,0599 | 1,0657 | 1,0714 | 1,0772 | 1,0829 | 1,0887 | 1,0945 | 1,0974 | 1,1032 |
| –2 | 1,0385 | 1,0442 | 1,0499 | 1,0556 | 1,0613 | 1,0669 | 1,0726 | 1,0784 | 1,0812 | 1,0869 |
| 0 | 1,0309 | 1,0366 | 1,0423 | 1,0477 | 1,0535 | 1,0591 | 1,0648 | 1,0705 | 1,0733 | 1,0789 |
| + 2 | 1,0234 | 1,0291 | 1,0347 | 1,0402 | 1,0459 | 1,0514 | 1,0571 | 1,0627 | 1,0655 | 1,0712 |
| +6 | 1,0087 | 1,0143 | 1,0198 | 1,0253 | 1,0309 | 1,0363 | 1,0419 | 1,0475 | 1,0502 | 1,0557 |
| +10 | 0,9944 | 0,9999 | 0,0054 | 1,0108 | 1,0162 | 1,0216 | 1,0272 | 1,0326 | 1,0353 | 1,0407 |
| +14 | 0,9806 | 0,9860 | 0,9914 | 0,9967 | 1,0027 | 1,0074 | 1,0128 | 1,0183 | 1,0209 | 1,0263 |
| +18 | 0,9671 | 0,9725 | 0,9778 | 0,9830 | 0,9884 | 0,9936 | 0,9989 | 1,0043 | 1,0069 | 1,0122 |
| +20 | 0,9605 | 0,9658 | 0,9711 | 0,9783 | 0,9816 | 0,9868 | 0,9921 | 0,9974 | 1,0000 | 1,0053 |
| +22 | 0,9539 | 0,9592 | 0,9645 | 0,9696 | 0,9749 | 0,9800 | 0,9853 | 0,9906 | 0,9932 | 0,9985 |
| +24 | 0,9475 | 0,9527 | 0,9579 | 0,9631 | 0,9683 | 0,9735 | 0,9787 | 0,9839 | 0,9865 | 0,9917 |
| +26 | 0,9412 | 0,9464 | 0,9516 | 0,9566 | 0,9618 | 0,9669 | 0,9721 | 0,9773 | 0,9799 | 0,9851 |
| +28 | 0,9349 | 0,9401 | 0,9453 | 0,9503 | 0,9555 | 0,9605 | 0,9657 | 0,9708 | 0,9734 | 0,9785 |
| +30 | 0,9288 | 0,9339 | 0,9391 | 0,9440 | 0,9432 | 0,9542 | 0,9594 | 0,9645 | 0,9670 | 0,9723 |
| +34 | 0,9167 | 0,9218 | 0,9268 | 0,9318 | 0,9368 | 0,9418 | 0,9468 | 0,9519 | 0,9544 | 0,9595 |
| +38 | 0,9049 | 0,9099 | 0,9149 | 0,9199 | 0,9248 | 0,9297 | 0,9347 | 0,9397 | 0,9421 | 0,9471 |

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 г. № 53-II.

[2] Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 сентября 2017 года № 684 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества».

[3] Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта  2015 года  № 222 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

[4] Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности».

[5] Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 г. № 1019 «Об утверждении Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников».

УДК 621.3.089.6							МКС 17.020

Ключевые слова: концентраций, индантрон, кристаллин, оксид цтнка

УДК 621.3.089.6							МКС 17.020

Ключевые слова: концентраций, индантрон, кристаллин, оксид цинка

РАЗРАБОТЧИК Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт метрологии»

# Заместитель генерального директора

РГП «КазИнМетр»                                                         Б. Мухамеджанов

# Начальник Управления

законодательной метрологии,

международного сотрудничества

и повышения квалификации

РГП «КазИнМетр»	Д. Жумакаева

Ведущий эксперт

Западно-Казахстанского филиала

РГП «КазИнМетр» 	      Н. Давлетьяров